项目名称：新建通州院区开办费医用设备购置(项目十二)

包    号：01

包 名 称：高性能光子CT

# 采购需求

一、采购标的

| 包号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 是否允许进口 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 高性能光子CT | 1 | 是 | 是 |

二、商务要求

（一）交货时间和地点：

1.交货时间：合同签订之日起90日内完成交付。

2.交货地点：采购人指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）：详见第六章《拟签订的合同文本》

（三）包装和运输（如适用）：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

（四）售后服务和质量保证：

一）质保服务：

★1.承诺提供制造商原厂质保期：≥1年。

1年质保指：经采购人或第三方检测、验收合格之日起的1年之内为质保。在质保内，任何由于质量原因或正常使用引起的故障及损坏，除人为因素损坏外，由厂家提供免费维修

2.设备出现故障，在接到用户通知后，随时解答问题，提供及时、迅速、优质的保修服务，保证设备所需的备品、备件和易损件为原厂全新件。

3.厂家不得加入维修密匙或不得收费提供。

4.厂家提供中文操作手册。

二）设备验收：

厂家提供详细的验收标准和验收手册。经采购人或第三方（计量、CDC及相关部门等）检测验收合格后开始计算保修期。因第三方检测不合格，不能签署合格证书，视为验收不合格，出现的一切后果由厂家负责。

（五）包装及运费：

货物运输符合的相关国际惯例，货物运达采购人指定地点所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

三、技术要求

（一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

本次采购是“新建通州院区开办费医用设备购置(项目十二)-01包：高性能光子CT”，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★2.1投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证加盖单位公章。

★2.2如投标人为代理商，所投投标产品为国产医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，还应提供制造厂商有效的医疗器械生产资格证明文件复印件加盖单位公章。

★2.3允许采购进口的产品，若投标人所投产品为进口产品，须提供制造厂商授权书。

★2.4投标产品属于医疗器械的，若投标人存在上级代理商，还应提供上级代理商有效的医疗器械经营资格证明文件复印件加盖单位公章。

★2.5投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件加盖单位公章。（如适用）

（二）具体要求

1.机架系统

1.1机架孔径：≥80cm；

1.2驱动方式：磁悬浮；

1.3数据传输方式：无接触；

#1.4机架内部冷却方式：水冷；

1.5机架密闭，恒温恒湿；

2. X线球管及高压发生系统

2.1高压发生器

#2.1.1高压发生器总功率：≥120kW；

2.1.2球管电压档位：≥5档；

2.1.3最大输出管电压：≥140 kV；

2.1.4最小输出管电压：≤70 kV；

2.2球管

2.2.1独立X线球管数量：≥2套；

2.2.2球管冷却方式：油冷；

2.2.3球管阳极热容量：≥30MHU（或等效）

2.2.4球管阳极最大散热率：≥2500 KHU/min；

2.2.5球管焦点个数：≥3；

#2.2.6球管最小焦点：≤0.4×0.5mm；

#2.2.7球管最大焦点：≤0.8x1.1mm；

#2.2.8最大球管电流：≥1300mA；

#2.2.9  70千伏下最大管电流：≥1300mA；

3.探测器

3.1 X线数据采集系统（DAS）数量：≥2套；

★3.2探测器类型：光子计数半导体探测器，直接读取X射线信号，无需可见光转换；

3.3 探测器材料：采用半导体材料，碲化镉、碲锌镉或深硅；

★3.4	最小探测单元Z轴宽度：≤0.25 mm；

#3.5数据最大采样率：≥5000次/360°；

#3.6单位长度探测器单元总数：≥200000/cm；

4.扫描床

#4.1扫描床最大水平移动速度：≥600mm/s；

4.2 最大垂直移床速度：≥30mm/s；

4.3 床面垂直升降最高点：≥95cm；

4.4 床面垂直升降可低至：≤57cm；

4.5 床面最大承重：≥300kg；

4.6 具备触屏控制床位移动功能。

5.主控台

5.1 主计算机：提供计算机型号；

5.2 计算机内存：≥64GB；

5.3 计算机主频：≥8×3.5GHz；（或等效）

5.4 图像存储量：≥5000000幅；

5.5 具备图像存档系统；（CD-RW 或 DVD 等）

5.6 医学专用液晶超薄平面显示器尺寸：≥23英寸；

5.7 医学专用液晶超薄平面显示器分辨率：≥1280×1024；

5.8  DICOM 3.0 接口传输：Dicom send/receive 查询：Dicom query/retrieve

打印：Dicom Basic print 存档：Dicom Storage Commitment

5.9 具备患者列表软件；

5.10 具备USB 3.0 外设接口；

5.11 具备同步并行处理功能，扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行；

5.12 具备并行重建功能，并行处理多种模式的图像的重建与重组，一次扫描中方案内可预置多个重建任务；

6.扫描与重建参数

#6.1机架最快旋转速度：≤0.25s/360°

#6.2单扇区图像采集时间分辨率（非等效）：≤100ms

6.3定位像最大扫描长度：≥200cm；

#6.4单次连续螺旋最大扫描时间：≥120s；

6.5最大螺距：≥2.0；

6.6最大图像重建视野FOV：≥50cm；

6.7图像重建矩阵：≥768×768；

#6.8最薄图像扫描层厚：≤0.25mm；

6.9最薄图像重建层厚：≤0.25mm；

6.10 能量成像（包括光子计数、双能量、能谱和光谱）扫描速度：≥300mm/s

6.11 心脏能量成像（包括光子计数、双能量、能谱和光谱）单扇区图像采集时间分辨率（非等效）≤100ms；

7.图像质量

7.1密度分辨率：使用≤5mm直径圆形物体测量，5mm@0.3%≤6.0 mGy,CTDIvol

#7.2	X/Y 轴空间分辨率 MTF=2%：≥40lp/cm；

7.3最小CT 值（非扩展 CT 值）：≤-8000HU；

7.4最大CT 值（非扩展 CT 值）：≥+55000HU；

8.智能影像工作流技术

8.1提供人机交互的AI平台；

8.2提供单独人工智能算法；

8.3具备人工智能算法训练数据数据库；

8.4具备提供无线操控平板：

8.5具备自动扫描参数建议与装载功能；

8.6具备自动扫描框定功能；

8.7具备自动识别和标记感兴趣区域功能；

8.8具备一键式快速扫描参数调整功能；

8.9具备自动管电流调节功能；

8.10具备自动弹性剂量匹配功能；

8.11具备自动管电压调节功能；

8.12具备智能参数调整技术，具备在定位像后，机器自动调整最合适的曝光参数，以获得最优图像；

8.13智能扫描辅助技术：具备扫描参数设定的辅助指导功能；

8.14具备造影剂自动触发功能；

8.15具备自动三维重建功能：具备独立完成SSD、MIP、CTA等三维容积重建和三维后处理功能；

8.16具备脊柱自动重建功能：具备一键自动重建脊椎和椎间盘的功能，并自动标记椎体与椎间盘；

9.高端能量成像平台

9.1支持生成能量成像后处理专用数据格式；

9.2 输出单能谱图像并支持回顾性选择不同能级；

9.3 具备生成虚拟平扫图像功能；

9.4 具备生成碘图功能；

9.5 支持生能量成像血管后处理专用数据格式；

9.6 CTA血管检查可以提供去除碘的图像，保证钙化评估；

9.7  CTA血管检查显示血管结构时可以去除钙化成分；

10.高端临床应用技术

10.1 具备多扇区重建功能：

10.2 心脏扫描最大螺距：≥3.2；

10.3 机架内置心电门控装置：具备机架内置一体化心电监控及心电图显示系统，无需外接心电监护仪；

10.4  ECG 具备实时监测功能；

10.5 具备模拟心电图技术，提供模拟心电图；

10.6 钙化积分扫描kV档数：≥5；

10.7 具备不受心率和心律限制的前瞻性心电门控触发序列扫描技术；

10.8 具备不受心率和心律限制的回顾性心电门控触发螺旋扫描技术；

10.9 具备单心跳自由呼吸前瞻性心电触发大螺距心脏扫描技术；

10.10 具备不受心率和心律限制的心功能成像 ；

10.11 心率自适应螺距调节技术：具备依据病人心率不同自动选择螺距的功能；

10.12 具备不规则心率避过技术；

10.13 具备相对时相采集技术：具备根据心动周期的百分比选择曝光时间窗的功能；

10.14 具备绝对时相采集技术：具备根据心动周期特定ms 选择曝光时间窗的功能；

10.15 具备自动全剂量曝光范围技术：前瞻性和回顾性心电门控均可根据患者心率自动确定全剂量曝光范围功能；

10.16 具备前瞻性心电门控自动曝光范围技术，前瞻性心电门控可根据患者心率自动确定曝光范围功能；

10.17 具备心脏最佳时相自动重建技术：具备在心脏扫描结束后，自动重建最佳舒张期和收缩期图像，无需手动选择期相；

10.18 相对时相重建技术：具备根据心动周期的百分比选择重建数据的功能；

10.19 绝对时相重建技术：具备根据心动周期特定ms 选择重建数据的功能；

10.20 心肌线束硬化伪影校正技术：具备心肌线束硬化伪影校正的专用重建算法；

10.21 具备房颤和心律不齐患者心电编辑功能，具备针对房颤、室早等心律不齐的心电编辑软件功能；

11.低剂量扫描技术

11.1 管电流自动实时调节技术：具备在扫描过程中，毫安根据病人体型在X、Y、Z轴上自动变化，并实时反馈调节，并且不需额外的定位相；

11.2 智能扫描重建技术：具备根据定位相自动选择kV并根据扫描目的自动选择最佳重建；

11.3 特定敏感器官保护技术：具备保护敏感器官如乳腺、甲状腺等部位的技术；

11.4 具备70kV 超低剂量扫描技术；

11.5 提供最高版本迭代算法；

11.6 无效射线屏蔽系统数量：≥2；

11.7 智能滤过技术：在球管和前准直器端具备剂量和图像质量优化的滤线装置；

11.8 智能定位相技术：具备实时定位相功能，且随时可手动停止定位相扫描；

11.9 智能剂量分布技术：具备定位相上观察后续扫描协议中病人的剂量分布情况；

11.10 智能剂量管理技术：具备剂量报告、剂量分析和剂量保护等剂量管理功能；

12.图像处理平台

12.1 具备图像显示功能；

12.2 具备照相功能；

12.3 具备打印功能；

12.4 具备视频捕捉和编辑工具功能；

12.5 具备图像存档和网络系统；

12.6 具备实时多平面重建功能；

12.7 具备三维重建软件包功能；

12.8 具备容积渲染成像软件功能；

12.9 具备最大及最小密度投影软件；

12.10 具备透明显示软件；

12.11 具备电影功能软件；

12.12 具备三维容积测量评估软件；

12.13 具备血管分析软件；

12.14 具备心脏分析软件；

12.15 具备心血管后处理软件包；

12.16 具备冠状动脉钙化分析；

12.17 具备Agatston 当量评分软件；

12.18 具备质量评分软件；

12.19 具备容积评分软件；

12.20 具备冠状动脉钙化程度自动评估功能；

12.21 具备冠脉年龄自动评估功能；

12.22 具备单支血管标准评分软件；

12.23 具备冠脉血管基本评分软件；

12.24 具备冠状动脉血管分析软件；

12.25 具备心脏分离功能；

12.26 心脏血池具备自动去除功能；

12.27 冠脉束具备一键自动提取功能；

12.28 具备智能识别心脏长轴位功能；

12.29 具备智能识别心脏短轴位功能；

12.30 具备心脏平面智能用户自定义功能；

12.31 具备实时心脏投照角度显示功能；

12.32 具备冠脉最佳平面自动显示功能；

12.33 具备血管导航功能；

12.34 具备解剖结构显示器功能；

12.35 具备各枝冠状动脉自动探查命名功能；

12.36 具备自动显示各枝冠状动脉图像功能；

12.37 具备冠状动脉横断面自动显示功能；

12.38 具备冠脉中心线编辑功能，实现冠脉分枝的延长、剪切；

12.39 具备智能血管狭窄分析和测量功能；

12.40 具备冠脉狭窄程度自动评估功能；

12.41 具备冠脉轮廓线显示及编辑功能；

12.42 具备冠脉直径轮廓曲线自动显示功能；

12.43 具备冠脉斑块定性显示功能，可按照密度标记不同色彩；

12.44 具备冠脉斑块分析软件；

12.45 具备斑块透镜显示功能；

12.46 具备血管支架放置助手，显示狭窄段的长度，起止点与血管开口的距离；

12.47 具备心功能分析软件，包括收缩舒张末期容积，射血分数，动态心壁运动观察与评估；

12.48 具备自动探查各期相心肌功能；

12.49 具备血池模式心肌精确定量评估功能；

12.50 具备心脏收缩期和舒张期自动探查功能；

12.51 具备自动计算生成心脏时间容积曲线功能；

12.52 具备自动播放多时相心脏运动图像功能；

12.53 具备心脏瓣膜运动模式观察，评估二尖瓣、主动脉瓣等运功功能显示；

12.54 具备心肌质量评估软件；

12.55 具备舒张末期和收缩末期容积评估软件；

12.56 具备每博输出量评估软件；

12.57 具备射血分数评估软件；

12.58 具备个性化心功能参数评估软件，提供心功能定量参数的参考范围，突出显示异常数值；

12.59 具备心肌组织17分段牛眼图分析软件，自动计算并生成室壁厚度、室壁增厚率和室壁运动的17分段牛眼图；

12.60 具备冠脉分布彩色地形图功能，提供基于牛眼图的心肌供血冠脉分布彩色地形图；

12.61 具备去除检查床软件；

12.62 具备去除骨软件；

12.63 具备编辑骨去除蒙片软件；

12.64 具备突出骨显示软件；

12.65 具备高密度结构分离软件；

12.66 具备半自动跟踪血管软件；

12.67 具备手动跟踪血管软件；

12.68 具备血管中心线编辑软件；

12.69 具备钙化去除软件；

12.70 具备血管导航软件；

12.71 具备病变定位软件；

12.72 具备狭窄定量测量软件；

12.73 具备血管长度定量分析软件；

12.74 具备血管直径定量分析软件；

12.75 具备管腔轮廓编辑软件；

12.76 具备像素透镜灰阶值测量软件；

12.77 具备高级心血管后处理软件包；

12.78 具备心功能增强分析软件；

12.79 具备心血管分析自动追踪软件；

12.80 具备快速支架计划软件；

12.81 具备神经血管减影软件；

12.82 具备自动减影骨去除软件；

12.83 头颈最佳平面显示功能，具备在所有二维和三维显示中设置用户自定义的平面功能；

12.84 手动剪辑功能：具备手动去除图像中的部分（如骨碎片等），以便在查看相关结构时不被遮挡；

12.85 剪辑容积功能：具备剪辑、删除所选择部分里面或外面的图像功能；

12.86 具备动脉瘤自动分割功能；

12.87 具备动态血管软件；

12.88 具备能量成像后处理高级应用平台。

13.售后服务

13.1 具备远程维修诊断系统；

13.2 国内具备备件仓库；

13.3 省内固定维修工程师；

13.4  400免费保修电话号码；

13.5 现场技术培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.采购人收到货物后与中标供应商及时验收，中标供应商对货物实行三包（包修、包换、包退）。

2.中标供应商保证合同项下的设备在发货时无任何设计、材料或工艺上的缺陷，质量符合原出厂标准及本合同约定的要求，自设备安装调试经采购人书面验收合格之日起算，免收材料和人工等一切费用；中标供应商自收到采购人电话、传真等维修要求后应在12小时内到达采购人现场进行维修，如逾期，采购人可自行组织维修，费用由中标供应商承担。

3.中标供应商负责对采购人操作人员进行设备使用等方面的知识和方法培训，直至采购人的操作人员能独立熟练操作为止，中标供应商承担培训技师的薪资、差旅等全部费用。

4.中标供应商免费提供设备性能验证和质量控制校准的耗材等和与之相关的服务。

五、为落实政府采购政策需满足的要求

（一）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采 购货物为中型、小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

（二）监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

（三）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

（四）鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

（五）鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

六、采购标的的其他技术、服务等要求：

（一）标注“#”的指标为重要的技术指标，不满足将导致其在第四章评标方法和标准中对采购需求的响应程度部分被扣除相应分值。

（二）对于技术规格中标注“#”号的技术指标，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，其中技术支持资料指药监局备案的产品说明书或检测机构出具的检验报告或生产厂家公开发布的印刷资料（上文有特殊规定的从其规定）。如投标人技术响应与技术支持资料不一致，将以技术支持资料为准。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的风险由投标人承担。

（三）投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

（四）工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

1.仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

七、验收标准

1.中标供应商交付的设备，应符合国家标准、行业标准及本合同约定要求，符合医疗器械监督管理部门的相关规定，并能满足采购人的特别要求。

2.验收时间：在设备抵达采购人指定地点后，采购人与中标供应商物流人员和中标供应商负责人现场共同验收，在中标供应商向采购人交付必需的医疗设备的有关文件、注册证明、技术资料和有关质量证明并经采购人验收合格后采购人与中标供应商双方验收人员及负责人应在验收单上签字认可。

3.验收方式：设备自中标供应商交付，采购人、中标供应商双方负责人对设备实物外观进行开箱清点、检查验收，如果发现数量不足或在外观验收完成七个工作日内发现有质量、技术等问题，中标供应商应按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

4.中标供应商负责交付现场的清理打扫及保存设备包装箱。