# 采购需求

- 采购标的

| 序号 | 标的名称 | 数量 （套） | 单价最高限价 （万元） | 是否允许进口 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温高速离心机 | 6 | 5 | 否 | 否 |
| 2 | 超高效液相色谱-串联质谱仪 | 2 | 280 | 否 | 是 |
| 3 | 智能样本管理系统 | 2 | 61 | 否 | 否 |

二、商务要求

（一）交货时间和地点：

1.交货时间：合同签订后60日内完成交货。

2.交货地点：采购人指定地点

（二）付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本

（三）包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

（四）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.售后服务：

1.1整机质保期≥5年，软件终身免费升级；

1.2技术支持：免费提供设备使用手册、培训教材、应用资料等；长期提供技术服务支持；

1.3维修响应时间：在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后须在2小时内作出回应，并在48小时内派员到达买方现场实施维修；

1.4厂家提供中文操作手册、技术资料（维修及使用）各1套；

1.5专用工具：如有专用工具，投标人应向采购人提供设备使用及维护的专用工具。

2.培训：

2.1免费提供设备到达现场后的应用培训，直至操作人员掌握为止。

2.2厂家不得加入维修密匙或免费提供。

3.安装调试及验收

3.1供应商须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

3.2 在货物运抵买房现场后，供应商应在买方所要求的时间派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担所需的工具、备件、消耗品及因此发生的一切费用。

3.3到货后厂家需在30日内完成安装、调试。

3.4验收：供应商应提供厂家详细的验收标准和验收手册。经医院或第三方检测验收合格后开始计算保修期。因医院或第三方检测验，不能签署合格证书，视为验收不合格，出现的一切后果由供应商负责。

3.5如是国家规定强制鉴定的计量设备，安装时需提供省级以上计量部门出具的该设备的初检合格证书，如不能出具，买方进行计量初检的费用应含在投标报价内。

4.其他要求：应免费开放数据接口，以便采购人将该设备与相关信息系统连接。如连接需发生软件及硬件费用，其费用应含在投标报价内。

三、技术要求

（一）基本要求

1.需满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1.1投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证加盖单位公章。

★1.2如投标人为代理商，所投投标产品为国产医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，还应提供制造厂商有效的医疗器械生产资格证明文件复印件加盖单位公章。

1.3投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。

（二）具体要求

标的1：低温高速离心机

1.触控液晶屏≥7英寸

2.具备智能多级多用户独立管理系统，各用户独立密码保护

3.具备菜单式程序库。

4.可查看运行记录，可单独查看运行记录功能

▲5.具备陀螺仪动态平衡自动实时监测功能

6.可离心过程中改变参数值

7.具有9级加速, 10级减速 加速、减速：≥9 级

▲8.具有预约制冷功能，到达设置时间自动进入制冷状态

9.具有振动传感器，实时监测离心机运行状态

10.具有快速预冷功能

11.具有瞬时离心功能

12.系统智能节能功能：无工作自动进入最低功耗待机

13.具有转子静态识别功能，可锁定转子转速设定上限

14.具有USB接口

15.采用抗震门锁，螺纹拉紧

16.具备多种报警功能：过压欠压报警、电机超速报警、无转子信息报警、制动异常报警、通讯故障报警、寿命提醒报警等

▲17.提供生物安全密封性转子的第三方检测报告

18.最高转速：≥15500rpm

19.最大相对离心力：≥26000xg

20.转速精度：≤±10rpm

21.最大容量：≥2000ml

22.定时范围:1秒－99小时59分59秒

23.温度范围：-20～40℃

24.温度精度：≤±2℃

25.噪音：≤65 dB

标的2：超高效液相色谱-串联质谱仪

1.超高效液相色谱部分：

1.1二元高压梯度泵

▲1.2最大操作压力：≥18000psi（提供软件截图证明文件）

1.3梯度模式：≥11条梯度曲线，梯度表具备直接设置功能

1.4脱溶剂气通道：≥5个

1.5进样量：0.1-50μl

1.6柱温箱温度高温区：≥90℃

1.7色谱柱信息记录功能：软件在线自动记录色谱柱使用信息包括使用压力、柱温、进样针数等信息。

1.8流量范围0.01ml/min-2.000ml/min可调，步进0.001ml/min

1.9样品舱控温范围：≥4～40℃

1.10样品盘：≥2个样品盘，可拓展至≥9个样品盘

2.质谱仪部分：

2.1离子源为ESI/APCI 复合离子源或 ESI、APCI独立离子源各一套

▲2.2ESI和APCI源脱溶剂气加热温度：≥650℃，且离子源接口作为另一控温区域，温度设置≥120℃（提供软件截图证明文件）

▲2.3离子源加热、雾化等过程仅需氮气，无需额外空气等参与

▲2.4质谱端内置式、全自动样品连续进样，无需液相参与，软件控制直接进行快速质谱方法学优化

▲2.5锥孔式离子源接口（提供仪器实物照片证明）

2.6碰撞气：氩气惰性气体做为碰撞气

2.7碰撞池：直线型碰撞池

2.8质量分析器：四极杆采用圆柱形的纯金属钼材质，

▲2.9 Q1和Q3均有前预四极杆、后分段四极杆（提供仪器硬件构造实物照片）

2.10检测器系统：光电倍增管或电子倍增管，若为电子倍增管检测器，需提供多个备用，保障使用≥10年。

2.11扫描方式: 具有全扫描、选择离子扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、多反应监测扫描、混合扫描、MRM定量同时子离子全扫描

2.12具备MRM通道的同时采集目标化合物的完整子离子全扫描信号，并自动同标准品二级全扫描谱图实现比对、确证，在定量分析的同时实现定性功能

▲2.13质量范围： m/z 5-2010 amu（提供软件截图证明文件）

2.14质量稳定性：平均标准偏差≤0.1Da /24Hr

2.15四极杆扫描速率：≥20000 amu/s

2.16线性范围：定量超过六个数量级

2.17 MRM采集速率：≥500MRM/s

2.18最小驻留时间：≤1ms

2.19正负极性采集切换时间：≤15ms

2.20 ESI正离子灵敏度：柱上≤1pg 利血平， 原始数据无平滑数据，m/z 609≥195， S/N≥500,000:1，连续6针精密度CV≤3%

2.21质谱主机尺寸要求：宽度≤45cm，深度≤95cm

2.22 配置样本管理相关装置，满足临床大样本量检测。

2.23 配置氮气发生器

2.24 配置稳压装置

3.其他要求：连接数据管理系统，提供数据管理接口，接口费包含在投标总价中。

标的3：智能样本管理系统

1.软件以不同类型对样本源进行信息分类；系统需预留接口，可实现与第三方系统对接，调取其他接口数据；

▲2.软件具有高速批量扫描仪，具备RFID高频/超高频读取技术，可识别冻存盒、冻存管的RFID标签；进行批量操作，具备批量高速取出样本功能。

3.具有对库存系统样本和实物样本进行盘点功能。

4.具有不同的项目类型、课题组的项目登记；添加删除课题成员，课题成员共享课题数据；实验原始图像的上传、保存与下载等功能；

5.具有样本信息管理、属性管理、类型管理、信息统计、索引功能。

6.具有常规样本库所需的统计报表，如样本统计，样本源统计，出入库统计，设备状态统计等；

7.具有各项明细查询功能；

8.配置多个用户角色，不同角色配置不同访问操作权限。

9.具有银行级SSL加密机制；具备本地、异地本地备份，双机热备功能。

▲10具备样本实时盘点功能，记录样本位置、种类、数量、冰箱内样本超低温环境下全部盘点时间≤5s；

11.具有RFID标签存取功能，定位到盒，精准到管，读取准确率100%，具有样本无序存放，实时检测所有样本信息的功能；

12.样本存取时间≤5s。

13.样本取错入错具有报警提示；

14.冰箱内有效容积≥700L，单台整机装箱量（2mL冻存管容量）≥40000个样本；

15.电磁锁具备人脸识别功能

16.配置需求

16.1标配冻存管，支持四码合一（管身数字码、条形码，底部二维码、底部内置RFID码），支持-80℃耐低温稳定存取；数量≥80000个（2ml）；

16.2标配冻存盒，支持RFID识别；数量≥800个

16.3标配电子围栏，可识别RFID冻存盒，非法出库或取错样本可以发出蜂鸣报警并发送到管理系统；

16.4标配桌面读写器（RFID）,实现一次性密集准确读取冻存管数量：≥100，并自动定位冻存管的位置数量：≥100；

17.连接数据管理系统，提供数据管理接口，接口费包含在投标总价中。