第1包 时空转录组平台等科研设备

一、正置荧光显微镜+拍照系统

（一）主要用途：用于切片样本的观察和成像，包括明场成像和荧光成象，以及明场全景扫描。

（二）技术参数：

1、总体要求：能实现样品全局全自动扫描成像，能用作单视野研究级显微成像观察，包含透射明场、暗场观察、落射荧光观察、切片扫描全局预览观察等观察方式。

2、无限远光学系统：切片扫描系统、成像系统和大功率LED光源为同一品牌。

3、调焦：载物台垂直运动方式距离≥25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1um。

4、观察镜筒：宽视野三目镜筒，倾角为30°，可支持视野数≥23目镜；采用多功能聚光镜，实现透射明暗场功能。

5、透射照明装置：内置透射光柯勒照明器或类似性能照明器，长效白光LED光源，寿命≥20000小时。

6、落射荧光照明光源：

6.1、长寿命大功率LED荧光照明装置；

6.2、LED光源通道≥4组；

6.3、荧光光源整体功率≥70W；

6.4、UV通道波峰值具备365nm、385nm、395nm；

6.5、B通道波峰值具备460nm；

6.6、G通道波峰值具备520nm、560nm；

6.7、R通道波峰值具备625nm；

6.8、≥4组通道独立控制，调光范围≥0-100%连续可调，调光精度≤0.5%；

6.9、强制风冷；

6.10、发光角度≤7°；

6.11、支持光纤耦合；

6.12、支持USB接口软件控制光源；

6.13、支持BNC接口外触发控制光源；

6.14、控制器界面为触摸屏控制，支持温度、湿度、日期、光强比例显示。

7、落射荧光附件：

7.1、荧光激发转盘：≥6孔；

7.2、滤色片：

7.2.1、紫外激发通道FB-U-M：EX:375/30nm；DM：415nm；EM：460/50nm；

7.2.2、蓝色激发通道FB-B-M：EX:475/30nm；DM：505nm；EM：535/40nm；

7.2.3、绿色激发通道FB-G-M：EX:540/25nm；DM：565nm；EM：605/55nm；

7.2.4、黄色激发通道FB-Y-M：EX:560/40nm ; DM：600nm ; EM：635/60nm；

7.2.5、红色激发通道FB-R-M：EX:620/50 nm：DM：655 nm：EM:692/45 nm。

8、物镜转盘及物镜：物镜转盘≥5孔，配套半复消色差荧光Plan Fluor物镜4X、10X、20X、40X、100X。

9、电动载物台：

9.1、XY轴电动载物台：行程≥80x50mm,分辨率≤0.1μm，最大速度≥100mm/s，闭环定位精度≤0.5μm；

9.2、电机：步进电机；

9.3、导轨：交叉滚柱；

9.4、材料：航空铝；

9.5、表面处理：阳极氧化；

9.6、限位：光电限位；

9.7、最大负载：≥3kg；

9.8、可通过电动手轮控制，可手动操作。

▲10、Z轴对焦（通过控制物镜转盘实现，保留手动调焦操作）：

10.1、全景拍摄摄像头：行程≥10mm，分辨率≤0.1μm，最大速度≥1mm/s，闭环定位精度≤0.1μm，最小步进≤0.02μm；

10.2、表面处理：阳极氧化；

10.3、限位：光电开关。

▲11、配套双接口成像，可以同时连接2台相机，满足手动研究级显微成像观察模式和全自动样品快速扫描模式，Z轴电动对焦选择物镜转盘对焦，保留手动调焦，通过配置电动手轮（XY轴），实现一套设备两种使用模式（手动以及扫描模式）。

12、摄像头1（手动操作模式拍照用）：

12.1、芯片：≥4/3英寸,分辨率≥5200x 3900像素，像素尺寸≤3.3x3.3μm；

12.2、曝光控制：不窄于23微秒-26秒；

12.3、内置硬件ISP图像处理芯片：最高帧频率≥21fps@5200x3900；

12.4、数据接口：USB3.0高速≥5GB/S，逐行扫描，连续输出，软触发，电子卷帘快门，≥128M图像缓存；

12.5、半导体制冷，低于环境15℃。

13、摄像头2（扫描摄像头）：分辨率≥1900x1200，扫描帧率≥120fps，最短曝光时间≤7μs。

14、配套图像软件功能：

14.1、软件包含用户管理、权限分配及审计追踪功能；

14.2系统可以多种格式，多种时长方案对动态图像进行即时拍摄、定时拍照、实时拍照和录像，可通过Directshow接口兼容其他相机，多重拍摄；

14.3功能模块包括图像处理、颜色控制、荧光处理（实时荧光合成）、直方图、图像设置、静态图像处理、测量，功能模块可对静态动态图像进行参数设置，测量绘制，可支持多方面图像处理；

14.4、色彩校正可进行调节；

14.5、支持能量曲线测量（实时显示所选定线段上所有点强度）；

14.6、实时单点RGB值以及灰度值获取，实时预览帧率显示，直方图均衡化；

14.7、软件打开后自动识别摄像头并打开，同时保存记忆上次软件关闭前的配置参数。

15、电子手轮系统：可实现XY平台手动移动控制；旋转分辨率≤0.35°，最快速度≥40mm/s。

16、扫描系统：

16.1、适用载玻片：26x76mm，厚度0.9-1.2mm；

16.2、扫描速度：10x(15x15mm)≤40s，20x(15x15mm)≤90s；

16.3、单片式：高性能无缝拼接（扫完即出图）。

17、扫描成像的三维平移台：结合优化的运动控制算法实现三轴闭环控制，闭环分辨率≤0.1μm。

18、全闭环自动对焦：实时反馈闭环Z轴控制，可查看扫描图片Z轴偏离范围，3D图像展示样品各区域厚度分布。

19、数据采集：

19.1、峰值帧率：≥100fps，从扫描成像硬件机构到自动对焦以及图像拼接软件系统性全局优化，实现高速扫描成像以及快速图像拼接存储；

19.2、扫描成像速度：≥15×15mm成像区域，10X物镜≤40s，20X物镜≤90s。

20、数字切片自动扫描：一键拍摄切片全景图片，自动识别样品区域，自动识别预对焦点，自动完成切片扫描。

21、拼图：图像拼接算法，针对月牙形，U型等异形切片样品进行拼接优化，能够在扫描成像后秒出无缝全局大图。

22、阅片、图像数据：采用金字塔图像数据结构，在不同放大倍率的浏览需求下按需调用不同分辨率的图像，缩放浏览无卡顿感。提供API可获取图像数据底层Raw Data用于AI计算。

23、数字切片图像管理功能：数字切片保存切片全景图像，切片标签独立窗口显示，图像处理功能包含色彩平衡、直方图均衡化、距离测量、定倍显示和图像拍摄。

24、阅图位置电动定位（导航）：阅图模块和电动平台联动，点击图像异常位置，电动平台自动移动到对应区域，方便显微镜目镜对比核对。

25、工作站：I7/16G DDR3000/ST 4T企业级硬盘/Intel 760P 256G SSD/2K显示器≥32英寸。

（三）配置：

1、正置荧光显微镜主机：1台。

2、明场光源：1台。

3、落射荧光照明系统：1套。

4、物镜：4个。

5、摄像：2个。

6、工作站：1套。

7、配套软件：1套。

二、高通量全自动多色免疫荧光扫描仪

（一）硬件参数：

1、物镜：复消色差专业扫描物镜性能4X/NA≥0.4、10X/NA≥0.4、20X/NA≥0.8、40X/NA≥0.95。

2、扫描倍率：4X、10X、20X、40X。

3、透射光照明：采用专用LED照明和匀光系统，寿命≥50000小时。

▲4、荧光模块：电动6孔位荧光转盘、电动滤光片转轮，6组荧光通道。LED荧光照明器，寿命≥50000小时。

5、对焦方式：全自动对焦，支持聚焦地形图和实时自动对焦、自动识别扫描区域、手动设置扫描区域。

6、扫描对象：可使用明场染色玻片、荧光染色玻片。

★7、装载数量：≥200片/次,实现无人值守批量扫描；自动电动三孔物镜转换器。

8、采用无接触式磁悬浮和直线电机（非传统显微镜的齿轮齿条机构），实现电动调焦，定位精度≤0.1μm 、三棱镜成像高分辨率高色彩还原扫描,自动获取扫描样品。

9、采用回字形电动扫描平台，非传统显微镜载物台悬壁梁机构。

10、明场图像采集模块：CMOS≥1/1.2英寸，像素尺寸≤5.86x5.86μm，曝光时间范围≥0.1ms-3600s。

▲11、荧光图像采集模块： SCMOS黑白相机，像素尺寸≤6.5x6.5μm。

12、扫描速度：

12.1、20X：扫描速度≤40秒 (15x15mm)；

12.2、40X：扫描速度≤120秒 (15x15mm)。

13、扫描分辨率：

13.1、20X：≤0.38μm/pixe；

13.2、40X：≤0.19μm/pixel。

14、条码识别：自动对玻片标识进行条码扫描，对扫描玻片进行管理。

15、Z轴飞行聚焦范围：0-1.6mm。

16、运动控制：XYZ三轴直线电机，分辨率≤0.1μm。

17、XYZ三轴直线电机定位精度：≤0.3μm。

18、工作站配置：工作站级别计算机(HP/Dell),第八代英特尔CPU六核处理器，≥16G内存，≥4T硬盘，CAMERALINK采集卡，≥24英寸分辨率液晶显示屏。

（二）软件功能：

1、数字切片图像扫描软件：

1.1、扫描预览功能，扫描过程中，在显示器上可以看到扫描切片的编号，以及切片扫描的区域位置；

1.2、扫描模式：可选择单层扫描、多层扫描融合、多层扫描分别保存三种扫描模式，多层扫描技术用于厚度不均匀的切片扫描；

1.3、图像调节：可以对图像进行对比度、亮度和Gamma校正；

1.4、图像能兼容TIFF、JPEG、PNG、BMP格式，图像能进行无损压缩。

2、数字切片图像浏览软件：

2.1、可进行1X、2X、5X、10X、20X、40X或无极缩放；

2.2、浏览历史记录：不同放大倍数的已浏览图像区域，可不同颜色区别显示；

2.3、同屏对比功能：同时显示多张图像，可以同时控制这些图像进行操作，比如放大或者缩小，移动位置等；

2.4、图像标注功能：可以利用软件在图像上添加注释；

2.5、切片扫描影像系统，具有国家版权局出具的软件著作权证书；

2.6、用户可自定义扫描需求,对扫描区域、位置、倍数等进行自定义与存储,可快速进行批量扫描；

2.7、对扫描后的数字玻片图像进行管理，检索和快速阅片；

2.8、图像存储与导入功能以对实验数据进行长期存档；

2.9、图像压缩格式支持:支持JPEG、TIFF、BMP等格式；

2.10、浏览不同扫描倍数下的全景信息数字化玻片,可进行注释、标记；

2.11、多切片,多染色同屏对比分析功能满足不同实验组或不同实验方法下的图像对比与解读。

（三）配置：

1、荧光切片扫描仪：1套。

2、显微光学系统：2套。

3、控制系统：2套。

4、应用软件：2套。

5、图像处理工作站：2套。

三、显微镜用载物台式活细胞培养系统

（一）主要用途：搭载在显微镜上，全天候保持细胞活性，对活细胞进行长时间的延时动态观测，实时洞察生命活动过程。

（二）主要技术参数：

1、触摸屏式控制器，设置培养温度、湿度、CO2。

2、利用100% CO2，数字流量计和CO2浓度传感器控制CO2浓度，CO2浓度输出范围≥0-20%，控制精度≤±0.1%。

▲3、适用培养容器：30mm、32mm、35mm培养皿，腔室载玻片，腔室盖玻片，多孔板插件，其他可定制。

4、样品温度可控范围：≥室温以上3-42℃，温度精度≤±0.1℃，具有温度反馈功能，控制培养温度。

▲5、外置水瓶加湿，气体管路控制温度。

（三）配置：

显微镜用载物台式活细胞培养系统：4套。

四、全波长酶标仪

（一）主要用途：主要用于核酸、蛋白定量、细胞增殖、活性、毒性分析，ELISA、内毒素分析、光谱分析、凝集分析及比色分析等。

（二）主要技术参数：

1、检测板类型：检测孔板6孔、12孔、24孔、48孔、96孔、384孔板（无需扩展定制）、比色皿、微量检测板检测。

2、软件可以实时根据微孔板生产厂家的尺寸进行自定义添加。

▲3、读板模式：终点法、动力学法、光谱扫描、孔区域扫描、酶动力学法、内毒素检测。

4、光源：氙灯。

5、波长范围：紫外区≤190nm，最长波长≥1100 nm。

6、波长选择：单色器，1nm递增。

7、带宽：≥2.9nm。

8、检测范围：≥0-4.0 OD，每次可检测波长≥8个。

9、分辨率：≤0.0001 OD。

10、振荡方式：线性、轨道、双轨道，高中低速度可选。

11、温控：不窄于室温以上2℃-65℃。

12、防凝集技术：可进行温度梯度设置，防止凝集现象产生。

13、具有光程校正功能。

14、波长准确性：≤±1.5 nm。

15、波长重复性：≤±0.2 nm。

16、450nm重复性：≤±0.5%@2 OD 。

17、450nm准确度：≤3% @2.5 OD。

18、450nm线性：≤1% from 0 to 2.5 OD。

19、OD重复性：≤0.5% at 2.0 OD。

20、散射光：≤0.03 % at 230nm。

21、检测器：≥2个。

22、仪器正面有显示屏，实时显示工作状态：包括自检、导出板、导入板、升温、振荡、测量等。

23、标配全功能软件，通过软件可以设定单孔或多孔或不同间隔孔、单列或多列、单行或多行需要检测的孔板位置。

24、工作流程中可以设置在不同波长条件下选择不同孔位的单孔或多孔数一次性检测，并可保存该工作流程。

25、主机具有≥190-1100nm全波长扫描的比色皿检测模块，最小步进≤1nm，软件可实现一次空白后连续检测≥50个比色皿。

26、SA和IgG检测时，内置Human和Mouse两种样品固定检测选项，无需设置即可直接检测。

（三）配置：

1、主机：1台。

2、全功能电脑端软件：1套。

3、电脑：1台。

五、小核酸合成仪

（一）主要用途：为需要大规模多样化核酸分子的研究和应用提供基础材料。

（二）工作条件：

1、电源：AC100-240V，50±1Hz，功率≤350W。

2、温度范围：≥15-25℃。

3、湿度范围：≤30％。

4、整机尺寸：LxWxH≤60x70x70cm。

5、整机重量：≤60kg。

（三）技术参数：

1、合成参数：

1.1、柱位：≥16；

1.2、合成通量：一次最多合成≥16 根合成柱；

1.3、合成柱规格：1mL、3mL、6mL；

1.4、具备排废口；

1.5、单步耦合率：≥89.5%；

▲1.6、合成范围：≥10-20umol。

2、进样方式：

2.1、一路入口气压源，四路气压系统:

2.1.1、入口气压源压力范围: ≥0-200kPa；

2.1.2、合成腔室压力范围: ≥0-1kPa；

2.1.3、左侧试剂瓶压力范围: ≥0-100kPa；

2.1.4、单体瓶压力范围: ≥0-100kPa；

2.1.5、左侧试剂瓶压力范围: ≥0-100kPa；

2.1.6、具有气压过低警告功能。

2.2、压力控制精度：≤0.1kpa。

▲2.3、20个电磁阀精密控制进样量，进样精度≤1uL；

2.4、单体、试剂：

2.4.1、试剂数量: ≥8；

2.4.2、单体瓶数量: ≥12；

2.4.3、自动合成兼并碱基；

2.4.4、合成种类: DNA、RNA。

2.5、注射泵：

2.5.1、注射泵排液：控制精度≤2uL；

2.5.2、注射泵反推：控制精度≤2uL；.

2.5.3、体积：≥3ml；

2.5.4、材质：Peek、PTFE、高硼硅。

2.6、合成腔室内有照明系统；

2.7、二维运动进样系统：x轴、y轴闭环步进电机快速准确定位进样口和和成柱位置；

2.8、合成腔体：

2.8.1、合成柱位：16柱位（1ml，可根据合成柱规格替换该模块）；

2.8.2、移动托盘：通过位置移动，为合成柱进行溶液的输。

2.9、台式电脑: I7处理器，Win11家庭中文版，RAM:≥64.0GB，硬盘≥1T。

（四）控制软件功能：

1、设备可通过软件自动控制，具有用户管理、数据记录、设备控制、审计追踪功能。具有开始、停止、锁屏功能。

2、系统可通过软件进行自动化控制，可以手动控制。

3、可对用户进行权限管理，不少于三级权限。

4、软件有密码保护功能，管理员可设置密码复杂等级、输入次数限制和密码修改提醒。

5、审计追踪可记录人员登录、登出、运行参数、报警信息、错误信息以及相应时间。

6、系统状态、合成过程进度状态、运行数据可实时显示。

7、断电和异常停机后软件有记忆功能，操作软件可继续合成。

（五）配置：

1、注射泵：16个。

2、气压调节阀：

2.1、入口气压调节阀：1个；

2.2、腔体气压调节阀：1个；

2.3、单体瓶气压调节阀：1个；

2.4、试剂瓶气压调节阀：2个。

3、电磁阀：20个。

六、时空转录组平台

（一）主要用途：通过自动化智能操作实现亚细胞级别分辨率的空间原位转录组检测。

（二）主要技术参数：

▲1、分辨率：为保证空间分析精确度，时空芯片需要具备高分辨率，空间相邻spots中心间距0.5µm ~5µm之间。

2、捕获面积：≥10 mm² 的捕获方案。可根据需求定制更大尺寸的捕获芯片。

3、组织类型：不限制样本物种和组织类型，支持真核生物、微生物等研究。

★4、兼容样本：兼容新鲜冷冻样本（FF）和福尔马林固定石蜡包埋（ FFPE ）样本。

▲5、检测范围：可实现全转录组基因的原位无偏检测。

6、具备集成化的空间组学实验模块：

6.1、工作平台、机械臂：搭载 8个独立移液器与抓手，抓手可 90°旋转，抓取重量≥500g；

6.2、载架模块：支持3通道分批上样；

6.3、试剂温控模块：含常温与低温区，低温区最低4℃；

6.4、热反应模块：集成紫外灯消毒系统用于批次间消毒，具备报警提示功能（指示灯 + 声音）。

7、移液范围：20-1000μL 范围内移液控制，无需更换移液器。

8、移液精准度：

8.1、20 -50μL，CV≤2%、准确度≤±5%；

8.2、50 -1000μL，CV≤1%、准确度≤±2%；

8.3、1000μL，CV≤1%、准确度≤±1%。

9、具备≥8个独立的移液器，每个移液器具备吸头扎取感应报警功能。兼容 1000μL、200μL、50μL 规格吸头。

10、温度控制：

10.1、温控范围：4-90℃；

10.2、温度准确性：≤±1℃（55℃时）；

10.3、温度均匀性：≤±1℃（55℃时）。

▲11、通量：高通量，支持多芯片上机；具备3个独立控制上机通道，每通道可放4张芯片，单轮反应最多处理≥12 张芯片。

▲12、兼容流程：兼容组织透化、反转录、组织移除、cDNA 释放与回收、cDNA 扩增等流程。

（三）软件功能：

1、提供开源的分析软件。

2、控制系统：采用windows 10或者以上显示器，≥8G内存，≥512GB固态驱动器，三千兆网络接口，≥2个Pcie卡槽，带键盘和鼠标。

3、具备图形化台面设计。

4、支持多种类型应用流程。

5、具有恢复功能：当实验流程中出现报错后，通过单步操作介入，可处理并恢复正常实验流程。

6、运行界面具有温控模块实时运行状态显示。

（四）配置：

1、时空自动化样本处理系统主机：1台。

七、扫描电子显微镜

（一）主要用途：对组织修复、血液变化、心血管细胞及动脉病灶斑块、病理组织的微观表面进行细微、清晰观察，整体从病理、细胞形态、组织病毒病菌形态、药物进行研究。

（二）主要技术参数：

1、分辨率：SE≤3nm@30KV，8nm@3kV。

2、放大倍率范围：≥8-450000X（电子光学底片放大倍数）。

3、电子枪：预对中钨灯丝。

4、加速电压范围：≥0.2-30kV连续可调，0.2-10KV步进精度≥100V，10KV-30KV步进精度≥1KV。（提供软件截图证明）

5、具有一键看像功能。

6、透镜系统：三级高性能低像差透镜系统。

7、物镜光阑：可实现真空外二维双轴微米级精细调节。

8、真空系统：

8.1、真空组成：1台磁悬浮涡轮分子泵，1台机械泵；

8.2、真空度：样品室真空≤5E-4Pa；

8.3、真空控制：全自动真空控制，具有真空互锁功能。

9、探测器标准配置：高真空二次电子探测器、红外CCD摄像头

10、导航模拟模块，双击界面即可快速到达观察区域。(需提供软件截图证明)

11、提供≥10个可扩展接口，标配束闸接口(需提供证明图片)，可接 WDS、EDS、BSE、EBSD、CL等附件和探测器。

12、提供着陆束流检测模块，具备束流设置及自适应调节功能。

13、样品仓及样品台：

13.1、三轴全自动样品台，真空电机驱动；

13.2、样品台行程：X≥80mm，Y≥50mm，Z≥30mm；

13.3、最大样品直径：≥Ф175mm；

13.4、最大样品高度：≥40mm；

13.5、具有碰撞报警功能；

14、支持一键Standby模式。

15、计算机及操作系统：

15.1、采用不低于Windows 10操作系统，用于管理整个电镜软件系统。图象可随时存储于大容量硬盘或其它存储介质上，或直接打印输出；

15.2、工作站配置：CPU≥I5，内存≥32G，硬盘≥1T，独显≥4G，显示器≥27英寸，光电鼠标，键盘。

（三）软件功能：

1、图像显示：分辨率≥1024×768；实时显示放大倍数、标尺、加速电压、灰度曲线，扫描速度分档可调，支持多种图像宽高比例可选；

2、可进行多通道成像，分屏上可同时进行不同信号成像；

3、MIX模式，各个探测器分别接收对应的纯净信号，可根据需求将同一通道组内的两种探测器的信号进行自动混合，比例可调；

4、显示方式：全屏显示、分屏显示；

5、扫描：支持面扫、区域扫描、线扫描、点扫描的扫描模式，同步扫描支持≥4档快速切换，每一个扫描速度档位对应的实际扫描速度可自由配置；

6、测量功能：支持多种测量标记工具，如长度、角度、直径等；

7、图像注释与数据区：提供标准数据区，可在图片上显示各种电镜参数；

8、操作设备：键盘、鼠标；

9、自动调整功能：自动灯丝、自动聚焦、自动像散、自动亮度对比度等；

10、图像文件格式：默认格式为TIF，可另存为GIF、JPG、PNG、BMP、SEM等格式。

（四）配置：

1、钨灯丝扫描电镜主机：1套（含高真空二次电子探测器，样品导航，红外 CCD 监控，三轴自动样品台）。

2、工作站：1套。

3、压缩机：1台。

4、扫描电镜图像软件：1套。

5、备用预对中灯丝：10根。

6、附件耗材：1套。

7、扫描电镜专用工具箱：1套。

八、售后要求：

1、自设备到货验收合格日起，整机质保不少于3年，终生维护，软件终生免费升级。

2、交货期：合同签订后90日内货到现场。仪器到货后10个工作日内，生产厂家的维修工程师需根据采购人需求上门安装、调试，并在现场为采购人提供仪器操作培训。

3、在仪器验收完成后，厂家需根据采购人需求委派专业工程师到最终采购人现场，进行产品培训，培训内容应包括：仪器使用维护、工作原理、基本操作、方法建立及应用。

4、使用中要求厂家提供7×24售后与技术支持服务，工作时间线上应答不超过2小时，非工作时间线上应答不超过12小时，现场应答不超过48小时。