1.吸药速度：≥2mL/s。
▲2.造影剂检测：自动检测瓶中是否有造影剂，并报警。
3.安全保护：自动检测针筒中是否有空气，并自动排气。
4.活塞自动回缩：具备推杆活塞自动回缩。
▲5.自动吸药：具备自动吸药功能。
6.可旋转：屏幕可旋转方向。
7.显示屏：彩色触摸屏。
8.显示项目：可显示包含但不限于注射类型、注射速率、注射剂量、压力、上升时间等。
9.控制面板：触摸屏控制。
10.中文操作界面：显示器控制装置为全中文显示。
11.注射针筒：≥100ml。
12.注射速度：0.8-40ml/s。
13.注射剂量：0.8ml-100ml。
14.上升/下降时间：0.1-1s。
15.压力范围：200-1200psi。
▲16.注射/X线延时：0.0-99.9s。
17.注射类型转换：可在注射造影剂和盐水间任意切换。
18.造影成像系统接口：可与造影成像系统连接，实现注射和X射线曝光同步。
19.注射模式：具备固定流速和可变流速两种模式。
20配置清单：
20.1控制器1个；
20.2注射机头1个；
20.3供电模块1个；
20.4气泡锤1个；
20.5生理盐水支架1个；
20.6造影剂支架1个；
20.7电源动力线1根；
20.8数据通讯线1根；
20.9电源线1根；
20.10 U盘1个；
20.11说明书1个
