# 第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为首都医科大学附属北京友谊医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。（医疗器械注册证书上的型号必须与所投型号一致，否则将导致投标无效）

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5. 投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量（台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 超高分辨显微镜 | 1 | 否 |
|  | 1-2 | 荧光定量PCR仪2 | 1 | 否 |
|  | 1-3 | 荧光定量PCR仪1 | 2 | 否 |
|  | 1-4 | 核酸凝胶成像仪 | 1 | 否 |
|  | 1-5 | 细胞计数仪 | 2 | 否 |
|  | 1-6 | 细胞电转仪 | 1 | 否 |
| 2 | 2-1 | 高内涵细胞成像分析系统 | 1 | 否 |
|  | 2-2 | 小鼠精密行为分析系统 | 1 | 否 |
|  | 2-3 | 脑立体注射工作站 | 1 | 否 |
|  | 2-4 | 化学发光成像系统 | 2 | 否 |
|  | 2-5 | 小动物血生化仪 | 1 | 否 |
|  | 2-6 | 微孔板分析仪 | 1 | 否 |
|  | 2-7 | 凝胶工作站 | 2 | 否 |
| 3 | 3-1 | 长时程活细胞实时监测与功能分析系统 | 1 | 否 |
|  | 3-2 | 全自动蛋白纯化系统 | 1 | 否 |
|  | 3-3 | 病理工作站 | 1 | 否 |
|  | 3-4 | 细胞流式分析仪1 | 1 | 否 |
|  | 3-5 | 多功能蛋白稳定性分析仪 | 1 | 否 |
|  | 3-6 | 外泌体全自动提取仪 | 1 | 否 |
|  | 3-7 | 多功能酶标仪 | 1 | 否 |
|  | 3-8 | 厌氧/微需氧工作站 | 1 | 否 |
|  | 3-9 | 全自动组织处理器 | 1 | 否 |
|  | 3-10 | 全光谱密度梯度收集仪 | 1 | 否 |
|  | 3-11 | 原代细胞培养工作站 | 1 | 否 |
|  | 3-12 | 多功能蛋白定量分析仪 | 1 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90天内。

2、采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京友谊医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

2.投标产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。

3.投标报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：医院信息系统接口费用、产品制造、包装、劳务、管理、运输、保险、医院内安装、搬运、设备就位及现场清理、调试、检验（或抽样送检）、技术培训及技术资料、维护、保修、验收、外贸代理费（若有）、关税和增值税等（若有），以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（免费保修期）及服务要求：本项目所供设备的质量保证期为调试验收合格后5年。保修期后，配件费用按成本价收取费用，免人工费。

2.本项目由投标人或设备原厂负责售后服务并做出售后服务承诺，提供原厂售后服务承诺函并加盖原厂公章。

（1）负责设备的安装、调试和人员培训，直至人员能够完全掌握独立操作。应详细做出人员培训方案，包括培训计划、培训内容、培训地点，培训方式、培训人次、培训时长及培训达到的效果（提供培训方案，方案中需详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况等）。

（2）服务和维修网点：投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障，投标人或投标产品制造商应在项目所在地设有专业的售后服务维修机构或网点。如投标人在项目所在地设有维修机构或网点的，须提供维修机构或网点的详细地址、联系人及电话、房产证明或租赁合同复印件并加盖公章；如投标人在项目所在地没有维修机构或网点的，须提供承诺函并加盖公章，承诺在签订合同后三个月内按要求在项目所在地设立维修机构或网点。

（3）维修工程师：有专职的维修工程师≥3名（提供专职维修工程师的名单、人员简历、职称证书、身份证复印件、劳动合同或社保证明复印件并加盖投标人或原厂公章）。

（4）维修响应速度：

①两小时内做出维修方案决定；

②如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院；出现故障时，如48小时无法排除故障，免费提供备用设备。

（5）保修期内的开机率：投标人保证开机率≥95%（按一年365天计算）。

（6）保修期内，每季度对设备提供巡检、保养或预防性维护，每年对设备进行质控检测≥1次。

（7）提供维修手册、软件等服务类资料。

（8）提供免费软件升级更新。

3.备件及技术服务。

（1）为保证设备正常运行，投标人或设备原厂需在项目所在地设立备品备件库，存入所有必须的备件，并保证设备停产后不少于5年的供应期。如投标人在项目所在地设有备品备件库的，须提供备品备件库的详细地址、联系人及电话、房产证明或租赁合同复印件；如投标人在项目所在地没有备品备件库的，须提供承诺函并加盖公章，承诺在签订合同后三个月内按要求在项目所在地设立备品备件库。

（2）应提供原厂维修配件明细表及报价单（如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源），加盖原厂公章。

（3）应免费开放数据接口，以便招标人将该设备与相关信息系统连接。如连接需发生软件（含接口费）及硬件费用，其费用应含在投标报价内。

（4）安装完成后，由采购人、当地质检部门及相关部门联合验收（如需要），达到本招标文件中各项技术指标和原设备的产品标准，并满足安全使用防护要求的，方可验收合格。

（5）专用工具：如有专用工具，投标人应向采购人提供设备使用及维护的专用工具。

（6）资料：

①投标人须向采购人提供操作手册、技术资料（维修及使用）：中文2套，英文1套。

②投标人须向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。

（7）技术服务：

在货物运抵使用单位后，中标人应在使用单位所要求的时间派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担所需的工具、备件、消耗品及因此发生的一切费用。

（8）如是国家规定强制检定的计量设备，安装时需提供省级以上计量部门出具的该设备的初检合格证书，如不能出具，买方进行计量初检的费用应含在投标报价内。

五、采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

1.对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

2.投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

（二）供货及安装要求

1.投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料提供给采购人。

2.投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

3.投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

4.工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

（1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

（2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包  品目1-1  超高分辨显微镜

一、数量：1台。

二、用途：用于实现超低光毒、超高灵敏度成像，多种成像模式全面适配不同样本和不同观测任务需求。用于解析活细胞的超分辨结构、捕捉活细胞动态变化过程、提供活细胞多尺度细节等信息。

三、技术参数：

1、激光光源：

1.1半导体或固体激光器：配备405 nm、488 nm、561 nm、638 nm四色激光器，功率≥200 mW；445nm、515nm激光器，功率≥100mW；

1.2配置实时同步控制系统，激光强度调节范围：0.1-100%，最小调节步进精度0.1%，独立激光，快速激光开关控制和强度控制；

1.3激光安全控制模块：实现任意成像条件下移动照明臂立即触发激光自动关闭，响应时间≤10ms。

2、检测系统：

2.1单相机多色视野模块：配备sCMOS相机，分辨率≥2300×2300像素，像素尺寸≤6.5μm，QE≥95%，全幅图像读取速度≥89 fps，6孔滤光片转轮，切换速度≤100 ms；

2.2无需多通道配准，可实现≥100×100μm四色同时、四色同步成像；

2.3 FRET多色视野模块：适配G-R体系，FRET成像视野≥100×100μm，兼容20-100倍物镜，FRET效率精度≤0.1%，FRET空间分辨率≤10nm。

3、成像系统：

3.1超分辨激光光源、多色LED目镜照明系统、成像系统与控制系统均集成于同一设备箱内，无需额外控制箱，配置整机一键开关；

3.2配置ZYNQ芯片的控制主板，实现高速时序控制和数据处理，时序控制同步精度≤20 ns，集成电路板尺寸≤300x120 x5 mm；功耗≤10 W；≥16位数模转换，激光功率范围0.1-1 mV，位移台控制；具备人体接触30 kV空气放电接口保护功能；通过电磁兼容和电气安全测试；各电控模块状态实时监控，集成监控界面；耐高温无故障不间断运行≥10000小时；

3.3预留外部触发输入或输出TTL接口≥10个，拓展外部设备联用成像；

▲3.4成像模态：≥34种，至少包括2种宽场成像模态、6种TIRF成像模态、17种2D-SIM成像模态、9种3D-SIM成像模态；

3.5采用高速空间光调制器配合无源光学相阵，实现SIM结构光调制，无需移动任何部件，结构光调制速度≥4.5 K，空间光调制器分辨率≥2000×1500；

3.6 TIRF-SIM和2D-SIM模式下，横向分辨率≤60 nm；

3.7 3D-SIM模式下，轴向分辨率≤200 nm；

▲3.8 100倍物镜下单幅图像视野范围≥100x100μm；

3.9配置多色均匀光模块，在85%视野范围内可实现边缘与中心强度差异在10%以内（在488激光通道对应的2048x2048图像中测量）；

3.10在2048x2048像素条件下，图像成像速度≥45幅/秒，对应图像位深≥16bit；

3.11在144x2048像素条件下，图像成像速度≥650幅/秒，对应图像位深≥16bit；

3.12极限超高分辨率图像成像速度≥1500幅/秒，对应图像位深≥16bit（非超分辨采集速度）；

3.13高速超高分辨实时拍摄，在预览模式下实时显示超高分辨图像，刷新速度≥24幅/秒，对应超分辨成像像素2048x2048；

3.14批量重建：对应1024x1024像素（16 bit）、分辨率85 nm图像实现每秒≥60帧批量重建；

▲3.15内置式LED宽场荧光光源，使用寿命≥10000小时，具备品红、红色、绿色、蓝色标准荧光。

4、倒置显微镜系统：

4.1研究级倒置全电动显微镜，齐焦距离≤45mm，配置电动Z轴调焦机构：步进精度≤10nm；

4.2长寿命透射光LED透射光照明模块；

4.3电动6孔位物镜转盘，具有对焦系统，近红外光实时检测焦面兼容多种塑料容器，具有≥2种硬件锁焦模式；

4.4单层电动荧光滤色块转盘：孔位数≥8；

4.5平场复消色差物镜：10X，NA 0.4；

4.6平场复消色差物镜：20X，NA 0.8；

4.7平场复消色差物镜：40X，NA 0.95；

4.8平场复消色差油镜物镜：100倍，NA 1.50。

5、活细胞培养系统：

5.1细胞培养系统：包含温度、湿度、CO2 浓度，能够维持活细胞健康生长≥7 天，带有物镜加热功能；

5.2温度控制范围：25-60℃，温度波动≤0.1℃；

5.3 CO2浓度控制范围：0-18%，浓度波动≤0.1%；

5.4湿度控制范围：50-95%，湿度波动≤1%；

5.5具备适配35mm小皿、载玻片等适配器；

5.6配置≥1片超分辨四色固定荧光载玻片，低荧光镜油以及金属Chamber皿。

6、采集操控软件：

6.1可进行时间序列成像、3D层扫成像、多位点成像（点位数量≥200个）、大视野拼接（拼接数量≥200个）以及进行上述功能（时间序列成像、3D层扫成像、多位点成像、拼接成像）任意叠加的复杂实验；

6.2可实现从超分辨图像采集、拍摄、显示、重建以及可视化显示的全流程，兼容超分辨重建及稀疏超分辨重建功能，可实现SIM图像分辨率提升到≤60 nm；

6.3针对任意成像模式可一键调用对应推荐的超分辨重建参数，同时可保存成像和图像处理参数至csv文件导出；支持Reuse功能，一键调整当前成像条件到对应图像的拍摄工况；

6.4可进行明场、宽场全局预览成像，具有边界扫描、阵列扫描、螺旋扫描三种以上扫描模式，支持任意可选ROI大小扫描。实时图像灰度均衡化，可在全局预览图上选择点位进行多色、时间序列、3D层扫、多点视野、拼接视野成像；

6.5可在全局预览成像过程中一键识别筛选并定位特定细胞形态的ROI，如细胞分裂期的细胞形态，一键生成所有识别成功的目标点位列表并快速逐一定位复核；

6.6提供预览图像和拼接图像的智能路径优化功能，选择后可将所有已选点位或拼接图像进行最优路径排列，实现最小成像耗时；

6.7可实现用户自组装成像：即任意自定义成像流程，在同一采集软件内具备≥10个步骤组装，提供≥3种预设定成像流程；支持自动切换成像模式（2D/3D、宽场/超分辨、明场/SIM），差速成像；

6.8可进行自动锁焦成像，提供玻片锁焦与图像算法锁焦。通过在焦平面附近逐层采集图像，提供两种以上图像锁焦方法计算最佳焦平面位置，驱动物镜校正焦面，确保长时程观测期间细胞始终处于焦面锁定之中。追踪误差≤20 nm；

▲6.9可进行视野追踪成像，通过在当前焦面采集图像，提供两种以上方法计算视野区域重新定位，驱动位移台校正视野，确保长时程观测期间细胞始终处于视野锁定之中。追踪误差≤3 pixels，单次追踪时长≤300 ms；

6.10可实现超分辨数据边拍边重建边回看，支持长时程数据核验；

6.11无需拖拽或复制文件即可将批量图像输入到FINER软件进行后续图像处理。

7、通用型荧光图像增强软件：

7.1支持结构光超分辨显微镜采集图像的2D多色超分辨重建、3D多色超分辨逐层重建和3D多色超分辨体重建以及上述成像的自定义批量重建流程；

7.2配备同品牌通用型荧光图像增强软件，支持主流商业显微镜厂商的文件格式，载入图像后自动解析显微镜厂商的图像格式和成像参数，兼容显微图像格式包括：vsi、oir、nd2、czi、lif、obf、ome.tif、tif等≥8种；

7.3提供包括宽场、多光子、光片、点扫描共聚焦、转盘共聚焦等≥6种显微镜获取荧光图像的解卷积图像质量增强，提升图像对比度、信噪比和分辨率；

7.4支持深度学习去噪后处理：提供针对宽场、共聚焦、超分辨等≥3种显微镜荧光图像的深度学习去噪后处理，包含线粒体内膜、内质网、微管等≥3种针对不同细胞器深度学习去噪模型；

7.5内置≥2种解卷积方法，支持一键式快速稀疏解卷积、图像批量处理、导入和保存解卷积参数，包含自定义高阶解卷积调参功能；

7.6提供图像背景去除、图像滤波图像预处理方法，图像滤波方法包含≥3种：高斯滤波、中值滤波、拉普拉斯滤波；

7.7提供图像渐晕校正后处理功能，可针对单视野或拼接视野进行渐晕校正，包含≥1种渐晕校正方法，处理速度≥10fps（2048×2048pixels）；

7.8支持各种通用图像格式及图像位深导出，位深包括：16bit、8bit、图像格式包括png、jpg、bmp文件格式；

7.9具备单目标和多目标追踪功能，囊括单分子定位追踪功能，对时间序列数据中的蛋白点、细胞核、细胞器或者细胞进行追踪，同时追踪目标数≥50个，追踪速度≥20fps（2048×2048pixels），追踪结果包括：运动速度变化、荧光强度变化、运动轨迹等；

7.10支持多图像显示窗口同步操作，包括缩放、平移、旋转、播放、调节窗宽伪彩、切换渲染视图以及同步添加图像标注；

7.11支持添加图像标注，包括：Scalebar、绝对/相对时间戳、参考线；

7.12具备三维数据可视化功能，可对三维数据进行体渲染、三视图展示、最大值投影展示，可设置关键帧，自定义对三维数据进行视频导出；

7.13具备视频导出功能，可对时间序列数据、空间维度数据进行视频导出，导出视频中包含绝对帧数等标记；可调节视频帧率、视频质量、视频大小、视频格式（avi、mp4）；支持批量视频导出；

7.14具备图像测量分析功能，对明场以及荧光图像进行周长、面积、角度、最大荧光强度、最小荧光强度、平均荧光强度、灰度值标准差、中心点、质心、外接矩形、拟合椭圆、模态灰度值以及荧光强度总和等共≥14种参数进行测量。

8、工作站及其配件：

8.1成像控制工作站：CPU主频≥3.5GHz，内存≥128 GB；硬盘1≥4 TB SSD，硬盘2≥8 T HDD；GPU≥24 GB；操作系统Windows 10 Professional 64 bit或更高；

8.2	4K显示屏：≥37英寸寸，≥3840×1600 pixel，99% sRGB，高对比度，高色域；

8.3专用气垫式防震工作台：尺寸≥1.2 x1.5 m；

8.4工作站台面：尺寸≥0.6x1 m；

8.5在线式 UPS 稳压电源：功率≥3000 伏安。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第1包品目1-2荧光定量PCR仪2

一、数量：1台。

二、用途：用于病原体检测、基因表达分析、遗传基因检测、突变检测、拷贝数变异分析、高分辨率熔解曲线分析、基因分型分析等研究。

三、技术参数：

1、光源：长寿命免维护高效LED。

2、检测器：高效MPPC，投标文件中提供原厂产品彩页加以证明。

3、发射光透镜：菲涅尔透镜，投标文件中提供原厂产品彩页加以证明。

4、激发/检测范围：455-650nm/510-715nm。

5、荧光检测通道：6个，可同时检测5个目标基因。

6、检测灵敏度：能检测1拷贝人基因组DNA基因。

▲7、分辨率：在单重反应中可区分1.33倍浓度差异，投标文件中提供原厂产品彩页加以证明。

8、动态范围：≥10个数量级。

9、扫描时间：多色快速整板（384孔）扫描≤20秒。

10、具备双FAM通道快速扫描模式，投标文件中提供原厂产品彩页加以证明。

11、最大样品容量：≥380个。

12、反应体系范围：1-30µl。

13、升降温方式：半导体加热/制冷。

14、温控模块采用镂空式设计，并结合边缘温度补偿技术，实现温度均一性及稳定性，投标文件中提供原厂产品彩页加以证明。

15、最大升降温速率：≥6℃/秒。

16、温度均一性：≤±0.1℃。

17、温度准确性：≤±0.1℃。

18、温度范围：4-100℃。

19、数据分析模式：绝对定量、相对定量（△△Cq）、相对定量（双标准曲线）、核酸熔解曲线、高分辨率熔解曲线（HRM）、蛋白热稳定性、基因分型分析功、终点荧光（阴阳性鉴定）分析等。

20、软件具有实验报告功能，可通过规则设置预设判定条件，自动完成结果判定，投标文件中提供相应功能软件截屏加以证明。

21、适配 LIMS 系统及自动进样机械臂，可实现全自动化运行。

22、数据导出：Excel或txt、用户报告包含运行设置，图形和表格数据结果，可直接打印或保存为 PDF。

23、配套核酸定量仪：

23.1波长范围：190－850nm连续波长全光谱分析；

23.2测光范围：0.02 - 550 Abs（10 mm 当量）；

23.3准确度：0.97 A、302 nm 时为 3%；

23.4基座检测上限：≥27,500ng/ul（dsDNA），820mg/ml（BSA）。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年.

第1包品目1-3荧光定量PCR仪1

一、数量：2台。

二、用途：用于病原体检测、基因表达分析、遗传基因检测、突变检测、拷贝数变异分析、高分辨率熔解曲线分析、基因分型分析等多种研究领域。

三、技术参数：

1、光源：长寿命免维护高效LED。

▲2、检测器：高效MPPC，投标文件中提供原厂产品彩页加以证明。

▲3、发射光透镜：菲涅尔透镜，投标文件中提供原厂产品彩页加以证明。

4、	激发/检测范围：455-680nm/510-730nm。

5、荧光检测通道：6个，可同时检测5个目标基因。

6、检测灵敏度：能检测1拷贝人基因组DNA基因。

7、分辨率：在单重反应中可区分1.33倍浓度差异。

8、动态范围：≥10个数量级。

9、扫描时间：多色快速整板（96孔）扫描≤8.5秒。

▲10、具备双FAM通道快速扫描模式，投标文件中提供原厂产品彩页加以证明

11、最大样品容量：≥96个。

12、反应体系范围：10-50µl。

13、升降温方式：半导体加热/制冷。

▲14、温控模块采用镂空式设计，并结合边缘温度补偿技术，实现温度均一性及稳定性，投标文件中提供原厂产品彩页加以证明。

15、样本最大升温速率≥3.6℃/秒。

16、样本最大降温速率≥2.5℃/秒。

17、温度均一性：±0.2℃。

18、温度准确性：±0.2℃。

19、温度范围：4-100℃。

20、数据分析模式：绝对定量、相对定量（△△Cq）、相对定量（双标准曲线）、核酸熔解曲线、高分辨率熔解曲线（HRM）、蛋白热稳定性、基因分型分析功、终点荧光（阴阳性鉴定）分析等。

21、软件具有实验报告功能，可通过规则设置预设判定条件，自动完成结果判定。

22、数据导出：Excel或txt、用户报告包含运行设置，图形和表格数据结果，可直接打印或保存为 PDF。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第1包品目1-4核酸凝胶成像仪

一、数量：1台。

二、用途：用于核酸成像、SDS-PAGE胶成像、菌落成像等。

三、技术参数：

1、CCD相机：高分辨率超清晰科研级相机。

2、像素：≥600万。

3、图像分辨率：≥300DPI。

4、感光效率QE值：≥79%。

5、信噪比：≥78dB。

6、像素密度：≥16 bit (0-65535灰阶)。

7、动态范围：≥3.6个数量级。

8、控制系统：≥12英寸内嵌式LCD触摸屏操作系统。

9、数据传输：外置USB3.0接口或可通过无线网络完成数据传输。

10、超高分辨率镜头：采用≥1000万像素的分辨率镜头，可自动完成对焦，分辨率≤2.4um。

11、滤光片轮：背照式滤光片轮，一体式结构设计。

12、窄带滤光片：配置两组专业的带通滤光片535nm/590nm，应用于不同荧光实验。

13、紫外光源：LED紫外光源，寿命≥2万小时。

14、激发光源：组合式三波长LED透射激发光源，302nm波长LED紫外光源，470nm波长LED蓝光光源，全波段LED白色光源。

15、样品台：全自动控制电动抽屉式载物平台，电动进样无需手动推拉。

16、样品托盘：3组带有智能感应器的样品托盘，智能白光托盘/紫外托盘/蓝光托盘。

17、智能拍摄：通过智能样品托盘识别系统，仪器自动开启对应激发光源并完成拍摄操作，实现全智能拍摄控制。

18、拍摄面积：≥14x20cm。

19、切胶功能：配置智能感应防护板，仪器可通过判断防护板情况开启光源。

20、图像采集及分析软件，可实现拍摄、灰度分析等功能。

21、自动完成光源选择及拍摄，并完成伪彩色合成及三组信号图像展示以供选择。

22、具备快速图像查阅功能，控制系统能以时间为线索自动备份图像数据。

23、自动识别泳道条带、自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值、计算分子量大小及条带的迁移率。

24、分析数据能输出至Excel。

25、安装流程：仪器构造为一体式设计，开机即可使用，无需安装。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第1包品目1-5细胞计数仪

一、数量：2台。

二、用途：用于对多种类型细胞、类器官、3D细胞团和微球等多元样本进行精确识别、准确分析。

三、技术参数：

1、一体式细胞荧光分析仪。

2、载物台：软件操控载物台自动取样，精确移动控制。

3、储存：≥100G内存。

4、光源：采用长寿命高亮度LED冷光源。

5、镜头：≥500万像素CMOS。

6、单次可自动检测样本，通量≥4个。

7、对焦方法：固定焦距，无需手动调焦。

8、计数模式：支持明场、台盼蓝染色、AO/PI染色3种计数功能。

9、细胞直径可测范围：2-180μm，提供直径范围内样本的计数需求，包括细胞、物理微球等但不局限于以上两种样本。

10、支持类器官消化后活率分析，GFP/RFP转染效率分析。

11、放大倍数：明场支持光学变倍，提供5X、6.6X、8X三个光学倍数；荧光成像：5X。

12、细胞浓度可测范围：≥1×104-3×107个/mL。

13、上样体积：≤20μL。

14、检测耗时：台盼蓝计数≤20秒；AO/PI荧光计数≤50秒。

15、采样方法：自动选取视角、自动拍摄、支持1-5个视野可选成像和计数。

16、分析结果：稀释比例、细胞活率、总细胞浓度、活细胞浓度、死细胞浓度、总细胞个数、活细胞个数、死细胞个数、平均直径、平均圆度、结团率等参数。

17、数据呈现：Excel、PDF、JPG。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第1包品目1-6细胞电转仪

一、数量：1台。

二、用途：利用电转化将 DNA 转入感受态细胞、动植物细胞、酵母细胞中。

三、技术参数：

1、脉冲形式：指数衰减和方波（可处理常见真菌、细菌、细胞等）

2、高压输出电压范围：≥400-3000V

3、低压输出电压范围：≥50-400V

4、高压电容容量范围：10-60μF，以1μF步进。

5、低压电容容量范围：25-1575μF，以1μF步进。

6、电阻阻抗范围：100-1650Ω，以1Ω步进。

7、连续放电个数范围：1-9。

8、放电及间隔时间范围：0.1-999ms，增量0.1ms。

9、控制方式：微电脑控制,采用微处理器控制的脉冲放电。

10、时间常数：带RC时间常数，实时显示，可调节。

11、实验方法预存：预存≥12种程序预设可直接调用。

12、用户自定义方法储存：≥48种程序。

13、脉冲波形检测：实时监测并显示脉冲波形。

14、具备充放电超时和爆杯检测提醒。

15、电转座：采用卡式易拆装技术，轻用力即可完成插入和弹出。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第2包品目2-1  高内涵细胞成像分析系统

一、数量：1套。

二、用途：用于细胞生物学、药物筛选等细胞、组织或者模式生物检测、疫苗研发，可应用于疾病研究的各个领域及药物研发的各个阶段，包括：细胞周期、细胞凋亡、神经细胞分析、药物细胞毒性研究、mRNA疫苗研发、核酸药物筛选等。

三、技术参数

（一）工作条件：

1、温度范围：20-30℃。

2、相对湿度：≤70％，无水凝露。

3、电源：AC220V±10％，50±1Hz。

（二）技术指标：

1、检测模式：配置不少于宽场荧光成像、明场成像、明场无标记成像和共聚焦荧光成像四种检测模式。

▲2、光路系统：采用专业光路一体机设计，具备暗箱，可在日光灯下直接操作，避免外接光路、外接光源、振动对活细胞成像稳定性的影响。

3、光源：

3.1荧光光源:

▲3.1.1 光源类型: ≥4波段固态长寿命高能LED；

3.1.2 光源设计：采用免光纤设计，一体化缜合，无外置部件。

3.2明场光源：

3.2.1 光源类型：单波长LED 光源；

3.2.2. 波段：≥730nm；

3.2.3 可实现全息景深包围纹理成像，在无标记细胞成像中达到“0”背景超高信噪比，获取与荧光效果相似的黑背景亮信号灰度图像。

3.3 共聚焦光路：

3.3.1共聚焦类型：微孔阵列式转盘共聚焦；

3.3.2针孔直径：≥55 µm；

3.3.3转盘转速：≥1500rpm。

3.4 检测器：

3.4.1检测器类型：高灵敏度高分辨率sCMOS相机；

3.4.2分辨率：≥2160 x 2160 pixel，像素尺寸≤6.5 x 6.5μm；

3.4.3 具备荧光平场校正功能：获得视野信号均一的图像，校正过程全自动完成，无需任何人工干预，无需准备任何耗材和参考图像。

3.5.发射滤光片转轮≥8孔位（波长范围：430-760nm之间），支持条形码自动识别发射滤片。

3.6提供≥8孔位二向色镜转轮，与激发光源、发射光转轮一一对应，支持条形码自动识别二向色镜波段。

3.7	物镜：

3.7.1 配置≥6位物镜转轮，转盘物镜；

3.7.2 空气镜：配备共聚焦专用高级复消色差物镜，空气镜5X、10X、20X、40X；

▲3.7.3水镜：配备高数值孔径水介质物镜，同时配置非亲水张力涂层，60X、63X水镜。

3.8 配置≥3孔位全角度全自动物镜补水循环系统，含电动水泵，补水管道，自动注水器等，可实现整板的水镜高通量全自动扫描。

3.9具备明场无标记细胞分析模块：

3.9.1.在无标记的条件下，完成细胞密度，计数，形态等分析；

3.9.2 可以实现对单细胞≥7天的细胞分裂、轨迹追踪、时代分析，对单个细胞运动特性进行多参数分析。

3.10 载物台：全自动磁悬浮载物台。最小步进≤25nm，重复精度≤125nm。

3.11 载物台适配器适用板型：

3.11.1适用所有标准的6-1536微孔板；

3.11.2 支持用户自定义微孔板格式；

3.11.3 配载≥4片玻片适配器，进行组织切片或细胞爬片成像和分析。

▲3.12 具备环境控制单元：温度控制：37-40⁰C；CO2气体控制：1-10%，软件一体化可监控及调整系统温度及CO2浓度等。

3.13预设分析软件包括：活/死细胞计数、细胞内标志物定量、Spot分析、细胞微核分析、细胞表型、有丝分裂指数、受体内化、神经细胞分析、克隆形成、迁移、脂滴形成分析、基于纹理的亚细胞结构分割、在线质量控制、纹理分析、3D微组织分析等。

3.14 智能扫描模块：配置一体化智能采集模块，可提供全自动智能采集解决方案。采购人可以训练软件智能自动寻找并精准定位采集所感兴趣的区域或目标细胞，比如细胞微组织，干细胞克隆或特殊亚细胞类群, 斑马鱼识别、稀有细胞识别、划痕识别等。

3.15机器自学习功能：同时对于人工智能分类≥6种表型分类，提供≥2种3D 纹理提取3D渲染重建图像，批量导出单细胞数据、球体数据及整孔数据。

3.16 自主分析功能：由软件对图像进行自主分析，无需任何人工干预，帮助使用者找到最合适的分析方法，推荐最优参数。形态学参数≥200个。

3.17 cell painting分析功能：由软件对cell painting图像进行分析，产生cell painting参数， 5色荧光≥2700个。

3.18选成像和分析工作站：处理器2核8线程，内存≥32G，硬盘≥8TB RAID5，显卡≥2G，正版操作系统。

★四、配置：

1、主机：1套。

2、工作站：1套。

3、宽场&共聚焦成像模块：1套。

4、环境控制单元：1套。

5、图像采集和分析软件：1套。

6、电源线：1根。

五、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年。

第2包品目2-2小鼠精密行为分析系统

一、数量：1套。

二、用途：用于神经科学、心理学、药理学等学科，助力行为表型与基因、神经环路机制的关联研究，推动脑科学、精神疾病等研究。

三、技术参数：

1、系统能够满足实验鼠进行三维层面的行为追踪。

2、采用可加载训练的智能模型的方法对行为序列聚类。

3、采集帧率：≥30帧/S。

4、采集设备：配备移动滚轮≥4个，内置红外相机≥5个，红外补光灯≥2个，具备通风、光照功能。

5、拍摄模式：每个采集设备配置≥5个相机同步拍摄，多个视角拍摄。

6、同步率：摄像头帧间误差延时≤±5%。

7、具有帧率测试功能按键。

8、追踪方式：无需任何物理标签，如荧光标记或者反光标记球等，进行动物身体关键点追踪。

9、追踪身体点数：身体追踪点≥16个，每个追踪点均可得到XYZ三个维度的运动数据。

▲10、身体点维度：三维追踪，以真实3D空间作为参考系、以数值的形式作为原始特征，结合≥5个相机视角的视频生成动物3D身体骨架。

11、行为分析：可分析动物行走、抓挠、嗅探等≥39种行为亚型。

12、兼容性：可以兼容在体电生理记录、光遗传等常规记录或调控手段。

13、具备不少于2通道的输入端口和输出端口，可对模拟信号、数字信号进行输入及输出，接受约定协议的指令后进行响应。

14、光敏传感：具备光敏传感器，自动识别光信号并做标记。

15、内置批量动作片段注释、单次动作片段重注释工作模块。

16、支持对样本进行时间截取分析。

17、自动导出行为、运动2个方面的三维降维视图，可在3D空间任意调整倾斜角度。

18、导出参数：可导出身体点速度、身体角度、身体高度、身体长度、运动强度、运动距离、是否进入中间区域等参数。

19、参数格式：可将原始数据导出为csv、c3d、hdf5等格式。

20、可视化功能：提供可视化数据预览，包括原始视频预览、骨架重建预览、行为语言图谱、热图、箱线图等。

21、社交行为分析:能够在三维层面识别两只动物的三维骨架，并识别交互行为，不限于追逐、攻击、逃避等表型。

★四、配置：

1、小鼠用三维行为采集设备:1套。

2、行为采集分析工作站：1台。

3、视频采集软件：1套。

4、本地数据处理软件：1套。

5、数据分析可交互软件：1套。

6、小鼠社交行为数据处理可视化软件：1套。

7、台式电脑：1套。

五、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第2包品目2-3脑立体注射工作站

一、数量：1套。

二、用途：用于聚焦精准神经科学研究与脑疾病模型构建，通过高精度设备实现脑区特异性干预。工作站将服务于神经环路解析、脑肿瘤治疗评估、光遗传学调控等研究，同时需建立标准化操作流程。

三、技术参数：

1、操作臂上下、左右、前后移动范围≥80mm，运行精度≤1μm。

2、操作臂垂直方向可180°旋转并可在该范围内任意位置锁定，分辨率≤2°；水平方向可360°旋转并可任意位置锁定，分辨率≤5°。

3、定位仪移动控制方式：

3.1、PC端软件界面采用箭头控制；

3.2、PC端输入目标坐标位置后自动移动到目标坐标；

3.3、微操含有转盘和按键，能精细控制定位仪运动，按钮可控制持续移动，微操转盘每旋转18°执行1μm位移；

3.4、电脑键盘按键控制定位仪运动。

4、定位仪移动速度调节功能：

4.1可设置三轴移动速度：AP轴和ML轴移动速度2.00 mm/s、1.00 mm/s、0.50 mm/s、0.20 mm/s、0.10 mm/s；DV轴移动速度2.00 mm/s 、1.00 mm/s、0.50 mm/s、0.20 mm/s、0.10 mm/s、0.05 mm/s、0.01 mm/s、0.005 mm/s、0.001 mm/s；

4.2在微操端可通过按键对三个轴以一定速度进行移动。

5、一键设置Bregma/Lambda位点：定位仪到达Bregma/Lambda位点时可以标记，一键设定Bregma/Lambda位点，可一键返回原点。

6、位置储存功能：可储存≥8个位点，可进行命名、编辑、删除、移动至目标位点以及移动至目标入点等功能。

7、十字臂倾斜功能：在AP/ML和DV中选择1或2个方向上进行一定角度的倾斜/旋转，将角度输入到软件后可实现与十字臂倾斜同步，倾斜定位时无需人工计算定位路径，程序自动进行换算并移动至目标位点。

8、脑图谱旋转功能：通过输入角度，可实现脑图谱围绕AP、ML、DV轴旋转，可用于颅骨倾斜场景下对特定脑区进行注射、刺激、破坏、埋植等定位实验。

9、脑图谱校准功能：通过Bregma点、Lambda点、左位点、右位点确定动物颅骨与脑图谱的比例以及冠状、矢状、水平面的倾斜角度并同步至脑图谱，无需调平也能精准定位。

10、自动开颅程序：方形或圆形，长宽或直径参数（输入范围：0-20mm）及深度（输入范围：0-20mm），AP轴和ML轴3种移动速度可选，DV轴5种移动速度可选。

11、Z轴回缩功能：当用户定义Bregma/Lambda点之后，定位仪在执行X、Y方向的移动时，无论探针位于Z轴的任意位置，需要使探针先回缩至高于动物头骨表面回缩的位置，保证电机的水平方向移动不会触碰到动物的头骨，回缩距离可调范围 0-10mm。

12、消隙功能选择：可消除电机反向运动时齿轮间缝隙引起的误差，可选择开启或关闭。

13、能够接收或输出TTL信号：接收TTL信号触发全自动脑立体定位仪按设定程序自动移动，或者到达特定位置时输出TTL信号。

14、内置注射程序：可直接控制搭配的注射泵，连接注射泵后可启用该程序，可控制注射泵进行注射、填充、回缩等操作。

15、注射精度：≥0.02nL/s，注射体积分辨率≥0.1 nL

16、具备填充、排空功能：填充或排空速率10-200 nL/s，注射速率0.02-200 nL/s。

17、注射量程范围：0.6 -5000 nl。

18、独立的小鼠适配器和耳杆（18和45度齿式和橡胶耳杆）。

19、可用于大鼠、小鼠、兔子、猫、仓鼠、豚鼠等≤7kg动物的吸入式麻醉。

20、蒸发器输出压力波动范围P≤2.5kPa，内部可承受≥50kPa压力无泄漏，使用温度范围10-35℃。

▲21、蒸发器容量：≥120ml，具有流量和温度自动补偿功能。

22、流量计可控范围：0-4L/min，圆柱形浮子指示。

23、独立的诱导盒和面罩开关，开关寿命≥10万次，支持同时开启完成双通道实验。

24、快速充氧开关斜面设计：充氧速度≥10L/min。

25、可连接氧气钢瓶、制氧机、空气泵；可选择氧气、空气、笑气、氮气、二氧化碳等作为供气气源。

26、蒸发罐全检机制：蒸发器出厂每一只都精准质检，提供生产厂家出具的测试报告。

27、输出浓度可调：输出不受流量、温度、流速、压力变化影响，具有安全锁定装置，防止麻醉药意外挥发。

28、良好的温度和流量补偿性能，10℃低温仍然保持准确的浓度输出。

29、具有旋转浓度调节盘，异氟烷浓度调节范围0-5%（七氟烷：0-8% )，输出精度0.5±0.15Vol.%。

30、整机重量：≤6.5kg，可升级为移动式麻醉机。

31、可根据实验要求和不同种类不同大小动物选择各种规格诱导盒、麻醉面罩、麻醉气体回收系统等配件。

32、传感器：≥1/2.33英寸≥1600万像素CMOS传感器。

33、像素尺寸：≤1.335x1.335µm。

34、支持一键拍照、录像，支持照片、图像在高清模式下回看，提供64G TF储存卡。

35、支持脚踏控制调焦，脚踏开关，带2m电缆。

36、电动细调焦范围：28±2mm；手动粗调焦范围：50±5mm。

37、镜头8-44倍可调，27英寸显示器下放大倍数18-100倍可调，光学放大率0.18-1.13X。

38、分辨率：低倍≤20µm，高倍≤7µm。

39、景深：低倍≥6.5 mm，高倍≥0.4 mm.

★四、配置：

1、主机：1台。

2、注射泵：1台。

3、麻醉机：1台。

4、显微镜：1台。

5、台式电脑：1套。

6、踏板式颅钻：1套。

五、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第2包品目2-4化学发光成像系统

一、数量：2套。

二、用途：用于ECL、ECL Plus、Western、Northern、Southern等样品的发光成像和分析，用于电化学发光、生物芯片发光检测、植物活体成像、菌落活体成像等检测。

三、技术参数：

1、摄像头：采用数码制冷CCD摄像头。

2、制冷温度：半导体制冷，相对制冷温度≤-65℃。

3、CCD分辨率：≥2600×2200。

4、量子效率：CCD芯片光电转换效率≥75%。

5、暗电流噪声：≤ 0.00015 e-/p/s。

6、摄像头镜头接口：大尺寸M42接口，直径≥42mm。

7、电动镜头：最大光圈F值≤0.8。

8、电动调焦：可进行镜头的电动聚焦调整。

9、对焦距离：样品到镜头前端≤8cm，支持近距离拍摄。

10、样品台：上下双层样品台设计，可兼容拍摄样品厚度0.01mm - 10cm。

11、全中文拍摄分析软件：自动识别8bit、16bit的图像以及序列图像。

12、区域自动曝光: 可自由选择曝光识别区域，实现精确自动曝光。

13、单张自动曝光: 无需手动设置曝光时间，系统自动识别样品强度并自动设置最佳单张曝光时间，获得单张图像。

14、序列自动曝光: 无需手动设置曝光时间，系统自动识别样品强度，并自动设置最佳序列曝光时间，一次自动曝光即可获得≥5 张图像。

15、序列保存: 具有序列图像保存功能，无需单张图片分别存储。

16、溢出提示: 在拍摄中可显示过饱和像素。

17、克隆分析：具有克隆分析功能，计算菌落数量并按大小排序，结果可生成Excel格式。

18、斑点分析：具有斑点分析功能，可对圆形、方形Dots 进行检测，并可生成数据报告，可选择设定多个标准点的标准值进行计算。

★四、配置：

1、主机：2台。

2、制冷摄像头：2个。

3、电动镜头：2个。

4、分析软件：2套。

5、说明书：2本。

6、电泳仪：1套。

7、电泳槽：2套。

8、发光样品板：2个。。

9、白光样品板：2个。

10、电脑：2台。

五、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第2包  品目2-5  小动物血生化仪

一、数量：1套

二、用途：用于评估包括肝功能、肾功能、心肌功能、糖代谢、血脂、胰腺、贫血、风湿和其他特定蛋白以及无机离子等生理指标。

三、技术参数：

1、仪器类型：动物用分立式全自动生化分析仪

2、动物生化：有多种动物专用数据库

3、分析速度：比色≥200T/H， 满足批量测试需求

4、最大可同时分析项目：≥83个（80生化+3ISE ）

5、测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法

6、样本位：≥40个样本位

7、样本加样量：2μL-45uL， 0.1µl步进

8、试剂位：≥80个试剂位

9、试剂盘制冷温度：2～12℃

10、反应杯位：≥40个可重复使用的反应杯

11、最小反应体积： ≥100µl-360uL

12、温控方式：包容式恒温装置，无需添加任何恒温液和保养剂

13、比色杯清洗：比色杯采用温水自动清洗

14、光学系统：≥8个波长，340nm、405nm、450nm、510nm、546nm、578nm、630nm、670nm

15、滤光片分光

16、吸光度线性范围：0～4.0 Abs

17、支持HbAlc全血直接上机测试功能，机内溶血

18、具有酶线性拓展功能

19、支持一个项目放置多套试剂

20、操作系统：全中文操作界面

21、具备专业的动物分析软件，内置专业的动物检测板块

★四、配置单

1、主机                     1台

2、电脑工作站               1台

3、配套动物专用软件         1套

五、质量保证期： 调试验收合格后不少于5年

第2包  品目2-6  微孔板分析仪

一、数量：1套

二、用途：用于对细胞克隆成像，用于医学基础研究和药物开发

三、技术参数：

1、结构与设计

1.1	全封闭钢铝合金机箱

1.2	载物台支持 6、12、24、48、96 细胞培养板、35mm 培养皿、载玻片、细胞计数框、血球计数板

1.3	视场缩放转盘：依据微孔板类型，快速调整单孔全屏成像

1.4	粗微组合调焦：谐波齿轮设计

2、光路控制与成像

2.1	检测模式：暗视野成像、明场透射成像、莱茵伯格光染色成像

2.2彩色凌透背光照明形成均匀、高亮的10种以上色彩透射光

2.3	可变视野全孔数字成像：高分辨宏观变焦镜头与 1.1英寸大面阵全局快门相机，实现 6、12、24、48、96 孔板单孔一次成像；全孔成像分辨率：8µm（96 孔板）；20µm（6 孔板）

3、多孔板检测分析模块

3.1	具预设选定孔板功能，可实时预览、拍摄并定义细胞培养板的每孔图像，直观展现 6、12、24、48、96 孔板的单孔和整板图像，便于不同孔内或孔间图像的观察、分析与转换

3.2	实现 6、12、24、48、96 孔细胞培养板每孔的全孔一次成像

3.3	自动计数分析：整合多种算法，适合克隆、细胞球、类器官、病毒蚀斑在暗场、明场、各类着色情况下的轮廓提取、精确识别

3.4	全视野克隆统计：克隆总数统计，克隆总面积、克隆覆盖率、按照直径大小将统计结果分为多个区间展示

4、显微图像分析及处理

4.1	实现对 6、12、24、48、96 孔细胞培养板、35mm 细胞培养皿、载玻片、细胞计数框中目标 图像的精确识别和检测

4.2	可协助完成①细胞计数、②细胞团检测、③克隆形成、④微菌落计数、⑤细胞增殖、⑥细胞迁移、⑦细胞凋亡、⑧细胞侵袭、⑨细胞毒性、⑩类器官/干细胞成球分析、⑩单克隆抗体溯源分析、⑩Ames 分析、④细胞周期、④噬菌斑/空斑分析、⑥原位杂交分析、⑩基因突变检测、 ⑦酶联免疫斑点分析 ⑩生物膜形成分析等多种应用

★四、配置单

1、主机                           	1

2、成像分析软件                 	1

3、影像分析软件	                1

4、数据处理系统	                1

5、说明书                          1

6、密钥                            1

7、台式机                          1

五、质量保证期： 调试验收合格后不少于5年

第2包  品目2-7  凝胶工作站

一、数量：2套

二、用途：用于检测特定蛋白质在样本中表达水平的常用技术，用于梯度凝胶的实验室制备及膜中蛋白的自动化处理，广泛应用于生物化学、分子生物学等领域

三、技术参数：

1、制胶种类：固定浓度胶、线性梯度胶、非线性梯度胶

2、上层胶功能：具备

▲3、梯度层级数量：≥7层（包含上层胶和底胶）

4、制胶规格：mini尺寸胶，厚度0.75mm、1.0mm、1.5mm

5、制胶架检测：配备检测开关

6、制胶单元试剂回收：支持试剂自动回收及手动回收

7、制胶单元自动预排液：支持

8、制胶单元数据存储：支持存储预设程序≤500，支持存储实验记录≤50000条

9、孵育单元通道数：≥ 4

10、孵育单元通道运行：各通道独立运行、各步骤独立控温

11、孵育单元模块控温：4℃~37℃

12、孵育单元试剂储存区：具备独立控温、4℃

13、孵育单元模块大小：适用于整膜、半张膜、小膜、1-2 隔断、1-3 隔断等五种规格

14、孵育单元抗体分配：相同抗体可跨通道分配

15、实验记录：各单元具有实验记录、运行日志功能，支数据一键导入、导出

16、模块单元故障提示：制胶、转膜、孵育单元具有故障提示、维护保养提示功能

17、自动清洗功能：制胶、转膜、孵育单元具有独立的自动清洗功能，一键清洗管路

★四、配置单

1、凝胶模块 2个

2、自动孵育模块2个

3、电源线2根

4、说明书2本

五、质量保证期： 调试验收合格后不少于5年

第3包  品目3-1  长时程活细胞实时监测与功能分析系统

一、数量：1套

二、用途：用于长时间活细胞和类器官明场，相差及多色荧光成像和数据分析

三、技术参数：

1、成像模式：图片采集时样品与载物台固定不动，物镜转盘根据设定自动移动实现多孔孔板拍摄，也适合悬浮细胞拍摄。

2、显微成像部分：可在标准培养箱中运行，自身无需附带控温设备，细胞容器无需让细胞离开培养箱，细胞或类器官放置于成像设备在培养箱中长期监测，保证细胞培养状态下的实时稳定监测；

3、具备明场，相差，荧光，Z-stacking,全孔成像；

4、适配物镜： 同时≥4个物镜在位，包含4倍、10倍和 20 倍三个高清物镜，支持物镜全自动切换；配40倍物镜。

5、荧光光学模块：四色荧光通道，红 绿 蓝+近红外（可选） 激发光源：360nm-370nm LED; 483-493 LED;  555-565nm LED; 645-655nm LED(可选） 发射波长：430-465nm，510-530nm ，580-615nm，670-738nm(可选）

6、物镜视野：4x：5.16mmx4.32mm；10x: 2.24mmx1.87mm；20x:1.49mmx1.25mm；

7、明场光源：LED光源；

8、相差成像：电动相差切换方式；

9、电动XY光学位移台：X轴行程≥279mm,Y轴行程≥283mm，最小节距 1um；

10、电动Z轴：最小节距≥ 1um；

11、检测通量：可同时对≥6块细胞培养板进行明场及荧光成像并进行连续观察，观察时间可≥30d。配置多应用软件分析模板，可对细胞进行自动化高通量的实时定量分析，捕捉细胞变化

12、具备全孔成像功能，6/12/24/48/96板均可自动获得全孔拼接后的图像。而且拼图中无接缝，无色差。明场和荧光场均支持整孔拼图。

13、成像时间≤2min（相差/明场通道，10x物镜，96孔板）；

14、适配容器规格：适配6/12/24/48/96孔板，可扩展使用35mm薄底皿，60mm培养皿，10cm培养皿；T25/T75培养瓶和载玻片等；

15、耐温湿度：显微成像主机可以放置在培养箱内≥30d；

16、相机：≥500万像素科研级相机；

17、软件模块

17.1自动聚焦，自动曝光，z轴层扫，整孔或区域拼图，皆采用深度学习AI算法，仪器内置已训练成熟的AI confluence算法。

17.2 Z轴聚焦参数：软件内置AI自动Z轴聚焦参数，可以配套不同品牌的培养耗材，对于未知的孔板，可以快速识别并进行实验。

17.3界面操作面向客户，客户可以自由选点，选区域，或整孔扫描。

17.4具有多通道采集功能，可进行明场及多色荧光叠加，同时进行定量分析最多可达5通道数；

17.5非侵入式明场，相差，直接进行细胞one by one智能分割，自动生成细胞个数，细胞浓度等信息。

17.6细胞核计数，配套能量代谢分析：借助细胞核染料，进行整孔细胞计数，精确到单细胞。自动生成细胞个数，细胞浓度等。和能量代谢设备组合，完成归一化分析。

17.7划痕实验：非标记实时记录划痕gap的愈合速度，直接绘制愈合曲线。

17.8转染效率评价实验：长时程记录转染细胞的增殖以及荧光信号的增强或衰弱等。并输出转染效率，以及描绘转染curve图。

17.9可选神经元细胞明场，相差，荧光图像采集，深度学习的AI算法，自动计算神经元长度，神经元胞体数目，以及树突数目等。

17.10可动态检测和评估悬浮免疫细胞对靶细胞的杀伤能力。能输出timelapse视频，高清图像，组间分析的curve曲线，以及多个孔同时播放的视频。可以进行组间分析，以及数孔的数据同时展示。

17.11对客户自定义的视野进行video拍摄，支持明场，相差以及荧光各通道的无间断拍摄。适合研究心肌细胞的波动，钙瞬变等研究。

17.12具备类流式分析功能，在明场成像下对图像进行AI大数据高阶分析，能得到细胞面积，高度，数目；神经元胞体数量，树突长度，类器官数目，直径暗度等。

17.13具有类器官分析功能，可对48/96孔培养板内的类器官样本进行Z轴多层扫描，自动化定量分析指标包含类器官的数目、大小、总面积、暗度、偏心度等。

17.14输出结果包括：延时成像的视频，高清图像，excel，curve图等数据。多个孔的timelapse播放视频能同时在一个界面上显示，支持最多81孔同时播放。支持最多96孔整版图像同时显示。

18、支持多孔板：包含6，12，24，48，96；各种dish，以及T25，T75，微流芯片等，但不限于上述板材。

19、标准分析软件无安装限制，可安装在任意用户电脑工作中。

20、工作站配置需求：RAM ≥64G; 显卡：NVIDIA GeForce RTX3060 12G或者RTX 4060 12G；Storage: 1TB SSD;

★四、配置单

1、主机	    1套

2、4×物镜	    1套

3、10×物镜	1套

4、20×物镜	1套

5、 40×物镜	1套

6、工作站	    1台

7、应用软件	1套

8、存储阵列	1套

9、带光驱工作电脑（含显示器） 1套

五、质量保证期： 为调试验收合格后不少于5年

第3包  品目3-2  全自动蛋白纯化系统

一、数量：1套

二、用途：用于蛋白/抗体药物等创新药研发、蛋白结构分析、外泌体研究、膜蛋白研究、酶工程研究、AI蛋白设计以及科研教学等领域

三、技术参数：

1、该设备基于磁珠纯化原理，纯化通量：≥12个样本/次

2、试剂通道：6个试剂通道，每个试剂通道可自由配置试剂种类、数量和先后顺序

3、设备各工位参数在一定范围内可按客户要求设定

4、设备具有UV灯杀菌的功能

5、蛋白回收率、纯度：抗体纯化可以达到回收率≥80%，纯度≥95%；

6、支持50mL/100mL离心管架

7、试剂体积:  0.2-65 mL

8、最小洗脱体积:  2 mL

9、样品体积:单管样本体积≤65 mL

10、自动化纯化:自动化实现洗杂和洗脱过程；

11、加液功能：1）加液流程全自动，自动执行管路排空、冲洗及预充；2) 具有加液泵自动清洗功能；

12、交叉污染:避免样本间交叉污染

13、管路耐碱范围:0-1M 氢氧化钠

★四、配置单

1、主机                                     1

2、电源线                                   1

3、用户手册                                 1

4、自动化磁珠纯化仪器                       1

5、磁棒组件                                 1

五、质量保证期： 调试验收合格后不少于5年

第3包  品目3-3  病理工作站

一、数量：1套

二、用途：用于组织处理，细胞和体液样品的分析和检测

三、技术参数：

（一）脱水机

1、全中文彩色液晶触摸显示屏≥12英寸，观察角度多挡可调，多角度显示；主界面可以显示脱水程序。

▲2、组织缸容量：≥300个组织包埋盒。

3、组织缸开关盖方式：采用电子锁自动进行锁紧和打开。

4、组织缸盖：缸盖可加热，室温至70°C可调，具有镀层，防止液体在缸盖内壁上发生冷凝。

5、液位监测：组织缸内至少具有3个超声波液位传感器检测液位，可在一篮和两篮液位之间进行切换，匹配不同的试剂量。

6、石蜡缸：石蜡缸≥4个，采用抽屉式结构，其中3个反应石蜡缸≥4L，1个备用蜡缸≥5L。

7、试剂瓶：试剂瓶采用抽插式设计，试剂瓶数量≥13只，其中脱水用试剂瓶10只、清洗瓶3只，冷凝瓶1只；试剂瓶最大容量≥5L。

8、试剂自动轮换功能：每次更换石蜡或同一种试剂后，系统将以正确的顺序 (根据清洁度由低至高排列)自动使用试剂，无需手动轮换试剂瓶位置。

9、试剂自动补液功能：石蜡或脱水试剂不足时，可以进行自动补液。

（二）包埋机

1、采用7英寸触摸屏显示，中英文语言可选。

2、全自动程序控制，7*24小时自动运行时间设置;具有记忆和自动恢复功能，运行后自动保留预置温度

3、大容量熔蜡工作缸，蜡缸容量≥6升，一次可满足≥500个蜡块包埋用蜡

4、分体化设计，包埋机、冷冻台可随意组合; 左右盒，内、外盒分离式设计，方便取出换蜡与维护

5、蜡缸、蜡嘴、工作台、保存缸、储镊块温度控制:0~99℃

6、冷冻台温度设定范围:室温~-20℃

7、热台加热温度设定范围:30~90℃

（三）切片机

1、切片方式：半自动轮转式切片机，切片厚度：0.5-100μm，修片厚度：1-600μm。

2、行程范围：水平行程范围≥25㎜，垂直行程范围≥70㎜。

3、进样速度：快速前进0——800μm/s，快速后退0——1800μm/s，速度可自由调节。

4、最大样本尺寸：55㎜×50㎜×30㎜。

5、手轮功能：具有2种锁定装置，可在最高点锁定和位置锁定；具有拇指位人体工学设计，方便半刀修片。

6、粗修方式：≥4种，必须具有小手轮(非旋钮)粗修方式。

7、半刀修片功能：具有单手半刀修片功能，左手无需按键进样幅度，半刀修片完成后整圈转动手轮，即可自动切换到切片模式。

8、操作系统：采用≥5英寸彩色触控屏中文系统。

（四）染色机

1、染色机结构：全开放式单层设计，总站点数≥26个，包括≥4个水洗站点、≥4个加卸载站点，以及烤箱、中转站点等。

2、样本进出：抽屉式加卸载站点进出，无需打开盖板抽拉，具有异常打开抽屉报警和延时语音提醒功能，抽屉打开超时提醒时间1-120秒可调。

3、加卸载站点提醒：加卸载站点具有检测传感器，自动检测站点中的玻片架状态。

4、烤箱：温度可调范围室温至75℃，具备温度实时监测功能。

5、机械臂功能：可沿XYZ三轴运动的高精度机械臂，机械臂横向运行速度≥1米/s，向上提拉时间＜1秒，机械臂有抖缸、沥液功能，可自由设置执行参数。

6、用户交互：彩色液晶触摸屏≥10英寸，全中文系统，主界面可设≥4个染色快捷程序。

7、可同时运行程序数：可以单独或同时进行巴氏、常规HE、冰冻HE染色等多种染色程序，最高可同时运行不同程序数≥10个，每小时染片量≥300张。

8、远程监控功能：具有远程报警、监控功能，可通过≥2种方式进行远程监控，实时了解设备运行状态；同时具备≥2种方式推送报警信息和维修指引。

9、染色时间自调节功能：可根据染液浸染天数或架数进行设置，自动调整染色时间；能够进行自动调节的染液种类≥4种。

（五）封片机

1、机器功能：全自动玻璃盖玻片封片机，全中文系统触屏显示操作，彩色触摸屏≥10英寸，主界面上显示封片进程、耗材余量、废液量等信息。

2、兼容性：可兼容市面上≥4种品牌的玻片架、盖玻片、固封剂，对耗材选用无限制，可完全开放耗材。

3、最大输出存储容量：≥90片。

4、盖玻片装载：盖玻片装载采用金属装载盒，可自由拔出装载盒，方便添加盖玻片，盖玻片单次上载量：≥200片。

5、封片速度：每小时封片量≥500片。

6、输出存储方式：直接从封片机上以读片板的形式存储已完成封片的载玻片。

7、读片板一次放置≥6层。

8、报警系统：具有≥3种报警方式，主界面报警的同时，同步文字显示解决指引。

★四、配置单

1、脱水机      1套

2、包埋机      1套

3、切片机      1套

4、染色机      1套

5、封片机      1套

五、质量保证期： 调试验收合格后不少于5年

第3包  品目3-4  细胞流式分析仪1

一、数量： 1套

二、用途：用于对处在液体中的细胞或其他生物微粒逐个进行多参数的快速定量分析。应用于各种细胞相关的生物学研究领域，如细胞功能性研究，凋亡、周期、DNA倍体分析、死活鉴定、细胞内钙流、膜电位等，细胞转染，荧光蛋白，免疫细胞及其功能研究等

三、技术参数：

1、光学系统

1.1激光器：488nm激光器，输出功率50mW；638nm激光器，输出功率70mW；405nm激光器，输出功率60mW；561nm激光器，输出功率40mW；采用空间分隔独立激发，非共线激发，具备TEC温控功能。

1.2检测器：雪崩式二极管（APD）

1.3检测通道：前向角（FSC）1个，侧向角检测器(SSC)1个，荧光检测器14，共16个检测通道。

1.4激光器温度控制精度：≤0.3℃

1.5	光路传导：检测光通过光纤传导至树杈形检测器阵列。

1.6前向角和侧向角散射光检出限：前向角散射光（FSC）：0.5 μm；蓝光侧向角散射光（BSSC）：0.1 μm

1.7	检测颗粒直径：0.1 - 50 μm

1.8灵敏度：FITC ≤30 MESF； PE ≤10 MESF

1.9	CV ≤ 2%

1.10光斑液流可视化：

1.11检测器温度控制精度：≤0.3℃

1.12检测阵列形状：树杈型

1.13滤光片形状：3D环形

2、电子系统

2.1	信号处理：7位十进制数据动态范围

2.2检测速度：≥68000事件/秒

2.3	数据分辨率和信号精度：≥24bit

3、液路系统

3.1	液路设计:采用经典的鞘液聚焦

3.2	流动室:固定式一体化光学系统和光胶耦合石英杯流动池设计

3.3	样本流速:10-240 μL/min，连续可调。

3.4	测量模式:定量吸入和持续上吸

3.5携带污染率：≤0.06%

3.6	一键开机

3.7	一键关机：自动掉电

4、自动进样系统

4.1	配置方式：每台仪器内嵌自动进样器，包含在仪器机体内部。

4.2	进样器类型：96孔板（U底、V底、平底）、40孔流式管（(12 x 75 mm ）、40孔EP管（1.5 mL and 2 mL ）

4.3	混匀方式：采样针单管搅拌样本混合

5、软件系统

5.1	软件语言：中文、英文随意切换

5.2	软件功能：支持FCS格式导入，兼容市面主流机型数据分析；支持进样检测的同时分析数据：采集样本时，软件支持同时分析已经采集完成的样本。

5.3	文件输出：保存文件格式包括 FCS 3.1, FCS 3.0,  FCS 2.0, CSV等，适用于多款分析软件；

5.4	实时监测仪器状态：关键器件状态：激光器的功率、温度和电流，检测器的功率、温度和电流，液路系统压力信息、机械结构的位置信息等。

5.5荧光补偿：全矩阵补偿，支持补偿库导入导出，快速补偿、自动补偿，支持在线和离线补偿。

5.6强度质控及标准化：用户通过强度质控功能，实现对每个自建实验模板的标准化及自动化质控。确保每次实验结果 MFI与靶值相对偏差<3%。

5.7	数据存储：单个文件在所有通道打开情况下可保存≥3500万个以上的数据

5.8局域网部署：仪器与工作站支持局域网内可分开部署，无需直连。

★四、配置单

1、主机   1台

2、工作站 1台

3、清洗液 1台

4、鞘液   1台

5、质控品 1瓶

6、说明书 1本

五、质量保证期： 调试验收合格后不少于5年

第3包  品目3-5  多功能蛋白稳定性分析仪

一、数量：1套

二、用途：用于内源差示扫描荧光技术，通过检测温度变化/变形剂浓度变化过程中蛋白质内源荧光的改变，获得蛋白质的热稳定性(Tm值)、化学稳定性（Cm值）等参数。可应用于蛋白缓冲液条件筛选及优化、小分子与蛋白结合情况的稳定性测定、蛋白质修饰及改造后的稳定性测定、蛋白变/复性研究、不同批次间蛋白稳定性对比等多个方面。

三、技术参数：

1、测定参数：Tm、Ton、Cm、ΔG等；

▲2、样品通量：≥15个；

3、激发光源：LED，波长280 nm；

4、检测器：检测330+/-5 nm和350+/-5 nm两个波长的信号；

5、检测模式：快速逐个扫描，3秒钟采集一次信号；

6、样品体积：≤20 uL；

7、蛋白检测浓度范围：0.05～300 mg/ml；

8、测定过程无需外源染料，无需标记；

9、温度温差值≤0.1%，温度均匀度≤0.5%；

10、温控范围：15～110℃；温控精度：+0.2℃；

11、升温速度：0.1～15℃/分钟可调，速率精度：+ 0.01℃/分钟；

12、Tm重复性：同一台机器16个重复样品CV变异系数≤1%；

13、对缓冲液条件无限制，可测定去垢剂环境中的膜蛋白；

14、能够实现热稳定性、化学稳定性、等温稳定性、蛋白质量控制等测定；

15、仪器无需定期更换配件，仪器使用时无需预热及预平衡，实验完成后无需对仪器进行清洗维护；

16、一次性耗材，样品不接触仪器内部，无需清洗和维护；

17、整机为一体化设计，内置仪器控制和数据分析电脑；

18、样品管采用高纯度石英材质，可检测低浓度的蛋白样品；

19、采用8联排设计；

20、软件具备数据比对功能，可通过热变性曲线对蛋白进行相似性评分；

21、数据和分析结果自动保存，数据图可导出，原始数据无法更改，数据结果能输出至Excel表；

22、软件终身免费升级，可授权多台电脑安装使用，无需软件密码狗；

23、支持用户权限管理和审计追踪，多种用户权限管理以及登录密码，参数可以在结果报告里面进行溯源。

★四、配置单

1. 主机一台

2. 电源线一根

3. 掌上离心机一台

4. 样品管三盒

5. 软件一套

五、质量保证期： 调试验收合格后不少于5年

第3包  品目3-6  外泌体全自动提取仪

一、数量：1套

二、用途：用于产品具有非标记和自动化的特点，实现样本中的外泌体分离、纯化与富集并去除其他杂质；可广泛应用于蛋白质组学、基因测序、代谢组学、体内体外功能实验、载药、治疗、外泌体标记物筛选、疾病早筛早诊等领域

三、技术参数：

1、支持样本类型：尿液、唾液、脑脊液、血液、泪液、细胞/细菌培养液、牛奶、细胞膜挤出囊泡、人参等

2、样本处理体积：10 μL-50 mL  (若样本需稀释，以稀释前的体积为准)

3、样本位支持试管类型：15 mL/50 mL离心管

4、样本加样方式：仪器自动加样

5、试剂管理：缓冲液、清洗液等可在线更换

6、耗材类型：外泌体分离富集纳米芯片，包含多个子型号

7、单次最大上样体积：50 mL

8、外泌体提纯与富集流程：仪器支持自动提纯与自动富集

9、提纯时间：最快10min

10、处理速度：最大处理速度50 mL/h

11、外泌体回收体积：用100-400 μL PBS重悬，可自选体积

12、细胞外囊泡亚型分离：使用不同耗材，可分选不同尺寸亚型的细胞外囊泡，如20-100 nm，100-200 nm，200-450 nm等

13、温度控制：样本位温控功能，温度范围2-8℃

14、自动仓门：耗材自动进出仓，自动开关仓门，自动识别芯片，自动匹配提纯程序

15、提纯流程：预设9种样本的提纯程序（尿液、唾液、脑脊液、血液、泪液、细胞/细菌培养液、牛奶、细胞膜挤出囊泡、人参等）

16、回顾列表数据储存：≥2000个

17、屏幕显示：≥10英寸彩色液晶TFT触摸屏，实时显示样本类型、时间、提纯进程等信息，可独立使用，无需配备电脑

18、污染防控：内置紫外灯，开启30 min后自动关闭

19、保养维护：全自动仪器流体系统清洗维护，无需手动操作，包括管路清洗，整机灌注等

20、杂蛋白去除率：≥90%

21、外泌体回收率：≥80%

22、各类样本上机体积：尿液1-50 mL，唾液 0.5-10 mL，脑脊液0.5-25 mL，血浆/血清 0.01-2 mL，泪液0.01-1 mL；细菌/细胞培养上清1-50 mL，牛奶：0.5-10 mL；细胞膜挤出囊泡1-50 mL；人参1-50 mL

23、操作界面：中英文操作界面

24、接口：USB接口4个，网线接口1个，串口1个

25、随机配件：适配器3个，转接组件2个，试剂瓶4个，清洗芯片3个

★四、配置单

1、主机         1台

2、S芯片适配器：1个

3、M芯片适配器：1台

4、废液桶的转接组件：1套

5、纯净水桶的转接组件：1套

6、探头清洗瓶:1个

7、清洗液试剂瓶：1个

8、样本瓶：1个

9、废液桶：1个

10、纯净水桶：1个

11、s和m芯片 5套

12、电源线 1根

13、纯水管及配套传感器 1套

14、15毫升离心管适配器1个

15、清洁芯片 1个

16、六角螺丝刀 1个

17、触屏笔1个

五、质量保证期： 调试验收合格后不少于5年

第3包  品目3-7  多功能酶标仪

一、数量： 1套

二、用途：用于多功能微孔板读数仪具备光吸收，荧光，化学发光三大检测模式，可以用于药物分子的抗氧化和抗炎症研究，药物溶解分析、 分子探针实验，抑制剂筛选；以及在细胞水平药物诱导的细胞增殖，细胞凋亡，细胞内氧化应激（ROS活性氧），信号转导中第二信使（cAMP、Ca2+）研究，双报告基因（DLR）检测，ATP检测等；在蛋白水平进行的药物与蛋白相互作用，如G蛋白偶联受体研究（GPCR），酶活性检测，蛋白质折叠，激酶、核受体生物学，离子通道，药物耐受途径，药物毒性的研究等；同时还可用于核酸（DNA/RNA）、蛋白质定量。

三、技术参数：

▲1.标配三种检测模块：可见/紫外光吸收、荧光强度、化学发光检测。

2.除光吸收外所有模式兼具顶读和底读功能；

3.适用于各种类型1-1536孔板；

4.配置高强度氙灯光源及专用红敏PMT；

5.可见/紫外光吸收检测波长：范围 230-1000 nm，可选任意波长检测，步径精度1 nm，带宽2/5/10 nm可调。

6.光吸收检测范围0~4OD，精度@ 2 OD< 2%；

7.荧光强度功能内置激发/发射滤光片转轮，可配置≥30种激发/发射滤光片，且激发/发射滤光片可通过软件系统自由切换选择。

8.具有5个专用二向色镜转化条，可根据特定荧光染料选择优化二向色镜组合，并可通过软件系统自由切换。

9.具有荧光顶读、底读和双发射检测模式，具有孔内多点扫描功能，针对不同均相或贴壁样品，选择最佳的读板方式。

10.荧光检测灵敏度：顶读< 0.01 f mol/well (384 孔板)，底读 < 0.06 f mol/well (384 孔板)

11.可进行化学发光及高通透滤光片型双发射化学发光（BRET）检测等。

12.化学发光检测灵敏度：< 50 amol (96 孔板)

13.温度控制：保证样品检测温度稳定到室温+3至65℃，步径精度0.1℃，以适用于各种温度条件下的实验需求。

14.	Z轴优化：检测高度Z轴自动优化可调，以保证检测灵敏度及防止孔间串扰。

15.具有四种振荡模式：横向线形、纵向线性、圆形、8字形，可设定震荡速度、振幅及振荡时间。

16.加样器：配置双通道加样器，适用于快速动力学实时检测，量程≥500 μl，最小分液体积≥1 μl。加样器顶端配置微孔板高度探测器，保证加样的安全性及准确性。

17.	仪器可实现无线远程控制。结果可以Excel及文本等多种格式输出。

★四、配置单

1.微孔板检测仪主机 1台；

2.数据分析系统 1套；

3.滤光片    9种

4.双自动进样器1套；

5.电源适配器1个；

5.6.	电脑工作站1台

五、质量保证期： 调试验收合格后不少于5年

第3包  品目3-8  厌氧/微需氧工作站

一、数量：1套

二、用途：模拟生物体内环境条件，为细胞的连续培养，传代，培养基转换和观察等工作提供适宜的环境。

三、技术参数：

1、兼具有在工作站内直接培养、直接操作（传代、换液等）和观察三种功能。

2.工作站面板：

2.1 面板材料：由聚丙烯树脂板经过退火工艺制造而成。

2.2 面板连接：工作站顶板、前面板和底板一体折弯而成；且前面板由下向上倾斜，便于观察与操作。

2.3 配有可拆卸的前面板：工作站前面板无需任何工具可徒手拆卸，方便进行清洁和放入大型仪器、实验器皿。

3.工作站尺寸

3.1 内部尺寸≥高度：550mm；宽度：750 mm；深度：500mm；

3.2 转移匣尺寸≥高度：290mm；宽度：280mm；深度：350mm

4.转移匣

4.1带有位于工作室外部的转移匣，不与袖套口共享一个进入通道。

4.2智能化转移匣吹洗：具备。

5.工作站各指标控制范围：气体控制系统协同氮气、二氧化碳和压缩空气进行三气精准调节，实现氧气和二氧化碳的精准控制。

5.1 氧气浓度范围：0.1%到23.0%，调节精度0.1%

5.2可在控制屏上任意设置氧气浓度，仪器自动调节。

5.3 可在显示屏上实时显示氧气浓度和氧分压值，且氧分压显示模块可关闭和开启。

5.4 二氧化碳控制：可在控制屏上任意设置CO2浓度，CO2浓度范围：0到20.0%，调节精度0.1%

5.5可在控制屏上任意设置CO2浓度，仪器自动调节。

5.6 厌氧模式，用于对细胞进行厌氧刺激或者厌氧微生物的培养。厌氧控制：可达高度厌氧，满足厌氧微生物严格的厌氧培养以及细胞厌氧刺激的需求

5.7温度控制范围：室温+3℃至45℃，调节精度0.1℃；

5.8湿度控制范围：室内湿度至85%

5.9 氧气浓度、二氧化碳浓度、温度、湿度设定值确认后，控制系统会自动匹配报警区域并在显示屏上呈现，该报警阈值也可在显示屏上人为设置。。

6. 内置氧气、二氧化碳、温度、湿度探头。氧气探头与二氧化碳探头可以在显示屏上进行两种模式的校准：一键校准、已知点校准。

7. 带有水槽/油槽和泄压阀的双重泄压系统。

8. 工作站操作进入系统可选择两种方式：裸手操作系统和手套直接进入系统

8.1裸手操作系统

8.1.1能裸手进入工作站，纤维材料的袖套而非橡胶材质的袖套。

8.1.2裸手进入系统配有高端的真空发生器进行抽真空。

8.2手套直接进入系统

标准的手套直接进入系统，无需气体吹洗即可快速轻松的进入工作站；。

9．带有气瓶低压报警系统，在连接的气瓶供气不足时报警。

10．配有1个带有防水盖的内部电源插座，便于工作站内部使用小型电子仪器。

11. 操作室内部配有日光灯用于日常照明。

12. 配有≥1000cm2的冷凝板。

13．带有箱体内部压力实时监测及报警功能。

14. 配有漏气报警保护系统。

15．带有屏幕保护功能；锁屏后可以通过设置的密码解锁。

16带有感应温度的精确温度探头、湿度传感器、压力感应器和真空发生器。

17带有数据记录功能，可实时记录氧气浓度、二氧化碳浓度、温度、湿度的设定值与实际值及压力的实际值；所有数值都可以在屏幕上以曲线的形式展现，也配有USB数据传输端口，可将数据以EXCEL表格的形式下载存储。

18.在显示屏上带有开机自检功能，保证设备的正常运行以及故障排查。

19. 配有HEPA过滤系统，高效滤膜为H14级别，过滤效率可达到99.995%

20. 配有氮气发生器和显微镜

★四、配置单

1、主机                                       1

2、袖套                                       12

3、3米的压缩空气供应软管+夹子                1

4、3米的二氧化碳气体供应软管+夹子            1

5、3米的氮气供应软管+夹子                    1

6、3米的混合气供应软管+夹子                  1

7、内部电源插座                               2

8、节能照明灯                                 1

9、用户手册                                   1

10、电源线                                     1

11、氮气发生器                                 1

12、显微镜                                     1

五、质量保证期：调试验收合格后不少于5年

第3包  品目3-9  全自动组织处理器

一、数量：1套

二、用途：用于快速从各类组织中获得高质量的单细胞悬液、单核或组织匀浆。

三、技术参数：

1.技术原理：基于机械切割+酶解的方法，搭配组织解离试剂和解离管，快速从各类组织中获得高质量的单细胞悬液、单核或组织匀浆。

2.单细胞悬液、单核或匀浆可以用于细胞分选、流式分析、单细胞测序、分子生物学等多种不同应用领域。

▲3.运行通量：通道≥8个，可以独立运行，可同时处理≥8个组织样本。

4.样本质量：10-4100 mg。

5.缓冲液容量：0.3-10 mL。

6.运行转速：30~300 rpm。

7.温控功能：37℃恒温加热功能，运行开始即加热，无需其他辅助加热设备。

8.解离程序：内置标准组织处理程序≥100条，单核匀浆程序≥5条（3条提核程序，2条匀浆程序），同时配置自定义程序≥1000条，用于探索特定组织最佳解离程序。解离程序可调节可保存。

9.程序编程：可触屏设置不同参数，至少包括转速、正转时间、反转时间、循环数、孵育时间等，同时可设置单转速程序及多转速程序。

10.组织解离时间：单样本≤15分钟/次，根据程序设定时间，最长运行时间≤999分钟。

11.配备广谱组织解离试剂盒，预制分装，液体形式无需配置，配备不同疑难组织的特定试剂盒≥15种，包括血管、脂肪、胰腺、皮肤、肌肉等。

12.配备一次性解离管，独立封装，安全灭菌，不存在污染情况。

13.可拓展性：携带USB接口，可用于厂家持续性更新优化后的解离程序。

14.语言模式：中英双语模式可切换。

15.智能模式：智能触摸屏幕≥13英寸，可触屏操作，查看当前运行程序、运行进度、剩余时间等。

16. 翻盖折叠屏 ：屏幕可0~90°任意角度折叠翻转，满足不同操作视角。

17.正置解离管解离操作设计，解离运行过程无漏液风险。

四、质量保证期： 调试验收合格后不少于5年

第3包  品目3-10  全光谱密度梯度收集仪

一、数量：1套

二、用途：用于多角度混旋原理制备线性密度梯度溶液，该溶液可用于等密度法离心或速度区带法离心

三、技术参数：

1.通过多角度混旋原理制备线性密度梯度溶液，该溶液可用于等密度法离心或速度区带法离心。只需预配两种浓度的溶液，即可生成线性梯度。无多次混合、冻融、层铺等特殊处理。

2.可自动定义常用程序，直接进入，避免参数的重复设置。

3.针对特殊应用的梯度介质溶液的密度梯度范围，可进行定制

4.预设内置程序，自动设定梯度制备转速、时间、角度，每个转头≥10个以上内置梯度程序可选

5.磁性转盘设计，主机带有平衡系统，轻松调水平。

6.转盘旋转角度：0.0-90.0°（从垂直位开始）转速范围0-60rpm。

7.制备系统适用于多种介质梯度快速制备，如常用的氯化铯、蔗糖等。

8.可在2min内同时完成≥8个离心管样品的线性梯度制备。

9.LCD显示屏，按键式操作，带有SD卡读取口；要求主机具备≥7英寸触屏式软件操作界面，≥1024*600高清分辨率。

10.梯度分离系统采用步进马达推动下压式喇叭状吸头设计。

11.步进马达推动吸头，精确控制步进速度0.2-6.5mm/sec，马达速度0.1-6.5mm/sec可调。

12.可编辑收集程序自动收集样品条带，设有活塞速度、组分长度、组分个数、清洗等参数，亦可手动收集感兴趣条带并配有手动收集体积标记器。

13.自动清洗功能，可程序设定或者手动对管路进行清洗和干燥，避免交叉污染。清洗、吹干、水或缓冲溶液（清洗液）、延迟、暂停、收集功能齐备。

14.主机含可见光观测系统：标配LED灯

15.紫外-可见光全光谱检测系统，可对分离样品进行实时检测和图谱绘制，可选择200nm-1100nm波段中任一波长

16.软件系统，连接电脑后可对分离清洗全过程进行全程控制，实时显示信号的采集过程、数据叠加、处理等功能，并以图片及excel格式导出数据。

17.光源类型：氙灯，无需预热使用

18.配有条带取样单元，自动化获取样品条带

★四、配置单

1、主机	        1 套

2、使用说明书     	1 份

3、电源线	        1 根

4、密度梯度收集仪

5、适配器配件套装

6、数据线

五、质量保证期： 调试验收合格后不少于5年

第3包  品目3-11  原代细胞培养工作站

一、数量：1套

二、用途：用于细胞培养系统在科研中的核心需求主要体现在高效培养体系构建、精准环境调控、多维度功能验证等方面

三、技术参数：

（一）生物安全柜

1、型别：II级，A2型

2、气流模式：30%外排，70%循环；

3、工作区尺寸：≥1570 × 580× 660 mm（长x宽x高）

4、平均气流风速：沉降气流≥0.35m/s，整个沉降面控制在正负20%以内、进气气流≥0. 5 m/s；

5、过滤系统：两块HEPA级高效微皱褶无间隔过滤器，针对＞0.3μm颗粒系过滤效率＞99.995%，易于前部更换；

6、风机系统：采用可变速单风机系统，具有自动风速补偿功能。

7、风速传感器：采用热式风速传感器，实时检测垂直层流风速，主机可根据垂直风速自动调整风机出风量；

8、控制器：微电脑控制，触摸键采用厚度3mm玻璃面板感应式；

9、界面显示：实时显示下降气流、紫外灯定时显示；

10、紫外灭菌：手动灭菌模式和预约分段灭菌模式自由切换设计；

11、主体结构：≥1.5mm冷轧钢板，前窗有人体工程学8度角倾斜式设计；

12、操作室结构：工作腔两侧与后壁为整块不锈钢钢板一次冲压成形，大圆弧角过渡，便于清洁，四面负压环绕防泄露设计；

13、操作前窗：光学透视清晰、无边框，易于清洁和消毒的防紫外线钢化玻璃，厚度≥6 mm，采用手拉式上下滑动开启，开窗过高和过低均在面板上有报警信息显示；

14、防泄漏：前窗玻璃与操作室侧壁接合处有增强的侧壁引流孔设计，通过气幕保护防止泄漏；

15、紫外灯：标配30W、254nm消毒紫外灯；

16、照度：≥1200 Lux，LED灯位于非污染区域；

17、噪音：噪音＜65 dBA；

18、搁手架：搁手支架与操作室宽度等宽，高于工作台面；

19、支架：配置带万向脚轮固定高度支架，方便移动；

20、数据接口：实时垂直层流风速可以通过无线网络上传云端，用户可在手机端查看历史使用数据。

（二）二氧化碳振荡细胞培养箱

1、空载振荡频率	10～250rpm (Ф50mm)；10～300pm  (Ф26mm)

2、振荡频率精度	±1rpm

3、摇板振幅	Ф50mm

4、温控范围	4～60℃（在室温23℃～25℃）

5、温度调节精度≥	±0.1℃

6、温度均匀度	≥±0.5℃ （at 37℃）

7、CO2控制范围	0-20%

8、CO2控制精度	0.1%

9、显示方式	LCD触摸屏

10、对流方式	强制对流

11、控制方式	P．I．D微电脑智能控制

12、最大容量（不锈钢夹具）≥	单层250ml×36或500ml×25或1000ml×16 或2000ml×9

13、最大容量（塑胶夹具）≥	单层250ml×30或500ml×24或1000ml×14或2000ml×9

14、定时范围	0-999.9小时

15、摇板尺寸(长×宽）	单层≥ 555mm×530mm

16、标准配置：万能夹具

（三）台式恒温摇床

1、空载振荡频率：10-300rpm

2、振荡频率精度≥±1rpm

3、摇板振幅≥Ф26mm

4、温控范围：室温+5～60℃

5、温度调节精度≥±0.1℃

6、温度均匀度≥±1℃ (at37℃)

7、箱体内部：R角（圆弧角）

8、显示方式：LCD（触摸屏）

9、对流方式：强制对流

10、控制方式：P．I．D微电脑智能控制

11、最大容量（不锈钢夹具）≥250ml×12 或500ml×9或1000ml×4

12、最大容量（塑胶夹具）≥250ml×12 或500ml×9或1000ml×4

13、定时范围0-999.9小时

14、摇板尺寸（长×宽）≥	340mm×300mm

15、标准配置：万能夹具

（四）水浴震荡培养箱

1、空载振荡频率	10-300rpm

2、振荡频率精度	≥±1rpm

3、摇板振幅	Ф26mm

4、温控范围	4～60℃（在室温23℃～25℃）

5、温度调节精度≥	±0.1℃

6、温度均匀度≥	±1℃ (at 37℃)

7、显示方式	LCD（液晶显示屏）

8、最大容量（不锈钢夹具）≥	250ml×16 或500ml×9或1000ml×6

9、最大容量（塑胶夹具）≥	250ml×12 或500ml×9或1000ml×6

10、摇板尺寸（长×宽）≥	420mm×345mm

11、标准配置：万能夹具

（五）显微镜

1、V型一体化机身，可作相差、明场观察

2、光学系统：无限远光学系统

3、具有相差和明场功能

4、放大倍数 40x-400x

5、一体化双目观察镜筒：人机工程学设计，瞳距可调，视野≥20mm

6、LED透射照明：功率≥5W，色温恒定，具备绿色节能LED技术以及2小时自动断电功能。

7、光强调节：内置智能传感器，明场及相差切换时光强自动调节。

8、调焦：粗微调同轴调节，微调每转2mm，最小精度1um

9、载物台：可观察96孔板、各种培养皿/培养瓶等。

10.光学部件：

10.1 物镜：国际标准齐焦距离≤45mm，不少于4、10、20、40倍物镜，其中10、20、40倍长工作距离相差物镜具有相同相差环，相差模式下三个物镜切换无需改变相差插板位置。

10.2 目镜：10X宽视野目镜，视野数≥20mm

10.3多功能高度可调聚光镜：同时满足数值孔径≥0.45，工作距离≥45mm，聚光镜高度调节范围≥10mm。

★四、配置单

1、生物安全柜     1

2、培养箱         1

3、恒温摇床       3

4、恒温振荡器     1

5、显微镜         1

五、质量保证期： 调试验收合格后不少于5年

第3包  品目3-12  多功能蛋白定量分析仪

一、数量：1套

二、用途：用于检测极低的Western blot化学发光成像、Southern blot、Northern blot化学发光成像及同位素成像等发出的信号，可以同时采集和分析化学发光实验中产生低信号和高信号，可以对化学发光信号进行处理，定量分析，图像结果导出等

三、技术参数：

1、超大尺寸感光芯片，尺寸≥170 cm2。

2、成像芯片长度≥14cm

3、像素尺寸：≥100μm×100μm。

4、图像分辨率：300dpi。也可输出600dpi，1200dpi。

5、感光芯片分辨率：原始像素所有图片都是1：1

6、应用方向涵盖，Western blot化学发光成像，Southern blot化学发光成像、Northern blot化学发光成像及同位素成像等。

7、接触式成像：western膜直接贴合在感光芯片上，无需经过镜头转换，信号采集距离（光程）为0mm， 光损失为0。

8、直接成像，无需经过镜头转换。

9、开机即用。

10、满阱电子数：≥320万 电子数，低敏模式下满阱电子数≥670万。

11、 成像时间：95%以上的样品成像时间仅需≤1 秒。

12、成像夹角：≥180°。

13、信号传输：USB 3.0高速传输，传输速度大于15000Mbps

成像累计暗电流总和< 0.0001e

14、检测模式分为超敏，普通，低敏，三种模式切换时不需要再重新校准

15、软件功能

15.1图像采集模式：自动和手动采集图像模式。

15.2一键成像：自动模式一键自动采集≥60张不同时间图像。

15.3支持多用户管理，每个操作人员可以单独建立自己的账户。

15.4结果图片自动保存到每个账户单独设置的文件夹中，方便结果查找。

15.5多图同时分析。软件可以自动输出Excel结果，并自动生成Excel统计的直方图，软件可以查看3D彩色柱状图。

15.6软件同时包含采集模块和分析模块，分析模块可以直接输出结果直方图和Excel

★四、配置单

1、仪器主机         	1

2、工作站            1

3、电源适配器和线    1

4、工作站和主机连接线1

5、镊子              3

6、芯片擦拭布        5

7、分析软件        	1

8、研磨仪            2

9、电脑              1

10、说明书          	1

五、质量保证期： 调试验收合格后不少于5年