第2包 数字化全切片扫描仪等科研设备

一、数字化全切片扫描仪

（一）主要用途：用于扫描人体组织或动物组织切片，并对其进行数字化、压缩、储存以供后续检索和查看数字化图像。

（二）主要技术参数：

▲1、加载数量：全自动一键式扫描，无人值守，单次可加载切片数≥1200张。（提供彩页、设备注册证及厂家承诺函，并加盖厂家公章以备核查）

▲2、标配物镜：20倍数值孔径≥0.8，40倍数值孔径≥0.95；设备可扩展配置≥5颗物镜，采用转盘模式自动进行物镜切换。提供与最终交付版本设备一致的转盘、安装5颗物镜的真实场景照片，由制造商盖章证明。

★3、明场扫描方式：采用线性扫描技术，配置行频≥60KHz的线阵扫描相机，非面阵相机技术。保证扫描连续性和最小图像拼接次数。（提供所使用行频≥60KHz相机的说明文件、设备内部安装照片并体现型号，提供设备交付时厂家使用该相机承诺函并加盖厂家公章以备核查）

4、明场扫描速度：20倍扫描，组织面积15×15mm，扫描时间≤25s。（要求提供第三方认证检测机构的检验报告复印件，以备验收核查）

5、扫描图像分辨率：20倍扫描，分辨率≤0.25um/像素；40倍扫描，分辨率≤0.125um/像素。

6、具备切片保护功能：在大批量切片扫描时，因切片原因发生卡片等故障可以自动将切片退出到指定位置，继续下一张切片扫描，不影响整体扫描进程，不损坏切片。

7、明场扫描速度：扫描15×15mm范围，20倍扫描，≤15s；40倍扫描，≤40s。

8、切片盒规格：扫描支持以切片盒形式批量加载玻片，所需切片盒单个可放置≥20张切片。

▲9、工作效率：单台设备玻片扫描从玻片放入设备到整体图像存档结束速度≥180张/小时（平均组织面积≥15×15mm，20倍扫描）。提供制造商设备交付时性能达标的承诺函、产品检测报告。

10、图像形变误差：单位距离扫描形变误差的绝对值≤5um。

11、支持识别切片标签：打印体数字、条码、二维码；自动识别组织区域，同时可人工设定或修改扫描区域；自动预设焦点，可人工添加或减少焦点；可实现扫片过程中实时显示扫描动态和浏览数字切片。

▲12、对每张切片可以进行图像质量智能评分。提供病理数字图像智能评价类似的软件著作权证书以证明该功能使用的合法性。

13、可自由变换任意倍数进行全切片观察浏览，可选择指定的倍数观察浏览。

▲14、在线标注功能：支持对数字切片的标注及标记功能，支持绘制矩形、多边形、打点、自由图形、添加修改备注等功能，要求提供该功能截图及数字切片标注类似的软件著作权证书复印件备查。

15、可多张图像同步移动、缩放，进行对比浏览分析；可以对数字切片图像的指定区域范围进行高清截图；可使用导航图，快速浏览整张数字切片。

16、图像显示支持多系统使用：Windows/IOS/Android系统，可电脑、平板、手机进行切片浏览，支持通过网络web端浏览数字切片。要求提供数字切片网络浏览软件著作权证书复印件以证明该功能使用的合法性。

17、玻片加载模式：采用夹爪夹取方式进行玻片加载。提供玻片夹爪的技术结构图与安装在设备内的实物拍摄照片证明。

18、扫描模式：支持单层、多层、融合、多层融合等。

19、扫描切片格式：数字切片支持tif、svs、dcm等文件格式的输出，通过扫描软件参数设置选择扫描格式即可一键切换。

20、平台驱动：采用线性磁轴驱动，棒状直线马达，非丝杆驱动。需提供技术说明及厂家承诺函，并加盖厂家公章。

21、扫描类型：支持常规逐个对焦以及精细对焦方式。

22、支持一个屏幕同时显示≥9张图像，能找到相同位置，可将对一张切片的缩放、拖动，同步给同屏幕的其他切片。

▲23、配置扫描后数字切片的云平台服务：

23.1、通过手机号自行注册账号，并通过手机号输入密码或验证码登录，微信号扫码登录账号；

23.2、实现数字病理切片及其他数据上传；

23.3、支持以网页链接和二维码方式分享数字切片；

23.4、分享时可选择链接的有效日期、是否永久分享、是否需要提取码等；

23.5、支持微信扫描分享二维码或点击链接查看数字切片。

要求具备病理云空间软件著作权证书以证明该软件功能合法使用性；提供软件各个功能界面的截图。

24、并行扫描：采用双扫描核心同步扫描结构，能够实现两张玻片同时扫描，且进行自动化独立扫描参数匹配。提供设备内部结构图及安装在设备内的实物拍摄照片证明。

▲25、支持荧光扫描模块的应用升级，设备注册功能应当包含荧光应用场景。提供包含荧光应用场景的注册证配套检测报告。

★26、荧光通道数:支持≥3通道，可根据需求选择波段配置。提供制造商承诺函，并加盖公章。

27、扫描工作站：处理器Intel Core I5以上,内存≥16GB,硬盘≥10TB，网卡支千兆及以上带宽，显示器≥23英寸。

二、数字化切片高分辨扫描仪

（一）主要用途：用于对组织或细胞样本的切片进行快速、高精度的扫描，获得可永久保存的明场数字化图像。

（二）主要技术参数：

1、成像设备：CMOS相机，像素≥2500万，帧率≥150帧/秒，像元尺寸≤2.5×2.5μm，靶面尺寸≥1英寸，信噪比≥38dB，支持40G以太网光纤接口。

2、光源：采用高速频闪光源，而非普通的常亮LED光源。

3、对焦轴控制：双级对焦；预对焦重复定位精度≤1.0μm；扫描轴定位控制：x、y轴重复定位精度≤50nm。

4、细对焦重复定位精度：≤10nm，20μm阶跃定位时间≤40ms。

5、系统成像速度：15×15mm组织面积20倍物镜下扫描时间≤20s，40倍物镜下扫描时间≤45s。

6、扫描分辨率：20倍物镜下扫描分辨率≤0.25μm/pixel；40倍物镜下扫描分辨率≤0.15μm /pixel。

7、全自动一键式扫描，无人值守，单次可加载切片数≥600张，可不停机持续上样。

8、系统同时搭载物镜：20X物镜数值孔径≥0.80NA；40X物镜数值孔径≥0.95NA，可以软件自由切换两种物镜，无需手动切换。

9、扫描范围：≥24.5×45mm。

10、全封闭一体化设计（非显微镜加装电动平台结构）：防尘、防潮及防干扰光。

11、双工位：扫描时下一张待扫玻片进入等待区准备。

12、扫描工作站：i7处理器；硬盘≥4TB；内存≥64G；显示器≥23英寸。

（三）软件功能：

1、扫描仪系统软件：

1.1、支持缩略图旋转和镜像；

1.2、支持修改扫描间隔和对焦密度；

1.3、扫描玻片支持以dcm、dcmz、tiff、svs、csp格式存储；

1.4、支持实时观察镜下图并手动对焦，实时显示玻片扫描状态及进度；

1.5、支持跳过玻片、重扫玻片以及设置玻片扫描优先级；

1.6、支持自定义存储路径并按日期归类文件；

1.7、可支持一维码和二维码和OCR识别文字，支持自定义命名切片；

1.8、智能图像评分系统，对每张切片可以进行图像质量0-100分的智能评分；

1.9、可通过软件控制进行自动装片和卸片、进行手动模式和自动模式切换；

1.10、支持单层扫描和多层融合扫描，最高可扫≥90层。

2、扫描仪阅片软件：

2.1、支持按时间、名称排列目录下图像；

2.2、支持文件树形管理，可浏览到硬盘里所有分级目录；

2.3、支持输入本地路径查找到相应目录的搜索功能；

2.4、支持点击导航图快速切换图像视野；

2.5、支持导航图上显示或清除浏览的历史轨迹记录；

2.6、支持全视野倍率之间无极变倍或固定倍率缩放；

2.7、支持自动播放切换图像视野；

2.8、支持一个屏幕同时显示≥9张数字病理图像，并对切片进行同步缩放、拖动、旋转，实现同一部位的对比图像浏览；

2.9、支持预览本地特定病理图像格式文件：dcm、dcmz、tiff、svs、csp；

2.10、支持按不同分辨率输出当前视窗图像及比例尺信息；

2.11、支持图像调节、伽马、对比度、RGB等调节，支持颜色校正；

2.12、支持对图像标注（文本、矩形、椭圆、箭头、量尺、画笔等）、撤销、截图以及保存，支持测量绘制图形面积和直线长度；

2.13、支持一键隐藏所有标注；

2.14、支持显示文件大小、图像尺寸、扫描分辨率、扫描倍率和扫描耗时等切片信息。

（四）配置：

1、数字病理切片扫描仪：1台。

2、数字病理切片扫描仪软件：1套。

3、数字病理阅片软件：1套。

4、电脑主机：1台。

5、电脑显示器：1台。

6、片仓：30个。

三、数显脑立体定位仪

（一）主要用途：用于小动物脑部定位固定实验和手术等操作。

（二）主要技术参数：

1、数字触控显示屏：屏尺寸≥4英寸，实时显示X、Y、Z 三轴移动距离，精确度≤10μm。

2、可任意位置点三轴一键清零或X、Y、Z任意轴位置清零，根据脑图谱直接定位。

3、数字显示屏内置可充电电池，屏幕显示实时电量，显示屏可不插电单独使用或连接充电器使用。

4、显示屏亮度可无级调节。

5、底座大小≥350×245mm，覆盖特殊涂层，耐腐蚀。

▲6、X、Y、Z三坐标移动范围≥0-80mm，读数精度：≤0.1mm。

7、可进行三维空间的准确定位以及角度的旋转调节。

8、水平方向360°，垂直方向180°旋转，可随时锁定任意位置。

9、十字操作臂采用3杆固定设计，螺纹杆全部贯通，螺纹杆调节运动过程中始终保持有双侧两个支点，旋转采用类轴承设计，3年免校准。

10、可实现各种电极或导管的精确定位放置。

11、配大鼠、小鼠、幼大鼠等不同动物适配器。

12、大鼠耳杆尾端具备螺纹旋转设计，可顺、逆时针旋转，可完成微米级位移调节。卸去螺旋旋钮则支持传统快速调节固定方式。

13、可配套微量注射泵、显微摄像装置、颅钻、气体麻醉机使用。

▲14、旋转支座升级螺钉调节、十字臂垂直度控制≤0.15mm。

15、不同温度下操作仍可保持良好的精确性与灵活性。

16、操作臂防跌落设计。

17、适配器鼻固定处采用曲线设计，头部固定。

18、采用防疲劳工艺处理的刻度部件。

19、预留双操作臂位，支持双操作臂工作模式。

20、设备标配电极夹持器，可选配标准夹持器、通用夹持器、注射泵夹持器、颅钻夹持器、套管夹持器、放大器夹持器等，完成打孔、颅内注射、电极植入手术操作，配套专用面罩和废气清除器进行使用。

21、标配大鼠适配器：曲线型设计，贴合动物口鼻，可水平及垂直位置调适用多种体型动物，金属耳杆，杆体凹槽设计，调整大小鼠头部左右对称时耳杆不易脱落凹点头骨位置；尖端钝圆。

22、标配小鼠及幼大鼠适配器：轻质聚甲醛树脂耳杆，尖端进行合适锥部处理，耳杆及鼻夹独立调节高度，非侵入性橡胶固定头，具有水浴保温型号，实验操作时有效维持动物体温。

（三）配置：

1、定位仪底座和 U 型架：1套。

2、十字操作臂：1套。

3、转轴：1套。

4、数字显示屏：1个。

5、小鼠适配器及耳杆：1套。

6、大鼠适配器及耳杆：1套。

7、电极夹持器：1个。

四、移动式头颈磁共振成像系统

（一）主要用途：用于对指定模体进行磁共振影像扫描，获得所需磁共振图像。

（二）主要技术参数：

▲1、设备形式：自主移动一体化设计。

2、磁体类型：永磁磁体。

▲3、磁场强度：≥0.23T。

4、屏蔽装置：自屏蔽装置。

5、移动方式：为自主移动或拖动式移动。

6、体积（长、宽、高）：≤2.6m、1.2m、1.6m。

7、整机重量：≤2.5T。

8、图像种类：具备T1、T2、FLAIRT1、FLAIRT2、STIR、HEIR、DWI、MRA、MRV。

9、扫描序列：具备SE、FSE、GRE、SPGR2D、SPGR3D、TOF2D、TOF3D、FSE-DWI、BSSFP IRFSE。

10、接收通路：≥8。

11、发射通路：≥2。

12、信噪比：≥20。

▲13、最大梯度场强：≥28mT/m。

14、最大梯度切换率：≥60mT/m/ms。

15、软件系统：

15.1、杀毒软件：Windows Defender；

15.2、Windows10、企业版以上版本；

15.3、防火墙：Windows Firewall；

15.4、磁共振影像扫描、图像处理和浏览软件1套；

15.5、数据接口：传输协议符合DICOM 3.0标准，Worklist协议与其它节点进行数据交换。

（三）配置：

1、移动式头颈磁共振成像系统：1套

2、图像工作站：1套。

3、病床：1台。

4、头颈联合线圈：1个。

5、遥控器：1个。

6、呼叫气囊：1个。

7、头信噪比测试模型：1个。

8、圆柱测试模型：1个。

9、水模柜：1个。

10、网线：1根。

五、售后要求：

1、自设备到货验收合格日起，整机质保不少于3年，终生维护，软件终生免费升级。

2、交货期：合同签订后90日内货到现场。仪器到货后10个工作日内，生产厂家的维修工程师需根据采购人需求上门安装、调试，并在现场为采购人提供仪器操作培训。

3、在仪器验收完成后，厂家需根据采购人需求委派专业工程师到最终采购人现场，进行产品培训，培训内容应包括：仪器使用维护、工作原理、基本操作、方法建立及应用。

4、使用中要求厂家提供7×24售后与技术支持服务，工作时间线上应答不超过2小时，非工作时间线上应答不超过12小时，现场应答不超过48小时。