采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 超声诊断仪1（心脏类） | 4 | 否 |
|  | 1-2 | 超声诊断仪2（心脏类） | 3 | 否 |

- 二、商务要求

- 1.交货时间和地点：

- 1.1 交货时间：合同签订之日起60个日历日内。

- 1.2 交货地点：各市属医院指定地点。

- 2.付款条件（进度和方式）：由卖方分别与各市属医院通过签订分合同确定。

- 3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

- 4.质保服务：

1.1、提供设备原厂售后服务承诺：承诺整机（含所配探头）6年质保，终身维修服务。负责提供技术服务与技术支持，软件免费升级。（投标人和制造商需要同时提供承诺函并加盖单位公章）

整机（含所配探头）6年质保指：由原厂工程师安装完成，经医院或第三方检测、验收合格入库之日起的6年之内为质保。在质保内，任何由于机器质量原因或正常使用引起的故障及损坏，除人为因素损坏外，由原厂提供免费维修。

- 终身维修指：原厂对所售产品提供终身维修服务。如果因为该产品生产年限过长，零配件无法供应，维修方案将与用户协商解决。

- 1.2、供应商还需要提供质保期结束后，维保费用最高不超过合同金额8%的承诺。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。（含所有第三方辅助关联设备）

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市属医院配置超声诊断仪设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★(1)投标产品属于医疗器械的，应按国家市场监督管理总局颁发的《医疗器械注册与备案管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★(2)投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按国家市场监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★(3)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

- 2.服务内容及要求/货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

01包

品目1-1

一、标的名称：超声诊断仪1（心脏类）

二、数量：4套

三、主要用途：用于成人心脏、儿童心脏、新生儿心脏及胎儿心脏、外周血管及经颅多普勒脑血管等临床超声检查及科研应用，提供最新软件版本。

四、主机系统技术规格及概述

1、主机成像系统包括：

1.1、数字化二维灰阶成像单元。

1.2、M型及解剖M型技术。

1.3、脉冲反向谐波成像技术。

1.4、彩色多普勒成像单元。

1.5、数字化频谱多普勒成像单元。

1.6、全域聚焦技术。

1.7、实时双同步/三同步功能。

1.8、具备自适应像素优化技术，多级可调，可用于多种模式（2D、3D），支持所配探头，可增强组织边界，抑制斑点噪声。

1.9、具备心肌增强功能，使用自适应算法抑制组织杂波，增加心肌和其他心脏结构信号。

1.10、具备实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收。

1.11、凸阵、线阵探头具备扩展成像技术，可与空间复合成像、斑点噪声抑制技术联合使用。

1.12、具备图像一键优化功能，可实时优化二维增益、TGC曲线等成像参数。

1.13、具备实时自动增益补偿功能。

1.14、具备侧向增益补偿技术，可视可调≥4段，支持相控阵探头、矩阵实时三维探头。

1.15、具备双幅对比显示功能，可自动识别收缩期及舒张期。

1.16、分辨率和帧频可视可调，且支持所配线阵、相控阵、矩阵实时三维探头。

1.17、组织多普勒成像：

1.17.1、成像模式：高帧频彩色成像模式、脉冲波组织多普勒成像模式。

1.17.2、二维、速度曲线可同屏显示。

1.17.3、可同时显示≥16个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线。

1.18、组织谐波成像：具备脉冲反相谐波技术，可显示谐波频率和基波频率。

1.19、超声造影成像：

1.19.1、具备左心腔造影、心肌实时灌注成像和爆破造影成像功能。

1.19.2、造影成像可与斑点噪声抑制技术结合使用，支持所配线阵、相控阵、矩阵实时三维探头。

1.19.3、具备负荷超声成像下的心肌灌注造影功能。

1.19.4、具有造影计时器及闪烁造影成像技术，且闪烁帧数、机械指数、存储时长均可调节，可心电触发和时间触发。

1.19.5、具有心腔和心肌造影成像功能。

1.19.6、支持实时相交互两个平面同屏同时相显示造影图像。

1.19.7、具备矩阵探头实时三维造影成像技术。

1.19.8、具备造影定量分析功能及运动补偿功能，可追踪被定量组织，消除因患者呼吸、运动等产生的组织位移。

1.19.9、具备在机造影定量分析软件，可提供≥5种参数及动态曲线，造影连续采集时间≥5min。

1.19.10、分析结果自动导入系统工作表进行存储。

1.20、负荷超声成像单元：

1.20.1、内置专业负荷超声模板，可自定义编辑模板。

1.20.2、支持平板运动负荷、踏车运动负荷、药物负荷等多种模式。

1.21、心脏实时三维成像单元：

1.21.1、实时三维心脏容积探头功能：

1.21.1.1、可在不移动探头位置和角度的状态下，通过电子晶片发射角度改变获取不同切面图像；支持横向倾斜和仰角倾斜等多种实时任意多平面视图模式，可实时获取不同切面图像。

1.21.1.2、支持单心动周期和多心动周期实时三维成像。

1.21.1.3、支持各显示平面容积成像。

1.21.1.4、具备三维成像直接测量功能，可测量距离、面积等。

1.21.2、实时智能旋转成像：

1.21.2.1、可在不移动实时三维心脏容积探头位置和角度的状态下，实现0～360°任意平面显像。

1.21.2.2、无需转动探头，可一键快速进行心尖四腔、心尖两腔、心尖三腔等常用心脏切面切换。

1.21.2.3、支持二维、彩色、M型、组织多普勒、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用。

1.21.3、实时任意多平面成像：

1.21.3.1、同屏显示任意相交互的两幅图像，支持横向、旋转和仰角转向。

1.21.3.2、支持二维、彩色、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用。

1.21.3.3、实时任意多平面成像支持自动心脏功能定量分析。

1.21.4、实时三维成像模式：

1.21.4.1、具备实时三维灰阶成像和实时三维血流成像功能。

1.21.4.2、具备实时三维造影成像功能。

1.21.4.3、高分辨率三维渲染显示心脏立体结构，突出显示病变部位及组织毗邻关系；支持平面和深度光源投照，可根据需要改变光源投照角度、方向及深度。通过改变光源照射方法，三维渲染增强心脏结构显示。

1.21.4.4、具备实时双容积视野。

1.22、预设条件：针对不同的检查脏器,预置图像的检查条件。

2、测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）包括：

2.1、常规测量和分析：可测量直径、面积、体积、狭窄率、压差等。

2.2、多普勒血流测量及分析软件包。

2.3、心脏功能测量与分析：支持三点法快速描记心内膜。

2.4、自动、实时多普勒频谱波形分析：在实时或者冻结模式下都可以使用。

2.5、组织多普勒测量软件包：可进行组织速度、位移、应变、应变率等进行整体和节段定量分析。

2.6、心脏自动应变定量：

2.6.1、连接和未连接心电信号的超声图像均可在机分析。支持心脏常规二维、心脏造影成像等多种模式下使用。

2.6.2、全自动识别左心室切面并追踪，获取左心室整体应变值、左心室长径值、左心室18节段应变牛眼图和达峰时间牛眼图。

2.6.3、全自动识别追踪左心房切面，获取左心房储备功能、管道功能、收缩功能应变值及曲线，并同时提供≥2个参考时间点左心房应变值。

2.6.4、全自动识别追踪右心室切面，获取右心室四腔和游离壁整体应变值和右心室游离壁三个节段应变曲线。

2.7、三维自动左心模型定量：

2.7.1、具备自动化心脏三维定量功能，通过智能分割和自动边界检测，全自动识别追踪左室、左房、右室、右房等结构并以不同色彩标识；提供自动的四腔、两腔、三腔二维切面和短轴视图，并可进行局部或整体的边界调节。

2.7.2、同步显示左心房、左心室容积曲线。

2.7.3、可同时提供左心三维定量参数，包括左心室容积、径线、射血分数、心肌质量、心脏指数以及左心房最大、最小容积、左心房射血分数、左心房指数等；具备多个心动周期分析功能，可分析≥5个心动周期，并自动显示平均结果。

2.8、自动右心室三维定量：

2.8.1、自动获取包含右心室的标准心尖四腔心切面并计算右心室二维定量参数，包括右心室长径及短径、三尖瓣环收缩期位移、右室面积变化分数、间隔和游离壁纵向应变。

2.8.2、感兴趣区域定量：生成时间－密度曲线，支持多种曲线拟合模式，分析结果包括每一帧图像的dB数值、密度或速度/频率、达峰时间、"A” 值，曲线下面积和峰值密度。

3、图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元：

3.1、内置一体化超声工作站，可数字化捕捉、回放、存储动、静态图像，实时图像传输，实时JPEG解压缩，可进行参数编程调节。

3.2、病案管理单元：可存储、修改、检索和打印病人资料、报告、图像。

3.3、动态图像采集、存储：一次连续采集≥100幅。

3.4、同屏电影回放≥4画面,可调回放速度。

3.5、具备报告存储、检索、统计功能。

4、参考信号：ECG心电信号。

5、连通性：

5.1、支持DVD或USB导出图像。

5.2、具备DICOM 3.0接口，开放查询、存储、传输、打印和工作列表协议。

五、技术参数

1、主机通用参数：

1.1、彩色液晶显示器≥21英寸，无闪烁，可上下、左右旋转。

1.2、操作面板：

1.2.1、彩色液晶触摸显示屏≥12英寸,具备多点触控功能。

1.2.2、触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像，并可在触摸屏上调整容积图像的旋转、放大、光源位置。

1.2.3、控制面板可升降、旋转、前后、左右平移,可锁定。

▲1.2.4、通用成像探头接口≥4个，可同时支持≥2只矩阵实时三维探头，可任意互换。

1.2.5、主机内置硬盘≥1T。

2、探头：

2.1、所配探头均为宽频、变频探头。

2.2、探头频率：

2.2.1、单晶体成人三维经胸矩阵探头：1.5～4.5MHz。

2.2.2、单晶体成人三维经食管矩阵探头：2～8MHz。

2.2.3、单晶体儿童二维经胸探头：2～8MHz

2.2.4、单晶体成人二维经胸探头：1.5～4.5MHz。

2.2.5、血管探头：3～12MHz。

2.2.6、单晶体成人二维腹部凸阵探头：1.5～4.5MHz。

2.3、探头阵元

▲2.3.1、成人三维经胸矩阵探头：≥3000个。

2.3.2、成人三维经食管矩阵探头：≥2000个，成像容积角度≥90*90°。

2.4、实时矩阵实时三维探头均支持二维、彩色、频谱多普勒、连续波多普勒、M型、智能旋转、实时任意多平面、全容积三维成像、实时三维缩放成像等多种成像模式。

2.5、穿刺引导功能：支持所配相控阵、线阵探头；相控阵探头穿刺引导角度≥3个，线阵探头穿刺引导角度≥3个。

3、二维灰阶成像单元：

3.1、扫描速率：

3.1.1、相控阵探头：帧速率≥100 帧/秒@全视野、18cm深度。

3.1.2、线阵探头：帧速率≥60帧/秒@全视野、4cm深度。

▲3.1.3、最大扫描深度（非显示深度）：≥40cm。

3.1.4、声束聚焦：发射接收动态连续聚焦。

3.1.5、灰阶图像回放≥2500幅，存储时间≥5min。

3.1.6、增益调节：二维、彩色、多普勒可独立调节, TGC分段≥8。

4、频谱多普勒成像单元：

4.1、具备自适应自动多普勒技术，可一键实时追踪血管位置，调整彩色多普勒（包括取样框角度、位置、取样容积位置等），自动优化频谱测量。

4.2、成像模式：脉冲多普勒、连续多普勒、高脉冲重复频率模式。

4.3、频谱自动分析：包括实时自动包络、手动包络；自动计算各血流动力学参数，参数可选择。

4.4、可一键自动优化多普勒频谱，自动调整基线及量程等参数。

4.5、最大测量速度：

4.5.1、PW：血流速度≥8m/s。

4.5.2、CW：血流速度≥25m/s。

4.6、最低测量速度≤1mm/s (非噪声信号)。

4.7、显示方式：B/D、B/C/D、D。

4.8、电影回放：≥2000帧。

4.9、零位移动: ≥5级。

4.10、取样宽度：0.5～20mm，分级可调。

4.11、滤波器：高通滤波、低通滤波。

4.12、显示控制：反转显示(左/右,上/下)、零移位、D扩展、B/D扩展、局放及移位。

5、彩色多普勒成像单元：

5.1、成像模式：具有二维彩色模式、实时三维彩色模式、能量图模式、血流成像模式、彩色M型模式、组织多普勒模式。

5.2、可彩色实时同屏双幅对比显像。

5.3、具备血流自动追踪技术，可一键实时追踪血管位置，自动调整彩色图像。（包括取样框角度、位置等）

5.4、具备冠脉血流成像模式，支持所配心脏成像探头。

5.5、彩色增益独立可调，支持所配线阵、相控阵、矩阵实时三维探头。

5.6、显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示。

5.7、具备二维图像、频谱多普勒、彩色血流成像三同步显示功能。

5.8、彩色显示角度调节范围：20-120°。

5.9、彩色显示帧频：≥19帧/s@全视野、18cm深。

5.10、组织多普勒帧频：≥110帧/s@全视野、18cm深。

5.11、显示位置调整： -20°～+20°。

5.12、显示控制：零位移动≥10级、黑/白与彩色比较、彩色对比。

5.13、彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE/CPI)、组织多普勒(TDI)。

6、超声功率输出调节：B/M、PW、CDFI输出功率多级可调。

六、独立报告工作站：

6.1、CPU：i7或以上性能；内存≥8G；硬盘≥1T；彩色液晶显示器≥24英寸；打印机：彩色激光打印机。

6.2、配套图像采集报告软件。

七、探头配置：

★1、探头一共提供4套。

1.1、配置1（2套）：探头≥10把，至少包含单晶体成人三维经胸矩阵探头2把、单晶体成人三维经食管矩阵探头2把、单晶体儿童二维经胸探头2把、单晶体成人二维经胸探头2把、血管探头2把。

1.2、配置2（1套）：探头≥5把，至少包含单晶体成人三维经胸矩阵探头1把、单晶体成人三维经食管矩阵探头1把、单晶体儿童二维经胸探头1把、单晶体二维腹部凸阵探头1把、血管线阵探头1把。

1.3、配置3（1套）：探头≥5把，至少包含单晶体成人三维经胸矩阵探头1把、单晶体成人三维经食管矩阵探头1把、单晶体二维腹部凸阵探头1把、血管线阵探头1把、单晶体成人二维经胸探头1把。

品目1-2

一、标的名称：超声诊断仪2（心脏类）

二、数量：3套

三、用途（适用范围）：用于腹部、血管（外周、颅脑、腹部）、心脏、小器官、骨骼肌肉、神经、术中、造影、介入等方面的临床超声诊断和科研教学工作。

四、主机系统技术规格及概述

1、主机系统包括：

1.1、集束精准发射技术、脉冲优化处理技术、并行处理技术、自适应增益补偿技术。

1.2、超声声速自动校正技术：可用于肥胖及困难病人，校正级别可调整。

1.3、数字化二维灰阶成像及M型显像单元；具备解剖M型技术,可360°旋转M型取样线角度。

1.4、脉冲反向谐波成像技术。

1.5、彩色多普勒成像单元。

1.6、数字化频谱多普勒显示和分析单元。

1.7、智能全程聚焦技术。

1.8、智能化一键图像优化技术：可自适应调整图像的增益等参数。

1.9、空间复合成像技术：同时作用于发射和接收，支持所配凸阵、微凸阵和线阵成像探头。

1.10、自适应像素优化技术：支持所配成像探头，≥3级可调节。

1.11、超宽视野成像扫描技术：支持线阵、凸阵及容积探头，可与复合成像技术结合使用，支持测量功能、电影回放功能。

1.12、扩展成像技术：支持凸阵、微凸阵，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。

1.13、组织多普勒技术(TDI/或DTI)：具有彩色、谐波、PW、M型多种模式。

1.14、造影成像技术：

1.14.1、具备造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像、中MI和高MI造影成像；采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。

1.14.2、可与复合成像技术、像素优化技术结合使用。

1.14.3、具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅实时同步测量。

1.14.4、造影技术支持所配凸阵、线阵、微凸探头，可满足临床对腹部浅表、乳腺、血管等需求。

1.14.5、具有造影计时器以及闪烁造影成像技术。

1.14.6、实时微血管造影成像技术：以双幅形式同时显示实时造影图像和造影复合处理模式图像，可显示组织内微小血管的灌注及走行。

1.14.7、具备组织抑制技术，可以抑制非灌注区域的显像，增强微泡的对比显示，可开关，可视可调。

1.14.8、具备在机造影时间强度曲线定量分析功能。

1.14.9、造影定量分析具备组织运动追踪技术，可实时追踪被定量组织，消除因患者呼吸、运动等产生的组织位移。

1.14.10、双微造影：结合造影及微细血流成像技术，可在造影延迟相显示组织及肿瘤的血供。

1.15、高清微血流成像技术：

1.15.1、可显示微细血流及低速血流信号，支持所配凸阵、线阵探头、微凸阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管。

1.15.2、成像模式：单独模式、增强模式及2D对比模式；≥5种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。

1.16、应变式弹性成像技术：

1.16.1、具备实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式。

1.16.2、具备囊实性结构鉴别弹性成像技术。

1.16.3、内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像。

1.17、实时剪切波弹性定量技术：

▲1.17.1、支持腹部及浅表，可实时对感兴趣区域内组织进行硬度定量评价。

1.17.2、具有彩色编码功能，可双幅显示灰阶图与彩色编码图。

1.17.3、具有原始数据处理能力，可任意回放并进行回顾性测量计算。

1.17.4、测量值可Kpa或m/s显示。

1.18、可同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。

1.19、同屏对比既往和目前的超声图像。

1.20、在二维探头下实现三维立体血流显示效果，立体程度多档可调。

2、测量和分析：

2.1、一般测量：距离、面积、周长等。

2.2、外周血管测量和计算：血管内中膜自动测量功能。

2.3、多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算)。

3、图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元。

3.1、内置一体化超声工作站，可数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存。

3.2、病案管理单元：可存储、修改、检索和打印病人资料、报告和图像。

3.3、可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节。

4、具备DICOM 3.0接口，开放查询、存储、传输、打印和工作列表协议。

五、技术参数

1、主机通用参数：

1.1、彩色液晶显示器≥23英寸，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下、左右旋转。

1.2、操作面板：

1.2.1、液晶触摸显示屏≥12英寸，具备多点触控功能。

▲1.2.2、主屏幕与触摸屏可实时同步显示扫描图像。

1.2.3、操作面板可上下左右调整及旋转。

1.3、主机硬盘容量：≥1T。

2、探头：

2.1、频率：

2.1.1、单晶体腹部凸阵探头：1.5～4.5MHz。

2.1.2、单晶体腔内微凸阵探头：4.0～10.0MHz。

2.1.3、单晶体相控阵探头：1.5～4.5MHz。

2.1.4、线阵血管探头：4.0～12.0MHz。

2.1.5、单晶体高频线阵探头：4.0～20MHz。

2.1.6、超高频线阵探头：8.0～24.0MHz。

2.2、单晶体高频线阵探头有效阵元数：≥1000个。

3、二维灰阶成像：

3.1、增益调节：TGC≥8 段可调；LGC≥6段可调。

3.2、具备全屏高分放大功能。

3.3、动态范围：≥300dB。

3.4、成像速度：

3.4.1、相控阵探头：帧速度≥55帧/秒@85°、18cm深。

3.4.2、凸阵探头：帧速度≥45帧/秒。

▲3.5、最大扫描深度（非显示深度）：≥40cm。

4、频谱多普勒：

4.1、成像模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）。

4.2、最大测量速度：

4.2.1、PWD正或反向血流速度：≥10.0 m/s。

4.2.2、CWD：血流速度≥25.0m/s。

4.3、最低测量速度：≤ 0.5mm/s (非噪音信号)。

4.4、Doppler及M型电影回放时间：≤45s。

4.5、滤波器：高通滤波、低通滤波可分级选择。

4.6、取样宽度及位置范围：0.5mm～20mm；多级可调。

4.7、零位移动：≥8级。

5、彩色多普勒：

5.1、显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）。

5.2、彩色增强功能：支持彩色多普勒能量图(CDE/CPI)、组织多普勒(TDI)。

5.3、具有双同步 /三同步显示(B/D/CDV)功能。

5.4、彩色显示，最低平均血流速度：≤5mm/s（非噪声信号）。

5.5、具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV)。

5.6、显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比。

5.7、线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°。

6、独立报告工作站：

6.1、工作站CPU：i5或以上性能；内存≥16G；硬盘≥512G;彩色液晶显示器≥24英寸；打印机：黑白激光打印机。

6.2、配套图像采集报告软件。

六、探头配置

★1、探头一共提供3套。

1.1、配置1（1套）：探头≥5把，至少包含单晶体凸阵探头1把，单晶体相控阵探头1把，单晶体高频线阵探头1把，单晶体腔内微凸阵探头1把，血管线阵探头1把。

1.2、配置2（1套）：探头≥5把，至少包含单晶体高频线阵探头2把、血管线阵探头1把，单晶体凸阵探头1把，单晶体相控阵探头1把。

1.3、配置3（1套）：探头≥5把，至少包含单晶体腹部凸阵1把，单晶体微凸阵1把，超高频探头1把，血管线阵探头1把，单晶体高频线阵探头1把。

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 1.供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 2.供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 3.供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。

- 4.应提供原厂维修配件明细表及报价单(如提供公开信息渠道可查询到的，可免提

- 供，但须注明查询方法及来源)。

- 5.供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 6.供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 7.在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，4小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 8、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 9.货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

- （2）采购标的需满足的服务期限要求

- 1. 质量保证期（保修期）及服务要求：详见本章“采购需求中商务要求4.质保服务”。

- 2.3为落实政府采购政策需满足的要求；

- （1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- （2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

- （3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

- （1）对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

- （2）投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发

- 布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- （3）投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- （4）工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、

- 震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- （5）培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于 1 天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

- 3.采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在 7 个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。