# 第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为首都医科大学附属北京友谊医院配置基本自有资金设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。（医疗器械注册证书上的型号必须与所投型号一致，否则将导致投标无效）

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5. 投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量（台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 磁导航系统 | 1 | 否 |
|  | 1-2 | 双极电凝设备 | 1 | 是 |
| 2 | 2-1 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（CBCT） | 1 | 否 |
|  | 2-2 | X射线质量评估系统 | 1 | 是 |
| 3 | 3-1 | 新生儿复苏台 | 2 | 否 |
|  | 3-2 | 经皮黄疸仪 | 1 | 否 |
| 4 | 4-1 | 多关节主被动训练仪 | 1 | 否 |
|  | 4-2 | 中医封包热敷治疗仪 | 1 | 否 |
|  | 4-3 | 红光治疗仪 | 13 | 否 |
|  | 4-4 | 多导睡眠监测仪 | 1 | 否 |
|  | 4-5 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 1 | 否 |
|  | 4-6 | 人体成分分析仪 | 1 | 否 |
|  | 4-7 | 空气波压力治疗仪 | 1 | 否 |
| 5 | 5-1 | 电生理刺激仪 | 1 | 否 |
|  | 5-2 | 手术床 | 1 | 否 |
|  | 5-3 | 无影灯 | 1 | 否 |
|  | 5-4 | 中央监护系统 | 2 | 否 |
|  | 5-5 | 血压计 | 18 | 否 |
|  | 5-6 | 雾化泵 | 20 | 否 |
|  | 5-7 | 血气分析仪 | 2 | 否 |
|  | 5-8 | 全自动核酸扩增分析仪 | 3 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90天内

2、采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京友谊医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

2.投标产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。

3.投标报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：医院信息系统接口费用、产品制造、包装、劳务、管理、运输、保险、医院内安装、搬运、设备就位及现场清理、调试、检验（或抽样送检）、技术培训及技术资料、维护、保修、验收、外贸代理费（若有）、关税和增值税等（若有），以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（免费保修期）及服务要求：本项目所供设备的质量保证期为调试验收合格后5年。保修期后，配件费用按成本价收取费用，免人工费。

2.本项目由投标人或设备原厂负责售后服务并做出售后服务承诺，提供原厂售后服务承诺函并加盖原厂公章。

（1）负责设备的安装、调试和人员培训，直至人员能够完全掌握独立操作。应详细做出人员培训方案，包括培训计划、培训内容、培训地点，培训方式、培训人次、培训时长及培训达到的效果（提供培训方案，方案中需详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况等）。

（2）服务和维修网点：投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障，投标人或投标产品制造商应在项目所在地设有专业的售后服务维修机构或网点。如投标人在项目所在地设有维修机构或网点的，须提供维修机构或网点的详细地址、联系人及电话、房产证明或租赁合同复印件并加盖公章；如投标人在项目所在地没有维修机构或网点的，须提供承诺函并加盖公章，承诺在签订合同后三个月内按要求在项目所在地设立维修机构或网点。

（3）维修工程师：有专职的维修工程师≥3名（提供专职维修工程师的名单、人员简历、职称证书、身份证复印件、劳动合同或社保证明复印件并加盖投标人或原厂公章）。

（4）维修响应速度：

①两小时内做出维修方案决定；

②如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院；出现故障时，如48小时无法排除故障，免费提供备用设备。

（5）保修期内的开机率：投标人保证开机率≥95%（按一年365天计算）。

（6）保修期内，每季度对设备提供巡检、保养或预防性维护，每年对设备进行质控检测≥1次。

（7）提供维修手册、软件等服务类资料。

（8）提供免费软件升级更新。

3.备件及技术服务。

（1）为保证设备正常运行，投标人或设备原厂需在项目所在地设立备品备件库，存入所有必须的备件，并保证设备停产后不少于5年的供应期。如投标人在项目所在地设有备品备件库的，须提供备品备件库的详细地址、联系人及电话、房产证明或租赁合同复印件；如投标人在项目所在地没有备品备件库的，须提供承诺函并加盖公章，承诺在签订合同后三个月内按要求在项目所在地设立备品备件库。

（2）应提供原厂维修配件明细表及报价单（如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源），加盖原厂公章。

（3）应免费开放数据接口，以便招标人将该设备与相关信息系统连接。如连接需发生软件（含接口费）及硬件费用，其费用应含在投标报价内。

（4）安装完成后，由采购人、当地质检部门及相关部门联合验收（如需要），达到本招标文件中各项技术指标和原设备的产品标准，并满足安全使用防护要求的，方可验收合格。

（5）专用工具：如有专用工具，投标人应向采购人提供设备使用及维护的专用工具。

（6）资料：

①投标人须向采购人提供操作手册、技术资料（维修及使用）：中文2套，英文1套。

②投标人须向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。

（7）技术服务：

在货物运抵使用单位后，中标人应在使用单位所要求的时间派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担所需的工具、备件、消耗品及因此发生的一切费用。

（8）如是国家规定强制检定的计量设备，安装时需提供省级以上计量部门出具的该设备的初检合格证书，如不能出具，买方进行计量初检的费用应含在投标报价内。

五、采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

1.对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

2.投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

（二）供货及安装要求

1.投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料提供给采购人。

2.投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

3.投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

4.工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

（1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

（2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包  品目1-1  磁导航系统

一、数量：1套

二、用途：通过经支气管方式，在气管镜视野范围外建立工作通道，对肺外周病灶进行实时定位、活检诊断、精准治疗（射频、微波、冷冻、粒子植入等）、染色定位、标记物放置等。使常规支气管镜技术适应症从中央气道扩展到外周病灶，具有更高的精准性。

三、技术参数：

▲1.技术原理：利用肺部CT影像，以虚拟支气管镜、图像匹配技术、电磁导航技术为基础，结合微型可弯曲导管为一体的新型支气管镜导航技术，可辅助医师引导内窥镜工具或导管到达肺外周病灶，建立工作通道。

2.技术性能

▲2.1可根据肺部CT影像自动重建肺部3D支气管树，重建精度≤2mm;具有病灶周围的小气道精细重建功能，重建精度≤1mm。

▲2.2可根据肺部CT影像自动重建肺部血管，血管重建精度≤1mm。

2.3具备自动或手动规划多条通向目标靶点的路径功能；可以自动浏览规划路径，随时进退浏览。

2.4可以设定球型肺部靶点，球型靶点直径5mm-50mm，可设定靶点个数≥5个；可对病灶真实形态进行三维重建和标记，重建不规则形状的病灶。

2.5可以显示不同CT层面、不同视角的三维重建视图和导航视图，最多可以显示导航视窗个数≥12个；导航视窗同时显示个数≥6个。

2.6单肺患者可进行强制配准。

2.7术中可实时显示定位导管前端的实际位置，显示距离病灶的距离。

2.8具备活检工具到达靶点提示功能，提示活检工具是否到达病灶区域。

2.9具有自动注册和手动注册功能；具备配准评分功能，用于评估配准误差。

2.10具备手术过程中截图和录像功能，可进行数据导出。

2.11支持DVD/CD、USB、PACS系统导入患者数据。

2.12导航精度：≤2mm。

3.升级功能

▲3.1具备手术机器人升级端口，可支持升级肺部柔性内窥镜手术机器人。

4.硬件配置

4.1配备液晶显示屏1台，尺寸≥24英寸；分辨率≥1920*1080。

4.2 CPU主频≥2.4GHz；内存容量≥8GB；硬盘容量≥500GB；有5.25英寸DVD光盘驱动器；1个82键键盘和1个3键轨迹球用于软件交互和操作。

4.3具备1个S-Video或BNC复合端子视频输入接口，1个LAN网线端口，3个USB端口，4个传感器接口。

4.4具备1个侧门空间用于临时收纳磁导航定位板及线缆。

4.5具备1个外置传感器接口装置。

4.6可匹配目前市面上各类常用支气管镜型号，支持匹配工作通道≤2.0mm的支气管镜。

▲4.7具备独立的电磁定位发生器，电磁定位发生器具备抗干扰功能，无需磁场标定，可兼容任意手术床和手术场地。

5.配套耗材

▲5.1预弯式指引导管：可选择的预弯角度：0°、45°、90°、180°；外径≤1.8mm。

5.2定位导管：远端含1个电磁感应器；自由度≥5；外径≤1.1mm。

四、质量保证期：自设备验收合格后整机质保≥5年。

第1包  品目1-2  双极电凝设备

一、数量：1套

二、用途：用于外科手术中对人体组织进行切割和凝血

三、技术参数：

1.智能输出，微电脑控制自动调整输出功率

2.峰值功率输出：≥100W

▲3.电切模式最大峰值电压：≤1000V

▲4.电凝模式最大峰值电压：≤1300V

▲5.切割模式：≥2种

▲6.单极具有两种电凝模式，功率：≥80W

7.双极电凝功率：≥80W

8.操作方式：双极有自动启动和脚踏控制输出两种方式

9.自动安全监测系统：实时监测主机及配件的工作状态，并伴有声光报警

10.具有负极板安全监测系统

11.液晶显示屏，可储存4组手术程序

12.可配合各种腔镜进行内窥镜手术的电切、电凝

13.可通过数据线连接电脑，方便远程控制和诊断故障

▲14.双极可兼容任何品牌双极导线，单极导线可同时兼容8mm，4mm，无需转换器

▲15.负极板插座可连接2种不同形状插头的负极板导线，即圆形插头和方形插头

四、质量保证期：为调试验收合格后≥5年

第2包  品目2-1  口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（CBCT）

一、数量：1台

二、用途：适用于口腔系统的X线诊断分析，具备CBCT、全景、头颅侧位、口内摄影(牙片)等独立拍摄功能的四合一机型，全景、头颅侧位、口内摄影图像非CBCT生成；提供配套原厂口腔数字化影像软件和正畸处理软件。

三、技术参数：

1.X射线发生及相关性能指标

1.1	X射线曝光模式：连续或脉冲式锥形束曝光；

1.2	整机最小焦点：≤0.4 mm

▲1.3 CBCT最小管电流：≤2mA；最高管电流：≥10mA

1.4	CBCT最低管电压：≥60 kV；最高管电压：≥100 kV

1.5	CBCT具备快速/标准/高清拍摄模式可选，最小加载时间：≤10秒

1.6 全景拍摄最小加载时间：≤9秒

1.7 侧位拍摄最小加载时间：≤1秒

2.探测器及图像相关成像性能

2.1	探测器数量：2（全景和CT拍摄探测器共用；头侧拍摄独立探测器）

2.2	CT探测器类型：CSI+TFT；面积≥15cm×15cm；

▲2.3	CBCT单圈成像最大视野FOV)：≥12cm（直径）×10cm（高），CBCT图像最小重建体素≤40μm

2.4	三维CBCT扫描成像空间分辨率：≥3.0 lp/mm；

2.5	2D全景扫描成像空间分辨率：≥5.0 lp/mm；

2.6	三维CBCT图像拍摄最小辐射剂量（E）≤7μSv

2.7 头颅侧位拍摄探测器：CSI+TFT非晶硅探测器

▲2.8 头颅探测器尺寸效面积（尺寸）：≥25cm×30cm

2.9	头颅侧位图像尺寸：≥21cm（高）×26cm（宽）

3.机械装置性能及其他要求

3.1摆位定位设计：摆位时立柱升降高度范围≥70cm；CT/全景摆位过程中受检者侧对立柱（非镜面反射）设计，无需镜面反射可面对面观察定位激光线位置；头颅侧位臂上具备独立的上升下降控制按键，便捷侧位拍摄；

3.2	激光线定位线数量：≥6条；

3.3	控制面板：设备机架颌托臂集成触控式液晶控制面板，尺寸≥10英寸；

3.4	口内摄影(牙片)：采用外置牙片装置拍摄，具备专用球管，管电压可调，最小管电压≤60kV，管电流≤5 mA。

4.	软件功能要求

4.1	基本功能需求：具备CBCT、2D全景、2D头颅、口内牙片扫描等独立拍摄功能；具备放大镜功能：对整个显示界面提供区域放大显示功能，放大倍数可随鼠标滚动调整，随光标移动区域实时放大查看细节。

4.2	3D重建视图：三维重建视图颜色可自定义调节，至少具备5种以上预设颜色效果渲染视图，具备透视投影和正交投影两种模式可选。

4.3	CBCT影像局部重建：在MPR界面的原始CBCT图像上选择感兴趣区域，生成局部DICOM格式新CBCT影像（非图像格式2D截图）。

4.4	灯箱显示：种植多切片灯箱显示支持8x8以上矩阵层面显示，MPR界面横断面、冠状面、矢状面三个界面灯箱显示可同时打开和独立滚动查看。

4.5	三维图像配准叠加：通过配准叠加选项，一键对两幅CBCT三维影像进行配准叠加对比显示，实现正畸前后图像融合对比，或观察种植前后牙槽骨量吸收变化。

4.6	智能模拟拔牙：一键完成全口牙齿的识别，自动分割并伪彩显示（多种颜色调整），在拔牙前控制原位单颗或多颗牙齿影像的显隐，实现模拟拔牙功能，辅助模拟种植。

4.7	模拟种植：可在种植体库中选择合适的种植体长度、直径；设计种植体植入位置及植入方向，在模拟拔牙后可实现单颗或多颗种植体一键自动插入对应模拟拔牙牙位。种植体间或种植体与神经管间的距离低于安全范围可自动预警，安全范围可调节。

4.8 智能牙齿根管分割: 根据CBCT影像快速、准确地识别单颗、多颗或全口牙根管的位置、形态和结构，一键完成单颗、多颗或全口牙根管的自动分割并伪彩显示，可控制单颗牙根管的显隐以及一键定位。

4.9 智能骨粉量预估：通过骨粉量预估功能选项，一键标定并计算。目标区域范围通过3D球体立体选取，支持球体颜色、大小、位置、透明度的修改，支持多目标区域多次预估，预估结果事实呈现在右侧控制面板，可控制单个或多个目标区域的显隐。

4.10自动神经管和舌侧管：具备自动检测并标注神经管功能；具备自动检测并标注舌侧管功能：通过自动舌侧管功能选项，一键识别并伪彩显示正中、侧方舌侧管，目标区域通过3D球体立体显示，辅助种植手术安全开展。

4.11上颌窦分析：一键自动识别双侧上颌窦、自动分割并伪彩显示，同步显示双侧上颌窦体积计算和结果显示。

4.12气道分析：一键自动识别气道、分割并伪彩显示，同步显示气道狭部最小截面积计算和结果显示。

4.13颌骨分析：一键自动识别上、下颌骨，分割并伪彩显示，并可导出STL数据。

4.14头影测量正畸处理软件内置≥17种头影测量方法，≥130个测量项目，涵盖≥70个测量点，医生可以根据诊断诉求选择对应的测量方法，一键自动标记，提供专业的头影测量参考。

4.15智能颈椎骨龄预测：具备定量分析导航图，一键完成颈椎≥19个标志位点标记，≥5个标准测量项目的勾画（CVMS、AH3、PH3等），可控制测量点和项目显示信息的显隐，并一键生成骨龄分析报告，对骨龄发育情况（加速、高峰、减速、衰退）评估。

5.	数据管理及相关功能

▲5.1数据传输：能将设备接入医院现有PACS网络，上传PACS具备三轴数据传输功能模块选择和实现：数据可沿原始重建方向重建上传，或沿冠矢轴方向分别重建上传至PACS；没有PACS情况下，也能实现医院局域网自由传输。

5.2	影像后处理‍工作站1套：含显示器≥23英寸；主机内存容量≥16GB，硬盘容量≥2TB，显卡显存≥4GB

5.3	设备有限使用期限：≥15年

四、质量保证期：为调试验收合格后≥5年

第2包  品目2-2  X射线质量评估系统

一、数量：1套

二、用途：用于对摄影、透视机、脉冲透视、牙科机、数字减影DSA、CR机、DR机、乳腺机等各种X射线诊断设备进行管电压、曝光时间、剂量、剂量率、剂量/脉冲、总过滤和半值层等参数的检测。

三、技术参数：

▲1. 测量方式：X射线质量检测仪主机和平板双显示，中文界面，无线和有线两种传输方式，主机外置蓝牙，含有专业质控软件，软件终生免费升级。

2.剂量仪主机

2.1需要的曝光：一次曝光显示所需参数

2.2 电源：可充电锂电池，满足8小时使用

2.3显示屏：≥4英寸触摸显示屏

2.4内存：≥5000次最新曝光

2.5软件：数据处理和分析视图，可导出数据到 Microsoft Excel。

3. 拍片透视探头

▲3.1剂量量程：1nGy-1000Gy，剂量率量程：1nGy/s-500mGy/s

3.2 千伏峰值：40-150kVp，不确定度：≤2%

3.3半值层：1-14mmAl，不确定度：≤10%

3.4总滤过：1.5-35mmAl，不确定度：≤10%或0.3mmAl

3.5时间：1ms-999s，不确定度：≤0.5%

3.6脉冲：1-9999个脉冲

3.7脉冲频率量程0.1-200 脉冲/秒

3.8剂量/脉冲量程1nGy/脉冲-999Gy/脉冲

3.9波形分辨率≥62.5μs

3.10 带宽 kV 0.1-0.4 kHz

▲3.11测量低剂量时无需更换探头

3.12外接探头可独立校准和维修

- CT长杆电离室

▲4.1 CT长杆电离室和主机直接连接，无需外置偏压模块

4.2剂量量程10μGy -100 Gy，不确定度5%；剂量率量程10μGy/s- 250 mGy/s，不确定度≤5%

4.3时间量程10 ms-999 s，确定度≤0.5%

4.4 探头直径：≤12mm，有效长度≥100mm

4.5 波形分辨率：≤1ms

5. 乳腺探头：

5.1支持有/无压板测量，支持Mo/Mo，Mo/Rh，Rh/Ag，Wo/Al，W/Rh，W/Ag等

5.2剂量量程：1μGy-9999Gy，不确定度：≤5%。

5.3剂量率量程：10μGy/s-300mGy/s，不确定度≤：5%。

5.4千伏峰值：18-50kVp，不确定度：≤2%

5.5半值层：0.2-3.6mmAl，不确定度：≤10%

5.6时间：1ms-999s，不确定度≤：0.5%

5.7脉冲：1-9999个脉冲

5.8脉冲频率量程0.1-200 脉冲/秒

5.9剂量/脉冲量程1μGy/脉冲-999Gy/脉冲

5.10波形分辨率62.5μs

▲5.11外接探头可独立校准和维修

6、巡检仪探头

6.1触发模式：手动开始和停止测量

6.2 H*(10)：量程：0nSv-999Sv，分辨率：1nSv，不确定度：≤10%

6.3 H*(10)剂量率：量程：0μSv/h-100mSv/h，不确定度：≤10%或者0.3μSv/h

6.4空气比释动能：量程：0nGy-999Gy，分辨率：≤1nGy

6.5空气比释动能率：量程：0μGy/h-100mGy/h，不确定度：≤10%或者0.3μGy/h

# 6.6平均能量：量程：30keV-120keV

四、质量保证期：为调试验收合格后≥3年

第3包  品目3-1  新生儿复苏台

一、数量：2台

二、用途：用于新生儿保暖、复苏抢救和治疗。

三、技术参数

1.加热器材质：陶瓷材质。

2.控温方式：预热模式、手动模式和婴儿模式。

3.肤温控制范围：32℃-38℃，控制精度≤±0.5℃。

4.肤温测量范围不窄于25℃-45℃，测量精度≤±0.3℃以内。

5.加热功率设置范围：0%-100%，步进5%。

6.具备Apger评分计时器，并有声音提示。

7.辐射灯头水平和垂直角度可调。并具有灯头水平移开报警，及灯头倾斜报警。

8.内置一体化负压吸引装置，吸痰压力范围-150mmHg-0mmHg，精度≤±5%。

9.内置一体化空氧混合装置，氧浓度调节范围：21%-100%，精度≤±3%。

10.内置一体化T-组合婴儿复苏器：输出气道压力计监测范围下限≤-20cmH2O，上限≥100cmH2O，误差≤±5%。呼吸复苏系统具备PIP过压保护模块，正常压力范围：0-30cmH2O，≥30cmH2O需手动触发，过压保护触发值45cmH2O。

11.内置一体化新生儿监护系统，提供心电ECG、呼吸RESP、血氧SPO2、无创血压NIBP等生命体征实时监测，及时发现病情变化。

12.内置热敏记录仪。

13.配呼吸暂停监测和呼吸暂停唤醒功能。

14.内置一体化黄疸治疗装置，支持高、中、低三档蓝光强度调节。

▲15.床面上有效表面内的总辐照度最大值：≥3000μW/cm2。

16.内置一体化电子秤，称重范围上限≥8000g，精度≤±10g，可监测体重趋势。

17.集成化控制面板，全中文操作界面，≥10英寸彩色触摸显示屏。

18.具有屏幕亮度自动调节功能，可根据周围光线强弱自动调节显示屏亮度，减少光亮刺激对新生儿的影响。

19.支持拼音、五笔输入法，还具有文手写输入功能。

20.趋势观察功能：可存储≥72小时趋势图/表数据，方便临床跟踪/回顾。

21.报警功能：具有三级声光报警，报警音量可调。支持报警事件回顾，方便报警信息查看。

22.报警显示：位于仪器顶部的360°环绕报警灯，全方位可视，方便及时发现报警信息并处理。

23.配备非接触式的手挥报警静音功能，当发生报警时，医护人员无需触碰机器，即能将报警静音。

24.升降功能：具备床体电动升降功能，升降范围≥200mm。

25.床垫倾斜功能：支持婴儿床倾斜角度电动±12度无级调节，触屏一键控制。具有床面倾斜角度值显示功能和一键水平调节功能。

26.配置开门阻尼保护，无需手扶，静音落下。

27.内置聚光穿刺灯，亮度≥4500Lux，并支持高、中、低三档亮度调节。

28.婴儿床下内置X光拍片盒，可直接进行X线拍片，无需移动新生儿。

29.机身具备导轨系统，便于安装输液架、托盘和其它小型医疗器械等。

30.配备两边抽拉式大存储抽屉。

31.三重过热保护：具有软件、硬件、机械三重过热保护功能。

32.具有联网功能。

33.产品使用寿命不低于10年。

★四、配置

1．主机系统				   					    	1台

2．体温探头											1套

3．新生儿面罩（大）									1套

4．新生儿面罩（小）									1套

5．接头												1件

6．PEEP阀											1件

7．波纹管接头组件									1套

8．氧气气源软管 				                	1套

9．空气气源软管 				                	1套

10．(标准化) 组件		                    		1套

11．新生儿电极片(带中文标贴)						1套

12．血压导管(2M)									1套

13．新生儿血压袖套(1# 3-6CM)						1件

14．新生儿血压袖套(2# 4-8CM)						1件

15．新生儿血压袖套(3# 6-11CM)						1件

16．新生儿血压袖套(4# 7-13CM)						1件

17．监护3导新生儿导联主缆(AHA/IEC)					1件

18．监护3导儿童/新生儿欧标分体夹式导联线分缆		1件

19．探头延长线(主缆(12PIN插头)			        	1件

20．血氧探头							        	1件

21．分体式血氧硅胶绑带					        	2件

22．废液装置										1套

五、质量保证期：为调试验收合格后≥5年

第3包  品目3-2  经皮黄疸仪

一、数量：1台

二、用途：快速测量并实时显示及记录黄疸强度数据。

三、技术参数：

1.测量方式：LED 灯为光源的光反射式；蓝绿光差分计算黄疸值；

2.显示：

2.1 LCD 液晶显示；

2.2 双单位显示：mg/dl、umol/l；

2.3 平均值功能：三次有效测量保存后，自动计算平均值；

3.光源：采用470nm 蓝色LED灯与560nm 绿色高功率LED 灯光源；

4.电源：可充电锂电池；一次充电完成，可测量15000次；

5.有效示值范围0~25mg/dl；

6.测量精度：≤+/-1mg/dl；

7.重复性：≤5%；

8.通讯功能：蓝牙通讯。

★四、配置

1.主机                   1台

2.充电器                 1套

五、质量保证期：为调试验收合格后≥5年

第4包  品目4-1  多关节主被动训练仪

一、数量：1套

二、用途：适用于对患者下肢进行主被动康复训练。

三、技术参数：

1.支持床旁操作方式，可将设备推至床旁，用于卧床患者的康复训练。

2.阻力设定范围：≥1Nm～15Nm，步进1Nm，允差±5%。

3.速度调节范围：≥5rpm～55rpm，步进1rpm。

4.训练时间：≥1min～60min连续可调，步进1min。

5.电机等级分为高、中、低三档。

6.具有平稳驱动系统，当训练开始或结束时，设备缓慢加速或减速。

7.设备高度可电动调节，调节范围：≥0～150mm，允差±10%。

▲8.横向直臂长度可电动调节，调节范围：≥0～145 mm。

9.护腿板高度、腿围、悬吊绳长均可根据患者需求进行调节。

▲10.≥7英寸液晶触摸屏，屏幕水平方向≥0～175°可调，允差±10%。

11.机身底部具有四个脚轮，脚轮可锁止，方便整机移动或固定。

12.主动运动过程中屏幕实时显示左右两侧用力程度的比例情况，可训练患者左右肢体对称性及协调性，同时两种显示模式：柱状图显示和游戏显示。

▲13.具有训练时间、训练速度、训练阻力、痉挛等级的设定功能。

14.具备痉挛保护功能，痉挛保护可选择关闭或开启。

15.痉挛识别灵敏度可设置高、中、低3档，痉挛暂停时间可调。

16.训练过程中显示的数据包括运动时间、运动阻力、运动速度、对称性、训练模式及痉挛显示。

17.训练结束后显示总训练时间、主动训练时间、被动训练时间、左平衡比例、右平衡比例、痉挛次数、卡路里、距离等参数。

18.设备具有手动急停开关。

19.设备可以智能检测患者肢体用力情况，并根据其用力程度，自动切换主动模式或被动模式。

20.具有正、逆两种运动方向，在训练过程中可以改变方向。

21.设备开机时，自动检测运行，当设备出现故障时，可显示故障信息弹窗。

★四、配置：主机1台、电源线1个、熔断器2个、角扳手1把、使用说明书 1份、合格证1份、保修卡1份、装箱单1份、产品培训验收报告2份等。

五、质量保证期：为调试验收合格后≥5年

第4包  品目4-2  中医封包热敷治疗仪

一、数量：1套

二、用途：用于颈椎病、肩周炎、关节炎、腰椎肩盘突出、外伤肿瘤、腰肌劳损、胃腕疼痛、支气管镜、月经不调、乳腺增生、盆腔炎的辅助治疗。

三、技术参数：

1.设备主要由控制器、远红外线包、封包袋组成。封包袋为一次性使用。

2.采用产生与人体波长相符的远红外线方式。

3.输出≥4μm～18μm远红外线、热敷，中药封包效应等，在敷贴部位形成能量场。

4.能针对病灶采用中医封包热敷治疗仪-封包袋，定点治疗。

5.采用微电脑智能控制技术,视窗操作，触屏控制。

6.采用物理隔离开关电源。

7.加热温度自动恒温控制。治疗温度可根据需要在一定范围调节（≥36℃～50℃），默认温度40℃，治疗时间可显示可调节。

8.设有≥六路输出，可供多人同时多个部位使用。

9.输入电压和频率：220VAC 50Hz。

10.输出电压：≤DC24V（物理隔离）。

11.治疗温度：≥36℃～49可调）。

12.远红外波长：≥4um～18um。

13.治疗时间：≥10至0min（可调）。

★四、配置：主机1台、电源线1根、远红外加热包（大）2个、远红外线包（腰部）2个、远红外线包（腿部）2个、远红外线包线材4根、封包袋2个、说明书1本、保修卡1张、合格证1张等。

五、质量保证期：为调试验收合格后≥5年

第4包  品目4-3  红光治疗仪

一、数量：13套

二、用途：适用予消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用。

三、技术参数：

1.电源电压：交流电压220V，频率50Hz。

2.双路输出设计，独立控制。

3.灯珠功率：≤100W。

4.光源：矩阵集成高功率半导体固态光源。

5.灯珠数量及排列方式：100颗灯珠，10×10矩阵排布。

6.治疗时间：1-60min可调，步进1min。

7.能量调节方式：≥3档可调。

▲8波长范围：640nm±10nm（冷光源波段）。

▲9.光功率密度：在距离光杯口15cm处测量时（推荐治疗距离）＞60mW/cm2 。

10.操作面板：≥7英寸电容液晶触摸屏、智能触控操作。

11.辐照度均匀性：采用光学透镜式聚光设计，有效红光辐照度的均匀性＞0.7。

12.辐照度稳定性控制：有效红光辐照度的不稳定度≤5%。

▲13.有效辐照面积：≥340cm²。

14.有效治疗深度：≥5cm。

15.支臂结构：采用气弹簧结构设计。

16.灯头设计：采用三维立体灯头旋转设计。

17.安全设计：防倾倒设计，倾倒自动断电。

18.漏电保护：具有自动漏电保护功能。

★四、配置：主机1台、熔断器2个、电源线1根、支臂2个、辐射器2个、束光罩2个、防护眼罩4个、防冲击护目镜3副、使用说明书1份、产品培训验收报告2份、合格证1份、保修卡 1份、装箱单1份等。

五、质量保证期：为调试验收合格后≥5年

第4包  品目4-4  多导睡眠监测仪

一、数量：1台

二、用途：产品用于记录和监测人体睡眠时的各种生理参数（脑电、眼电、颌肌电、口鼻气流、胸腹呼吸、血氧饱和度、脉率、鼾声、体位、体动），CPAP压力及环境光。

三、技术参数：

1.设备原始采集而非软件分析指标的通道数≥52导

2.共模抑制比≥110db

3. 位采样精度，≥480HZ采样频率

▲4.具备小睡试验（MSLT）、清醒维持试验（MWT）和心率变异分析功能，可设置试验时间智能提醒、小睡定时。

▲5.具有高通、低通滤波、心电滤波、眼电滤波、工频陷波功能，可对单个通道进行滤波参数调整。

6.报告可导出为WORD、EXCEL、PDF格式，可支持一键导出不同病例患者的各项监测生理指标至Excel中。

7.实时监测模式下续航时间≥24 小时

8.设备内存卡≥32Gb，存储并保留连续三个患者的睡眠数据，并可自动导入分析软件中进行分析。

9.设备具备硅胶指套、硅胶戒指等多种睡眠监测血氧传感器。

10.具备USB接口，通过同一接口可以同时进行数据通讯传输与充电。

11.设备主机具备显示屏，可以显示记录状态、蓝牙状态、电池电量、受试者信息、设备版本号等信息。同时具备物理按键，用于患者主动标记事件。

12. 软件具有设备管理功能，一套软件支持管理多套、不同型号的设备，类别分明，信息直观，简约高效；也可同时打开多个实时监测窗口，多个判图窗口（均可含不同模式）。

★四、配置：腕部主机1个、胸部组件1个、数据通讯线1套、蓝牙适配器1个、EXG分线器1套、硅胶套式血氧传感器1套、脑电导联线（10根/包）1包、肢体导联线 （腿动，2根一套）1套、胸呼吸导联线1个、腹呼吸导联线 1个、热敏气流传感器（重复）1个、脑电导联线（14根/包）1包、胸腹呼吸带1套、医疗适配器1套、收纳箱1个、睡眠分析软件1套、电脑打印机工作站1套等。

五、质量保证期：为调试验收合格后≥5年

第4包  品目4-5  便携式彩色多普勒超声系统

一、数量：1套

二、用途：用于腹部、小器官、浅表、妇科、产科、儿科、心脏、血管、泌尿、急诊、介入其他等全身应用

三、技术参数：

1.系统技术规格及概述：

1.1≥15英寸无缝纯平投射式电容屏

▲1.2.主机内置≥3个可激活探头接口(非拓展接口)

1.3.≥4个USB 3.0接口

1.4	.支持造影成像功能

▲1.5.支持造影定量分析功能

1.6.智能血流跟踪（自动随探头移动，取样框自动角度偏转、自动跟踪血流显示情况，无需手动调节）

1.7.支持锁屏功能

1.8.支持自动唤醒功能

1.9.支持手势操作（图像调整、测量和注释、图像浏览）

1.10.穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵

1.11.内置超声教学软件，解剖图谱，标准的超声图像，扫查位置参考图，以及扫查技巧图文解析，覆盖神经、腹部、甲状腺、乳腺、睾丸和妇产等应用，为用户提供在线指导

1.12.智能追踪探头信息，探头内置记忆芯片，可自动记录设备序列号等信息，自动写入病例，便于设备管理与追溯

2.测量/分析和报告

2.1常规测量：距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量

2.2多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

2.3全科测量包，自动生成报告：急诊、神经、肌骨、腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管

3、电影回放和原始数据处理

3.1.所有模式下可用

3.2.支持手动、自动回放

3.3 .支持向后存储和向前存储，时间长度可预置(向后：最大时间480s；向前：120s)

3.4.图像后处理，可对回放图像进行参数调节，可处理参数B模式≥8种、M模式≥5种、彩色模式≥5种、PW模式≥10种。

3.5 .支持同步存储(支持单帧图像文件包含：DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括：AVI)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失；

4.检查存储和管理（内置超声工作站）

4.1.检查存储：≥120GB SSD硬盘、内置超声工作站；

4.2多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作；

4.3.检查管理：iStation专用于病人信息管理；

5.连通性要求：支持网络连接、有线网络、无线网络；支持DICOM 3.0传输；iStorage网络存储

5.1.支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台

6. 探头规格

6.1.探头配置：凸阵探头一把、线阵按键探头一把

6.2.探头频率：

6.2.1.电子凸阵探头：超声频率范围2.0-5.0MHz

6.2.2 .电子线阵按键探头：超声频率范围4.0-11.0MHz

6.3.穿刺引导：线阵、凸阵具备多角度穿刺引导功能。

★四、配置：主机1台、全科应用软件包1份、线阵探头1副、凸阵探头1副、耦合剂1瓶、使用说明书1份、台车1台等。

五、质量保证期：为调试验收合格后≥5年

第4包  品目4-6  人体成分分析仪

一、数量：1套

二、用途：监测营养状况、体液平衡状况，提供人体成分正常值范围，评价生长发育等。还可以进行肥胖的诊断及治疗监测，筛查骨质疏松等，从而达到预防亚健康的目的。

三、技术参数：

1.工作条件

1.1工作环境温度：≥10℃，≤40℃；

1.2工作环境湿度：≥30%，≤75%；

1.3电源：≥220V，≥50Hz。

2．技术要求

2.1 设备便于安装。

2.2 测试时间：每个受试者测试时间少于1分钟。

2.3 测量方法：直接节段多频率生物电阻抗分析方法

2.4 计算方法：据实测量

2.5 电极：采用4极8点接触电极

2.6 阻抗测量范围：10Ω-1000Ω

2.7 阻抗测量允差范围: 四肢±1%，躯干±3%以内

2.8测试数据范围：体重范围  ≥10kg ，≤270kg；

2.9年龄范围  ≥3岁，≤99岁；

2.10 身高范围 ≥95 cm ，≤220cm。

2.11标准范围定制功能：可以根据需要自行设定体脂百分比、腰臀比和BMI等的正常范围

2.12阻抗频率及项目：电阻抗(Z) 通过包含1kHz、50kHz和250kHz在内的至少6种不同频率，分别在左右上下肢及躯干共5个节段部分进行电阻抗测量；电抗（Xc）通过包含5kHz, 50kHz, 250kHz 在内的至少3种不同频率分别在5个节段进行测量

2.13 历史记录对比：可在报告纸中体现，对比同一测试者多次测量的历史记录

2.14 操作平台：具有数字显示屏，测试时可进行触屏操作，也可同时进行电脑端操作

2.15可输出报告纸类型：体成分报告、儿童生长曲线报告、体水分报告

2.16 故障排除和仪器自检：每次开机时，机器进行自检和自动校准；测试中如出现问题自动提示，并显示故障排除帮助。

2.17管理权限控制：可通过设置管理员密码，防止误操作改动设置

2.18 屏幕可显示QR二维码，和微信小程序进行对接。

2.19显示屏：≥10英寸彩色液晶屏，触摸屏，语音提示测试功能，保护性：使用密码功能

3．报告纸输出结果：

3.1 包含身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、肌肉量、BMI,体脂百分比

3.2 身体均衡分析: 躯干及四肢的肌肉分析,(需根据标准体重/根据当前体重比率)

3.3肥胖分析：BMI,体脂百分比（全身，节段），腰臀比，内脏脂肪面积（需有图解）

3.4高级营养参数：身体细胞量，相位角，节段相位角，SMI骨骼肌指数、生物电阻抗矢量图分析

3.5细胞外水分比率分析,  评分,体型, 体重控制, 身体均衡评估, 节段脂肪分析, 节段水分分析，节段细胞内水分分析，节段细胞外水分分析，研究项目(基础代谢率、腰臀比、内脏脂肪等级、肥胖度、骨矿物质含量、上臂围度、上臂肌肉围度,去脂体重指数、脂肪量指数), 结果解析二维码, 电抗, 阻抗；节段围度分析。

四、质量保证期：为调试验收合格后≥5年

第4包  品目4-7  空气波压力治疗仪

一、数量：1套

二、用途：适用于预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿、脑血管意外、脑外伤、脑手术后引起的肢体功能障碍和外周非血栓性脉管炎的辅助治疗。

三、技术参数：

1.工作原理：通过多腔气囊有顺序的反复充放气，形成了对肢体和组织的压力，达到促进体内血液的流动、淋巴循环及改善体内微循环的作用。

2.技术参数

2.1.操作显示：≥8英寸液晶触摸屏，设备显示屏可以显示当前程序下的工作压力、模式、治疗时间、治疗区域等参数，支持一键飞梭。

2.2.气囊腔数：单侧6腔气囊、双侧12腔气囊，配备双下肢气囊、上肢气囊。

2.3.设备可同时、间歇、按顺序充放气。

2.4.循环压力治疗压强范围：0kPa～36kPa（0mmHg～270mmHg），步进1kPa。

2.5.压强单位显示方式：支持kPa和mmHg两种压强单位的显示切换。

2.6.工作噪声：正常工作时噪声≤60dB(A)。

2.7.单腔调压：可针对每个腔体单独调节压力设定。

2.8.零压跳过：在有创面或压力治疗禁忌的部位，可选择关闭该位置的气囊压力。

2.9.治疗时间：1min～20h可调。

2.10.连续治疗：可设置连续运行工作模式。

2.11.充气循环间隔：1s～99s。

2.12.压力保持：0s～20s。

2.13.治疗模式：≥30种治疗模式，含多种固定治疗模式和自定义收藏模式。

2.14、逆序加压：可设定从近心端向远心端贯序加压模式，预防由于动脉供血不足引起的肢体远端血液循环障碍。

2.15.过压保护：设备具有过压保护报警功能，当传递到肢体的最大治疗压强超过120%时自动报警，并立即停止治疗。

2.16.自动泄压：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，气囊可自动泄压。

2.17.安全保护：配备紧急功能开关，遇到紧急情况可以进行紧急停止。

2.18.血液回盈：具备血液回盈侦测提示功能。

2.19.梯度治疗：支持对肢体形成梯度加压。

★四、配置：主机1台、电源线1条、熔断器2个、下肢护套1对、上肢护套1个、脚底刺激板1对、一次性脚套5对、一拖二延长管1条、一拖一延长管1条、功能开关1个、合格证1份、保修卡1份、产品培训验收报告2份、使用说明书1份、装箱单1份等。

五、质量保证期：为调试验收合格后≥5年

第5包  品目5-1  电生理刺激仪

一、数量：1台

二、用途：开展食管心房调搏术和心内电生理检查

三、技术参数：

1.食管刺激脉宽≥10ms，心内刺激脉宽≥1ms；

2.刺激电压可在一定范围内调节，调整范围为0-40V；

▲3.R波感知灵敏度：体表≥1mv；

4.基础刺激S1S1连续：S1S1配对间期60ms～1999ms、S1S1刺激频率30～1000次/分；

5.S1S1定时时间：1秒～99秒；

6.S1S1定数数量：1个～99个；

7.S1S1起搏刺激≥72次/分；

▲8.扫描步长可在-10、-5、0 ＋5，＋10档位间切换；

9.短阵猝发Burst：食管：180、200、250次/分、心内：180、200、230次/分；

10.具有高频刺激限制功能：刺激频率超过256次／分需用“0＋9”组合键解除；

11.早搏程控刺激S1S2比例：食管：8︰1、4︰1，心内：8︰1、4︰1；

12.早搏程控刺激S1S2 、S2S3、S3S4可配对间期：60ms～999ms；

13.早搏程控刺激RS2比例：食管：8︰1、4︰1，心内：8︰1、4︰1；

14.S1S1递增、递减刺激：逐次；

15.RS2 S2S3 S3S4可配对间期：60ms～999ms。

四、质量保证期：调试验收合格后≥5年

第5包  品目5-2  手术床

一、数量：1套

二、用途：手术床可以在手术过程中支撑患者，并根据手术操作需要调整体位，为医生提供方便的手术环境，手术床属于手术室的基础设备。

三、技术参数：

1.使用环境: 适用于在气温-20℃-60℃之间，相对湿度5%-95%环境下运输；能在环境温度10℃-40℃和相对湿度20%-80%环境下工作。

2.动力系统：具备电动齿轮驱动模式（非液压）， 电动调节手术的升降、平移、头脚倾、左右倾、背板上下折、腿板上下折、正反折刀位以及电动一键0位所有功能。手术床配有高性能充电电池，一次充满电用时<10小时，充满一次电可满足5个工作日手术需要。

3.操作方式：≥6种电动控制方式：。每床均标配有线和台柱应急控制面板两种控制方式，确保手术床在一套发生故障时，另一套仍能可靠运行。

4.移动式手术床：手术床床面必须为模块化，可实现头腿互换体位及床面水平移位功能。可方便拆卸头板和腿板。床面具有电动控制的柱式刹车系统。具备快速紧急解锁装置。在紧急情况下启动解锁功方便转运病人至安全区域。

5.整床影像透视性良好：可与常见C臂机做良好的工作配合，床下净空间最大≥1150mm(正向)1500mm(反向)，可满足各类极限体位。

6.材料:手术床床面框架和床柱外壳：采用优质镍铬不锈合金钢制成。床面下侧安装有导轨，用于输送X光片盒。

7.底座外壳：由镍铬不锈合金钢制作，一体成型，附有U型设计，表面平整光洁，方便术后清洁和术者站位

8.床板：由透X光的高分子材料制成，可按手术要求更换不同床板

8.1结构:床板模块：均可拆卸和混合安装，整个床面可做到双向偏心柱形式，适用于术中C型臂X光透视。

8.2床垫：全床面记忆海绵床垫， 配内外两种床垫模块，一层高回弹海绵，一层粘弹性海绵。防水、易清洗，防静电，可拆卸。床垫由≥80mm厚记忆海绵组成, 带双层三明治结构和不可拆卸的导电填料，X射线可以穿透。头板垫自带类头圈设计：固定头部，减缓枕骨受压，侧卧位减少对耳廓的压迫。

8.3配备万向防静电大脚轮：脚轮直径≥10mm, ,可直行或原地转向，自带电动刹车4柱式刹车系统，满足即时转运功能。

8.4安全性：床板与床架之间无任何缝隙，保证变体位时病人肢体或衣物不会被卷入。

9.手术床:

9.1、手术床长度(根据不同模块)  ≥2000 mm

9.2、手术床宽度:                ≥600 mm

9.3、手术床高度：               660mm –1030mm

9.4、纵向倾斜（头倾/脚倾）      30°/30°

9.5、侧向倾斜（左/右）：         25°/25°

9.6、背板（上/下）：             80°/-60°

9.7、腿板(上/下)：              80°/-92°

9.8、床面电动平移：             ≥340mm

9.9、手术床最大承载重量：       ≥270kg

四、质量保证期：验收合格后≥5年

第5包  品目5-3  无影灯

一、数量：1套

二、用途：手术无影灯用来照明手术部位，以最佳地观察处于切口和体腔中不同深度的小的、对比度低的物体。由于施手术者的头、手和器械均可能对手术部位造成干扰阴影，因而手术无影灯就应设计得能尽量消除阴影，并能将色彩失真降到最低程度。

三、技术参数：

▲1. LED手术无影灯，圆形灯盘设计，灯盘侧面配备把手，把手数量≥2个。

2.消毒手柄可适应各种消毒方法，高温灭菌不变形；

▲3.消毒手柄偏置式设计不占用中间位置，保留无影灯中心照明完整（提供实物照片）；

▲4.消毒手柄上可旋转部位≥2个（对应不同的功能操作），可实现光斑、照度、内镜模式、深腔模式等各功能的快捷调整操作；

5.亮度：单灯≥140,000Lux；

6.每一个发光单元均需配备大尺寸LED透镜，每个透镜尺寸≥6cm，非整体反射设计；

7.亮度调节范围≥5档；

8. 医生头部温升≤0.5℃；

9.色彩还原指数Ra≥95；

▲10.光斑最小尺寸≤17cm，最大尺寸≥28cm，可通过手柄快速调节光斑尺寸，无需操作面板即可完成调节，且光斑具备任意尺寸连续可调功能，非阶梯式档位调节光斑,LED使用寿命≥60000小时；

11.无影灯需具备显示总工作时间功能；

12. 灯头直径：单灯≤60cm；

13. 灯盘设计需有效降低风阻，湍流度≤25%；

14.单灯头有≥28个LED模组，每个LED模组均为独立的发光单元，可对单个LED电源控制模块进行维护；

15.灯头总功率：单灯≤45W；

16.具备腔镜、深腔、普通三种照明模式，三种模式可以一键切换；

17.配置无影灯操控面板，控制面板在弓形臂的中间连接处，非灯头集成；

18.灯头小关节旋转角度≥420度。

四、质量保证期：验收合格后≥5年

第5包  品目5-4  中央监护系统

一、数量：2套

二、用途：适用于成人、小儿和新生儿的监护管理；

三、技术参数：

（一）中央站

1.中心监护系统支持中央站, 工作站, 浏览站, 远程查询系统等多种产品形态互连；

2.系统功能

▲2.1中心监护系统可支持参数监测ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP， NIBP， IBP， C.O.，CCO， ScvO2，ICG，BIS，RM，CO2，AG，EEG，NMT，rSO2，TcGas等；

2.2可对接最多64床的床边监护，支持有线，无线联网；

2.3单屏可支持36个病人的同时集中监护；

2.4多床支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等；

3.数据回顾

3.1支持最近240小时的全息波形和压缩波形回顾；

3.2支持≥3000条事件，所有报警发生时刻的参数和报警前后多秒波形的回顾；

3.3支持最近240小时ST片段回顾；

4.其他功能

4.1可远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置，解除病人，进行standby；

4.2支持远程控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式；

（二）病人监护仪

1.适用于急诊、ICU、CCU 等病房的监护仪；

2.一体化设计，整机无风扇，防水等级≥IPX1；

3.≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800像素；

4.≥8通道波形显示，屏幕亮度支持自动调节；

5.屏幕采用电容屏；

6.屏幕倾斜10°—15°斜角设计；

7.内置电池，支持监护仪工作时间≥4小时；

8.除颤CF型应用部分：ECG，RESP，TEMP，NIBP，IBP，SpO2，C.O. ；防除颤BF型应用部分：CO2；

9.监测参数包括心电、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双通道体温；

10.心电监护支持心率，ST段测量，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能；

11.支持≥24种心律失常分析，包括房颤分析；

12.HR测量范围：成人15 - 300 bpm ，小儿/新生儿15 - 350 bpm；

13.RR测量范围：0 - 200 rpm ，适用于成人、小儿和新生儿；

14.PR测量范围：20 - 300 bpm（SpO2） ，30 - 300 bpm（NIBP）；

15.NIBP测量范围：成人：10 - 290mmHg, 小儿：10 - 240mmHg，新生儿：10 - 140mmHg；

16.无创血压具有手动、自动、连续、整点、序列测量模式；

17.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段；

18.实时自动进行 QT 及 QTc 分析，并可显示ΔQT 和ΔQTc 数值 ；

19.支持药物计算、血液动力学计算、氧合计算、通气计算、肾功能计算；

20.支持图形化报警显示和报警集中设置功能；

21.支持全息波形存储与回顾≥48小时；

22.支持≥120小时分辨率1min的ST模板存储和回顾；

23.支持临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能；

24.支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能；

★四．配置要求：

1.中央站：1套；

2.监护仪：12台；

3.说明书、保修卡、合格证：1套。

五．质量保证期：为调试验收合格后≥5年；

第5包  品目5-5  血压计

一、数量：18台

二、用途：适用于测量成人舒张压、收缩压和脉率，其数值供诊断参考。

三、技术参数：

1.测量原理：示波法或更优方法学；

2.显示方式：显示屏显示；

3.测量位置：上臂 ；

4.适应手臂周长：17～42cm；

5.压力测量范围：0～300mmHg；脉搏测量范围：40～180次/分；

6.测量精度	：

6.1.压力精度：±3mmHg（±0.4KPa）以内；

6.2.脉搏测量精度：±5%以内；

7. 电源：交直流两用。

8.电源：AC100～240V，50/60Hz；

9.整机及袖套采用抗菌材料，符合专业医疗机构的使用需求。

★四、配置要求：

1.主机：1台。

2.中号袖带：1个。

3.电源适配器：1个。

4.中文使用说明书：1本。

5.合格证：1个。

五、质量保证期：为调试验收合格后≥5年；

第5包  品目5-6  雾化泵

一、数量：20台

二、用途：用于呼吸道疾病的治疗，通过雾化吸入方式将药物直接送达病灶部位，提高药效并减少全身副作用。

三、技术参数：

1.电源电压：220V±22V，50Hz±1Hz

2.输出气压压力:80kPa～250kPa

3.额度输入功率：≤250VA

4.噪音：≤60dBA

5.最大雾化率：≥0.2ml/min

6.一次最大装药量：≥8ml

7.按防电击类型分类：Ⅱ类

8.按防电击程度分类：B型

9.运行方式为间歇运行。

10.雾化残留量≤0.5ml

11.原药雾化，药液不用稀释。

12.无油活塞式压缩机，工作时无需水冷却，日常免维护。

四、质量保证期：为调试验收合格后≥5年；

第5包  品目5-7  血气分析仪

一、数量：2台

二、用途：用于对来源于人体的全血样本中的被分析物进行定量检测，包括PH、血气、血氧、电解质、代谢物等项目

三、技术参数：

▲1.实测参数： pH, pCO2, pO2， cK+, cNa+，cCa2+, cCl–,cGlu, cLac，ctBil sO2,ctHb, FO2Hb, FMetHb, FCOHb, FHHb, FHbF,等17项实测参数

2.计算参数：pH(T), pCO2(T), cHCO3 - (P), cBase(B), cBase(B,ox), cBase(Ecf), cBase(Ecf,ox), cHCO3 - (P,st), cH+, cH+(T), ctCO2(P), ctCO2(B), pH(st), pO2(T), pO2(A), pO2(A,T), p50, p50(T), p50(st), pO2(A–a), pO2(A–a,T), pO2(a/A), pO2(a/A,T), pO2(a)/FO2(I), pO2(a,T)/FO2(I), cCa2+(pH=7.40), Anion Gap(K+), Anion Gap, DO2, Hct, pO2(x), pO2(x,T), ctO2(B) ,ctO2(a–v-), BO2, ctO2(x), FShunt, FShunt(T), RI, RI(T),VO2, mOsm, Qx, Qt, V(B)等48项计算参数

3.乳酸线性范围：0-30mmol/L

4.方法学：电流计、电位测定法和电导测定微电极技术，分光光度法

5.样本类型：全血样本，注射器、毛细导管或安瓿瓶，无须适配器

6.样本体积：≤65µL

7.进样方式：自动进样，无须适配器

8.测试速度：≤35秒

9.规格/测试数：带血氧及不带血氧测试卡，根据科室需要自由选择，测试规格包括100人份、300人份、600人份和900人份

10.耗材效期：测试卡货架期≥120天，测试卡上机效期≥30天；试剂包货架期≥180天，上机效期≥30天

11.定标：无须执行定标设置，系统会根据分析仪状态自动执行定标

12.质控要求：内置自动质控且支持外部及第三方质控。

13.质控分析：提供质控结果

14.酸碱平衡图：机器自带酸碱平衡图

15.数据存储：患者检测结果：≥2000，事件记录：≥ 5000，定标结果：≥1000，密码保护功能对数据进行保护，数据U盘下载

16.屏幕、接口与条形码扫描：≥8 英寸彩色触摸液晶显示屏、Windows XP操作界面，内置条码阅读器、以太网端口和3个USB接口，可外接键盘、鼠标和外接条形码扫描器

17.耗材存储：试剂包2–25°C储存，测试卡2–8°C储存

18.耗材类别与更换：只需更换测试卡与试剂包

19.网络连接能力：有单向、双向连接外部Lis软件或网络的能力

20.SFDA认证情况：仪器、测试卡、试剂包都具有SFDA认证

四、质量保证期：调试验收合格后≥5年

第5包  品目5-8  全自动核酸扩增分析仪

一、数量：3套

二、用途：采用实时荧光PCR技术，与适配试剂盒配合使用，实现样本的核酸提取、扩增和实时荧光检测功能的集成化和全自动化。在临床上用于对来源于人体样本的靶核酸（DNA/RNA）进行定性、定量检测。

三、技术参数：

1．检测用途：用于传染病病原体核酸的快速检测

2．设备具有NMPA证

3．试剂盒放入设备后，仪器全自动完成提取、扩增、结果输出等检测全流程，全过程无需手工干预；

4．生物安全：反应过程全部在封闭环境内闭盖完成，全程无开盖；

5．方法学：基于磁珠法提取、实时荧光PCR检测原理实现提取、扩增；

6．检测速度：搭配不同项目检测试剂盒，全流程最快30min出结果；

7．可检测的样本类型：来源人体样本的多种样本类型包括血液、痰液、咽拭子等

8．质控措施：配套检测盒中，内置质控，同时配套试剂盒中，有阳性质控品、阴性质控品，且能实现常温储运；；

▲9．检测通道：单机检测通道≥16；

▲10．荧光通道：≥8色荧光通道，实现一盒多重检测，荧光强度检测重复性CV≤3%、精密度变异系数CV≤5%，荧光线性|r|≥0.990；

11．升降温速率：平均升温速率 ≥10℃/s；平均降温速率≥10℃/s，模块控温精度≤0.1℃、温度准确度≤0.5 ℃；

12．无需扫码录入检测信息，自动识别检测项目；

13．数据管理：历史数据可分类筛选及导出备份、直连打印，支持有线以太网、WiFi无线网络、4G/5G移动网络等数据传输方式；

14．信息安全：系统访问权限分级，设置用户级别；待机时间可设定，超时自动锁屏；

15．检测项目及试剂：可进行各类病原体的定性、定量检测，可根据客户需求定制科研试剂；

16．搭配的试剂盒为单人份包装，试剂预分装入试剂盒，拆封即用，可常温运输及储存；

四、质量保证期：验收合格后≥5年