# 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为首都医科大学附属北京佑安医院购置科研设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 低温微量离心机 | 1 | 台 | 否 |
|  | 1-2 | LC-MS有机溶剂抽风罩 | 1 | 台 | 否 |
|  | 1-3 | 高效液相色谱串联质谱仪 | 1 | 套 | 否 |
|  | 1-4 | 倒置显微镜 | 1 | 台 | 否 |
|  | 1-5 | 全自动细胞计数及活率分析仪 | 1 | 套 | 否 |
|  | 1-6 | 数显恒温水浴锅 | 1 | 套 | 否 |
|  | 1-7 | 高速冷冻台式离心机 | 1 | 台 | 否 |
|  | 1-8 | 生物安全柜 | 1 | 台 | 否 |
|  | 1-9 | 真空泵+废液储存瓶 | 1 | 台 | 否 |
|  | 1-10 | 液氮罐 | 2 | 台 | 否 |
|  | 1-11 | 12道电动排枪 | 1 | 把 | 否 |
|  | 1-12 | 单道移液器 | 5 | 把 | 否 |
|  | 1-13 | 菌落计数器 | 1 | 台 | 否 |
|  | 1-14 | 电泳仪、转印仪、电泳槽等 | 1 | 套 | 否 |
|  | 1-15 | 制冰机 | 1 | 台 | 否 |
|  | 1-16 | 涡旋仪 | 1 | 台 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间（服务期限）：签订合同后60日内。

2、采购项目（标的）交付的地点（服务地点）：采购人指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

1.投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

2.投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

3.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

4.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

5.培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人投标时应提供详细的培训方案，对培训内容培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果，保证采购人人员掌握仪器的基本操作和日常维护。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

6.投标时须提供有关其投标产品专业的维修团队的信息，包括维修机构名称、地址、维修工程师和联系方式、零备件的储备等。说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

7.在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

8.投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障，提供质保期结束后延保服务收费标准，保证投标产品停产后10年的配件供应，并提供原厂维修配件明细表及报价单。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：除非在每包技术规格中另有规定外，本项目所供设备的质量保证期（保修期）为调试验收合格后36个月。

五、采购标的验收标准

1.投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

2.投标人应提供验收手册、技术资料、验收工具，并保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

3. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包 品目1-1 低温微量离心机

数量：1台

一、技术参数

▲1、变频无刷电机，免维护

2、最高转速：≥15000r/min；转速误差：不超过±10r/min。

▲3、最大离心力：≥21000×g。

4、最大容量：≥12×5mL。

▲5、温度设定范围：-20℃～+40℃；温度误差：不超过±1℃。

6、定时范围：1s～99min59s和1min～99h59min。

7、制冷系统：变频压缩机组，环保制冷剂。

8、整机噪声：≤65dB(A)

9、控制系统

9.1、液晶触摸显示屏≥5英寸，可戴手套操作；可同屏显示设置参数与运行参数。

9.2、离心力与转速可一键自动切换。

9.3、计时模式：具备启动计时、到转速计时、连续计时模式。

9.4、最多可选≥5组程序，实现阶梯离心。

9.5、可以设置≥100组程序。

9.6、加速≥10档可选；减速≥10档可选；可自定义加速、降速时间。

9.7、可一键启动预冷程序，预冷参数可以根据转子不同进行自定义设置。

9.8、可自动保存运行记录、故障记录。

10、外形尺寸（长×宽×高）：≤300×500×300(mm)

11、电源：AC 220V±22V，50Hz±1 Hz，功率≤700W。

二、主要配置：

1、离心机主机：1台。

2、24×1.5mL角转子：1个。

第1包 品目1-2 LC-MS有机溶剂抽风罩

数量：1台/套

一、技术参数：

1、风机最大抽风量：≥880m³/h。

2、抽风罩

2.1、材质：PP材质

2.2、90管：厚度≥4mm。

2.3、关节：厚度≥4.Omm。

2.4、罩口直径≥350mm

二、主要配置：

1、万向排气罩支架：1个

2、风机：1台。

3、抽风罩：2个。

第1包 品目1-3高效液相色谱串联质谱仪

数量：1套

一、主要用途：开展新型药物（多肽药物、蛋白质药物、核酸药物等）的临床药代动力学、临床药理等研究以及基于高覆盖代谢组学、脂质组学进行疾病新型生物标志物的发现、验证等。

二、技术参数：

（一）高效液相色谱串联质谱仪主机：

1、液相色谱部分：

1.1、二元高压梯度泵：

1.1.1、流速范围：0.0001～9mL/min，调节步长≤0.001mL/min。

▲1.1.2、系统最大耐压：≥15,000psi。

1.2、进样系统：

1.2.1、1.5/2mL 样品瓶≥160 位或1mL样品瓶≥250位，且兼容96孔板。

1.2.2、单进样周期：≤7s。

1.2.3、进样器控温范围：4～45℃。

1.3、柱温箱：

1.3.1、温度控制范围：室温4℃～100℃。

1.3.2、柱温箱容量：≥6根@色谱柱长度250 mm；≥2根@色谱柱长度300mm。

1.4、脱气机流路数：≥5路；

2、质谱部分：

2.1、离子源：

2.1.1、配置独立的电喷雾离子源（ESI源）和独立的大气压电离离子源（APCI源），非复合离子源设计。

2.1.2、APCI离子源兼容流速范围：0.05～2.5mL/min@不分流且不同流速下灵敏度不损失。

2.1.3、ESI离子源流速范围：0.05-2.5 mL/min@无需分流、不损失灵敏度。（ESI模式下，提供多菌灵在≥4种不同流速下灵敏度不损失的谱图数据，流速至少包含0.4 mL/min，0.8 mL/min，1 mL/min，2 mL/min）。

▲2.1.4、离子源最高加热温度：≥700℃，双温控加热区（提供软件界面设置并反馈达到温度的截图）；

2.1.5、离子源内有主动废气排放装置。

2.1.6、正负离子极性切换速度：≤5 ms。

▲2.2、离子传输系统：采用锥孔传输，具备抗污染技术，无需工具即可拆卸。

2.3、碰撞室：

2.3.1、弯曲设计，弯曲≥100度。

▲2.3.2、采用氮气作为雾化气和碰撞气，无需额外氩气或氦气。（需提供厂家技术证明材料）；

2.4、检测器：脉冲计数检测器，脉冲信号转换为数字信号的方式；如采用光电倍增管检测器，则额外配备≥10个光电倍增管检测器。

2.5、扫描模式：具有全扫描、选择离子扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、选择反应扫描、增强子离子扫描、增强全扫描、增强多电荷扫描、时间延迟碎裂扫描等模式。

2.6、质量范围m/z：5-2000（m/z），可分析小分子有机化合物及大分子蛋白质。

▲2.7、分辨率：≥12000 FWHM (@m/z609) (提供仪器调谐报告作为证明文件)。

2.8、质量稳定性：≤0.1Da/24h。

2.9、线性范围：≥6个数量级。

2.10、扫描速度：≥12000 amu/sec@0.1Da步进下。

2.11、信噪比

★2.11.1、ESI+模式：≥2,000,000:1@柱上进样1 pg利血平、MRM离子对（m/z）609与195、分辨率设置为0.6-0.8amu之间(FWHH)（提供实际数据结果图证明）。

▲2.11.2、ESI-模式：≥2,000,000:1@实际柱上进样1pg氯霉素、MRM离子对（m/z）321与152、分辨率设置：0.6-0.8 amu（FWHH）之间（提供实际数据结果图证明）。

2.11.3、APCI正离子模式：≥10,000：1@血清中17-羟孕酮柱上进样1pg；CV≤5%

▲2.12、具有三级扫描功能，ESI源(+) 模式信噪比≥550：1@2pg利血平、检测609子离子195所有三级离子碎片；偏差≤10%（提供实际数据结果图）；

2.13、增强子离子扫描灵敏度：可获得≥4个子离子，谱库检索匹配系数≥60%@二级全扫描模式、500fg克伦特罗柱上进样。

（二）数据采集处理工作站：

1、CPU：i7或以上性能；内存≥32G；硬盘≥2TB；彩色液晶显示≥23英寸；打印机：黑白激光打印机。

2、可同时控制液相、质谱。

3、可进行质量校正和设置质谱分辨率。

4、可检测液相色谱、质谱系统性能。

（三）氮气发生器：

1、采用超细化中空纤维膜分离技术。

2、高纯氮气流速≥18L/min@60psi、干燥空气1流速≥22L/min@110psi、干燥空气2流速≥25L/min@60psi。

（四）UPS：功率≥6kW；续航时间≥1h。

三、主要配置：

1、三重四极杆液质联用仪：1台。

2、数据采集处理工作站（含软件）：1套。

3、ESI喷针：5根。

4、APCI喷针：5根。

5、调谐试剂：1套。

6、氮气发生器：1台。

7、UPS：1台。

第1包 品目1-4倒置显微镜

数量：1台

一、技术参数：

1、倒置显微镜：

▲1.1、光学系统：无限远色差校正光学系统，齐焦距离≤45mm。

1.2、镜筒：

1.2.1、三目镜筒，倾斜角度：45°±2°，可水平旋转≥360°。

1.2.2、瞳距调节范围：50～75mm。并其有双目简功能。

1.2.3、眼点高度提升行程：≥30mm。

1.2.4、分光比：双目：三目=100:0、0:100。

1.3、10X目镜：

1.3.1、屈光度调节范围：-？D～+？D.

1.3.2、视野数：≥22mm。

1.4、物镜转换器：≥5孔。

1.5、物镜：

▲1.5.1、配置：≥4个，至少包括4×平场正相衬物镜1个、10×平场正相衬物镜1个、20×半复消色差平场正相衬荧光物镜1个、40×半复消色差平场正相衬荧光物镜1个。

1.5.2、4×平场正相衬物镜：N.A.≥0.13，W.D.≥10.4mm。

1.5.3、10×平场正相衬物镜：N.A.≥0.25，W.D.≥7.3mm。

1.5.4、20×半复消色差平场正相衬荧光物镜：N.A.≥0.45，W.D.≥6.1mm。

1.5.5、40×半复消色差平场正相衬荧光物镜：N.A.≥0.65，W.D.≥1.7mm。

1.6、调焦机构：

1.6.1、粗微同轴调焦，粗调行程≥9mm，微调精度≤0.002mm。

1.6.2、具备粗调松紧调节装置，可调节粗调手轮的扭矩。

1.7、载物台：

1.7.1、固定式载物平台，外形尺寸≥250×210mm。

1.7.2、移动范围：≥120mm×80mm。

1.8、聚光镜： N.A.≥0.3，工作距离≥72mm；聚光镜可拆卸。

1.9、透射照明系统：

1.9.1、光源：LED，功率≥5W，亮度可调节

1.9.2、具备红外感应功能，当使用者离开一定时间或再次返回时，系统会自动关闭电源或重新开启。

1.9.3、滤色片：具备LBD色温转变滤色片、绿色反差滤色片。

1.10、反射荧光系统：

1.10.1、灯箱光源：LED≥3组，波长分别为：470nm±5nm、560nm±5nm；、

1.10.2、荧光通道≥4通道，伺服电机控制

1.10.3、带通型滤色片≥3组；蓝色滤色片：EX480/30nm, EM535/40nm ；绿色滤色片：EX560 /40nm ,EM635/60nm；UV滤色片： EX375/28 nm；EM460/50 nm。

1.10.4、具备红外感应功能，当使用者离开一定时间或再次返回时，系统会自动关闭电源或重新开启。

1.11、相衬装置：直径≥30mm；4×-40×可调中相衬插板。

2、彩色显微数码相机：

▲2.1、传感器感光尺寸：≥1英寸，最大成像矩阵：≥2000万。

2.2、测光模式：手动、自动、荧光自动（SFL）。

2.3、曝光时间调节范围：0.1ms～15s。

2.4、光学接口：C型接口。

3、图像采集处理工作站：

3.1、CPU：i5或以上性能；内存≥4G；硬盘≥1TB；独立显卡，显存≥1G；彩色液晶显示器≥22英寸。

3.2、可显示图像中的直线线上灰度强度变化。

3.3、可在图像上添加注释、箭头。

3.4、可调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度。

3.5、可对单荧光通道图片做色彩合成。

3.6、金额合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像。

3.7、支持反转滤镜。

3.8、入硬件信息即可实现添加标尺功能，显示图像的放大比例关系。

3.9、具备离线白平衡功能。

3.10、手动测量角度，可测量长度和面积。

▲3.11、具备大图拼接功能及景深扩展功能。

3.12、具备视频叠加及水印平移等功能。

二、主要配置：

1、倒置显微镜：1台。

2、彩色显微数码相机：1台。

3、图像采集处理工作站（含软件）：1套。

第1包 品目1-5全自动细胞计数及活率分析仪

数量：1套

一、技术参数

1、载物台：

▲1.1、软件操控载物台全自动取样

1.2、可设置单个样品采集的独立视野数量，可设置采集视野个数：1-5个，结果分别为1-5个视野的平均值。

2、光源： LED冷光源，寿命≥30000h

3、硬盘≥1T，可存储≥5万条数据。

4、液晶触摸显示屏≥8英寸，无需外接电脑即可工作。

5、相机及镜头：

5.1、固定焦距，放大倍数≥5倍。像素≥800万。

▲5.2、单个视野采样面积≥2.8mm2，单次可自动检测≥5个样本。

5.3、对焦方法：无需手动调焦。

6、细胞直径可测范围：2～180μm。

7、细胞浓度可测范围：1×104～3×107个/mL；CV值≤5%。

8、上样体积：≤20μL。

9、检测体积：单个样本的可检测体积≥2.5μL。

10、分析功能

10.1、图像采集：图像可进行多通道叠加，提供单明场、荧光场原图、明场荧光场融合图、基于暗场荧光样本的识别图、荧光强度分布图、直径分布图。

▲10.2、具备明场、台盼蓝染色、AO/PI染色等细胞计数功能，支持类器官消化后活率分析、GFP/RFP转染效率分析。

10.3、具备传统算法和AI 智能图像识别算法，同一个细胞类型可设置采用两种不同算法分析。

10.4、可根据每个单独的细胞种类设定单独的实验程序。

10.5、分析结果：稀释比例、细胞活率、总细胞浓度、活细胞浓度、死细胞浓度、总细胞个数、活细胞个数、死细胞个数、平均直径、平均圆度、结团率等参数。

10.6、辅助功能：数据再分析、计算器、细胞标识、生长曲线。

10.7、数据导出格式：Pic、CSV、PDF、OriginalPic、OriginPic可用于AI深度学习算法库；可导出每个细胞直径大小，且图片具有标尺功能。

10.8、数据导出方式：U盘、联网、打印机。

10.9、支持联网服务器备份与本机备份

10.10、软件具备多级用户权限管理、电子签名、审计追踪功能，满足FDA 21 CFR Part 11要求

二、主要配置：

1、主机：1台。

2、分析软件：1套。

3、AO/PI染料：1管。

4、细胞计数板：1盒。

第1包 品目1-6数显恒温水浴锅

数量：1套

1、水浴锅容积：20L。

2、浴槽：不锈钢 304 材质，四角圆滑设计。

3、浴槽盖：304不锈钢材质，且锥顶设计，有回收水蒸气的功能。

4、微处理器控制，数字显示，在达到目标温度之后保持恒温，具备过温保护功能。

5、温度控制范围：室温+5～100℃。

6、外形尺寸（长×宽×高）：≤700×400×400mm

第1包 品目1-7高速冷冻台式离心机

数量：1台

一、技术参数:

1、驱动系统：无碳刷电机直接驱动。

2、转速设定范围：300～ 15000rpm；调节步长≤50rpm。

▲3、最大离心力：≥25000×g；离心力调节步长≤50×g。

▲4、水平转头最大容量：≥4×400 mL；角转头最大容量：≥6×100 mL。

▲5、温度设定范围：-10℃～+40℃

6、加速≥9档可选；减速≥10档可选。

7、具备转头自动锁定装置。

▲8、所配转子均需具备防生物污染密封盖，提供密封盖经第三方认证的证书。

9、运行时间设置范围： 0-9h59min；并具有瞬时离心及连续离心功能。

10、控制系统：

10.1、微处理器控制，可数字同时显示设定和实际温度、速度、时间；可设定运行条件和参数。

10.2、快捷程序≥5个，至少包括1个快捷预冷程序；快捷程序可一键调用。

10.3、可设置在离心结束之后自动开盖；可设置在离心结束时声音提示。

二、主要配置：

1、离心机主机：1台。

2、4×400ml水平转头：1个。

3、400ml水平吊篮：1套。

4、防生物污染密封盖：1套。

5、15mL离心管适配器：1套。

6、50mL离心管适配器：1套。

第1包 品目1-8生物安全柜

数量：1台

一、技术参数：

▲1、A2型生物安全柜，气流模式：30%外排，70%循环。

2、结构：

2.1、柜体内部工作区尺寸范围：宽度≥1200mm，深度≥600mm，高度≥750mm；外部尺寸：宽度≤1300mm，深度≤800mm，高度≤1600mm。

2.2、配备高度可调支架，调节范围：760mm～950mm。

2.3、前窗

2.3.1、前窗倾角：10°±1°。

2.3.2、工作高度：≥250mm；前窗最大开启高度：≥500mm。

2.4、配置紫外灯，波长：254nm±5nm，预约时间：0～23h。

▲2.5、柜体侧壁采用双层负压设计。

3、通风系统：

▲3.1、双风机系统，进气与排气自动控制。

3.2、流入气流速度≥0.52m/s

3.3、排气系统和进气系统具备HEPA过滤模块，过滤效率≥99.995%@最易穿透颗粒（MPPS），≥99.999%@颗粒直径0.3μm。

3.4、噪音：≤65dB（A）。

4、控制系统：

4.1、彩色液晶触摸显示屏≥7英寸，可实时显示下降风速和流入风速、 HEPA已使用时间、HEPA剩余使用时间、UV灯工作时间及总工作时间等。

4.2、具备≥2个独立式压力传感器，当进气/排气或下降气流速度变化量达到20%时，可声、光报警。

4.3、安全柜开机正常运行状态下，将前窗玻璃下拉至完全关闭状态，安全柜自动启动低速安全节能模式，下降风速自动下降至一定数值保持柜体洁净。

二、主要配置：

1、生物安全柜主机：1台。

2、紫外灯：1个。

3、LED灯：1个。

4、搁手架：1套。

5、支架：1个。

第1包 品目1-9真空泵+废液储存瓶

数量：1台

一、技术参数

1、最大流量：≥8L/min。

2、真空度：≤-0.065Mpa。

3、废液瓶容量：≥1000ml。

4、废液瓶、抽滤配件、抽滤管及碟形过滤器均可用于高压蒸气灭菌消毒。

二、主要配置

1、主机：1台

2、脚踏开关：1个。

3、废液瓶：1个。

第1包 品目1-10液氮罐

数量：2台

一、技术参数

1、结构：双层铝制真空设计结合高级真空绝热材料。

2、液氮容量：≥175L。

3、罐体高度：≤70cm；直径≤110cm。

4、液氮罐瓶颈：≤220mm。

5、冻存架采用悬挂及隔箱设计；可容纳最大冻存架层数：≥10个。

6、最大可容纳1.2/2mL冻存管≥7000个@7个冻存架。

7、空罐重量：≤55kg。

8、具有安全锁扣设计。

二、单台主要配置

1、液氮罐：1台。

2、冻存架：7个。

第1包 品目1-11 12道电动排枪

数量：1把

一、技术参数如下：

▲1、独立通道设计，每个通道可单独拆卸。

▲2、下半支可徒手拆卸，整个下半支可高温高压灭菌。

3、弹性吸嘴设计。

4、彩色液晶屏，中文操作界面，具备密码保护和维护提醒功能

5、可选工作模式≥5种，每种模式可存储最近10次的设置。

6、具备编程功能及固定体积功能。

7、可设置海拔高度、液体属性。

8、内置RFID 芯片，可读取数据。

9、移液体积设置范围：≤±0.3ul；V≤±2%（补充）。

10、内置锂电池，一次充电可加样≥100块96孔板。

11、重量≤170g。

第1包 品目1-12 单道移液器

数量：5把

一、技术参数：

1、通用参数：

1.1、耐高温抗腐蚀可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，

1.2、伸缩式弹性吸嘴设计。

1.3、四位数字显示。

1.4、具备密度调节窗口。

1.5、重量≤80g。

2、0.5-2.5μL移液器：移液误差≤±0.012ul；CV≤±12%。

3、1-10μL移液器：移液误差≤±0.025ul；CV≤±5%。

4、10-100μL移液器：移液误差≤±0.1ul；CV≤±1%

5、20-200μL移液器：移液误差≤±0.14ul；CV≤±0.7%

6、100-1000μL移液器：移液误差≤±O.6ul；CV≤±0.6%

二、主要配置：

1、0.5-2.5μL移液器：1支。

2、1-10μL移液器：1支。

3、10-100μL移液器：1支。

4、20-200μL移液器：1支。

5、100-1000μL移液器：1支。

第1包 品目1-13 菌落计数器

数量：1台

1、可用于直径50～155mm的微生物培养皿，塑料平皿和玻璃平皿均可

2、双光源，具备底部透射光源与侧射光源。

3、放大镜位置可调，放大率调节范围：5～10倍。

4、计数器：

4.1、感应压力计数系统，每次计数均有提示音。

4.2、计数器容量：0～999。

4.3、计数自动累加并数字显示。

4.4、具备人工修正功能柜，计数如有遗漏，可用手动计数键补计调整；可按“复位键”自动归零。

5、外形尺寸：≤350×300×200mm。

第1包 品目1-14 电泳仪

数量：1套

一、技术参数

1、电泳仪电源：

▲1.1、输出通道：≥4通道。

1.2、输出模式：具备恒压、恒流、恒功率模式。

▲1.3、恒压输出模式：最大输出电压≥600V，调节步长≤1V。

1.4、恒流输出模式：最大输出电流≥1200mA，调节步长≤1mA。

▲1.5、恒功率模式：最大输出功率≥500W，调节步长≤1W。

1.6、工作时间设置范围：1～ 99h59min，最小调节步长≤1 min。

1.7、监测参数可数字显示。

1.8、可编程存储≥10种方法，每种方法最多包含≥10个步骤。

1.9、具备过压、短路、空载和荷载突变监测和保护功能，可暂停、恢复。

1.10、外形尺寸（W×H×D）：≤30×25×10cm，净重：≤3kg。

2、转印槽：

2.1、转印尺寸：≥110×90mm。

2.2、转印数量：1～2 块。

2.3、外形尺寸（W×H×D）：≤20×15×20cm。

3、电泳槽：

3.1、适用凝胶厚度：1.0 mm、0.75 mm、1.5 mm预制胶，兼容 Bio-Rad、Pierce。

3.2、适用凝胶最大尺寸：≥80×70 mm。

3.3、配备长玻璃板和短玻璃板。长玻璃板尺寸：≥100×80mm；短玻璃板尺寸：100×70mm.

3.4、配备1.0 mm规格梳子10 齿、15 齿各一把；配备0.75 mm规格梳子10 齿、15 齿各1把；配备1.5 mm规格梳子10 齿、15 齿各1把。

3.5、配备独立灌胶架≥4个，可同时灌制≥4块胶。

3.6、玻璃板和梳子标有厚度和孔数。

3.7、封边隔条粘固在长玻璃板上，可避免漏胶。

3.8、梳子具备边齿的和内置脊，使凝胶与空气隔绝。

3.9、电泳槽外形尺寸（W×H×D）：≤20×15×20cm。

二、主要配置：

1、电泳仪电源：1台。

2、转印槽：1台。

3、电泳槽：1台。

第1包 品目1-15制冰机

数量：1台

一、技术参数：

1、压缩机制冷，环保制冷剂，制冷方式：风冷。

2、产出冰型：颗粒状碎冰。

3、制冰量：≥20kg/24h。

4、储冰量：≥10kg。

5、耗水量：≤1L/h。

6、进水方式：接入自来水/纯水机。

7、箱体外壳材质：304不锈钢。

8、箱体尺寸：350×500×650mm；净重：≤3kg。

第1包 品目1-16 涡旋仪

数量：1台

一、技术参数

1、电机：无刷电机。

2、运动方式：圆周；周转直径：4mm±0.5mm。

3、转速调节范围：100～3000rpm。

4、最大样本量：≥24位（1.5ml）。

5、外形尺寸（长×宽×高）：≤200×150×150mm。