第1包 品目1-1 荧光腹腔镜系统

一、技术参数

1、内窥镜荧光摄像主机：

1.1、液晶触摸显示屏≥7英寸；

▲1.2、可处理和输出最高分辨率≥3840×2160的视频图像；

1.3、显影模式：可见光影像、近红外影像、融合影像，可能对830±50nm波长的近红外光进行荧光成像；

1.4、具备4K照片拍摄、视频录制功能。

1.5、输出接口：12G-SDI、HDMI端口、DVI端口。

1.6、防除颤：CF型。

2、摄像头：

2.1、CMOS≥1/6英寸；图像采集通道≥2个图像，可分别采集白光图像和荧光图像。

2.2、成像矩阵：≥3840×2160

▲2.3、变焦镜头，变焦范围：16～30mm。

2.4、摄像头景深：50-200mm。

2.5、摄像头按键：≥3个，可控制白平衡调剂、科室切换、荧光切换、画面冻结。

3、内窥镜光源

▲3.1、光源主机可单独输出可见光、单独输出激光，也可混合输出。

3.2、激光光源波长：785±105nm。

3.3、可见光光源：白光LED，色温：3000-7000K之间、显色指数≥90；

3.4、可见光和激光光强可分别单独调节，步进≤5%

▲3.5、可见光光源光通量：≥800lm

3.6、液晶触摸显示屏≥7英寸，可显示可见光和激光的光照强度及状态。

3.7、防除颤CF型。

4、导光束：可传输荧光和可见光；直径≥4.5mm、长度≥300cm。

5、监视器：彩色液晶显示器≥31英寸；分辨率≥3840×2160。

6、腹腔内窥镜：

6.1、可传输白光和近红外光图像。

6.2、有效景深：25～150mm。

6.3、直径：5mm、10mm可任选。

6.4、视向角：0°、30°可任选。

6.5、可高温高压灭菌和低温等离子灭菌。

7、气腹机：

7.1、液晶触摸显示屏≥7英寸，中文操作界面，可显示参数和故障信息，可预设参数数值。

7.2、充气压力限值调节范围：5mmHg～20mmHg。

7.3、流速：多挡可调；最大流速≥40L/min。

7.4、模式分类：具有恒压排烟模式、标准气腹模式，可选连续进气模式和断续进气。

7.5、恒压排烟模式：恒压状态下全密闭循环注气及持续测压，全程恒定腹压，自动排烟。

7.6、全程持续测压，超过设定腹腔压力时，气体过滤后经设备端自动排气泄压。

7.7、排烟流量≥3档可调，最大排烟流量 ≥10L/min；

7.8、主机具备循环过滤功能，配套气体过滤器平均过滤效率≥99.98%@颗粒直径0.01μm。

7.9、具备CO2气体压力不足、腹部过压报警功能；报警方式：声、光报警。

第1包 品目1-2 外周血管分析仪

一、主要用途：通过无创检查方法，对病人动脉、静脉血管疾病、胸廓出口综合症等进行诊断。

二、技术参数

1、主机：

▲1.1、采用多普勒、光电容积、节段压力等多种方法对外周血管进行无创检查；

1.2、探头接口：≥6个；

1.3、多普勒探头：

1.3.1、双向连续多普勒探头。

1.3.2、探头配置：4MHz、8MHz各1个；

1.4、同步光电容积描记探头：2对，实现≥4通道同步测量。

▲1.5、同步静脉回流探头：1对，实现≥2通道同步测量。

▲1.6、具备≥10通道袖带选择器及充气压力管连接臂，全自动检测≥10通道压力并自动计算踝肱指数。

1.7、内置电动压力泵，压力测量范围：0-290mmHg，误差：不超过±3mmHg；具备快速放气设置。

1.8、配备肢体压力绑带6条。其中大腿压力绑带2条，长度≥85cm；指趾压力绑带2条。

2、工作站：

2.1、CPU：i5或以上性能；内存≥16G；固态硬盘≥500G；彩色液晶显示器：≥21英寸；彩色喷墨打印机1台；遥控键盘：可一键完成存储、分析、打印工作

2.2、中文操作界面；

2.3、多普勒波形描记法分析软件：

2.3.1、具备波形自动峰值检测和存储分析功能。

2.3.2、具备下肢最大静脉流出量分析功能。

2.3、具有光电容积描记法分析软件。

2.4、具有四肢节段压测量分析软件。

2.5、具有静脉反流时间分析软件。

2.6、具有颈动脉血管探测分析软件。

2.7、具备反应性充血实验、冷激发实验、运动负荷试验分析软件。

2.8、具备胸廓出口综合症检查软件。

2.9、具有脉搏波传导速度分析软件，可评估外周血管弹性，与病人年龄相关。

2.10、具备颈动脉脉搏波传递速度及动脉硬化指数分析功能。

2.11、可保存同一病人最后≥5次检测的数据，并自动生成对比表格。

2.12、可自动备份所有病人数据到光盘、U盘、硬盘中。

2.13、具有病历存储功能和多种报告输出格式。

2.14、用户可自定义测量方案。

2.15、具备节段压力自动执行每一步操作。

3、测量参数

3.1、动脉系统包括：

3.1.1、上下肢多普勒测量、上下肢多普勒节段压力、脉搏容积描记方式波形及节段压力测量；可获取胸廓出口综合症测量参数、脉搏波速度、动脉硬化指数、踝肱指数、搏动指数、阻力指数、收缩压、舒张压、平均血流速，各节段压力值、光电容积描记法波形、上升时间、宽度、脉率值；

3.1.2、手指脚趾：至少包括多普勒测量、光电容积描记法测量、脉搏容积描记测量，可获取手指脚趾压力，波形上升时间、宽度以及脉率；

3.2、静脉系统包括：

3.2.1、上下肢静脉多普勒测量。

▲3.2.2、MVO下肢最大静脉流出量测量。可获取静脉流出量、静脉容积、动脉流入、半振幅时、流出量、3秒后流量、5秒后流量。

3.2.3、下肢静脉反流时间试验；可获取回流时间、回流一半时间、静脉流量、回流量。

第1包 品目1-3 彩色多普勒超声诊断仪

一、主要用途：用于成人心脏、小儿及新生儿心脏和胎儿心脏超声临床诊断应用和相关科研为主；覆盖外周血管、腹部、妇产科/盆腔、泌尿系统和前列腺、浅表组织与小器官、儿科、经颅超声、肌骨、体腔超声(经阴道/经直肠)、术中等介入超声等检查全面应用。

二、主要规格及系统概述：

1、彩色多普勒超声波诊断仪主机包括：

1.1、动态宽波束发射与接收系统：采用整场空间像素成像原理成像，一次性成像，无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带。

1.2、智能像素优化技术。

1.3、二维灰阶成像单元：

1.3.1、斑点噪声抑制技术：支持二维和四维模式。

1.3.2、实时空间多角度复合成像技术：支持彩色多普勒模式。

1.3.3、心肌纹理成像功能：可叠加彩色信号，支持成人经胸二维和四维探头。

1.3.4、高清成像功能：双频率复合采集。

1.3.5、复合滤波功能：可通过复合运算，增强组织边界的显示和解剖结构的平滑度。

1.3.6、一键式实时自动连续优化图像技术：可优化增益、对比度、侧向增益补偿。

1.3.7、实时宽景成像技术：可前进和后退。

1.3.8、梯形扩展成像技术。

1.3.9、心尖扩展成像：相控阵心脏探头采用凸阵扩展技术，实现心尖宽视野显示。

1.4、彩色血流成像单元：

1.4.2、成像模式：二维彩色模式、四维彩色模式、能量图模式、速度方差模式、彩色M型模式等多种模式

1.4.3、彩色多普勒频率可显示，并独立分级可调≥8级。

1.4.4、二维和彩色可同步双幅实时显示，可应用于冻结和存储的回放图像。

1.4.5、彩色去除功能：可在实时、冻结、存储的图像上独立去除彩色信号。

1.4.6、在冻结和回放的彩色模式下，可调节彩色图谱、编码方式、方差模式、彩色/组织优先、彩色增益、彩色反转、彩色基线、彩色叠加等多项参数，应用于诊断。

1.4.7、彩色帧频独立可调，

▲1.4.8、二维灰阶血流显像：非多普勒原理，可提取微弱的血细胞回声进行成像。

1.4.9、方向性灰阶血流显像：基于灰阶血流信号，同时提供彩色血流方向性显示。

1.4.10、内置冠脉血流显像软件,可显示冠脉血流。

1.4.11、可显示心腔内血流动力学的真实状态，支持小儿心脏二维探头、小儿心脏四维探头、新生儿心脏二维探头及经食道心脏四维容积探头；可对已捕捉血流信息的面积、时间及距离参数进行定量。

1.5、频谱多普勒显示单元及分析系统：

1.5.1、成像模式：PW、CW、HPRF。

1.5.2、多普勒频率独立可视可调

1.5.3、具备一键自动频谱优化技术，可自动调整频谱至最佳范围

1.5.4、具备实时双同步、三同步显示功能，可随时可切换，

1.5.5、具备自动角度纠正功能，

1.5.6、实时扫描中可调节增益、基线位置、时间轴快慢、角度校正、噪音抑制、对比度、彩色图谱等，也同可用于已经冻结或存储后的图像

1.5.7、具备频谱自动分析功能，可实时自动包络、冻结后自动包络、手动包络，可自动计算各血流动力学参数，参数可选择

1.5.8、具备心脏频谱自动测量功能：可对心脏瓣膜彩色血流频谱及组织多普勒频谱进行多个心动周期的识别并命名，同时进行自动测量并将结果导入到报告系统，测量参数包括：E峰、A峰、EDT、E’、E/E’、AV Trace等。

1.6、组织多普勒成像单元：

1.6.1、具备一键实时组织速度成像、组织追踪图成像、组织同步化成像、组织应变及应变率成像功能。

1.6.2、具有多普勒信号去除功能，可在实时、冻结、存储的图像上独立去除组织多普勒信号。

1.6.3、组织多普勒信号可直接转换为组织追踪图、组织同步化图、应变图和应变率图。

▲1.6.4、具备在机组织多普勒同步化显像功能，可显示心肌同步化牛眼图。

1.6.5、可在机同时显示多个节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线。

1.6.6、定量曲线可自动导入主动脉瓣及二尖瓣开放关闭时间

1.6.7、实时组织多普勒速度成像、实时组织多普勒位移成像可M型、直线解剖M型、曲线解剖M型及频谱分析。

▲1.6.7、支持实时三平面成像。

1.7、组织谐波成像单元：具备编码二次谐波技术、编码脉冲反向谐波技术，谐波频率和基波频率可同时显示。

1.8、超声造影成像单元：

1.8.1、编码脉冲反向谐波技术和超声调制信号可用于造影剂成像。

1.8.2、支持左心室造影成像、血管/腹部造影成像；支持低机械指数的心肌灌注造影成像

1.8.3、支持经胸二维及四维探头、食道容积探头。

1.8.4、具有实时四维造影、三平面造影功能。

1.8.5、 支持负荷超声成像下的心肌灌注造影。

1.8.5、具备flash，机械指数可调；可心电触发和时间触发，存储时间长短可调。

1.8.6、具有计时器。

1.8.7、可实时前向存储、实时回放存储、编辑后存储。

1.8.8、具有在线及离线时间-强度曲线分析工具，能按wash-in/wash-out分析数据， 分析结果自动导入系统工作表进行存储。

1.9、负荷超声成像单元：

1.9.1、内置专业负荷超声模块，包括运动负荷、药物负荷；可自定义编辑模板

1.9.2、可自动转换所需切面、所需测量和检查阶段，自动保存频率和增益等成像条件应用于下一检查阶段。

1.9.3、内置心肌长轴应变分析功能，在线即可实现不同负荷阶段的心肌应变大小及达峰时间离散值，具备17和18节段牛眼图显示模式、曲线显示模式、解剖M型显示模式等，并可同屏对照显示。

1.9.4、回放时自动显示基础状态下的对比图像，自动同步心动周期。

1.9.5、支持二维、多平面和四维成像模式；支持造影成像。

1.9.6、支持经食管四维探头。

1.9.7、可结合组织多普勒，并能定量分析。

1.9.8、支持室壁运动评分。

1.9.9、内置在同步化治疗评估模板。

1.10、四维成像单元

1.10.1、四维成像单元支持成人、小儿及经食道容积成像探头

1.10.2、所有四维探头均具有二维、彩色、PW、CW、M型、任意角度直线与曲线解剖M型、组织多普勒、多平面及四维、负荷超声、超声造影等全部功能模式。

1.10.3、单心动周期全容积成像模式: 单心动周期可实时≥90°×90°全容积成像，无需心电门控触发，无需拼接成像；支持全容积彩色血流显示，且支持经胸四维成像与经食道四维成像。

1.10.4、多心动周期全容积成像：可选拼接的心动周期个数≥5个

1.10.5、自动显示四维各标准切面图像：基于一个切面容积图像，可一键式获取其他切面容积图像，无需手工剪切，显示切面数≥5个.

1.10.6、智能四维视野：通过系统预设的条件，可一键获取二尖瓣、主动脉瓣、左心耳等结构的四维模式、四维血流模式以及多平面模式等。

1.10.7、 四维成像角度预设值：角度预设个数≥3个.可根据不同观察部位自由选择。

1.10.8、具有四维局部放大和感兴趣区取样框功能，可实时双平面观察。

1.10.9、容积帧频独立可调

1.10.10、具备四维空间噪音抑制功能，可降低四维图像和基于四维的二维图像的噪音信号

1.10.11、具备四维心尖扩展成像技术，可扩展心尖显示视野

1.10.12、具备四维彩色模式，灰阶与彩色比例可调，可单独显示四维彩色血流束。

1.10.13、具备断层超声成像，最多可选≥12切面。

1.10.14、具备实时双平面成像功能

1.10.15、具备实时三平面成像功能：一次扫查同时获取同一心动周期三个切面的图像，切面之间的角度任意可调，支持二维、彩色，组织多普勒等模式, 可运用于负荷超声和左室造影。

1.10.16、具备任意两点剪切容积成像功能。

2、测量和分析(B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、心脏容积模式)：

2.1、一般测量功能：可测量直径、面积、体积、狭窄率、压差等

2.2、心脏功能测量与分析：

2.2.1、自动识别标准切面并选择图像质量最佳的心动周期进行心内膜运动轨迹的追踪、二维心功能测量，支持单平面和双平面计算。

2.2.2、在线斑点追踪定量分析：可自动识别切面并选择三个质量最佳的心动周期进行心肌斑点信号的追踪，获取心肌收缩期长轴峰值应变、收缩后收缩指数，具备17和18节段牛眼图显示模式、曲线显示模式、曲线解剖M型显示模式等，并可同步显示双平面Simpson法EF值。可在常规成人及小儿心脏探头、经食道探头、心脏容积探头上实现。

2.2.3、基于二维斑点追踪技术，可直接获取长轴心肌收缩期峰值应变达峰时间、峰值应变离散；具备17和18节段牛眼图显示，可显示和评价心肌二维同步性(附图)。

2.2.4、具备专用二维左心房定量工具，基于斑点追踪技术，可提供左心房整体应变数值（包括：储备、管道、收缩期）及应变变化曲线、排空分数及左房容积数据（包括四腔和两腔切面）

2.2.5、具备二维右心室定量工具，基于斑点追踪技术，可提供整体应变（6节段）、游离壁应变（3节段）和三尖瓣位移TAPSE参数。

▲2.2.6、心肌做功定量分析：分析左心整体和局部的做功情况，可提供做功指数、整体有效做功、整体无效做功、整体做功效率等参数。(附图)

2.2.7、具备儿科心脏Z-score评分功能

3、图像存储与（电影）回放重现单元

3.1、超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现

3.2、动态图像、静态图像以AVI、JPEG或MPEG格式直接存储于可移动媒介

3.3、具备在屏剪帖板和多画面同屏回放功能，不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析

4、参考信号：心电、心音、脉搏波、心电触发

5、输入信号：ECG、USB、VGA（或HDMI）， 输出信号：DVI-、音频、USB。

6、图像管理与记录装置：内置图像管理系统，支持移动硬盘

7、连通性：具备 DICOM3.0接口，开放查询、存储、传输、打印和工作列表协议。

三、技术参数：

1、系统通用参数

1.1、彩色液晶显示器≥22英寸，分辨率≥1920×1080。

1.2、彩色液晶触摸显示屏≥12英寸超高分辨率、具备多点触控功能，可调节参数、进行图像管理、图像预览、动态图像播放、图像输出。

1.3、内置SSD固态硬盘，可用于图像存储空间≥750GB。

1.4、操作平台：可左右、前后调节，可电动升降。

2、探头：

▲2.1、配置：≥4把，至少包括单晶经胸心脏相控阵探头1把，线阵探头1把、四维经食道探头2把。

2.2、所配探头：均为宽频带多点变频探头，中心频率可选择≥3种，二维、彩色、多普勒均可独立变频。

2.3、B/D兼用：相控阵，B/PWD/CWD；线阵，B/PWD；凸阵B/PWD。

2.4、所配探头支持二次谐波，相控阵探头谐波数≥5组。

2.4、探头频率：

2.4.1、单晶经胸心脏相控阵探头：1.5～4.5MHz

2.4.2、线阵探头：3～10.0MHz。

2.4.3、四维经食道探头：3.0～8.0MHz。

3、二维灰阶成像

3.1、成人相控阵探头最大扫描角度：≥100°。

3.2、相控阵探头：90o、18cm深度时，帧速率≥100帧/s (附图说明)。

3.3、 二维灰阶成像≥256灰阶。

3.4、具备高清晰局部放大功能。

3.5、回放重现：灰阶图像回放≥5000幅，最多≥12窗口同屏回放, 多窗口时允许不同时期的图像和实时图像对比。

3.6、增益调节：STC分段≥8，B/M可独立调节。

3.7、心脏扫描深度：≥30cm。

4、频谱多普勒成像参数

4.1、最大测量速度：

4.1.1、PWD：血流速度≥7.6m/s

4.1.2、CWD：血流速度≥12m/s

4.2、最低测量速度：≤2mm/s(非噪声信号)

4.3、显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D

4.4、电影回放：≥90s

4.5、零位移动：≥6级

4.6、取样宽度及位置范围：宽度1-16mm。分级可调

4.7、显示控制：反转显示(左/右；上/下)、零移位、B—刷新(手控、时间、ECG同步)、D扩展、B/D扩展、局放及移位

4.8、 频谱自动包络并完成测量，参数可自定义，可于实时、冻结和回放图像上完成

5、彩色多普勒成像：

5.1、相控阵扇扫探头彩色显示帧频： ≥15帧/s@90°角、18cm深满屏显示(附图证明）

5.2、相控阵扇扫探头彩色组织多普勒帧频：≥130帧/s@90°角，18cm深满屏显示 (附图证明）

5.3、显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围： -30°～ +30°

5.4、显示控制：零位移动（不少于±10级）、黑/白与彩色比较、彩色对比

5.5、彩色显示速度：最低平均血流显示速度：≤10mm/s

6、超声功率输出调节:B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调.

四、售后服务：

1、卖方或生厂商在中国境内具备备件库，存入所有必须的备件。

2、如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。

3、卖方须向买方提供操作手册一套。

4、卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

5、在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

6、技术培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

第1包 品目1-4 双膜血浆置换机

一、技术参数

▲1、治疗模式：单纯血浆置换疗法（PE）、双重滤过血浆置换疗法（DFPP）、血浆吸附疗法（PA）、血液吸附疗法HA（即灌流）、细胞净化疗法（LCAP）、持续徐缓式血液滤过疗法（CRRT）（提供注册证或使用说明书证明）。

2、儿童及成人均可治疗，有对应的儿童和成人配套管路和滤器。

3、具备一键自动血浆回收功能、一键自动血液回收功能。

4、无须重新连接管路，CRRT治疗时，CHDF、CHF、CHD、SCUF各模式之间可一键切换；补液前、后稀释模式可一键切换。

5、计量系统：

▲5.1、一体化设计，内置固定，支持转运治疗。

5.2、脱水计量误差≤滤过量的0.02%。

5.3、称重误差：≤2g@重量3kg。

5.4、压力计量室：无需空气滤清器，最小工作流量≤3mL。

6、加温器：

6.1、双重加温面板，可以独立温控，温度设置范围：35～40℃；

6.2、CRRT工作模式时，可同时对透析液和置换液加温；双重血浆置换（DFPP时）同时对入口和出口液体加温。

7、驱动泵：

7.1、具备血液泵、滤过液泵FP、透析液泵DP、置换液泵RP、肝素注射泵。

7.2 血泵最大流速：≥400ml/min@CRRT时。

7.3、置换液最大流量：≥10000mL/h。

7.4、透析液最大流量：≥10000mL/h。

7.5、废液最大流量：≥12000ml/h。

7.6、肝素泵流量最大流量：≥0.1ml/s@快送模式。

8、压力检测范围：

8.1、动脉压：-500 ～+500mmHg。

8.2、静脉压, -500 ～+500mmHg。

8.3、滤前压, -500 ～+500mmHg。

8.4、滤过压, -500 ～+500mmHg。

8.5、二级膜压, -500 ～+500mmHg。

▲9、气泡监测器, ≥2个气泡检测器（静脉管路）和2个空检测器（检测透析液和置换液管路气泡），均为超声波透过型。

10、在CRRT 治疗时，更换透析液、置换液（补液）和废液（滤过液）无需中断治疗。

11、袋容量不限，可根据废液袋容量预设提醒阈值，自动提示更换废液袋。

12、管路：一体式管路，无需人工分段接管。

13、控制系统：

13.1、液晶触摸显示屏≥10英寸，中文操作界面。

13.2、可根据治疗模式自动配置预冲/治疗参数，具备全自动预冲、自动压力跟踪、自动流量调整限制、采血不良报警后自动减速并恢复、一键自动回收血浆、自动回收血液等功能。

13.3、报警方式：声、光报警，可中文提示报警原因及处理方法。

13.4、储存数据：可储存、回放≥400 个历史数据，可U 盘、太网接口导出出具。

14、内置可充电电池，断电后支持血泵运行≥15min。

15、耗材供应：可提供各种治疗模式的配套耗材，包括血液净化用回路、血液滤过体外循环管路，血液滤过器，血浆分离器，血浆成分分离器，选择性血浆成份吸附器等。