具体要求

1.血流动力学参数

#1.1体表心电：≥12导联，具有ST段分析功能；

1.2 具备呼吸呼吸监测功能：测量范围0～120次/分钟；

1.3 有创压：≥4通道，测量范围：-20mmHg～240mmHg；

1.4无创压测量范围：成人0～290 mmHg，儿童0～250mmHg；测量方式：自动和手动模式；

1.5脉搏血氧饱和度测定范围：30%～100%；

#1.6具备心输出量测定功能，可采用温度稀释法以及fick‘s法；

#1.7具备集成FFR功能：可接收无线压力导丝数据，实时显示压力曲线，自动计算FFR数值；

#1.8具有压力梯度、流速、分流和血流阻力计算，辨膜面积计算等血流动力学分析功能；

1.9具备定时、计时器功能；

1.10具有手术流程的模板记录功能，术中无需手动输入文字，可完成流程记录；

#1.11 屏幕内信号可全程存储，并具有补救存储功能；（回溯数据最大≥25秒）

#1.12 单屏最大显示通道数量≥18，包含12导ECG和4个压力，呼吸和脉搏血氧度的波形；

1.13显示页面数量≥3；

1.14具有心脏电生理手术级别的电气隔离设备（信号隔离器），提供信号纯净度和抗干扰能力；

1.15具有QT间期测量、ST抬高、ST段变化比对；

1.16具有QRS波形变化比对功能；

1.17具有二尖瓣舒张充盈期(DFPm)、三尖瓣舒张充盈期(DFPt)、主动脉收缩射血期(SEPa)、肺动脉收缩射血期(SEPp)测量计算等功能；

1.18具有二尖瓣血流(MVF)、三尖瓣血流(TVF)、主动脉瓣血流(AVF)、肺瓣膜血流(PVF)测量计算等功能；

1.19具有二尖瓣指数(MVI)、三尖瓣指数(TVI)、主动脉指数(AVI)、肺动脉指数(PVI)测量计算等功能；

#1.20具有全身血管阻力(SVR_W)、全身血管总阻力(TSVR_W)、肺血管阻力(PVR_W)、肺部血管总阻力(TPVR_W)、全身血管血流阻力指数(SVRI)、总血流阻力指数(TVRI)、肺部血管血流阻力指数(PVRI)、肺部血管总阻力指数(TPRI)测量计算功能；

1.21具有左心室每搏作功(LVSW)、左心室每搏做功指数(LVSWI)、右心室每搏做功(RVSW)、右心室每搏做功指数(RVSWI)测量计算功能；

1.22具有耗氧量（VO2）、动脉含量（FCa)、肺静脉含量（FCv）、肺动脉含量（FCpa)、肺静脉含量（FCpv)计算功能；

1.23具有全身血流（Qs)、全身血流指数(QsI)、有效肺血流(Qeff)、有效肺血流指数(QeffI)、肺血流(Qp)、肺血流指数(QpI) 、流量比(Qp/Qs)计算功能；

1.24动静脉氧分压差(AVdiff)、左到右流(LRFLOW)、右到左流(RLFLOW)分流量计算等功能；

1.25具备科研支持功能，有SCI文献支持功能；

#1.26具有与DSA交互连接功能，能通过DSA控制血动操作；

2.主机软硬件

2.1单主机式一体机式设计；

2.2频率：≥3.5GHz，核心数：≥四核；

2.3主机内存：≥16GB；

2.4主机硬盘：≥2×500GB；

#2.5具备SD卡存储、数据导出功能；

2.6 100/1000M网卡TCP/IP；

2.7操作台LCD显示器数量：≥2个（实时屏，回放屏），尺寸≥20英寸，分辨率≥1600X1200；

2.8远程LCD显示器数量≥1，尺寸≥20英寸，分辨率≥1600×1200；

#2.9具有耗材的条形码扫描记录功能，并配备有扫码枪；

2.10系统内置中文报告系统：可自定义报告格式，自动生成各种报告。

2.11所有中文界面（包括电脑系统、手术操作界面、报告系统等）

2.12配备打印机；

#2.13配备不间断电源；

2.14配备可移动工作台；

2.15该系统后续支持升级为多导电生理记录系统。