# 第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京世纪坛医院配置医用计算机断层扫描设备系统（CT）维保服务，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

无。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量 ：

| 包号 | 标的名称 | 规格型号 | 保修设备品牌 | 数量 | 维保服务期限 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用计算机断层扫描设备系统（CT）维保服务 | Brilliance iCT | 飞利浦 | 1台 | 1年 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：自合同签订之日起1年。

2.采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京世纪坛医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

详见六、采购标的的其他技术、服务等要求。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

服务期限要求：自合同签订之日起年1年。

五、采购标的的验收标准

中标人负责将机器调试到最佳状态，应保证设备达到符合原厂家合格标准及相应的国家质量标准的要求，保证该设备能通过相关专业检测。采购人将对中标人的服务质量进行考核评价。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

第1包 医用计算机断层扫描设备系统（CT）维保服务

★1、全保服务，包含不限次的技术维修服务，以及包含球管和探测器的所有配件免费更换（不包含第三方产品）。

2、维护保养：

2.1、每年为设备提供≥4次维护保养服务，根据采购人要求对设备的数据进行备份。根据采购人要求的时间段，进行保养工作，并提供保养报告单和质控服务报告，保障设备处于最佳运行状态

2.2、保养内容包含：

2.2.1、外观检查：检查仪器各按钮、开关、接头插座有无松动及错位，插头插座的接触有无氧化、生锈或接触不良，电源线有无老化，散热排风是否正常，各种接地的连接和管道的连接是否良好。

2.2.2、清洁保养：对仪器表面与内部电气部分、机械部分进行清洁，包括清洗过滤网、排风扇及有关管道，对仪器有关插头插座进行清洁，防止接触不良，对必要的机械部分进行加油润滑。

2.2.3、更换易损件：对已达到使用寿命及性能下降，不符合要求的元器件或使用说明中规定的要求定期更换的配件要进行及时地更换，预防可能发生的故障扩大或造成整机故障，排除设备明显的和潜在的各种故障。所更换的主要备件必须是原厂合格备件。

2.2.4、功能检查：开机检查各指示灯、指示器是否正常，通过调节、设置各个开关和按钮，进入各功能设置，以检查设备的基本功能是否正常。通过模拟测试，检查设备各项报警功能是否正常。

2.2.5、性能测试校准：校准设备，进行必要的校准和调整，以保证仪器各项技术指标达到标准，确保仪器在医疗诊断中的质量。

2.2.6、电气安全检查：检查各种引线、插头、连接器等有无破损，接地线是否牢靠，接地电阻和漏电电流是否在允许限度内。

2.2.7、机械检查：检查机架是否牢固，机械运转是否正常，各连接部件有无松动、脱落或破裂现象。

2.2.8、按照原厂标准校准球管和探测器。

2.2.9、最终服务商提供所保设备的保养内容及维修工单。

▲3、最终服务商所提供所有零备件均为原厂商零配件，可提供原厂检测合格单，并有可以追溯的序列代码，可随时提供400/800电话查询该代码有效性；提供球管等关键备件的原厂医疗器械注册证和来源渠道证明材料，原厂出具的证明或渠道商之间的合作证明。

4、保修期内，医院工作人员可进入系统后台，院方可扩展设备功能和调取使用数据。

▲5、最终服务商具备维修工程师≥3人，且三人需具备经原厂培训合格并在有效期内的CT工程师资质证书，并提供证书复印件。

6、最终服务商每年提供设备维修报告。

7、最终服务商需提供400/800免费服务电话或免费维修电话，具备24小时×7天服务能力，每天有专人值班服务，具备远程故障排除能力。

8、设备报修，初次电话响应时间：1小时内；现场响应时间：12小时内，工程师服务时间:24*7小时(节假日正常服务)。

9、最终服务商应提供符合原厂技术要求的专业维修工具，提供照片证明。

▲10、最终服务商具备备件仓库（提供产权证明或租赁合同证明），提供≥10件核心零备件进口报关证明。

11、设备保修期间，开机率≥95%，即每年停机时间不超过18天。停机时间每超出规定天数一天保修时间顺延一天。

12、最终服务商需定期对医工人员提供所保修设备的季度、年度设备分析报告，以及出保前2个月对设备做全面性能检测和评估，出具检测评估报告、。

▲13、最终服务商具备合法来源的维修密匙并可使用全部维修和校准软件。

14、最终服务商需建立完整的项目管理档案，及时对该项目管理各环节的文件资料进行收集、整理、归档，并及时交付医院设备管理部门。