# 第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为首都医科大学附属北京地坛医院配置基础设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5. 投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量（套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 电外科工作站 | 1 | 是 |
|  | 1-2 | 消化内镜电外科工作站 | 1 | 否 |
|  | 1-3 | 电生理及血液动力学记录系统 | 1 | 是 |
|  | 1-4 | 定量血流分数检测仪 | 1 | 否 |
|  | 1-5 | 多光谱荧光成像仪 | 1 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：合同签订后60天内。

2、采购项目（标的）交付的地点：朝阳区京顺东街8号。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

▲1. 质量保证期（保修期）：除非在每包（品目）技术规格中另有规定外，本项目所供设备的质量保证期为调试验收合格后3年。终生免费维修：保修期后，配件费用按成本价收取费用，免人工费。

2. 售后服务：由设备原厂负责售后服务并做出售后服务承诺。

（1）负责设备的安装、调试和人员培训，直至人员能够完全掌握独立操作。应详细做出人员培训方案，包括培训地点，培训时长及培训达到的效果。

▲（2）维修点：有固定维修点，提供详细地址及联系电话；

（3）维修工程师：有专职的维修工程师并提供人数；

（4）维修响应速度：

两小时内做出维修方案决定；

如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院

出现故障时，如48小时无法排除故障，免费提供备用设备。

（5）保修期内的开机率：投标方保证开机率≥95%（按一年365天计算）；

（6）保修期外每年的设备维修保养费用：请在投标文件中注明保修期外购买保修服务所需费用（税后）

3年内一般不超过设备原值的3%

3—5年一般不超过设备原值的4%

5年以上一般不超过设备原值的5%

（7）保修期内，每季度对设备提供巡检、保养或预防性维护，每年对设备进行质控检测≥1次

（8）提供维修手册、软件等服务类资料

（9）提供免费软件升级更新

3. 备件及技术服务

（1）为保证设备正常运行，设备原厂应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证设备停产后不少于10年的供应期。

（2）应提供原厂维修配件明细表及报价单(如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源)。

▲（3）应免费开放数据接口，以便招标人将该设备与相关信息系统连接。如连接需发生软件（含接口费）及硬件费用，其费用应含在投标报价内。

（4）安装完成后，由招标人、当地质检部门及相关部门联合验收（如需要），达到本标书中各项技术指标和原设备的产品标准，并满足安全使用防护要求的，方可验收合格。

（5）专用工具：如有专用工具，投标人应向招标人提供设备使用及维护的专用工具。

（6）资料

①  卖方须向买方提供操作手册、技术资料（维修及使用）：中文2套 ，英文1套。

②  卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

（7） 技术服务

①  在货物运抵使用单位后，卖方应在使用单位所要求的时间派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担所需的工具、备件、消耗品及因此发生的一切费用。

（8）如是国家规定强制检定的计量设备，安装时需提供省级以上计量部门出具的该设备的初检合格证书，如不能出具，买方进行计量初检的费用应含在投标报价内。

五、采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包  品目1-1  电外科工作站

一、设备用途：用于普外科手术电切、电凝。

二、主要功能：

1、具有单极电切、单极电凝功能；

2、具有双极电切、双极电凝功能；

3、具有氩气刀功能：高频电外科主机和氩气模块为同一品牌；

▲4、具有大血管闭合功能：可闭合7mm以下血管和组织束，具有MNPA认证。

▲5、腔镜用大血管闭合器械可拆分为钳芯、套管、手柄连线三部分。手柄连线采用一体化设计，不可拆分，可高温高压消毒；

6、具备射频消融功能；

7、可升级烟雾清除功能；

8、可升级水刀功能；

9、可升级冷冻功能。

三、技术参数：

1、氩气系统模块：

1.1、氩气流速范围：0-8L/min调节，最小调节单位≤0.1L/min；

1.2、具有氩气电凝模式：≥3种；

1.3、外科用氩气刀头种类: ≥5种；

1.4、具有氩气保护下电切模式，氩气电极可伸缩，可进行氩气保护下电切、电凝，可进行氩气电凝。氩气电极可高温高压消毒重复用。

2、电切、电凝模式：

2.1、单极电切模式：≥3种；

2.2、单极电切最大功率：≥300W；

2.3、单极凝血模式:≥5种；

2.4、单极凝血最大功率: ≥200W；

2.5、双极切割最大功率：≥100W；

2.6、双极凝血最大功率：≥100W；

2.7、大血管闭合系统功率：≥280W；闭合7mm血管；

2.8、双极等离子电切功率：≥350W；

2.9、双极等离子电凝功率：≥200W；

2.10、氩气电切最大功率：≥300W；

2.11、氩气电凝最大功率：≥150W。

三、配置：1、电外科工作站(含氩气)：1台；2、单脚踏开关：1只；3、双脚踏开关：1只；4、腔镜用大血管闭合器械：1套；5、氩气刀手柄含刀头：1套。

第1包品目1-2  消化内镜电外科工作站

一、技术参数：

1、高频电、氩气一体化或分体化设计。

2、工作频率≥400KHz，最大输出功率≥300W。

3、强力凝峰值电压≥2500V。

4、氩束凝峰值电压≥3200V，深度控制在2mm以内

5、内镜治疗模式：

5.1、内镜治疗模式可一键选择。

▲5.2、内镜切一：最大输出功率，175W±5%@负载500Ω，用于息肉圈套、EMR等治疗。

▲5.3、内镜切二：最大输出功率，125W±5%@负载500Ω，用于ESD、POEM、ERCP等治疗。

5.4、低压内镜模式：峰值电压≤1400V

6、纯切：最大输出功率≥300W@负载500Ω。

7、混切模式：

7.1、模式≥2种可选。

7.2、最大输出功率：≥200W@负载50

8、单极电凝模式：

8.1、可选模式：柔和凝(负载≥100Ω)、强力凝(负载500Ω)、喷射凝(负载500Ω)、氩束凝(负载500Ω)；最大输出功率≥120W。

9、具有双极电凝模式，最大输出功率≥100W@负载100Ω。

10、氩气治疗模块：

10.1、氩束凝最大输出功率≥120W@负载500Ω。

10.2、氩气流量调节范围：0.1～12L/min。

10.4、氩束激发距离：≥7mm。

10.5、具有氩气冲洗功能。

11、控制系统

11.1、液晶触摸显示屏≥7英寸。

11.2、控制方式：手控、脚控。

11.3、可同时接入≥2个脚踏，三联脚踏、双联脚踏、单联脚踏可任选。

11.4、具有报警和语音提示功能。

11.5、具有双反馈回路功率控制功能。

11.6、具备功率自动补偿系统，手术过程中实时检测人体组织阻抗，根据阻抗变化维持恒定功率输出

11.7、自定义手术模式≥9种；断电参数自动保存。

12、可提供配套一次性和可重复性氩气软电极。

13、全浮地形式输出，抗除颤类别：I类CF型。

二、主要配置：1、主机：1台；2、脚踏：1个；3、电源电缆1根；4、氩气软电极（胃镜）1条；5、氩气软电极（肠镜）1条；6、氩气软电极延长线1条；7、高频连接电缆2根；8、一次性使用可监测中性电极10片；9、中性电极连接电缆2根；10、氩气专用钢瓶1个；11、专用推车1辆；12、氩气减压阀1个；13、气管1根。

第1包品目1-3   电生理及血液动力学记录系统

一、技术功能参数：

1、体表心电：12导联，并有ST段分析功能。

2、具备呼吸呼吸监测功能：测量范围0-120次/分钟。

3、有创压≥4通道，测量范围：-20-240mmHg。

4、无创压测量范围：成人0-290 mmHg，儿童0-250 mmHg；测量方式：自动和手动模式。

5、脉搏血氧饱和度测定范围：30-100%。

6、具备心输出量测定功能，可采用温度稀释法以及fisk’s法。

7、具有压力梯度、流速、分流和血流阻力计算，瓣膜面积计算等血流动力学分析功能。

8、具备定时、计时器功能。

9、具有手术流程的模板记录功能，术中无需手动输入文字，可完成流程记录。

10、屏幕内信号可全程存储，并具有补救存储功能（回溯数据≥25秒）。

11、单屏最大显示通道数量≥18，包含12导ECG和4个压力，呼吸和脉搏血氧度的波形。

12、显示页面数量≥3。

13、主机功能配置：

13.1、单主机式一体机式设计；

13.2、CPU：Intel® Xeon®，3.5 GHz，四核心；

13.3、主机内存：≥16GB；

13.4、主机硬盘：≥1TB；

13.5、具备SD卡存储、数据导出功能；

13.6、100/1000M网卡TCP/IP；

13.7、操作台LCD显示器：（实时屏，回放屏），尺寸≥20英寸，分辨率≥1600X1200；

13.8、远程LCD显示器：尺寸≥20英寸，分辨率≥1600X1200；

13.9、具有耗材的条形码扫描记录功能，配备扫码枪；

13.10、系统内置中文报告系统：可自定义报告格式，自动生成各种报告；

13.11、所有界面均为中文（包括电脑系统、手术操作界面、报告系统等）。

二、配置：1、主机：1台；2、打印机：1台；3、不间断电源：1台；4、显示器：3台；5、扫描枪：1个；6、工作台：1台。

第1包品目1-4定量血流分数检测仪

▲1、可用于成人患者冠状动脉病变血管的功能学评价（提供注册证或说明书证明）

2、处理器主频≥3.4GHz；内存≥32GB；内置硬盘容量≥1T；RTX4000及以上处理性能的GPU显卡，显卡内存≥8G；彩色液晶显示屏尺寸≥20英寸，分辨率≥1600×1200；配备DVD刻录光驱，可导入/导出患者影像数据；

3、具备DICOM 3.0接口。

4、血流速度：

4.1、自动计算血流速度，支持手动测量血管长度、角度；

▲4.2、自动模式下具有最佳投照角度自动推荐功能，体位≥2个，并可采用单体位计算。

▲5、冠脉血管3D重建。

5.1、具备冠状动脉造影图像主支与边支管腔自动识别与分割功能（可识别分割最小直径≤1mm血管）。

5.2、具备病变筛选功能，系统对病变长度的重建精度：不超过±0.6mm；最小管腔直径的重建精度：不超过±0.2mm；参考管腔直径的重建精度：不超过±0.2mm。

5.3、设备对血管直径狭窄率的重建精度≤2%，血管面积狭窄率的重建精度≤4%。

▲6、可通过固定血流速度评估冠状动脉主支、分支（最小直径≤1mm）的的定量血流分数或血流储备分数。

7、PCI支架规划

7.1、规划所需时间≤2min。

▲7.2、可在支架植入前对于支架治疗后血管血流储备分数或定量血流分数改善情况进行预判。

7.3、支持在二维造影图和三维重建图中显示虚拟支架，提供PCI支架直径、长度等参数。

▲8、自动定量计算患者静息态及充血态微循环阻力指数，计算所需冠脉造影≤2个体位，微循环阻力指数准确率＞90%，敏感性＞90%，特异性＞90%。

9、可生成格式化可视化测量报告，包括患者基本信息如名字、病变解剖如长度、直径、狭窄%，定量血流分数。

10、冠脉功能定量计算过程全程基于冠脉造影数据，无需常规应用压力检测、血管扩张药物。

第1包品目1-5多光谱荧光成像仪

一、用途：用于注射用吲哚菁绿（ICG）荧光造影成像，将信息经过光电转换和图像处理，实现术中静态定位和动态观察，将微脉管(主要指浅表脉管，如血管、皮瓣、淋巴管、淋巴结等) 系统成像在液晶屏上，显示浅表脉管的游走路径，方便精确判断。

二、技术功能参数：

1、利用近红外光作为激发光与探测光采集与观测。

2、便携式一体化设计内嵌式操作系统，一键式热启动。

3、仪器探头集成近红外光和白光两种光路。

4、可以实现≤（10-3）Lux的荧光信号的探测能力。

5、近红外荧光相机分辨率：≥1920x1080。

6、近红外激发光光谱范围：750±10nm。

7、白光光谱范围：400-700nm。

8、在25cm的拍摄距离，视野范围≥14×10cm。

9、近红外激发光光光功率密度范围：0-15mW/cm2。

10、仪器探头红外相机的通光直径（相机镜头光圈）≥2.5cm。投标文件中提供相机光圈正面尺寸照片。

11、探测术中视野范围：≥10x10cm。

12、探测深度：≥1cm。

13、探测距离范围：10-30cm。

14、摄像头具备按键，可设置荧光强度±、亮度±、待机等。

15、具有一键式截取图片和录制功能。

16、支持远程遥控，可控制拍照、录像、LED的亮度、菜单操作、待机等。