# 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为北京市创伤骨科研究所配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1、投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★2.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

3. 投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 小动物活体Micro-CT | 1套 | 是 |
|  | 1-2 | 体视荧光显微镜 | 1套 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：自合同签订之日起180天内完成供货

2、采购项目（标的）交付的地点：北京市创伤骨科研究所指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后5年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：质保期≥3年。

五、采购标的物验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包	品目1-1	小动物活体Micro-CT

（一）设备用途：

小动物计算机断层扫描成像系统利用X-光完成的三维断层扫描成像，广泛应用于骨骼、器官、软组织、肿瘤、心血管等相关结构变化研究，疾病的临床前研究及相关药物的临床前研发。

（二）技术规格：

1、成像主机：

▲1.1、X光源最大电压≥90 KV；

1.2、X光源最大电流≥200 μA；

1.3、光源焦点尺寸≤5 μm；

▲1.4、X探测器类型：平板探测器，探测器有效面积≥14cm x 10cm，像素≥650万；

1.5、探测器最大帧频≥100 fps；

▲1.6、空间分辨率≤5 μm，（提供有效证明材料）；

▲1.7、具备360度连续旋转扫描架构，扫描时为动物位置不变，X光源和检测器绕着动物进行360度扫描；

1.8、具备适用于小鼠的成像内仓及成像床，成像内仓直径≥38mm；

1.9、具备适用于大鼠的成像内仓及成像床，成像内仓直径≥78mm；

▲1.10、具备适用于兔的成像内仓及成像床，成像内仓直径≥150mm；

1.11、动物床可沿轴向及径向移动，移动范围：轴向≥150 mm，径向≥10 mm；

1.12、视野：8-86 mm；

1.13、最高重建分辨率：≤2.9 μm；

1.14、360°成像最短扫描时间：≤4 sec；

1.15、最短三维影像重建时间：≤7 sec；

1.16、具备呼吸及心跳门控技术，能够去除由于呼吸或心跳运动导致的伪影；

1.17、具备环状伪影去除功能；

▲1.18、具备实时观测模式；

1.19、具备气体麻醉接口；

1.20、至少具备以下其中5个可更换的滤片，进行成像优化，Al  0.5mm、Al 1.0mm、Al  0.5mm＋Cu 0.06mm、Cu  0.1mm、Cu 0.2 mm安装后仪器自动识别，无需手动设置；

▲1.21、能与光学三维影像系统联用，进行多模态成像；

▲1.22、扫描时间从4s到57min,多档可调节；

2、图像获取及分析软件：

2.1、标配图像获取软件模块；

2.2、标配2D及3D影像基本分析模块；

2.3、配置高级分析软件，具备图像分离渲染、定量计算、视频输出等功能，兼容多种数据格式；

2.4、配置骨分析模块，能够计算骨体积分数、骨小梁厚度、数量、连接度、皮质骨密度、松质骨密度等骨分析相关参数；

2.5、图像输出文件格式至少包括DICOM、TIF、JPEG、BMP；

3、电脑工作站（不低于）：

3.1、操作系统：主流操作系统 （64bit）；

3.2、内存：32G  RAM；

3.3、硬盘：512 GB SSD, 加 8 TB HDD；

3.4、显卡：影像重建专用独立显卡；

3.5、显示器： 23 inch。

（三）配置要求（整套设备应包括）：

1、小动物计算机断层扫描成像系统主机1台；

2、小鼠床1台、大鼠床1台、离体样本床及适配器各1台；

3、呼吸门控及心跳门控模块1套；

4、装机附件套装1套；

5、兔床1台；

6、高级分析软件及骨分析模块1套。

品目1-2	体视荧光显微镜

（一）技术指标：

1、放大倍数：7.8x—160x；

2、光学系统：复消色差光学系统；三光路荧光光路；

▲3、变倍比≥20.5: 1，连续电动式变倍；软件可自动读出当前放大倍数；

4、10×目镜: 视野≥23，可调屈光度;三目镜筒，瞳间距50 mm—76 mm；

5、电动调焦杆，可以实现电动的多层聚焦功能；

▲6、1x平场复消色差物镜，最高分辨率525线对/毫米，工作距离≥61.5mm (1x APO平场复消色差物镜；

7、底座:透射光底座可做斜照明等；

8、照明；LED漫反射照明；

9、LED双分支落射光照明：可手动及软件控制调整照明效果；

10、抗静电表面涂层；

11、荧光：

11.1、≥120W高压金属卤化钨灯光源，通过光纤连接，无需对中调节；

▲11.2、≥四工位荧光激发块位置，至少配备蓝、绿、紫外滤块颜色专用激发块；

12、智能控制器：

▲12.1、彩色触摸屏，可对所有系统设置和功能状态监测和控制；

12.2、支持多语言显示；

13、数字彩色摄像：

13.1、传感器尺寸（对角线）≥17.6毫米；

13.2、像素面积：≥4.5微米 x 4.5微米；

13.3、分辨率：≥3200 x 2200；

13.4、数据接口：10 GigE；

13.5、曝光时间：1 ms–30 s可调；

13.6、光学接口：C型接口；

14、图像分析软件：

14.1、数据库式的图像管理系统，可记录采集时间、变倍比、荧光滤块；可控制落射光强度；软件可自动读出当前变倍比、放大倍数和当前滤块；

14.2、软件实现对显微镜及摄像头的统一操控，在采图时，能自动识别物镜的倍数，在所拍图片里加入相应的标尺；

14.3、可以显微镜自动功能设置,显微镜和相机参数存储,和随时还原参数；

14.4、每一个用户和都可以存储自己的参数,图像标尺注释；

▲14.5、自动判读物镜参数，全自动控制相机及软件设置到最佳拍摄参数，同步化数字处理，去除样品非焦点平面的杂散光信号。实现了荧光高分辨率成像≤390nm；

14.6、切换至高分辨模式无需增加荧光照明的强度，对标本不增加额外的光毒性。包含活细胞高分辨成像、极弱荧光动态成像、组织胚胎成像等多种高分辨模式。适用于2维、3维或多维成像；

14.7、能输出TIFF，Jpeg等多种格式，无需增加额外操作；

14.8、摄像头、工作站与显微镜同一品牌，一体化设计，无缝连接，统一售后；

14.9、处理工作站：至少配置32寸液晶屏；I7处理器；16GB内存, 4TB 硬盘, 16GB独立显卡；

（二）主要配置：

1、体视显微镜主机：1台；

2、三通镜筒：1个；

3、10倍23mm宽视野带眼罩可调目镜：1对；

4、APO物镜：1个；

5、LED光源：1套；

6、荧光光源：1套；

7、荧光激发滤块：3个；

8、专业制冷数码相机：1台；

9、高分辨率成像模块：1个。