- 一、采购标的

★1.采购标的

| 包号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否允许进口产品 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 疼痛知觉评估系统设备（常规） | 1 | 是 | 5年 |  |
| 02 | 疼痛知觉评估系统设备（核磁兼容） | 1 | 是 | 5年 |  |
| 03 | 细胞能量代谢分析仪 | 1 | 是 | 3年 |  |
|  | 单细胞自动制备与测序分析仪 | 1 | 是 | 3年 | 核心产品 |
| 04 | 高分辨液质联用仪 | 1 | 否 | 5年 |  |

- 二、商务要求

1.实施的期限和地点

1.1采购项目（标的）实施的时间：自采购人下达订单之日起90个工作日内将货物送至采购人指定地点

1.2采购项目（标的）实施的地点：北京回龙观医院指定地点

2.付款条件（进度和方式）

以最终合同签订为准。

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

- 三、技术要求

1.基本要求

1.1采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京回龙观医院配置基础设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择需要最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★（1）投标产品属于医疗器械的，应按国家市场监督管理总局颁发的《医疗器械注册与备案管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★（2）投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按国家市场监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★（3）投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供供应商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★（4）投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

2验收标准

（1）供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

（2）货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

（3）供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

3.货物技术要求

3.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应，投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

1.保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。质量保证期满，供应商为采购人提供终身保修有偿服务。

供应商应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。供应商和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

- 质保期限须提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额5%的承诺函。并保证质量保证期结束后10年内所提供的备件不得涨价。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

3.3为落实政府采购政策需满足的要求（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不享受政策优惠扣除）

1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造或提供服务由中小企业承接的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2）监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

3.4采购标的的其他技术、服务等要求；

01包：疼痛知觉评估系统设备（常规）

1、冷热痛觉刺激

1.1利用接触式温度变化刺激皮肤，并通过神经纤维传导至中枢系统，可以配合脑电、事件相关脑电位或诱发电位设备完成痛觉诱发电位研究；

1.2轻巧一体机（包含一个探头的情况下）总重量≤4公斤；

1.3 刺激探头：

▲1.3.1可选择探头规格≥10种，用户可自行选择规格（列出每种探头的尺寸、刺激面积）；

▲1.3.2每一种规格探头均可提供常规环境或核磁兼容两种不同版本供选择；

1.3.3随机标配探头尺寸：＜6.6*5.2*4.7厘米；

1.3.3.1探头总刺激面积：≥9cm²；

1.3.3.2探头上具备五个独立的刺激区，每个区域可设置不同温度；

1.4温度调节：

1.4.1最低刺激温度：≤0℃（0.1℃增量）；

1.4.2 最高刺激温度≥58℃（0.1℃增量）；

1.4.3最大温度变化速度可达≥300℃/秒可调节（基于具体探头规格）；

1.5自动校准；

1.6可使用电池供电，在纯电池供电供电模式下，可连续工作时长≥9小时；

1.7无需要冷却液，免维护；

1.8具备通讯接口，可由外部计算机编程控制；

1.9可与外部设备包括但不限于：脑电图、肌电图、经颅磁刺激、心电图、MRI等同步触发；

2、袖带式压力刺激

2.1 自动化和计算机化的压力计算；

2.2 通过袖带施加压力疼痛检测和耐受性阈值；

2.3 计算刺激时间总和；

2.4 计算压力空间总和；

2.5 条件化疼痛调节；

2.6 与外部设备同步，如脑电设备；

▲2.7 独立袖带压力通道数≥2个；

2.8 有两个独立控制的压力出口；

2.9 收集心理生理评分；

2.10 心理物理学阈值的确定；

2.11 为外部信号记录或刺激器的同步产生触发输出；

2.12 使用数字输入触发器与外部设备同步；

2.13 通用响应输入的数量：1；

2.14 生成由分段线性段组成的任意压力波形；

2.15重量≤3公斤，可装入随身行李；

2.16 实际压力由设备的模拟输出提供；

3、足底压力刺激

3.1 刺激方式：脚托式单点刺激；

3.2 刺激强度：0-400N(牛顿)；

3.3 外部触发同步端口：串口数字化触发方式；

3.4手动调节压力强度：90-300N（牛顿）；

3.5 实时显示当前压力强度数值；

4、多通道电刺激

4.1 工作电压：交流 220V/50Hz；

4.2 最大功率：35VA；

▲4.3 刺激通道：四通道，全隔离；

4.4 刺激波形：方波；

4.5 输出强度：0.1mA - 80mA，步进0.1mA，误差＜±1%；

4.6 输出脉宽：50μs - 5000μS，步进 5μs；

4.7 输出频率：2Hz - 1000Hz，步进 0.1Hz；

4.8 输出时间：1s -100min，步进1s；

4.9 脉冲次数：1-6000000次，步进1次；

4.10 控制方式：面板控制和USB外部程序控制；

▲4.11 调制模式：半波正弦调制、指数调制、三角调制、频率调制；

5、工作站

5.1 系统控制工作站1套，搭载≥16核24线程的处理器，最大睿频≥5.0GHz，并集成显卡。存储系统采用双存储方案，包含≥1TB PCIe 4.0 NVMe固态硬盘和≥2TB，7200转机械硬盘。主机配备≥16GB DDR4-3600四通道内存，并附带≥27寸显示器；

5.2 刺激呈现数据分析工作站1套：≥16G内存，≥2T硬盘的笔记本电脑；

5.3 要求工作站为OEM正版操作系统，应用软件也须为正版；

6、提供机器操作及科研培训不少于4人次，提供2家以上科学研究机构培训，保证与核磁兼容机器的顺利运行。

02包：疼痛知觉评估系统设备（核磁兼容）

1、一体化主机系统一套。检测类型：冷觉/热觉/冷痛/热痛阈值测定；痛觉时间总和评价；可与肌电图相连完成痛觉诱发电位刺激功能；

▲2、探头：ATS延长型核磁探头一套；CHEPS延长型核磁兼容探头一套；

3、探头冷却系统：液冷（需提供证明文件）；

4、测试温度：ATS：0℃ - 53℃，Cheps：0℃ - 55℃；

▲5、降温速率：ATS：0.1-13℃/s，Cheps：0.1-40℃/s；

▲6、升温速率：ATS：0.1-13℃/s，Cheps：0.1-70℃/s；

7、温度调节精度：0.1℃；

8、操作系统：Windows 11 OEM正版操作系统；

▲9、中文检测软件：包括冷觉/热觉/冷痛/热痛阈值检测软件；痛觉刺激控制软件；

▲10、检测模式（至少包含）：极限法（Limits）、水平法（Levels）、温度觉阈法（TSL）、上升和保持法（R&H）、上升和保持法（R&H）、搜索法（Search）、链式法（Chain）、脉冲（仅Cheps模式）；

11、数据库1套：包括正常参考值/统计分析，自动图文报告生成，病历管理；

12、具备外触发接口，能够与科室肌电图联机完成痛觉诱发电位检测功能；

13、系统控制工作站1套，搭载≥16核24线程的处理器，最大睿频≥5.0GHz，并集成显卡。存储系统采用双存储方案，包含≥1TB PCIe 4.0 NVMe固态硬盘和≥2TB，7200转机械硬盘。主机配备≥16GB DDR4-3600四通道内存，并附带≥27寸显示器；

14、刺激呈现数据分析工作站1套：≥16G内存，≥2T硬盘的笔记本电脑；刺激呈现工作站上安装心理学范式呈现软件EPRIME1套；

15、工作站为OEM正版操作系统，应用软件为正版；

16、彩色激光打印机一套；

17、提供机器操作及临床报告撰写培训不少于4人次，提供2家以上三甲医院临床培训及2家以上科学研究机构培训。

03包：细胞能量代谢分析仪等

品目3-1 细胞能量代谢分析仪

1.主机
1.1平行检测样品量≥90个；
1.2数据采集：能同时进行活细胞内线粒体耗氧速率和糖酵解产酸速率的实时、定量、全自动测定和分析, 即在同一孔中同时得到耗氧速率OCR与产酸速率ECAR值，无需分两次进行试验；
1.3实时多参数检测：可检测基础呼吸、ATP关联呼吸、最大呼吸、备用呼吸能力、质子渗漏以及非线粒体呼吸耗氧，基础糖酵解和ATP产生速率等参数；
1.4探针类型：检测探针为固态荧光探针，可同时实时测量O2和pH，用于氧消耗速率和产酸速率的实时检测；
▲1.5检测器：配有≥90个独立的检测器，可同时对样品孔进行数据采集；
1.6 光源：配有≥90个独立的LED光源；
▲1.7每个样品孔整合≥4通道加药槽，具有自动混匀功能, 可在检测过程中依次自动添加≥4种不同的研究介质，按需设置不同的加药时间依次加入，实时观察细胞动态变化；
1.8 加药体积：可加入≤75微升实验试剂，每孔最多能执行4次独立加药；
1.9可检测样品类型：悬浮细胞、贴壁细胞及分离的线粒体和3D培养的细胞球体等，支持低氧环境检测；
1.10边缘效应小；
1.11 具有糖酵解定量分析功能：通过检测总质子流出速率、线粒体质子流出速率和糖酵解质子流出速率，可进行精确的糖酵解定量分析；
1.12 能同时测定活细胞中线粒体呼吸和糖酵解ATP产生速率；
1.13具有T细胞激活检测功能；
1.14 线粒体毒性检测：可通过线粒体耗氧率（OCR）的直接功能测量来鉴定药物诱导的线粒体毒性；
1.15 可提供原厂商品化试剂盒：如细胞线粒体压力测试试剂盒、糖酵解速率测定试剂盒、实时ATP速率测定试剂盒等；
2.全自动归一化分析系统
2.1光路稳定，无需校准，随搬随用；

2.2相差光源：波长≤620nm；

2.3荧光通道： 蓝色荧光，ex/em380nm/460nm（eg.Hoechst,DAPI）；绿色荧光，ex/em：480nm/530nm（eg.FITC,Calcein,GFP,AO）；支持相差以及各荧光通道图像Merge；
2.4采用超大视野、高分辨率CMOS成像：10X物镜单张图像尺寸≥2.2×1.3mm，针对常规96孔板全孔拼接图片数量≤16张；
2.5；全孔原位成像、图像自动无缝拼接，自带背景校正：无需消化，可对全孔细胞进行成像扫描、图像拼接、计数和分析，成像扫描、图像拼接和数据分析须实现同步进行。

2.6成像扫描和分析同步进行
2.7配备多种适配器，兼容通用耗材，兼容8/24/96孔板进行原位全孔成像计数分析，进行结果归一化。

2.8软件界面简洁直观，预置多种实验模块：引导式操作流程，智能化数据分析，

2.9主机尺寸：≤400mm×460mm×320mm（高H × 宽W ×深D）。

品目3-2 单细胞自动制备与测序分析仪

1. 工作条件：
1.1 电压要求：100-240 Vac, 50/60 Hz, 250 W；
1.2 温度要求：18-28℃；
1.3 湿度要求：30%-80%；
2. 设备用途：系统兼容单细胞3’表达谱测序，单细胞5’表达谱测序，单细胞VDJ全长测序，单细胞表面抗原、3’单细胞CRISPR、5’单细胞CRISPR、单细胞多重抗原特异性检测，单细胞ATAC测序，单细胞多组学测序；
3.设备参数
▲3.1 系统采用最新的微流控捕获技术，对样本形成数万个纳升级的油包水反应单元；

▲3.2 细胞捕获、裂解及mRNA 捕获时间总时长≤7min；
▲3.3单通道细胞捕获量≥32万时，保证单样本细胞捕获≥2万，且双细胞胞率小于9%；
3.4采用8通道捕获芯片，单次检测反应数≥7、检测样本数≥127，且双胞率小于9%；
▲3.5单张芯片单次反应可检测≥2500000个细胞；
3.6细胞捕获效率≥80%；
▲3.7兼容通过以Poly A捕获方式及双探针杂交方式捕获单细胞全转录组基因表达；
▲3.8兼容样本类型至少包括甲醛全血固定、外周血细胞、组织解离细胞、培养细胞、细胞核、原生质体、FFPE样本、新鲜固定样本、新鲜冷冻组织样本等；
3.9兼容细胞大小1μm～30μm；
3.10单细胞文库构建种类≥7，至少包括3’表达谱文库、5’表达谱文库、ATAC文库、CRISPR文库、细胞表面蛋白文库、抗原特异性筛选文库、T/B细胞VDJ全长序列测序文库；
▲3.11可同时实现同一单细胞的四重实验，包括T细胞抗原特异筛选、表面蛋白、5’全转录组和VDJ全长序列；
3.12可分析单细胞表达谱数据、单细胞VDJ数据、单细胞ATAC数据、单细胞CRISPR、单细胞多重抗原筛选（BEAM）及多组学联合数据；
3.13可将BCL文件转化为fastq文件；
3.14可对测序数据进行质控及分析，得到细胞基因表达矩阵；
3.15具有筛选可信细胞的功能；
3.16具有数据过滤、归一化、标准化、数据降维、数据聚类功能；
3.17具有细胞类型注释功能；
3.18可分析组装T/B细胞的VDJ全长序列；
3.19可得到细胞染色质开放区的表达矩阵及转录因子表达矩阵；
3.20可进行同一细胞核ATAC数据与GEX数据联合，并进行相互调控分析；
▲3.21 支持≥3对探针捕获石蜡样本中的同一条转录本信息；
▲3.22 支持同品牌单细胞测序与空间转录组测序及空间原位成像技术平台联合应用；
4.配置要求
4.1  高通量单细胞建库与分析系统：1套；
4.2  数据分析与可视化软件、硬件：各1套。

04包：高分辨液质联用仪

一、技术参数：

1.工作条件

1.1电源：230V±10%，AC(交流)，50/60Hz

1.2环境温度：18-27℃（最优：18-21℃）

1.3相对湿度：20-80%

1.4气体需求：源区氮气（≥99%），最大消耗量≤20 L/min；高纯氮（≥99.999%），用于二级质谱碰撞气和内标校正

2.质谱部分

2.1 离子源

2.1.1 独立的可加热电喷雾离子源和纳喷离子源

2.1.2喷针采用≥60度喷雾设计，前后左右上下≥3位可调。底部设计有废液出口，雾化后废产物直接进入废液出口

2.1.3 具有雾化气、辅助雾化气和吹扫气设计

2.1.4可加热ESI源，离子源加热温度最高≥550℃，不分流的情况下采用纯水作为溶剂，流速为1ul-1000ul/min

2.1.5 全自动蠕动泵实现质谱直接进样，自动调谐和校正

2.1.6 质谱配置软件具备实时监控并反馈喷雾稳定性功能

2.1.7离子源腔体具有观察窗口，可以直接观察喷雾效果以及离子源腔体洁净程度

▲2.1.8 具有自动内标校正源，无需外接校正液可实现自动实时校正质量轴

2.2 离子传输系统

▲2.2.1 应配有离子传输管设计，保护分子涡轮泵，减少真空负担（需提供可显示离子传输系统为离子传输管的离子源结构示意图或实物图并加盖制造商盖章）

2.2.2 大口径高容量离子传输管，确保更多离子进入质谱系统，得到更好的信号响应

2.2.3 离子传输管独立加热，最高温度≥300℃

▲2.2.4 具有真空隔断阀设计，在移去、清洗离子传输部件时，不需破坏真空, 待机时不需要消耗氮气

2.2.5电动离子漏斗，采用不锈钢材质，拆卸清洗方便

2.2.6 带轴向场和过滤作用的双弯曲几何设计的主动离子束传输组件

2.3 质量分析器部分

▲2.3.1仪器分辨率：≥250,000 FWHM( m/z≤200)或仪器采集速度≥200Hz/秒

2.3.2质量范围40-6,000 m/z

2.3.3质谱采集速率：≥25 Hz

▲2.3.4正负极性同时切换扫描速度：分辨率50,000 FWHM条件下，全扫描模式正负切换时间≤1.5s；tSIM模式下正负切换时间≤1.5s

2.3.5 质量轴稳定性

2.3.5.1 设备外标校正一次后，连续24小时内不再校正质量轴，重复进样≥100 fg利血平，母离子609质量精确度≤3ppm；

2.3.5.2 通过实时内标校正离子源，可自动实时校正一级质谱和二级质谱，实现至少连续3天≤1 ppm的质量偏差

2.3.6 灵敏度

2.3.6.1 MS/MS灵敏度：≥200 fg利血平进样，S/N 100:1

2.3.6.2选择离子扫描tSIM灵敏度：≥200 fg 利血平进样，S/N 250:1

2.3.7 扫描模式

2.3.7.1高分辨全扫描MS和MS/MS

2.3.7.2高分辨选择离子扫描tSIM

2.3.7.3高分辨全子离子碰撞碎裂扫描AIF

2.3.7.4高分辨正负离子切换扫描

2.3.7.5高分辨数据依赖子离子扫描Full MS-ddMS2

2.3.7.6 高分辨数据非依赖扫描DIA

2.3.7.7数据采集流程，可自动更新一级和二级扫描的目标物列表和排除列表

▲2.3.8检测器: FT无损检测或TOF管质谱仪的有损检测器，若为TOF质谱仪的有损检测器，需额外配置5套检测器作为备件

▲3. 色谱系统：为保障售后服务质量，液相色谱和质谱主机需为同一厂家

3.1泵

3.1.1 泵型及工作原理：泵带主动流量控制的高压二元梯度泵

▲3.1.2 压力范围：0-130 MPa

▲3.1.3 可设定流速范围：1nL/min–100uL/min, 1nL 增量

3.1.4 建议流速范围：100nL/min–100uL/min

3.1.5 泵溶剂通道：≥2 个

3.1.6 泵对系统梯度的延迟体积：≤25 nL

3.1.7生物兼容性：兼容

3.1.8 梯度延迟体积：≤0.5 uL

3.1.9 pH 范围：2-10

3.1.10 安全特性：内置泄漏检测和安全泄漏处理：超压监测、温度监测

3.2自动进样器

3.2.1进样体积范围：标配 0.01–25 uL, min 步长 0.01 uL

3.2.2自动进样器控温：4–40 ℃

3.2.3样品盘温度稳定性：±1 ℃

▲3.2.4 样品盘和容量：≥200个1.5ml样品瓶；可支持96孔板和384孔板

3.2.5 自动进样器溶液：4 个洗针液：内外针洗，强弱各一

3.2.6 瓶底检测技术：带有样品瓶底部检测和推荐样品瓶，可以吸取3uL中的2.5uL

3.2.7进样方式：带loop环内的直接进样；带有离线loop环的直接进样

4. 超高效液相色谱：为保障售后服务质量，液相色谱和质谱主机需为同一厂家

4.1流量范围：0-6 mL/min，步进0.001 mL/min

4.2最大压力：≥100Mpa

4.3流量准确度：≤0.1%

4.4流量精密度：≤0.05%

4.5 梯度混合精确度：≤0.15%

4.6梯度混合类型：二元混合，四种溶剂选择

4.7多种样品盘选择，进样位数≥200位2ml进样瓶

4.8 进样体积：0.01-80μL

4.9 交叉污染：0.005%

4.10样品盘温度范围：4-40℃

4.11 柱温箱温控范围：5-85℃

4.12温度稳定性：±0.1℃

4.13温度精度：±0.1℃

4.14容量：2根30cm色谱柱

二、主要配置

1.超高分辨质谱主机1台

2.电喷雾离子源（ESI源）1个、纳喷离子源1个

3.超高效纳升分析色谱系统1套

4.超高效液相色谱系统1套

5.仪器控制和数据处理系统软件（包含计算机）1套

6.蛋白组学分析软件1套

7.代谢组学分析软件1套

8.脂质组学软件1套

9.稳压电源1套，10KV,延迟1小时

10.氮气发生器1套

11.工作站1套

12.高阶培训名额 4个

13 配套色谱柱4根