第3包 采购需求

售后服务要求：

1. 自设备到货验收合格日起，整机免费保修不少于三年，终生维护，软件终生免费升级。

2. 交货期：合同签订后90日内货到现场。仪器到货后10个工作日内，生产厂家的维修工程师需根据采购人需求上门安装、调试，并在现场为采购人提供仪器操作培训。

3. 在仪器验收完成后，生产厂家需根据采购人需求委派专业工程师到最终采购人现场，进行产品培训，培训内容至少包括：仪器使用维护、工作原理、基本操作、方法建立及应用。

4. 使用中要求厂家提供7x24小时售后与技术支持服务，工作时间线上应答不超过2小时，非工作时间线上应答不超过12小时，现场应答不超过48小时。

一、高通量代谢标志物液质联用检测系统

主要用途：用于大规模生物样本的非靶向代谢组学、脂质组学、未知有机化合物的精细结构解析。

1.主要技术参数

1.1 高效液相色谱系统

▲1.1.1流速范围：兼容不窄于0.001-10.000mL/min，步进≤0.001ml/min（证明材料：软件截图和产品彩页）；

★1.1.2最大操作压力≥15,000psi；

1.1.3流量精密度：≤0.06%RSD；

1.1.4溶剂脱气：≥4通道独立脱气机；

1.1.5进样速度：≤5秒；

1.1.6进样周期：≤7秒；

1.1.7交叉污染：<0.0003%；

1.1.8样品盘温度设定范围：5-45℃；

1.1.9柱温箱温度控制范围：室温-10℃-100℃；

1.1.10兼容样品数量：≥160位(1.5mL/2mL样品瓶)；

1.1.11色谱柱温箱容量：单个柱温箱容纳不少于250mm×6根、300mm×3根；

1.2 高分辨质谱系统

1.2.1离子源性能：独立的ESI电喷雾离子源和独立的APCI离子源，非复合离子源；

1.2.2离子源抗污染性能：离子源内具备主动负压废气排放装置；

▲1.2.3 ESI离子源兼容流速范围：无需分流的条件下，兼容流速1.0μL-3.0mL/min，需提供ESI模式下，多菌灵在≥4种不同流速下灵敏度不损失的谱图数据，流速至少包含0.4mL/min，0.8mL/min，1mL/min，2mL/min；

1.2.4离子源接口: 离子源接口适用于100％有机相到100％水相，耐用一定浓度的缓冲液，采用锥孔结构，非毛细管传输（提供硬件截图证明），如果是毛细管传输（半径<1mm）需额外配置≥10根；

▲1.2.5离子源内辅助加热气温度：辅助加热气最高温度≥700℃，并可在软件内设置并运行（需要在软件界面成功设置并反馈达到温度，需提供界面设置截图）；

1.2.6预四极杆部分：离子聚焦导入部分和碰撞室都拥有高气压离子聚焦技术，压力达8.0 mtorr；

1.2.7四极杆质量范围不窄于m/z 5-2250；

1.2.8四极杆分辨率：选择性达到≤0.7Da，并可以将四极杆设定此分辨率下进样样品检测；

▲1.2.9碰撞模式：除离子源内裂解外，具有≥4种碎裂模式，碰撞诱导模式, 电子激活解离模式，高能电子激活解离模式，电子碰撞激发有机物离子解离，且能量可调节；

▲1.2.10高分辨率质量分析器质量范围：兼容范围m/z50-40,000；

1.2.11分辨率：在m/z956时，分辨率≥42,000，同时扫描速度≥80Hz；

▲1.2.12二级扫描速度：≥130Hz；

1.2.13质量准确度（MS和MS/MS）：内标法≤0.6 ppm；外标法≤2.0 ppm；

1.2.14灵敏度：ESI正离子全扫描模式下，1pg利血平柱上进样 S/N≥2500：1，且此时扫描速度≥80Hz（需提供官方谱图数据）；ESI 正离子二级定量模式下，50fg利血平柱上进样 S/N≥1000：1，且此时扫描速度≥80Hz；

1.2.15数据采集模式：具有全扫描模式，二级全扫描模式，高分辨多反应离子监测模式，数据非依赖型采集模式, 数据依赖型采集模式等；

1.2.16高级扫描分析功能：仪器在采集过程中，具有动态排背景扣除功能，自动判断背景离子，而非在软件界面设定特定的离子或色谱保留时间；

1.2.17数据非依赖采集模式：一轮循环可跨越≥150个可变窗口，且保证每个定量点数≥6；

1.2.18动态范围：≥5个数量级；

▲1.2.19气体要求：采用单一气源，如氮气作为碰撞气和雾化气，无需额外氩气或氦气（提供仪器安装证明材料）；

1.2.20电子激活解离能量范围：不窄于1eV-20 eV；

1.2.21飞行时间质量分析器：采用双反射式N型离子飞行管设计（提供硬件结构图）；

1.2.22碰撞室：采用线性加速和高气压聚焦技术， 驻留时间≤2ms时，灵敏度偏差<10%；

1.2.23 检测器：ADC/TDC 双模检测器，由5 GHz, 10-bit ADC和40 GHz TDC或不低于此性能的双模检测器构成；

1.2.24质量轴校正系统：外标法自动校正流路与离子化喷针采用双喷针, 校正液和样品的流路各自独立，不采用隔板切换，不相互干扰；

1.2.25 软件系统高级扫描分析功能：仪器在采集过程中，具备实时背景扣除功能，从而给出背景干扰离子以外相对信号较弱的共流出物的离子的MS/MS信息；

1.3 数据采集及分析软件

1.3.1数据采集软件：能控制液相色谱和质谱部分，自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量，自动实现MS和MS/MS扫描的切换，质谱数据解析工具和谱库检索、建谱库等功能；

1.3.2代谢组学标准品数据库：具备≥2000种标准品数据库，≥100万张二级质谱谱库；

1.3.3代谢组学软件：具备多种数据统计方法，可依据内标及QC中特定化合物峰的保留时间、信号强度、m/z准确性和稳定性判定；数据库化合物种类超过1,000,000种；可根据化合物峰表和MS2碎片强度，对每个峰提取离子对，进行拟靶向代谢组分析和代谢通路分析；

1.3.4拟靶向代谢组分析功能：能够获取离子对信息，实现兼具非靶向与靶向优势的拟靶向分析；

1.3.5原始数据管理/标注：实现数据实时、在线质量分析，随时反馈数据采集过程的质量详情；

1.4 电脑工作站

1.4.1双核主频≥3.0GHz，内存≥64GB，固态硬盘≥2T，液晶显示器≥23寸，独立显存2G，Windows操作平台；

1.5 质谱成像系统

1.5.1设备基于解吸附电喷雾原理，常压下，可对完整的组织样品进行直接分析或成像，无需喷涂或升华基质，需提供已发表文献证明；

1.5.2 采用伺服电机，运行平稳空间步进精度为≤5μm；

1.5.3 移动平台具有多种控制模式供选择，位置控制、速度控制、转矩控制，可切换各种控制模式；

▲1.5.4 兼容两家或以上品牌的质谱仪，兼容三重四级杆、飞行时间、轨道阱三种或以上类型质谱，提供图片和联合彩页证明；

1.5.5 样品盘可容纳不少于1~10片75 mm*25 mm载玻片，最大样品尺寸200 mm*200 mm。

2. 配置清单

2.1 超高效液相色谱仪 1套

2.2 高分辨飞行时间质谱仪 1台；

2.3 成像离子源 1套；

2.4 氮气发生器 1台；

2.5 UPS不间断电源 1套；

2.6 ESI喷针5根

2.7 电脑工作站 2套；

2.8 代谢组学软件 1套。

二、小动物活体多源电生理采集分析系统

主要用途：大小鼠和非人灵长类的脑电（EEG），皮层电位（ECOG），场单位（LFP），动作电位（Spike），肌电（EMG），心电（ECG）等电生理信号的采集。

1.主要技术参数

1.1 大小鼠和非人灵长类的脑电（EEG），皮层电位（ECOG），场单位（LFP），动作电位（Spike），肌电（EMG），心电（ECG）等电生理信号的采集。

1.2▲ 系统记录通道总数通道为128通道，根据需求可升级至512通道。

1.3 提供不少于32位数字输入端口以及不少于16个数字输出端口，提供不少于32个辅助模拟输入和不少于16个辅助模拟输出。

1.4 数据通讯：支持USB 3.0数字信号传输。

1.5 系统主机具备交流220V供电和直流5V供电灵活切换的两种供电方式。

1.6 尺寸：≤41*31*14cm，系统主机重量不超过4.8kg，易于携带和搬运。

1.7 提供2个64通道的微型前置放大器，重量小于1g，可以用于自由活动的大小鼠神经信号记录。

1.8 提供不少于4个32通道微型前置放大器，通道可以自定义为单端或者数字差分的形式记录脑电（EEG）/肌电（EMG）/局部场电位（LFP）/单位放电（Spike）等神经电生理信号。

1.9▲ 数据采样率：每通道40kHz，采样精度≥16bit，分辨率≤0.195uV。

1.10 系统噪音：≤2.4uV RMS，共模抑制比：≥82dB，系统滤波：不窄于0.3Hz -7.5kHz，增益≥192倍，输入阻抗：≥1300MΩ，放大器输入范围≥±5mV，采集系统最大输入电压≥±5V。

1.11 神经信号仿真器：配备1个调试用神经信号模拟器，神经信号仿真器接口能兼容S16/O16/O32不同类型的放大器。

1.12 换向器：提供≥4个阻尼≤5gf*cm的电换向器换向系统，用于自由活动的动物进行电生理记录和光遗传刺激时防止线缆缠绕，神经信号和光信号可以通过单根线缆以及换向器进行传输。

1.13▲ 可实现3D位置跟踪，分辨精度≤±3mm，追踪范围≥3m*3m*3m。可实现与神经信号的精确同步并可导出位置数据及轨迹图。

1.14★ 配备一套无线放大器记录组件，通道数量≥16，可根据动物大小适配不同的放大器；采样率可根据实验需求在不窄于500Hz-40KHz进行自由配置；小动物用放大器连续工作≥70mins，含电池重量≤3.5g。放大器搭配了3D位置跟踪系统，分辨精度≤±3mm，追踪范围≥3m*3m*3m可实现与神经信号的精确同步并可导出位置数据及轨迹图。

1.15 支持实时手动输入添加事件标记功能，以便在特定的时间段记录被关注的神经元活动情况。

1.16 采集软件提供多种在线神经元甄别算法，可以准确有效的对spike数据进行分析，每通道能够甄别的神经元无数量限制。

1.17 支持不同的研究内容采用不同的采集模式，包括Single electrode、Stereotrode、Tetrode多种采集模式。

1.18 通过数字输入信号可用于开启和停止数据采集。

1.19 软件可以实现分别对LFP信号及Spike信号的数字差分，差分规则不少于3种（通道差分/CAR平均值差分/CMR中值差分），其中CAR/CMR可分配组数不少于4组。

1.20 配备一套NeuroExplorer神经分析软件。

1.21▲ 可选择升级神经认知标记物（SWR）的完整解决方案，包括电极设计，数据采集方案，数据处理方案。

1.22 配备高性能电脑工作站，配置不低于：CPU i7，内存64GB，硬盘1T，显示器24寸。

2. 配置清单

2.1  Zeus 128通道数据采集系统 *1台

2.2  换向器后端线缆 *4根

2.3  12通道电换向器* 4个

2.4  换向器前端特细线缆*4个

2.5  64通道数字微型放大器*2个

2.6  32通道数字微型放大器*4个

2.7  电极连接适配器，O32-S16*4个

2.8  电极连接适配器（带杆），O32-S16*2个

2.9  神经信号仿真器* 1个

2.10 小动物脑电记录支架*4个

2.11  NeuroExplorer神经信号分析软件*1套

2.12  工作站*1套

三、活体脑化学物质实时分析系统

主要用途：该设备主要可监测清醒自由活动状态下动物组织液中脑化学物质浓度的瞬间变化，可检测的化学物质包括多巴胺，维他命C，钾离子，钙离子，氧气，PH值，葡萄糖，乳酸等物质。

1.主要技术参数

1.1★ 该系统可实时监测活体动物或组织液化学信号浓度的瞬间变化，分辨率：多巴胺、pH、钙离子、钾离子、抗坏血酸五种物质≤100 ms；葡萄糖，乳酸，氧气三种物质≤1000 ms 。

1.2▲ 配套原位电极可实现原位检测的物质包含：多巴胺，葡萄糖，乳酸，抗坏血酸，氧气，钾离子，钙离子，pH值等；配套在线电极结合实时微透析系统可实现抗坏血酸，葡萄糖，乳酸等的实时在线检测。

1.3▲ 配套原位电极尺寸分辨率：类型一：碳纤维，≤7μm，长度≥0.2mm（多巴胺等电极）；类型二：金属丝，≤200μm，长度≥0.3mm（pH,葡萄糖，乳酸等电极）。

1.4 可通过Digital，TTL compatible （具备0V，5V）接口来进行外部触发，实现设备同步打标功能。

1.5 可以通过平滑滤波来降低实验中的规律噪声，可在记录过程中实时滤波，也可以对离线保存数据进行滤波处理。

1.6 检测电压量程：±10 V（开路电位法）。

1.7 检测电压分辨率：≤该电压量程下的0.005%，最小≤0.5mV（开路电位法）。

1.8 施加电压准确度误差：≤±0.5%（0.6V-10V），≤±1mV（0.6V以内）（恒电位法）。

1.9▲ 伏安法的电压扫描速率范围：不窄于1mV/sec-1000 V/sec（快速扫描循环伏安法）。

1.10 检测电流量程：具备9个不同量程可选，不窄于10-2A-10-10A，最大测量电流≥0.01 A（快速扫描伏安法，恒电位法）。

1.11 测量电流分辨率： 每个电流量程下≤0.0015%

1.12 检测电流准确度误差：电流灵敏度在10-2A-10-7A的量程下时≤0.2%，其他量程下时≤1%。

1.13 仪器最小采样间隔：具备≤1ms（恒电位法，开路电位法）；≤0.01ms（快速扫描循环伏安法，循环伏安法）。

1.14▲ 利用光学传感器触动，补偿基座旋转，防止试验中动物管路缠绕打结。

2、软件

2.1 检测方法：快速扫描循环伏安法（FSCV），循环伏安法(CV)，恒电位-电流分析法(IT)，开路电位分析法(OCPT)；

2.2 软件具备实时显示测量的电流，电压数据功能；

2.3▲ 软件支持快速扫描循环伏安法实时背景扣除功能: 软件界面可同时显示实时原始数据和背景扣除数据两个数据界面（快速扫描循环伏安法）；

2.4 软件具备离线数据读取，分析，处理，保存功能；

2.5 软件支持原始数据及处理后数据导出功能（csv/txt）；

2.6 FSCV、IT、OCPT可支持打标功能。

2. 配置清单

2.1 脑化学物质分析仪主机，1台

2.2 数据采集分析工作站，1套（含软件）

2.3 原位电极，10个

2.4 动物清醒活动装置，1套。

2.5 屏蔽笼，1个。