第2包 品目2-1 人工心肺机系统

一、主要用途：用于成人、小儿和新生儿心脏外科手术的体外循环。

二、技术参数：

1、移动式支架底座：

▲1.1、一体化设计，底座≥4泵位。

1.2、具有后备电源 UPS，支持整机运转使用≥90min；断电时可自动切换，并可显示出剩余工作时间及电量。

1.3、底座含插件箱，供放置监测组件。

1.4、液晶触摸显示屏≥7英寸。

2、体外循环机泵头：

▲2.1、配置单头滚压3个、双头滚压泵1个，无皮带直轴驱动

2.2、速度准确度：不超过±1%

2.3、大头泵最大流量：≥10 L/min

2.4、泵头在180°范围内，可每隔≤15°旋转定位。

2.5、具有双速调节（粗调、微调）功能。

2.6、泵头两滚柱上、下点的同步误差≤0.015mm。

3、监测组件：

3.1、心肌控制模块：

3.1.1、灌注模式，可进行顺行灌注，逆行灌注，可以显示当前灌注的剂量和总的灌注剂量。

3.1.2、具备主从泵比例灌注、转速/流量转换、泵头开盖保护功能和泵管压紧自动锁定功能。

3.2、温度传感器监测模块：温度监测≥4导，配备2支温度探头，可以设置高温和低温报警数据。

3.3、压力监测模块：

▲3.3.1、双压力监测，两点控制；具备超限报警功能，可控制血泵速度和停泵。

3.3.2、每个压力模块配置传感器支架1个，压力传感器2个。

3.4、监测显示模块：≥4个，均可热拔插，可带电实时互相调换；液晶显示屏≥7英寸。

3.5、血平面检测模块：配备液平面传感器1个，可检测血平面；可报警并减速。

3.6、气泡监测模块：配备气泡探头及支架各1个,气泡检测灵敏度可调节。

3.7、时间监测模块：可监测≥4组时间

4、全自动变温水箱：

4.1、循环水接口≥2路，可供氧合器、变温毯及心肌停跳液灌注保护同时进行变温使用，可实现同步、非同步的升温与降温功能；

4.2、制冷系统：

4.2.1、制冷方式：压缩机；加热方式：电加热。

4.2.2、温度调节范围：2℃～41℃；调节步长≤0.1℃；误差：±0.3℃。

4.3、水路具备自动回收功能；

4.4、可远程通过心肺机操作控制水箱升降温。

5、空气氧气混合器：FIO2调节范围：21%～100%。

二、主要配置：

1、移动式支架底座：1个。

2、心肌控制模块：1个。

3、压力监测模块：2个。

4、温度传感器监测模块：1个。

5、血平面检测模块：1个。

6、气泡监测模块：1个。

7、监测显示模块：5个

8、时间监测模块：1个。

9、空氧混合器：1个。

10、变温水箱：1台。

第2包 品目2-2 主动脉内球囊反搏泵

一、主要用途：通过对气囊进行充气和排气，为左心室提供暂时支持，提高病人冠脉供血。

二、技术参数：

1、可用于危重病人转运贮运，可用于救护车运送患者。

2、主机：

2.1、工作模式：全自动工作模式，能够自动识别跟踪各种心律失常，自动选择触发模式，自动调整充放气时间。

2.2、触发模式：

2.2.1、ECG触发：

2.2.1.1、可识别窦性心律、快速性心律、室性心律、房颤，并做出处理。

2.2.1.2、最低触发阈值≤80μV。

2.2.1.3、T 波抑制能：当 T 波比R波高 120%时，仍可识别并抑制，降低出现误触发的发生率。

2.2.2、血压触发

2.2.3、内置触发

2.2.4、A起搏触发

2.2.5、V/A-V起搏触发：最高≥180BPM。

2.3、起搏器检测：可同时检查和分析多个导联的起搏器尖峰信号，起搏器检测灵敏度调节范围：1-4Bar。

2.4、智能时相计算：

2.4.1、机器可全自动选择充气点和放气点、并且在反搏过程中不间断完成自动校准。

2.4.2、可实时显示充气和放气时相的设定。

2.5、光纤模块和接口：

2.5.1、可以实现动脉血压体内自动校准。

▲2.5.2、能驱动≤7Fr.的光纤反搏导管。

2.6、气动系统：

2.6.1、压缩机，可提供持续的充气正压和持续的放气负压。

2.6.2、可根据心率的变化控制电机的速度。

2.6.3、充气/放气时间（血压正常的患者）：≤230ms@HR 80时、≤230ms@HR150时。

2.6.4、启动时自动充气压力校准时间：≤50s（带光纤）、≤20s（带光纤）

2.6.5、驱动气体：氦气。

▲2.7、具备防回血监测安全装置，高压氦气隔离保护装置，气囊长期使用不变形。

2.8、打印机：

2.8.1、点密度：≥400点/英寸，记录速度25mm/s±10%。

2.8.2、可定义打印长度，可一键打印；可同时打印心电图波、动脉压波、气囊压波三条中的任意一条或两条。

3、液晶触摸显示屏≥11英寸中文操作界面，分辨率≥1024×768，可显示ECG、血压、球囊压力分类，液晶显示屏可拆卸。

4、电源：AC 220-240V，50Hz±1Hz。DC：锂电池，可热拔插，支持主机正常工作≥1.5h。