# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单价最高限价（万元） | 总价最高限价（万元） | 是否允许进口 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 体外循环机 | 1 | 220.00 | 220.00 | 是 | 1-5 电子支气管镜系统 |
| 1 | 1-2 | 主动脉内球囊反搏泵 | 1 | 100.00 | 100.00 | 是 |  |
| 1 | 1-3 | 漂浮导管监测仪 | 1 | 75.00 | 75.00 | 是 |  |
| 1 | 1-4 | 联动手术床 | 1 | 280.00 | 280.00 | 是 |  |
| 1 | 1-5 | 电子支气管镜系统 | 1 | 100.00 | 100.00 | 是 |  |
| 1 | 1-6 | 热断层扫描系统 | 1 | 60.00 | 60.00 | 否 |  |
| 1 | 1-7 | 脑功能成像系统 | 1 | 126.00 | 126.00 | 否 |  |

2. 项目背景/项目概述（如有）

首都医科大学附属北京积水潭医院是以骨科、烧伤科为重点学科的三级甲等综合医院。医院拥有骨科、手外科、烧伤科、运动医学科、急诊科、重症医学科六个国家临床重点专科，现有新街口、回龙观、新龙泽三个院区，回龙观二期已于2024年开业运行。为满足临床工作需要，提高医疗质量和医疗技术水平更好地为病患服务，医院需配置一批医疗设备用于开展临床医疗工作。

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

实施时间：合同签订后60日历日内到货。

实施地点：采购人指定地点

2. 付款条件（进度和方式）：详见合同文本

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 售后服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 体外循环机 | 1 | ≥5年 |
| 1 | 1-2 | 主动脉内球囊反搏泵 | 1 | ≥5年 |
| 1 | 1-3 | 漂浮导管监测仪 | 1 | ≥5年，软件终身免费升级 |
| 1 | 1-4 | 联动手术床 | 1 | ≥5年 |
| 1 | 1-5 | 电子支气管镜系统 | 1 | ≥5年 |
| 1 | 1-6 | 热断层扫描系统 | 1 | ≥5年，软件终身免费升级 |
| 1 | 1-7 | 脑功能成像系统 | 1 | ≥5年，软件终身免费升级 |

三、技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为北京积水潭医院2024年度财政资金入库医用设备购置项目，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品属于医疗器械的，根据产品分类应按《医疗器械监督管理条例》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供对应产品的医疗器械注册证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.2 提供产品属于医疗器械的，供应商为制造商的根据产品分类须提供医疗器械生产许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。供应商为代理商的根据产品分类须提供医疗器械经营许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.3 提供产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）（复印件加盖供应商单位公章）。所投产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供所报产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）（复印件加盖供应商单位公章）。

2.4如投标产品为进口产品、投标人为产品代理商时，须提供有效的产品授权；如产品授权为多级授权，须保证授权链完整合法有效，提供证明材料。

2.5 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3、为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2 政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书等）或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求

  - 1-1体外循环机

一、技术参数：

1、底座：

1.1、≥3泵位。

1.2、工作电压：安全电压。

1.3、具备UPS，支持整机工作时间≥90min，可提示电量。

1.4、灌注杆高度可调。

1.5、不锈钢支架，具备万向脚轮。

1.6、单头多功能血流大泵：数量2个。

▲2、泵头传动系统使用直轴传动非皮带传动，工作电压：直流安全电压。

2.1、滚压泵，泵头跑道直径≥150 mm。

2.2、速度调节范围：0-250 RPM；转速误差：≤±1%。

2.3、旋转方向：顺时针，逆时针。

2.4、多种尺寸管道夹可选，可选双孔管道夹。

2.5、流量调节范围：0 -3LPM@1/4英寸泵管、0-.50LPM@3/8英寸泵管、0-11LPM@@1/4英寸泵管。

2.6、泵槽：马蹄型。

2.7、泵头可在180°范围内每≤15°定位。

2.8、具备涡轮杆转子锁紧结构。

2.9、泵转速可粗调、精调。

2.10、具备管道流量记忆和微调功能。

2.11、具备开盖停泵保护。

2.12、泵头可更换。

2.13、任意两个泵之间都可以设置主泵、从泵的灌注关系。

2.14、具备独立的监测系统。

2.15、液晶屏数字显示流量、转速、管径、工作模式、监测设备及所有状态信息。

2.16、具有转速异常、反转等声光报警功能。

2.17、具备开机自检保护功能。

2.18、可脱离数字化控制由灌注师进行机械式操作。

3、单头多功能血流悬挂大泵: 数量1个。

3.1、泵头传动系统使用直轴传动非皮带传动；工作电压：直流安全电压。

3.2、滚压泵，泵头跑道直径≥150 mm。

3.3、速度调节范围：0-250 RPM；转速误差：≤±1%。

3.4、旋转方向：顺时针，逆时针。

3.5、多种尺寸管道夹可选，可选双孔管道夹。

3.6、流量调节范围：0 -3LPM@1/4英寸泵管、0-6.50LPM@3/8英寸泵管、0-11LPM@@1/4英寸泵管

3.7、泵槽：马蹄型；

3.8、泵头可在180°范围内每≤15°定位。

3.9、具备涡轮杆转子锁紧结构。

3.10、泵转速可粗调、精调。

3.11、具备管道流量记忆和微调功能。

3.12、具备开盖停泵保护。

3.13、泵头可更换。

3.14、任意两个泵之间都可以设置主泵、从泵的灌注关系。

3.15、具备独立的监测系统。

3.16、液晶屏数字显示流量、转速、管径、工作模式、监测设备及所有状态信息。

3.17、具有转速异常、反转等声光报警功能。

3.18、具备开机自检保护功能。

3.19、可脱离数字化控制由灌注师进行机械式操作。

4、双头泵：数量：1个

4.1、泵头传动系统使用直轴传动非皮带传动；工作电压：直流安全电压。

4.2、泵头跑道直径≥85mm。

4.3、速度调节范围： 0-250 RPM；转速误差≤±1%。

4.4、旋转方向：顺时针，逆时针。

4.5、多种尺寸管道夹可选，可选双孔管道夹。

4.6、流量调节范围：0 -1.5LPM@1/4英寸泵管、0-2.3LPM@5/16英寸泵管、0-11LPM@@1/4英寸泵管。

4.7、泵槽：马蹄型；

4.8、泵头可在180°范围内每≤15°定位。

4.9、具备涡轮杆转子锁紧结构。

4.10、泵转速可粗调、精调。

4.11、具备管道流量记忆和微调功能。

4.12、具备开盖停泵保护。

4.13、泵头可更换。

4.14、任意两个泵之间都可以设置主泵/从泵的灌注关系。

4.15、具备独立的监测系统。

4.16、液晶屏数字显示流量、转速、管径、工作模式、监测设备及所有状态信息。

4.17、具有转速异常、反转等声光报警功能。

4.18、具备开机自检保护功能。

4.19、可脱离数字化控制由灌注师进行机械式操作。

5、控制显示系统：

5.1、具备压力、温度、时间、心肌保护灌注、搏动灌注控制功能，并数字显示监测数据。

5.2、液晶触摸屏≥4块，可根据不同用户需要排列监测与显示内容；任何面板都可以任意互换(即使在开机工作状态下)。

5.3、操作显示屏可锁定和解锁。

5.4、中文操作和监测界面。

6、压力监测组件：

▲6.1、可监测≥2导压力。

6.2、压力测量范围：-200 -800 mm Hg；显示精度：≤1mmHg。

6.3、可设定压力报警上、下限，超过设定值时声光报警。

6.4、可通过设定压力上、下限智能控制泵速或停泵。

7、温度监测模块：

▲7.1、最多可监测≥4导温度。

7.2、显示范围：0-50℃；显示精度：≤0.1℃。

7.3、可设定温度报警上、下限，超过设定值时可声光报警。

8、时间监测及时钟检测组件：

8.1、可显示≥3导时间和；

8.2、精度≤1s。

9、气泡及血平面监测：

9.1、超声监测气泡，适用任何材料的泵管。

9.2、气泡监测范围： 0.15-0.03 cm3。

9.3、微气泡的敏感度可调节。

9.4、发生气泡时可声光报警，并智能控制泵速或停泵。

9.5、个监测血平面，适用任何氧合器，监测范围：血平面贴片顶端±10mm。

9.6、停泵位置：血平面贴片顶端-10mm。

9.7、血液及预冲液的水平下降可声光报警，智能控制泵速或停泵。

10、心肌灌注保护控制：

10.1、可通过压力控制、温度控制及容量控制，控制心肌灌注液。

10.2、心肌保护液量调节范围：0-2L；误差：不超过±10%或不超过±20 ml。

10.3、可显示实时灌注量、总量、灌注时间、上次灌注至现在的时间。

10.4、所有数据的累计随泵的运转自动开始或停止，无需灌注师操作。

11、机械式空气氧气混合器：

11.1、调节进入氧合器的空气、氧气的百分比，FIO2调节范围：21%～100%。

11.2、配氧气及空气管道一套。

12、三路全自动变温水箱系统：

12.1、具备开机自检、错误诊断功能。

12.2、可供氧合器、变温毯和心肌灌注保护同时使用。

12.3、水箱容积：≥12L。

12.4、具备快速预冲功能，可自动祛除气泡。

12.5、无须预热。

12.6、制冷系统：压缩机制冷。

12.7、制热系统：电加热。

12.8、温度控制范围：连接氧合器、变温毯的温度控制范围，2-41℃；心肌停跳液变温控制范围：制冷，2-10℃；加热，15-41℃。

12.9、每升降10℃所需时间≤2min。

12.10、可将管道中的循环水吸回。

二、主要配置：

1、3泵位移动式支架底座：1个。

2、单头多功能血流大泵：2台。

3、双头多功能血流泵：1台。

4、单头多功能血流悬挂大泵：1台。

5、监测控制模块：1个。

6、心肌停跳液监测模块：1个。

7、压力监测组件：1套。

8、四路温度传感器模块：1个。

9、四组时间监测组件：1套。

10、液平面监测组件：1套。

11、气泡监测组件：1套。

12、3T水箱：1台。

13、空氧混合器：1个。

  - 1-2主动脉内球囊反搏泵

一、技术参数：

1、控制系统

1.1、彩色液晶显示屏≥10英寸，中文操作界面，可显示ECG波形和血压波形，可显示收缩压、舒张压、平均压、反搏增压、氦气瓶容量和电池电量。

1.2、全自动工作模式：

1.2.1、在心电图（ECG）触发时，可自动监测窦性心律、快速性心律、室性心律、房颤并做出处理。

▲1.2.2、针对各种节律异位,包括分离的PVC、连搏PVC和室性快速心律（≥140次/分），可一个波形周期内自动同步跟踪处理，无需手动调整机器。

1.2.3、机器可全自动准确选择充气点和放气点、并且在反搏过程中不间断完成自动校准。

1.3、触发模式：包括QRS波规范窦率触发、快速心率触发、心律不齐触发、心房起搏器触发、心室（全心）起搏器触发、动脉压力触发和内置触发。

2、气动驱动部分：

2.1、可提供恒定的动力压力，压力≥250mmHg。

2.2、具有主动放气功能，放气恒定负压力≤-250mmHg。

2.3、封闭式气动系统，无需做气量调整和补气。

2.4、驱动气体：氦气，纯度：≥99.999%；气瓶压力：≥500PSI。

2.5、氦气自动填充，与病人心率同步，无需中断反搏。

2.6、病人低血压状态时（≤60mmHg/80bpm），有效充气、放气时间≤230ms。

3、安全监测部分

3.1、具备声、光报警功能，可提示报警内容，报警可回顾。

3.2、具有氦气泄漏自动侦测功能，能在一个工作周期内侦测出漏气。

  - 1-3漂浮导管监测仪

一、主要用途：用于血流动力学多参数监测。

二、技术参数：

1、主机：

1.1、模块化多参数监护仪。

1.2、彩色液晶触摸显示器≥12英寸，中文操作界面。

1.3、具备有线和无线通信功能，与医院信息系统连接。

1.4、具备可直接导出并自动形成Excel表格。

1.5、显示周期范围：0.1-72h多档可选。

1.6、可显示≥4条趋势线和显示≥4个大数字。

1.7、配备可充电电池，支持主机工作≥30min。

1.8、重量≤5kg。

2、漂浮导管模块：

▲2.1、可连接六腔或七腔漂浮导管，连续热稀释法监测心排量。

▲2.2、无需人工校准，可连续监测连续心排量（CCO）、连续心排指数（CCI）、每搏量（SV）、每搏量指数（SVI）、全身血管阻力（SVR）、全身血管阻力指数（SVRI）、右心射血分数（RVEF）、中心静脉血氧饱和度（ScVO2）、混合静脉血氧饱和度（SvO2)、动态连续右心室舒张末期容积（RVEDV、RVEDVI）、肺血管阻力(PVR)、肺动脉压（PAP）、肺动脉嵌顿压（PAWP/PAOP）。

三、主要配置：

1、主机: 1台。

2、漂浮导管模块：1块。

3、电源线：1根。

4、连接缆线：1根。

5、电池：1块。

  - 1-4 联动手术床

一、技术参数：

1、术床台面可与床柱完全分离，可更换不同用途的床面。

2、可与市场上主流影像设备厂家的影像设备联动。

3、可电动调节台面高度、左右倾斜、背板倾斜和纵向平移。

4、调节范围：

4.1左倾、右倾：≥25°。

4.2头倾、脚倾：≥30°。

4.3高度调节范围：≥815-1445mm。

4.4横向平移长度：≥±100mm，具有导管床类似的床面漂浮功能。

4.5碳纤维床面的平移长度≥600mm，可通过摇杆式手柄调节。

4.6、手术床固定底座最大承重量：≥380kg。

5、床板：

5.1、配备全碳纤维床面，整个床面可做到双向偏心柱形式，适用于术中透视。

5.2、具备双向体位模式（床板换向功能）。

5.3、底座可以采用地板嵌入式安装，与地面实现无缝连接，便于清洁卫生且对DSA、CT等影像设备不造成干扰。

6、床垫：采用防褥疮记忆床垫，厚度≥80mm，可拆卸，可透X光、导静电、不漏液体。

7、控制系统：

7.1、具备无线手控、台柱应急控制面板及感应式手柄控制器。发生故障时，另一套仍能可靠运行。

7.2、无线手控器：可存储≥10种手术体位，使用时可一键完成变换。

- 主要配置：

1、床柱：1套。

2、全碳纤维床面：1张。

3、床垫：1张。

4、换床车：1套。

6、DSA专用麻醉布帘架：1套。

  - 1-5电子支气管镜系统

一、技术参数:

（一）、图像处理器：

▲1、主机兼容同品牌：电子支气管镜、电子胃镜、电子肠镜、超声支气管镜等。

2、可处理和输出分辨率：≥1920×1080P视频图像。

3、测光模式：≥3种可选。

4、具有自动增益控制功能。

5、轮廓强调≥3 档可选，可对粘膜结构和粘膜轮廓进行强调。

6、具有降噪及杂质光过滤功能。

7、色调调节：可进行红色、蓝色、色度≥±8档调节。

8、可调节内镜图像的大小。

9、具有预冻结功能，可筛选最佳画质图像显示。

10、图像可U盘导出。

11、视频输出端口：SDI、DV、DVI。

12、内镜和主机之间可一键式插拔。

13、具有双焦点模式，可一键切换。

（二）、冷光源：

1、可输出不同波长范围的照明光。

2、光源功率：≥300W，平均寿命≥500h。

3、具备应急灯。

4、具备自动亮度调节功能，自动曝光≥15档可选。

5、关闭光源后，设定仍可被保存。

（三）、电子支气管内窥镜：

1、采用数字微成像技术，无内置光纤，内置吸引通道。

2、视角：≥120°。

3、中心分辨率：≥111p/mm。

4、插入部外径：≤5.2mm。

5、吸引通道直径：≥2.6mm。

6、长度：≥600mm。

7、手柄可一键拍照、录像、调节亮度。

8、与显示器之间的连接采用一键插拔方式，兼容多种显示器，无需旋转。

（四）、监视器：彩色液晶显示器≥26英寸，分辨率：≥3840×2160。

（五）、台车

1、具备电子支气管镜挂件。

2、具备显示器托臂，可上下、左右调节。

（六）、图文报告工作站

1、电脑：CPU：i7及以上，内存≥16G，固态硬盘≥500G+机械硬盘≥4T，彩色显示器≥24英寸，彩色喷墨打印机。

2、全高清采集卡：可以兼容4K信号，静态采集≥1920x1080。

3、专业报告软件：具有编辑、录像、数据库管理、密码分解等功能。

二、主要配置：

1、图像处理器：1台。

2、冷光源：1台。

3、电子支气管内窥镜：1条。

4、监视器：1台。

5、台车：1辆。

6、图文报告工作站：1套。

  - 1-6热断层扫描系统

一、技术参数

1、扫描头：

1.1、探测器：非制冷焦平面红外探测器。

1.2、工作波段范围：8-15µm。

1.3、像素尺寸：≤20µm。

1.4、空间分辨率（瞬时视场）≤1.35mrad。

1.5、成像矩阵：≥380×280；A/D≥16Bit。

1.6、帧频：≥9帧/s。

1.7、测温范围：10-40℃。

1.8、温度分辨率（NETD）：≤50mk。

1.9、测温重复性：≤0.2℃。

1.10、扫描热辐射窗精度：≤0.01℃。

1.11、成像距离：0.5-3.0m。

1.12、视场角：≥50°×35°@7mm镜头。

1.13、调焦方式：连续可调。

1.14、扫描头内置温度校正传感器，无需外置黑体校正。

1.15、具备镜头保护装置。

2、扫描架：一体式独立扫描架。

3、图像采集处理工作站：

3.1、工作站：CPU：i7或以上性能；内存≥16G；硬盘≥1T；彩色液晶显示器≥21英寸；打印机：彩色喷墨打印机。

3.2、具备热断层系统管理软件，包含图像采集模块及图像处理模块，图像显示方式：黑白/伪彩色。

3.3、具备热断层报告管理系统。

3.4、具备图像存储数据库，可存储≥100万幅图像（550KB/幅）。

二、售后服务：

1、免费提供远程技术支持及远程培训服务。

2、云服务：可提供免费人工智能影像分析服务，免费维护、升级。

  - 1-7 脑功能成像系统

一、主要用途：通过检测照射在生理机体表面的近红外光的吸收量变化，对脑皮质表面区域血液中的氧合、脱氧血红蛋白的浓度变化进行多点测量，可获得血液量变化的分布、脑代谢及循环状态的图谱图像，显示脑活化状态数据。

二、技术参数：

（一）主机：

1、数据采集：分频或分时采集。

2、检测光源：

▲2.1、光源：两波长检测。

▲2.2、最大波长：≤835nm，波长间隔≥100nm，最短波长≥690nm。

▲2.3、光源类型：激光光源，模块化设计，激光安全等级不低于Class1M级。

2.4、光源数量：≥12个。

3、空间分辨率：≤3cm；

▲4、非断层下的有效测量最大通道：≥34通道。

5、全通道采样频率：≥10Hz。

6、近红外设备为落地式一体机型设备（非台车式、悬挂式、简易穿戴式便携设备）。

（二）、探头：

1、模块化设计自适应光纤探头。

2、探头数量：≥12个。

3、光纤长度：≥3m。

4、探头防水等级：IPX7。

5、生物安全相容性：探头和头帽可与人体头部直接接触

- 检测器类型：雪崩光电二极管（APD）。

(三)、工作站：CPU：i5或以上性能；内存≥16G；硬盘≥512G；彩色液晶显示器≥23英寸；打印机：彩色喷墨打印机。

1、提供一体化工作站，工作站自带同品牌专用刺激呈现系统一套，可支持与设备主机进行同步互联，实时交互。

（四）、软件功能：

1、可获取氧合血红蛋白浓度变化值、脱氧血红蛋白浓度变化值、血红蛋白浓度变化值。

2、检测软件支持外部触发打mark,并且在原始数据中实时在线记录mark的信息。

3、提供开源软件的一站式数据分析脚本全套脚本库，任务态与静息态脚本每种≥15种。

4、具备科学研究分析软件：

4.1、具备数据预处理、伪影识别与校正、典型信号特征(如均值、斜率、峰值、积分)提取、一般线性模型 GLM 脑激活分析、静息态脑网络连接分析、统计分析、可视化显示(组平均波形图、二维和三维脑拓扑图、统计柱状图与散点图等)功能。

4.2、具备3D定位数据分析，导入3D空间定位数据，提供脑功能分区映射，支持导出所有MNI坐标。

三、主要配置

1、近红外脑功能成像系统主机：1台。

2、工作站：1套。

3、光纤：1套。

4、光纤帽：1个。

5、光纤支架：1个。

6、光纤减重：1套。

7、科研同步采集软件：1套。

8、刺激、采集分析软件：1套。

# 采购需求

一、采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单价最高限价（万元） | 总价最高限价（万元） | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2-1 | 血管流量计系统 | 1 | 175.00 | 175.00 | 是 |

2. 项目背景/项目概述（如有）

首都医科大学附属北京积水潭医院是以骨科、烧伤科为重点学科的三级甲等综合医院。医院拥有骨科、手外科、烧伤科、运动医学科、急诊科、重症医学科六个国家临床重点专科，现有新街口、回龙观、新龙泽三个院区，回龙观二期已于2024年开业运行。为满足临床工作需要，提高医疗质量和医疗技术水平更好地为病患服务，医院需配置一批医疗设备用于开展临床医疗工作。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

实施时间：合同签订后60日历日内到货。

实施地点：采购人指定地点

2. 付款条件（进度和方式）：详见合同文本

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 售后服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2-1 | 血管流量计系统 | 1 | ≥2年，软件终身免费升级 |

- 技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为北京积水潭医院2024年度财政资金入库医用设备购置项目，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品属于医疗器械的，根据产品分类应按《医疗器械监督管理条例》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供对应产品的医疗器械注册证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.2 提供产品属于医疗器械的，供应商为制造商的根据产品分类须提供医疗器械生产许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。供应商为代理商的根据产品分类须提供医疗器械经营许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.3 提供产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）（复印件加盖供应商单位公章）。所投产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供所报产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）（复印件加盖供应商单位公章）。

2.4如投标产品为进口产品、投标人为产品代理商时，须提供有效的产品授权；如产品授权为多级授权，须保证授权链完整合法有效，提供证明材料。

2.5 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3、为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2 政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书等）或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求

  - 2-1血管流量计系统

一、主要用途：用于移植血管功能评估。

二、技术参数：

1、主机：

1.1、超声波或时差法流量测定原理。

1.2、CF型防除颤。

1.3、内存≥4GB。

1.4、硬盘≥500GB （SATA）。

1.5、具备USB接口。

1.6、液晶触摸式显示屏≥19英寸、分辨率≥1280×1024；具备显示器支臂，可调整高度及角度。

1.7、配备彩色打印装置。

2、流量模块
2.1、工作频率范围：0—100Hz。
2.2、滤波器截止频率范围；5—100 Hz，≥5档可调。
2.3、采样频率范围： 300Hz—1kHz多挡可选。

2.4、可计算最大、最小和平均血流量、博动指数、心脏舒张期充盈率。

3、辅助模块：
3.1、信号显示范围：±10mV—±4V，≥4档可选。
3.2、采样频率：≥250Hz。
3.3、滤波器截止频率范围：5—100 Hz，≥5档可调。

3.4、可设置输入范围、偏移、比例、单位、坐标轴、噪音滤波器。
3.5、可计算最大值、最小值、最大导数和光标读取。
4、流量探头：
4.1、有手柄和无手柄流量探头可选。
4.2、流量探头可高温高压或等离子低温消毒。

4.3、流量探头测量端可以弯曲形成任意角度，测量端带箭头指示血流方向。
4.4、流量探头使用次数≥50次。
4.5、流量探头尺寸：1.5mm≤尺寸≤4.0mm；型号可选，以满足微创术式。
5、系统功能
5.1、可数字化显示流量探头与血管的接触程度。
5.2、可同时实时显示移植血管内血流量、阻力及患者心率的信息。
5.3、具备测量数据比较功能。
▲5.4、可同时测量两条血管内的血流量，并可求差、和值。

5.5、可对血管内血流进行快速傅立叶变换（FFT）。

5.6、可通过 USB端口导出患者的血流量曲线及报告。
5.7、可存储患者资料及血流量图形，并可随时回顾。

5.8、系统可输入患者身份信息、手术项目、医生信息并在患者报告中显示。
5.9、系统可生成PDF格式的患者报告，包括血流量曲线。
三、主要配置：

1、主机（含一体化台车）：1套
2、流量模块：2个。

3、辅助模块：1个。
4、ECG 线缆：1条。

5、血流量探头：3个