# 第五章   采购需求

说明：

1.当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210 号）的相关要求。

2.采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试

行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123 号））

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7 号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕29 号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕30 号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕31 号）

《工作站政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕32 号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕33 号）

《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕34 号）

《数据库政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕35 号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113 号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为北京老年医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型、小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5.投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量（台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 电子支气管镜系统 | 1 | 否 |
|  | 1-2 | 电子支气管镜（便携式） | 3 | 否 |
|  | 1-3 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 1 | 否 |
|  | 1-4 | 空气波压力治疗仪 | 23 | 否 |
| 2 | 2-1 | 眼科光学相干断层扫描仪（OCT) | 1 | 否 |
|  | 2-2 | 光学生物测量仪 | 1 | 否 |
|  | 2-3 | 光脉冲干眼症治疗仪 | 1 | 否 |
| 3 | 3-1 | 血液透析机 | 7 | 否 |
|  | 3-2 | 血液透析滤过机 | 2 | 否 |
| 4 | 4-1 | 多关节等速训练与测试系统 | 1 | 否 |
|  | 4-2 | 上肢主被动运动康复训练器 | 1 | 否 |
| 5 | 5-1 | 超声内镜系统 | 1 | 否 |
|  | 5-2 | 视频气管插管镜 | 1 | 否 |
| 6 | 6-1 | 多导睡眠记录仪 | 4 | 否 |
|  | 6-2 | 多导睡眠记录仪（便携式） | 2 | 否 |
| 7 | 7-1 | 射频控温热凝器1 | 1 | 否 |
|  | 7-2 | 射频控温热凝器2 | 1 | 否 |
| 8 | 8-1 | 电子鼻咽喉镜系统 | 1 | 否 |
| 9 | 9-1 | 眼球震颤描记仪 | 1 | 否 |
| 10 | 10-1 | 低频交变磁场治疗仪 | 1 | 否 |
| 11 | 11-1 | 恒压灌注清石系统 | 1 | 否 |
| 12 | 12-1 | 内窥镜手术刨削器 | 1 | 否 |
| 13 | 13-1 | 移动式G形臂X线机 | 1 | 否 |
| 14 | 14-1 | 精神压力分析仪 | 1 | 否 |
| 15 | 15-1 | 血管内超声系统 | 1 | 否 |
| 16 | 16-1 | 眼动检测仪 | 1 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

- 采购项目（标的）交付的时间：自合同签订之日起45天内。

- 采购项目（标的）交付的地点：中标人负责将采购人所采购货物运至采购人指定的地点。软、硬件经安装、调试完毕，由采购人负责验收，中标人应随货物向采购人提供使用说明书和质量标准及所要求的相关资料。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 中标设备与采购人信息系统对接的接口费用由中标人承担。

- 质量保证期（保修期）及服务要求：为调试验收合格后不少于5年；质保期内，软件、数据库可终身免费升级到最新版本。

- 投标人投标时应提供投标产品的售后服务原厂承诺函。

- 为了保障网络信息的安全，所有设备均不能使用云端存储医疗相关的数据；未经许可不能私自设置任何形式 的远程连接；不能配置无线网卡。

- 本项目各包各品目产品的设备使用期限应至少在安装调试验收完成后5年。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

- 质量保证期（保修期）及服务要求：本项目各包各品目产品质量保证期（保修期）及服务要求均为安装调试验收完成后不少于5年。

五、采购标的物验收标准

- 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

- 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

- 投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号和“#”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

3.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

3.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于3天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包  品目1-1  电子支气管镜系统

一、数量：1台套

二、设备用途：气管、支气管内病灶检查及治疗。

三、技术要求：

（一）、图像处理装置

▲1、具备特殊光染色功能，染色模式≥4种。

▲2、视频信号激光传输：内镜与主机实行激光信号传输。

▲3、可实时同步显示白光与染色图像于同一画面同步实时显示，直观对比黏膜细节灶。

4、具有 DVI、SDI、Y/C、SYNC、VIDEO 等信号输出方式接口。

5、具有血红蛋白增强功能。

6、支持全自动测光模式、均值测光和峰值测光模式；每种测光模式下，可提高或降低图像亮度，测光调节等级≥±9级、共19级可调。

7、支持色调调节、可分别调节红色、绿色、蓝色、色度，≥±15级可调。

8、可冻结实时图像，冻结图像可进行血液强化、结构强化、轮廓强化、数字放大等图像处理。

9、具有数字放大功能，最大放大倍数：≥2倍。

10、具有USB 存储功能，可在U 盘中存储视频和图片，具备录像功能。

▲11、可兼容高清胃镜、高清肠镜、光学放大胃镜、光学放大肠镜、电子内科胸腔镜等。

12、支持全高清内镜图像输出：逐行扫描，像素分辨率：≥3480×2160。

13 具有人脸识别功能，语言控制功能。

▲14具有纹理色彩增强功能。

（二）、内窥镜冷光源

▲1、光源：LED冷光源、≥5路，光源设计使用寿命：≥30000小时。

▲2、具备手动和自动两种调光模式。

▲3、照明模式：冷光源具备≥4种照明成像模式。

4、主灯、备用灯色温：3000～7000K。

5、具备透光功能。

6、内镜连接：采用无线供电模式，无辅助电缆接头，并支持一键内镜热插拔。

（三）、监视器：配备4K液晶监视器，输出最大分辨率：≥3840×2160。

（四）、支气管电子内窥镜

1、成像原理：采用电子成像技术。

2、主软管外径：≤4.9mm。

3、钳道内径：≥3.0mm。

4、景深：2～100mm。

5、弯曲角度：上≥210°、下≥130°。

6、插入部旋转角度：左≥120°、右≥120°。

7、工作长度：≥600mm。

8、视场角：≥120°。

9、采用一体式全防水接头,无需防水帽。

（五）超细电子支气管镜

1、成像原理：采用电子成像技术。

2、主软管外径：≤2.8mm。

3、钳道内镜径：≥1.2mm。

4、景深：2～100mm。

5、弯曲角度：上≥210°、下≥130°。

6、插入部旋转角度：左≥120°、右≥120°。

7、工作长度：≥600mm。

8、视场角：≥120°。

▲9、采用一体式全防水接头，无需防水帽。

（六）配置智能储存柜、气管镜储存数量：≥24条，同时具有免晨消功能。

四、主要配置：

1.4K图像处理器：1台

2.内镜冷光源：1台

3.检查镜：1条

4.治疗镜：1条

5.台车：1台

6.图像监视器：1台

7.内镜智能储存柜：1台

8、光源配套光纤：2条

第1包  品目1-2  电子支气管镜（便携式）

一、数量：3台套

二、设备用途：用于气管、支气管内病灶检查及治疗。

三、技术要求：

1、操作手柄（含插入管）：

▲1.1、成像原理：电子成像技术，工作软管不含光纤。

1.2、光源

1.2.1、LED光源，具备防雾功能。

1.2.2、可调照度：≥5级，光源中心最大照度：≥80 lux。

1.3、具备高清数字图像输出、分辨率：≥1920×1080。

1.4、视场角≥120°。

1.5、景深：3～200mm。

1.6、成像中心分辨率：≥15 lp/mm。

1.7、工作软管有效长度：≥600mm。

1.8、插入管外径：≤5.2mm，工作管道内径：≥2.8mm。

1.9、插入管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°。

1.10、操作手柄功能按键数量：≥2个，可控制图像显示器的图像冻结、调光、图像拍照、录像及录中拍照。

1.11、兼容其它设备的一次性吸引按钮、活检阀、清洗管。

1.12、消毒方式：低温等离子消毒和环氧乙烷灭菌，可进行全浸泡消毒。

1.13、操作部防水等级：≥IPX7。

2、电子内窥镜图像处理器

2.1、可处理和输出最高分辨率≥1280×800的视频和图像。

2.2、最大电子放大倍数：≥2×

2.3、配备液晶触摸屏、尺寸：≥10英寸，具备多点触控功能，可前后转动调节角度。

2.4、内存：≥8G，可持续录制视频时长：≥120 分钟。

▲2.5、具有冻结、调光、拍照和摄像功能，具备图像、视频回放功能。

2.6、具有手动、自动白平衡调节功能。

2.7、具有“R色度”、“G色度”、“B色度”多挡可调。

2.8、图片存储格式：JPG、BMP等可选择。

2.9、具备外置存储卡或U盘接口，可直接存储图片及视频等信息。

2.10、视频输出接口：HDMI。

2.11、内置锂电池，容量：≥6000mAH，支持主机工作时间：≥240分钟。

四、主要配置

1、支气管镜：3条。

2、电子内窥镜图像处理器：1台。

3、移动支架：1辆。

第1包  品目1-3  过氧化氢低温等离子体灭菌器

一、数量：1台套

二、主要用途：用于无法承受高温高压的灭菌处理的内窥镜、摄像头、光纤等设备的灭菌。

三、技术参数：

1、灭菌舱

▲1.1、总容积：≥150L。

1.2、材质：航空铝材，厚度：≥8mm。

1.3、密封性：50±5Pa压力下，5分钟内压升：≤200Pa。

1.4、电动升降密封门，具备门障碍保护功能；材质：铝材，厚度：≥20mm。

2、等离子发生器频率：≤55kHz，输出功率：≥400W。

3、压力系统：

3.1、压强调节范围：30～2000Pa。

3.2、真空泵耐过氧化氢腐蚀，配备相序保护器。

4、压力传感器：灭菌内室具备压力传感器，测量范围：0～2700Pa，精度≤0.25%。

5、灭菌周期：

5.1、短循环（标准循环）：≤55min，适用于常规器械。

5.2、长循环（加强循环）：≤80min，适用于复杂器械或高负载情况。

6、快速生物监测时间：≤15min（采用嗜热脂肪杆菌芽孢监测）。

7、灭菌能力：

7.1、管腔器械：支持最细直径≤1mm、长度≥3000mm的细长管腔灭菌。

7.2、软式内镜：支持最细直径≤1mm、长度≥1000mm的内镜灭菌。

8、无菌保证水平（SAL）：≤10-6。

▲9、残留控制：灭菌后器械表面过氧化氢残留量≤20 g/cm2（提供中第三方检测报告）。

▲10、终产物为水和氧气，无毒性残留，无需特殊通风处理。

11、控制系统：

11.1、微处理器控制，配备彩色液晶触摸屏、尺寸：≥7英寸。

11.2、具备自动监测功能，可实时显示舱内过氧化氢浓度、压力、温度等参数。11.3、配备输出终端，输出灭菌报告（含程序名称、日期、锅次、压力/温度等）。

11.4、具备自动报警功能，可提示故障信息。

12、具备过氧化氢卡匣或密封瓶。

四、主要配置：

1、主机：1台

2、灭菌记录本：1本

3、图像输出设备：1台（包括：打印纸1箱、墨带5个）

4、其它灭菌材料：1 套（包括：无纺布1包、化学指示卡1盒、化学指示胶贴1盒、化学指示胶带1盒、100mm灭菌包装袋1卷、150mm灭菌包装袋1卷、过氧化氢卡匣36支（或140ML4瓶）

5、封口机：1台

6、器械盒（大、中、小）：各一个

7、生物培养箱：1个

第1包  品目1-4  空气波压力治疗仪

一、数量：23台套

二、技术参数：

▲1、可同时使用多腔(≥6腔)气囊数量：≥2个。

2、基础充气模式：≥8种，可任意组合治疗。

3、治疗仪压力调节范围：5～25kPa。

4、时间设定范围：0～60min，调节步长：≤1min。

5、气泵流量：≥19L/min。

6、具备高压、欠压、脱落等安全提示功能，并通过屏幕弹窗和提示音双重提示。

7、连接管路有防止接错的装置或标识。

8、工作噪声：≤70dB。

9、配备液晶触摸屏控制，尺寸：≥7英寸。

三、主要配置：

1、主机：1台
2、6腔上肢气囊：1套
3、6腔下肢气囊(左/右)：4套
4、充气导管：4个
5、台车：1个。

第2包  品目2-1  眼科光学相干断层扫描仪（OCT）

一、数量：1台套

二、主要用途：提供视网膜、脉络膜横断面图像与血管图像，用于对角膜、青光眼和视网膜病变的定量测量和临床定性分析。

三、技术参数：

1、主机：

1.1、OCT扫描激光光源波长：≥1050nm。

1.2、扫描速度：≥100000次A-Scan/秒。

▲1.3、OCT扫描深度：≥12mm。

1.4、眼底扫描长度：≥17mm。

▲1.5、前节扫描长度：≥24mm。

▲1.6、轴向分辨率（光学）：≤4μm。

1.7、扫描方式：单线、十字、辐射、网格、栅格、ONH、GMA、黄斑容积、3D黄斑、3D视盘、黄斑OCTA、视盘OCTA，前节单线、前节辐射、高清辐射、前节3D、前节OCTA等。

▲1.8、具备外置眼前节适配器。

▲1.9、具有眼底OCTA成像功能：无需外置镜头，单次拍摄范围：≥15×15mm，拍摄范围最小调节步长：≤1mm。

▲1.10、单次前节OCTA成像范围：≥18×18mm，拍摄范围最小调节步长：≤1mm。

2、图像采集分析工作站：

2.1、工作站系统：CPU：i7同等或以上性能；内存：≥32G；SSD硬盘：≥1T；彩色液晶显示器，尺寸：≥27英寸；图像输出终端。

2.2、具备OCTA图像立体重建功能，基于三维立体重建技术，支持≥3层的视网膜层血流图像三维重建。

▲2.3、配备前节OCTA量化软件，可测量前节OCTA血流密度，支持网格ETDRS、圆形区域、自选区域测量。

2.4、视网膜血流量化分析软件：支持玻璃体、视网膜与脉络膜分层，最大自动分层≥7层，分层可调节；支持自定义边界与环形边界血流面积测量，支持格栅分区、ETDRS等多种分区测量；可自动识别FAZ并自动测量面积、周长、近圆比例、环周密度。

2.5、脉络膜分析软件：可自动、手动测量脉络膜厚度；具备任意扫描范围的脉络膜中大血管层血流量化功能，支持2D血流密度、3D、CVV、CVI、CSV、CSI量化。

2.6、青光眼分析软件：内置正常人RNFL及神经节细胞复合体厚度数据库；可自动识别视杯视盘位置与视盘边缘，测量垂直方向、水平方向、面积杯盘比、盘沿面积、视杯体积；具备视盘OCTA成像功能并量化分析生成组合报告。

四、主要配置：

1、主机：1台。

2、全景前节镜头组件：1套。

3、图像采集分析工作站：1套。（包括：视网膜程序 、青光眼程序 、眼前节程序 、OCTA 程序等）

4、电动升降台：1台。

5、控制及数据处理工作站：1套。

6、彩色输出终端：1台。

7、眼科专业操作软件系统：1套。

8、智能AI分析系统。

第2包  品目 2-2  光学生物测量仪

一、数量：1台套

二、主要用途：测量角膜曲率、瞳孔直径、前房深度、晶体厚度、眼轴长度，用于对于角膜屈光手术、眼内屈光手术等的术前评估。

三、技术参数:

（一）、主机：

▲1、扫描光源中心波长：≥1060nm。

▲2、测量方式：单次拍摄过程中可实时显示从角膜顶点至黄斑中心凹OCT图像且包含双侧房角形态，并获取全部眼部参数数据。

3、测量参数：眼轴长度、角膜厚度、前房深度、晶体厚度、角膜曲率、白-白（角膜直径）、瞳孔直径等。

4、可测正常眼、角膜术后眼、无晶体眼、人工晶体眼、硅油眼等。

5、测量范围：

5.1、眼轴长度：14～40mm。

5.2、角膜曲率：32～67D。

5.3、前房深度：0.7～9.5mm。

▲5.4、晶体厚度：0.5～10mm。

5.5、中央角膜厚度：0.2～1.2mm。

5.6、白-白角膜直径：7～16mm。

5.7、瞳孔直径：2～14mm。

6、具备常规人工晶体计算公式，至少包括：SRKⅡ、SRK T、Hoffer Q、Holladay、Haigis计算公式。

7、工作站系统：CPUi5或以上性能；内存≥16G；硬盘≥SSD 1T；彩色液晶显示器≥21英寸；彩色输出终端。

四、主要配置：

1、主机：1台。

2、电动升降台：1台。

3、工作站系统：1套。

4、彩色输出终端：1台。

第2包  品目 2-3  光脉冲干眼症治疗仪

一、数量：1台套

二、主要用途：用于治疗睑板腺功能障碍引起的干眼症、血管性病变、色素性病变。

三、技术参数:

（一）、主机：

1、光源：强脉冲光；波长：560～1200nm之间。

2、滤光片：≥2种可选，可作用不同的位置。

▲3、能量密度调节范围：6～20 J/cm2。

▲4、脉冲技术：优化方波技术，始终稳定输出方波，能量稳定。

▲5、脉冲输出模式：单脉冲、双脉冲、三脉冲、多脉冲。

6、脉冲宽度：≤6ms。

7、脉冲间隔：≤50ms。

▲8、光斑大小：≥10×30mm。

▲9、具有激发舌音提示及延迟出光保护功能。

（二）、手柄：单一手柄使用次数≥10万发。

三、主要配置：

1、主机：1台。

2、手柄：1把。

3、滤光片：2个。

4、操作者防护镜：10副。

5、患者防护眼罩：10副。

6、光子凝胶：2瓶。

第3包  品目3-1  血液透析机

一、数量：7台套

二、主要用途：用于慢性肾衰竭（尿毒症）患者血液透析治疗使用。

三、技术参数

1、具有碳酸盐、醋酸盐、单超透析等多种透析模式，适用各种配方透析液，可用碳酸盐干粉、浓缩液、也可连接中心供液系统。

2、可进行可调钠曲线治疗，具有多种可选择的线性、梯级自动调整程序，=可单独使用或与超滤程序组合使用。

3、可进行可调超滤曲线治疗，具有多种可选择的线性/梯型自动调整程序，可单独使用或与可调钠程序组合使用。

▲4、密闭式双容量平衡腔四腔室超滤控制系统，透析液连续提供，可达到零超滤。

5、腔体容量：≤30ml。

6、透析液温度控制范围：35～39℃，并可随时调整。

7、透析液配制：容积式连续配制方式，能使用多种不同透析液配方。

8、具备超纯透析液过滤器接口，可对透析液进行超纯过滤。

9、具备碳酸氢盐干粉自动配制系统和B液吸管系统。

▲10、可使用通用型血路管和透析器等耗材。

▲11、配备全自动在线血压监测模块。

▲12、配备实时在线透析尿素氮清除率监测装置，可实时测量并显示清除率K值、Kt/V值和血浆钠值等。

13、控制系统：

13.1、配备彩色液晶显示屏、尺寸≥10英寸，中文界面，可实时显示治疗过程参数和曲线。

13.2、清洗消毒程序：

13.2.1、可进行化学、热、脱钙多种消毒清洗程序。

▲13.2.2、化学热消毒（≥80℃）除钙、除脂和消毒程序一体进行，透析液吸管可联机清洗消毒，可自动进行强制冲洗；热化学消毒时间：≤30min。

13.3、肝素泵可设定停泵时间，显示累积量，可作大剂量追加给药。

13.4、具有全自动预冲功能，自动充盈程序、自动导入血泵管。

13.5、血泵流速设置范围：15～600ml/min，误差：≤±10%。

▲13.6、血泵管路可调，可采用2～10mm不同直径透析管路。

13.7、肝素泵流量：单剂注射，0～10mL/h,并有大剂量追加功能;单次最大追加剂量：≥5ml/次；可选用20mL各种注射器。

13.8、超滤率调节范围：0～4000mL/h；误差：≤±1%。

13.9、透析液流量调节范围：0、300～800mL/min，调节步长：≤100ml节，可以与血流速联动，透析液平衡误差≤0.1%。

13.10、静脉压力监测范围：-60～500mmHg；误差：≤±10mmHg。

13.11、动脉压力监测范围：-300～250mmHg；误差：≤±10mmHg。

13.12、跨膜压监测范围：-60～500mmHg；具备跨膜压自动跟踪报警功能。

13.13、全自动在线血压监测模块：

13.13.1、收缩压测量范围：30g～280mmHg；舒张压测量范围：10～240mmHg；平均动脉压：20～255mmHg。

13.13.2、测量间隔：5～60min范围内≥3档可选。

13.14、联机透析清除率K精确度：≤±5%。

13.15、空气检测：采超声波检测气泡，备液面调整功能，最小检测气泡体积：≤1l。

13.16、漏血探测器：红、绿光双重检测，最小漏血量检测：≤0.5ml/min@透析液流量800mL/min，

13.17、具备电导度监测、显示及超限报警功能；电导度监测范围：12.8～15.7ms/cm@25℃；误差：≤±0.1ms/cm.

13.18、在停电时设备可自动保存治疗参数、设定值和累积值。

▲13.19、具备自动水路密闭性测试功能，每15分钟内测试一次。

13.20、具备自检功能，包括显示、控制、监测、水路等系统, 自检不可跳过。13.21、内置维修和故障诊断程序。

13.22、可设定自动开、关机时间，自动预冲及选择自动消毒程序。

13.23、具备网络接口。

14、内置不间断电源，断电时可自动切换并可维持血泵正常运转及监测显示所有治疗数据工作时间：≥15min。

四、主要配置（单台）：

1、主机：1台。

2、超纯度透析液过滤装置：1个

3、透析器固定夹：1个

4、血路管动脉壶固定夹：1个

5、血泵摇把：1个

6、透析液安全过滤器：1个

7、在线尿毒素清除率监测模块：1个

8、在线血压监测模块：1个

第3包  品目3-2  血液透析滤过机

一、数量：2台套

二、主要用途：用于慢性肾衰竭（尿毒症）患者血液透析滤过治疗。

三、技术参数：

1、具有碳酸盐、醋酸盐、单超透析多种透析模式，适用各种配方透析液；可用碳酸盐干粉。

2、治疗模式：HD模式、前稀释HDF、后稀释HDF、前稀释HF、后稀释HF可随时转换。

3、具备固定及可设定的钠曲线。

▲4、具备固定及可设定的可调超滤曲线。

▲5、超滤系统：平衡腔超滤控制系统，可达到零超滤，具备平衡腔膜位移探测功能。

6、具备在线清除率（Kt/V）监测模块，可实时监测并显示清除率Kt/V值。

7、具备碳酸氢盐干粉接口。

8、具备置换液生成系统，使用同种规格的透析液过滤器可联机自产置换液。

9、配备在线血压监测模块。

▲10、具备透析液内毒素过滤器接口，可对透析液进行超纯滤过。配有原厂品牌透析液过滤器及支架，每支透析液过滤器可使用≥150人次或≥850h；

11、控制系统：

▲11.1、液晶显示屏、尺寸≥15英寸，中文操作界面，可实时显示治疗过程参数和曲线。

11.2、清洗消毒程序：

▲11.2.1、可进行化学、热、脱钙多种消毒清洗程序。包括：自动中央化学消毒功能、自动中央热销毒功能。

11.2.2、化学热消毒（温度≥80℃）：除钙、除脂和消毒程序一体进行，透析液吸管可联机清洗，消毒持续时间：≤40min，每周自动消毒程序。

▲11.2.3、具备透析液流量曲线功能、透析液温度曲线功能；。

11.3、血泵血流量调节范围：30～600ml/min，血泵管径可调。

11.4、肝素泵：

11.4.1、流量设置范围：0.5～10mL/h；可设定停泵时间，显示累积量，可作大剂量追加给药。具备肝素流量曲线。

11.4.2、可选用多种尺寸的注射器。

11.5、透析液流量调节范围：0～800mL/min，调整步长：≤100mL/min。

11.6、超滤率设置范围：0～4000mL/h；调节步长≤10mL/h；精度：≤±1%；可显示超滤目标、超滤时间、超滤速率、超滤量，可实现零超滤。

11.7、透析液温度设置范围：34～39.5℃，可实时监测并有超温保护功能。

11.8、静脉压力监测范围：-50～390mmHg；分辨率：≤10mmHg；误差：≤±10mmHg。

11.9、动脉压力监测范围：-300～300mmHg；分辨率：≤10mmHg；误差：≤±10mmHg。

11.10、跨膜压监测范围：-100～400mmHg；分辨率：≤20mmHg；具备跨膜压自动跟踪报警功能。

11.8、电导度检测：反馈式电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度。

▲11.9、自检阶段可对体外循环通路（血路管）加压检测密闭性；

11.10、具备空气监测功能。

11.11、体外循环或机器内部有泄漏时自动报警。

11.12、具备管路扭结和凝血报警功能。

11.13、具备内置维修和故障诊断软件。

11.14、具备网络接口。

12、内置不间断电源，断电时自动切换并可维持血泵正常运转及监测显示所有治疗数据工作时间：≥15min。

13、待机模式，可关闭透析液吸取；

14、置换液流量范围：20～400ml/min；

15、水供应进水压力范围：0.5～6.0 bar

四、主要配置：

1、主机：2台。

2、在线血压监测模块：2个。

3、在线清除率监测模块：2个。

4、细菌过滤装置：4个。

5、消毒液罐支架：2个。

6、透析原液吸管 ：2个。

第4包  品目4-1  多关节等速训练与测试系统

一、数量：1台套

二、设备用途：具有医疗器械注册证，主要用于对人体运动系统肌肉功能的测试和训练，以达到改善关节活动范围，增强关节稳定性和肌肉力量。

三、技术要求:

▲1、主机和座椅采用分体式结构设计。

2、主机

2.1、可新建、查询、编辑、删除病历。

2.2、运动模式：

2.1.1、等速：向心-向心、离心-离心、向心-离心、离心-离心；

2.2.2、等张：向心-离心、离心-向心；

2.2.3、等长模式；标准CPM、渐进式CPM、震荡式CPM；

2.3、具备主被动切换模式。

2.4、训练动作：

2.4.1、肩关节：屈曲/伸展、内收/外展（坐、立位）、内收/外展（侧卧位）、内旋/外旋（外展位）、内旋/外旋（坐、立位）、内旋/外旋（坐、立位）、内旋/外旋（前屈位）。（核实）

2.4.2、肘关节：屈曲/伸展；

2.4.3、腕关节：掌屈/背伸、尺偏/桡偏；

2.4.4、前臂：旋前/旋后；

2.4.5、髋关节：内收/外展、屈曲/伸展、内旋/外旋；

2.4.6、膝关节：屈曲/伸展（坐立）、屈曲/伸展（俯卧位）。

2.4.7、踝关节：跖屈/背屈（仰卧位）、跖屈/背屈（俯卧位）、内旋/外旋。

2.5、运动次数设置范围：0～900次。

2.6、曲线显示：可实时显示扭矩-时间曲线或扭矩-位置曲线，并可对曲线显示比例进行横向和纵向缩放。

2.7、运动角度最大设置范围：-359～359°。

2.8、主机具有双侧急停保护开关，同时配置手持式急停开关。

2.9、项目编辑：可对运动模式、阻力模式、受试关节、训练动作、训练体侧、关节运动范围、生理零点等参数进行设定。

2.10、可实时反馈患者当前的测试训练状态，包括力矩曲线、最大力矩、实时力矩、剩余次数等信息。

2.11、报告

2.11.1、报告数据：至少包括峰值扭矩、峰值扭矩平均值、最大平均扭矩、每千克峰值扭矩、CV值、峰值扭矩位置、到达峰值扭矩时间、峰值扭矩衰退时间、最大做功量、每千克最大做功量、平均功率、总做工量、疲劳指数。

2.11.2、可提供对比报告。

2.11.3、报告编辑：可添加评估结果和康复意见，可添加操作者名单。

2.11.4、配备报告输出终端，具有报告打印及导出功能。

3、动力头

▲3.1、承载力：≥750N，最大扭矩：≥500N·m。

▲3.2、最大向心运动速度：≥450°/s，最大离心运动速度：≥450°/s。

3.3、可电动调节动力头升降，动力头高度可调节范围：500～900mm。低频：操作界面应具有肌肉骨骼的治疗解剖图谱。

3.4、具有磁吸式安全限位装置。

4、座椅结构：

▲4.1、可电动调节座椅靠背角度、座垫长度、座垫角度。

4.2、具有手动移位和电动锁止功能。

4.3、靠背角度可调范围：105～180°。

4.4、座垫长度可调范围：0～100mm。

4.5、座垫角度可调范围：0～25°。

4.6、具有刻度指示装置。

4.7、座椅内置可充电蓄电池，容量：≥20AH。

▲4.8、座椅承载力：≥2000N。

4.9、座椅配备头枕、肩部固定带、腰部固定带、腿部固定带及扶手，扶手高度可调。

5、彩色图像显示终端尺寸：≥22英寸，配备支架，可调整显示器角度。

四、主要配置：

1、主机：1台

2、动力头：1套

3、图像显示终端及支架：1套。

4、报告输出终端：1台

6、适配器：16个

7、座椅（含遥控器2个）：1套

8、手持急停开关：2个

9、仪器车：1辆

10、激光定位器：1个。

第4包  品目4-2  上肢主被动运动康复训练器

一、数量：1台套

二、主要用途：用于上肢、手部评估与训练。

三、技术参数：

1、主机：

1.1、握力测量范围：0～80kg，精确度：≤2%。

1.2、可获取力达到最大峰值的时间点、平均峰值与整体的比率、后60%时间内的平均用力程度。

1.3、捏力测量范围：0～20kg，精确度：≤2%。

▲1.4、可获取三指捏力、指尖对指尖最大捏力、拇指与其他手指最大捏力。

1.5、抗阻控制器：1～10可调

1.6、可存储所有测试结果，并生成治疗计划，同时可生成报告

2、关节活动测量器

2.1、关节角度测量：-180～180°。

▲2.2、可测量前臂旋前/旋后度、肘关节主/被动屈/伸度、肩关节主/被动屈/伸度、外展/内收、髋、膝、踝等主被动活动度。

四、主要配置：

1、训练主机：1套。

2、关节活动测量器：2个。

3、握力计：1个。

4、手部训练套装：1套。

5、分指板套件：1件。

第5包  品目 5-1  超声内镜系统

一、数量：1台套

二、主要用途：用于对消化道、胰胆管系统、上呼吸道及支气产品技管进行腔内超声成像。

三、技术参数：

（一）、主机

1、成像模式：B模式

▲2、TGC：≥8段可调，每段增益≥20档可调

▲3、超声图像显示范围：1～12cm范围、≥12档可调。

▲4、无需更换探头，可一键切换≥2种探头频率。

5、可自动识别探头，并调取相应的扫描参数。

6、图像回放

6.1、可记录和回放采集到的超声原始数据，可在离线模式下调节对比度、TGC、可标注、测量。

▲6.2、图像回放：≥2000帧。

7、超声图像支持灰阶图、伪彩图；超声图像显示范围：≥10 档可调，超声图像对比度：≥5档可调。

8、冻结图像：

8.1、可在360°范围内任意角度旋转。

8.2、可在图像上进行箭头和文字标注操作，单幅图像≥26组。

8.3、长度测量：在图像冻结状态下，支持单幅图像上两点之间长度测量，支持单幅图像上周长和面积测量。

9、超声图像和内镜图像可同屏同步实时显示。

10、可同屏显示图像数量：≥4幅，每幅图像均可独立切帧显示。

11、具备局部放大功能。

12、系统图像增益：≥15档可调

13、可同屏同时显示中心频率不同的一幅冻结图像及一幅激活图像。

14、内置存储硬盘容量：≥1TB，支持存储手术视频录像。

15、可设置保存参数：≥20组。

16、具备患者检查信息管理功能，可对患者检查信息库进行检索、查看、编辑、保存、预览、报告打印。

17、报告模板：可提供超声报告模板、超声和内镜融合报告模板，并可手动编辑模板。

18、具备DIC0M3.0接口，开放查询、存储、传输、打印和工作列表协议。

19、具备USB接口，可导出PC通用文件格式的图片和视频。

20、视频输出端口：HDMI、SDI、DP等。

21、中文操作界面。

22、主机设计使用年限≥10年（提供铭牌照片或说明书证明）。

（二）探头：

▲1、探头设计使用年限≥2年（提供铭牌照片或说明书证明）。

2、支气管超声探头：

2.1、工作频率：20MHz±10%。

▲2.2、轴向分辨力：≤0.2mm。

2.3、切片厚度：≤3mm。

2.4、扫描角度：环形360°。

2.5、先端部外径：≤1.7mm。

3、消化道超声探头：

▲3.1工作频率：12MHz±10%、20MHz±10%，可一键切换工作频率。

3.2、图像几何畸变：≤10%。

3.3、扫描角度：环形360°。

3.4、切片厚度：≤3mm。

3.5、探头外径：≤2.5mm。

4、胆胰超声探头：

4.1工作频率：20MHz。

4.2图像几何畸变：≤10%。

4.3扫描角度：环形360°。

4.4工作长度：2100mm±10%。

4.5兼容导丝：标称直径≤0.89mm的斑马导丝。

（三）、探头驱动器：

3.1、驱动器转速为：≥900 rpm。

▲3.2、支持单通道和双通道超声信号传输。

3.3、可自动识别超声小探头的型号和频率。

（四）、监视器：彩色液晶、尺寸：≥24英寸，分辨率：≥1920×1080P。

四、主要配置

1、主机：1台。

2、探头驱动器：1个。

3、内窥镜用超声支气管探头(支气管)：2把。

4、内窥镜用超声消化道双频探头：1把。

5、监视器：1台。

6、推车：1辆。

第5包  品目5-2  视频气管插管镜

一、数量：1台套

二、主要用途：用于双腔支气管导管（DLT）定位及引导气管插管并可同步进行吸引及支气管冲洗操作。

三、技术参数

1、手柄（含插入管）：

1.1、插入管外径：≤3.3mm，有效长度：≥600mm，

▲1.2、插入管工作通道：≥1.2mm。

1.3、插入管视野角：≥90°±15%°。

▲1.4、插入管景深：3～100mm。

1.5、插入管弯曲角度：向上≥160°，向下≥130°。

1.6、分辨率：≥9.92 lP/mm。

1.7、光源：LED，最大照度：≥700lux。

1.8、手柄功能按键数量：≥2个，可控制拍照、吸引。

2、主机：

2.1、配备彩色液晶显示屏、尺寸：≥3英寸。

2.2、存储容量：≥32G。

▲2.3、内置可充电电池，支持主机正常工作时间：≥16小时。

四、主要配置：

1、主机：1台

2、手柄（含插入管）：1个。

3、软管部件（具有吸痰、给药、吹氧等功能）：1套

4、吸引按键：2个

5、测漏仪：2个

6、侧漏堵头：1个

7、ETO通气帽：1个

8、保护帽：1个

9、软管冲洗管路：1根

10、清洗刷：2根

第6包  品目 6-1  多导睡眠记录仪

一、数量：4台套

二、设备用途：用于诊断睡眠呼吸障碍，包括睡眠呼吸暂停综合症、鼾症、上气道阻力综合症，也用于其它睡眠障碍（失眠、发作性睡眠、快速眼动睡眠行为障碍等）的辅助诊断。

三、技术参数：

1、多导睡眠记录仪主机：

▲1.1、输入通道：通道数≥56，脑电EEG（≥10导）、眼电EOG（≥2导）、下颌肌电EMG（≥3导）、心电ECG（≥2导）、腿动PLM（≥4导）、、视频（≥2导）、音频（≥2导）、压力、压力式气流、压力式鼾声、麦克风鼾声、热敏式气流、RIP胸部运动、RIP腹部运动、血氧饱和度SpO2、脉率、脉搏波、PPG光电脉搏容积波、体动、环境光、事件标记、扩展通道等

1.2、主机可直接固定于呼吸带上使用，患者可自由活动；外形尺寸：≤100×30×80 mm，重量：≤100g。

1.3、配备液晶显示屏，可实时显示记录状态、蓝牙连接状态、电池电量、剩余内存容量等信息。

▲1.4、物理按钮数量：≥3个，可用于患者事件标记、数据管理。

1.5、主机内置蓝牙模块，具备无线实时传输功能、无线压力滴定连接功能。

1.6、采样精度：≥24位

1.7、内置压力式气流传感器、带鲁尔接头。

1.8、内置麦克风录音功能，可检测环境声音，并解析出实际鼾声波形。

1.9、具备实时阻抗检测功能，可实时查看导联脱落情况，并对导联脱落状态进行同步记录。

1.10、内置三维加速度传感器，可测量仰卧、俯卧、左侧卧、右侧卧、站立五种体位。

1.11、具备断电续传功能，实时记录状态下，更换主机电池后，可重新连接并记录数据。

2、血氧采集器：

2.1、腕表方式穿戴，血氧采集器需通过蓝牙与主机无线连接。

2.2、血氧采集器具有显示屏，可实时显示血氧、脉率、蓝牙连接状态、电池剩余容量等信息。

2.3、内置锂电池供电。

▲2.4、血氧采集器外形尺寸：≤60×50×30mm，重量：≤50g。

3、无线压力滴定模块：

▲3.1、触摸显示屏尺寸：≥5英寸，分辨率：≥480×800，支持多点触控功能。

3.2、可无线连接呼吸机进行压力滴定。

▲3.3、工作模式：持续正压通气模式（CPAP）、自动持续正压通气模式（APAP）、自主控制双水平正压通气模式（S-Auto）、自主控制双水平正压通气模式（S）、自主/时间控制模式（S/T）、时间控制模式（T）等。

3.4、可同时显示呼吸机压力、流量和潮气量曲线。

4、数据采集分析工作站：

4.1、CPU：i5同等或以上性能；内存：≥16G；硬盘：≥512G+1T；图像显示终端尺寸：≥21英寸；图文输出系统：黑白激光输出。

4.2、全中文操作界面。

4.3、具备多导睡眠采集智能分析软件，包括睡眠分期、微觉醒事件、周期性腿动、呼吸事件、心律失常、氧减事件、心脏事件、睡眠结构、体位、鼾声事件、磨牙等事件分析功能。

4.4、可分析心动过速、心动过缓、宽复合波心电过速、窄复合波心电过速、心脏停博等事件。

4.5、可生成全中文分析报告，可自定义患者报告，包括语言、样式、不同事件分析、趋势图组合等；报告可导出Excel、PDF、Word等多种格式。

▲4.6、可将分析数据直接导出EDF、mat或CVS格式文件，可直接导入Matlab、Profusion、SPSS等医学统计软件进行数据分析。

4.7、具有睡眠数据管理功能，可一键导出所有患者的各项分析生理指标至Excel中，同时可自定义不同分析指标的标签顺序。

4.8、具有高清红外视频监测功能，支持双音视频采集，与多导睡眠记录仪无缝连接，监控视频同步患者的监测数据。

4.9、整体数据可通过趋势图、图表两种方式进行统计。

4.10、波形窗口可将高频、低频信号分屏显示，可选择不同时基浏览或者放大图形进行数据分析，可使用放大镜放大局部波形。

四、主要配置（4套全部）：

1、多导睡眠记录仪主机：4台。

2、血氧采集器：4台

3、无线压力滴定模块：1套。

4、多导睡眠记录仪附件（包括：血氧指套、脑电电极线、胸腹呼吸带、胸腹呼吸导联线、下颌肌电电极、肢体导联线和热敏式口鼻气流传感器等）：8套。

5、音视频（包括数字视频采集软件、摄像头组件和内置音频麦克风）：4套。

6、数据采集分析工作站：4套。

7、图文输出系统：4台。

8、台车：4台。

第6包  品目6-2  多导睡眠记录仪（便携式）

一、数量：2台套

二、主要用途：用于睡眠呼吸暂停综合症、鼾症、上气道阻力综合症的诊断。

三、技术参数：

1、主机：

1.1、输入通道：通道数≥32，包括脑电EEG（≥2导）、眼电EOG（≥2导）、心电ECG（≥2导）、腿动PLM（≥4导）、压力、压力式气流、压力式鼾声、麦克风鼾声、热敏式气流、RIP胸部运动、RIP腹部运动、血氧饱和度、脉率、脉搏波、体位、体动、环境光、事件标记。

1.2、主机可直接固定于呼吸带上使用，患者可自由活动；外形尺寸：≤100×30×80mm，重量：≤100g。

1.3、具有液晶显示屏，可实时显示记录状态、蓝牙连接状态、电池电量、剩余内存容量等信息。

▲1.4、物理按钮数量：≥3个，可用于患者事件标记、数据管理。

1.5、主机内置蓝牙模块，具备无线实时传输功能。

1.6、采样精度：≥24位

1.7、内置压力式气流传感器、带鲁尔接头。

1.8、内置麦克风录音功能，可检测环境声音，并解析出实际鼾声波形。

1.9、内置三维加速度传感器，可测量仰卧、俯卧、左侧卧、右侧卧、站立五种体位。

1.10、锂电池供电，可连续工作时间：≥24小时。

2、血氧采集器：

2.1、腕表方式穿戴，血氧采集器需通过蓝牙与主机无线连接。

▲2.2、血氧采集器具有显示屏，可实时显示血氧、脉率、蓝牙连接状态、电池剩余容量等信息。

2.3、内置锂电池供电。

▲2.4、血氧采集器尺寸：≤60×50×30mm，重量：≤50g。

3、数据采集分析工作站：

3.1、CPU：i5同等或以上性能；内存：≥16G；硬盘容量：≥512G+1T；图像显示终端尺寸：≥21英寸；图文输出系统：黑白激光输出。

3.2、全中文操作界面。

3.3、可对不同信号设置高通滤波、低通滤波、工作频率。

3.4、具备多导睡眠采集智能分析软件，包括睡眠分期、微觉醒事件、周期性腿动、呼吸事件、心律失常、氧减事件、心脏事件、睡眠结构、体位、鼾声事件、磨牙等事件分析功能。

3.5、可分析心动过速、心动过缓、宽复合波心电过速、窄复合波心电过速、心脏停博等事件。

3.6、可生成全中文分析报告，可自定义患者报告，包括语言、样式、不同事件分析、趋势图组合等；报告可导出Excel、PDF、Word等多种格式。

▲3.7、可将分析数据直接导出EDF、mat或CVS格式文件，可直接导入Matlab、SPSS等医学统计软件进行数据分析。

3.8、软件具有睡眠数据管理功能，可一键导出所有患者的各项分析生理指标至Excel中，同时可自定义不同分析指标的标签顺序。

3.9、整体数据可通过趋势图、图表两种方式进行统计。

3.10、波形窗口可将高频、低频信号分屏显示，可选择不同时基浏览或者放大图形进行数据分析，可使用放大镜放大局部波形。

四、主要配置：

1、多导睡眠记录仪（便携）主机：2台、

2、血氧采集器：2台。

3、多导睡眠记录仪（便携）附件（包括：血氧指套、5芯脑电/眼动电极、胸腹呼吸带、胸腹呼吸导联线、下颌肌电电极、肢体导联线和热敏式口鼻气流传感器等）：4套。

4、数据采集分析工作站：2套。

5、图文输出系统：2台

第7包  品目7-1  射频控温热凝器1

一、数量：1台套

二、主要用途：用于三叉神经痛、脊神经根疼痛（颈椎神经、腰椎神经）、腰椎间盘突出的射频消融。

三、技术参数

▲1、独立输出通道：≥4通道，可设置四个不同时间和温度，可同时输出治疗不同靶点≥4个，

2、具备连续射频和脉冲射频模式，工作过程中温度可直接调节，无需停机；

3、脉冲射频模式：

3.1、具有温度模式、电压模式和脉宽模式。

3.2、温度设定范围：30～95℃。

▲3.3、脉冲射频电压：峰值电压≥140V。

4、连续射频模式：

▲4.1、具有标准模式、阶跃模式和功率模式.

4.2、支持1个双极输出和1个单极输出或同时2个双极输出。

▲5、射频输出功率：≥70W。

▲6、热凝工作频率：≥488kHz，误差：≤±5kHz。

7、电阻抗测量范围：30～2999Ω，四路使用时可分别同时显示每一路的阻抗值；8、中性电极粘贴质量检测：脱落电阻值：165Ω±20Ω。

9、电刺激模式：

9.1、刺激波形：双相刺激波、单相刺激波、双相交替波等。

9.2、具有恒定电流、恒定电压刺激功能。

9.3、恒定电压刺激幅度：0～10V；恒定电流刺激幅度：0～10mA；

10、控制系统：

10.1、配备液晶触摸显示屏、尺寸：≥12英寸。

10.2、具备病案管理系统，可录入病人信息、打印治疗报告，导入和查看图像。

10.3、刺激界面可显示柱状图，射频界面可显示温度曲线、

▲10.4、可存储常用电刺激和射频参数≥20组。

10.5、具备开机自测功能，可以对手术电极专门检测，测试通过正常方可工作。

▲11、永久使用手术电极（可重复消毒）：镍钛合金材质，可高温高压灭菌。同时，在设备正常使用期间，免费提供使用。

四、主要配置：

1、主机：1台

2、脚踏开关控制器：2个。

3、台车：1辆。

4、永久使用射频电极（可重复消毒）：4支。

5、永久使用中性电极（可重复消毒）：5片。

6、一次性使用中性电极：10个

7、一次性射频手术电极：1根。

8、一次性射频套管针：10根。

9、高温消毒盒：2个。

第7包  品目7-2  射频控温热凝器2

一、数量：1台套

二、主要用途：用于三叉神经痛、脊神经根疼痛（颈椎神经、腰椎神经）、腰椎间盘突出的射频消融。

三、技术参数

▲1、独立输出通道，可设置不同时间和温度。

2、具备连续射频和脉冲射频模式，工作过程中温度可直接调节，无需停机。

3、脉冲射频模式：

▲3.1、具有温度模式、电压模式和脉宽模式。

3.2、温度设定范围：30～95℃。

▲3.3、脉冲射频电压：峰值电压≥140V。

4、连续射频模式：具有标准模式、阶跃模式和功率模式。

▲5、射频输出功率：≥50W。

▲6、热凝工作频率：≥488kHz，误差：不超过±5kHz。

7、电阻抗测量范围：30～2999Ω；

8、中性电极粘贴质量检测：脱落电阻值：165Ω±20Ω。

9、电刺激模式：

9.1、刺激波形：双相刺激波、单相刺激波、双相交替波等。

9.2、具有恒定电流、恒定电压刺激功能。

9.3、恒定电压刺激幅度：0～10V；恒定电流刺激幅度：0～10mA；

10、控制系统：

10.1、配备液晶触摸显示屏、尺寸：≥8英寸。

10.2、具备病案管理系统，可录入病人信息、打印治疗报告，导入和查看图像。

10.3、刺激界面可显示柱状图，射频界面可显示温度曲线、

10.4、可存储常用电刺激和射频参数≥5 组。

10.5、具备开机自测功能，可对手术电极专门检测，测试通过正常方可工作。

▲11、永久使用手术电极（可重复消毒）：镍钛合金材质，可高温高压灭菌。同时，在设备正常使用期间，免费提供使用。

四、主要配置：

1、主机：1台

2、脚踏开关控制器：2个。

3、台车：1辆。

4、永久使用射频电极（可重复消毒）：2支。

5、永久使用中性电极（可重复消毒）：2片。

6、一次性使用中性电极：5片。

7、一次性射频手术电极：1根。

8、一次性射频套管针：6根。

9、高温消毒盒：2个。

第8包  品目8-1  电子鼻咽喉镜系统

一、数量：1台套

二、主要用途：用于嗓音疾病的诊治、喉癌早期筛查以及在内镜下咽喉部异物取出、肿瘤活检。

三、技术参数：

1、电子内窥镜图像处理器及光源：1套

▲1.1、可处理和输出最高分辨率≥1920×1080的视频图像。

1.2、测光模式：均值和峰值测光。

▲1.3、可对不同波长范围的照明光成像。

1.4、可分别调节红色、绿色、蓝色、色度。

1.5、具备结构强调、轮廓强调功能，多挡可调。

1.6、具备降噪功能。

1.7、数字放大倍数：1.0～2.0×，多档可调。

1.8、白平衡可调，关机后参数可保留。

1.9、具备冻结及回放功能，冻结图像还可进行边缘强化、结构强化、数字放大等处理。

1.10、存储容量：≥500G；存储患者数量：≥100000个

▲1.11、液晶触摸显示屏尺寸：≥10英寸，可在屏幕显示当前系统状态，包括图像显示状态、强化类型、强化等级、调光模式、放大倍数、冻结/回放、时间等。

1.12、具有USB接口，可导出、存储图片、视频图像。

1.13、可兼容鼻咽喉镜、支气管镜等。

1.14、内窥镜冷光源：

1.14.1、光源：LED，设计使用寿命：≥30000小时。

1.14.2、可提供不同波长的照明光。

1.14.3、具备自动、手动调光功能。

2、监视器：彩色液晶显示器、尺寸：≥26英寸，分辨率：≥1920×1080。

3、电子鼻咽喉镜（检查镜）：

3.1、视野角度：≥120°

3.2、视野方向：直视。

3.3、景深：3～100mm。

▲3.4、先端部外径：≤2.8mm，插入部外径：≤2.8mm。

3.5、工作长度：≥300mm

▲3.6、弯曲角度：上≥160°，下≥130°，具有弯角锁紧功能。

3.7、可对不同波长范围的照明光成像光学染色功能。

4、电子鼻咽喉镜（治疗镜）：

4.1、视野角度：≥120°

4.2、视野方向：直视

4.3、景深：3～100mm

4.4、先端部外径：≤5mm；插入部外径：≤5mm

4.5、工作长度：≥380mm

4.6、弯曲角度：上≥160°，下≥130°，具有弯角锁紧功能。

4.7、钳道内径：≥2.2mm。

4.8、具有内镜信息记忆功能

▲4.9、可对不同波长范围的照明光成像。

5、台车：≥4层。

6、图文工作站：

6.1、CPU：i7同等或以上性能；内存：≥16G；硬盘：≥1T；图像显示终端尺寸≥22英寸；输出终端：激光输出终端。

6.2、具备图像采集报告软件。

7、配置智能储存柜、储存咽喉镜数量：≥8条，同时具有免晨消功能。

四、主要配置：

1、电子内窥镜图像处理器及光源(含工作站、激光输出终端）：1套。

2、电子鼻咽喉镜（检查型）：2条。

3、电子鼻咽喉镜（治疗型）：2条。

4、监视器：1台。

5、台车：1辆。

6、图文工作站：1套

7、内镜智能储存柜：1台

第9包  品目9-1  眼球震颤描记仪

一、数量：1台套

二、主要用途：用于记录眼震及眼动轨迹，辅助诊断眩晕症。

三、技术要求:

1、主机参数要求：

▲1.1、分辨率：≥1920×1080、帧率：≥60fp；

1.2、双眼眼罩设计，可同时完成左、右双眼的检查；

▲1.3、图像通道数：≥6通道，水平(左、右），垂直(上、下）、旋转眼震曲线

1.4、瞳孔定标：自动追踪瞳孔位置

1.5、眼球追踪：实时追踪眼球动态，高清传输每一帧画面

1.6、眼动识别准确度：≤±1.2°（水平/垂直）、±1°（旋转）

1.7、头动识别准确度：≤±3°/s，速度范围≥±250°/s

1.8、刺激信号准确度：≤±3%

1.9、具备固视抑制功能：配备固视抑制灯

1.10、视觉诱发：液晶视靶或者投影仪（全视野视靶）

1.11、信号种类：方波、正弦波

▲1.12、设备有效使用年限：≥8年（需提供证明文件）

2、软件参数要求：

2.1、试验模块：校准试验、自发性眼震试验，位置试验（静态、动态）、视动试验（水平、垂直）、平稳追踪试验（水平、垂直）、扫视试验（水平、垂直）、凝视试验（水平、垂直）、视频头脉冲试验（甩头、甩头抑制）、自定义试验等。

2.1.1、自发性眼震试验：记录时间1～600秒可调，显示水平、垂直、扭转眼震曲线；

▲2.1.2、静态位置试验：记录时间1～600秒可调，显示水平、垂直、扭转眼震曲线；

▲2.1.3、动态位置试验：记录时间1～600秒可调，显示水平、垂直、扭转眼震曲线；

▲2.1.4、视动试验（水平、垂直）：1～90°/秒可调，记录时间：1～60秒可调，三种诱发视靶；

▲2.1.5、平稳追踪试验（水平、垂直）；视靶1～200°/秒可调，记录时间：1～60秒可调；

2.1.6、扫视试验（水平、垂直）；视靶随机显示，记录时间：0～300秒可调；

2.1.7、凝视试验（水平、垂直）：±50°可调；靶点停留时间：1～20秒可调；

▲2.1.8、视频头脉冲试验（甩头试验）：可完成左、右双眼的检查，可进行甩头VVOR、甩头抑制VORS等试验；

2.1.9、自定义试验：可设置摇头试验等项目。

2.2、基本要求：自主研发诊断软件，视频图像清晰，包含视频储存回放功能；

▲2.3、可描记和分析眼球水平、垂直、扭转3D运动曲线，并且出具眼震报告；

2.4、分析功能：每个实验可以单独获取的眼震数据，并进行独立分析；具备精确的眼震分析图；可分析病人有无眼震，显示眼震的方向以及慢相角速度；精度：≤0.2度；

▲2.5、四位一体同步显示：眼动视频、体位视频、眼震曲线、SPV值四位一体同步显示；可自动分析慢相角速度，且播放速度可调，方便回顾实验时判断眼震方向；

2.6、主机软件数据支持与医院网络系统链接。

3、其他要求：

3.1、诊断报告：单独打印每个实验的分析数据图以及医生的初诊结果。

3.2、内置问诊表：包含总结、眩晕及平衡失调、听力下降、耳鸣、步态失调、头痛、既往史、家族史、个人史和过往诊断治疗史等。

四、主要配置：

1、眼罩主机：1台。

2、同步视频摄像头：1个。

3、数据采集分析工作站（工作站、输出终端）：1套。

4、分析软件： 1套。

5、眼罩固定盒：1个。

6、面垫：1盒。

7、遮光盒：2盒

8、靶点：1个。

9、台车：1辆。

10、便携包：1个。

第10包  品目 10-1 低频交变磁场治疗仪

一、数量：1台套

二、主要用途：用于肩周炎，创伤后肘关节，腰肌筋膜炎的辅助治疗。

三、技术要求:

1、主机：

▲1.1、磁场输出通道：≥2通道，可独立或同时输出。

1.2、磁感应强度：≥3.5T。

1.3、磁场输出频率：≥50Hz。

1.4、磁场输出脉冲宽度：90～110 s。

▲1.5、激光输出口：≥3个；单个激光输出功率：≥4.0mW。

1.6、激光波长：645～655nm。

1.7、液晶触摸显示屏尺寸：≥12英寸。

1.8、治疗处方：≥65个。

1.9、治疗时间设置范围：1～60min，调节步长：≤1min。

2、双万向调节支臂，活动关节数量：≥3个，可360°调节，可一键锁紧。

3、治疗头

3.1、配备双治疗头，可同时治疗两位患者。

▲3.2、治疗头同时具备激光和磁场刺激功能。

3.3、磁感应线圈具备独立的保护装置。

4、冷却系统：液态循环冷却，冷却系统发生故障时，可提示或停止磁场输出。

四、主要配置：

1、主机：1台

2、支臂：2个

3、治疗头：2个

4、冷却系统：1套。

第11包  品目11-1  恒压灌注清石系统

一、数量：1台套

二、主要用途：用于结石碎石取石术中灌注、吸引、测压及智能控压。

三、技术参数:

1、主机：

1.1、测压传感器：

1.1.1、测量范围：-50～350mmHg。

▲1.1.2、灵敏度：≥0.05V/mmHg；误差：≤±1.5%mmHg。

▲1.2、工作腔内压力设定范围：-30～30mmHg

1.3、吸引压力设定范围：10～375mmHg

1.4、吸引压力误差：吸引压力≤50mmHg误差≤±5mmHg，吸引压力＞50mmHg无创≤±10%。

1.5、测量压力准确性：当-30mmHg≤测量压力≤50mmHg时，测量允差为±2mmHg;当50mmHg<测量压力≤300mmHg时，测量允差为±10%。

1.6、工作腔内报警压力设定范围：10～40mmHg。

▲1.7、灌注流量设定范围：40～1000mL/min。

1.8、灌注流量误差：流量值＜100mL/min流量误差≤±10mL/min，流量值≥100mL/min流量误差≤±10%。

▲1.9、当腔内压力平均值高于报警压力设定值，可声光报警，同时停止灌注泵工作。

1.10、具备USB接口，可将手术数据拷贝到U盘。

1.11、工作噪音：≤75dB。

▲1.12、运行模式：常规模式、智能模式。

▲1.13、工作模式：检查、碎石、清石

▲2、操作手柄：具备工作切换和灌注流量调节功能。

3、收集器容积：≥2×4000mL。

四、主要配置：

1、主机：1台

2、灌注管路：1套。

3、吸引管路：1套。

4、收集瓶：2个。

5、台车：1辆。

第12包  品目12-1  内窥镜手术刨削器

一、数量：1台套

二、主要用途：通过旋转刀头片高速旋转，绞碎病变组织并吸出。

三、技术要求:

1、主机

1.1、内置负压吸引装置。

▲1.2、输出转速：≥300rpm，最大转速：≥2100rpm；转速≥10档可调。

▲1.3、最大负压值：≥80kPa。

1.4、吸引流量：≥400mL/min。

▲1.5、使用期限：≥8年。

2、手柄

▲2.1、静音电机，可拆卸清洁消毒灭菌。

▲2.2、电机旋转模式：单一方向旋转、往复交替循环旋转。

2.3、空载往复频率：70～110次/min。

▲2.4、额定负载转矩：≥50mN·m。

2.5、噪音：≤65dB。

▲3、刨削刀头：直径4.8×360mm、直径4.8×390mm两种及以上规格可支持。

4、脚踏开关：双档位多功能单踏板脚踏控制开关，可启动负压吸引、可保持开启吸引状态同时启动刨削刀头旋转切割。

5、液体收集瓶(负压瓶)：≥4L，数量：≥2个，负压瓶设内置自动防溢流装置。

▲6、膀胱内窥镜（粉碎镜）：宝石镜面；视向角：0°；视野角：≥60°，工作长度：210 mm±3%。

四、主要配置：

1、主机：1台

2、操作手柄（含电机）：1把。

3、刨削刀头：4把。

4、脚踏开关：2台。

5、集液瓶：2个。

6、台车：1辆。

7、膀胱内窥镜：1根。

8、外鞘：1支。

9、内鞘：1支。

10、闭孔鞘芯：1支。

第13包  品目13-1  移动式G型臂X线机

一、数量：1台套

二、主要用途：用于骨科手术的X光定位。

三、技术参数

（一）、G形臂主机：

1、G形臂机架：

▲1.1、机架：双立柱结构。

1.2、透视系统电动调节升降行程：≥30cm。

1.3、轨道方向电动调节旋转角度：≥±15°。

1.4、SID（焦屏距）调节范围：≥30cm。

▲1.5、G臂最大开口：≥95cm。

▲1.6、机架旋转方式：电动旋转。

1.7、具备防碰撞系统。

1.8、具备正位、侧位双路激光定位装置。

▲1.9、机架配备4个万向轮及制动系统，可向各方向移动。

2、高压发生器：

2.1、数量：2台。

2.2、高压发生器功率：≥5kW。

▲2.3、电压调节范围：40～120kV。

▲2.4、最大管电流≥15mA。

3、球管：

3.1、数量：2只

▲3.2、球管焦点：双焦点，小焦点尺寸：≤0.3mm，大焦点：≤0.6mm。

▲3.3、阳极：旋转阳极，转速：≥3000rpm。

▲3.4、热容量：≥1000kHu（球管热容量）。

4、探测器：

4.1、数量：2套。

▲4.2、探测器类型：非晶硅数字平板探测器

4.3、像素矩阵：≥1024×1024；

4.4、探测器尺寸：≥21×21cm。

4.5、像素尺寸：≤205m。

5、限束器：2个。

6、滤线栅：2块。

（二）、图像显示器：

▲1、实时图像监视器尺寸：≥19英寸，分辨率：≥1280×1024；数量：≥2台。

2、控制监视器尺寸：≥18英寸，分辨率：≥1300×700；数量：≥1台。

▲3、实时图像监视器旋转角度：≥±90°。

（三）、图像工作站：

1、win10及以上操作系统，CPU 4核8线程，主频≥3.4GHz内存：≥16G；硬盘空间：≥1T，硬盘图像存储量：≥40万幅。

2、具备图像实时边缘增强、图像降噪锐化等图像处理功能

3、具备对比/亮度调节、正/负片图像显示、水平/竖直镜像、图像旋转功能

4、具备DICOM3.0接口，开放图像存储、打印、导出和网络传输协议。

5、具有USB接口，可导出BMP或JPEG格式图像。

四、主要配置

1、G形臂主机：1套。

2、图像工作站：1套。

3、图像监视器：3台。

4、三键脚踏开关：2个。

5、高压发生器：2套

6、 X线球管：2套

7、动态平板探测器：2块

8、滤线栅：2块

9、激光定位系统：2套

10、限束器：2个

第14包  品目14-1  精神压力分析仪

一、数量：1台套

二、主要用途：实现检测人体精神压力水平与自主神经功能。

三、技术参数：

1、信号采集器：

1.1、液晶显示屏尺寸：≥10英寸,电源：锂电池。

▲1.2、采集通道：≥2通道，可采集心电(ECG)信号和光电体积描记（PPG)信号。

1.3、生理信号采样频率：≥500Hz。

1.4、心率测量范围：30～250 bpm；误差：≤±10%或±5bpm。

1.5、呼吸率测量范围：0～120rpm；误差：≤±2rpm。

1.6、测试过程有语音提示功能。

2、数据处理工作站：

2.1、CPU：i5同等或以上性能；内存：≥16G；硬盘：≥512G；图像显示终端≥21英寸；结果输出终端：彩色激光结果输出终端。

2.2、具备有线网口或无线WiFi功能,一台主机可连接多台信号采集器，实现对多人进行数据采集、分析、处理和生成评估结。

▲2.3、检测模式：自主功能评估模式、心率变异(HRV)评估模式、PPG评估模式、ECG评估模式、量表评估模式等。

2.4、心率变异分析评估模式：

2.4.1、基于脉搏光电描记波信号和心电信号，可对受试者的身体压力(PSI)、心理压力(MSI)、抗压能力心脏稳定性、自主神经平衡等指标进行评估。

2.4.2、可自动基于报告内容给予辅助的诊断意见，同时户可对诊断意见进行修改和提交。

2.4.3、可实时显示测试过程的信号，可以显示心率、脉率和呼吸率，测试结束可以进行回放。

2.4.4、测试时间多种可选。

2.4.5、HRV时域分析指标:平均心率（Mean HR）、心率标准差（SDNN）、心率变异均方根（RMSSD）、相邻RR间隔大于50毫秒占所有心跳次数的百分比（PNN50）、直方图中最高段所包括的RR间隔的个数（AMo）和落在直方图最高段中所有RR间隔的平均值（Mo）等；

2.4.6、HRV频域分析指标:总功率（TP）、极低频功率（VLF）、低频功率（LF）、高频功率（HF）、低频功率标准值（LFa）、高频功率标准值（HFa）和低频与高频功率比值（LF/HF）等；

2.4.7、HRV非线性分析指标:通过心率变异的散点图, 可分析相邻心跳间期分布的短轴(SD1)、相邻心跳间期分布的长轴(SD2)和短轴与长轴的比值(SD1/SD2)；

2.5、ECG评估模式：根据对心电波形的分析，可预测室性和室上性期前收缩及心律不齐出现的次数，可回放测试过程的心电图和查看相关分析结果，并生成ECG分析报告。

2.6、脉搏波速度分析模式：通过采集光电容积描记波信号(PPG)，定量计算射血弹性指数（EEI）、重搏弹性指数（DEI）、重搏扩张指数（DDI）、增强指数（AI），反射指数（RI）和硬度指数（SI），自动分析APG类型，评估外周血液循环情况。

2.7、自主功能评估模式：通过对受试者在静息、深呼吸、Valsalva和站立状态下的生理信号进行分析，评估静息状态下的自主神经系统所处在的状态、评估副交感神经对深呼吸的反应、评估交感神经对Valsalva动作的反应和评估自主神经系统对站立的反应。

▲2.8、量表评估模式：至少包含汉密尔顿焦虑量表(HAMA)、汉密尔顿抑郁量表(HAMD)、疲劳量表(FS-14)、匹兹堡睡眠质量指数量表(PSQI)。

▲2.9、测试模式可选择成人、儿童模式。

2.10、身心压力的评估：定量评估身体压力、心理压力、功能年龄、健康风险因子等，可提供相对于同龄人的身体压力指数(PSI)、心理压力指数(MSI)和功能年龄(FA)等；

2.11结果报告:软件可自动分析不同测试类型的数据，可生成各种概览报告、摘要报告、图表报告、PPG分析报告、脉搏波速度分析、HRV压力评估报告和汇总报告等。

2.12、数据管理：可对数据进行导入、导出和备份，也可将相关结果以JPG、PDF和EXCEL等方式进行数据导出；可对单人和多人的不同测量结果进行统计分析｡

2.13、数据回放和分析：可对测试过程的心电、呼吸数据可进行手动和自动地回放，同时可对心电数据和脉搏波数据进行频谱分析、直方图分析和散点图分析等。

四、主要配置：

1、信号采集器：1台。

2、数据处理工作站（含软件）：1套。

3、心电肢体夹：1套。

4、ECG心电导联线：1条。

5、PPG光学容积导线：1条。

6、台车：1台。

7、结果输出终端：1台。

第15包  品目15-1  血管内超声系统

一、数量：1台套

二、主要用途：用于心内科在冠脉介入手术中进行冠状动脉血管内超声成像检查。

三、技术参数

1、超声主机：

▲1.1、移动推车式超声诊断平台。

1.2、支持≥60MHz机械旋转式超声导管。

1.3、CPU：i7同等或以上性能；主频：≥3.6GHz；硬盘：≥1T；图像专用监视器；彩色液晶显示器尺寸：≥19 英寸，分辨率：≥1280×1024；结果输出终端：热敏黑白结果输出终端。

▲1.4、自动回撤采集数：≥7000帧图像；

1.5、手动回撤采集数：≥7000帧图像；

1.6、具有自动化血管壁和血管内腔测量功能，可根据医生选择的检查血管段进行自动分析及标注需重点关注的信息。

1.7、具有图像动态回顾功能。

1.8、具有双图显示功能，可显示来自同一回撤不同帧的两幅截面图像。

1.9、具备书签添加功能，可自动测量书签距离。

1.10、具备图像降噪模式。

1.11、长轴图像下可显示距离标尺。

1.12、可提供AVI输出格式的视频及PNG 或者 JPG 格式的静态图片。

1.13、具备DICOM3.0接口，与院方 HIS 系统及 PACS 系统互联，负责相关接口费用。

2、驱动马达：

2.1、回撤马达与滑板采用一体化设计。

▲2.2、具备自动回撤和手动回撤功能，自动回撤距离：≥150mm

2.3、回撤速度：≥3档可选。

2.4 与院方 HIS 系统及 PACS 系统实现互联互通；

3、超声诊断导管：

▲3.1、冠脉血管内超声诊断导管为京津冀省际联盟集中带量采购中标产品。

3.2、轴向分辨率：≤22m.

3.3、远端涂覆有亲水涂层。

四、主要配置：

1、超声主机：1台。

2、自动回撤马达：1台。

3、数据处理工作站（含软件）：1套。

4、结果输出终端：1台

第16包  品目16-1  眼动检测仪

一、数量：1台套

二、主要用途：记录眼球活动轨迹和瞳孔大小变化，可提供眼动反应时间、眼动速度、注视偏移、正确率、纠错次数等多种定量化数据。

三、技术参数：

1、眼动检测仪主机

1.1、内存：≥6GB。

1.2、双屏显示，显示器尺寸：≥5英寸（补充），分辨率：≥3600×1920，刷新率：≥90Hz；视场角：≥98°。

1.3、具有微型近眼采集模组，支持封闭式近眼采集。

▲1.4、瞳孔角膜定位红外光源：≥10个。

1.5、眼动信号采样率：≥60fps。

▲1.6、双眼瞳孔抖晃率：≤±0.1mm@15s；单眼瞳孔抖晃率：≤±0.3°(视角)@15s；

1.7、具备双眼瞳孔直径测量功能，瞳孔直径测量误差：≤5%；

2、医生端工作终端：

2.1、内存：≥4GB；硬盘：≥64GB；

▲2.2、具备左右眼独立屏幕引导显示、处理功能，支持图片、亮点、文字和立体三维场景多种测试引导方式。

2.3、基础眼动检测项目：包括瞳孔直径测量、扫视类检测、探索性眼动检测等；

2.4、扫视

▲2.4.1、具备重叠扫视、预测扫视、记忆扫视等的测试引导，可以自定义测试次数、角度、间隔时间、方向等指标。

2.4.2、系统可处理、显示扫视类引导项的平面注视点轨迹，并提供正确率、潜伏期、眼动速度等参数。

2.5、注视类测试

▲2.5.1、包括快速辐辏、偏侧注视、视动测试、变速平滑追踪等引导模式；可自定义测试时长、角度、速度、方向、模式等指标。

2.5.2、系统可提供注视类引导项的平面注视点轨迹、正确率、启动时长、偏移量等。

2.6、具备探索性眼动、双任务测试引导，可处理、显示视觉类引导项的平面注视点轨迹。

2.7、系统可提供引导过程和受试者注视点记录，实时显示眼动轨迹图，同时记录眼动过程注视点的全部空间坐标值，并可根据注视点坐标值生成双眼合并注视点的眼球活动轨迹，并支持眼动轨迹回放。

2.8、可自定义不同眼动检测项目的测试组套。

2.9、具备测试过程中的数据质控、测试反馈等辅助功能，可选择是否开启。

2.10、获取眼动处理分析结果的时间：≤3s；报告上包含每项测试的参数值、平面眼动轨迹；报告可以PDF的格式导出

2.11、具备眼动引导过程中眼球原始图像的采集、回放功能。

2.12、具备患者信息的新增、修改、删除及查询功能，可将测试的过程数据、结果数据一键批量导出

四、主要配置：

1、眼动检测主机：1台。

2、医生终端：1台。

3、分析软件（包括瞳孔直径测量、扫视类检测、探索性眼动检测）：1套