# 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京同仁医院配置医疗设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型或小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★2.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

3．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 流式细胞成像分选仪 | 1 | 否 |
| 2 | 2-1 | 高速高通量的数字切片扫描仪 | 1 | 否 |
| 3 | 3-1 | 科研级高分辨眼底相机系统 | 1 | 否 |
| 4 | 4-1 | 全自动外泌体提取系统 | 1 | 否 |
| 5 | 5-1 | 实时荧光定量PCR | 2 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：自合同签订后30天内。

2.采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京同仁医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后8年的备件供应。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：详见下表。过保修期后如续保则维保费率原则上不超过设备原值的5%；如不续保则免收配件费以外的其他费用。在设备使用期间，投标人负责每年至少提供两次免费维护。投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 保修 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 流式细胞成像分选仪 | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保6年。 |
| 2 | 2-1 | 高速高通量的数字切片扫描仪 | 原厂保修，自设备验收合格之日保修6年。 |
| 3 | 3-1 | 科研级高分辨眼底相机系统 | 原厂保修，自设备验收合格之日后保修6年。 |
| 4 | 4-1 | 全自动外泌体提取系统 | 原厂保修，自设备验收合格之日后保6年。 |
| 5 | 5-1 | 实时荧光定量PCR | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保6年。 |

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4. 货物验收时，如投标产品为进口产品，投标人须提供相应的进口产品报关单。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

（一）技术证明支持材料

- 对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“★”“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。

对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 供货及安装要求

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：

培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

第1包品目1-1流式细胞成像分选仪

数量：1台，技术参数如下：

一、工作条件：

1．电源：AC200-250V，50±1Hz。

2．温度范围：18-28℃。

3．湿度范围：20-85%相对湿度（非冷凝）。

4．空气过滤：不得有粉尘或烟雾。

5．承重：桌子要求能够承受≥100kg重力。

二、主要技术要求：

1．分选模块配置：至少包含5根固体355±7nm≥20mW激光器、405±7nm≥100mW激光器、488±7nm≥50mW激光器、561±7nm≥50mW激光器、640±7nm≥80mW激光器。

▲2．分选模块激光特征：采用平顶光斑技术，确保高速检测结果的稳定性。

▲3．成像模块配置：至少包含5根固体375±7nm≥70mW激光器、488±7nm≥200mW激光器、561±7nm≥200mW激光器、642±7nm≥150mW激光器、785±7nm≥70mW暗场激光器。

4．检测通道：≥50个完全独立荧光检测通道，≥10个荧光成像检测通道。

▲5．分选模块荧光检测器：采用光电二极管（APD）检测器阵列来收集荧光信号。

▲6．荧光检测灵敏度：FITC≤30MESF、PE≤15MESF、APC≤15MESF。

7．分选速度：≥25,000 events/秒。成像速度：≥60,000张/秒。

8．采用时间延迟积分CCD。

9．散射光检测通道：至少包含1个前向角检测通道、2个侧向角检测通道。

10．侧向检测器分辨率：能够从噪音中检测0.1μm聚苯乙烯微球。

▲11．激发方式：固定光路，石英杯流动室激发。

12．光路收集：石英杯配合高数值孔径物镜（≥1.2 NA）。

13．采用鞘液流体动力学聚焦的方式，样品流由鞘液流包裹。

14．固定位置喷嘴，可拆卸, 可超声清洗，更换喷嘴无需调节光路。

15．配置70um、85um、100um和130um四种规格喷嘴，任何规格喷嘴都支持2路、4路和6路分选。

16．分选模式：具备纯化、富集、混合、单细胞分选和Index分选功能，可进行流式管和96孔板、384孔板单细胞分选。

17．内置上样和收集温控一体化，无需外接温控设备。

18．配置≥3个摄像头，全方位监控分选过程。

19．生物安全：内置Hepa过滤器，气溶胶处理系统。

20．信号处理：可自动调节窗口的数字化信号处理，≥22-bit 6.5 log对数检测范围，可根据任意参数或参数组合设置阈值。

21．样本结束探测器实时检测上样针气泡，当样本吸空时，自动停止上样，同时弹出窗口提示。

22．采用光谱拆分技术：可以通过荧光染料光谱数据，实现多重标记荧光染料自动拆分，无需调节补偿。

23．自发荧光检测技术：支持检测细胞自发荧光光谱并将其作为独立的参数进行解析，去除细胞自发荧光的影响。

24．图像采集：可在细胞悬浮状态下进行细胞成像，每个细胞可以生成≥10幅图片, 包括明视野、暗视野和荧光通道图像。

▲25．配置 20 倍物镜组（数值孔径≥ 0.5）、40 倍物镜组（数值孔径≥0.75）和 60 倍物镜组（数值孔径≥0.9）。

26．配置景深模块，自动调节焦距，亚细胞定位准确，具备小颗粒检测能力。

27．具备图像定量分析功能：每个通道≥80个量化参数，可应用于核转位、形态变化、细胞间相互作用、细胞吞噬、蛋白定位等分析。

28．配置数据获取软件和专用图像分析软件。数据获取软件可提供数据采集分析及仪器控制功能；专用图像分析软件可进行图像定量分析。支持同时输出图像分析格式数据和流式标准格式数据FCS文件。

29．质控系统：可运行QC微球自动生成QC报告，生成Levey-Jenings曲线追踪仪器状态。

30．工作站配置：不低于Win 11 pro 64-bit操作系统、Intel i7处理器、64 GB RAM、3TB 硬盘。2个≥24英寸液晶显示器。

第2包品目2-1高速高通量的数字切片扫描仪

数量：1台，技术参数如下：

一、扫描系统主机：

▲1、主机：采用箱体式设计，具有完整的显微成像光路，明场科勒照明。

2、数码玻片扫描系统：为电动化设计，可通过软件控制硬件取图。

▲3、数码玻片扫描系统：≥3种扫描成像功能，全自动明场玻片扫描、荧光玻片扫描及偏光玻片扫描三种成像功能。

▲4、相机配置：三相机配置，预览相机、明场彩色相机和荧光扫描单色相机，电动切换。

5、Z轴扫描3mm聚焦范围，可在对焦区间自动对焦，含自动样品传输、转移装置，电动扫描载物台与电动物镜转盘，实现全电动玻片扫描。

二、物镜：

1、宏观成像：5X萤石物镜，数值孔径≥0.25。

2、平场复校色差扫描物镜：

（1）10x：数值孔径≥0.45；扫描分辨率≤0.35μm/pixel；

（2）20x：数值孔径≥0.8；扫描分辨率≤0.18μm/pixel；

（3）40x：数值孔径≥0.95 Corr，带盖玻片厚度校正功能；扫描分辨率≤0.09 μm/pixel。

3、偏光扫描物镜：平场消色差偏光物镜20x，数值孔径≥0.45，用于偏光玻片扫描。

三、样品架：

▲1、托盘式设计，每张玻片相互隔离，待机和扫描时始终保持水平状态，不卡片，≥100片样品仓，可同时装载≥100张玻片。

2、每个托盘放置4片标准25x75mm玻片；带快速样品固定器，用于快速给托盘装载玻片。

四、扫描面积和速度（标准25x75mm玻片）：

▲1、最大扫描面积≥24x73.5mm。

2、使用20x/0.8物镜，扫描分辨率0.18μm /pixel条件下，扫描面积10x10mm，所用时间≤75秒。

五、偏光扫描：

1、可使用彩色相机进行偏光成像。

2、聚光镜中具有圆偏光片，不同成像模式之间可进行电动切换。

六、明场扫描：

1、光源：VIS-LED，5600K色温，使用寿命≥10000小时。

▲2、聚光镜：长工作距离电动聚光镜，数值孔径0.8。

3、校准：自动校准，明场几何校正玻片。

4、明场扫描高色彩还原CCD：

（1）物理分辨率：≥2400x2000，CMOS彩色相机；

（2）感光芯片大小：≥2/3英寸；像素点≤3.45x3.45μm；

（3）拍摄速度：≥60幅/秒（2464x2056）。

七、荧光扫描：

1、光源：白光LED光源，激发谱线范围380-770nm，使用寿命≥25000小时。

▲2、荧光转盘：≥10位电动荧光转盘。

3、标准带通荧光滤色块≥4个。

4、单色照相机：

▲（1）像素：≥1200万物理像素，分辨率≥4000x3000，芯片尺寸≥1英寸；

（2）采集速度：在全幅像素下，采集速度≥20幅/秒；1024x1024像素采集速度≥65幅/秒；

（3）像元尺寸：≤3.45x3.45μm。

八、明场、偏光、荧光扫描电动切换。

九、全自动数码玻片扫描仪工作站：

1、扫描控制分析工作站：Intel® Xeon 24核处理器，主频≥2.5 GHz；≥128GB内存，≥16GB独立显卡，≥4TB M.2硬盘，≥32英寸液晶显示器，Windows 10x64及以上操作系统。

2、控制硬件和图像分析软件功能：

（1）自动程序化图像采集：个性化设定图像采集程序，实现所有样品自动完成扫描，无需人值守；

（2）多维图像采集：多通道成像，Z-Stacks成像，拼图及多点成像等；

（3）多种聚焦策略的选择，以满足不同类型样品的大视野拼图；

（4）自动对焦设定相应的聚焦地形图，自定义编辑样本聚焦点位置；

（5）具有图像压缩模式，在保证图像分辨率的情况下，减少图像存储空间；

（6）可设定图像压缩比率，支持常规图像格式（JPG、TIFF、BMP等）；

（7）测量参数包含长度、面积和角度等。

第3包品目3-1科研级高分辨眼底相机系统

数量：1台，技术参数如下：

一、光源系统：

▲1.照明光源：LED光源，不接受其他类型光源，防止长时间过热损坏仪器。

2.光照亮度调节：机械式数字化调节并数显光照亮度。

▲3.可根据使用人员需求定制适用于特定荧光染料成像的荧光通道。

二、图像采集单元：

▲1.动物种类：包括但不限于啮齿类动物、斑马鱼、鸡、兔子、狗、猪、猴子等动物。

2.成像镜头：大小动物通用型，成像时无需进行切换。

3.视野角度：到达眼底大视野成像≥50°。

4.视网膜分辨率：小鼠视网膜分辨率≤4μm，大鼠视网膜分辨率≤7.5μm。

5.聚焦深度：≥4mm。

三、调节支架：

1.具有可活动接口，可进行上下及及扇形旋转调节。

2.上下调节距离≥10cm。

四、小动物多维操作平台：

1.台面旋转微调精度≤10′，左右、前后微调精度≤1mm，上下微调精度≤1mm。

▲2.配备样品前处理器，抽拉式多孔设计，可实现动物样本的摄食量及种类控制。提供实物操作流程图。

五、采集分析软件：

1.采集模式：彩照、荧光造影。

2.拍摄方式：单张拍摄、连续拍摄、视频录制。

3.具有调节相机增益、相机曝光等功能。

4.数据保存格式：TIFF、JPEG、PNG、BMP、AVI。

六、系统工作站：预装Windos操作系统，I7及以上处理器，内存≥8G,固态内存≥256G。

第4包品目4-1全自动外泌体提取系统

数量：1台，技术参数如下：

一、用途：可以实现样本中的外泌体非标记和自动化分离、纯化与富集并去除其他杂质；可用于蛋白质组学、基因测序、代谢组学、体内体外功能实验、载药、治疗、外泌体标记物筛选、疾病早筛早诊等。

二、工作条件：

1.电源：AC110-240V，50±1Hz。

2.温度范围：15-35℃。

3.相对湿度：≤80%。

三、技术参数：

▲1.样本中外泌体提纯：包括尿液、唾液、脑脊液、血液、泪液、细胞/细菌培养液、细胞膜挤出囊泡等。

2.上样体积范围：10uL-250mL。

3.支持试管类型：15mL、50 mL离心管或 250mL样本瓶。

4.全自动加样。

5.缓冲液、清洗液等可在线更换，触摸屏可显示液位。

6.耗材：外泌体分离富集纳米芯片，子型号S、M、L。

7.每次最大处理样本体积：≥250 mL。

8.外泌体提纯实验流程：全自动提纯与全自动富集。

9.提取时间：≤10 min。

10.最大处理速度：≥200mL/h。

▲11.外泌体回收：使用100-1000μL PBS 重悬，支持自动回收。

▲12.使用不同子型号耗材，可以实现不同尺寸亚型的细胞外囊泡分选，如20-100nm，100-200 nm，200-450nm等。

13.温度控制范围：2-8℃。

14.纳米芯片耗材自动进出仓，自动开关仓门，自动识别芯片型号，自动根据样本类型匹配提纯程序。

15.预设提纯程序：包括但不限于尿液、唾液、脑脊液、血液、泪液、细胞/细菌培养液等，支持根据特殊样本的特征定制提纯流程。

16.回顾列表数据储存：≥20000个。

17.彩色触摸屏：实时显示样本类型、时间、提纯进程等信息，可独立使用。

18.感染防控：内置紫外灯，开启 30 min 后自动关毕。

19．全自动仪器流体系统清洗维护，包括管路清洗，整机灌注等。

20.杂蛋白去除率：≥99%。

▲21.外泌体回收率：≥90%。

四、主要配置：

1.全自动外泌体提取设备：1 台。

2.外泌体提取适配器：1 套。

3.清洗装置：1 套。

4.外泌体提取试剂瓶：1套。

5.外泌体分离富集纳米芯片：1箱。

第5包品目5-1实时荧光定量PCR

数量：2台，技术参数如下：

1.装机指标：可区分1000拷贝和2000拷贝模板浓度的差异，支持现场验证。

2. 40个循环反应时间：96孔标准检测≤60分钟 ；384孔标准检测≤40分钟。

3.检测模式： HybProbe杂交探针、SimplProbe单探针、染料模式、水解探针、分子信标、蝎型探针、高分辨率熔解曲线（HRM）等。

▲4.线性范围：≥10个数量级。

5.检测灵敏度：可检测单拷贝基因，≤1.5倍拷贝数差异，置信度≥99.8%。

6.模块规格：支持96模块和384孔模块互换。

▲7.模块互换：可自行更换模块，仪器自动完成模块自检，无需校准，无需工程师到场。

8.重复性：样品检测CV≤0.15% (50nmol/l荧光浓度)。

9.温控模块：银质半导体温控模块，所有样本对应的温控模块一体化成型，不由独立的多个小型模块组合而成。

10.温控模块平均温控速率：≥6.5 ℃/s。

▲11.温度准确性：≤0.15 ℃（37-99 ℃）。

12.熔解曲线温度分辨率：0.01 ℃。

13.光源：宽光谱、高强度白色固态光源。

14.激发波长范围：390-710 nm，连续不间断。

15.检测通道数：≥5通道。

▲16.检测系统：科研级冷CCD，工作温度 10 ℃。

▲17.所有样本同时激发并采集数据，孔间无时间差。

18.激发光滤镜与检测光滤镜可自由组合，提供≥12种任意组合的检测模式，能够使用所有定量PCR和高分辨率溶解曲线研究的荧光染料。

▲19.加长光路，固定光路设计，免维护，无需定期校正。

20.全固定光路设计，无移动机械部件，激发光源与检测系统在工作中无需移动。

21.软件分析模式：具有绝对定量、相对定量、自动报告熔解温度、自动报告基因分型结果、高分辨率熔解曲线分析等功能，配套的运行和结果分析软件，能够针对观察到的扩增情况随时增加循环数目，实时动态监测，扩增和检测同时进行，具备颜色补偿。