# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 单价 （万元） | 数量 | 总价 （万元） | 分包价格（万元） | 核心 产品 | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 一氧化氮治疗仪 | 45 | 2 | 90 | 561 | 核心 产品 | 国产 |
|  | 2 | 便携式支气管镜（含系统） | 30 | 1 | 30 |  |  | 国产 |
|  | 3 | 凝血分析仪（ACT） | 1 | 1 | 1 |  |  | 国产 |
|  | 4 | 强脉冲光治疗仪 | 45 | 2 | 90 |  |  | 国产 |
|  | 5 | 气动吸脂仪 | 30 | 1 | 30 |  |  | 国产 |
|  | 6 | IABP机器 | 120 | 1 | 120 |  |  | 进口 |
|  | 7 | 结石红外光谱自动分析系统 | 80 | 1 | 80 |  |  | 国产 |
|  | 8 | 胃肠镜 | 120 | 1 | 120 |  |  | 进口 |
| 2 | 1 | 睫状体光凝机 | 42.5 | 1 | 42.5 | 221.06 |  | 国产 |
|  | 2 | 玻璃体切割机 | 178.56 | 1 | 178.56 |  | 核心 产品 | 进口 |
| 3 | 1 | 代谢车 | 50 | 1 | 50 | 241 |  | 进口 |
|  | 2 | 持续动态葡萄糖监测 | 8 | 2 | 16 |  |  | 进口 |
|  | 3 | 睡眠监测系统 | 35 | 5 | 175 |  | 核心 产品 | 进口 |
| 4 | 1 | 混合动力碎石清石系统 | 120 | 1 | 120 | 120 | 核心 产品 | 进口 |

2. 项目背景/项目概述（如有）

朝阳院区更新医疗设备项目

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

交货时间：合同签订后90日内。

交货地点：采购人指定地点

2. 付款条件：合同签订后，乙方向甲方支付合同金额5%的履约保证金；乙方按照交货期限将甲方所采购货物运至甲方指定的地点，货物到达甲方指定地点后, 甲方办理付款手续并支付乙方50%的货款。经安装、调试、验收入库合格后，甲方办理付款手续并支付乙方50%的货款。待验收签字确认入库合格之日起免费保修期执行一年后（若货物无质量问题），甲方无息退还乙方合同金额5%的履约保证金。甲方支付费用7日前，乙方应将对应金额的法定发票提供甲方审核，待审核通过后甲方按照合同约定向乙方支付费用，如发票审核不合格或乙方未提供发票，则甲方有权拒绝支付相关费用。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：原厂质保不少于3年

5. 保险（如适用）：详见合同条款

★6.如投标产品为进口产品时须提供制造厂家的授权书

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为朝阳院区更新医疗设备项目，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品属于医疗器械的，根据产品分类应按《医疗器械监督管理条例》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供对应产品的医疗器械注册证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.2 提供产品属于医疗器械的，供应商为制造商的根据产品分类须提供医疗器械生产许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。供应商为代理商的根据产品分类须提供医疗器械经营许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.3 提供产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）（复印件加盖供应商单位公章）。所投产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供所报产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）（复印件加盖供应商单位公章）。

2.4 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

注：未能表述的质量要求按国家有关技术规范执行。如现行标准有变化，以现行最新标准为准。

（五）货物技术规格具体要求

第一包：

1-1：一氧化氮治疗仪

1、支持的患者类型：新生儿、儿童、成人。

2、一氧化氮(NO）气源：设备即时生发，无需储气钢瓶。

4、输出浓度及步长：0~200 ppm，步长为1 ppm。

5、输出浓度精度：

5.1 1ppm≤输出浓度≤4ppm, 误差不超过±0.8ppm;

5.2 5ppm≤输出浓度≤200ppm,误差不超过±2ppm或者±10%

6、具备同步跟随功能，吸气时输出一氧化氮，呼气时不输出一氧化氮。

7、流量传感器：每秒钟支持采样≥250次。

▲8、可连接各种品牌的有创呼吸机及无创呼吸机。

9、可监测的参数：NO（一氧化氮），NO2（二氧化氮）和O2（氧气）。

10、NO 浓度监测范围：0ppm～200ppm，误差不超过读数的±4%或±1ppm。

11、浓度监测精度：

11.1监测浓度<100ppm时，精度≤0.1ppm，

11.2监测浓度范

围在100ppm～200ppm时，精度≤1ppm。

12、NO2浓度监测范围及精度:0～50ppm，误差不超过读数的±4%或±1ppm，精度≤0.1ppm。

13、O2浓度监测范围及精度：监测浓度范围18%～100%,误差不超过±3%，精度≤1%。。

14、报警级别：≥三挡。支持≥2种形式的报警。

15、报警控制：仪器支持用户对各参数（NO,NO2,O2)报警限进行设置。

16、液晶显示屏，≥10吋。

17、机器可显示微释控反应体的剩余寿命百分比，当达到使用寿命时，机器会提示用户更换新的微释控反应体。

18、打开电源到规定工作性能的时间：普通模式：3~5 min，紧急模式：≤1 min。

19、内置电池：内置锂电池，提供≥30min的正常运行时间。

▲20、具备数据导出功能。

1-2：便携式支气管镜（含系统）

一、电子支气管内窥镜

1.操作手柄（含插入管）：

1.1适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。

1.2成像原理：电子成像技术。

▲1.3 软镜插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.8mm。

1.4 插入部有效长度≥610mm,具备刻度标识辨别诊治时的插入长度。

▲1.5 视场角≥120°。

1.6景深：3-100mm。

1.7 插入管软管前端弯曲角度满足：向上弯曲180°，向下弯曲130°，双向弯曲310°。

1.8 弯角手轮上应有操作方向标记。

1.9软管部先端可左右旋转，向左≥120°，向右≥120°。

1.10 吸引阀座一体式防脱设计，无需专机专用耗材。

1.11操作手柄具有≥3个具备独立电子功能的按键。

1.11.1 操作手柄上按键可控制大小屏切换功能；

1.11.2 操作手柄上按键可控制拍照录像功能，可在图像冻结或录像的同时进行拍照；

1.11.3 操作手柄上按键可控制图像冻结和解冻。

1.12 内置LED冷光源，内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。

1.13 连接方式：采用与同类产品相同的立体式航空插座技术连接。

1.14 操作部防水等级：IPX7。配备防水盖，可进行全浸泡消毒。

  - 1.15消毒灭菌无需ETO帽、NT阀，无需更换配件。

二、图像处理器技术参数

2.1 显示屏：电容式触摸屏，≥10吋。

2.2 信号输出分辨率：≥1280×800。

2.3 开机时间≤5秒，图像实时显示。

2.4 功能按键即可实现：图像放大缩小，图像冻结，拍照，录像功能。

2.5 能够同时连接两条内窥镜，具备至少两路信号输入接口及双镜切换物理按键，切换实时视频输入信号。

2.6 存储功能：配备有外置存储卡，可以存储图片及视频，内存≥64G。

2.7 视频及照片回放：本机上可实时回放视频及照片。

2.8 白平衡功能：具有白平衡功能，可一键恢复白平衡出厂值，具有开机记忆色彩功能。

2.9预览、隐藏功能：具有可实时观察、记录与回放功能，且可一键隐藏所有按键功能。有利于临床操作使用。

2.10调节图像输出比例功能：在外接显示器时，可向外接显示器输出16:9、4:3以及16:10三种显示比例的图像。

2.11具有≥3种输出图像形状可选，满足不同操作者的习惯。

2.12亮度调节功能：≥4级亮度调节，可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度。

2.13可控制搭配使用的内窥镜关闭LED灯。

2.14 色彩参数设置：可进行色彩参数调节，包括对比度、饱和度及亮度等。

2.15 色彩还原性≥4级。

2.16用户访问控制：可设置开机后输入管理用户的账号密码，可查看产品的实时图像及更改系统设置。

2.17 视频转接线：搭配指定型号内镜时标配180度可旋转的视频转接线，调整视频线方向，配合更多诊疗操作。

2.18 视频输出接口：有BNC视频输出接口和DVI视频输出接口，可与医用显示器或工作站连接并输出图像显示。

2.19 录像显示及电量提示功能：具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示。

2.20 产品维护：软件终身免费升级。

2.21供电方式：

（1）电池供电：具有内置可充电电池,一次充满电的内部电源连续工作时间不小于4小时。

（2）交流电供电：可通过接入DC适配器连接交流电使用，可通过适配器实现24小时连续工作。

2.22 产品兼容性：可兼容同一品牌电子支气管内窥镜和电子鼻咽喉镜。

1-3 凝血分析仪ACT

1.试管井内温度应保持在36.5±0.5℃；

2.检测角为90±15°；

3.检测仪液晶显示计时器的计时精度应优于100s±1s；

4.声讯提示：血液凝固时测试管停止转动，声响器发提示声。

1-4强脉冲光治疗仪

一、用途及要求：

1	强脉冲光治疗系统是进行皮肤治疗及医疗美容的专用设备。利用强脉冲光技术，多种波长精准作用于目标组织，直击黑色素，封闭血管，破坏毛囊，分散色斑，除皱紧肤，恢复年轻风采，同时可以去除面部和身体的多余毛发。

2可根据临床需要进行软硬件升级。

二、技术参数要求：

1、光源：强脉冲光源；

2	、激励方式：双灯泵浦，集成两个同时输出的氙灯光源；

3、波长要求：具有六种不同功能滤波片至少包含；

420nm-1200nm主要用于痤疮治疗

515nm-1200nm主要用于浅表色素性病变

590nm-1200nm主要用于血管性病变

560nm-1200nm主要用于血管性病变和嫩肤治疗

640nm-1200nm主要用于脱毛

695nm-1200nm主要用于深色皮肤的脱毛

4、滤波片切换方式：可插拔滤波片，不需开关机，可在不同的功能滤波片自由切换；

5、智能脉冲技术：

5.1	子脉冲调节方式：自动调节子脉宽和延时；

5.2脉冲个数：≥8个子脉冲，脉宽：≥150ms；

6、能量密度：

6.1	最大能量密度：≥30J/cm2；

6.2	最低临床起始能量：≤5J/cm2；

6.3	能量密度调节步进：1J/cm，面板触控可调；

7、重复频率：≥2Hz；

8	、光斑面积：≥15mm x 40 mm；

9、光斑适配器：≥2种适配器；

10、皮肤冷却系统:

10.1、冷却方式：蓝宝石接触持续式冷却 ；

10.2、冷却温度：0°C -30°C逐级可调；

11、发射方式：脚踏触发；

12、主机水路冷却：具有水冷、风冷、高效换热器三重水循环冷却功能，有效保障设备稳定工作；

13、水路清洁保护系统：去离子自净交换系统。

1-5气动吸脂仪

1.吸引压力：-65kpa～-100kpa连续可调。

2.真空泵：采用无油真空泵。

4.真空泵工作模式：单独控制，可同时开启，可单独开启，自由切换。

▲5.抽气速度：120L／min～240L／min可调，

6.往复振动幅度：5mm±10%。

7.往复振动次数：0-3000次/分钟可调。

8.脂肪定向存储两侧吸脂瓶可定向选择。

9.脂肪存储采用一次性防倒吸止溢存储袋。

10.蠕动泵注液系统流量范围：0ml/min～510ml/min可连续调节。

11.控制及显示方式：微电脑控制，数字显示。

12.面板显示内容：吸引压力、注液速度、振动频率等。

13.吸脂工作模式≥2种至少包含手动吸脂，振动吸脂。

14.手动吸脂针：包含2.5、3.0、3.5、4、5毫米直径。

15.振动吸脂针：包含3.0、3.5、4、5毫米直径。

16.操作方式：脚踏开关一体化，负压、注液、振动在同一模板。

17.应急开关：机器各功能均设有应急开关。

18.手柄消毒：支持环氧乙烷和高温高压两种消毒方式。

19.正常工作噪声：≤55dB。

20.输入功率：≤1000VA。

21.输入电压：AC220±22V％，50±1Hz。

1-6 IABP机器

一、数量：1套

二、主要用途：通过对气囊进行充气和排气，为左心室提供暂时支持，提高病人冠脉供血。

三、技术参数

1、可用于危重病人转运贮运，可用于救护车运送患者。

2、主机：

2.1、工作模式：全自动工作模式，能够自动识别跟踪各种心律失常，自动选择触发模式，自动调整充放气时间。

2.2、触发模式：

2.2.1、ECG触发：

2.2.1.1、可识别窦性心律、快速性心律、室性心律、房颤，并做出处理。

2.2.1.2、最低触发阈值≤80μV。

2.2.1.3、T 波抑制能：当 T 波比R波高 120%时，仍可识别并抑制，降低出现误触发的发生率。

2.2.2、血压触发

2.2.3、内置触发

2.2.4、A起搏触发

2.2.5、V/A-V起搏触发：最高≥180BPM。

2.3、起搏器检测：可同时检查和分析多个导联的起搏器尖峰信号，起搏器检测灵敏度调节范围：1-4Bar。

2.4、智能时相计算：

2.4.1、机器可全自动选择充气点和放气点、并且在反搏过程中不间断完成自动校准。

2.4.2、可实时显示充气和放气时相的设定。

2.5、光纤模块和接口：

2.5.1、可以实现动脉血压体内自动校准。

▲2.5.2、能驱动≤7Fr.的光纤反搏导管。

2.6、气动系统：

2.6.1、压缩机，可提供持续的充气正压和持续的放气负压。

2.6.2、可根据心率的变化控制电机的速度。

2.6.3、充气/放气时间（血压正常的患者）：≤230ms@HR 80时、≤230ms@HR150时。

2.6.4、启动时自动充气压力校准时间：≤50s（带光纤）、≤20s（带光纤）

2.6.5、驱动气体：氦气。

▲2.7、具备防回血监测安全装置，高压氦气隔离保护装置，气囊长期使用不变形。

2.8、打印机：

2.8.1、点密度：≥400点/英寸，记录速度25mm/s±10%。

2.8.2、可定义打印长度，可一键打印；可同时打印心电图波、动脉压波、气囊压波三条中的任意一条或两条。

3、液晶触摸显示屏≥11英寸中文操作界面，分辨率≥1024×768，可显示ECG、血压、球囊压力分类，液晶显示屏可拆卸。

4、电源：AC 220-240V，50Hz±1Hz。DC：锂电池，可热拔插，支持主机正常工作≥1.5h。

1-7结石红外光谱自动分析系统

一、用途：用于泌尿系结石成分的分析，根据结石成分自动提供相应预防措施的检验报告单。

二、原理：采用红外光谱分析法，依据不同物质在红外光区吸收峰的特征来确定化合物的结构和成分，并提供相应的防治方案。

三、技术参数

1、100%τ线倾斜范围：4400-4000 cm-1（98.5-101.5%τ）。

2、100%τ线噪声： 4100-4000 cm-1 （RMS≤1:10000）

▲3、光谱拓展范围：4000 cm-1-400 cm-1。

4、本地光谱能量分布：4000 cm-1处能量值应不小于最高点能量值的20%。

5、波数重复性：仪器波数重复性≤±1cm-1。

6、全自动化：仪器自动生成检验报告，自动形成规范化防治方案及提完整的检验预防报告。

7、图谱解析：完全自动解析红外谱图，自动得出具体精准成分，无需人工对比。

8、可分析晶体成份、非晶体成份、无机化合物、有机化合物。

1-8胃肠镜

品目1、电子上消化道内窥镜

一、数量：1条。

二、技术参数：

1、HDTV高清图像，具有特殊光观察功能。

2、导光插头全防水设计，可一键插拔。

3、先端外径：≤10mm；插入部外径：≤10mm.

4、弯曲角度：上≥210°，下≥120°，左≥100°，右≥100°

5、视野角：≥140°

6、景深：3mm-100mm。

7、钳子管道内径：≥3.2mm。

8、最小可视距离：≤3mm。

9、具有副送水功能。

品目2、数字化高清治疗肠镜

一、数量：1条。

二、技术参数：

1、HDTV高清图像，具有特殊光观察功能

2、具有副送水功能

3、强力传导、可变硬度。

4、全防水设计，可快速插拔连接。

5、视野角：≥140°

6、弯曲角度：上≥210°、下≥180°、左≥160°、右≥160°。

7、先端外径：≤10mm；插入部外径≤10.5mm。

8、景深：5mm-100mm。

9、钳子管道内径：≥3.2mm。

10、插入部有效长度：≥1300mm，全长≤1700mm。

第二包：

2-1：睫状体光凝机

- 激光类型：半导体激光；

- 运行软件要求：嵌入式软件；

- 运行环境：单片机；

- 波长要求：红外光，中心波长808nm,±10nm；

- 输出功率：Pm（808）最大2000mW, ±20%；

- 能量输出模式：青光眼探头、裂隙灯适配器和间接检眼镜适配器；

- 能量输出时间控制：10ms-1900ms，最小10ms步进；

- 能量输出间隔时间：0-900ms，最小50ms步进；

- 瞄准光波长大于630nm；

- 瞄准光功率≤3mW；

- 可完成以下临床治疗：眼底视网膜光凝、透巩膜睫状体光凝；

- 冷却模式：风冷，即开即用；

- 光纤接口：不限厂牌，接头的光纤均可连接；

- 重量：≤5Kg，便于门诊手术室流动使用；

- 激光发射控制：脚踏控制；

- 配置青光眼探头；

2-2：玻璃体切割机

1、玻切

1.1、玻切头切速调节范围：100-20000次/min；

1.2、玻切头切割具备开合比控制功能，开合比≥3种可选。

2、超乳系统

2.1、具备扭动超声以及传统超声超乳系统；

2.2、扭动超声纵向频率：43.5± 3.0kHz；扭转频率：32.0±2.0kHz；

2.3、切口大小：2.2mm-3.2mm；

3、可全程动态监测并控制眼内压恒定，控制精度：±2mmHg；

4、具备前后节灌注液自动提示更换功能，且换液时无需中断手术；

5、集成激光模块（532nm±5nm）及激光脚踏，一体化操作；

6、具有比例式电凝、比例式反吐功能；

7、负压系统

7.1、文氏泵、蠕动泵双泵系统，可不间断手术实时切换；

7.2、灌注/抽吸、超声乳化负压可调范围：0－650mmHg；

8、内置氙灯，双路光源输出照明系统，最大亮度：23±13lm（23g光纤）（核实）；

9、具备耗材自动射频识别功能，可连接驱动不同口径的玻切头及光纤，并自动调整参数；

11、具备参数记录功能。术后自动生成手术报告；

12、脚踏可切换玻切灌注、气液交换；

13、具备眼内填充气体自动净化配比系统；

14、具备气动镊子、手柄；

15、可提供单玻切套包、前后联合套包（23G、25G+、27G+可任选）；

16、可提供多种微创手术器械、管道和积液盒子。

第三包：

3-1：代谢车

- 基本要求：

1.1、测量原理：间接测热法；

1.2、采用实时每口气法，随机附带10套面罩内胆；

1.3、采用双向压差式流量传感器，流量传感器可重复消毒使用，更换流量传感器无需预热，无需重新定标，即换即用，系统随机附带至少10个以上流量传感器；

1.4、无需转接头或链接套件等，系统可通过流量传感器测试头与呼吸机呼吸回路直接连接，支持在各种通气模式下进行测量；

1.5、系统可以直接或手动输入基于混合静脉和动脉氧饱和度来进行FICK法的无创心排测

量，测试参数至少包括：CO Direct Fick、VO2_Covar等参数；

1.6、营养代谢测试参数：REE、RQ、RR、Vt、VE、VCO2、VO2、CHO/REE、Fat/REE、Prot/REE、REE_Covar等参数；

1.7、系统测量并且显示的所有通气和气体交换参数

1.8、系统可以连接到使用直连流量计的机械通气患者进行间接测热法代谢测试；

1.9、系统可以在吸入氧分压的升高或波动状态可正常使用，对吸入氧浓度≥60%的患者使用CO2作为变量进行REE测量；

1.10、系统在80-130mL/min的采样流量范围下可以持续分析患者吸入和呼出的气体；

1.11、气体传感器可以在气道压高达100厘米水柱的情况下正常工作；

1.12、系统采用实时的每口气法对吸入氧浓度和呼出二氧化碳浓度进行测量并用于氧耗量和二氧化碳排出量的计算；

1.13、气体流量、VCO2和VO2图形测试过程中实时显示并且可以进行截图保存；

1.14、提供非生理气体交换事件的过滤功能，操作者可剔除不需要的数据；从测试中选择多段测试数据来确定真正的稳态测试数据；

1.15、系统可以提供数据库工具来实现患者管理和数据库备份还原等功能；

1.16、设计紧凑，整机可通过台车自由移动；

1.17、触摸屏主机：触摸屏可输入患者信息，并进行测试操作和数据收集；可扩展触控显示器；

1.18、一体化主机：整合设计的主机模块，将计算机和代谢测试模块集成在同一个主机中，采用直观的图标式触屏操作；

1.19、计算机加代谢测试模块重量小于5千克；计算机加代谢测试模块高度小于25厘米、宽度小于20厘米、厚度小于27厘米；

1.20、采样管长度不低于2米。

二．核心元件技术要求：

2.1、流量传感器：

2.1.1 类型：双向非阻力片压差式流量传感器

2.1.2 测量范围：0.0-18.0 L/sec

2.1.3 精确度：≤3%

2.1.4 分辨率：≤10ml/sec，

2.1.5 死腔量：≤20ml

2.1.6 可直接与呼吸机连接，不受偏流影响；

2.2、氧分析器参数：电化学，测量范围为0%-100%，精度±0.03%，响应时间< 80 ms；

2.3、二氧化碳分析器参数：测量范围为0%-15%，精度±0.05%，响应时间< 130 ms；

三．测试功能：

3.1、静息能量代谢测试、基础能量代谢测试；

3.2、FICK法无创心排量测试，无创心排量报告；

3.3、直接连接呼吸机测试；

3.4、实时监测参数与报告；

3.5、静息能量代谢值REE；

3.6、静息能量代谢预计值REE pred；

3.7、呼吸熵RQ；

3.8、碳水化合物消耗占比CHO/REE；

3.9、脂肪消耗占比FAT/REE；

3.10、蛋白质消耗占比PROT/REE；

3.11、营养代谢报告；

3.12、可选多种预制报告格式，报告输出到Windows兼容打印机、PDF文件或备份到闪存；

四．网络信息化要求：

4.1、能够对接医院HIS或集成平台，可以将诊断报告回传到HIS或集成平台，实现全院报告浏览，满足院内互联互通及电子病历评审要求；

4.2、患者信息辅助录入，能够对接医院系统，通过患者ID号，从院内平台调用病人基本信息、检查申请，把病人的基本信息引用到营养代谢测试的患者信息条目中；

4.3、数据提取采集，具有对营养代谢测试系统测试过程中的耗氧量、呼出二氧化碳量、耗氧量反应曲线和二氧化碳反应曲线等参数的原始数据采集和提取（需提供数据导出证明文件）；

4.4、数据查询模块，可进行精确、模糊、多条件查询、统计，并导出EXCEL；

4.5、报告模板封装，提供修改报告模板功能，可自由配置，自动在报告中插入文字，插入图片，插入数据字段；

4.6、膳食管理：

支持根据患者诊疗情况，如诊断、筛查、评估、标签、饮食医嘱等条件，生成推荐解决方案，如肠内、肠外、膳食处方方案，宣教资料、膳食食谱、运动指导方案等。

系统能够对食字号肠内、膳食、肠外医嘱的营养摄入量进行分析，包含数十种营养素及三大能量来源比的自动计算；

系统包含中国最新的食物成分表，提供至少2500种食物和至少1500种菜谱库资源。

经典食谱库含有最常见的20种以上不同饮食医嘱或人群的经典食谱，每种饮食医嘱不少于7天食谱，供营养（医）师直接调用。营养（医）师也可以制定与保存自定义的经典食谱，供日常配餐时直接调用。

4.7、减重管理：

患者减重管理：支持患者建档、体重/饮食/运动打卡监测及减重方案制定。

系统支持识别患者饮食日记中每餐图片的食物种类、估算食物分量，自动计算每类食物的营养素含量。内置智能纠偏机制，动态校准食物数据库，同步对接膳食营养标准库，可结合医生开具的减重方案内容，提供科学、精准的营养建议。系统配备自动生成个性化营养处方与运动方案，确保减重建议科学性与时效性。有效支撑减重患者膳食管理及营养精准干预，助力构建医学营养减重工作体系的建立。

支持基于患者基本信息、饮食及健康指标打卡记录及生活习惯，生成阶段减重报告和循证营养减重方案；

4.8、随访管理：

系统支持和营养系统对接，可查阅患者基本信息。

系统支持可查阅患者记录的饮食日记。

系统支持查阅患者历次膳食日记情况，可对膳食日记进行管理。

系统支持根据患者的历次数据生成曲线图。

系统支持查阅患者运动记录，并根据运动类型和时长计算能量消耗。

系统支持通过拍照识别食物，可对识别的食物信息二次确认，对食物营养成分进行调整。

3-2：持续动态葡萄糖监测

1、产品名称：持续动态葡萄糖监测

2、基本要求：实时监测血糖

3、技术和性能参数

3.1	适用人群：适用于14-75岁糖尿病患者

3.2	精准度：平均绝对差值(MARD）≤8.1

3.3	低血糖检出率：低血糖检出率≥98%

3.4	葡萄糖测试有效范围：2.2mmol/L-22.2mmol/L

3.5	葡萄糖传感器使用时长	≥7天

3.6	传感器植入部位：上臂，腹部

3.7	每日血糖数值要求：≤5分钟记录并显示1次，全天≥280个血糖值

3.8	需要指血校准要求：至少每12小时校准一次

3.9	发送器防水等级：不低于IPX8，洗澡，游泳无需摘除

3.10提供专业报告导出功能，可结合电子报告书写备注诊断

3.11提供五角模型报告：可通过五个维度全面展示患者血糖情况方便对比（平均血糖，TOR目标范围外时间，变异系数，低血糖强度，高血糖强度）

3.12具备实时动态血糖监测系统中央工作站：可实时多用户远程血糖监测

3.13具备实时动态血糖监测系统移动终端：移动端方便查房使用，能够远程实时监测患者血糖，实时查看报警信息，血糖趋势等

3.14具备预测报警：能提前10min-60min预警高低血糖

3.15报警提示：含高低血糖报警功能，个性化报警阈值设置

3.16可同时显示多位患者血糖信息3.17具备实时动态葡萄糖监测应用软件：实时动态葡萄糖监测应用，实时接收显示患者葡萄糖浓度数值，用于传感器校准，输入运动和饮食等数据。

3-3：睡眠监测系统

一、基本要求：

1.适用于对2岁以上的儿童及成人睡眠呼吸暂停低通气综合征诊断的临床和科研需要。

2.资格文件要求：医疗器械注册证，其中注册登记表里，产品名称需注明“多导睡眠诊断”等相关字样。

3.临床使用场景：睡眠监测室和睡眠中控室所使用的标准多导睡眠监测，亦可在睡眠门诊、耳鼻喉科、体检中心、患者居家等场景所应用的便携多导睡眠监测。

二、设备技术规格及配置：

1.设备技术及性能要求:

  - 1.1.导联数：≥30导。

  - 1.2.导联至少应包括脑电8导、眼动2导、肌电3导、心电1导、压力气流1导，RIP气流1导、压力鼾声1导、MIC鼾声1导、鼾声（录音）1导、胸式呼吸1导、腹式呼吸1导、胸腹SUM1导、胸腹相位1导、心率1导、血氧饱和度1导、脉率1导、脉搏波1导、体位1导、体动1导、呼吸频率1导、呼吸机压力1导、环境光探测1导等参数的导联分配。

  - 1.3.脑电模块集成化设计，电极线的长度颜色与各探测点的位置距离相关。

  - 1.4.双极导联：支持脑电、眼电、下颌肌电、心电、腿动、热敏气流、鼾声、呼吸机压力等。

  - 1.5.脑电图及下颌肌电图：具备持续阻抗检测；具有独立浮动参考电极(自动调整参考电极)；所有信道可同时采样；采样频率≥256 kHz；具备≥32位信号处理模式。

  - 1.6.具备经校准的RIP：可评估呼吸气流参数，可模拟1导气流信号。

  - 1.7.胸腹运动采用RIP算法

  - 1.8.内置鼾声麦克风采集及评估系统：音频录制，采样频率8 kHz(带宽范围为：50-3500Hz),可对打鼾及夜间磨牙进行分析

  - 1.9.内置环境光探测器

  - 1.10.内置蓝牙功能：无线PSG性能：患者无需任何线缆便可连接数据采集硬件，可与辅助蓝牙设备通信

  - 1.11.通过蓝牙访问点/局域网，可允许实时数据流及远程访问。

  - 1.12.可与平板电脑应用程序通信，进行直接安装设置、生物定标及信号控制。

2.动态采集记录器:

  - 2.1.主机无电池重量≤100g；

  - 2.2.患者无需任何线缆便可连接数据采集硬件;

  - 2.3.内置显示屏，可实时观察信号质量；

  - 2.4.采用电池供电≥8小时。，

  - 2.5.输入阻抗≥10MΩ，采样频率≥256kHz；

  - 2.6.电池盖具有可防篡改及锁闭装置

3.系统组件:

  - 3.1.压差传感器，进行流量测量，可用于nPAP 研究,通过记录压差得出流量。

  - 3.2.光探测器，可对环境光探测，可支持室内灯检测 (背光关闭/开启事件)

  - 3.3.辅助设备串行数据输入至少须具备：2×RS-232 端口、2×USB 端口、LAN 端口以及蓝牙接口

4.其他系统:

  - 4.1.可拓展连接多个配套设备：男性性功能测试NPT，经皮CO2，食道压，呼气末CO2等

  - 4.2.同步视频/音频集成

  - 4.3.睡眠实验室控制装置：模拟和串行数据集成及通过内置压差传感器测量压力(流量)

  - 4.4.可连接呼吸机进行压力滴定，可实施显示呼吸机的气流、压力、漏气、治疗压力等相关信号至设备的同频软件。

三、存储规格及分析软件：

1.存储容量：≥1GB，记录时间≥8 小时

2.可无线连接CPAP、AUTOCPAP、BiPAP进行压力滴定

3.睡眠分析软件符合最新的AASM标准；

4.全中文操作软件，支持WINDOWS 7 以上平台；

  - 4.1.PSG分析软件：睡眠分期、呼吸事件、心血管事件分析、体位分析、微觉醒事件分析等；回放分析软件，标记睡眠各期特征波形；

  - 4.2.软件自动分析：睡眠分期、呼吸事件、血氧饱和度、自发性微觉醒、运动相关性微觉醒、呼吸相关性微觉醒、PLM腿动、鼾声、多次小睡、清醒维持及其他自定义事件；

  - 4.3.开放式数据库设计，可将数据报告据转换成PDF、EXCEL、WORD、HTML等格式；

  - 4.4.支持将数据转换成EDF国际标准数据格式。

四、工作站系统：

- 处理器: CPU≥1.2GHz，内存：≥512MB RAM、≥1 GB 可用磁盘空间，光盘刻录机；声卡；网卡：10/100M；彩色液晶显示器：≥17英寸，分辩率≥1280×1024；

操作系统：Windows XP Home、Windows XP Professional SP 2、Windows Vista、32及 64 位、Windows 7、8、10 32 及 64 位。

第四包：

4-1：混合动力碎石清石系统

一、技术参数：

▲1、主机为一体机，可提供超声能和气压弹道能。

2、碎石方式：超声碎石、气压弹道碎石、超声气压弹道联合碎石，每一种方式均可单独碎石。

3、配有结石收集装置，能够自动收集结石碎屑。

4、超声能：

4.1、超声频率：23～27KHz之间。

4.2、超声能探针尖端主振幅调节范围：20µm～80µm。

5、气压弹道能：

▲5.1、最大能量：≥80mj。

5.2、气压弹道能探针尖端振幅范围：1.5mm～2.0mm之间。

5.3、气压弹道能频率：1次/s～12次/s，连续可调。