# 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为北京市红十字血液中心购置相关设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型、小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1.投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量(台/套) | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 全血采血仪 | 18 | 否 |
|  | 1-2 | 全自动生化分析仪 | 3 | 否 |
|  | 1-3 | 离心机 | 5 | 否 |
|  | 1-4 | 培训设备 | 1 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：合同签订之日起5个工作日内完成交货。

2、采购项目（标的）交付的地点：北京市红十字血液中心指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

1.投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

2.投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。保修期内投标人应免费为采购人提供每季度一次维护并出具维护报告，每12个月提供一次年度维护校准，并提供年度维护校准报告。

3.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

4.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

5.培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人投标时应提供详细的培训方案，对培训内容培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果，保证采购人人员掌握仪器的基本操作和日常维护。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

6.投标时须提供有关其投标产品专业的维修团队的信息，包括维修机构名称、地址、维修工程师和联系方式、零备件的储备等。说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

7.在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到通知后24小时内未应答或72小时内未解决问题，采购人可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由投标人承担。投标人365×24小时响应质量问题通知；投标人接到通知后，必须在24小时内到达现场，一般问题24小时内给予解决、严重问题72小时内给予解决。因产品以外原因造成的问题投标人承诺在最快的时间内解决。

8.投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障，提供质保期结束后延保服务收费标准（主要零配件及工时费价目表），并保证此价目表至少五年内有效。保证投标产品停产后10年的配件供应，并提供原厂维修配件明细表及报价单。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：自验收合格之日起72个月。

五、采购标的物验收标准

1.投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在合同生效后7天内将这些资料免费寄给采购人。

2.投标人应提供验收手册、技术资料、验收工具，并保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

3. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 1.	投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包   品目1-1  全血采血仪

数量：18台

一、主要用途：用于全血采集过程中称重、摇摆和采血过程监控。

二、技术参数：

1、采血工作模式：具备简易模式、信息化数据对接传输工作模式、普通离线采血模式、团体采血模式。

▲2、采血称重显示单位：mL；采血称重精度：≤1mL；最大量程：≥9999mL；重量转换为毫升系数可设置。

3、固定采血量：200mL、300mL、400mL可选，也自定义采集量

4、采血时间显示最小单位：s。

5、预留样血重量可设置。

▲6、自带自动夹闭装置，当采血完毕或出现异常报警时，自动夹紧血袋管道，停止采血。

7、摇摆速度：30±2次/分钟。

8、报警：

8.1、可记录采血过程中各种报警，至少包括采血结束报警、低流速报警、高流速报警、采集时间过长报警、数据储量超量报警、外力撞击托盘报警、标签校对不符报警。

8.2、低采血流速报警阈值设置范围：5～80mL/min。

8.3、高采血流速报警阈值设置范围：50-200mlmL/min。

8.4、采血时间过长报警与采血预设量200ml\400ml自动关联

8.5、报警方式：语音报警。

9、液晶触摸显示屏≥7英寸智。

第1包   品目1-2  全自动生化分析仪

数量：3台

一、技术参数：

1、分析方法：一点终点法、两点终点法、速率法、固定时间法、免疫透射比浊法。

▲2、检测通道：独立检测通道≥8个，可同时完成ALT、HB、乳糜血、溶血度项目检测。

3、波长：340nm～600nm。

▲4、比色杯：一次性比色杯，分立式比色，无交叉污染。

5、检测样本类型：末梢血、静脉血。

6、检测模式：全自动、半自动。

7、加样系统：具备液面感应功能，自动维护清洗。

8、恒温反应，温度：37℃±0.1℃。

9、最小样本量：≥100μL。

10、试剂位：≥8个。

11、样本位：≥4个。

▲12、检测速度：≥80个样本（320个测试）/小时。

13、控制系统：

13.1、彩色液晶触摸显示屏≥7英寸，中文操作界面。

13.2、质控分析：检测结果可自动形成质控图，具备统计分析功能。

第1包   品目1-3  离心机

数量：5台

一、技术参数

1、最高转速：≥6000rpm。

2、最大相对离心力：≥2000×g。

3、最大容量：≥1.5ml×10。

4、具备定时功能。

5、开盖了自动停止。

第1包   品目1-4  培训设备

数量：1套

一、技术参数如下：

1、教考一体机（1台）：

1.1含教学用超高清屏1个，采用≥86英寸4K ULED超高清屏，搭配高强度防眩光钢化玻璃，支持20点触控、DC调光及屏体温度保护，提供健康护眼的使用体验和可靠的物理防护

1.2设备前后置配备包括HDMI、USB、Type-C在内的多种非转接接口，并采用隐藏式U盘接口与前置物理快捷键设计。支持无需工具的前掀式维护与前面板快拆，极大提升了设备维护的便利性。

1.3搭载≥12核国产处理器，内置≥2.2声道、80W峰值功率的针孔阵列发声系统、1700万像素一体化摄像头及8阵列麦克风，提供强大的计算性能、高清影音录制与沉浸式听觉体验。

1.4内置功能全面的白板软件，支持手写识别、智能图形识别、会议纪要、漫游批注、二维码分享等多种智能工具，并提供悬浮菜单、双侧快捷键、锁屏及三种屏幕下移方式，满足多样化的交互需求。

1.5集成专业的教学桌面系统，支持多种登录方式和PPT导入，提供丰富的学科工具、课堂互动活动组件、授课辅助工具及云端资源，可实现课件制作、课堂评价与录播等全流程教学功能。

1.6内置智慧实训室专业技能管理模块、随时考评智能化管理模块、技能机考模块。物理防护。

2、静脉输液臂（10个）：

2.1模型模拟-成人手臂，肘部静脉具备2条可穿刺血管，只有在正确位置结扎止血带，正确穿刺时可见回血，可模拟完成采血全过程。

2.2穿刺部位为可更换模块（支持每块模块可进行15-20次穿刺），配备2块备用模块。可由用户简单拆卸免工具更换。

3、心肺复苏模拟系统1套（含复苏模拟人1个及自动体外模拟除颤仪1台）：

3.1模拟成年男性全身1个，无需安装，软件支持在手机、平板、PC等不少于3中种终端打开。

3.2训练过程种的实时数据至少包括实时心电、按压深度、按压频率、按压位置、通气量等不少于5项、以即时反馈的图形化方式直观展示。

3.3可查看某一项训练成绩的详情，包括训练总成绩，总时长，循环组数，按压成绩，平均按压深度，平均按压频率、按压位置正确率等信息，可根据学员本次的操作特点，自动生成评语供学生参考，支持成绩导出。

3.4自动体外模拟除颤仪1台，可进行AED模拟训练。

3.4.1成人和儿童模式一键切换

3.4.2中英文语音转换，可调节音量大小

3.4.3遥控器与主机无线连接传输质量，AED训练器内置十二个场景，可模拟不同情景的急救现场情况，可随时暂停，继续。模拟多种情况和急救过程，

3.4.4模拟故障功能，通过遥控器选择，包括除颤过程有其他接触病人身体，贴片位置错误，无需除颤，需要除颤，机器故障、电池电量低。