第2包 医用冰箱

一、4℃医用冰箱（双开门）

（一）技术要求

1.温度范围：0℃～10℃(环境温度5℃~35℃)；电脑板温控，微电脑控制，数字温度显示，调整增量为0.1℃，实现0~10℃冷藏柜的温度控制，采用智能循环除霜方式实现温度精准控制，安全性更高。

▲2.有效容积≥1040L。

▲3.外箱尺寸宽≥1210mm。

▲4.内箱尺寸（宽*深*高）≥1070*680*1510mm。

5.开门方便，可在狭小空间内操作；开门角度大于180；2扇带电加热发泡玻璃外门，有效防止结露，发泡门设计避免热量进入箱内，大视觉设计，清晰观察箱内物品；内设LED照明；配备脚轮，自带止动装置，方便设备移动和固定。

6.温度均匀性好，性能稳定。

▲7.内部带有导风板，保证柜内良好风循环；双紫外灯设计；箱体带有1组（2个）防水插头，使用方便。

8.外门下带有接水盘；冷凝水汇集后自动蒸发。

9.检测孔≥2个，且≤32mm (箱体左侧、箱体顶部)，柜体侧面配有测试孔。

（二）配置清单（单台配置）

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 合格证 | 份 | 1 |
| 3 | 说明书 | 份 | 1 |

二、4℃/-20℃医用冰箱

（一）技术要求

▲1.总有效容积≥520L.

▲2.冷藏室容积≥270L，冷冻室容积≥240L。

3.温度范围：冷藏室2℃～8℃；冷冻室-10℃～-25℃。

4.外部材料：喷涂钢板；内部材料：喷涂钢板。

5.外门结构：2扇；上门为发泡带电加热双层玻璃门；下门是发泡门体。

▲6.内部结构：冷藏室≥3层搁架，内置感温盒；冷冻室≥2层搁架及≥9个抽屉。

7.脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带锁止设计，2个调平脚。

8.检测孔：冷藏室与冷冻室各1个。

9.压缩机：高效全封闭压缩机，数量2台。

10.温度控制：双LED数码显示，微电脑控制系统，冷藏冷冻独立温度控制及显示，精度均为0.1℃。

11.上下室双门双锁，把手具备锁孔可加挂锁；

12.冷藏室、冷冻室分别采用独立的制冷系统，独立显示、独立控温；

13.冷冻室标配1个具备泄压功能门把手；

14.标配USB接口；

15.标配TTL接口。

16.报警系统：开门报警、高低温报警、环温高报警、传感器故障报警、冷凝器故障报警、断电报警。

17.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。

▲18.医疗器械注册证。

▲19.外部尺寸（宽*深*高）≤900*820*1875mm

▲20.内部尺寸（宽*深*高）≥765*640*635(mm)（冷藏室）

≥650*635*635(mm)（冷冻室）

(二)配置清单（单台配置）

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 合格证 | 份 | 1 |
| 3 | 说明书 | 份 | 1 |

三、售后服务需求

1、自设备到货验收合格日起，整机质保不少于5年，终生维护，软件终生免费升级。

2、交货期：合同签订后90日内货到现场。仪器到货后10个工作日内，生产厂家的维修工程师需根据采购人需求上门安装、调试，并在现场为采购人提供仪器操作培训。

3、在仪器验收完成后，厂家需根据采购人需求委派专业工程师到最终采购人现场，进行产品培训，培训内容应包括：仪器使用维护、工作原理、基本操作、方法建立及应用。

4、使用中要求厂家提供7x24售后与技术支持服务，工作时间线上应答不超过2小时，非工作时间线上应答不超过12小时，现场应答不超过48小时。