# 第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为北京朝阳医院本部气动物流系统安装项目，用于医院物资传递，气动物流系统具有高效、稳定、安全的传输性能，传输速度需满足医院日常运营需求，同时保证在紧急情况下能够快速、准确地传递重要物资。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2.投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 气动物流系统 | 1 | 套 | 否 |

主要组成部件如下：

| 序号 | 产品名称 | 规格要求 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC通信接口盒 | 1.名称：PC通信接口盒 2.类型：RJ45通讯转换接口 3.功能特性：交换系统和电脑数据，运行稳定，可同时拓展多个通信接口盒，一台设备可连接多台设备 | 1 | 台 | 否 |
| 2 | 授权包 | 1.名称：授权包 2.软件适配版本：5.1及以上 3.功能特性：软件授权包，支持10站授权。 | 3 | 套 | 否 |
| 3 | 智能化站点 | 1.名称：智能化站点 2.站点类型：站点框架为100%钢制的上置式站点，表层粉末喷涂，站点美观，结构紧凑 3.功能特性：站点操作时具有明显的报警和提示功能。如无效地址、目标站点满瓶、设备故障中、自动清管中等报警。以及在任务被接收后，若目标站点不可用，界面会提示不可传输；若目标站点可用，界面会提示门即将关闭，具有收藏夹功能，收藏夹中可以设定快捷拨号站点；可以在站点界面上进行收藏夹配置的工作，进行个性化配置，如对指定站点配置快捷拨号，且将类型设置为危险类型的传输等，可显示最近9次发送（时间和地址）和最近9次接收（时间和发送站）的记录。 | 32 | 台 | 否 |
| 4 | 多收站 | 1.名称：多收站 2.站点类型：站点框架为100%钢制的多收站点，表层粉末喷涂，站点美观，结构紧凑 3.功能特性：可以接收多个承载器不会导致设备故障，可以存放3个以上承载器。 | 1 | 台 | 否 |
| 5 | 通过改末端装置 | 1.名称：通过改末端装置 2.材质：不锈钢管（304），内含减速缓冲装置 3.功能特性：站点更改装置，能将站点改为末端接收站点，具有减速缓冲作用。 | 3 | 个 | 否 |
| 6 | 3-W转换器 | 1.名称：3-W转换器 2.转换器类型：框架为100%钢制的三路转换器，表层粉末喷涂，站点美观，结构紧凑 3.功能特性：可在系统内由一条主通道分支为若干条通道；所投品牌能提供适应系统的多种需求的三向转换器，转换器的机械和电子的小部件是模块化组装，便于快速更换，同时与其它工作站的部件可互换，转换器每个出口都可配有感应器，使得转换器定位更精准；设备内部具有明显的标志，便于设备校准维护 | 9 | 套 | 否 |
| 7 | 直流电源盒 | 1.名称：直流电源盒 2.类型：交流220V转直流36V电源 3.功能特性：电源配备：1个电源可供≥20个单元(收发站及转换器)，电子开关电源，具备防雷击、防杂波、防输出短路保护功能 | 5 | 只 | 否 |
| 8 | 三相变频风机 | 1.名称：三相变频风机 2.类型：5.5kw风机+5.5kw变频器 3.功能特性：最小气送量不低于9m³/min，风机为变频风机，采用一体式变频器，无需额外的安装工作；风机可实现慢速传输，无需另配其他设备，保证对敏感物资的平稳、安全传输的需求，风机只有进行发送和接收的任务时才工作，为节能型风机 | 3 | 台 | 否 |
| 9 | 风向切换器 | 1.名称：风向切换器 2.类型：框架为100%钢制的风向切换器，表层粉末喷涂，站点美观，结构紧凑 3.功能特性：设备可改变管道内风的方向，设备内部具有明显的标志，便于设备校准维护 | 3 | 台 | 否 |
| 10 | 承载器制动装置 | 1.名称：承载器制动装置 2.类型：双管制动装置 3.功能特性：传输瓶在到达机房后缓慢减速，保证传输物品安全 | 3 | 套 | 否 |
| 11 | 交换中心（4路） | 1.名称：交换中心 2.类型：4路交换中心 3.功能特性：该独立转换中心能保证传输瓶在各分区子系统间进行跨区传输时，各凤机系统能独立运转，无需占用其他分区风机资源，同时转换中心应该具备存储传输瓶功能，跨子系统发送传输瓶时，传输瓶在转换中心进行等待。 | 1 | 台 | 否 |
| 12 | 交换中心附加装置 | 1.名称：交换中心附加装置 2.类型：直径160型号 3.功能特性：配合交换中心使用，实现传输瓶在交换中心排队等待。 | 3 | 台 | 否 |
| 13 | 透明直管 | 1.名称：透明直管 2.类型：PVC透明直管；管道外径160mm 3.功能特性：透明管道。 | 15 | 米 | 否 |
| 14 | 透明弯头 | 1.名称：透明弯头 2.类型：PVC透明弯头；管道外径160mm 3.功能特性：透明管道。 | 9 | 只 | 否 |
| 15 | 不锈钢直管 | 1.名称：不锈钢直管 2.类型：不锈钢管道（304）；管道外径159mm；管道壁厚2mm。 3.功能特性：管道材质具有阻火、高抗腐蚀性、抗静电性能强等特性 | 768 | 米 | 否 |
| 16 | 不锈钢弯头 | 1.名称：不锈钢弯头 2.类型：不锈钢管道（304）；管道外径159mm；管道壁厚2mm，转弯半径：800~1200mm。 3.功能特性：管道材质具有阻火、高抗腐蚀性、抗静电性能强等特性 | 187 | 个 | 否 |
| 17 | 不锈钢抱箍 | 1.名称：不锈钢抱箍 2.类型：不锈钢抱箍；适用于直径159管道 3.功能特性：不锈钢管道连接，连接紧密 | 780 | 个 | 否 |
| 18 | 屏蔽系统线缆 | 1.名称：屏蔽系统线缆 2.类型：气动物流专用线缆 3.功能特性：线缆是专为气动物流系统设计的，不适用于与任何主电源直接连接，线缆本身有非常好的屏蔽措施以防止受外界电磁干扰，线缆中所有的导线，包括通讯线、导电线等有不同的颜色外皮，易于区别，线缆中有两组通讯线，一备一用，保证正常的通讯安装，线缆外皮采用低烟无卤材质，在燃烧情况下，不释放含卤气体 | 1120 | 米 | 否 |
| 19 | 承载器 | 1.名称：承载器 2.类型：长度：330mm，内径：86mm 3.功能特性：用于装载传送的物品，材料：PC聚碳酸酯，抗冲击，防破损，传输瓶应适用于传送物品要求；每个站点配2个传输瓶。具有多种颜色可选 | 99 | 只 | 否 |
| 20 | 承载器内的海绵 | 1.名称：承载器内的海绵 2.类型：海绵材质，38孔标本试管专用衬垫 3.功能特性：用于传输物品缓冲，两端都可装入标本试管 | 66 | 套 | 否 |
| 21 | 传输瓶接收框 | 1.名称：传输瓶接收框 2.类型：钢制框体 3.功能特性：用于到达站点后接收承载器 | 32 | 个 | 否 |
| 22 | 传输瓶支架 | 1.名称：传输瓶支架 2.类型：钢制支架 3.功能特性：用于存放承载器，可存放4个承载器 | 32 | 个 | 否 |
| 23 | 传输瓶软垫 | 1.名称：传输瓶软垫 2.类型：缓冲海绵 3.功能特性：与传输瓶接收框配套使用接收承载器 | 32 | 个 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：合同签订后3个月内。

2、采购项目（标的）交付的地点：北京市朝阳区工体南路8号。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后5年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1、设备的质保期不得少于24个月

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

一、产品用途：用于医院物资传递，气动物流系统具有高效、稳定、安全的传输性能，传输速度需满足医院日常运营需求，同时保证在紧急情况下能够快速、准确地传递重要物资。

二、项目概况：本项目设置气动物流传输系统1套，共设置33台站，分布在B楼9台站点、C楼13台站点、E楼6台站点、F楼4台站点、医技楼1台站点。

三、详见站点列表：

| 楼层 | B楼 | C楼 | E楼 | F楼 | 医技楼 | 站点数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13F | 护士站 |  |  |  |  | 1 |
| 12F | 护士站 | 护士站 |  |  |  | 2 |
| 11F | 护士站 | 护士站 |  |  |  | 2 |
| 10F | 护士站 | 护士站 |  |  |  | 2 |
| 9F | 护士站 | 护士站 |  |  |  | 2 |
| 8F | 护士站 | 护士站 |  |  |  | 2 |
| 7F | 护士站 | 护士站 |  |  |  | 2 |
| 6F |  | 护士站 |  |  |  | 1 |
| 5F+ |  | 外科重症 |  |  |  | 1 |
| 5F |  |  | 护士站 |  |  | 1 |
| 4F |  | 护士站 | 护士站 | 护士站 |  | 3 |
| 3F | 检验科2、 检验科平台 | 护士站 | 护士站、 护士站 | 护士站 | 科室 | 7 |
| 2F |  | 护士站 | 护士站、 护士站 | 护士站 |  | 4 |
| 1F |  | 心导管 |  | 护士站、护士站 |  | 3 |
| 合计： |  |  |  |  |  | 33 |

四、气动物流技术要求

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 通用系统要求 |
| 1.1 | 采用模式：单管/双向气动管道传输 |
| 1.2 | 适用环境温度：-20~+60℃ |
| 1.3 | 传送内容：药品、标本（包括血液）、血浆、X光片、医疗器械、文件等 |
| 1.4 | 最大传输重量：≥5Kg |
| 1.5 | 工作负荷：每日连续使用24小时，每周连续工作7天。 |
| 1.6 | 满负荷最大传输距离：满足图纸要求的所有站点间的传送 |
| 1.7 | 传送速度：正常速度5~8米/秒，半速2.5~3米/秒，可手动选择也可自动选择，各工作站可设定传输速度 |
| 2 | 整体系统技术要求 |
| 2.1 | 工作原理：以空气压缩机抽取及压送空气为动力，在密闭的网管中传送物品 |
| 2.2 | 控制方式：完全由计算机实时监控系统运行，不可由其他分控制系统控制 |
| 2.3 | 传送安全、可靠，物品不会丢失、无损伤、无质变；系统启动及停止均有缓冲，无撞击的平稳接收并说明缓冲方式 |
| 2.4 | 系统稳定性：具有很强的容错能力和故障恢复能力，传送中如发生断电现象，任何没有发送完的传输任务将存储在主控单元的电池缓冲存储器中，电源恢复后能自动执行未完成的动作或回到回收站 |
| 2.5 | 在一个多区系统内，每个工作站，每条支线，每个区甚至是多区转换系统都能够被关闭或从整个系统中隔离而不影响其他区的运行 |
| 2.6 | 一个多区系统应该可以有≥255个区，每个分区子系统能够容纳≥255个工作站 |
| 2.7 | 收发站、转换器、三向阀内气体密封圈为特制密封材料 |
| ▲2.8 | 血液标本传送前后指标无本质差异，必须提供所投品牌国内气动物流客户出具的10人以上血常规和生化检验对比报告以及外国用户血液传输检测相关报告 |
| 2.9 | 传输瓶抵达接收站时，空压机停止工作，传输瓶才弹出。保证传输瓶的软抵达和传送物品的安全性 |
| ▲2.10 | 系统具备传输瓶追溯功能，传输瓶能实现自动返回。 |
| 3 | 系统安装方式要求 |
| 3.1 | 安装位置：室内外均可安装，由投标人根据提供的站点分布图纸合理设计管道、承担具体的施工并需得到甲方确认，如是设计中未考虑到的补充部分由投标人承担 |
| 3.2 | 管道及部件：管道及部件应为防火材料，系统有防火装置。在室外安装时配有防露、防冻、防水、伸缩装置及措施 |
| ▲3.3 | 该项目为老楼改造项目，投标人需充分考虑在设备安装过程中的原装饰部分拆改和修复费用、土建开孔及修复费用；费用含在投标总价中。 |
| 4 | 风机系统技术要求 |
| 4.1 | 多种功率大小可选：≥5.5KW |
| 4.2 | 最小气送量≥8.8m³/min |
| 4.3 | 风机为变频风机，采用一体式变频器，无需额外的安装工作；风机可实现慢速传输，无需另配其他设备，保证对敏感物资的平稳、安全传输的需求 |
| 4.4 | 风机只有进行发送和接收的任务时才工作，为节能型风机 |
| 5 | 电源系统技术要求 |
| 5.1 | 电源配备：1个电源可供≥20个单元(收发站及转换器) |
| 5.2 | 电子开关电源 |
| 5.3 | 具备防雷击、防杂波、防输出短路保护功能 |
| 6 | 转换器技术要求 |
| 6.1 | 可在系统内由一条主通道分支为若干条通道；具体分支数量由投标人说明 |
| ▲6.2 | 所投品牌能提供适应系统的多种需求的三向转换器，请用图片加以说明 |
| 6.3 | 转换器的机械和电子的小部件应是模块化组装，便于快速更换，同时与其它工作站的部件可互换. |
| 6.4 | 使用寿命≥20年 |
| 6.5 | 转换器每个出口都配有感应器，使得转换器定位更精准；设备内部具有明显的标志，便于设备校准维护 |
| 7 | 传输站点技术要求 |
| 7.1 | 站点类型：站点框架为100%钢制的上置式站点，表层粉末喷涂 |
| 7.2 | 站点美观，结构紧凑，高度≤620毫米，宽度≤590毫米，厚度≤330毫米。请提供图片及数据说明 |
| 7.3 | 站点操作时具有明显的报警和提示功能。如无效地址、目标站点满瓶、设备故障中、自动清管中等报警。以及在任务被接收后，若目标站点不可用，界面会提示不可传输；若目标站点可用，界面会提示门即将关闭 |
| 7.4 | 具有收藏夹功能，收藏夹中可以设定快捷拨号站点；可以在站点界面上进行收藏夹配置的工作，进行个性化配置，如对指定站点配置快捷拨号，且将类型设置为危险类型的传输等，上下翻页自动搜索地址簿； |
| 7.5 | 可显示最近9次发送（时间和地址）和最近9次接收（时间和发送站）的记录 |
| 7.6 | 界面可选择帮助界面，帮助中提供多种语言版本的站点帮助信息，提供简单的快捷帮助信息，能更好、更快地对了解站点 |
| 8 | 多收平台技术要求 |
| ▲8.1 | 类型：检验科水平接收站点（需附至少3家国内使用用户信息及联系方式，及产品图片资料说明） |
| 8.2 | 传输瓶经过空气缓冲减速并将垂直抵站的传输瓶经过机械缓冲装置转换为水平到站并缓慢滚出站点停在站点自带的接收平台上，以保护传输瓶中的物品不被破坏 |
| 8.3 | 平台上带自动传输带，可将传输瓶自动传向平台尾端，避免传输瓶与传输瓶之间的剧烈碰撞，以保护传输瓶中的物品不被破坏 |
| 8.4 | 接收站点高度满足操作人员舒适度要求，避免因频繁下腰造成操作吃力 |
| 8.5 | 可连续接收6个以上传输瓶不至于引起传输瓶堵塞造成系统出错 |
| 8.6 | 全钢制结构，禁止采用两根钢管拼接成的简易水平接收平台。请提供图片及相关数据说明 |
| 8.7 | 主接收平台长度≥1750毫米。请提供图片及相关数据说明 |
| 8.8 | 站点可以连接最少8个到站信号，如有需要可以增加附加板，可以使站点连接16个到站信号 |
| 9 | 管道 |
| 9.1 | 管道材质为不锈钢管道 |
| 9.2 | 优质不锈钢管道，管道外径：≥160mm；管道材质具有高耐磨型、防腐性、阻燃、耐冲击、抗压性以及抗静电性能；满足建筑材料标准(国际标准B1等级)，使用温度-20~+60℃ |
| 9.3 | 不锈钢管，管道外径≥159mm；管道壁厚≥2mm。管道材质具有阻火、高抗腐蚀性、抗静电性能强等特性 |
| 9.4 | 管道包括直管、弯管、连接套管，用于传输瓶。 |
| 9.5 | 转弯半径：800~1200mm。 |
| 10 | 传输瓶 |
| 10.1 | 用于装载传送的物品 |
| 10.2 | 材料：PC聚碳酸酯，抗冲击，防破损 |
| 10.3 | 内径：86mm，长度:230mm-400mm，体积2.4-4.1L |
| 10.4 | 传输瓶应适用于传送物品要求；每个站点配3个传输瓶。 |
| 10.5 | 清洁传输瓶：配置专门用于管道清洁使用的传输瓶 |
| 10.6 | 可配置38孔标本试管专用衬垫 |
| 11 | 交换中心 |
| 11.1 | 4路交换中心 功能特性：该独立转换中心能保证传输瓶在各分区子系统间进行跨区传输时，各凤机系统能独立运转，无需占用其他分区风机资源，同时转换中心应该具备存储传输瓶功能，跨子系统发送传输瓶时，传输瓶在转换中心进行等待。 |
| 11.2 | 交换中心附加装置，直径160型号 配合交换中心使用，实现传输瓶在交换中心排队等待。 |
| 12 | 中控软件 |
| 12.1 | 可显示每个子系统中每个传输任务的当前状态，如任务被接受，传输瓶当前位置以及下一步将去往的具体设备，传输任务中断等。每种类型都有对应的颜色，便于区分 |
| ▲12.2 | 可显示每个传输任务的具体状态，若传输任务具有优先级，则显示器优先级等级X，并且当次传输瓶到达某个存储单元时，会将其优先级附加给存储单元的内的其余传输瓶，加快拥有X优先级的传输瓶的进程 |
| 12.3 | 可显示传输瓶在两个设备之间的运行时间，以及传输瓶实际运行的剩余时间 |
| 12.4 | 可显示所有已经完成的传输任务，故障信息，以及已发送的传输瓶总数 |
| 12.5 | 可对整个系统或某个子系统设置不再接受新任务的设定，设定完成后，整个系统或子系统将不再新任务，但已接受的任务将继续执行 |
| ▲12.6 | 可对整个系统以及单个子系统的自动清管功能，当系统传输任务出现故障时，系统会自动执行自动清管功能，自动清管会优先清除故障发生所在的子系统，不会影响整个系统运行。 |
| 12.7 | 可通过中控软件，直接远程控制具体的设备，如工作站、转换器等设备，可控制设备执行如切换转换器路径，切换工作站发送或接收位等；也可直接锁定工作站，禁止某工作进行发送或接收的功能，或直接屏蔽某个设备或某个子系统，避免因为某个设备或某个子系统的故障，而导致整个系统的使用受到影响 |
| 12.8 | 具备输出报告功能，包括传输量、故障、报警数量、设备使用率、等报告。统计每个传输瓶在工作站点的等待时间，传输瓶在每个站点的平均等待时长，方便使用者实时监控系统传输状况，并做有针对性的改进和提高，请提供图片并进行相关说明 |
| 12.9 | 中控软件有日志中心，可记录所有收发、故障、报警信息的记录,电脑可储存10万次以上的监控记录，可生成故障报告日志 |
| 12.10 | 监控中心设置监控装置可与局域网连接；可实现远程监控；可以允许多用户同时间登陆，可自动统计数据。 |
| 12.11 | 配置情况：CPU配置I5四核以上处理器，内存配置≥4G DDRROM/500GB硬盘/DVD光驱/21英寸液晶显示器；操作系统应高于WINDOWS2000；可通过MODEM实现INTERNET功能并可远程在线会诊升级、操作系统与WINDOWS2000、WINNF、NETWARE等兼容。（对新系统的支持如windows7 或者windows2008） |
| 13 | 其它要求 |
| 13.1 | 投标人需考虑所投产品同D楼原有的系统软硬件对接，保证两套系统兼容性和匹配性，确保医疗物资可以全线传输。 |