# 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为北京市创伤骨科研究所配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1、投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件和所投设备制造商获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★2.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

3. 投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 超高分辨激光共聚焦显微镜 | 1套 | 是 |
|  | 1-2 | 流式细胞仪 | 1套 | 是 |
|  | 1-3 | 冷冻切片机 | 1台 | 否 |
|  | 1-4 | 数字玻片扫描仪 | 1套 | 否 |
|  | 1-5 | 超低温冷冻储存箱 | 1台 | 否 |
|  | 1-6 | 医用冷藏冷冻箱 | 7台 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：自合同签订之日起180天内完成供货。

2、采购项目（标的）交付的地点：北京市创伤骨科研究所指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后5年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：品目1-1	超高分辨激光共聚焦显微镜、品目1-2流式细胞仪、品目1-3	冷冻切片机和品目1-4数字玻片扫描仪质保期≥3年；品目1-5超低温冷冻储存箱和品目1-6医用冷藏冷冻箱质保期≥5年。

五、采购标的物验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包	品目1-1	超高分辨激光共聚焦显微镜

（一）激光器

1、采用固体激光器， 激光器波段，功率至少包括：

1.1、二极管激光器405±2nm：额定功率≥30mW；

1.2、二极管激光器490±2nm：额定功率≥30mW；

1.3、二极管激光器515±2nm：额定功率≥30mW；

1.4、二极管激光器560±2nm：额定功率≥25mW；

1.5、二极管激光器640±2nm：额定功率≥25mW。

▲2、可见光激光器功率独立可调，最小调节精度≤0.005%；

3、软件可以直接控制所有激光器开关以及强度，并具有自动休眠功能。

（二）扫描模块

1、扫描器与显微镜一体化设计，一体化像差及色差校正。所有扫描器组件都直接耦合，无光纤连接；

2、扫描头，检测器，扫描模块中的电子部件，均采用液态制冷方式，动态反馈系统保证温度稳定，减少信号干扰；

3、扫描振镜数量≤2个，采用线扫及帧飞回技术；

4、扫描头采取线性扫描：1μs像素停留时间，512x512分辨率成像条件下，单幅成像时间≤0.32 秒；

5、扫描方式：在所有成像模式下均可以实现xy，xyz，xyt，xyzt，直线扫描，曲线扫描，点扫描，旋转扫描，且直线扫描，曲线扫描，点扫描可以在图像上自由选取位置；

6、扫描分辨率：≥8000 x 8000，同时扫描分辨率可自动匹配采样频率和分辨率；

7、在实时扫描预览方式下（扫描过程中），均可以进行左右360°任意旋转扫描线的方向，同时可以变倍以及移动扫描区域的中心；

8、扫描光学变倍：可以做≤0.7x的变倍扫描，且变倍连续可调；

9、主分光镜，≤15°的小角度入射或AOBS，杂散背景激光压制效率≥99.99999%（OD7）；

10、扫描视场数≥20mm；

11、非共振扫描模式，共聚焦扫描可同时满足以下速度：

11.1、≥13幅/秒（512x512像素）；

11.2、≥420幅/秒（512x16像素）；

11.3、≥25幅/秒（256x256像素）；

11.4、线扫描速度≥6800线/秒（512x1像素）。

12、信号检测器：可见光荧光检测单元≥3个，透射光检测单元1个，用于样品明场及DIC的透射激光成像；

13、荧光光谱分光系统: 采用光栅分光方式，并且可以对分光中散射或折射的光谱再次循环回收进行分光，光谱检测范围380nm~750nm。系统分光效率≥90%以上；

14、荧光光谱分辨率及检测器调节精度：在全荧光检测范围内光谱分辨率≤3nm，全部荧光检测器调节精度≤1.5nm；

15、共聚焦针孔采用复消色差校正，适合短波长（如 405 nm）激光成像，调节范围0.0-8 Airy units；

16、实时电子组件监控，控制显微镜、激光器、扫描模块和其它附件；通过实时电路进行数据采集和同步管理；过量采样读取逻辑电路；在采集图像的同时可进行。

（三）分子动力学检测系统

1、利用阵列检测器收集荧光分子涨落信息，用以进行荧光相关光谱分析（FCS），提供了对分子浓度和分子扩散的可靠测量；

2、无需对针孔校准，利用检测单元已知的空间信息，可以用于分子浓度信息的定量测量；

3、分子动态分析器模块：通过导航设置调用内置面阵列GaAsP（磷酸砷化镓）检测器中心≥19个检测单元收集荧光相关光谱（FCS）数据，同时软件内置≥6种适合不同样品类型的相关性拟合模型，允许用户快速获取样品荧光标记分子的浓度及扩散动力学特征并给出直观的可视化图表。

（四）超高分辨率成像部分

1、超高分辨率成像方法：只接受Airyscan、PALM、SIM、STED、STORM通过硬件方法实现的超高分辨率成像方式；

2、超高分辨率检测器采用由≥30个GaAsP（磷酸砷化镓）组成的高灵敏度面阵列检测器，可支持≥4个荧光激发点同时检测；

3、超高分辨率成像分辨率：在确保高荧光收集效率情况下（针孔≥2.5AU），分辨率XY方向≤80 nm，Z方向≤200 nm，同时检测靶面≥1.2AU；

4、分辨率：XY≤80nm，Z≤250nm，且在确保荧光收集效率的情况下（针孔≥2.5AU），共振扫描或快速并行扫描超高分辨率成像速度：≥24.5幅/秒（512x512像素，16位）；

5、荧光样品选择：所有适合配置激光器激发的荧光样品都可以进行超高分辨率成像，无需选择特定的荧光染料；

6、获取图像时系统可自动配置各项参数，一键式处理生成超分辨率图像，也可支持在线实时处理生成超分辨率图像，并保存原始数据。

（五）显微镜主机

▲1、研究型全自动倒置显微镜，齐焦距45mm；

2、显微镜主机本身自带电动调焦驱动马达，最小步进≤10nm，最大速度≥5mm/s；

3、全电动扫描台，行程范围≥130mm x 100mm，载物台面积 ≥320 mm x 140 mm，最大速度≥50mm/s；

4、显微镜透射光源：12V 100W卤素灯，根据所用物镜，光源自动匹配适当亮度；

5、显微镜反射荧光光源： 白光LED光源：通过液态光纤连接，激发光波长范围380nm-770nm，可由软件控制开关及波长切换；

6、目镜一对：10X，视场数≥23；

7、多功能长工作距离聚光镜，NA≥0.55；

8、物镜：

8.1、2x-2.5x干镜，数值孔径≥0.085；

▲8.2、10x干镜，数值孔径≥0.45；

8.3、20x干镜，数值孔径≥0.8；

8.4、40x干镜，数值孔径≥0.95，同时满足工作距离≥250微米；

8.5、60x-63x油镜，数值孔径≥1.4，同时满足工作距离≥190微米；

8.6、100X油镜，数值孔径≥1.4；

9、可通过TFT电子触控屏系统控制显微镜并显示工作状态，TFT触摸屏可以远离显微镜机身实现远程控制；

10、显微成像系统专用气体悬浮防震台，尺寸≥1200 x 900 mm。

（六）人工智能样品识别系统

1、可以实现自动识别样品载具规格，自动调焦，自动快速生成概览图，自动识别样品区域，用于后期的图像获取；

2、采用≥630nm的LED光源进行照明，为样本提供复合暗场对比度，实现染色与未染色样本可视化；

3、概览相机单次形成的概览图视野大于等于7.5 cm x 5 cm；

4、组成硬件：LED 阵列板，概览专用彩色相机，共聚焦系统专用的激光反射组件；

5、自动化的工作流程：概览图像的获取，样品载具规格的识别 ，相关样品区域的检测，各感兴趣区域的调焦，完全无需人工干预。

（七）锁焦系统

1、支持长时间实验锁定焦面，支持自动拼图和多位点采图过程的多点漂移补偿；

2、使用≥850nm红外LED光源通过光栅投影方式监测焦面的位置变化；

3、采样频率≥200Hz；

4、兼容塑料培养皿和多孔板、普通玻片、腔室载玻片，支持Cy5.5波段荧光成像。

（八）活细胞培养系统

1、可控制温度、CO2浓度以及湿度；

2、细胞培养在独立空间内，培养皿底部可加热，上部也可同时加热；

3、控温系统可同时控制至少4个独立的通道温度设定，温度控制范围：室温至60℃，精度≤0.1℃；

4、可进行CO2浓度控制，范围：0至8%，调节精度为≤0.1%；

5、湿度控制，加湿装置同时也可控温保湿；

6、整个活细胞培养系统可完全由共聚焦软件一体化控制，并在软件及显微镜显示器上可以直接显示、调节。

（九）图像获取及分析系统

▲1、原厂图像工作站一套：

硬件配置不低于以下要求：CPU（核心数≥12，主频≥3.0 GHz），≥10TB SATA 7200 rpm硬盘，≧128GB内存，≥31英寸液晶显示器，分辨率≥3840 × 2160；

2、支持通过选择样品的染料标记，提供3种光路配置模式，一键自动设置所有的光路；

3、可设置及自动随时间获取动态图像；

4、可以去除自发荧光，及荧光串扰；

5、支持全景深图像叠加运算和展示；

6、支持对多通道荧光图像中两个通道之间的共定位进行定量分析。包括共定位系数，曼德尔系数，皮尔森系数等；

7、提供≥3种图像反卷积方式用于图像处理，提高图像的信噪比、对比度和分辨率；

8、可在进行图像拍摄时，同步实现数据的实时传输与图像处理。图像处理手段≥ 3种，涵盖图像降噪、背景去除等实用功能，能够在获取图像的同时就能迅速得到处理后的结果；

▲9、具备直方图分析和任意线的序列测量，长度、角度、面积、强度等的测量；定量的共定位分析；可根据要求编辑测量程序，对自定义的类和子类进行图像分割、计数和面积、强度等的测量，并将结果以表格、列表和散点图/直方图形式显示；可进行批量图像分析；

10、适用于所有常见的文件格式（如：JPEG, BMP, TIFF, BigTIFF, PNG, WDP, SUR, AVI, WMF, MOV, OME-TIF, ZVI）。裁剪功能，灵活地选择扫描区域；

11、可再次调用存储在每张图像里的所有的拍照参数来重现实验及进行精确对比；

12、可自动寻找样品中的最佳聚焦位置，适用于透射光、反射光和荧光；

13、可用于设置及自动获取Z轴三维图像，包括起始点/终止点和中心点两种采集模式；

14、可自动补偿由于样品深度增加造成的信号衰减；

15、可对任意形状的预设区域进行拼图扫描以及根据位点列表进行多点成像，支持聚焦校正地图、拼接以及阴影校正；支持自定义多孔板及各种样品载具规格，多种模式设定获取图像的多个位点；

16、可通过多焦点三维位置拟合的聚焦地图实现样品大视野拼图，可解决因样品不平、皿底缺陷或者热效应引起的图像采集过程中聚焦不准的情况；适用于多种成像方式（明场、荧光等），并兼容玻底皿与塑料皿；

17、可通过自动采集和组合不同激发强度的图像，获取具有扩展动态范围的图像；

18、支持在进行图像采集的同时（包括连续扫描和时间序列实验），通过鼠标点击对指定≥10个任意形状的区域进行漂白。适用于主动光活化实验、光转化实验或者快速光漂白实验等；

19、支持创建自动测量程序，图像分割，强度测量，批处理功能等，可通过附加功能（边缘、算术、形态学分割、二进制等)扩展图像分析的能力。除了经典的分割方法，机器学习的模型也可以用于图像分割。可对图像面积、周长、中心点坐标等几何形状参数和荧光强度参数进行测量，用户也可自定义测量参数。数据以表格、列表和散点图/直方图、热图等方式显示，表格、图表和图像可以交互链接，以便用户查看数据；

20、提供简单、自动化的图像分析工作流程，用于对生物样品中荧光标记的细胞核进行计数，允许自动监测细胞数量及增殖过程，可测量细胞核的数量、密度，以及平均强度和平均面积；

21、支持3D和4D图像渲染，有≥4种渲染方式（阴影、表面、透明及最大强度投影）并可进行不同渲染方式的结合（如透明结合表面渲染）；可实现三维空间的距离和角度测量；自定义式的3D和4D视频制作与导出。可在同一界面下同时进行2D和3D图像可视化，可以在显示3D渲染效果的同时显示单层2D图像；

22、支持3D图像分析，可采用经典的分割方法或机器学习的模型。可对图像几何形状参数和荧光强度参数进行测量，用户也可自定义测量参数；

23、提供≥10份离线图像处理软件客户端：功能包括：查看该设备拍摄的显微图像，调节对比度，对图像添加标尺及标注；可进行常见的文件格式的数据导入/导出（包括：JPEG, BMP, TIFF, BigTIFF, PNG, WDP, SUR, AVI, WMF, MOV, OME-TIF, ZVI）；具有≥1种二维图像去模糊功能，可利用二维去模糊算法进行图像质量优化；具有≥10种图像校正功能，包括去背景，白平衡，阴影校正等；可运用≥8种算法对图像进行乳化或锐化；可对3D数据进行3D渲染并导出3D渲染视频；可实现2D数据关联；可生成三维图像的正交投影图像，展示XY/YZ/XZ的任一切面层，并创建任一切面层图像；具有交互测量工具，可自定义测量参数，形成测量工作流，可对轮廓、曲线、面积、灰度等值进行测量；

24、可用于自动量化细胞覆盖的区域，量化细胞融合；

25、可用于基因和蛋白质表达水平的自动定量；

26、可用于自动计数和量化细胞核内的点（例如：FISH、端粒、着丝粒、焦点计数），测量包括点总数、每个细胞的平均点数、点的平均强度、细胞核的平均面积。

（十）配置清单:

1、固体激光器 （405nm/488nm/514nm/561nm/640nm）：1套；

2、共聚焦扫描检测单元：1套；

3、超高分辨率部分：1套；

4、倒置电动显微镜主机和物镜：2x-2.5x干镜/10x干镜/20x干镜/40x干镜/60x-63x油镜/100x油镜 ）：1套；

5、系统工作站及配套软件：1套；

6、活细胞孵育模块：1套。

品目1-2	流式细胞仪

（一）光路系统

▲1、激发光：≥4激光器，至少包括 405nm，488 nm，561nm和633-645nm；

▲2、荧光通道：配备≥30个荧光检测通道；

▲3、检测参数：可同时检测≥32个参数，包括荧光参数、散射光参数或细胞位置参数等；

4、细胞位置探测器：配备液流定位技术，利用细胞位置参数，检测细胞流经激光光斑时在液流横截面的位置；

5、虚拟滤光片功能：可为每种荧光素自由分配多个检测通道的组合；

6、数据分辨率：数字化信号分辨率≥18bit，动态范围不低于105；

▲7、检测器类型：采用PMT而非APD作为荧光信号检测器。

（二）检测性能

1、全光谱信号检测：对每一个荧光素可检测520nm - 780nm范围内的连续光谱信号；

▲2、自发荧光检测：支持同时检测≥4种细胞自发荧光光谱并将其作为独立的参数进行解析；

3、最大检测速率：不低于20,000 eps。

（三）液流系统

1、上样器：配备3D式自动上样器，上样器可在上下、前后、左右三个维度移动，配备固定式上样针和专门的清洗装置，可以对上样针所有部位同步进行内外管清洗和废液抽吸；

▲2、上样装置：支持多个流式管同时上样。支持孔板上样，包括96孔板、384孔板；

3、样本间残留率：<0.2%；

4、自动化清洗模式：自动上样针反冲（以去除样本残留）、自动排气泡（以排除管路堵塞），自动关机清洗。

（四）操作系统

1、数据处理：采用数学算法对多色荧光光谱进行拆分，无需补偿调节；

2、软件内置荧光素光谱库, 支持自建荧光素光谱库，支持荧光素光谱保存和调用；

3、软件内置光谱调节器, 支持对荧光素光谱进行手动调整；

▲4、软件免密开放安装，可安装在≥10个使用者的电脑上；

5、软件系统支持数据获取和分析，可以同时进行多任务（即样本采集和数据分析可同时进行，互不干扰）。

（五）配置清单：

1、主机系统：四激光配置488nm/638nm/405nm/561nm：1套；

2、配备3D自动上样器：1套；

3、系统工作站及配套软件：1套；

4、校准微球Align Check Beads（2ml）：1瓶；

5、峰质控微球8-Peak Beads (2ml)：1瓶。

品目1-3	冷冻切片机

1、按键控制，便于戴手套操作；

▲2、具备双压缩机制冷，实现腔体与样本头单独制冷；

▲3、刀架制冷：采用冷空气循环和刀架送风技术；

▲4、环保：带HEPA空气净化系统；

5、冷冻箱：冷冻箱制冷温度 ≤ -35℃，冷冻箱采用不锈钢无缝焊接，无死角；

6、除霜功能：冷冻箱具备自动除霜功能并可编程除霜时长≤15分钟。样本头制冷系统可进行电加热器除霜，除霜时长≤15分钟；

7、速冻架：速冻架冷冻位点数 ≥ 17个，速冷架制冷温度 ≤ -42℃；

8、快速制冷位点：具备珀尔帖（Peltier）快速制冷位点，位点数 ≥ 2个；

9、机身控制面板：控制面板设计有电动粗进、切片和修块按键式控制按钮，并有指示灯提示功能。控制面板有样品头快速回位功能；

10、半刀切片：具备半刀切片功能，可进行半刀切片；

11、切片厚度范围：1-100 um可调；

12、修片厚度：修片厚度设置范围1-600 um；

13、修片模式：设置有用于临床样本的快速修块模式，即10 μm、20 μm、30 μm、40 μm修块厚度快速设置。并设置有用于科研样本的精细修块模式，厚度1.0 μm – 10.0 μm时以1.0 μm增幅；厚度10.0 μm – 20.0 μm时以2.0 μm增幅；厚度20.0 μm – 50.0 μm时以5.0 μm增幅；厚度50.0 μm – 100.0 μm时以10.0 μm增幅；厚度100.0 μm – 600.0 μm时以50.0 μm增幅；

14、水平进样：≥ 25 mm；

15、样品垂直行程：≥ 59 mm；

16、电动粗修：采用2档电动粗修，快速修块速度900 μm /s，慢速修块速度300 μm /s；

17、样品回缩：具备样品回缩功能，回缩行程20 μm并可关闭；

18、样品定位：± 8°定位及360°旋转，自动中心定位和精确0位指示确保样本准确快速定位；

19、环境安全：设备机身采用抗菌银离子涂层技术；

▲20、人员安全：具备UVC紫外消毒系统。消毒系统可预设置≥2种消毒模式；

21、制冷剂：采用环保制冷剂；

22、最大可切片样品尺寸：50 mm x 80 mm；

23.具备滑窗加热功能；

24、可选配CN, CNZ刀架，可适配钢刀与钨钢刀，并可选择配置手托，可适应不同的样本组织。

25、配置清单：

25.1、冷冻切片机主机：1台；

25.2、手轮：1个；

25.3、样品托：5个；

25.4、切片废物槽：1个；

25.5、速冻架定位架：1个；

25.6、速冻架保护盖：1个；

25.7、冷冻切片机机油，50 ml：1个；

25.8、冷冻包埋剂，125 ml：1个；

25.9、冷冻切片用安全手套：1个；

25.10、常规刀架：1套；

25.11、CNZ刀架：1套；

25.12、温控样品头：1个；

25.13、防卷板：1个；

25.14、配套刀片：5套。

品目1-4	数字玻片扫描仪

（一）技术参数

1、系统主机采用一体化封闭式设计；

▲2、扫描原理：面阵扫描；

3、聚焦方式：触点接触载玻片聚焦，不为物镜聚焦；

4、支持≥2个片夹同时工作；

5、单次可装载≥20张切片，自动加载、卸载切片，兼容20张切片容量的主流品牌染色机篮筐；

▲6、物镜电动转换：4物镜孔位，标配2个物镜，分别为平场复消色差物镜20倍，数值孔径N.A.≥0.8；高品质进口平场复消色差物镜40倍，数值孔径N.A.≥0.95；

7、扫描分辨率：20X物镜图像分辨率≤0.22μm/pixel，40X物镜图像分辨率≤0.11μm/pixel；

8、扫描速度：扫描15mm×15mm组织区域并满足图像分辨率≤0.25μm/pixel条件下，扫描时间≤40秒；

9、荧光扫描：具备荧光接口，可安装≥10通道的荧光转盘；

10、自动聚焦、无需提前预览或划定扫描区域；

11、激光检测切片位置，自动跳过空位；

12、扫描区域：自动识别有效组织形状，并只沿组织边缘对有效组织部分进行扫描，而非矩形区域扫描；

13、区域导入：具有导入预定义扫描区域模板的功能；

14、标签采集：具有自动采集玻片标签功能，并可对图像进行90度旋转；

15、扫描边界扩展：具有扩展扫描区域边界的功能；

16、实时预览功能：可在扫描进行前预览指定的标本区域，并对预览图像可以截图保存；

17、多层扫描：具备多层融合和多层堆叠两种多层扫描模式，用于较厚样本或厚薄不均匀的样本扫描，提高图像质量；

18、具备多层融合扫描，扫描层数≥30层，层间距范围1-10step，Z轴扫描精度≤0.2μm/step；

19、扫描预览功能，扫描过程中，在显示器上可以看到扫描切片的编号，以及切片扫描的区域位置；

20、浏览中图像改名：支持对浏览中的数字图像改名；

21、扫描相机：≥2448×2048像素；帧率≥75 FPS；CMOS传感器；像素尺寸≤3.45um×3.45um；

22、截图功能：可根据要求截图≥600DPI分辨率的图像；

23、同屏对比功能：具有多幅图像同步功能，同时控制缩放、移动、旋转等功能；

24、软件包含区域分割、HE定量分析、IHC定量分析、细胞膜定量分析等模块；

25、分析软件为中文操作界面，界面简洁清晰；

26、图像转换：支持明场图像转换为荧光图像。（需提供软件界面截图证明）；

27、具备多切片批量分析功能；

28、在IHC定量分析中可输出≥30种结果指标；

29、可根据不同类型的细胞大小设置不同的细胞膜半径；（需提供软件界面截图证明）；

▲30、分析软件应与扫描仪主机为同一品牌，保证最佳兼容性。

（二）配置清单：

1、全景扫描分析系统主机：1套；

2、分析工作站：1套；

3、扫描控制软件：1套；

4、图像浏览软件：1套；

5、定量分析软件：1套。

品目1-5	超低温冷冻储存箱

（一）技术参数

1、容积≥670L；

2、外形尺寸：最大宽度≤1100mm, 最大深度≤1030mm；

3、运行功率≤650W；

4、储存温度：-40～-86℃；

5、样式：立式，单门，内外双层保温门，内部四层，内部可调式不锈钢层架；

▲6、控制系统：采用不小于7英寸电容触控屏控制系统，液晶屏动态实时显示运行温度、系统设定温度、环境温度、报警状态与管理、时间等参数信息，可连接蓝牙与WiFi；

7、报警模式：具备高低温、开门、电压异常、传感器故障、断电报警、高环温报警、冷凝器散热差、系统故障等声光报警，物品存储更安全；

▲8、制冷系统：双系统运行, 单系统故障时，另一个系统可以维持温度≤-77℃（需提供具有CMA资质机构的检测报告作为证明）；

9、温度均匀性:≤3℃（需提供具有CMA资质机构的检测报告作为证明）；

10、断电回温: 产品断电后,冰箱从-80℃升温至-50℃所需时间不低于310分钟（需提供具有CMA资质机构的检测报告作为证明）；

11、存储容量：可置放5*5规格冻存架不低于20组，可存储2英寸标准冻存盒不少于500个；

12、数据存储与导出：配置动态数据存储芯片，记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、环境温度、运行状态等数据10年以上；标配USB数据导出接口，可即时导出温度运行数据；

13、保温材料：采用VIP真空绝热材料，厚度≥20mm，箱体发泡层≥130mm。4个发泡压紧内门，双层发泡保温外门，外门4道密封，内门两道门封，整机6道门封；

14、单臂助力把手，箱体锁和外挂锁设置，双重保护；

15、标配蓄电池，可提供报警及为USB供电；

▲16、提供中国质量认证中心出具的节能认证证书和环保认证证书（原件备查，并提供CQC网站截图及网址备查)。

（二）配置清单：

1、主机：1台；

2、钥匙：1套。

品目1-6	医用冷藏冷冻箱

（一）技术参数

1、容积≥400L，其中冷藏室容积不低于200L，冷冻室容积不低于200L；

2、外形尺寸：最大宽度≤820mm, 最大深度≤750mm；

3、整机运行功率≤280W；

4、储存温度: 冷藏2～8℃，冷冻-10～-26℃可调可控；

▲5、噪音≤40dB(A)；

6、样式:立式，上下双门，冷藏室带电加热防凝露可视窗，底部四个脚轮；

7、控制系统：数码温度显示，上下室温度左右分区独立显示，微电脑温度控制系统，显示精度0.1℃；

8、制冷系统：双压缩机双系统，冷藏和冷冻室可独立控制运行；采用环保制冷剂；

9、温度均匀性：冷藏室、冷冻室均匀性≤1℃（需提供具有CMA资质机构的检测报告作为证明）；

10、内部配置:冷藏室内多组钢丝搁架，间距可调节，易于清洗；冷冻室配置抽屉；

11、报警功能：具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现高低温报警、传感故障报警、断电报警、电池电量低报警、通讯故障、开门报警等多重故障报警；

12、保温结构：箱体保温材料厚度≥80mm；

13、安全门锁：箱体配锁，可一锁同时锁住上下室；

14、数据存储与导出：标配USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据输出PDF格式（中英文格式可选)。

（二）配置清单：

1、主机：1台；

2、钥匙：1套。