# 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为首都医科大学附属北京佑安医院购置医用设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.	投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量（台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 超高效液相色谱串联质谱系统 | 1 | 否 |
|  | 1-2 | 电子结肠镜 | 1 | 是 |
|  | 1-3 | 电子放大结肠镜 | 1 | 是 |
|  | 1-4 | 电子胃镜 | 1 | 是 |
|  | 1-5 | 电子胃镜（治疗型） | 1 | 是 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间（服务期限）：签订合同后30日内。

2、采购项目（标的）交付的地点（服务地点）：采购人指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

1.投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

2.投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

3.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

4.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

5.培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人投标时应提供详细的培训方案，对培训内容培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果，保证采购人人员掌握仪器的基本操作和日常维护。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

6.投标时须提供有关其投标产品专业的维修团队的信息，包括维修机构名称、地址、维修工程师和联系方式、零备件的储备等。说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

7.在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

8.投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障，提供质保期结束后延保服务收费标准，保证投标产品停产后10年的配件供应，并提供原厂维修配件明细表及报价单。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：除非在每包技术规格中另有规定外，本项目所供设备的质量保证期（保修期）为调试验收合格后36个月。

五、采购标的验收标准

1.投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

2.投标人应提供验收手册、技术资料、验收工具，并保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

3. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包 品目1-1超高效液相色谱串联质谱系统

数量：1台/套

一、用途：用于对人体生物样本（全血、血浆、血清、尿液）的内源（维生素、氨基酸、激素、有机酸）或外源（治疗药物）被分析物进行临床定性或定量检测。

二、技术参数：

1、超高效液相色谱部分:

1.1、二元高压梯度泵

1.1.1、独立双柱塞驱动装置和双压力传感器反馈回路。

1.1.2、流速设置范围：0.001mL/min～2.000mL/min；调节步长≤0.001mL/min；精密度：≤0.05%RSD；误差：不超过±1.0%。

▲1.1.3、最大操作压力：≥18000psi。

1.1.4、压缩性补偿：自动连续调节。

1.1.5、梯度洗脱设置范围：0～100%；调节步长≤0.1%；梯度误差：不超过±0.5%；精度：≤0.15%RSD。

1.1.6、可选梯度曲线，线性≥1条、凹线≥4条、凸线≥4条和步进≥2条。

1.1.7、内置在线脱气装置通道数：≥6个 。

1.1.8、具备柱塞杆自动清洗装置。

1.2、自动进样器

1.2.1、样品通量：≥96位1.5/2mL样品瓶。

1.2.2、附加位≥4个，可用于稀释（≥4mL）或两个96孔板或384微孔板

1.2.3、进样量设置范围：0.1～250.0μL；调节步长≤0.1μL；进样精度：≤0.25%；线性：R≥0.999。

1.2.4、样品污染度（进样残留）：≤0.001%。

1.2.5、样品控温范围：4 ℃～ 40℃；误差：不超过±1℃。

1.2.6、针式进样，针内壁的分析过程中不断被流动相清洗，同时具备进样针外壁清洗流路。

1.2.7、自动进样器

1.3、柱温箱

1.3.1、柱温箱温度设置范围：室温+5℃～90℃，调节步长≤0.1℃；稳定性：不超过±0.3˚C；误差：不超过±0.5˚C。

1.3.2、柱温箱色谱柱容量：≥1根。

1.3.3、具备色谱柱信息跟踪记录功能，采用智能芯片信息技术，可在线记录色谱柱使用信息。液相主机可读取每根色谱柱最近≥50次历史使用记录。

2、质谱仪部分

2.1、三重四极杆质谱仪。

2.2、离子源：

2.2.1、ESI和APCI复合离子源。一次进样可以在ESI+，ESI-，APCI+，APCI-四种电离方式之间快速切换，并可同时得到每一种电离方式的谱图数据。

2.2.2、ESI、APCI采集切换速率：≤20ms。

2.2.3、离子源具有双控温区域。脱溶剂气温度升温至650℃所需时间≤30s，离子源接口控温区域温度设置范围≥150℃。

2.2.4、采用非毛细管离子导入技术。

2.2.5、离子源具有真空隔离阀，无需卸真空，即可拆洗离子源锥孔，常规维护免工具。

2.3、内置全自动注射泵≥2个和直接进样瓶≥2个，可通过软件自动切换，实现质谱直接进样、自动调谐和校准

2.4、碰撞池：具有加速离子传输和离子富集功能。

2.5、检测器：光电倍增管，寿命≥10年。.

2.6、真空系统：机械泵≥1台；涡轮分子泵≥1台，无需额外水冷却系统，具有自动断电保护功能。

2.7、扫描方式:

▲2.7.1、具有全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）模式。

2.7.2、多反应监测扫描（MRM）模式：一针进样同时得到MRM和Full Scan数据，MRM和Full Sacn切换时间 ≤ 3ms。

▲2.7.3、在检测MRM通道的同时采集目标化合物的完整子离子全扫描信号，并自动同标准品二级全扫描谱图实现比对，在定量分析的同时实现定性功能。

2.8、检测性能：

2.8.1、质量范围（m/z）： 2～2048 amu.

▲2.8.2、最大扫描速率：≥20000 amu/s；调节步长≤0.1amu/s。

2.8.3、线性范围： ≥6个数量级（定量。）

2.8.4、分辨率：半峰宽≤0.5 Da。

2.8.5、质量数稳定性：平均标准偏差≤0.05Da /24Hr，全质量范围偏差≤0.01%。

2.8.6、ESI正离子灵敏度：S/N≥500,000:1@连续柱上进样6针、1pg利血平、m/z 609>195、RSD<3%、原始数据或无平滑数据。

2.8.7、ESI负离子灵敏度: S/N ≥>300,000:1， 原始数据或无平滑数据，（连续柱上进样6针、1pg氯霉素、m/z321>152、RSD≤3%、原始数据或无平滑数据。

2.8.8、一次进样可完成≥32000组MRM的同时分析。

2.8.9、检测通道数≥500MRM/sec。

2.8.10、最小驻留时间：≤0.8ms。

2.8.11、正负离子采集切换速率≤15ms。

3、控制、采集工作站：

3.1、CPU：i7或以上性能；内存≥32G；硬盘≥1T；彩色液晶显示器≥24寸；打印机：黑白激光打印机

3.2、可自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量

▲3.3、软件同时控制液相、质谱。。

3.4、具备质量校正和设置质谱分辨率功。

3.5、质控自动化工具：可实时监测定量数据质量，以确定QC或空白样品是否落在用户指定的误差范围内。

3.6、系统检测软件可按照分析操作的情况绘制短期、中期和长期的批间趋势图。

3.7、氮气发生器：

3.7.1、氮气纯度：干燥、无油、纯度至少为 95%

3.7.2、氮气出口可调节至98±4psi

3.7.3、输出流量不低于 32L/min

4、UPS：功率≥230VAC；续航时间≥1h。

三、主要配置：

1、超高效液相色谱串联质谱仪：1台

2、色谱柱：2根

3、原厂家工作站（含软件）：1套

4、氮气发生器：1台

5、UPS：1台。

第1包 品目1-2电子结肠镜

数量：1台/套

一、技术参数：

1、电子结肠镜

1.1、可对不同波长范围的照明光成像。

1.2、可受力弯曲，传导强度和硬度可调。

1.3、导光插头：防水设计，与主机可一键插拔连接。

1.4、视野角度：≥170°。

1.5、弯曲角度：上≥180°、下≥180°、左≥160°、右≥160°。

1.6、先端外径：≤12.5mm, 插入部外径：≤12mm。

1.7、景深：不少于5～100mm。

▲1.8、钳子管道内径：≥3.2mm。

▲2、所配电子结肠镜需与医院现有设备主机及配套冷光源配套使用；如不配备，需提供与所投产品配套使用的图像处理器主机、冷光源、气泵和水泵。

第1包 品目1-3电子放大结肠镜

数量：1台/套

一、技术参数：

1.1、可对不同波长范围的照明光成像。

1.2、具有副送水功能；

1.3、可受力弯曲，传导强度和硬度可调。

1.4、导光插头与主机可一键插拔连接。

▲1.5、视野角度：广角模式≥170°，长焦模式≥90°；

▲1.6、景深：广角模式，不少于7～100mm；长焦模式：不少于2～3mm。

1.7、弯曲角度：上≥180°，下≥180°，左≥160°，右≥160°；

1.8、先端外径：≤13.5mm，插入部外径：≤13 mm；

1.9、钳子管道内径：≥3.7mm；

▲2、所配电子放大结肠镜需与医院现有设备主机及配套冷光源配套使用；如不配备，需提供与所投产品配套使用的图像处理器主机、冷光源、气泵和水泵。

第1包 品目1-4电子胃镜

数量：1台/套

一、技术参数：

1.1、可对不同波长范围的照明光成像。

1.2、导光插头：全防水设计，与主机可一键插拔连接。

1.3、先端外径：≤10mm, 插入部外径：≤9.6mm；

1.4、弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°；

1.5、视野角度：常规模式≥140°；放大模式：≥95°；

1.6、最大景深范围：常规模式，不少于7～100mm；放大模式，不少于2～3mm。

1.7、钳子管道内径：≥2.8mm；

1.8、具有副送水功能；

▲2、所配电子胃镜需与医院现有设备主机及配套冷光源配套使用；如不配备，需提供与所投产品配套使用的图像处理器主机、冷光源、气泵和水泵。

第1包 品目1-5 电子胃镜（治疗型）

数量：1台/套

一、技术参数：

1.1、可对不同波长范围的照明光成像。

1.2、导光插头：全防水设计，，与主机可一键插拔连接。

1.3、先端外径：≤9.8mm, 插入部外径：≤9.9mm。

1.4、弯曲角度：上≥210°，下≥120°，左≥100°，右≥100°。

1.5、视野角度：≥140°。

1.6、景深：≥3～100mm。

1.7、钳子管道内径：≥3.2mm。

1.8、最小可视距离：≤3mm。

1.9、具有副送水功能。

▲2、所配电子胃镜（治疗型）需与医院现有设备主机及配套冷光源配套使用；如不配备，需提供与所投产品配套使用的图像处理器主机、冷光源、气泵和水泵。