# 第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为首都医科大学附属北京友谊医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。（医疗器械注册证书上的型号必须与所投型号一致，否则将导致投标无效）

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5. 投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量（台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 关节镜系统 | 1 | 否 |
|  | 1-2 | 超声骨刀 | 1 | 否 |
|  | 1-3 | 手术显微镜 | 1 | 否 |
| 2 | 2-1 | 超声小探头系统 | 2 | 否 |
|  | 2-2 | 超声内镜介入诊疗系统 | 1 | 否 |
| 3 | 3-1 | 主动脉内球囊反博泵 | 1 | 是 |
| 4 | 4-1 | 超高清电子鼻咽喉镜 | 2 | 是 |
|  | 4-2 | 4K超高清鼻内窥镜系统 | 1 | 是 |
| 5 | 5-1 | 双波段激光治疗系统 | 1 | 是 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90天内。

2、采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京友谊医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

2.投标产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。

3.投标报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：医院信息系统接口费用、产品制造、包装、劳务、管理、运输、保险、医院内安装、搬运、设备就位及现场清理、调试、检验（或抽样送检）、技术培训及技术资料、维护、保修、验收、外贸代理费（若有）、关税和增值税等（若有），以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（免费保修期）及服务要求：本项目所供设备的质量保证期为调试验收合格后5年。保修期后，配件费用按成本价收取费用，免人工费。

2.本项目由投标人或设备原厂负责售后服务并做出售后服务承诺，提供原厂售后服务承诺函并加盖原厂公章。

（1）负责设备的安装、调试和人员培训，直至人员能够完全掌握独立操作。应详细做出人员培训方案，包括培训计划、培训内容、培训地点，培训方式、培训人次、培训时长及培训达到的效果（提供培训方案，方案中需详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况等）。

（2）服务和维修网点：投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障，投标人或投标产品制造商应在项目所在地设有专业的售后服务维修机构或网点。如投标人在项目所在地设有维修机构或网点的，须提供维修机构或网点的详细地址、联系人及电话、房产证明或租赁合同复印件并加盖公章；如投标人在项目所在地没有维修机构或网点的，须提供承诺函并加盖公章，承诺在签订合同后三个月内按要求在项目所在地设立维修机构或网点。

（3）维修工程师：有专职的维修工程师≥3名（提供专职维修工程师的名单、人员简历、职称证书、身份证复印件、劳动合同或社保证明复印件并加盖投标人或原厂公章）。

（4）维修响应速度：

①两小时内做出维修方案决定；

②如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院；出现故障时，如48小时无法排除故障，免费提供备用设备。

（5）保修期内的开机率：投标人保证开机率≥95%（按一年365天计算）。

（6）保修期内，每季度对设备提供巡检、保养或预防性维护，每年对设备进行质控检测≥1次。

（7）提供维修手册、软件等服务类资料。

（8）提供免费软件升级更新。

3.备件及技术服务。

（1）为保证设备正常运行，投标人或设备原厂需在项目所在地设立备品备件库，存入所有必须的备件，并保证设备停产后不少于5年的供应期。如投标人在项目所在地设有备品备件库的，须提供备品备件库的详细地址、联系人及电话、房产证明或租赁合同复印件；如投标人在项目所在地没有备品备件库的，须提供承诺函并加盖公章，承诺在签订合同后三个月内按要求在项目所在地设立备品备件库。

（2）应提供原厂维修配件明细表及报价单（如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源），加盖原厂公章。

（3）应免费开放数据接口，以便招标人将该设备与相关信息系统连接。如连接需发生软件（含接口费）及硬件费用，其费用应含在投标报价内。

（4）安装完成后，由采购人、当地质检部门及相关部门联合验收（如需要），达到本招标文件中各项技术指标和原设备的产品标准，并满足安全使用防护要求的，方可验收合格。

（5）专用工具：如有专用工具，投标人应向采购人提供设备使用及维护的专用工具。

（6）资料：

①投标人须向采购人提供操作手册、技术资料（维修及使用）：中文2套，英文1套。

②投标人须向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。

（7）技术服务：

在货物运抵使用单位后，中标人应在使用单位所要求的时间派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担所需的工具、备件、消耗品及因此发生的一切费用。

（8）如是国家规定强制检定的计量设备，安装时需提供省级以上计量部门出具的该设备的初检合格证书，如不能出具，买方进行计量初检的费用应含在投标报价内。

五、采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

1.对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

2.投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

（二）供货及安装要求

1.投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料提供给采购人。

2.投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

3.投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

4.工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

（1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

（2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包  品目1-1  关节镜系统

一、数量：1套。

二、用途：用于开展骨科关节镜手术。

三、技术参数：

▲1、4K摄像光源系统、监视屏、动力系统、射频系统和手术工具具备兼容性，须为同一品牌。

2、4k摄像光源系统：

2.1摄像光源：

2.1.1视频输出：1个 HDMI 2.0接口，支持 3840 x 2160 像素视频输出，支持 12 位≥1 亿色；1个 3G-SDI 接口，支持1920 x 1080像素视频输出；1个 DVI 接口，支持1920 x 1080像素视频输出；3个 USB3.0 接口 (背板2个，前面板1个)；1个网口；

2.1.2 垂直扫描率：≥60Hz，恒定 60 帧；

2.1.3 信噪比: ≥30dB；

2.1.4 图像分辨率：≥3840×2160P，感光芯片≥1/1.8 英寸，逐行扫描 8M PIX CMOS 传感器；

2.1.5 图文处理功能：支持 USB3.0 进行图像存储(移动固态硬盘或 U 盘)，摄像自带 4K 图像录制、播放、存储功能；

2.1.6手术模式：关节镜、椎间孔镜、耳鼻喉镜、宫腹腔镜、泌尿镜；

2.1.7 图像延迟：主机图像延迟≤100ms；

2.1.8 主机支持手动白平衡，自动背光补偿功能，曝光模式根据手术模式可编辑；

2.1.9 支持一键拍照、一键图像放大、录像功能和图像冻结；

2.1.10主机具有亮度调节、对比度调节、饱和度调节、锐利度调节、数字降噪及动态范围调节功能；

2.1.11支持图像的信息集成、手术设备参数、存储图像预览和手术视频播放。主机界面采用一体化全触屏式智能操作，LCD 液晶显示屏；                                                                                                                                  2.1.12内置LED光源，亮度可调节；

2.1.13 光源使用有计时功能，光源显色指数实测值≥90；

2.1.14 LED寿命：≥30000 小时；

2.1.15色温范围：3000-7000K；

2.1.16 光源功率≥90W；

2.1.17接口：适配 Wolf、STORZ品牌接口；

2.1.18 光通量：≥900lm，

2.2摄像头：

2.2.1 4K摄像头，IPX7 防水性能，可低温等离子或擦拭灭菌；

2.2.2 采用 CMOS 图像传感器技术，尺寸≥1/1.8 英寸；

2.2.3按键功能（自定义）：白平衡、冻结、翻转、拍照、录像等；

2.2.4支持 HDR 成像和低照度成像；

2.2.5数码变焦：开机无放大，最多支持 9级别；

2.2.6摄像头材质为钛合金，硬质氧化，耐磨损；

2.2.7扫描方式及采集分辨率：逐行扫描，单幅图像分辨率：≥3840×2160P；

2.2.8 标准 C 型卡口，可连接进口、国产硬镜。

2.3、光学镜头（定焦）：,支持低温等离子灭菌。

2.4监视屏：

2.4.1 显示器≥32英寸；

2.4.2分辨率≥3840×2160；

2.4.3防眩光防护玻璃，触控按键；

2.4.4最高亮度≥700cd/m2，对比度≥1400:1；

2.4.5 显示颜色≥1.07B；

2.4.6支持GAMMA2.0、GAMMA2.2、GAMMA2.4、GAMMA2.6、DICOM曲线等；

2.4.7具有节能产品认证；

2.4.8具有3C国家强制性产品认证。

2.5台车：

2.5.1 静音万向轮；

2.5.2 可调节托盘。

2.6光源光缆：5条

2.6.1 长度≥3m；

2.6.2支持高温高压灭菌、低温等离子灭菌。

2.7关节内窥镜：3个

2.7.1 直径：≤4.0mm；

2.7.2工作长度长度：≥175mm；

2.7.3 视场角：30°、70°；

2.7.4 视野：超广角；

2.7.5不锈钢材质外壳；

2.7.6内置热敏弹力避震系统；

2.7.7含光学放大器和滤光器；

2.7.8采用激光焊接技术；

2.7.9目镜与镜端采用蓝宝石镜面；

2.7.10 目镜与镜端均可拆卸；

2.7.11 配双阀外鞘、圆锥形闭孔器；

2.7.12可高温高压、低温等离子消毒。

2.8镜鞘：

2.8.1双阀大流量，2个旋转活塞，长度142mm, 角度 30°3个

2.8.2双阀大流量，2个旋转活塞，长度142mm, 角度 70°1个

2.8.3双阀大流量，2个旋转活塞，长度77mm,  角度 30°1个

2.9穿刺锥（钝头）：

1.9.2穿刺锥（钝头），直径2.9mm，长度116mm  4个

1.9.1穿刺锥（钝头），直径4.2mm，长度180mm  1个

3、刨削动力系统：

3.1刨削动力主机：

3.1.1 双通道手柄及脚踏工作模式；

3.1.2主机界面采用一体化全触屏式智能操作，LCD 液晶显示屏；

3.1.3具有手柄工作模式和转速记忆功能；

3.1.4重量：≤5.5kg；

3.1.5支持2种以上语言界面；

3.1.6具有点动锁窗功能。

3.2刨削脚踏开关：

3.2.1控制：正转、反转、往复转、加速、减速；

3.2.2防水性能：IPX8；

3.2.3具有链接孔带锁设计、防脱落设计。

3.3手控式刨削手柄：

3.3.1手柄具有一体式吸引通道: ≥4mm；流量可调；

3.3.2重量：≤250g；

3.3.3磨砂防滑手柄设计；

3.3.4手柄运转模式：正转、反转、往复转；

3.3.5最大转速：正/反转≥8000 转/分；往复转≥5000 转/分；

3.3.6动力扭矩：≥90 mN.m；

3.3.7 防水性能：IPX8；

3.3.8可高温高压灭菌；

3.3.9 具有过载保护，在堵转的情况下停止工作输出。

4、等离子手术设备系统：

4.1等离子手术设备主机：

4.1.1控制器双极设计；

4.1.2可以同时满足膝、肩、髋关节、小关节、关节软骨、腱性疾病的手术需要；

4.1.3 可调式能量控制开关：凝血、消融分档调节；

4.1.4具有各种手术刀头识别功能，根据插入刀头的不同自动识别档位；

4.1.5具有温度实时监测显示功能；

4.1.6手术温度可监测范围20 -70 度，超出60度会发出警告提示；

4.1.7主机界面采用一体化≥7英寸全触摸液晶显示屏操作；

4.1.8输出工作频率：≥100kHz；

4.1.9具有故障自动检测显示和报警声音提示；

▲4.1.10具有关节镜保护功能：当设备在激发射频能量时刀头与金属接触，设备会立马停止激发射频能量，如刀头回到安全距离后，又会自动持续工作。

4.2高频手术设备脚踏开关：

4.2.1具有消融、凝血、消融档位调节功能；

4.2.2防水性能：IPX8；

4.2.3具有链接孔带锁设计、防脱落设计；

4.2.4脚踏：具备手控锁定功能；

4.2.5一次性射频刀头具备手控功能，可脚踏和手控自由切换。

5、图文工作站：

5.1用于存储管理高清手术视频、静态图像、手术信息、直播教学;

5.2具备≥7英寸触摸屏，封闭式一体化设计;

5.3支持触摸输入手术信息，采用一键录像、暂停、停止、采图直播;

5.4视频压缩方式为H.264、H.265，视频文件格式:MP4，图片格式:JPG;

5.5支持设置录像文件大小或者录像时间进行视频文件分段;

5.6支持在视频录像上直接叠加手术信息、医院LOGO等水印功能;

5.7内置无线WiFi模块，2.4/5GHz，可连接无线网络;

5.8具有画中画、多画面融合直播功能;

5.9具有USB3.0接口，快速拷贝资料，支持本地和外部硬盘同时保存或直接录到本地硬盘;

5.10可连接医院内部系统，实现资源分级管理和共享。

6、关节镜手术工具：

6.1接触人体部分材料采用符合 GB/T1220-2007 规定的 05Cr17Ni4Cu4Nb、 06Cr19Ni10、30Cr13、40Cr13 材料、符合 ASTM F899- 12 规定的 S45500、 S46500 材料及由符合 GB 24627-2009 规定的镍-钛合金材料制成。材料经过一定循环动态试验，具有优良的硬度、锐度、耐磨度；

6.2手术器械支持高温高压灭菌；

▲6.3所有的器械均为内窥镜手术适应症的II类医疗器械注册证。

6.4关节镜基础工具套装：13件

6.4.1探钩关节探针：165mm；

6.4.2鸭嘴咬切钳直型：122×3.2mm、直0°；

6.4.3鸭嘴咬切钳头翘：122×3.2 mm、直20°；

6.4.4鸭嘴咬切钳左弯：122×3.2 mm、左15°；

6.4.5鸭嘴咬切钳右弯：122×3.2 mm、右15°；

6.4.6卵圆咬切钳直型：122×4.4 mm、直0°；

6.4.7卵圆咬切钳头翘：122×4.4 mm、直20°；

6.4.8卵圆咬切钳左弯：130×4.3 mm、左25°；

6.4.9卵圆咬切钳右弯：130×4.3 mm、右25°；

6.4.10前角咬切钳左：115×5.6 mm、左90°；

6.4.11前角咬切钳右：115×5.6 mm、右90°；

6.4.12左弯咬切钳：125×7 mm、左90°；

6.4.13右弯咬切钳：125×7 mm、左90°。

6.5膝关节修复工具：32件

6.5.1肌腱套取器闭口型：φ6.5×300mm；

6.5.2肌腱集成测量器：160mm；

6.5.3偏心股骨瞄准器：4mm；

6.5.4偏心股骨瞄准器：5mm；

6.5.5偏心股骨瞄准器：6mm；

6.5.6股骨瞄准器通用手柄：φ5mm；

6.5.7导钻：φ2.4mm；

6.5.8空心钻：φ4.5mm；

6.5.9测深尺：225mm；

6.5.10空心钻股骨空心钻：φ6.0mm；

6.5.11空心钻股骨空心钻：φ7.0mm；

6.5.12空心钻股骨空心钻：φ7.5mm；

6.5.13空心钻股骨空心钻：φ8.0mm；

6.5.14空心钻股骨空心钻：φ9.0mm；

6.5.15空心钻股骨空心钻：φ10.0mm；

6.5.16前后交叉韧带瞄准器手柄：φ6.5mm；

6.5.17导向器成角钻头：φ6.3×115mm；

6.5.18前叉点对点瞄准器：120mm；

6.5.19后叉胫骨瞄准器：120mm；

6.5.20后叉股骨瞄准器：120mm；

6.5.21空心钻胫骨空心钻：φ6.0mm；

6.5.22空心钻胫骨空心钻：φ7.0mm；

6.5.23空心钻胫骨空心钻：φ7.5mm；

6.5.24空心钻胫骨空心钻：φ8.0mm；；

6.5.25空心钻胫骨空心钻：φ9.0mm；

6.5.26空心钻胫骨空心钻：φ10.0mm；

6.5.27后叉保护套：5.25mm；

6.5.28抓线钳：166×2mm、直、0°；

6.5.29骨锉：165mm、12°；

6.5.30探钩关节探针：165mm；

6.5.31推结器：300mm；

6.5.32膝关节通用工具盒：500mm。

6.6肩关节修复工具：19件

6.6.1探钩关节探针：165mm；

6.6.2交换棒：φ4×330mm；

6.6.3组织起子方头组织起子：120mm、30°；

6.6.4骨锉：170mm、12°；

6.6.5缝线拉钩弧形拉钩：140mm；

6.6.6推结器：φ1.4mm；

6.6.7拉索过线器：150mm、左45° 2个；

6.6.8拉索过线器：150mm、右45° 2个；

6.6.9拉索过线器：150mm、直0° 2个；

6.6.10肩骨锤：70mm；

6.6.11鸟嘴过线钳：164×1.2mm、直0°；

6.6.12软组织抓钳：170×2mm、直0°；

6.6.13抓线钳：165×2mm、直0°；

6.6.14扁带剪线钳方型：170×2.7mm、0°；

6.6.15过线拉索：550mm；

6.6.16肩关节通用工具盒：500mm。

6.7小关节篮钳：7件

6.7.1 鸭嘴咬切钳直型（小关节）：80×1.7mm、直0°

6.7.2 鸭嘴咬切钳头翘（小关节）：80×1.7mm、直10°

6.7.3 鸭嘴咬切钳左弯（小关节）：78×1.7mm、左15°

6.7.4 鸭嘴咬切钳右弯（小关节）：78×1.7mm、右15°

6.7.5 软组织抓钳（小关节）：80×1.6mm、直0°；

6.7.6 游离体抓取钳（小关节）：80×1.2mm、直0°。

6.7.7 软组织抓取钳  勺型  （小关节）   80×2.4×直0°

6.8 缝合枪：4件

6.8.1 过线枪：170mm、直0°；

6.8.2 过线枪针芯：240mm；

6.8.3 过线枪：160mm、直0°；

6.8.4 过线枪针芯：230mm。

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年。

第1包  品目1-2  超声骨刀

一、数量：1台

二、用途：用于骨科、神经外科、手足外科等科室手术。

三、技术参数：

1、主机：

1.1 功能：利用超声机械效应原理完成骨性组织的处理，具有液流冲洗功能；

▲1.2 输出超声最大电功率：≥135W；

▲1.3 超声最大尖端主振幅：≤120μm；

1.4 安全特性：设备防电击类型和防电击程度为I类BF型或更高等级；

1.5 注水量：≥115ml/min可调节；

1.6 故障自检：通过故障代码显示故障原因；

1.7 蠕动泵：分档水量控制。

2、手柄：

2.1 所有手柄换能器：基于电致伸缩技术，无旋转；

2.2 手柄均为钛合金材质；

2.3 手柄的灭菌方式：所有手柄必须支持压力蒸汽方式灭菌。

3、刀头：

3.1刀头安全性设计：非圆弧钝性刀头设计，不需要延长杆，刀尖最薄处≥0.5mm；

▲3.2 刀头引流设计：所有刀头中心均有中空设计；

3.3 切骨方式：切骨和磨骨使用同一手柄完成；

3.4 具有椎间孔镜下环锯形刀头，长度≥300mm,直径≤3.6mm，用于开展孔镜下等微创手术；

▲3.5 磨骨刀头种类≥15种，提供注册证与主机同一器械分类类别。

4、相关附件：

4.1 所有附件须全部支持高温高压灭菌消毒；

4.2 脚踏：单踏板设计。

▲4.3 扳手：扭力型扳手设计，单一扳手可以完成所有刀头和手柄拆卸操作。

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年

第1包  品目1-3  手术显微镜

一、数量：1台

二、用途：用于眼科手术区域的照明、放大及手术区域的可视化。

三、技术参数：

1、手术显微镜主机;

1.1 全光路采用复消色差光学设计和高增透多层镀膜技术；

▲1.2内置无极光阑景深增强技术，保证术者在获得最大景深的条件下同时获得最大分辨率；

1.3 物镜:F=200mm；

1.4 变倍系统: 电动无级变倍（速度可调），放大倍率1:6，放大倍数范围≥3.4– 20.4X；

1.5 电动调焦范围: ≥70mm；

1.6 X-Y轴移动范围: ≥60×60mm，具备自动复位功能；

▲1.7配备全内置4K超清摄录像系统；

1.8 配备≥20英寸的一体化高清晰度显示屏幕。

2、主刀镜与助手镜:

2.1 主刀镜：倾角可调，全内置倒像镜；

2.2助手镜：与主刀镜采用相同光学设计，可独立调焦变倍或同步于主刀镜；

2.3 目镜放大倍数：10X。

3、光源系统：

3.1氙灯光源：≥180W双氙灯灯箱，备用灯泡可快速切换。同时具有卤素灯模式可选、可以快速转换成卤素照明效果；

3.2 照明系统为同轴照明；

3.3 为冷光源光纤传导照明。

4、支架系统:

4.1全电磁锁控制平衡支架，一键式控制支架和镜头的移动，同时提供手柄控制和支架臂电磁锁开关；

4.2触摸屏操作面板（含USB、LAN接口），中文操作界面，可设置不同的调焦、变倍速度及灯光亮度等功能。可储存多组（无限制）用户的不同参数；

4.3 机头倾斜：可调节；

4.4 提供≥14功能的有线脚踏，可根据用户的需求设定各种不同的功能，并可通过脚踏控制调焦和视野范围。

5、手柄操作功能可自由设定，能将各种功能设置于手柄进行操作。

6、显微镜升至待机位置可完成X-Y及调焦设置的自动复位和光源关闭，恢复至工作位，光源自动启动

7、整机全封闭式结构，无外露线缆。

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年。.

第2包  品目2-1  超声小探头系统

一、数量：1套

二、用途：用于消化道肿瘤的诊断及影像引导治疗。

三、技术参数：

1、超声诊断设备：

1.1成像模式：B模式;

1.2图像保存格式：≥4种,至少包括：BMP、JPG、PNG、TIFF；

▲1.3图像分辨率：≥1920x1080；

1.4图像旋转：支持冻结图像可进行360°任意角度旋转；

1.5超声图像回放：可实现≥1500帧图像回放，支持自动回放和手动回放；

1.6图像标注：在图像冻结状态下，支持在图像上进行箭头和文字标注操作，单幅图像≥25组；

▲1.7长度测量：在图像冻结状态下，支持图像上任意两点之间的长度测量，单幅图像最大支持≥25组长度测量；

▲1.8面积和周长测量：在图像冻结状态下，支持图像上任意成像区域的周长和面积测量，单幅图像支持≥25组;

1.9 TGC/STC分段增益：TGC分段增益，≥8段分段增益，每段≥20档增益调节；

1.10 图像增益范围0-250级可调；

1.11对比度：超声图像对比度可调；

1.12具有伪彩功能；

1.13主机内置存储硬盘≥1TB，能存储手术视频录像；

1.14 局部放大功能：支持图像局部放大，呈现更清晰的组织细节；

1.15 患者检查信息库管理：具备患者检查信息库管理功能；可对患者检查信息进行检索、查看、编辑、保存、 预览、报告打印；

1.16 数据接口：传输协议：支持USB 3.0协议、TCP/IP协议、DIC0M协议；

1.17 报告模板：可提供超声的报告模板、超声和内镜融合报告模板，并支持手动模板生成；

1.18 界面风格：可选经典模式、标准模式、宽屏模式三种界面风格；

▲1.19支持双幅成像：可支持同频同时显示一幅冻结超声图像和一幅激活超声图像；

1.20 画中画：具有画中画功能

1.21.支持一键切换探头频率：支持对变频探头的频率（12MHz和20MHz）进行一键切换；

1.22兼容性：兼容消化、变频消化、小肠、胆胰、变频胆胰探头；

▲1.23主机使用年限：≥10年。

2、超声小探头：

2.1 20M消化超声探头：

2.1.1工作频率：20MHz；

2.1.2轴向分辨力：≤0.2mm；

2.1.3扫描角度：环形360°；

2.1.4探头外径：≤2.5mm；

2.2 12M消化超声探头：

2.2.1 工作频率：12MHz；

2.2.2轴向分辨力：≤0.3mm；

2.2.3 扫描角度：环形360°；

2.2.4 探头外径：≤2.5mm。

2.3 变频消化超声探头：

2.3.1工作频率：12MHz+20MHz，支持两个频率一键切换；

2.3.2 12MHz轴向分辨力：≤0.3mm，20MHz轴向分辨力：≤0.2mm；

2.3.3 扫描角度：环形360°；

2.3.4 探头外径：≤2.5mm。

★四、配置：

1、超声诊断设备：1台。

2、20M消化超声探头：1把。

3、12M消化超声探头：1把。

4、变频消化超声探头：1把。

五、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第2包  品目2-2  超声内镜介入诊疗系统

一、数量：1套。

二、用途：用于超声内镜检查及手术。

三、技术参数：

1、超声内镜图像处理装置：

▲1.1 可同时连接超声小探头和超声内镜；

1.2 显示模式为包括B模式；

▲1.3 具有全屏聚焦模式；

1.4 具备C-THE组织造影谐波功能；

1.5具备i-ELST灵敏弹性成像功能，可实现连贯色彩图像显示；

1.6 具备SWQ剪切波定量功能；（可扩展）

1.7 具有3D显示模式；

▲1.8 具备MPR显示模式；

1.9具有画中画功能、可将内镜图像显示为超声图像的子画面，且画中画的位置、大小可调；

1.10可储存图像冻结前≥1500帧图像,并对存储图像进行动态回放；

1.11 支持彩色血流和能量血流多普勒；

1.12 具有LCD（液晶）触屏面板。

2、电子扇扫超声镜：

2.1、扫描方法：电子扇形扫描，范围≥180度，具有图像旋转功能；

▲2.2频率范围：5-12MHz；

2.3 具有组织谐波技术；

2.4 具有彩色多普勒和能量多普勒；

2.5 具有物镜清洗功能；

2.6 视野角度：≥100度；

2.7 视野方向≥55度前方斜视，景深范围3－100 mm；

2.8 先端部外径：≤14.6 mm，插入管外径：≤12.6 mm；

2.10 有效长度：≥1250 mm，全长：≥1555 mm；

2.11 管道内径：≥3.7 mm；

2.12 角度范围：上≥130度，下≥90度，右≥90度，左≥90 度；

2.13 显示模式：B-模式、彩色血流模式、能量血流能量模式。

3、内镜超声探头 ：

3.1 功能：二维超声探头；

3.2 频率：≥12MHz；

3.3 有效长度：≥2000mm，全长≥2100mm；

3.4 插入部外径：≤2.5mm，适用钳子管道≤2.8mm；

3.5 接触方式：直接接触方式。

4、超声探头驱动器：

4.1 兼容原有超声探头，可配合DPR超声探头实现同步双切面扫描；

▲4.2 具有同步双切面扫描功能，可在超声探头旋转的同时，自动按一定螺距沿插入方向进退；

4.3 可对复杂的图像数据实现环扫和线扫的同步双切面扫描；

4.4 一次扫描，即可对扫描范围内的整个管腔进行观察。

★四、配置：

1、超声内镜图像处理装置：1套。

2、超声胃镜扇扫型：1把。

3、超声探头驱动器：1个。

4、内镜用超声探头：2把。

五、质量保证期：为调试验收合格后整机不少于5年。

第3包   品目3-1  主动脉内球囊反博泵

一、数量：1台

二、用途：用于支持病人心脏功能，提高病人冠脉供血和改善病人低心排，低血压的状况。用于各种原因引起的心衰，心肌缺血引发的心律失常，冠脉血管重建过程中心肌保护，以及心梗后发生的机械性并发症等。

三、技术参数：

1、整机重量：≤50Kg。

2、显示屏：

2.1 触摸显示屏≥13英寸，可做360°旋转和≥20cm范围内升降，显示屏可在120°范围内倾斜；

2.2分色分区域显示，显示内容包括心率、收缩压、舒张末压、反搏压、平均动脉压、心电图、动脉压力、球囊压力波形、实际充放气量、报警信息、氦气状态、蓄电池状态；

2.3充放气时间在相应的心电图和动脉压力波形上有标度显示；

2.4可选择中文/英文；

2.5可显示屏操作、按键操；

2.6上机导航操作，一键启动。

3、报警：

▲3.1声光报警显示，提示报警内容；

3.2设有报警角，颜色区别报警级别；

3.3报警可回顾；

4、驱动器：

4.1驱动器为步进式马达钛合金风箱或螺旋泵，可连续运转无易损件；

4.2具备增压系统，保证球囊的快速充放气；

▲4.3数字化充气容积控制，可调范围0.5-50cc，最小调节单位0.5cc，能自动识别导管的型号。

5、驱动气体为一次性医用级氦气，纯度≥99.9％，容量500PSI或2000PSI，氦气更换无需中断反搏。

6、工作模式：

6.1自动操作模式：可以实现各个心电导联信号的自动转换，可以实现心电和压力触发模式的自动转换，自动调整充放气时间；

6.2手动操作模式：可预设基本参数，可调整参数；

7、心电信号在自动情况下能自动识别全部的12导联，且同时分析寻找最佳的心电信号。

8、触发模式：

▲8.1触发模式：包括QRS波规范窦率触发、快速心率触发、心律不齐触发、心房起搏器触发、心室（全心）起搏器触发、动脉压力触发和内置触发；

8.2内置触发模式：起始反搏速率80 RPM，调节范围：40-120 RPM；

▲8.3可自动跟踪心律失常，结合R波排气安全分析的结果，自动开启/关闭心律不齐触发模式。

9、充放气能在心率在200次/分钟1:1反搏正常工作。

10、电源：AC110-240 V，50±2Hz，功率≤500W。

11、内置蓄电池：充满后可工作≥90分钟,充电时间≤4小时（充至80%电量）

12、具有抗高频电刀干扰功能。

13、内置双通道热敏打印机：

13.1打印记录内容：包括波形、时间、血流动力学参数、球囊充气容量；

13.2患者数据报告：可以显示并打印记录全部反搏相关的患者信息；

13.3可打印心电信号导联的分析状况。

▲14、具有氦气泄漏自动侦测功能，能在一个工作周期内侦测出漏气。

15、辅助比率：1:1、1:2、1:4、1:8。

16、具有收集冷凝水装置。

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年。

第4包  品目4-1  超高清电子鼻咽喉镜

一、数量：2条。

二、用途：用于连接科室现有高清动态电子频闪喉镜系统，进行电子鼻咽喉镜、频闪喉镜、内镜下医用图像增强检查等。

三、技术参数：

▲1、可连接科室现有高清动态电子频闪喉镜系统。

2、CCD位于插入管的前端。

3、视场角≥120°。

4、枪式手柄设计，具有存储图片或视频控制按钮。

▲5、光源、麦克风与插入管一体化设计，前端内置LED灯泡。

▲6、支持医学图像增强技术、频闪喉镜功能。

7、插入管外径：≤3.6mm。

8、弯曲管长度：≤28mm。

9、工作长度：320±10mm。

10、弯曲角度:上/下≥130度。

11、景深范围：≥1-100mm。

12、全防水设计，支持手工或机器清洗。

四、质量保证期：为调试合格后不少于5年。

第4包品目4-2  4K超高清鼻内窥镜系统

一、数量：1套

二、用途：用于门诊检查及鼻内镜手术治疗。

三、技术参数：

1、影像系统主机：

▲1.1 输出分辨率：≥3840×2160；

▲1.2电气安全：医用设备电气安全 CF 级别 I 类防护，可应用于心脏设备；

▲1.3 主机可同时处理两路图像信号，标准画面与增强画面进行同屏对比显示；

▲1.4 模块化设计，主机可连接多个采集模块，可实现单平台双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示；

1.5 可动态调节画面亮度；

1.6 ≥2种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管的辨识度；

1.7 可通过画中画功能实现≥4种同屏显示模式；

1.8 术野画面≥5级亮度可调；

1.9 术野画面≥2倍电子放大功能；

1.10 ≥2种纤维镜图像优化功能；

1.11 野画面可实现上下、左右及 180°翻转功能；

1.12 通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接；

1.13  USB 接口≥4个，可用于图像视频记录及连接专用键盘。

2、影像系统摄像头：

▲2.1 采集像素：≥3840 x 2160；

▲2.2 焦距f=18mm；

2.3 全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输；

2.4 可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源；

2.5 摄像头具有快捷键，可预设术野录像、拍照、打印、调节白平衡、亮度、增益、色彩功能。

3、冷光源系统：

3.1 氙灯：≥300W；

3.2 色温：≥5600K；

3.3灯泡寿命：≥500小时，具有灯泡寿命预警。

4、导光束：

4.1 直径：≥3.5mm；

4.2长度：≥220cm。

5、监视器：分辨率≥3840x2160 背光医用专业级液晶监视器及支架。

6、台车：专业医用台车。

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年。

第5包  品目5-1  双波段激光治疗系统

一、数量：1套。

二、用途：用于口腔软、硬组织疾病的治疗。

三、技术参数：

1、波长：铒激光波长2940nm，钕激光波长1064nm。

▲2、激光机一体化设计。

3、脉冲宽度范围:

▲3.1铒激光：50-1000us，≥5种脉宽可调；

▲3.2钕激光：100-650us，≥3种脉宽可调。

4、最大输出功率: 铒激光≥10W，钕激光≥8W。

5、脉冲频率范围：铒激光2-50Hz、钕激光10-100Hz可调。

6、激光光源切换选择：屏幕点选。

7、预设程序：≥20种操作模式。

8、参数自定义程序：≥10种治疗参数。。

9、输出方式：

9.1 铒激光：导光臂输出；

9.2 钕激光：光纤输出。

10、水气要求: 内置。

11、治疗水温：可调。

12、报警系统:提示水位不足。

▲13、指引光功能:与治疗用激光发射同源、同向、同光斑大小的半导体指引光指示激光治疗部位。

14、激光发生器置于设备主机内。

15、具备紧急停止按钮。

16、屏幕：彩色触摸屏，可旋转。

17、激光应用技术：≥10种。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。