采购需求

一、采购标的

1.采购标的（简要服务内容及数量）

| 包号 | 标的名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 飞利浦CT维保服务 | 1项 |
| 2 | 西门子MR和DSA维保服务 | 1项 |

二、商务要求

1.采购项目交付或者服务的时间和地点：

1.1服务时间：12个月

1.2服务地点：首都医科大学附属北京地坛医院指定地点。

2.付款条件（进度和方式）：

由乙方提供发票，甲方按以下方式付款。

第一期：在合同年度第一个月内付清合同款50%

第二期：在合同年度第十二个月内依据甲方的维保评价付清合同款50%（甲方在15日内提供维保评价）

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京地坛医院提供大型设备维保服务采购项目，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

详见 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

2.服务内容及要求

2.1 采购标的需满足的、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

01包：飞利浦CT维保服务

1、维保设备

| 序号 | 设备类型 | 设备型号 （固定资产号） | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多层螺旋CTX射线计算机断层摄影设备 | Brilliance iCT（2110000191） | 1 |
| 2 | X线电子计算机断层扫描装置CT64排 | Incisive CT (S0211020200001703） | 1 |

2、飞利浦影像设备维保服务周期：1年。

3、投标人或最终服务商服务能力要求：

3.1、投标人或最终服务商在省内设有常驻服务机构。（提供证明文件）

▲3.2、投标人或最终服务商的CT维修工程师≥3名，每名工程师均具有飞利浦CT服务资质。（提供原厂培训证书复印件）

▲3.3、投标人或最终服务商具备合法取得维修密匙，可以完整使用故障维修软件。（提供证明文件）

▲3.4、投标人或最终服务商在中国境内具备备件库，提供联系人姓名、电话、地址，并提供库房的产权证明或租赁合同。

3.5、投标人或最终服务商具备更换球管和高压系统的专用维修工具。

3.6、投标人或最终服务商具备800或400客户服务电话，每年365天，24小时开通。

4、维保服务要求：

▲4.1、全保服务，包括但不限于无限工时、所有故障备件更换（含球管、高压发生器、探测器及原厂后处理工作站）、安全检查、质量保证、安全升级、预防性保养耗材的所需费用；不包含激光相机、高压注射器维修服务和设备移机服务。

▲4.2、维保设备开机率≥95%（按每年365天计算），停机时间每超过规定天数1天，保修时间顺延3天。

4.3、响应时间：获报修电话后提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。工程技术人员到达现场时间≤4h，排除故障≤48h。特殊情况双方协商解决。

4.4 、巡检：≥4次/年，巡检内容包括：安全检查、影像质量检查、安全升级、设备除尘保养、运行状态检查等；巡检后，向招标人提供巡检报告

4.5、定期保养：≥2次/年，保养内容包括：设备关键参数的检测、校准，耗材更换等，每次维护保养完成后，向招标人提供维护保养报告。

4.6、所更换配件为测试合格的原厂配件，可提供相应清单和证明文件。

4.7、每次维修后需对设备进行性能测试，提交测试报告和维修记录。维修记录中应对设备的故障进行详细描述和分析。

5、附加服务要求：

5.1、承担CT前期维修的费用。

5.2、工作站升级到最新版本。

02包：西门子MR和DSA维保服务

1、维保设备

| 序号 | 设备类型 | 设备型号（固定资产号） | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线血管造影系统 | Artis Zeego（2110000181） | 1 |
| 2 | 西门子1.5核磁 | MAGNETOM Avanto（2109000001） | 1 |

2、服务周期：1年。

3、投标人或最终服务商服务能力要求：

3.1、投标人或最终服务商在省内设有常驻服务机构。（提供证明文件）

▲3.2、投标人或最终服务商的核磁维修工程≥3名，每名工程师均具备西门子核磁服务资质（提供原厂培训证书复印件）。

▲3.3、投标人或最终服务商的X射线血管造影系统维修工程≥3名，工程师均具备西门子X射线血管造影系统服务资质（提供原厂培训证书复印件）。

▲3.4、投标人或最终服务商具备合法取得维修密匙，可以完整使用故障维修软件（提供证明文件）。

▲3.5、投标人或最终服务商在中国境内具备备件库，提供联系人姓名、电话、地址，并提供库房的产权证明或租赁合同。

3.6、投标人或最终服务商具备更换球管、高压系统的专用维修工具。

3.7、投标人或最终服务商具备梯度线圈安装工具、励磁电源、匀场架、磁体氦气检漏仪等维修工具。

3.8、投标人或最终服务商具备800或400客户服务电话，每年365天，24小时开通。

4、基本服务要求

▲4.1、全保服务，核磁维保费用包括但不限于无限工时、所有故障备件更换（含冷头、线圈、液氦消耗补充、外水冷机及原厂后处理工作站）、安全检查、质量保证、安全升级、预防性保养耗材的所需费用；X射线血管造影系统维保费用包括但不限于无限工时、所有故障备件更换（含球管、高压发生器、探测器及原厂后处理工作站）、安全检查、质量保证、安全升级、预防性保养耗材的所需费用；

▲4.2、核磁的开机率≥95%，每年365天计算，停机时间每超过规定天数1天，保修时间顺延3天。

▲4.3、导管机的开机率≥95%，每年365天计算，停机时间每超过规定天数1天，保修时间顺延3天。

4.4、响应时间：接报修电话后提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。工程技术人员到达现场时间≤4h，排除故障所需≤48h。特殊情况双方协商解决。

4.5、巡检：≥2次/年，巡检内容包括：安全检查、影像质量检查、安全升级、设备除尘保养、运行状态检查等，巡检后，向招标人提供巡检报告

4.6、定期保养：≥2次/年，保养内容包括：设备关键参数的检测、校准，耗材更换等，每次维护保养完成后，向招标人提供维护保养报告。

4.7、维修配件：所更换备件为测试合格的原厂配件，可提供相应清单和证明文件。

4.8、每次维修后需对设备进行性能测试，提交测试报告和维修记录。维修记录中应对设备的故障进行详细描述和分析。

5、导管机附加服务：

▲5.1、承担导管机前期维修费用。

5.2、投标人须有能力提供全新原装球管，必须为全新原装球管，且球管具有NMPA注册证，且注册证在有效期内；如没有单独球管注册证，须提供整机注册证。球管经过整机匹配性测试。

5.3、导管机后处理工作站的更新。

6、核磁附加服务：

▲6.1、承担MRI前期维修费用。

6.2、升级FA超长回波链SE序列，包括 T1WI 3D序列 & T2WI 3D序列。

6.3、计算机更新：处理器≥4核，主频≥3.5G，内存≥8G，硬盘≥1T。

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

详见 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

01包：飞利浦CT维保服务：合同签订后一年

02包：西门子MR和DSA维保服务：2026年1月30日至2027年1月29日

2.3为落实政府采购政策需满足的要求；

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

投标人须提供本项目常驻服务机构整体情况评价、技术支持团队整体情况及人员安排评价、对本次服务目的理解、对供应商提供的整体服务方案进行评价等内容。

3.采购标的的验收标准

3.1符合采购人服务范围要求。

3.2供应商配置的硬件设备符合采购人要求。

3.3完成采购人要求的工作内容。

3.4达到采购人要求的服务和质量标准。