安定医院中央转移支付卫生健康机构能力建设

# 采购需求

- 采购标的

| 序号 | 标的名称 | 数量 （套） | 单价最高限价 （万元） | 是否允许进口 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物反馈治疗仪 | 2 | 19 | 否 | 是 |
| 2 | 便携式多导睡眠监测仪 | 3 | 16.5 | 是 | 否 |
| 3 | 心理治疗沙盘 | 15 | 0.8 | 否 | 否 |

二、商务要求

（一）交货时间和地点：

1.交货时间：合同签订后60日内完成交货。

2.交货地点：采购人指定地点

3.安装时间：卖方须在交货后30日内完成安装、调试、培训等采购人能够正常使用前的一切工作。

（二）付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本

（三）包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

（四）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.质保期

1.1生物反馈治疗仪整机质保期≥5年，软件终身免费升级；

1.2便携式多导睡眠监测仪整机质保期≥3年，软件终身免费升级；

1.3心理治疗沙盘整机质保期≥5年，软件终身免费升级。

2.技术支持：

免费提供设备使用手册、培训教材、应用资料等；长期提供技术服务支持。

3.维修响应时间：

在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后须在2小时内作出回应，并在48小时内派员到达买方现场实施维修。

4.培训：

免费提供设备到达现场后的应用培训，直至操作人员掌握为止。

5.验收：

产品到货后，使用单位进行开箱检查，对于出现的产品损坏、数量不全、产品不符等问题时，招标人有权要求中标人退货、更换货物、补充货物。按合同文件的技术指标对产品的性能、配置进行选择性测试

三、技术要求

（一）基本要求

1.需满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1.1投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证加盖单位公章。

★1.2如投标人为代理商，所投投标产品为国产医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，还应提供制造厂商有效的医疗器械生产资格证明文件复印件加盖单位公章。

★1.3允许采购进口的产品，若有标人所投产品为进口产品，须提供制造厂商授权书。

1.4投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。

（二）具体要求

## 标的1：生物反馈治疗仪

1.适用于焦虑症神经精神疾病的生物反馈治疗。

2.信号采集器：AD采样位数≥24bit，AD采样率≥2000Hz，具备实时采集脑电、肌电等生理信号功能。

2.1脑电采集

2.1.1电压测量：电压测量误差不超过±10%。

2.1.2共模抑制比：各通道≥100dB。

2.1.3噪声电平：≤2uV（峰-谷值）。

2.1.4幅频特性：1Hz-60Hz时，相对于10Hz的幅值，偏差不超过＋5%至－10%。

2.1.5耐极化电压：以峰谷值100uv、周期1s标准方波的幅值为基准，加±300mV直流耐极化电压后，幅值偏差不超过标准方波的±5%。

2.1.6通频带：不窄于0.5-60Hz（不包括陷波波段）。

2.1.7时间间隔：误差不超过±5%。

2.2肌电采集

2.2.1测量范围：1μV-5000μV。

2.2.2反馈阈值准确度：反馈阈值100uV，在中心频率点测量时误差不大于标称值的±10%。

2.2.3工频噪声抑制：肌电输入端叠加一组幅值为100uV(峰-谷值)的工频正弦信号时，反馈指示不应改变。

2.2.4示值准确度：误差不大于±10%或±2uV，两者取较大值。

2.2.5通频带：不窄于20Hz-500Hz(-3dB)（不包括陷波波段）。

2.3脉搏速率

2.3.1脉搏速率测量范围应不窄于30bpm-245bpm;

2.3.2当脉搏速率测量范围为30bpm-59bpm时,其测量误差应为±1bpm;

3.材料与患者接触部位无致敏性，无细胞毒性作用。该材料必须进行生物相容性的试验或评价。

4.设备具有无线传输功能，具备1个团体处理器对应多人信号采集器，对多人进行数据采集、分析、处理与交换功能。

▲5.无线数据传输性能要求：信号采集器和信号接收器相距10米时，无线传输丢包率≤3%。

▲6.信号采集具备状态指示灯，可随放松指数变化呈现不同状态颜色；具备耳畔提示音功能，一对一干预患者。

7.信号匹配

▲7.1人脸匹配：具备通过人脸识别实现用户与信号采集器匹配的功能。

7.2选择团体：具备在团体用户列表中选取特定的团体进行治疗、训练功能。

8.治疗方案

8.1具有静息评估、应激评估和特定评估方案对用户心理状态和生理状态进行评估。

8.2具有呼吸放松治疗、松弛治疗、暗示治疗、音乐治疗等对用户进行心理干预与治疗。

8.3脑电参数可进行单独反馈，具有不同疾病团体的脑电生物反馈治疗方案。

8.4团体训练：具有支持性团体、动力取向团体、问题导向团体、活动团体治疗。

9.推车可移动，具备信号采集器无线充电、收纳，工作平台等功能。

10.报告模式：由评估报告、治疗报告、趋势报告构成。

11.信号采集器≥4个

## 标的2：便携式多导睡眠监测仪

1.硬件系统:

▲1.1通道数：≥28通道，监测功能包含电生理信号，呼吸生理信号等。所有导联线和传感器全部连接在同一个接线头盒。

▲1.2记录盒主机电池供电。记录盒主机加脑心电接线头盒总重量≤250g（包含电池）。

1.3要求记录盒内置液晶显示屏，具有查看所有通道的连接状况、实时显示每通道波形功能。

1.4记录盒按键式，具有设置各个监测参数，设置监测自动开始时间和结束时间功能。感器。

1.5记录盒主机具有体位传

1.6具备心电呼吸阻抗描记技术（RIPECG）,利用心电信号测量成人、婴幼儿胸腔阻抗功能。

1.7具有体积扫描感应式胸腹绑带（RIP），具有胸腹相位分析功能

▲1.8记录盒主机具备本地数据存储功能，支持通过存储卡进行数据存储。具有血氧传感器，配备可通用接口的血氧探头。

2.睡眠软件部分指标:

▲2.1睡眠软件符合最新的AASM标准，具有全中文操作界面、全中文报告，并具有婴幼儿、儿童、成人三种分析软件。

2.2软件具备在记录病人数据的同时可对数据进行实时自动或手动分析功能。

2.3多导睡眠采集分析软件包括：睡眠分期、呼吸事件、心血管事件分析、体位分析、腿动分析、微觉醒事件分析、异态睡眠分析等。

▲2.4采集时病人发生异常情况具有报警功能，如血氧过低、脉率异常、呼吸机面罩漏气等。

2.5具备自定义编辑信号导联功能。

2.6具有帧概括统计功能，可显示每帧Beta、Sigma、Alpha、Theta等波形比例，最大血氧、最小血氧、体位状态、灯光状态、平均心率等数值。

2.7具有学术研究管理软件；数据管理软件功能包括：复制数据、移动数据、删除数据、剪辑数据、合并片段数据、刻录数据、导入EDF数据等功能。

2.8睡眠软件可出具整夜报告。

2.9睡眠软件具有单独出具分夜报告功能，通过一份报告可体现治疗前后的睡眠效率、睡眠分期、AHI、血氧饱和度、觉醒、心率变化、周期性腿动相关的觉醒变化等对比。

2.10数据采集和回顾时，可实时添加或改变灯光状态等事件。

2.11具有睡眠紊乱事件自动分析软件：呼吸事件、血氧饱和度、自发性微觉醒、运动相关性微觉醒、呼吸相关性微觉醒、PLM腿动、鼾声及其他自定义事件。

2.12具有每帧纺锤波、Delta波等的自动数量统计图。

2.13具有不同医生可对同一病例数据进行分析，且分析结果可进行匹配对比，自动标记不同之处，并提供链接快速跳转相应原始数据界面功能，具有教学功能。

2.14软件具备连续小波频谱转换图查看功能、快速傅里叶变换直方图查看功能。

2.15具有反映睡眠呼吸事件发生时的血压变化趋势，并能判断血压与呼吸事件相关性的PTT（脉搏传输时间）功能。

2.16具有交替性腿部肌肉活动（ALMA）、入睡前足前颤（HFM）、多发片段性肌阵挛（EFM）、夜间磨牙，节律性运动障碍（RMD）分析并可出具报告。

2.17具有预设AHI指数阈值功能、分夜诊断评估、辅助诊断系统

2.18具有 ≥100个异常事件标记、查找功能

## 标的3：心理治疗沙盘

1.硬件要求：

▲1.1实木沙箱≥2个（水性清漆涂层，尺寸：≥55*70*7CM），外侧为原木色，内侧底面和侧面均是蓝色的。

▲1.2实木沙具柜≥2个（水性清漆涂层，尺寸：≥100*160*30）≥5层9阶实木沙具放置架，环保底漆。

▲1.3≥1200个沙具(人物类、动物类、建筑类、军事类、交通工具类、生活用品类、食物类、自然物类、植物类、其他类等）

1.4沙盘游戏治疗技术培训录像资料选辑≥1套

1.5沙盘游戏档案系统≥1套（配合心理沙盘进行心理教育、心理咨询、心理辅导的管理软件。该软件可存储记录来访者在沙盘游戏过程中的图片和视频资料，以完整、详细地呈现其沙盘心理历程。此外，心理工作者针对来访者的沙盘所进行的体验、分析及后续的辅导均可得到记录、输出和转换。）

1.6沙盘游戏治疗指导书籍≥1本

1.7海沙≥24公斤

1.8沙具选取框≥1件

1.9清洁工具≥1套

2.软件要求：

2.1基础信息

2.1.1部署方式：云部署，具有多终端同步访问功能

2.2功能参数

2.2.1心理沙盘解析功能

2.2.1.1技术支持：具有对来访者在沙盘游戏过程中的摆放布局、元素选择等进行智能分析的功能。

2.2.1.2解析内容：识别沙盘中各类元素所代表的心理含义，生成包含心理状态评估、潜在心理问题提示等在内的详细解析报告。

2.2.1.3应用场景：为心理咨询师提供辅助参考，帮助其更深入理解来访者潜意识表达，从而制定更具针对性的治疗方案。

2.2.2沙盘档案管理功能

2.2.2.1分类归档：系统具有依据来访者姓名、咨询时间、档案编号等信息进行智能分类归档功能。

2.2.2.2搜索功能：具有通过来访者姓名、咨询时间范围、关键词（如特定沙盘元素、症状描述等）进行档案搜索功能。

2.2.3  AI求助对话功能

2.2.3.1交互模式：具备自然语言处理技术，实时文字对话交互。来访者可随时输入问题或描述自身困惑，获取即时解答与引导。

2.2.3.2应用场景：为咨询师提供便捷的技术参考途径，帮助其在等待咨询或日常工作中遇到困难时及时获得帮助。

2.2.4预警管理功能

2.2.4.1监测指标：通过对来访者多次沙盘数据变化、AI 对话内容分析以及咨询师记录等多维度数据监测，设定风险阈值。

2.2.4.2预警方式：当系统识别到来访者心理状态出现异常波动，可能存在较高风险时，会及时通过弹窗、短信等方式向咨询师发送预警信息。

2.2.4.3应用场景：助力咨询师及时发现来访者潜在危机，提前介入干预，保障来访者心理健康安全。

- 特别说明：

1.标注“▲”的指标为重要的技术指标，不满足将导致其在第四章评标标准中对采购需求的响应情况被扣除相应分值。

2.对于技术规格中标注“▲”号的技术指标，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，其中证明材料除招标文件中有明确规定的证明材料外，其余“▲”号的技术指标需提供产品说明书或产品彩页或检测机构出具的检验报告。如投标人技术响应与证明材料不一致，将以证明材料为准。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供证明材料的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的风险由投标人承担。