# 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为北京市创伤骨科研究所配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1、投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件和所投设备制造商获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★2.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

3. 投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 多功能酶标仪 | 1台 | 否 |
|  | 1-2 | 微观力学测试系统 | 1台 | 是 |
|  | 1-3 | 超低温冰箱（-80） | 1台 | 是 |
|  | 1-4 | 冷冻干燥机 | 1台 | 否 |
|  | 1-5 | 台式多用途低速冷冻离心机 | 1台 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90天内

2、采购项目（标的）交付的地点：北京市创伤骨科研究所指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后5年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：质保期≥3年。

五、采购标的物验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包	品目1-1	多功能酶标仪

一、技术参数

（一）常规性能

▲1、检测功能：提供光吸收、荧光、FRET、时间分辨荧光、TR-FRET、HTRF（Eu和Tb）、化学发光、BRET，可升级AlphaScreen功能；

▲2、时间分辨荧光、化学发光的光栅和滤光片光路均适用于6-1536孔板；

▲3、检测模式包括：终点法、动力学、光谱扫描、孔内扫描和动力学光谱扫描；

4、光谱扫描支持：光吸收、荧光、时间分辨荧光和化学发光的全光谱1nm步进的扫描；

5、光路设计：包括四光栅光路和滤光片光路双光路设计；

6、检测器：≥3个独立PMT，可检测800nm以上荧光；

7、光路工厂预装，无需用户手工安装；

8、PMT自动增益调节：同时具有自动增益选择与校正功能，荧光≥4档自动选择，化学发光≥3档自动选择；

▲9、孵育器：温控范围 室温+4℃～45℃，温控精度 ±0.5℃；

10、振荡器：圆周振荡，时间、速度和半径可调。

（二）光吸收检测

1、双光栅设计，杂散光 ≤0.005% @230nm；

▲2、波长范围：200 - 1000 nm；

▲3、波长带宽≤5nm，在200-1000nm范围；

4、线性范围：0 - 4Abs，在450 nm, ±2% (96孔板)；

5、精确度： SD≤0.001 Abs 或 CV≤0.5%。

（三）荧光检测

1、采用具有带宽选择功能的四光栅光路设计，激发双光栅和发射双光栅；

▲2、带宽可调，发射带宽≥10nm，最小激发发射带宽之和≤18nm；

3、波长范围：激发200-1000 nm，发射270-840 nm；

4、光栅系统荧光检测灵敏度：≤ 0.5 fmol 荧光素/孔，384孔板，需提供原厂使用手册数据；

5、荧光动态范围：≥ 6个数量级。

（四）化学发光

1、独立化学发光模块，支持滤光片式化学发光和1nm发光光谱扫描；

2、具有NanoBRET检测模块，可选配470nm及610nm波长的两块滤光片；

▲3、标准型化学发光灵敏度：≤ 8 amol ATP/孔，384孔板；

4、化学发光动态范围：≥ 7个数量级。

（五）时间分辨荧光功能

1、四光栅光路及独立滤光片系统，同时具有TRF（包括Eu、Tb两种）、HTRF检测模块；

▲2、TRF 检测灵敏度：≤ 2 amol Eu/孔。

（六）配套软件：

1、仪器控制和高级分析功能二合一，实时显示运行结果，一键选择列表、板布局等多种直观数据显示方式；

▲2、中文、英文、西班牙语等多种语言选择设置，Windows 直观界面，图标按钮显示基于 SQL 数据库，不限制使用安装拷贝数；

3、结果报告输出功能：支持 xls, pdf, txt and xml 格式，一键输出 excel 表格，支持报告email 发送。

（七）配置清单：

1、酶标仪主机：1台；

2、控制和分析软件一套（不限制安装使用拷贝数）：1套。

品目1-2	微观力学测试系统

（一）技术参数

1、试验方式至少包含：拉伸、压缩、弯曲；

▲2、可选的力传感器量程至少需包含0.005mN, 0.02mN，0.08mN，0.2mN，1mN，5mN，25mN，100mN，500mN，力学分辨率精度≥所选传感器的0.2%。

▲3、驱动器分辨率≥1um；

▲4、CCD成像系统，分辨率≥1500px；

▲5、需可对50-5000微米的极小试样进行压缩、拉伸、弯曲，测得的数据可以计算出样品的杨氏模量以及粘弹性；

6、最大循环频率≥0.1Hz；

7、最大速度≥0.5毫米/秒；

▲8、最大数据获得速率≥5Hz。

（二）配置清单：

1、控制软件：1套；

2、电机驱动器：1套；

3、温控样品池：1个；

4、高分辨率成像系统：1套；

5、悬臂梁：9根；

6、压缩板：40个。

品目1-3	超低温冰箱（-80）

（一）技术参数

▲1、外形：立式冰箱，外部高度≤2000mm,外部宽度≤770mm,外部深度≤870mm；

2、有效容积≥500L；

3、可容纳2ml冻存管数≥35000个；

4、温度控制范围：-50℃至-80℃；

5、压缩机2台，联级控制启动；

6、隔热层材料：采用硬质聚亚胺酯原位整体发泡和VIP真空隔热板；

7、箱体材料：外/内部均采用彩色涂层钢板；

8、箱体结构：可调节高度的不锈钢搁板≥3个，内门≥2扇，外门1个，可挂锁；

9、冰箱预留温度传感器检测孔≥3个；

10、无负载时从室温降至-80℃时间≤5小时；

11、具有自我故障诊断功能：高/低温报警、断电报警，过滤网报警，门报警，零件更换通知等多种报警模式；并有锁键和压缩机延迟启动功能；

12、耗电量≤1050W。

（二）配置清单：

1、主机：1台。

品目1-4	冷冻干燥机

（一）技术参数：

1、具有控制软件系统，冻干过程可编程自动控制，可实时切换为人工操作。具备运行过程中系统自动监控检测及记录储存相关数据功能，程序可存储；

2、具有连续记录实时数据功能，可绘制冻干曲线，具备数据移动存储 USB 串口；

3、控制系统人机界面符合 NEMA（国际电气制造业协会）防护规定；

4、系统可实时记录显示真空度、冷阱温度、物料温度、搁板温度；

5、具备报警及主动保护运行功能；

6、冷阱腔体、物料盘架为卫生级不锈钢材料，冷阱内无盘管，具有物料预冻功能；

7、冷阱干燥室采用耐高压、耐低温航空有机玻璃材料，外覆防爆层膜，可观察物料冻干全过程；

8、配有专用充气阀口，可回填惰性和干燥过滤气体；

9、搁板间距可调；

10、具有自动化霜功能；

11、具有独立进气阀、排水阀，真空度可调节；

12、达标冷阱温度：≤ -68℃ （空载，环境温度 ≤ 30℃）；

13、极限冷阱温度：≤ -70℃ （空载，环境温度 ≤ 25℃）；

14、达标真空度：≤ 5Pa（空载）；

15、极限真空度：≤ 1Pa（空载）；

16、冷阱降温速率：20℃降至 -40℃，≤ 20min（空载）；

17、真空抽气速率：标准大气压降至 5Pa， ≤ 15min（空载）；

18、最大捕水量：≥5 Kg；

19、搁板层数：≥4层；

20、搁板面积：≥0.12㎡；

21、搁板尺寸：直径 φ210 mm。

（二）配置清单：

1、主机：1台；

2、真空泵：1台；

3、油雾过滤器：1个。

品目1-5	台式多用途低速冷冻离心机

（一）技术参数：

▲1、最高转速≥5500r/min；

2、最大相对离心力≥5310×g；

3、定时范围：0 ~ 99min59s/0-99h59min可自由切换；

4、转速精度：±10r/min；

5、加/减速率：0~9档可调；

6、电机：无刷电机；

▲7、温控范围：20℃~+40℃；

8、降温速度：室温25℃降至4℃不超过3min；

9、温控精度≤±0.8℃；

10、运行保护：具备运行保护功能，防止误操作；

11、整机噪音≤60dB；

12、触摸屏≥6英寸；

13、显示内容：可同时显示转速、运行时间、温度、升降速档位；可显示当前所选转子规格型号、最高转速及最大离心力，温度变化曲线，门盖开关情况、实时日期时间等；

14、数据存储：可记录每一次离心机运转数据，用户可实时查看，并支持USB读取；

15、安全保护：具有门盖保护、超速、超温、不平衡等多种保护功能, 故障自动报警功能。

（二）配置清单：

1、主机：1台；

2、水平转头：1个；

3、适配器100ml：4个；

4、适配器50ml：8个；

5、挂杯50ml：4个。