### 第2包 指引导管等动物手术试剂耗材

一、技术参数及要求

1、鞘管

1.1核心用途：作为介入手术的 “通道载体”，为导管、导丝、支架等器械提供稳定的进入路径，同时隔绝血管壁与器械摩擦，保护血管内膜，维持术中血管通路的通畅性。

1.2适用手术场景：

1.2.1心血管介入：适配冠状动脉造影、经皮冠状动脉介入治疗（PCI）、心脏电生理手术（如房颤消融）等，可用于桡动脉、股动脉、肱动脉等穿刺入路。

1.2.2外周血管介入：支持下肢动脉闭塞、肾动脉狭窄、主动脉夹层等病变的诊疗，适配股静脉、颈静脉等静脉入路及外周动脉入路。

1.2.3其他场景：还可用于神经介入（如脑血管造影）、肿瘤介入（如化疗药物灌注）等，为特殊器械输送提供通路支持。

1.3.具体功能承载：可临时固定介入器械位置，便于医生操作；部分型号具备侧臂设计，可用于术中注射造影剂、监测血管压力或输注药物，同时防止血液反流。

1.4型号数量：5F、6F、7F、8F，每个型号25根。

2、指引导管

2.1适用范围：具有超大内腔，能满足分叉等复杂病变的多器械同时操作需求，同时具备强支撑力及易操作性。

2.2材质：尼龙材质

2.3型号数量：JR4/6F，每个型号25根

3、造影导管

3.1核心用途：作为介入诊疗的 “影像通路工具”，用于将造影剂精准输送至目标血管或器官，通过影像学设备（如 DSA）显影，清晰呈现血管解剖结构、病变位置、狭窄程度及血流动力学状态，为诊断与治疗方案制定提供依据。

3.2适用手术场景：

3.2.1心血管系统：适配冠状动脉造影（排查冠心病）、主动脉造影（诊断主动脉夹层、动脉瘤）、心室造影（评估心功能与室壁运动），可通过桡动脉、股动脉等入路操作。

3.2.2外周血管系统：支持头颈部血管造影（诊断脑动脉瘤、颈动脉狭窄）、下肢血管造影（排查下肢动脉硬化闭塞症）、肾动脉造影（评估肾动脉狭窄与高血压关联）。

3.2.3其他系统：可用于肝脏血管造影（肝癌介入诊疗）、泌尿系统血管造影（诊断肾肿瘤、尿路梗阻）等，为专科疾病诊疗提供影像支持。

3.3具体功能承载：除输送造影剂外，部分型号可临时用于血管压力监测（如测量冠状动脉开口压力），或作为辅助通路引导微导管、导丝进入复杂血管分支。

3.4型号数量：5F，25根。

4、椎动脉导管

4.1结构组成：由导管主体和导管套节组成，导管管道需带有 316 不锈钢金属丝编织层以增强结构稳定性。

4.2导管主体材料：采用生物相容性良好的医用高分子材料（如聚醚酰胺、聚氨酯等），无细胞毒性、致敏性及刺激性。

4.3不透射线标识：导管远端需设有清晰的不透射线区域，在 DSA 下可明确显示导管头端位置，便于术中定位。

4.4连接部件：近端配备标准鲁尔（Luer）接头，连接紧密无渗漏，适配常规输液及造影设备。

4.5导管外径：符合外周及椎动脉介入操作需求，具体规格需与临床常用型号匹配（如适配 5F/6F 导引导管系统）。

4.6有效长度：提供临床常用规格选项（参考同类产品常见 80cm/90cm/100cm 等规格，需明确具体可选长度范围）。

4.7头端形态：提供直头或预塑形弯头（如 45° 等常用角度）选项，满足不同血管解剖结构需求。

4.8内腔尺寸：需适配 0.035 英寸（0.89mm）及以上规格导丝，保证导丝及辅助器械顺畅通过。

4.9型号数量：5F椎动脉导管，25根。

5.猪尾导管

5.1核心用途：作为特殊结构的造影导管，凭借末端“猪尾状”（多侧孔螺旋形）设计，实现造影剂均匀分散输注，避免局部造影剂浓度过高损伤血管或器官，同时降低导管尖端对血管壁的直接刺激，主要用于空腔脏器及大血管的造影诊断与治疗辅助。

5.2适用手术场景：

5.2.1心血管系统：适配主动脉造影（诊断主动脉夹层、主动脉瘤、主动脉缩窄）、左心室造影（评估左心功能、室壁瘤、室间隔缺损），常通过股动脉、桡动脉入路操作，尤其适用于主动脉根部及左心室等大腔隙部位显影。

5.2.2泌尿系统：支持肾盂造影（诊断肾盂结石、肾积水、肾盂肿瘤）、输尿管造影（排查输尿管梗阻、狭窄），通过膀胱镜逆行插入或经皮肾穿刺路径，利用多侧孔设计实现造影剂均匀填充泌尿系统腔道。

5.2.3其他场景：可用于肝脏门静脉造影（评估门静脉高压、门静脉血栓）、腹腔血管造影（诊断腹腔脏器血管病变），部分型号可临时用于引流（如少量积液引流）或药物灌注（如局部化疗药物输送）。

5.3具体功能承载：除均匀输送造影剂外，其螺旋状末端可降低导管移位风险，适用于需长时间停留的操作；多侧孔设计可减少造影剂对血管壁的冲击，保护血管内皮细胞。

5.4型号数量：5F、6F，每个型号25根

6.造影导丝（0.035英寸*1.8米）

6.1核心结构：由镍钛合金内芯、含钨聚氨酯底涂层及亲水聚合物表涂层组成，一体化结构设计确保扭矩传输效率。

6.2内芯材料：采用超弹性镍钛合金，具备优异的抗扭结性能、形状记忆特性及柔韧性，可实现精准导航控制。

6.3涂层体系：

底涂层：含钨聚氨酯涂层，增强X光下的透视可视性。

表涂层：亲水性"M"聚合物涂层（半脂甲基乙烯醚 - 顺丁烯二酸酐共聚物），降低血管内滑动阻力。

6.4头端设计：圆形钝头设计，可有效预防血管创伤；远端配备弹簧圈结构，提升柔顺性与安全性。

6.5导丝直径：0.035 英寸（0.89mm±0.01mm），适配常规造影导管系统。

6.6有效长度：180cm，满足外周及中心血管介入操作需求。

6.7远端灵活段：远端灵活长度为 3cm，可适应血管迂曲解剖结构。

6.8头端形态：提供多种塑形选项，包括直型、45°角型、1.5mm J形、2.0mm J形，可根据手术需求选择。

6.9型号数量：0.035英寸x1.8米，25根。

7.造影导丝（0.035英寸*2.6米）

7.1核心结构：由导丝主体和抗扭装置组成，导丝主体包含内芯、涂层体系，部分组件含定位环结构。

7.2内芯材料：采用超弹性镍钛合金，具备优异的抗扭结性能、形状记忆特性及柔韧性，可实现精准导航控制与稳定支撑。

7.3涂层体系：

底涂层：含钨聚氨酯涂层，增强 X 光下的透视可视性。

表涂层：采用亲水涂层（半酯甲基乙烯醚 - 顺丁烯二酸酐共聚物），可显著降低血管内滑动阻力。

定位与头端设计：配备黄金材质定位环以实现 X 射线下精确定位；头端采用圆形钝头设计，远端含弹簧圈结构，提升柔顺性与血管保护能力，避免血管损伤。

7.4导丝直径：0.035 英寸（0.89mm±0.01mm），适配常规外周及深部血管造影导管系统。

7.5有效长度：260cm，满足长段血管介入操作的导航需求。

7.6远端灵活段：远端灵活长度为 3cm，可适应血管迂曲解剖结构，提升复杂血管通过性。

7.7头端形态：预塑形斜角设计，可根据手术需求提供适配的角度规格，满足不同血管走行的导航需求。

7.8型号数量：0.035英寸x2.6米，25根。

8.指引导丝（颅内）

8.1核心用途：作为颅内介入手术的 “精准导航工具”，用于在复杂颅内血管（如颅内动脉、静脉窦）中建立安全通路，引导微导管、支架等器械到达目标病变部位，同时辅助判断血管通畅性、病变性质，为颅内血管疾病的诊疗提供支撑。

8.2适用手术场景：

8.2.1缺血性脑血管病：适配颅内动脉狭窄支架植入术（如大脑中动脉、椎动脉狭窄）、急性缺血性脑卒中机械取栓术（辅助取栓支架或血栓抽吸导管到位），可通过股动脉 - 颈动脉 - 颅内动脉路径操作，应对颅内血管迂曲、细小分支多的解剖特点。

8.2.2出血性脑血管病：支持颅内动脉瘤栓塞术（引导微导管进入动脉瘤腔）、脑血管畸形介入治疗（辅助栓塞材料输送），尤其适用于微小动脉瘤（直径＜3mm）、宽颈动脉瘤等复杂病变的精准定位。

8.2.3其他场景：可用于颅内血管造影（辅助造影导管选择性进入颅内分支血管）、颅内肿瘤介入治疗（引导化疗药物灌注导管到达肿瘤供血动脉），满足颅内精细操作的导航需求。

8.3具体功能承载：除引导器械外，其柔软尖端可减少对颅内血管内皮的损伤，部分型号具备亲水涂层，提升在迂曲血管中的通过性；同时可通过导丝尖端反馈的手感，帮助医生判断血管走形及病变阻力，降低操作风险。

8.4型号数量：0.014英寸x1.8米、0.014英寸x2米，每个型号各12根。

9.指引导丝（心脏）

9.1核心用途：作为心脏介入手术的 “核心导航载体”，用于在冠状动脉、左心室、主动脉等心脏相关血管 / 腔室中建立安全通路，引导球囊导管、支架、旋磨器械等治疗器械精准到达目标病变部位，同时辅助评估血管狭窄程度、病变弹性及血流情况，为冠心病、瓣膜病等心脏疾病的介入诊疗提供关键支撑。

9.2适用手术场景：

9.2.1冠状动脉疾病：适配经皮冠状动脉介入治疗（PCI），包括稳定型心绞痛、急性心肌梗死的支架植入术，尤其适用于复杂冠脉病变（如慢性完全闭塞病变 CTO、分叉病变、钙化病变），可通过桡动脉或股动脉入路，应对冠脉血管走形迂曲、分支多的解剖特点。

9.2.2心脏结构疾病：支持经导管主动脉瓣置换术（TAVR）（辅助导丝建立跨瓣通路）、经导管二尖瓣修复术（MitraClip）（引导器械定位二尖瓣病变处），满足心脏瓣膜介入手术中对通路稳定性的高要求。

9.2.3其他场景：可用于冠状动脉造影（辅助造影导管选择性进入冠脉分支）、左心室造影（引导导管进入左心室腔），以及肥厚型梗阻性心肌病的室间隔酒精消融术（引导消融导管到达目标间隔支动脉）。

9.3具体功能承载：除引导治疗器械外，其不同硬度的丝体设计可适配不同病变类型（如硬丝体用于 CTO 病变穿刺，软丝体用于常规狭窄病变）；部分型号具备亲水涂层或超滑涂层，提升在钙化、迂曲血管中的通过性，同时通过尖端反馈的阻力感，帮助医生判断病变性质，降低操作风险。

9.4型号数量：0.014英寸x1.9米、12根。

10.超滑造影导丝

10.1核心用途：适用范围：用于专业医生在血管介入诊疗中，引导造影导管到达目标血管部位，辅助完成造影剂输注与血管显影，同时可减少对血管壁摩擦刺激，适用于外周血管、心血管及内脏血管等部位的造影检查与介入操作前通路建立。

10.2适用手术场景：

10.2.1外周血管造影：适配下肢动脉 / 静脉造影（诊断动脉硬化闭塞症、深静脉血栓）、肾动脉造影（评估肾动脉狭窄）、头颈部血管造影（排查颈动脉狭窄、椎动脉异常），尤其适用于外周血管迂曲、细小或存在轻度狭窄的场景，超滑特性可降低推送阻力，减少血管损伤。

10.2.2心血管造影：支持冠状动脉造影（辅助造影导管进入冠脉分支）、主动脉造影（引导导管到达主动脉弓或降主动脉），在桡动脉、股动脉入路中，可缓解因反复操作导致的血管内膜摩擦，降低术后血管痉挛风险。

10.2.3其他场景：可用于内脏血管造影（如肝动脉、肠系膜动脉造影，诊断肿瘤供血血管）、泌尿系统造影（辅助逆行肾盂造影，排查尿路梗阻），以及介入治疗前的通路探查，为后续治疗器械选择提供血管解剖参考。

10.3具体功能承载：除引导造影导管外，超滑涂层可减少血液成分（如血小板、纤维蛋白）附着，降低血栓形成风险；其柔软尖端与超滑表面结合，能轻松通过血管狭窄或弯曲段，同时通过尖端反馈的阻力感，帮助医生判断血管通畅度，避免盲目推送导致的血管损伤。

10.4型号数量：0.035英寸x1.8米、0.035英寸x2.6米，每个型号各12根。

11.漂浮导管

11.1核心用途：

作为外周及神经血管介入诊疗的 “精准输送工具”，在专业医生操作下，可选择性控制灌注药物、栓塞材料（如微球、弹簧圈）及造影剂至外周血管（如四肢、内脏小动脉）与神经末端血管（如颅内微小血管分支），为血管畸形、肿瘤（如肝癌、血管瘤）、血管狭窄等疾病的介入治疗与诊断提供靶向输送通路，减少对正常组织的损伤。

11.2适用临床场景：

11.2.1外周血管疾病：适配外周动脉狭窄/闭塞的药物灌注治疗（如向狭窄段血管输送抗血小板药物、溶栓药物）、外周血管畸形（如动静脉瘘）的栓塞治疗（精准输送栓塞材料至畸形血管团），尤其适用于管径＜3mm 的外周细小血管。

11.2.2神经血管疾病：支持颅内微小血管病变（如微小动脉瘤、脑动静脉畸形）的介入治疗，可选择性将栓塞材料或造影剂输送至神经末端血管，降低对脑组织正常血管的干扰；也可用于脊髓血管疾病（如脊髓动静脉瘘）的药物灌注与造影。11.2.3肿瘤介入治疗：用于实体肿瘤（如肝癌、肾癌）的经导管动脉化疗栓塞术（TACE），精准将化疗药物与栓塞剂输送至肿瘤供血动脉，提升肿瘤局部药物浓度，减少全身毒副作用。

11.3型号数量：5F、6F，每个型号各25根。

12.高压注射针筒

12.1适用范围：用于专业医生在血管介入诊疗中，配合高压注射器向人体血管内精准注射造影剂，适用于心血管、外周血管、神经血管等部位的造影检查，如冠状动脉造影、肺动脉造影、头颈部血管造影等，确保造影剂快速、稳定输送以获得清晰影像。

12.2技术规格：

12.2.1 容积：常用50ml、100ml，容积误差≤±2%，满足不同部位造影所需造影剂剂量需求。

12.2.2 最大耐压值：≥300psi（2.07MPa），在额定压力下持续至少30秒无破裂、泄漏，确保高压注射过程安全稳定。

▲12.2.3 芯杆推进精度：推进过程中芯杆无卡顿、偏移，每毫米推进量误差≤±0.05ml，保证造影剂注射剂量精准可控。

▲12.2.4 连接接口规格：适配ISO 594-2 标准鲁尔锁定接口，与高压注射器、造影剂导管连接紧密，无松动或泄漏。

12.3型号数量：50ml针筒10个，100ml针筒15个。

13.压力泵

13.1适用范围：实验室高压流体供应、液压系统调试。

13.2技术规格

▲13.2.1压力范围：不窄于0~40MPa（可扩展至 0~60MPa，需标注），支持正压，可选配负压（≤-0.095MPa）。

▲13.2.2精度：满量程精度≤±0.1% FS，重复性误差≤±0.05% FS。

▲13.2.3分辨率：显示分辨率≤0.001MPa，调节分辨率≤0.005MPa。

13.2.4安全保护：具备过载自动泄压 + 声光报警（过载阈值≥120% 满量程）、断电参数保存功能。

13.2.5防漏性：满量程压力下 30 分钟无渗漏，压力下降≤0.05MPa。

13.2.6操作显示：≥3.5 英寸彩色触控屏，支持压力曲线显示、1000 组数据存储，含一键校准 / 保存功能。

13.2.7接口：输出接口为 M20×1.5（兼容 NPT/G ），带快速接头；预留 RS232/USB 通讯口，支持 Modbus 协议。

13.2.8环境：工作温度 0℃~50℃，湿度 10%~85%（无冷凝），噪声≤60dB（1 米处）。

13.2.9电源：AC 220V±10% 50/60Hz，可选配 DC 12V（续航≥4 小时）。

▲13.2.10外形：尺寸≤400×300×200mm，重量≤10kg，外壳为铝合金。

13.3采购数量：25个

14.Y型阀

14.1核心用途：适配血管介入手术，用于导管通路切换、药物注射或压力监测，兼容介入器械操作。

14.2技术规格：

14.2.1核心规格：接口尺寸适配常规介入导管（兼容 6Fr 及以下规格导管），通道内径满足流体顺畅通过。

14.2.2结构特性：Y 型三通设计，含开关阀门（旋转式 / 按压式），操作便捷；密封性能良好，无渗漏风险。

14.2.3材质要求：主体采用医用级聚碳酸酯或丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS），密封件为医用硅橡胶，生物相容性达标。

14.2.4性能要求：耐压力冲击，符合介入手术操作压力需求；阀门开关顺滑，无卡滞现象。

14.2.5灭菌与使用：环氧乙烷灭菌，一次性使用，独立密封包装。

14.3采购数量：25个。

15碘克沙醇

★15.1碘含量：按无水物计，碘含量需符合对应规格标注值（如 100ml:27g(I)/100ml:32g(I)规格，碘含量误差≤±5%）。

15.2纯度要求：主峰纯度≥98.0%（HPLC 法检测），单个杂质≤0.5%，总杂质≤2.0%（按无水无溶剂物计）。

15.3 pH 值：注射液pH范围为 6.0-8.0，确保临床使用安全性。

15.4澄清度与颜色：溶液应澄清透明，无可见异物；颜色不得深于黄色或黄绿色 4 号标准比色液。

15.5杂质控制：游离碘≤0.02%，无机碘化物（以I⁻计）≤0.005%；残留溶剂（如甲醇、乙醇等）≤0.1%。

15.6无菌要求：符合无菌药品标准，无菌保证水平（SAL）≥10⁻⁶，内毒素≤0.5EU/ml。

15.7稳定性：有效期≥24 个月；在规定储存条件（避光、2-20℃）下，储存期间碘离子含量无显著升高，溶液无变色、浑浊。

15.8型号数量：每瓶体积不少于100ml，共120瓶。

- 交货期及售后服务要求

1.交货期：合同签订之日起30天。

2.售后服务要求：投标人必须承诺履行以下最低售后服务标准：

★2.1 质保期：质保期不低于24个月。

2.2 维修响应：

热线：提供7x24小时热线，15分钟内响应。