# 采购需求

- 采购标的

| 序号 | 设备名称 | 单价最高限价 (万元/台件) | 数量 （台件） | 是否允许进口 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 | 3.2 | 3 | 否 | 否 |
| 2 | 二氧化碳培养箱 | 3.6 | 3 | 否 | 否 |
| 3 | 洁净工作台 | 1 | 1 | 否 | 否 |
| 4 | 水浴锅 | 0.4 | 2 | 否 | 否 |
| 5 | 低速度离心机 | 0.8 | 1 | 否 | 否 |
| 6 | 高低速动多功能冷冻离心机 | 8 | 1 | 否 | 否 |
| 7 | 多通道脑电肌电采集系统 | 21 | 1 | 否 | 是 |
| 8 | 冷冻切片机 | 20 | 1 | 否 | 否 |
| 9 | 轮转切片机 | 13 | 1 | 否 | 否 |
| 10 | 超微量核酸蛋白测定仪 | 15 | 1 | 否 | 否 |

- 商务要求

(一）交货时间和地点：

1.交货时间：合同签订后90日历日内。

2.交货地点：采购人指定地点

（二）付款条件（进度和方式）：详见第六章《拟签订的合同文本》

（三）包装（如适用）：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）

（四）售后服务：

1.质保服务：

1.1承诺提供制造商原厂质保期：≥5年

质保指：经采购人或第三方检测、验收合格之日起的5年之内为质保。在质保内，任何由于质量原因或正常使用引起的故障及损坏，除人为因素损坏外，由厂家提供免费维修

1.2设备出现故障，在接到用户通知后，随时解答问题，提供及时、迅速、优质的保修服务，保证设备所需的备品、备件和易损件为原厂全新件。

1.3厂家不得加入维修密匙或不得收费提供。（如有）

1.4厂家提供中文操作手册。

2.设备验收：

厂家提供详细的验收标准和验收手册。经采购人或第三方（计量、CDC及相关部门等）检测验收合格后开始计算保修期。因第三方检测不合格，不能签署合格证书，视为验收不合格，出现的一切后果由厂家负责。

（五）运费：

货物运输符合的相关国际惯例，货物运达采购人指定地点所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

- 技术要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是“改革与发展设备购置项目”，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。

（三）货物技术要求

采购标的1：生物安全柜

1.主要用途：

在原代培养物、菌毒株以及诊断性标本等具有感染性的实验中用来保护操作者本人、实验室环境以及实验材料，使其避免暴露于上述操作过程中。

2.技术参数：

2.1 气流循环:循环≥70%，外排≥30%

2.2 外形尺寸(宽*深*高)≤1360mm×790mm×2200mm

2.3 内部尺寸(宽*深*高)≥1167mm×610mm×680mm

2.4 前窗开口高度：≥490mm

2.5 洁净等级：≥10级

2.6 过滤器类别：防潮、阻燃玻璃纤维超高效过滤器（ULPA）

2.7 过滤器效率：≥99.999%@0.12µm

2.8 下降气流速度：≥0.25 m/s

2.9 流入气流速度：≥0.55 m/s

2.10 排风量：≥450 m3/h

2.11 照度：1200 LX

2.12 噪音：≤65dB

2.13 报警模式：声光报警（≥6种类型）

2.14 前窗玻璃材质：≥6mm防紫外线钢化玻璃

2.15 工作区内表面材质：304不锈钢

2.16 积液槽材质：304不锈钢

2.17 工作区最大承重：≥35kg

2.18 柜内插座配置：≥二个防溅插座（左右侧）

采购标的2：二氧化碳培养箱

1.主要用途：

应用于细胞、组织培养和某些特殊微生物的培养，常见于细胞动力学研究、哺乳动物细胞分泌物的收集、各种物理、化学因素的致癌或毒理效应等

2.技术参数：

2.1 容积：≥170L

2.2 智能触摸显示屏，屏幕尺寸：≥7寸

2.3 温度控制范围，室温：+3℃~55℃

2.4 温度均匀性：±0.3℃，温度波动度：±0.1℃

2.5 开门≤30s、关门后≤4分钟温度恢复至初始值98%

2.6 CO2浓度控制范围，0~20%，控制精度：±0.1%，开≤30s、关门后≤4分钟CO2浓度恢复至标准要求以内

2.7 高精度红外传感器（IR）,耐温≥190℃，可进行≥300次以上干热灭菌循环

2.8 具有一键灭菌功能

2.9 镜面304不锈钢内胆，一体式冲压成型，无支架、无螺钉、大圆弧无死角结构

2.10 箱体前部带有排水孔

采购标的3：洁净工作台

1.主要用途：提供局部无尘、无菌工作环境

2.技术参数：

2.1 洁净等级：不低于100级或ISO 5的局部操作环境

2.2 阻燃玻璃纤维高效过滤器（HEAP），过滤效率≥99.99%@0.3µm

2.3 前挡风玻璃：钢化玻璃，厚度≥6mm

2.4 工作台面：304不锈钢

2.5 操作口高度：280mm±30mm

2.6 具备脚轮。

2.7 外形尺寸(宽×深×高)：≤1450mm×750mm×1700mm

2.8 内部尺寸(宽×*深×高) ：≥1300mm×690mm×500mm

采购标的4：水浴锅

1.主要用途：主要用于实验室中蒸馏，干燥，浓缩，及温渍化学药品或生物制品，也可用于恒温加热和其它温度试验。

2.技术参数：

2.1 温度范围：室温+5℃~80℃

2.2 37℃ 时温度稳定性：±0.5℃

2.3 37℃ 时温度均匀性：±0.3℃

2.4 水槽容量：≥20L

2.5 混匀方式 自然混匀

2.6 具有过温保护功能

2.7 外形尺寸：≤670mm×380mm×360mm

2.8 加热功率：≥1000w

2.9 工作温度：+10℃~40℃

2.10 工作湿度：≤80% rHF

采购标的5：低速度离心机

1.主要用途：用于离心沉淀实验样本处理等

2.技术参数：

2.1 最高转速：≥5000r/min

2.2 最大相对离心力：≥4390×g

2.3 最大容量：≥1000ml(4×250ml)

2.4 转速精度：±10r/min

2.5 定时范围：1min～99min

2.6 整机噪声：≤65dB(A)

2.7 电源：AC220V±22V 50/60Hz 10A

2.8 整机功率：≥400 W

2.9 外形尺寸(L×W×H)：≤450mm×545mm×380mm

2.10 重量：≤40kg

2.11 转速相对偏差：≤±1%

2.12 升速时间：≤1min

3.硬件配置要求：

配置32×15ml水平转子及8×50ml管架各1个

采购标的6：高低速动多功能冷冻离心机

1.主要用途：多用于对血浆等样品进行分离、纯化、浓缩等操作，进行提取蛋白 、提取RNA、提取DNA的蛋白实验样本前处理等

2.技术参数：

2.1 外形尺寸（长*宽*高）：≤750mm×750mm×410mm

2.2 重量：≤125kg

2.3 输入功率：≥1200W

2.4 离心腔材质：316不锈钢

2.5 触控液晶屏≥7英寸，实时显示转速、离心力、温度、转子类型、时间、加减速档位及运行模式等参数内容

2.6 菜单式程序库，可按需自由收藏：≥1000组参数程序，一键调用

2.7 采购人可自由输入转速、离心力、时间和温度，离心过程中可改变参数值

2.8 最高转速≥17500r/min，最大相对离心力≥29100×g，转速精度：≤±10r/min（转速相对偏差：≤±0.06%），转速不稳定度≤0.5%，升速/降速时间：≤2min（配4*750ml转子）

2.9 最大容量：6×250ml（角转子）；4×750ml(水平转子)

2.10 标配USB接口，可导出运行记录及报警记录；可通过屏幕进行历史运行记录报警记录查询，保障使用全程可追溯记录；标配物联模块

2.11 整机噪声：最高转速下，噪音值：≤60dB，整机振幅：≤0.03mm

2.12 可实现快速制冷；标配一键预冷功能，最快4分钟可从常温降至4℃，同时保证制冷状态下温控精度：±1℃

3.硬件配置要求：

3.1  4×750ml圆吊杯水平转子：1个

3.2  4×750ml圆吊杯水平转子1.5ml适配器：4个

3.3  4×750ml圆吊杯水平转子3/5ml采血管适配器：8个

3.4  4×750ml圆吊杯水平转子10ml（圆底）适配器：4个

3.5  4×750ml圆吊杯水平转子15ml（尖底）适配器：4个

3.6  4×750ml圆吊杯水平转子15ml（圆底）适配器：4个

采购标的7：多通道脑电肌电采集系统

1.主要用途：对小鼠进行神经电生理信号采集

2.技术参数：

▲2.1 主机最大通道数最大≥128道，可同时支持≥4只动物记录，使用标准的HDMI高清数据接头，可以使用标准HDMI导线与电动换向器直接通讯连接使用。

▲2.2 可以采集包括常规脑电（EEG），皮层电位（ECOG），场电位（LFP），动作电位（Spike），肌电（EMG），心电（ECG），血压、温度、血氧饱和度等生理信号

▲2.3 采样率：1 kS/s - 30kS/s，可调，采样精度：≥16bit，分辨率：≥0.25uV，系统噪音：≤2.4μVrms (Typical)

共模抑制比(CMRR)：≥82dB(50/60Hz)，输入阻抗：≥1.3GΩ，输入范围：±5mV，滤波范围：0.1Hz - 7.5kHz（低频截止：0.1Hz - 500Hz；高频截止：100Hz - 20kHz），支持硬件滤波

▲2.4 实时采集软件可以同时查看所有通道的spike信号显示窗口，可以单独调用一个通道的spike显示窗口，并且进行常规ISI、PSTH、Spectrogram在线分析，输出RHD格式文件，支持matlab等开源软件分析

▲2.5 支持电极在线自动阻抗测量，并输出阻抗报告结果

▲2.6 采集主机可以与离体脑片、离体细胞、类脑器官等场景用的MEA电极，通信协议匹配，直插直用，也可以连接大动物或人用的脑电帽进行非植入方案的脑电采集

2.7 支持外触发开始记录功能，可以选择性的将所有文件记录在一个文件中，也可以将不同通道，不同滤波的信号分开保存。软件支持将采集到的信号直接放大并通过模拟端口输出，用于刺激、触发或与其他设备在线处理分析等

2.8 开源记录软件的通讯协议，用户可以与其他设备联动在线分析信号输出外触发信号

2.9 提供网络通讯文档和示例

2.10 提供硬盘数据读取示例

2.11 提供1个专用于癫痫分析软件进行高效分析

2.12 提供4套6道换向器

2.13 提供4套饲养笼，规格：230mm×300mm

2.14 配备配套医用工作站，包括主机：≥32G内存，≥1T（固态硬盘）+2T（机械硬盘），显示器：≥27寸

采购标的8：冷冻切片机

1.主要用途：用于病理组织和生物组织切片

2.技术参数：

2.1 负压抽吸：具备负压抽吸功能，以辅助修块、切片和展片，并处理废屑

2.2 设备操作：采用纯按键控制，整体机身具有无触摸屏。确保操作人员在高度紧张时仍能快速完成术中冰冻切片

▲2.3 具备双压缩机制冷，实现腔体与样本头单独制冷，轻松处理脂肪与致密组织

▲2.4 刀架制冷：采用冷空气循环和刀架送风技术，确保刀架和样本头周围空气低温恒定

▲2.5 环保：带HEPA空气净化系统，确保安全的实验室环境

▲2.6 可支持升级钢刀或钨钢刀刀架，便于处理疑难组织

2.7 除霜功能：冷冻箱具备自动除霜功能并可编程，可设置24小时自动除霜一次，除霜时长≤12分钟。样本头制冷系统可进行电加热器除霜，除霜时长可快至15分钟。

2.8 速冻架：速冻架冷冻位点数：≤17个

2.9 快速制冷位点：具备珀尔帖快速制冷位点，位点数：≥2个，珀尔帖元件可为速冻架提供额外制冷，并采用一键式额外制冷时间设置功能

▲2.10 机身控制面板：控制面板有指示灯提示功能；控制面板需含有样品头快速回位功能，样品头有前移和后移功能

2.11 半刀切片：具备半刀切片功能，可进行半刀切片

2.12 切片厚度范围：1-100 µm

2.13 修片厚度：修片厚度设置范围1-600µm。修块值超出切片厚度200µm时，有提示切片过厚

2.14 修片模式：设置有用于临床样本的快速修块模式，至少包括10µm、20µm、30µm、40µm等

2.15 水平进样：≥25mm

2.16 样品垂直行程：≥55mm

2.17 电动粗修：≥2档电动粗修，快速修块速度≥900µm/s，慢速修块速度≤300µm/s

2.18 样品回缩：具备样品回缩功能

2.19 样品定位：±8°定位及360°旋转，自动中心定位和精确0位指示确保样本准确快速定位

2.20 最大可切片样品尺寸：≥50mm×80mm

2.21 滑窗加热：具备滑窗加热功能

3.其他配置要求

3.1 样品托≥5个

3.2 标配冷冻切片用安全手套

采购标的9：轮转切片机

1.主要用途：用于病理组织和生物组织切片

2.技术参数

2.1 轮转式切片机为半自动轮转切片机，可实现半自动切片，同时具备小手轮可以满足手动切片

2.2 切片厚度范围0.5-100μm，修块厚度范围：1-600µm

2.3 切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式

2.4 水平进样幅度≤25mm

2.5 垂直样品行程≥70mm

2.6 样品回缩：样品回缩系统采用静音设计，回缩值5-100μm，可随时开启或关闭回缩功能

2.7 切片最大样品尺寸（长×高×宽）： 68mm×48mm×15mm，±5%

2.8 个性化的小手轮，可自定义顺时针及逆时针转动方向

2.9 带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，水平定位≥±8度

2.10 可拆卸抗静电废屑槽，具备磁力吸附功能

2.11 带机顶储物盘

2.12 刀架带有红色护手

2.13 具备刀架三点锁定及侧向移动功能

2.14 手轮有独立的安全锁定系统

2.15 可适配≥5种不同样品夹

采购标的10：超微量核酸蛋白测定仪

1.用途：用于核酸，蛋白浓度定量分析

2.技术参数

2.1 样品检测体积范围：≥1uL

2.2 波长范围：190nm~850nm

2.3 基座检测下限：≤2ng/ul（dsDNA），0.06mg/ml（BSA），0.03mg/ml（IgG）

2.4 基座检测上限：≤27,500ng/ul（dsDNA），820mg/ml（BSA），400mg/ml（IgG）

2.5 检测重复性：≤0.002A(1.0mm光程)或1%CV

2.6 光程：至少包括0.03,0.05,0.1,0.2,1mm,具有自动校正功能

2.7 线型硅CCD阵列检测器：像素≥2048

2.8 最小样品体积：≤1ul

2.9 比色杯检测指标：

2.9.1 加热控温精度:≤±0.5℃(室温)

2.9.2 搅拌速度范围：150—850 rpm

2.9.3 光路径：至少包括10mm,5mm,2mm,1mm

9.4 检测下限：≤0.4 ng/μl

2.9.5检测上限：≥750 ng/µl

2.9.6检测时间：≤3s

（四）其他要求

1.配送需求：按照不同产品的运送要求（温度等）运输配送，科室下达送货通知后24小时内反馈配送时间。

2.仓储需求：按照不同产品的仓储要求（温度等）存储。

3.售后服务：当产品出现质量问题，或有其他售后需求时供应商应在24小时内反馈处理问题。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.采购人收到货物后与中标供应商及时验收，中标供应商对货物实行三包（包换、包退）。

2.中标供应商负责对采购人操作人员进行设备使用等方面的知识和方法培训，直至采购人的操作人员能独立熟练操作为止，中标供应商承担培训技师的薪资、差旅等全部费用。

五、为落实政府采购政策需满足的要求：

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采 购货物为中型、小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

六、采购标的的其他技术、服务等要求：无

（一）标注“▲”的指标为重要的技术指标，不满足将导致其在第四章评标方法和标准中对采购需求的响应程度部分被扣除相应分值。

（二）对于技术规格中标注“▲”号的技术指标，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，其中技术支持资料指检测机构出具的检验报告或生产厂家公开发布的印刷资料（上文有特殊规定的从其规定）。如投标人技术响应与技术支持资料不一致，将以技术支持资料为准。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的风险由投标人承担。

（三）投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

（四）工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

1.仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

七、验收标准

1.中标供应商交付的设备，应符合国家标准、行业标准及本合同约定要求，符合医疗器械监督管理部门的相关规定，并能满足采购人的特别要求。

2.验收时间：在设备抵达采购人指定地点后，采购人与中标供应商物流人员和中标供应商负责人现场共同验收，在中标供应商向采购人交付必需的医疗设备的有关文件、注册证明、技术资料和有关质量证明并经采购人验收合格后采购人与中标供应商双方验收人员及负责人应在验收单上签字认可。

3.验收方式：设备自中标供应商交付，采购人、中标供应商双方负责人对设备实物外观进行开箱清点、检查验收，如果发现数量不足或在外观验收完成七个工作日内发现有质量、技术等问题，中标供应商应按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

4.中标供应商负责交付现场的清理打扫及保存设备包装箱。