# 第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京世纪坛医院配置螺旋断层放射治疗系统（TOMO）维保服务，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

无。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量 ：

| 包号 | 标的名称 | 规格型号 | 保修设备品牌 | 数量 | 维保服务期限 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋断层放射治疗系统（TOMO）维保服务 | Radixact | 安科锐 | 1台 | 1年 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：自合同签订之日起1年。

2.采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京世纪坛医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

详见六、采购标的的其他技术、服务等要求。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

服务期限要求：自合同签订之日起年1年。

五、采购标的的验收标准

中标人负责将机器调试到最佳状态，应保证设备达到符合原厂家合格标准及相应的国家质量标准的要求，保证该设备能通过相关专业检测。采购人将对中标人的服务质量进行考核评价。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

第1包 螺旋断层放射治疗系统（TOMO）维保服务

一、服务内容：

▲1、服务范围：螺旋断层放射治疗系统整机。包括：治疗床、控制系统所有电路板、MVCT系统、MLC系统、磁控管、加速管、服务器、稳压电源、显示器、UPS电源以及计划系统和网路系统还有DA服务器的软硬件等。同时包含设备附属空压机、质控设备（cheese模体，电离室和8通道剂量仪）。

▲2、全保服务，保修费用包括维保工时费、零配件费用、软件的维护和更新、日常巡检、定期维护性保养及技术支持等相关费用。服务内容和细则与原设备制造商质量保证期的维保服务相同。

▲3、最终服务商为本项目配备≥3名工程师，工程师均需具备设备厂家同类产品的培训，并提供培训证书复印件；同时出具社保证明。

4、最终服务商在国内具备备件库，提供仓库地址、联系人及房屋产权或租赁合同复印件。

5、巡检服务，每个月≥1次，对设备进行常规检查、检测，检修，排查潜在隐患故障，确保设备运行指标符合原厂标准。

▲6、所有更换的配件必须为原厂配件，可出具原厂配件有效的《报关单》，否则采购人有权随时中止合同并依实际损失索赔。

7、响应时间：用户维修服务响应≤1h，平均到场≤4h。

8、开机率：≥95%（365天计），停机天数每超出规定天数一天，保修顺延2天。

9、每年提供≥4次维护保养服务年检项目按原厂年检质量要求执行，内容包括停电检查及外观和内构检查维护、易损部件更换、水冷系统维护、束流系统优化、MVCT系统维护、调制器检查维护、机架检查维护、机头准直器（铅门系统）检查维护、MLC系统维护、辅件检查维护、治疗床检查维护、控制系统检查维护、数据备份整理。

10、每次维修、巡检、保养完成后，需得到采购方相关人员的确认，并在服务工单上签字，服务合同期结束后，向采购人提供维修保养报告。

11、更换维修加速管，多叶光栅，机头准直器（铅门系统），机架旋转控制器等涉及出束特性及影响精度的部件时，提供最终服务商物理师确认机器可正常使用的确认函。

12、最终服务商具备全国范围内开通免费400或固话服务热线，电话24 小时*365 天有工程师接听，提供快速诊断和技术服务及应用服务支持。

13、备件响应：工作日≤48小时到现场（不可抗拒因素除外）。

14、提供针对本次服务项目涉及损耗品清单，包括型号、产地。

▲15、具备合法来源的维修密匙，可完整使用故障诊断软件。

16、维修及检测工具：最终服务商具备针对设备的维修及检测工具，且具备专用维修工具的检定合格证书。

▲17、为医院螺旋断层放射治疗系统提供30T扩容升级服务，并对设备进行连接纳入调试。

▲18、最终服务商提供物理质控方面及医院科研方面的技术支持。

▲19、提供不少于三人次科室人员培训。