# 第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为首都医科大学附属北京友谊医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。（医疗器械注册证书上的型号必须与所投型号一致，否则将导致投标无效）

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5. 投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量（台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 实时荧光定量PCR仪 | 1 | 否 |
|  | 1-2 | 多功能酶标仪 | 1 | 否 |
|  | 1-3 | 生物安全柜 | 1 | 否 |
|  | 1-4 | 铅衣 | 1 | 否 |
|  | 1-5 | 铅眼镜 | 8 | 否 |
|  | 1-6 | 流式细胞仪 | 1 | 否 |
| 2 | 2-1 | 消化道内窥镜 | 2 | 是 |
|  | 2-2 | 高清医用液晶监视器 | 5 | 否 |
|  | 2-3 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 否 |
|  | 2-4 | 荧光倒置显微镜 | 1 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90天内。

2、采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京友谊医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

2.投标产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。

3.投标报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：医院信息系统接口费用、产品制造、包装、劳务、管理、运输、保险、医院内安装、搬运、设备就位及现场清理、调试、检验（或抽样送检）、技术培训及技术资料、维护、保修、验收、外贸代理费（若有）、关税和增值税等（若有），以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（免费保修期）及服务要求：本项目所供设备的质量保证期为调试验收合格后5年。保修期后，配件费用按成本价收取费用，免人工费。

2.本项目由投标人或设备原厂负责售后服务并做出售后服务承诺，提供原厂售后服务承诺函并加盖原厂公章。

（1）负责设备的安装、调试和人员培训，直至人员能够完全掌握独立操作。应详细做出人员培训方案，包括培训计划、培训内容、培训地点，培训方式、培训人次、培训时长及培训达到的效果（提供培训方案，方案中需详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况等）。

（2）服务和维修网点：投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障，投标人或投标产品制造商应在项目所在地设有专业的售后服务维修机构或网点。如投标人在项目所在地设有维修机构或网点的，须提供维修机构或网点的详细地址、联系人及电话、房产证明或租赁合同复印件并加盖公章；如投标人在项目所在地没有维修机构或网点的，须提供承诺函并加盖公章，承诺在签订合同后三个月内按要求在项目所在地设立维修机构或网点。

（3）维修工程师：有专职的维修工程师≥3名（提供专职维修工程师的名单、人员简历、职称证书、身份证复印件、劳动合同或社保证明复印件并加盖投标人或原厂公章）。

（4）维修响应速度：

①两小时内做出维修方案决定；

②如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院；出现故障时，如48小时无法排除故障，免费提供备用设备。

（5）保修期内的开机率：投标人保证开机率≥95%（按一年365天计算）。

（6）保修期内，每季度对设备提供巡检、保养或预防性维护，每年对设备进行质控检测≥1次。

（7）提供维修手册、软件等服务类资料。

（8）提供免费软件升级更新。

3.备件及技术服务。

（1）为保证设备正常运行，投标人或设备原厂需在项目所在地设立备品备件库，存入所有必须的备件，并保证设备停产后不少于5年的供应期。如投标人在项目所在地设有备品备件库的，须提供备品备件库的详细地址、联系人及电话、房产证明或租赁合同复印件；如投标人在项目所在地没有备品备件库的，须提供承诺函并加盖公章，承诺在签订合同后三个月内按要求在项目所在地设立备品备件库。

（2）应提供原厂维修配件明细表及报价单（如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源），加盖原厂公章。

（3）应免费开放数据接口，以便招标人将该设备与相关信息系统连接。如连接需发生软件（含接口费）及硬件费用，其费用应含在投标报价内。

（4）安装完成后，由采购人、当地质检部门及相关部门联合验收（如需要），达到本招标文件中各项技术指标和原设备的产品标准，并满足安全使用防护要求的，方可验收合格。

（5）专用工具：如有专用工具，投标人应向采购人提供设备使用及维护的专用工具。

（6）资料：

①投标人须向采购人提供操作手册、技术资料（维修及使用）：中文2套，英文1套。

②投标人须向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。

（7）技术服务：

在货物运抵使用单位后，中标人应在使用单位所要求的时间派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担所需的工具、备件、消耗品及因此发生的一切费用。

（8）如是国家规定强制检定的计量设备，安装时需提供省级以上计量部门出具的该设备的初检合格证书，如不能出具，买方进行计量初检的费用应含在投标报价内。

五、采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

1.对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

2.投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

（二）供货及安装要求

1.投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料提供给采购人。

2.投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

3.投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

4.工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

（1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

（2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包   品目1-1  实时荧光定量PCR仪

一、数量：1台

二、用途：用于病原体检测、细菌耐药性与耐药机理研究、病原体感染机制研究、细胞免疫学研究、分子流行病学研究等。

三、技术参数：

1.热循环系统：采用珀耳帖效应系统。

▲2.独立控温和梯度PCR：具有≥6个独立精确数码温控区域，支持精确数码独立温控，可以完成梯度 PCR，可以同时设置多个不同的实验，梯度温度跨度25℃，非传统梯度PCR。

3.模块规格：包括96孔0.1ml模块型号、96孔0.2ml模块型号、384孔模块型号，同时支持标准和快速运行模式。

4.机械设计：一体式设计，加样时光学部分无机械位移。

5.光学系统：固定高亮度白光半导体LED光源，工作寿命≥5 年，实验过程中不移动，且无需光纤等分光装置分光。

▲6.荧光通道数：具有≥6色激发光通道和≥6色检测光通道，可以同时检测≥6个目标基因，≥21种荧光组合。

7.反应体积范围：10-100uL。

8.支持耗材：常规96孔 (0.2 mL) 反应板与光学盖膜；8 连管 (0.2mL) 条带与光学平盖；单管 (0.2 mL) 与光学平盖。

9.温度范围：4–100℃。

10.温控模块最高升降温速率：≥6.5℃/秒。

11.温度均一性：≤0.5℃。

12.温度准确性：≤0.25℃。

13.熔解曲线(HRM)分辨率：≤0.015℃，每摄氏度可以检测≥65个荧光数据。

14.支持HRM应用，杂交探针、Taqman探针、水解探针等。

▲15.数据同时采集：采用CMOS或CCD技术检测器，所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差, 采用空气传导光信号，非光纤传导。

16.荧光染料：能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光，以用于TaqMan基因拷贝数(CNV)检测。

17.安装时已校准染料：至少包括FAM/SYBR Green、 VIC/JOE/HEX/TET、ABY/NED/ TAMRA/Cy3、 JUN、ROX/Texas Red、Mustang Purple、Cy5/LIZ、CY 5.5 dye。

18.被动参照染料：支持Rox参比荧光校正去除加样误差和管间差异，可检测体系是否蒸发；同时支持关闭此功能，支持无参比荧光设置。

19.内置≥8.5英寸触摸显示屏，可实时查看荧光定量PCR实验，可以实现不连接电脑，直接单机运行模式，可连接或不连接电脑，直接定义运行程序，自带≥10GB内存。

20.触摸屏支持手动暂停功能。

21.检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系。

22.精密度（分辨率）：单重反应中可分辨1.5倍拷贝数差异，置信度≥99.7%。

23.线性范围：1-1010个拷贝。

24.运行时间：支持30分钟完成40个循环的qPCR反应。

25.引物探针设计软件：可用于PCR引物、巢式PCR、多重PCR引物、RT-PCR引物的设计和自动测试等。

26.具备同品牌蛋白热稳定性软件，支持蛋白热稳定性实验；支持同品牌基于荧光定量PCR的蛋白表达分析功能软件和蛋白定量功能；支持高分辨熔解曲线(HRM)应用。

27.软件主要功能：

27.1支持云端服务器，可以用网络打开浏览器，使用云端服务器查看、分析，共享数据；

云端服务器支持10GB的免费存储空间；

27.2设置向导、高级设置、快速启动；

27.3自动标准曲线建立；

27.4相对标准曲线；

27.5 CT 或ΔΔCT 基因表达分析，t检验及方差分析功能、多内参基因分析和扩增效率计算，多个数据文件的基因表达分析，等位基因分型，溶解曲线分析，终点分析，数据和反应板读取；

27.6移液反应/反应体系设计；

27.7导出至 excel, powerpoint, jpeg；

27.8可以进行远程监控；

27.9高级分析选项，每孔手动基线设定；

27.10产品查询，软件提供符合FDA 21 CFR Part 11法规，便于数据溯源。

28.数据导出：Excel, Word, 或 PowerPoint。用户报告包含运行设置，图形和表格数据结果，可直接打印或保存为PDF。

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年。

第1包  品目1-2  多功能酶标仪

一、数量：1台

二、用途：用于核酸和蛋白质定量、细菌生长曲线、ELISA 和细胞健康状况检测等。

三、技术参数：

1.硬件指标：

1.1	光路设计：标配光栅光路和滤光片光路双系统；

1.2	检测功能：支持光吸收、荧光(FRET)、化学发光；

1.3光源：高能氙闪灯；

1.4	检测器：PMT检测器；

1.5	光谱扫描模式：终点光谱扫描，动力学光谱扫描；支持光吸收1nm间隔扫描；

1.6	温控范围：室温+4-45℃；

1.7	振荡器：振荡模式：圆周、轨道、双轨道；速度，幅度可调；

1.8	读板类型：6-384 孔板（兼容带盖不带盖），32位超微量检测板；

1.9	测量顺序：标配6种不同测量顺序，满足不同方向复孔之间时间测量要求。

2.软件功能：

2.1	仪器控制和分析功能二合一，实时显示运行结果，一键选择列表、板布局等直观数据显示方式；

2.2中文、英文、西班牙语等语言选择设置，Windows 直观界面，无安装限制；

2.3	智能化安全监控设置，测量数据自动保存，断电后恢复，仪器开机自检，错误报警等；

2.4	智能化自动填充铺板布局，可自定义测量模板及命名、颜色设置；

2.5	可控制仪器进板出板、孵育、震荡等操作，可实现多步骤快速动力学反应；

2.6	可自定义Blank subtraction、Curve Fit、Cut-Off 等计算模式；自动孔间光程校准；数据测量及分析过程可包括：扣减本底、定量曲线拟合，动力学计算，临界值分析和质控等；可保存标准曲线随时调用；

2.7	具有结果报告输出功能，xls、pdf、txt and xml 格式，一键输出 excel.PDF 表格；

2.8	软件内置在线程序库，可调用多种预编辑好的程序。

3.光吸收检测：

3.1	波长范围：200-1000nm，1nm间隔；

▲3.2带宽：200-1000nm范围内均是≤2.5nm；

3.3	准确性：SD≤0.003Abs or CV≤1.0%；

3.4	DNA A260 nm灵敏度（96-half area plate，50μL）：≤1ng/μL；

3.5	浊度灵敏度：≤5FTU；

▲3.6配超微量检测板，可同时测定32个微量核酸样品，上样量2-10μL，非耗材可反复使用，且同时兼容比色杯检测；

3.7	检测速度：96孔板≤10s；

3.8	光谱扫描速度：≤16s（200-1000nm，1nm步进）。

4.荧光检测：

4.1	滤光片选择：2个8位滤光片轮（标配3对滤光片和5个可选位）；

▲4.2荧光检测灵敏度：≤2 fmol 荧光素/100μL；

4.3	荧光动态范围：≥6个数量级；

4.4	荧光波长范围：激发200-710nm，发射210-720nm；

4.5	标配滤光片波长范围：Ex 345nm/25nm Em 450nm/40nm ; Ex 485nm/15nm Em 525nm/15nm ; Ex 555nm/15nm Em 615nm/45nm；

4.6	双标记检测速度：≤1s；

4.7	检测速度：96孔板≤20s；

4.8	测量时间范围：10-1000ms。

5.化学发光：

5.1滤光片轮空位用于直接检测，已预装3对滤光片，预留5个可选滤光片位，可直接用于NanoBRET™ TE实验；

5.2	化学发光灵敏度：≤1 fmol ATP/10μL at 1s；

5.3	化学发光检测波长范围：200-720nm；

5.4	化学发光动态范围：≥6个数量级；

5.5	串扰（96孔白色板）：≤0.1%；

5.6	检测速度：96孔板≤20s；

5.7	测量时间：10ms-10s。

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年。

第1包  品目1-3  生物安全柜

一、数量：1台

二、用途：操作实验时保护操作者、实验室环境以及实验材料，避免暴露操作过程中可能产生的感染性气溶胶和溅出物。

三、技术参数：

（一）工作条件：

1、电源：AC220V±10%，50±2Hz。

2、温度范围：10-35℃。

3、相对湿度范围：20-80%。

（二）技术性能指标：

1.A2型生物安全柜，30%外排，70%循环。

2.ULPA超高效过滤器，MPPS(0.12-0.3微米粒子)过滤效率≥99.9995%。

3.安全柜内腔为304系列不锈钢材料，三面一体成型，操作台面耐酸、耐碱、耐腐蚀。外腔采用镀锌钢板，具防锈抗腐蚀功能。

4.彩色触控屏幕≥6英寸，实时动画演示气流动态及风速值，可显示过滤器寿命百分比、报警事件记录、风机开关、荧光灯开关、紫外灯开关、工作区电源开关。

5.用户管理：≥3级用户管理权限，不同级别用户开放不同安全柜操作权限。

6.USB数据输出功能：可选不同时段输出安全柜运行事件记录及报警记录数据。

7.RS485数据输出端口：可传输安全柜实时运行状态。

8.运行状态指示灯：安全柜开机启动、风机运行、异常报警时不同灯光提示。

9.斜面操作前窗，安全夹层钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外功能。

10.抗菌软膜风道：风机和过滤器之间采用软连接密闭，抗菌型PVC材质（需提供软连接内部构造实物图片）。

11．采用高灵敏度、高精度热式风速传感器，非压差表监控气流，实时对气流进行监控。

12．报警系统：前窗开启高度超过或低于标称安全高度时触发声光报警，进气流和下降气流流速波动超过20%触发声光报警。

13．紫外灯与前窗互锁：当前窗完全关闭时紫外灯才能开启，紫外灯开启时荧光灯不能打开。

14.紫外灯预约功能：可定制多个紫外预约程序，自定义紫外灯自动开启/持续时间。

15.节能模式：可在操作前窗完全关闭时开启节能模式，风机控制的气流降低80%，保持工作区内持续有经过ULPA过滤的气流。

16.采用直流ECM电机，具有压力感应补偿功能。

17.整片式工作台面，可掀起，整个工作台面下对应面积全部为集液槽，304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒。

18.风机维护和高效过滤器的更换从安全柜的前部进行。

19.送排风采用单风机结构设计。

20.工作开度时进气风速：≥0.5m/s；下降气流风速：≥0.35m/s。

21.通体式搁手架：高于进气格栅，防止阻塞进气流影响操作安全。

22.内置电源插座：≥2个。

23.侧壁备用阀门孔，左侧壁≥2个，右侧壁≥2个。

24.工作台面承重：≥50kg。

25.噪声：≤60dB。

26.内尺寸：≥1200（宽）×500（深）×600（高）mm。

27.外尺寸：≤1400（宽）x800（深）x1500(高/不含底座)mm。

三、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年。

第1包  品目1-4  铅衣

一、数量：1件

二、用途：用于放射防护。

三、技术参数：

1、防护服采用多层制作工艺，前面采用4层0.125mmpb超轻超柔超薄无铅防护材料组合成0.5mmpb，背面采用2层0.125mmpb组合0.25mmpb。

▲2、无铅防护材料采用100%非铅稀有金属组成，铅当量前面≥0.5mmPb，后面≥0.25mmPb。

3、表面面料为防水指数≥1000的射线防护服专用设计。

4、表面材料具有各种颜色、图案可供选择。

5、防护衣可根据身高腰围肩宽量身定做。

6、每件铅衣可绣上名字或绣上名字加日期。

7、铅衣选择对人体安全无害的材料，采用优质魔术贴、缝线。

8、提供所用防护材料在80、100、120kV管电压下铅当量均≥0.5mmPb的疾控中心检测报告。

9、产品质量符合质量管理体系ISO9001,ISO13485的要求，提供体系认证报告。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第1包  品目1-5  铅眼镜

一、数量：8副

二、用途：用于放射防护。

三、技术参数：

1、正面和侧面采用高含铅量铅玻璃镜片，铅当量≥0.5mmPb。

2、可以定制度数。

3、配有眼镜绳，附带全套铅玻璃眼镜护理包配件1套（含防滑吊带1条，眼镜布1块，眼镜盒1个）。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第1包   品目1-6  流式细胞仪

一、数量：1套

二、用途：用于对处在液体中的细胞或其他生物微粒逐个进行多参数的快速定量分析。应用于各种细胞相关的生物学研究领域，如细胞功能性研究，凋亡、周期、DNA倍体分析、死活鉴定、细胞内钙流、膜电位等，细胞转染，荧光蛋白，免疫细胞及其功能研究等。

三、技术参数：

(一).光学系统：

1.激光器：

1.1 488nm（蓝色）激光器，输出功率50mW；

1.2 638nm（红色）激光器，输出功率70mW；

1.3 405nm（紫色）激光器，输出功率60mW；

1.4可升级到4根激光器，采用空间分隔独立激发，非共线激发，具备TEC温控功能。

▲2.检测器：二极管（APD），不接受PMT、FAPD及其他。

▲3.检测通道：前向角（FSC）≥1个，侧向角检测器(SSC) ≥1个，荧光检测器≥14个。

4. 激光器温度控制精度：≤0.3℃。

5.光路传导：光信号通过物镜收集，检测光通过光纤传导至树杈形检测器阵列。

6.前向角和侧向角散射光检出限：前向角散射光（FSC）：0.5 μm；蓝光侧向角散射光（BSSC）：0.1μm。

7.检测颗粒直径范围：0.1-50μm。

8.检测灵敏度：FITC≤30等量可溶性荧光素分子（MESF-FITC）；PE≤10等量可溶性荧光素分子（MESF-PE）。

9.荧光分辨率（全峰宽变异系数）：CV≤2%。

10.光斑液流可视化：可以清晰直观观察样本流状态。

11.检测器温度控制精度：≤0.3℃。

12.检测阵列形状：树杈型。

13.滤光片形状：3D环形。

(二).电子及液路系统：

1.信号处理：7位十进制数据显示。

2.检测速度：≥68000事件/秒。

3.液路系统：

3.1液路设计:采用经典的鞘液聚焦；

3.2流动室尺寸：≥430x180um；

3.3样本流速范围:10-240μL/min，连续可调；

3.4测量模式:同时具备定量吸入模式和持续上吸模式；

3.5携带污染率：≤0.06%；

3.6一键开机：机器自检，自动液路初始化、排气泡，激光器达到工作温度，从开机到正常工作≤7min；

3.7一键关机：全自动液路清洗维护，自动掉电，全程无需人员参与，无需等待；

3.8混匀方式：采样针单管搅拌样本混合，力度时间均可调。

(三).自动进样系统：

▲1.具备自动进样器。

2.进样模式：单管及高通量模式可选，高通量模式包括孔板进样模式及管式进样模式，一键式切换。

3.进样器类型：96孔板（U底、V底、平底）、40孔流式管（(12 x 75 mm ）、40孔EP管（1.5 mL and 2 mL ）。

（四）.软件系统：

1.软件语言：中文、英文随意切换，具备NMPA认证。

2.软件功能：支持FCS格式导入，兼容市面主流机型数据分析；支持进样检测的同时分析数据：采集样本时，软件支持同时分析已经采集完成的样本。

3.模板功能：检测数据可作为模板应用于其他样本，模板数据包含电压、补偿、门等参数设置。

4.文件输出：保存文件格式包括 FCS 3.1、FCS 3.0、FCS 2.0、CSV等。

5.检测报告：可编辑并可以直接输出，可定制化设计。

6.用户管理：有用户管理模式，由管理员分配给不同实验者权限，符合21CFR Part 11，具有溯源性。

7.实时监测仪器状态：关键器件状态：激光器的功率、温度和电流，检测器的功率、温度和电流，液路系统压力信息、机械结构的位置信息等。

8.荧光补偿：全矩阵补偿，支持补偿库导入导出，快速补偿、自动补偿，支持在线和离线补偿。

9.电压与阈值：可默认电压阈值，也可自由调节电压及阈值，适用于各种细胞类型检测。

10.一键自动QC：可以监测仪器各荧光通道的分辨率及荧光强度（MFI）稳定性，Levey-Jennings质控图跟踪，自动监测仪器性能。

11.强度质控及标准化：用户通过强度质控功能，实现对每个自建实验模板的标准化及自动化质控。确保每次实验结果 MFI与靶值相对偏差≤3%。

12.周期拟合：软件包含一键式周期拟合模块，拟合结果包括 RCS、Mean、CV等，G2/G1比值结果清晰直观。

13.数据存储：单个文件在所有通道打开情况下可保存≥3500万个数据。

14.局域网部署：仪器与工作站支持局域网内可分开部署，无需直连。

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年。

第2包   品目2-1  消化道内窥镜

一、数量：1套

二、用途：用于上消化道手术诊疗。

三、技术参数：

1、放大电子胃镜。

2、CCD顺次成像。

3、HDTV高清图像，具有特殊光观察功能。

4、具有附送水功能。

5、具有一键插拔功能,全防水设计。

6、视野角度广角模式≥140度；长焦模式≥95度。

7、视野方向直视。

8、景深广角模式：≥7-100mm、长焦模式：≥1.5-3mm。

9、最小可视距离：≤3mm。

10、先端部外径：≤9.9mm、插入部外径：≤9.6mm。

11、弯曲部角度：上≥210度、下≥90度、左≥100度、右≥100度。

12、钳子管道内径：≥2.8mm。

13、有效长度：≥1030mm、全长：≥1350mm。

14、配套原主机和光源，如不能匹配，需提供医院所需数量的配套主机和光源。

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年。

第2包  品目2-2  高清医用液晶监视器

一、数量：1台

二、用途：用于上消化道手术诊疗。

三、技术参数：

1、屏幕尺寸及面板技术：≥27英寸/IPS LCD panel。

2、像素间距:≤0.311x0.311 mm。

3、分辨率 (H x V)：≥1920x1080像素。

4、屏幕长宽比：16:9。

5、屏幕显示比例支持：16:9、16:10、5:4。

6、重量: ≤8kg。

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年。

第2包   品目2-3  便携式彩色多普勒超声诊断仪

一、数量：1套

二、设备用途：主要用于腹部、妇产、心脏、泌尿、外周血管、小器官、经颅多普勒、儿科、肌肉骨骼、神经，POC等超声诊断治疗。满足PICC床旁超声诊断及脏器功能检测，可用于新生儿至成年人的心血管、颅脑、腹部、浅表器官及肺部超声检查、各种引导穿刺。

三、技术功能参数：

1、主要规格和系统概述：

1.1	数字化二维灰阶成像单元；

1.2	数字化彩色多普勒单元；

1.3	数字化频谱多普勒显示和分析单元；

1.4	数字化能量血流成像单元；

1.5	高灵敏度彩色多普勒；

1.6	全数字式波束形成器；

1.7	B 模式、CFM、PWD模式分别独立角度偏转功能；

1.8	两种组织谐波成像模式, 可用于全部2D探头和4D探头，可视可调；

1.9	支持连续多普勒，测量心脏高速血流，如：瓣膜反流血流速度测量；

1.10 系统动态范围≥280dB，2dB逐级调节，数值显示；

1.11 高清晰斑点噪音抑制技术；

1.12 空间复合成像技术；

1.13 组织速度特征成像；

1.14 支持横向增益补偿功能≥6段；

1.15 全御相关成像，全程发射及全程接收聚焦技术，图像近、中、远场保持均匀一致，全场图像无焦点，保证高帧频和增强对比分辨率；

1.16 梯形成像、凸型扩展功能；（支持凸阵探头、线阵探头、相控阵探头、腔内探头）

1.17 支持跟踪对比技术，可将不同日期，不同时间、不同病人图像进行同屏对比显示，支持不同探头图像、动静态图像同屏对比显示，便于疾病的归类统计示教，且所对比的左右两幅图像大小一致，并可进行图像处理和测量注释；

1.18 高灵敏度血流，可检测组织血流的低速血流；

1.19 具备左心室射血分数自动测量包功能；

1.20 支持心脏辅助诊疗，可以提供心脏各解剖结构的测量值趋势；

▲1.21支持曲线解剖 M 型技术：≥3条取样线，360度自由旋转；

1.22 支持彩色M型功能；

1.23 可支持组织多普勒成像；

1.24 可选择支持组织速度成像；

1.25 组织速度特征成像，可根据人体组织真实情况，触屏一键实时自动匹配至最佳成像声速，用于计算成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真；

1.26 支持心功能自动测量，一键启动测量，即可自动识别心脏舒张期与收缩期，自动描迹心内膜，并同屏展示收缩期与舒张期图像和测量结果；

1.27 多门多普勒技术，在同一心动周期内，可实时获取4个取样点的多普勒频谱，支持相控阵探头、浅表探头；

1.28 支持二维宽景成像、彩色宽景、能量宽景，具备实时速度提示功能，冻结后自动显示扫描总长度值，支持旋转，局部放大调节可进行，后期测量，长度≥120cm；

1.29 二维立体血流成像技术，直观立体图像，具备独立按键控制，支持彩色多普勒模式，能量多普勒模式（非四维探头下融合成像技术和重建三维成像）；

1.30 标配探头均支持彩色模式的彩色立体血流显示；

1.31 智慧测量功能，一键智慧切面实时识别测量，支持产科、卵泡领域自动测量；

1.32 具备穿刺引导，支持单线、双线、容差线区间引导及中心线穿刺定位等4种引导方式；

1.33具备穿刺增强功能，根据不同的进针角度，自动适时调节声束的角度，增强组织与穿刺针的显示能力；

1.34 凸阵探头支持穿刺增强功能，通过多角度声束复合技术，增强针尖的显示；

▲1.35支持穿刺针体增益调节功能；

1.36 支持血管内中膜自动测量:支持前壁、后壁同时测量与数值显示，且测量数值包含最大值、平均值、SD、取样点个数，自动生成测量数据结果，并具备IMT评估曲线分析；

1.37 全屏放大模式≥2种；

1.38 局部放大：支持前端、后端放大；

1.39 内置教学功能：触摸屏及显示器可同步显示扫查示意图及超声声像图，另显示器所展示的教学画面可进行放大缩小调节，持实时动态3D组织解剖结构和标准超声组织结构的实时动态扫查视频同屏对照显示，支持扫查教学操作步骤语音解读和扫查手法技巧介绍，包含腹部、浅表、血管、肌骨关节和神经等标准超声扫查教学内容；

1.40同品牌远程软件可远程控制超声机器并调节图像参数，如切换探头、切换模式、调整机器预设条件可远程保存；

1.41 同品牌远程软件支持连接所投产品品牌超声机，需适配市场上其它品牌的超声产品；

1.42 自动优化；

1.43 测量和分析：B型、M型、频谱多普勒、彩色模式；

1.43.1	一般测量；

1.43.2	急诊、肾内、麻醉、重症、肌骨测量包；

1.43.3	妇、产科测量包，支持产科自动测量；

1.43.4	血管测量包；

1.43.5	泌尿科测量与分析，支持膀胱自动测量；

1.43.6	肾脏测量包；

1.43.7	心脏测量包；

1.43.8	容积测量包；

1.43.9	多普勒血流测量与分析；

1.43.10自动多普勒血流测量与分析；

1.43.11支持用户自定义测量；

1.44 自动工作流：可自定义检查规范，具备智能程序化操作流程编辑功能，如：自动注释、体标（体标上探头的位置和方向）等；

1.45 具备远程会诊功能：

1.45.1支持电脑PC端和手机APP终端，电脑PC端可完全还原测量和注释工具包；

1.45.2手机APP端可实现实时超声图像显示及在线语音交流功能。可进行远程维护等操作：

1.45.3远程系统软件更新、故障在线求助等功能，用户可在云端下载最新系统软件版本自动升级；

1.45.4患者可通过二维码，随时查阅网络上的检查超声图像和诊断报告；

1.46内置摄像头、麦克风，不需要外接摄像头即可在超声设备上实现视频会诊功能；

1.47 电影回放和原始数据处理回放时间：所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D电影回放，支持向前存储和向后存储，时间长度可预置，回放时间≥1500秒。原始数据处理，支持动态，静脉图像冻结后，最大可进行≥36项参数；

1.48 输入/输出信号：

1.48.1输入：音频；

1.48.2输出：高清视频、音频；

1.48.3支持DICOM3.0；

1.49 连通性：AVI, VRD，可支持DICOM3.0，医学数字图像格式（DICOM可以作为中央服务器远程读取、调入、存储图像）；

1.50 图像管理与记录装置：

1.50.1超声图像存档与病案管理系统；

1.50.2 SSD硬盘≥512GB；

1.50.3一体化原始数据的剪贴版可以存储和回放动态及静态图像以往图像与当前图像同屏对比显示；

1.50.4内置≥2个USB接口和1个TypeC接口，可一键快速将图象存储至USB、硬盘，无需其他格式转换操作，无需进入病人档案或系统设置；

1.50.5用户报告系统。

2、技术参数及要求：

2.1	系统通用功能：

2.1.1 ≥15英寸高分辨率液晶监视器；

2.1.2 扫描方式：逐行扫描，高分辨率；

2.1.3 ≥8英寸电容操作触摸屏，可进行滑动翻页，并可在触摸屏上进行注释和体标图操作。

2.1.4 具有独立触摸式显示屏，可提示剩余电量；

2.1.5 具有三屏显示功能，二屏可触摸操作；

2.1.6 触摸屏可手写画图、手动圈注、手写标记示教，方便远程诊断、学生带教等场景进行互动交流；

2.1.7 支持触摸屏参数、功能布局界面任意移动，实现专属定制；

2.1.8 整机重量≤4Kg。

2.2	探头规格：

2.2.1 探头可与同品牌部分型号台式机通用。

2.2.2 探头数量：2个(线阵、凸阵)；

2.2.3 频率：宽频带或变频探头，所有探头及所有模式有的工作频率显示，实现二维、彩色、多普勒频率独立可调，基波中心频率可选择≥4种，谐波频率可选≥4种，多普勒可选不同频率≥3种；

2.2.4 探头最高频率≥16MHz，可在屏幕上显示；

2.2.5 凸阵探头频率范围2-5.5MHz，线阵探头频率范围6-12MHz，振子：凸阵探头阵元数≥192振子；

2.2.6 探头配穿刺导向装置；

▲2.2.7 相控阵探头角度≥120°。

2.3	二维灰阶显像主要参数：

2.3.1 扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥30帧/秒；

2.3.2 复合成像功能：≥5级；

2.3.3 线密度调节级别：≥5级；

2.3.4 发射声束聚焦：连续聚焦；

2.3.5 ≥8个焦点可调；

2.3.6 接收方式：多倍信号并行处理；

2.3.7 数字式声束形成器：数字式全程动态连续聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit；

2.3.8 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，并可以图形化标志显示选择界面；

2.3.9 增益调节：B/M可独立调节，TGC分段调节；

2.3.10 支持彩色M型；

2.3.11 最大显示深度≥38cm。

2.4	频谱多普勒：

2.4.1 支持PWD、CWD。PWD：血流速度最大≥15m/s，CWD：血流速度最大≥25m/s；

2.4.2 最小测量速度：≤1mm/s(非噪声信号)；

2.4.3 零位移动：≥12级；

2.4.4 取样宽度及位置范围：宽度0.5-30mm；

2.4.5 显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位；

2.4.6 角度矫正：±80°；

2.4.7 频谱自动跟踪与测量。

2.5	彩色多普勒：

2.5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示；

2.5.2 具有双同步、三同步显示(B/PW/CF、B/PW/PDI)；

2.5.3 彩色显示帧频：凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥5帧/秒。相控阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥15帧/秒；

2.5.4 显示控制：基线位移动分12级、黑/白与彩色比较、彩色对比；

2.5.5 彩色多普勒能量图，彩色方向性能量图；

2.5.6 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤1cm/s（非噪声信号）。

四、质量保证期：设备调试验收合格后不少于5年。

第2包  品目2-4  荧光倒置显微镜

一、数量：1套

二、用途：用于细胞、组织、类器官、生物材料等样品二维和三维的断层成像及分析，通过结构化照明成像原理，在光毒性极低条件下，以1D线形或2D点阵扫描的方式将激发光衍射成结构光进行切面扫描，捕获单一焦平面的荧光信号，提高画面分辨率、去除荧光模糊，实现对样品高分辨成像。

三、技术参数：

▲1.全机身采用原厂一体化全包围箱体式设计，暗室仓内置在箱体式机身中，箱体机身内部配有防震结构平台，配有XYZ三轴电动载物平台及一键自动对焦系统，XY轴移动行程≥110*80mm，Z轴行程≥8mm，Z轴移动步径≤100nm。

▲2.荧光通道：搭载双滤光片系统，位于箱体式机身中，采用上下双层设计，可根据实验目的选择使用高速电动滤光轮或滤光片转轮，可区分使用也可同时使用。荧光滤光片转盘孔位≥6孔位，结合高速电动滤光轮，最多荧光通道拍摄数量≥10ch。

3.拍摄元件：拍摄元件内置箱体式机身中，物理像素≥1000万像素，最大记录像素7328 × 5496（4000 万像素 高质量插补），感光面积≥2/3英寸，灰度级：黑白 14 bit（高画质插补）/12 bit/8 bit、RGB 各 8 bit，最高视频帧率≥100fps。

4.光源：LED光源，光源功率≥40W，覆盖350-850nm波段，具备荧光减光机构，透射光：LED光源，光源功率≥3W，照明方式：支持相差：PhL、Ph1、Ph2，偏斜照明，明场电动光圈可调。

5.物镜：倒置结构，配有电动转换器，≥6位电动物镜转盘，操作系统一键自动切换物镜，具有齐焦功能，物镜参数包括：

4×  相差物镜：NA≥0.13 ，WD≥16.5 mm；

20× 相差物镜：NA≥0.45 ，WD≥8.8-7.5mm；

10× APO物镜：NA≥0.45 ，WD≥4.0 mm；

20× APO物镜：NA≥0.75 ，WD≥0.6 mm；

40× APO物镜：NA≥0.95 ，WD≥0.25-0.17 mm；

6.结构光照明成像

▲6.1 结构光光栅：配备电气光栅硬件成像系统，光栅内置成像系统机身中，可将激发光投影成1D线形和2D点阵结构光；

6.2 结构光成像：通过1D线形光栅或2D针孔状点阵扫描的方式，将激发光衍射成结构光进行切面扫描，捕获单一焦平面的荧光信号，可根据倍率自动优化光栅和针孔宽度，光栅宽度可调范围≥4档，去除荧光模糊。

7.成像功能

7.1支持宏观导航功能，实现点击原厂操作软件中载物台所对应的映射图像，即可快速移动到目标观察位置，支持切片，多孔板，培养皿等样本；

7.2支持预览功能，放置样本后可在任意物镜倍率下一键式自动扫描周围视野创建大视野导航图，支持任意物镜倍率一键自动扫描≥4色荧光叠加大视野导航图，不同观察倍率视野可共用同一导航图进行视野移动，导航图创建数量≥10个，单键点击即可移动到相应位置；

7.3支持Z栈功能，可通过设置上限和下限的方式层扫拍摄，Z轴步径精度≤100nm，扫描层数≥450层，可进行明场/荧光多通道叠加层扫、结构光光栅硬件层扫，Z栈数据可合成3D图像；

7.4支持多点多条件拍摄，可独立设置拍摄程序（对焦位置、曝光时间、荧光通道、Z栈范围等参数），可设置拍摄程序数≥900点，实现各视野以相同或不同拍摄条件自动程序化自动拍摄；

▲7.5支持全景扫描拼接功能，可对玻片、多孔板等样品进行无拼缝式全景拼接成像，可实现拼接的同时进行Z栈拍摄，图像拼接像素≥24亿，拼接后图片无拼缝，可支持结构光光栅硬件1D及2D模式全景扫描；

7.6支持多点记忆功能，拍照时可在宏观导航中自动记录当前视野XYZ坐标，可记录点坐标位置≥30个，一键点击即可移动至相应坐标位置；

7.7支持视野定位功能，可在原厂分析软件中实现自动框选宏观图像视野中高倍率拍摄的局部视野；

7.8支持防荧光淬灭保护模式，可实现在进行平台移动、调焦以及更改曝光时间时瞬间照射激发光，其余时间自动关闭激发光，无需人为额外操作；

7.9具备数字反卷积功能（数字共聚焦），通过反卷积算法，可在预览及拍摄时，实时处理图像模糊，且算法预设档位≥5档可调；

7.10支持快速全幅对焦：可实现一键快速超景深全幅对焦，瞬间将不同焦平面的画面全自动叠加，Z轴步径自动根据不同倍率调整；

7.11支持再现拍摄功能，拍摄图像后支持自动保存其拍摄条件，可通过在原厂拍摄软件中读取图像即可获取相同拍摄条件及快速再现；

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年。