# 安贞医院呼吸支持类医用设备购置项目招标公告和采购需求

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：0701-254106071305

2.项目名称：安贞医院呼吸支持类医用设备购置项目

3.项目预算金额：480万元、项目最高限价（如有）：/万元

4.采购需求：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 采购品目预算金额（万元） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 高频呼吸机 | 1 | 40 | 详见第五章采购需求 |
|  | 1-2 | 呼吸机1 | 3 | 120 | 详见第五章采购需求 |
| 2 | 2-1 | 呼吸机2 | 4 | 100 | 详见第五章采购需求 |
|  | 2-2 | 转运呼吸机 | 1 | 20 | 详见第五章采购需求 |
|  | 2-3 | 呼吸机3 | 3 | 75 | 详见第五章采购需求 |
|  | 2-4 | 呼吸机4 | 5 | 125 | 详见第五章采购需求 |

5.合同履行期限：详见《采购需求》中各包技术要求。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：投标产品属于医疗器械的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格。

三、获取招标文件

1.时间：2025年12月30日起到2026年1月7日，每天上午9:00至11:30，下午13：30至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。并在中国通用招标网（http://cgci.china-tender.com.cn/）进行免费注册报名。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年1月21日09点30分（北京时间）。

地点：北京市丰台区西三环南路14号院首科大厦A座4层405号中技国际招标有限公司会议中心。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

- 鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

- 扶持中小企业政策：本项目评审时小型和微型企业产品享受10%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 本项目采购标的接受进口产品情况：本项目是否接受进口产品见第五章《采购需求》。

2.申请人的资格要求补充：

    - 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。

    - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。

1)本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2)本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指:

a.出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；

b.出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

3)本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

注：本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控股或管理关系。

    - 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的投标活动。

    - 按照招标公告要求购买了招标文件。

    - 符合法律、行政法规规定的其他要求。

3.本项目采用电子化与线下流程结合招标方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA认证证书服务热线 010-58511086

技术支持服务热线    010-86483801

3.1办理CA认证证书

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。

3.5编制电子投标文件（本项目不适用）

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件（本项目不适用）

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标（本项目不适用）

供应商在开标地点使用CA认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

4本项目资金情况:财政性资金，资金已落实。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：首都医科大学附属北京安贞医院

地    址：北京市朝阳区安贞路2号

联系方式：010-64456407

2.采购代理机构信息

名    称：中技国际招标有限公司

地    址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层

联系方式：010－81168492

3.项目联系方式

项目联系人：姚玮、孙薇

电      话：010－81168492

# 第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购项目为呼吸支持类医用设备购置项目，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★2.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

3．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量 ：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 高频呼吸机 | 1 | 否 |
|  | 1-2 | 呼吸机1 | 3 | 否 |
| 2 | 2-1 | 呼吸机2 | 4 | 否 |
|  | 2-2 | 转运呼吸机 | 1 | 否 |
|  | 2-3 | 呼吸机3 | 3 | 否 |
|  | 2-4 | 呼吸机4 | 5 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：由中标人分别与各市属医院通过签订分合同确定。

2.采购项目（标的）交付的地点：各市属医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

1. 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应在国内设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。

2. 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

（二）采购标的需满足的服务期限要求

- 质量保证期（保修期）及服务要求：整机原厂质保三年起。

- 投标人应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。

- 投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

- 承诺提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额的5%。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

五、采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3. 投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4. 投标人提供的设备必须是原厂出厂最新产品（合同签订时12个月以内生产的产品）。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

（一）技术证明支持材料

- 对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

（二）供货及安装要求

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

（三）培训要求：

培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

第1包 品目1-1 高频呼吸机

一、数量：1

二、技术参数：

1、主机通用参数

1.1、具备高流量氧疗、无创通气、有创通气（常频、高频）功能，适用于早产儿、足月新生儿、儿童。

1.2、液晶触摸显示屏≥15英寸。可自定义操作页面。

1.3、具备前端流速传感器。

1、4、操作记录和报警事件存储≥5000条，并提供当时的呼吸机设置。

▲1.5、顺磁氧监测氧浓度，无需消耗氧电池。

▲1.6、具备智能吸痰功能。

1.7、具备USB接口，可导出监测参数。

▲2、呼吸模式：具备间歇指令正压通气、辅助间歇指令正压通气、同步间歇指令通气、 压力支持、持续气道正压/压力支持、持续气道正压/容量支持、 窒息通气、高频通气、容量保证通气模式

3、参数设置：

3.1、常频通气：

3.1.1、潮气量设置范围 ：2～300mL。

3.1.2、通气频率设置范围：0.5～150次/min 。

3.1.3、吸气时间设置范围：0.1～3s。

3.1.4、吸气流速设置范围：2～30L/min 。

3.1.5、吸气压力设置范围：1～80mbar 。

3.1.6、吸气压力报警上限设置范围： 2～100 mbar 。

3.1.7、PEEP设置范围： 0～35mbar 。

3.1.8、氧浓度(FiO2) 设置范围 ：21～100% 。

3.2、高频通气(PC-HFO) ：

3.2.1、平均气道压力(MAPhf) 设置范围：5～50mbar。

3.2.2、震荡频率(fhf) 设置范围： 5～20Hz 。

3.2.3、吸呼比 (I:Ehf) 设置范围：1:1～1:3

3.2.4、振幅设置范围：5～90 mbar。

3.2.5、潮气量(VThf)设置范围：0.2～40mL

3.2.6、叹息压力 (Psigh) 设置范围： 6～80 mbar

3.3、氧疗：

3.3.1、恒定流速 ，儿童流速设置范围：2～30 L/min，BTPS； 新生儿流速设置范围：2～15 L/min，BTPS。

3.3.2、 吸入氧浓度 (FiO2) 流速设置范围 ：21～100 Vol%。

3.3.3、压力限制 (Pmax) 流速： 2～55mbar、

四、监测

1、气道压力测量

1)	平台压

2)	PEEP

3)	吸气峰压

4)	平均气道压

5)	最小气道压

2、流速测量 (近端)

1)	分钟通气量

2)	强制的分钟通气量

3)	自主的分钟通气量

3、潮气量测量

潮气量

1)	强制吸入潮气量

2)	强制的呼出潮气量

3)	自主的吸入潮气量

4、呼吸频率

1)	呼吸频率

2)	强制的呼吸频率

3)	自主的呼吸频率

5、计算显示值

1)	分钟泄漏

2)	泄漏百分比

第1包 品目1-2 呼吸机1

一、数量：3

二、技术参数

1、主机基本参数：

1.1、气动电控型呼吸机。

▲1.2、顺磁氧技术监测氧浓度，无需更换氧电池。

1.3、具备智能吸痰功能，脱管吸痰时不送气，无报警，吸痰前后均提供一段时间的纯氧。

▲1.4、流量传感器≥5个；呼出端配备非压差式流量传感器，可自动定标，可取下消毒。

1.5、可根据病人理想体重自动设定合适的通气参数

1.6、液晶触摸显示屏（核实）≥18英寸，中文操作界面，可显示分钟通气量及吸氧浓度；操作界面可自定义。

1.7、具有USB接口，可导出屏幕截图和监测数据（趋势、表格、记事本）。

2、通气模式和功能：

2.1、通气模式：具备间歇指令正压通气（CMV）、 辅助间歇指令正压通气（AC）、同步间歇指令通气（SIMV）、持续气道正压（CPAP）通气、压力支持（PSV）通气、叹息通气、双水平气道正压通气、容量支持自主呼吸模式。

2.2、具备自动流量调整功能，可根据病人的顺应性和阻力自动调节流速输送目标潮气量，全程支持自主呼吸。

2.3、容量保证通气可叠加于压力控制模式，确保患者获得目标潮气量。

▲2.4、具备气道压力释放通气（APRV）功能，可按照设定的呼气中止条件（呼气流速下降至峰流速百分比）自动调整压力释放时间。

▲2.5、具备高流速氧疗功能, 可提供≥60L/min持续流量，可监测氧疗压力。

2.6、可变压力支持通气，可设置压力支持水平和变化百分比。

2.7、具备成比例辅助通气功能（克服气道阻力与弹性阻力做功的比例压力支持模式），可与自动气管插管补偿叠加使用。

2.8、具备自动插管补偿功能，可自动对插管病人吸气相及呼气相的气道压力进行调整以消除气管插管造成的额外阻力。

2.9、开机自动测定管路泄漏、顺应性并给予补偿

2.10、呼吸管路可同时适用有创呼吸模式、无创呼吸模式和高流速氧疗模式

3、通气参数设置：

3.1、潮气量设置范围：20～3000mL。

3.2、呼吸频率设置范围：1～150bpm。

3.3、吸气时间设置范围：0.1～10s。

3.4、吸气流量设置范围：2～120Lpm。

3.5、吸气压力设置范围：1～95cmH2O。

3.6、呼气末正压设置范围：0，4～50cmH2O。

3.7、吸气压力上限设置范围：2～100cmH2O。

3.8、压力支持设置范围：0～95cmH2O。

3.9、压力上升时间设置范围：0～2s。

3.10、触发灵敏度设置范围：0.2～15Lpm。

3.11、窒息通气报警时间设置范围：5～60s。

▲3.12、叹息ΔPEEP设置范围：2～20cmH2O；叹息时间间隔设置范围：20s～180 min。

3.13、最大峰流速≥180 L/min。

4、监测参数

4.1、气道压力监测：可监测平台压、呼气末正压、气道峰压、气道平均压、气道最小压力。

4.2、流量监测：可监测总分钟通气量、指令分钟通气量、自主呼吸，分钟通气量。

4.3、潮气量监测：可监测吸入/呼出潮气量。

4.4、呼吸频率监测：可监测呼吸频率、自主呼吸频率、机控的呼吸频率。

4.5、肺力学参数监测：可监测气道阻力、肺顺应性、患者阻力、肺膨胀系数C20/C。

4.6、可监测氧浓度。

4.7、无需耗材即可监测气管插管尖端压力。

▲4.8、可自动测量口腔闭合压P 0.1并生成趋势回顾；可监测气体陷闭量。

4.9、可监测最大吸气负压、浅频呼吸指数。

▲4.10、三种呼吸环、呼吸监测趋势图回顾≥240h、

4.11、以肺动态图形形式实时显示肺动力学参数（包括阻力、顺应性及分钟通气量），并可监测和比较病情前后变化趋势。

5、报警：

5.1、具备气道压力（高/低）报警功能。

5.2、具备呼吸频率（高/低）报警功能。

5.3、具备吸入潮气量过高报警功能。

5.4、具备分钟通气量（高/低）报警功能。

5.5、具备窒息报警功能。

5.6、具备吸入氧浓度（高/低）报警功能

5.7、具备管道脱落/泄漏报警功能

5.8、吸入气体温度过高报警功能。

5.9、具备机器故障报警功能

第2包 品目2-1 呼吸机2

一、数量：4台

二、技术参数

1、主机基本要求：

▲1.1、气动电控呼吸机，适用于成人、小儿患者。

▲1.2、吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并可高温高压蒸汽消毒（134℃）。

1.3、液晶触摸显示屏≥15英寸。

1.4、具备动态肺视图，可图形化显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量等力学参数变化。

1.5、趋势图回顾≥180h，报警和操作日志记录≥15000条。

1.6、具有截屏U盘导出功能。

1.7、具备锂电池，支持主机正常工作≥150min。

2、湿化器：

2.1、支持非加热管路和加热管路，可自动识别和切换工作模式。

2.2、湿化器支持有创、无创和高流量通气模式。

3、呼吸模式及功能：

3.1、具备无创通气模式和氧疗模式，最大氧疗流速≥60L/min。

▲3.2、通气模式：V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV、CPAP/PSV、窒息通气、

压力调节容量控制通气（PRVC）、PRVC-SIMV、双水平气道正压通气、气道压力释放通气、容量支持自主呼吸模式。

3.3、具备自适应分钟通气功能。

3.4、容量模式流速波形：可调方波和递减波。

▲3.5、具备呼吸同步技术，可自动调节吸气、呼吸触发灵敏度和压力上升时间，

3.6、具有自动插管阻力补偿功能，可提供静态P-V环图（或P-V工具）和肺复张工具。

3.7、具有脱机辅助工具，可一键启动自主呼吸试验。

3.8、具备人机不同步事件自动识别和统计功能

3.9、具备辅助压置管工具，实时提示食道压气囊合适位置，可提供经注册的配套辅助压力测量附件。,

4、参数设置范围：

4.1、潮气量：20mL～2000mL。

4.2、呼吸频率：1～100次/min。

4.3、吸呼比：4:1～1:8。

4.4、吸气压力：1～100cmH2O。

4.5、PEEP：0～50 cmH2O。

4.6、压力触发灵敏度：-20～-0.5cmH2O，或 OFF。

4.7、流速触发灵敏度：0.5～20L/min，或 OFF。

4.8、呼气触发灵敏度：Auto, 1～85%。

5、监测参数：

5.1、气道压力监测：可监测气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压、驱动压。

5.2、分钟通气量监测：可监测呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比等参数。

5.3、潮气量监测：可监测吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量。

5.4、呼吸频率监测：可监测总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。

5.5、可监测牵张指数和肺过度膨胀系数。

5.6、具备机械能监测功能，监测范围：0.00～100.00 J/min。

5.7、具备双通道辅助压监测功能，个实时监测食道压和胃内压变化趋势。

5.8、具备胸壁顺应性和肺顺应性监测功能。

5.9、具备自主呼吸努力监测功能或者功能残气量监测功能。

5.10、具备内源性PEEP实时监测功能，无需呼气保持即可自动测量PEEP。

6、报警：

6.1、具备气道压力过高、过低报警功能。

6.2、具备分钟通气量过高、过低报警功能。

6.3、具备潮气量过高、过低报警功能。

6.4、具备总呼吸频率过高、过低报警功能；

6.5、具备窒息报警功能，窒息报警时间设置范围：5～60s。

6.6、具备管路积水报警、人机不同步过多报警、湿化器高低水位报警功能。

★三、主要配置（每台）

1、呼吸机主机：1台

2、可拆卸消毒呼气阀、吸气阀：1套

3、成人湿化器：1套

4、可消毒成人呼吸回路（可加热）：2套

5、高流量鼻氧管：1套

6、一次性空气过滤器：2个

7、无创通气面罩：1个

8、台车或吊塔支架：1台

9、夹板膜肺：2个

第2包 品目2-2 转运呼吸机

一、数量：1

二、技术参数

1、主机基本参数：

▲1.1、满足YY0600.3转运标准测试（提供第三方检测证明材料），可用于医疗机构内部和外部进行急救或转运时使用（提供注册证会或说明书证明），适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持。

▲1.2、电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源，

1.3、峰值流速≥250L/min。

▲1.4、无消耗型氧传感器，无需校准和更换。

1.5、支持高压氧气气源和低压氧气气源方式。

▲1.6、具备自动漏气补偿功能

1.7、彩色液晶触摸显示屏≥10英寸，分辨率≥1280×800，可同时显示波形和监测参数。

1.8、全部监测参数趋势图、表分析回顾≥100h；报警和操作日志记录≥8000条。

1.9、具备截屏U盘导出功能。

1.10、具备一体化多功能把手

1.11、具备可充电电池，单块电池支持主机正常工作≥5h，可提示电池电量。

1.12、呼吸机整机重量（含电池）≤7kg。

1.13、防尘防水等级：IP34。

1.14、最高工作海拔≥7000m。具有自动海拔补偿功能。

1.15、具备无线连接功能，可将呼吸机数据传输到远程终端2、呼吸模式及功能

▲2.1、呼吸模式：具备控制/辅助通气（A/C）、同步间歇指令通气（SIMV）；持续气道正压通气模式（CPAP）、压力支持通气（ PSV）、双水平气道正压通气、压力调节容量控制通气、压力调节容量控制-同步间歇指令通气（PRVC-SIMV）、心肺复苏通气模式、容量支持通气（VS）、气道压力释放通气（APRV）、自适应分钟通气模式。

2.2、具备无创通气模式和氧疗模式。

▲2.3、具备呼吸同步技术，可自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间。

2.4、具备增氧、吸痰、吸气保持功能。

2.5、配备脱机工具、静态PV环监测和肺复张工具。

3、参数设置

3.1、潮气量：20mL～4000mL。

3.2、吸气压力：1～80cmH2O。

3.3、呼气末正压：0，2～50cmH2O。

3.4、吸入氧浓度：21～100%。

3.5、吸气时间：0.1～10s.

3.6、压力触发灵敏度：-20～-0.5cmH2O，或 OFF。

3.7、流速触发灵敏度：0.5～20L/ min，或 OFF。

3.8、呼气触发灵敏度：Auto, 1～85%。

3.9、氧疗流量：2～60L/min。

4、监测和报警功能

4.1、监测参数：可监测氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率。

4.2、监测波形：可监测压力—时间、流速—时间、容量—时间、CO2—时间波形、SpO2—时间波形。

4.3、具备动态肺视图。

4.4、具备内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数测定功能。

4.5、报警：具备潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障报警功能。

第2包 品目2-3 呼吸机3

一、数量：3

二、技术参数：

1、主机基本参数：

▲1.1、气动电控呼吸机，用于从新生儿到成人（提供注册证或说明书证明）。

1.2、吸气阀，呼气阀可徒手拆卸和安装，可134℃高温高压消毒。

1.3、呼气阀可自动加热。

1.4、彩色触摸显示屏≥17英寸，显示器可调整角度。

1.5、可同屏显示≥3道波形和2个呼吸环图，短趋势、波形、监测参数值可同屏显示。

1.6、具有单位理想体重自动关联潮气量功能，可根据患者身高在设置界面自动显示理想体重及潮气量参数。

1.7、具备同步气动雾化功能。

1.8、具备智能吸痰功能，可调节吸入氧浓度（21%-100%）。

1.9、具备波形冻结、截屏、锁屏等功能。

1.10、具备系统自检及管路测试功能，可以对呼吸机管路、传感器、阀体、泄漏、管路顺应性、阻力等参数进行检测。

1.11、具有USB数据接口，可导出截屏图片到U盘。

1.12、内置锂电池，支持主机正常工作≥90min。

2、通气模式和功能。

2.1、有创通气模式：具备容量控制通气模式（VCV）、压力控制通气模式（PCV）、压力调节容量控制通气模式（PRVC）、SIMV（V）+PS、SIMV（P）+PS、SIMV（PRVC）+PS、双水平气道正压通气模式、压力支持通气(PSV）、持续气道正压通气(CPAP)模式、容量支持通气模式、气道压力释放通气模式。

▲2.2、无创通气模式： 压力控制通气模式（PCV）、SIMV(P)+PS、持续气道正压通气(CPAP)、压力支持通气(PSV）、双水平气道正压通气模式、气道压力释放通气模式。

2.3、具有高流量氧疗功能，可设置氧疗流速、氧浓度、CPAP；具备氧疗计时功能。

2.4、双水平气道正压通气模式：在高压相和低压相均可设置压力支持，病人全程可自主呼吸，

2.5、具备吸气保持、呼气保持、手动通气功能

2.6、具备叹息功能，可对间隔时间、叹息次数等相关参数进行设置。

2.7、具备备份通气功能，窒息时间设置范围：5s～60s。

2.8、具备ATC自动插管补偿功能，可选择不同孔径的气管插管进行补偿，可设置补偿百分比，保证插管末端压力与呼吸机设置压力保持一致。

2.9、具备肺复张功能，可控制性肺膨胀法(SI)进行肺复张。

3、参数设置

▲3.1、潮气量设置范围：10mL～4000mL。

3.2、呼吸频率设置范围：1～100bpm。

3.3、呼气末正压（PEEP）设置范围：0，4～50cmH2O。

3.4、氧浓度设置范围：21%-100%，氧浓度连续可调。

3.5、吸气时间设置范围：0.2～10.0s。

3.6、吸呼比设置范围：4:1～1:10。

3.7、屏气百分比设置范围：OFF、5%～60%。

3.8、压力触发设置范围：OFF,-20cmH2O～-0.5 cmH2O。

3.9、流速触发设置范围：OFF,0.5～20 L/min。

3.10、压力支持设置范围：0，4～100cmH2O。

3.11、吸气压力设置范围：1～100cmH2O。

3.12、呼气触发灵敏度：Auto，1-85%

3.13、双水平气道正压通气模式：

3.13.1、高压水平设置范围： 1～100cmH2O。

3.13.2、压力支持高压设置范围：1～ 100cmH2O。

3.13.3、低压水平设置范围：1～50cmH2O。

3.13.4、压力支持低压设置范围：1～100cmH2O。

3.14、氧疗流速：成人/小儿，2～60L/min。

3.15、容量模式流速波形设置可调：方波、比例递减波。

3.16、具备低流速P-V工具，最低设置流速≤2L/min。

4、监测功能

4.1、实时波形：可监测容量-时间、流速-时间、压力-时间波形。

4.2、呼吸环监测：可监测压力-容量环、容量-流速环、压力-流速环。

4.3、压力、容量参数：可监测平均气道压、气道峰压、吸气平台压、驱动压、最小气道压、呼吸功、吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼出潮气量、分钟通气量、分钟吸气量、自主分钟通气量、理想体重潮气量等参数。

4.4、时间参数：可监测吸气时间、吸呼比、总呼吸频率、机械呼吸频率、自主呼吸频率、时间常数。

4.5、可实时监测驱动压。

4.6、可监测显示多种脱机参数，至少包括P0.1、NIF、浅快呼吸指数、呼吸功、自主触发次数等参数。

4.6、具备肺力学测量功能，可测量静态顺应性、气道阻力、PEEPtot、PEEPi、驱动压等数值。

4.7、具备SI肺牵张指数监测功能，可显示肺过度膨胀或塌陷状况。

4.8、可提供肺过度膨胀系数 C20/C。

4.9、具备主流呼末二氧化碳监测功能，可同时显示二氧化碳波形图及环形图。

▲4.10、具备食道压监测功能，可监测跨肺压和跨膈压。

4.11、可图形化显示病人肺部通气状态，实时反映病人肺顺应性、气道阻力自主呼吸频率等指标参数。

4.12、具备脱机功能看板，可自定义脱机指征，一键启动SBT，脱机失败时自动退出，安全规范实施脱机流程。

4.13、具备参数柱状图分析功能。

4.14、具备历史波形回顾功能，能记录和回顾压力波形、流速、容量波形，采样频率≥1kHz。

4.15、具有自主呼吸触发统计功能，可提供患者一定时间内的患者自主呼吸触发次数。

4.16、趋势图回顾及事件记录≥168h；报警、设置、功能事件类型记录≥20000条。

5、报警

5.1、具备三级声光报警功能和报警静音功能

5.2、分钟通气量高限设置范围：OFF，0.2～100L；低限设置范围：OFF，0.1～50 L。

5.3、气道压力高限设置范围：10～100cmH2O

5.4、呼吸频率高限设置范围：OFF，5～160bpm；低限设置范围：OFF，1～150bpm

5.5、窒息报警时间设置范围：5～60s

5.6、具备管道脱落、传感器故障、气体供应不足、电池故障、管路阻塞、 系统断电、空气气源压力低等报警功能。

5.7、具备电池电量耗尽报警功能，报警后电池供电时间≥5 min。

第2包 品目2-4 呼吸机4

一、数量：5

二、技术参数：

1、主机基本参数

1.1、气动电控型呼吸机，适用于儿童、成人机械通气治疗

▲1.2、顺磁氧技术监测氧浓度，无需更换氧电池。

1.3、具备智能吸痰功能，脱管吸痰时不送气，无报警，吸痰前后均提供一段时间的纯氧。

▲1.4、流量传感器≥5个；呼出端配备非压差式流量传感器，可自动定标，可取下消毒。

1.5、可根据病人理想体重自动设定合适的通气参数。

1.6、液晶触摸显示屏≥15英寸，中文操作界面，可显示分钟通气量及吸氧浓度；操作界面可自定义。

1.7、具有USB接口，可导出屏幕截图和监测数据（趋势、表格、记事本）。

2、通气模式和功能：

2.1、通气模式：具备间歇正压通气（CMV）、同步间歇正压通气（A/C）、同步间歇指令通气（SIMV）、同步间歇指令通气+压力支持（SIMV+ PSV）通气、持续气道正压（CPAP）模式、压力支持（PSV）模式、容量支持通气自主呼吸模式、双水平气道正压通气模式、压力限制通气模式。

2.2、自动流量调整功能，根据病人的顺应性和阻力自动调节流速输送目标潮气量，全程支持自主呼吸。

2.3、具备容量保证功能，压控模式下保证潮气量。

▲2.4、高流速氧疗功能：可提供≥60L/min持续流量，可监测吸气压力，可设置氧疗时压力限制。

2.5、双肢呼吸管路可同时适用有创呼吸模式、无创呼吸模式和氧疗模式

3、通气参数设置：

3.1、通气频率设置范围：1～150次/min。

3.2、潮气量设置范围：20～3000 mL。

3.3、吸气流速设置范围：2～120L/min。

3.4、吸气峰压设置范围：3～95cmH2O。

3.5、呼气末正压PEEP设置范围：0，2～50cmH2O。

3.6、压力支持上升时间设置范围 ：0～2s。

3.7、氧浓度（FiO2）设置范围：21～100%。

3.8、触发灵敏度设置范围：0.2～15L/min。

3.9、窒息通气间隔设置范围：5～60s。

▲3.10、叹息ΔPEEP设置范围：0～20cmH2O；叹息时间间隔设置范围：20s～180min。

3.11、吸气保持最长时间≥40s，呼气保持最长时间≥45s。

3.12、最大峰流速：≥180L/min。

4、监测参数：

4.1、气道压力监测：可监测平台压、呼气末正压、气道峰压、气道平均压、气道最小压力、氧疗平均气道压。

4.2、流量监测：可监测总分钟通气量、指令分钟通气量、自主呼吸分钟通气量。

4.3、潮气量监测：可监测吸入、呼出潮气量。

4.4、呼吸频率监测：可监测呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。

4.5、肺力学参数监测：可监测气道阻力、肺顺应性、患者阻力、弹性阻力、肺膨胀系数C20/C

4.6、可监测氧浓度

4.7、可监测气管插管尖端压力并显示波形。

▲4.8、可自动测量口腔闭合压P 0.1并生成趋势图。

4.9、内源性PEEP操作完毕后，可直接显示气体陷闭量等监测参数。

4.10、可监测最大吸气负压，浅频呼吸指数。

▲4.11、三种呼吸环、呼吸监测趋势图回顾≥240h。

4.12、具备肺复张趋势回顾功能。

5、报警：

5.1、报警信息可中文显示。

5.2、具备气道压力（高/低）报警功能。

5.3、具备呼吸频率（高/低）报警功能。

5.4、具备吸入潮气量过高报警功能。

5.5、具备分钟通气量（高/低）报警功能。

5.6、具备窒息报警功能。

5.7、具备吸入氧浓度（高/低）报警功能

5.8、具备管道脱落/泄漏报警功能。

5.9、具备吸入气体温度过高报警功能。

5.10、具备机器故障报警功能。