# 采购需求

一、采购标的

1. 采购标的

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 服务期限 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨科手术机器人租赁服务-关节 | 1项 | 设备完成安装验收合格后，自验收合格之日计算起租日，期限12个月（租赁期限与服务期限一致）。 | 否 |
| 2 | 骨科手术机器人租赁服务-脊柱 | 1项 |  |  |

二、商务要求

- 1.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

- 交付（实施）的时间（期限）：合同签订后1个月内，供应商需完成租赁设备的运输、

- 拆箱、安装、调试，并通过院方验收合格，确保设备可正常开展手术服务。

地点（范围）：首都医科大学附属世纪坛医院指定地点

- 2.付款条件（进度和方式）：

- 合同签订后，采购人在收到上述资料并验收合格后，每季度结束后15日内向供应商（机器人租赁平台）以银行转账方式支付机器人租赁费用。详见“拟签订的合同文本”。

- 3.包装和运输：租赁设备的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号）的规定，确保设备在运输过程中不受损坏。

- 4.设备所有权：租赁期间，设备所有权归供应商（机器人租赁平台）所有，医院享有合法使用权。

- 5.租赁期满后，医院如需继续租赁，优先选择与已提供服务的供应商（机器人租赁平台）协商续签合同，续签合同的服务价格不得高于本次项目招标中标价格，具体条款另行约定。

- 三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标。

- 本次招标采购是为首都医科大学附属北京世纪坛医院提供手术机器人租赁服务。供应商应根据采购文件所提出的服务要求，凭借性能优良的租赁设备、专业的技术服务水平、完善的服务保障体系和优惠合理的价格，充分展现自身竞争实力。通过租赁模式引入骨科手术机器人及配套技术服务，助力医院提升骨科手术精准度、安全性和效率，拓展骨科手术应用范围，加强临床科研与学术建设，打造骨科手术机器人应用、科研、示范、培训及创新基地，为患者提供更优质的医疗服务，同时优化医院设备投入成本结构。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

★1）投标产品及机器人生产厂家应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其机器人生产厂家有强制性规定或要求的，投标产品或其机器人生产厂家必须符合相应规定或要求，供应商（机器人租赁平台）须提供相关证明文件的复印件。

★2）根据《医疗器械监督管理条例》等相关规定，供应商（机器人租赁平台）应提供拟租赁设备的有效医疗器械注册证复印件，并加盖供应商（机器人租赁平台）公章。

2. 验收标准

1）符合采购人服务范围要求。

2）完成采购人要求的工作内容。

3）达到采购人要求的服务和质量标准。

4）采购人以采购文件、成交供应商的响应文件、国家有关规定、规范进行进行验收。

3. 服务内容及要求

3.1采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

# 01包：骨科手术机器人租赁项目-关节

一、租赁设备技术要求

1. 基本要求

（一）具体服务要求

★1.适用于成人全膝关节置换手术。具备术前计划、术中导航、辅助定位、术后验证等功能

▲1.1投标产品须取得国家药监局NMPA注册证，设备生产出厂期≤1年。（提供货物制造商公开发布的印刷资料或产品说明书、设备铭牌等证明资料（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）

★1.2假体植入物参数授权厂家数量≥4家（提供合作协议或授权书，并提供产品注册证）；

（二）重要技术参数：

▲1.具有深度学习功能的术前计划、术中导航、机械臂辅助定位、术后验证等功能，适用于全膝关节置换术。（提供证明材料）

★1.2系统精度≤1mm，θ≤1°（提供检测报告）

▲1.3位置准确度≤0.5mm,位置重复性≤0.5mm（提供检测报告）

1.4姿态准确度θ＜0.5°,姿态重复性≤0.5°

2.机械臂性能要求：

▲2.1机械臂最大负载≥14kg（提供检测报告）

2.2移动轨迹准确度≤0.5mm

2.3机器人机械臂有效操作力≤130N

2.4更换医用摆锯，其安装重复性误差≤0.5mm

2.5机械臂及医用摆锯在受到非预期的碰撞力或力矩时，应有相应的提示功能并停止运动，碰撞保护力≤150N

★2.6机械臂自由度≥7自由度（提供检测报告）

2.7关节角度要求：

（1）关节1、关节3、关节5：-170°≤θ≤+170°；

（2）关节2、关节4、关节6：-120°≤θ≤+120°；

（3）关节7：-175°≤θ≤+175°

2.8机械臂具备自动对准调整功能，机械臂可快速移动到目标位置。

3.机械臂截骨

▲3.1机械臂末端具有电动刀具，无需使用截骨导板或其他形式的辅助截骨工具。

▲3.2截骨过程中，机城静引导下动力工具及截骨刀具应可连续完成6个面截骨，过程中无需再次使用标定器，更换截骨刀具。

4.跟踪装置性能要求：

4.1探测范围要求：沿导航仪视野轴线，距离导航仪0.95m～2.4m的矩形锥体空间，其中距离导航仪0.95m处最小截面矩形≥480×440mm；距离导航仪1.5m处最小截面矩形≥1140×790mm；距离导航仪最远端2.4m处最小截面矩形≥1500×1300mm

4.2探测距离偏差≤0.4mm,探测位置重复性≤0.4mm

▲4.3同时跟踪参考器件的最大数量≥7个（提供检测报告）

5.保护功能要求：

5.1安全保护空间要求：当医用摆锯进入安全保护空间（安全保护空间边界可编辑）、截骨误差＞1mm或角度＜1度时，医用摆锯应停止工作，并给出提示；医用摆锯停止时，其响应时间≤20ms

5.2具有跟踪装置信号缺失提示功能：在正常工作过程中，当跟踪装置信号被遮挡、超出跟踪装置的定位范围或缺失时，具有提示功能；信号恢复后，应自动恢复正常工作

5.3在断电或急停状态下，能移除医用摆锯，以便患者释放。

5.4具有参考器件偏移提示功能：医用摆锯在进行手术操作过程中，安装在治疗对象或机械臂定位装置上参考器件发生非预期位移时，具有提示功能，医用摆锯应停止工作；在其他工作状态，安装在治疗对象或机械臂定位装置上参考器件发生非预期位移时，设备具有自动检查方式提供医生进行确认

5.5具有急停功能：当机械臂、医用摆锯或地撑处于运动状态时，可进行急停操作，相应运动部件停止运动

- 机械臂工作模式：

具有待机模式、主动运动模式、自由运动模式、具有拖拽运动模式等模式

7.软件功能要求：

7.1手术方案管理：具有导入DICOM、导入手术方案、本机手术方案功能等，完成与医院信息系统连接。

▲7.2术前计划：具有三维重建、基于深度学习的骨骼分割、手动分割、标记、矫正、假体规划3D/2D、截骨规划、安全区、结果展示、测量等功能（提供检测报告）

7.3术前准备：具有探针验证、机械臂配准等功能

7.4配准：具有旋转中心标记、骨骼检查、解剖标记、胫骨配准、胫骨验证、股骨配准、股骨验证、软骨测量等功能

7.5截骨：具有工具验证和截骨功能，可实时显示锯片与骨骼的相对位置。术中可实时显示关节力线及关节间隙数值。可根据膝关节内外侧间隙随时调整手术方案

7.6结果验证：具有间隙平衡、完成结束功能

7.7具有时间日期显示、UPS电量显示、导航仪连接状态显示、机械臂连接状态显示功能

7.8系统设置功能至少包括：日期设置、时间设置、声音设置、配置文件管理、导航仪管理、测试、日志管理、机械臂管理、帮助功能等

7.9具有管理员账号管理、医院账号管理、医生账号管理、工程师账号管理功能

7.10具有数据备份与恢复功能

8.工作站要求：

8.1处理器不低于英特尔酷睿i7或AMD R5

8.2操作系统采用Windows 10 64位或以上

8.3系统内存≥32GB

8.4图形适配器（显卡）：配置独立显卡，显存≥8G

8.5硬盘≥1TB

8.6显示屏≥20英寸

9.台车具备USB接口、机械臂系统通信接口、控制信号线接口、辅助电源接口、I/O控制接口、网线接口

▲10.配备台车数量≥3台，至少包含机械臂台车、导航台车和主控台车。（提供相关证明材料）

▲11.基本配置要求：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主控台车 | 1 |
| 2 | 导航台车 | 1 |
| 3 | 机械臂台车 | 1 |
| 4 | 手术导航定位系统 | 1 |
| 5 | 手术机器人工具包 | 1 |
| 6 | 合格证、说明书 | 1 |

二、技术服务要求

1. 人员培训要求

1.1 供应商（机器人租赁平台）协调设备生产厂家配备专业培训人员为临床使用人员提供≥2次手术操作及维护 培训 。

1.2 供应商（机器人租赁平台）协调设备生产厂家提供1名经过操作培训且合格的专业人员提供≥5次跟台手术服务， 确保医院使用人员能独立操作设备开展手术。

1.3 培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等相关费用，均计入投标报价，医院不额外支付。

1.4 租赁期内，如医院有新增培训需求，供应商（机器人租赁平台）协调设备生产厂家配合提供每年不大于5次免费培训服务。

2. 设备维护保养及维修要求

2.1 供应商（机器人租赁平台）协调设备生产厂家负责租赁设备的日常维护保养包括设备维护及软件升级。租赁期内由 生产厂家负责质保，自采购人验收合格之日起计算。

2.2 服务期内，设备出现故障时，供应商（机器人租赁平台）协调设备生产厂家需提供及时的故障维修及零配件更换服务，维修更换的零配件需为原厂正品，确保设备维修质量。

2.3 售后服务电话响应时间≤4小时，48小时内专业维修人员需到达现场（不可抗力除外）；在72小时内（含）恢复设备正常使用，若未能按时恢复，需免费提供备用设备确保手术不受影响（供应商（机器人租赁平台）应提供设备生产厂家出具的《服务承诺函》加盖单位公章）

2.4年开机率≥97%，低于此开机率租赁期按2陪时间顺延。

2.5 供应商（机器人租赁平台）协调设备生产厂家建立设备维修档案，记录设备故障情况、维修过程、更换零配件等信息，定期向医院提交设备运行及维护报告。

3. 其他技术服务要求

3.1  供应商（机器人租赁平台）协调设备生产厂家负责租赁设备到医院指定场地后的拆箱、安装、调试；与院方共同验收合格后方可投入使用，验收标准需满足国家相关标准及招标文件要求  。

3.2 服务期内，供应商（机器人租赁平台）协调设备生产厂家提供联网数据接口支持， 完成与医院相关数据对接 工作，确保设备与医院现有医疗系统互联互通。

3.3 根据医院临床、科研需要， 供应商（机器人租赁平台）协调设备生产厂家应配合医院完成基于临床需求的科研与学术支持，协助医院对接相关技术资源，提供骨科手术机器人远程会诊等服务。

3.4 服务期内如遇国家政策调整或技术升级， 供应商（机器人租赁平台）协调设备生产厂家需免费为租赁设备提供必要的软硬件升级服务，确保设备符合最新标准及医院临床需求。

3.5  供应商（机器人租赁平台）协调设备生产厂家需配合医院完善技术服务的建设标准、管理规范、临床应用标准等工作，协助医院完成外科操作实验室的建设及机器人培训教学工作，共同打造骨科手术机器人应用、科研、示范、推广、培训、教学、质控、创新基地。

三、服务团队要求

- 1. 供应商（机器人租赁平台）需具备专业的团队，团队分工明确，确保项目的高效运行，项目组成员具有机器人项目的管理经验。

- 2.投标文件中所有项目组成员必须是 供应商（机器人租赁平台）的正式员工，项目组成员要求至少5人，需提供全部项目组成员近半年连续3个月缴纳社保记录的证明文件，人员简历及培训证书。

- 3.团队人员结构合理，要求项目组成员技能符合项目需求。提供项目组主要负责人员名单。

# 02包：骨科手术机器人租赁项目-脊柱

一、租赁设备技术要求

1. 基本要求

1.1 租赁设备为全新骨科手术机器人系统设备，包含主机系统及配套导航定位工具包等开展工作必需的软硬件设备系统。

1.2 技术平台用途：与移动式X射线诊断设备、CT设备配合，完成内固定手术中的导针定位 ；利用术中图像 计算出手术路径的空间坐标，通过 机械臂定位装置，实现手术路径的定位和稳定控制。

▲1.3 技术满足脊柱全节段临床应用。

1.4 技术应用范围：用于脊柱外科开放或经皮手术中，以机械臂辅助完成手术器械或植入物的定位。

▲1.5 适用的骨科解剖部位为：脊柱全节段（颈椎、胸椎、腰椎、骶骨）。

1.6 设备的核心组件需包括主机、机械臂和红外光学跟踪相机。

▲1.7 系统临床精度：≤1.5mm。

1.8 图像来源及术中配准方式：支持三维图像及 3D 配准方式。

2. 智慧执行系统

2.1 机械臂自由度≥6自由度。

2.2 机械臂执行运动时具备多种提示：灯光提示、语音提示、运行精度提示。

2.3 机械臂具备运行自动补偿纠正功能，在执行规划过程中可根据目标位置移动实时调整运行轨迹直至运行到位。

2.4 机械臂末端具有360度主动全向示踪功能。

2.5 具备碰撞停止功能：机械臂与其他设备发生碰撞时，自动停止运动， 停止运动的碰撞力≤80N。

2.6 机械臂具有主动与被动双控制模式。

2.7 机械臂系统为独立结构，安装及使用无需与手术床连接固定。

3. 智慧控制系统

▲3.1 配备红外光学跟踪系统，精度≤0.25mm。

4. 导航定位工具包

4.1 具备三维导航定位工具包≥2 套。

4.2 具备三维标定器，作为机器人手术系统中手术路径空间定位计算的参考基准。

5. 手术规划系统

5.1 具备全中文操作界面 。

5.2 具备图像采集功能，包括图像导入功能（可实现术中透视图像的显示，并以图片格式存储在计算机内）和 DICOM 数字图像采集功能（可实现术中透视图像的显示）。

5.3 具备二维图像自动配准算法，能够从两幅二维 X 线图像中计算出系统各部件在空间位置中的信息。

▲5.4 具备三维图像自动配准算法， 从三维容积图像中计算出系统各部件在空间位置中的信息（ 提供证明材料）。

▲5.5 具备植入物规格设计功能：在透视图像上可进行手术路径的规划，并计算出手术路径的位置坐标以及路径深度参考数据；手术规划完成后，可在图像上以特定形式显示空心钉的位置，供操作者观察判断规划是否合理。

▲5.6 具备精度反馈算法，通过光学跟踪器及机械臂 控制达到综合末端精度实时补偿。

5.7 具备机器人姿态和轨迹模拟仿真模块。

5.8 具备数据存储功能： 可存储手术路径规划图像和规划结果，并支持查询和浏览。

5.9 具有用户登录、病例管理功能。

5.10 具备手术工具选择界面，能够根据手术类型列出相应手术工具。

6.完成与医院信息系统连接，支持医院DICOM 数字图像接入。

二、技术服务要求

1. 人员培训要求

1.1 供应商（机器人租赁平台）协调设备生产厂家配备专业培训工程师为医院医务人员和技术人员进行≥2次手术操作院内培训，每次培训时间≥ 4 个小时；为供应室护士提供至少一次消毒灭菌培训，培训时间不少于 1 个小时。

1.2 供应商（机器人租赁平台）协调设备生产厂家提供1名经过操作培训且合格的专业人员提供跟台服务≥5次，负责临床医护人员培训并建立初步规范，辅助开展租赁物使用的技术服务，确保医院指定人员能够独立操作设备开展手术。

1.3 培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等相关费用，均计入投标报价，医院不额外支付。

1.4 租赁期内，如医院有新增培训需求，供应商（机器人租赁平台）协调设备生产厂家配合提供免费培训服务。

2. 设备维护保养及维修要求

2.1 供应商（机器人租赁平台）协调设备生产厂家负责租赁设备的日常维护保养（包括预防性维护保养），制定明确的维护保养计划，定期对设备进行全面检测、校准，确保设备性能稳定，维护保养记录需提交医院备案。租赁期内由机器人生产厂家负责质保，自采购人验收合格之日起计算。

2.2 服务期内，设备出现故障时，供应商（机器人租赁平台）协调设备生产厂家需提供及时的故障维修及零配件更换服务，维修更换的零配件需为原厂正品，确保设备维修质量。

2.3 售后服务电话响应时间≤4小时，48小时内专业维修人员需到达现场（不可抗力除外）；在 72 小时内（含）恢复设备正常使用，若未能按时恢复，需免费提供备用设备确保手术不受影响（供应商（机器人租赁平台）应提供设备生产厂家出具的《服务承诺函》加盖单位公章）

2.4 开机率≥97%。

2.5 供应商（机器人租赁平台）协调设备生产厂家建立设备维修档案，详细记录设备故障情况、维修过程、更换零配件等信息，定期向医院提交设备运行及维护报告。

3. 其他技术服务要求

3.1 供应商（机器人租赁平台）协调设备生产厂家负责租赁设备到医院指定场地后的拆箱、安装、调试，经院方验收合格后方可投入使用，验收标准需符合国家相关标准及招标文件要求。

3.2 服务期内，供应商（机器人租赁平台）协调设备生产厂家提供联网数据接口支持，配合医院完成相关数据对接及系统兼容工作，确保设备与医院现有医疗系统互联互通。

3.3 根据医院临床、科研需要，供应商（机器人租赁平台）协调设备生产厂家应配合医院完成基于临床需求的科研与学术支持

3.4根据医院临床、科研需要，供应商应（机器人租赁平台）协调设备生产厂家协助并配合医院对接相关技术资源，提供 5G + 智能骨科手术机器人远程微创手术、远程会诊等服务。

3.5 服务期内如遇国家政策调整或技术升级， 供应商（机器人租赁平台）协调设备生产厂家应免费为租赁设备提供必要的软硬件升级服务，确保设备符合最新标准及医院临床需求。

3.6 供应商（机器人租赁平台）协调设备生产厂家需配合医院完善技术服务的建设标准、管理规范、临床应用标准等工作，协助医院完成外科操作实验室的建设及机器人培训教学工作，共同打造骨科手术机器人应用、科研、示范、推广、培训、教学、质控、创新基地。

三、服务团队要求

- 1.供应商（机器人租赁平台）需具备专业的团队，团队分工明确，确保项目的高效运行，项目组成员具有机器人项目的管理经验。

- 2.投标文件中所有项目组成员必须是 供应商（机器人租赁平台）的正式员工，项目组成员要求至少5人，需提供全部项目组成员近半年连续3个月缴纳社保记录的证明文件，人员简历及培训证书。

- 3.团队人员结构合理，要求项目组成员技能符合项目需求。提供项目组主要负责人员名单。

3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

详见“3.1采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”

3.3为落实政府采购政策需满足的要求；

1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造或提供服务由中小企业承接的，供应商应出具采购文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2）监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具采购文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

3.4 采购标的的其他技术、服务等要求

- 1）供应商（机器人租赁平台）需要提供租赁设备的技术支持资料（或证明材料），并需同时加盖供应商（机器人租赁平台）和机器人生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指机器人生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若两者不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如供应商（机器人租赁平台）技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。

- 2）对于技术要求中标注 “▲” 的技术参数，供应商（机器人租赁平台）须在响应文件中按照磋商文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交条款“1）”规定的技术支持资料。未按要求提供或提供的证明材料未同时加盖供应商（机器人租赁平台）和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合磋商文件要求，由此产生的评标风险由供应商（机器人租赁平台）承担。

- 3）供应商（机器人租赁平台）应提供最新型号的租赁设备及对应的技术服务，确保设备性能及服务水平符合当前行业先进标准。

4）供应商（机器人租赁平台）须具有有效期内的相关资质证件（所提供设备及其配套耗材属医疗器械管理的，一类医疗器械须具有：医疗器械备案信息表或医疗器械生产备案凭证；二类医疗器械须具有医疗器械产品注册证和医疗器械经营备案凭证；三类医疗器械须具有医疗器械产品注册证和医疗器械经营许可证。供应商（机器人租赁平台）若非生产厂家，还需提供厂家相应证件，包括不仅限于营业执照、医疗器械生产企业许可证、有效期内的授权书等）。