# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 三院区西门子品牌放射设备维保 | 230 | 2年 | 供应商应具备定期巡检、保养、现场服务能力 |

2. 项目背景/项目概述（如有）

首都医科大学附属北京积水潭医院购买三院区西门子品牌放射设备维保项目

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

实施时间：2年

实施地点：采购人指定地点

2. 付款条件（进度和方式）：详见合同文本

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）（如适用）

5. 保险（如适用）

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标为首都医科大学附属北京积水潭医院购买三院区西门子品牌放射设备维保项目服务选择供应商，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，制定具体服务方案，确保服务质量符合要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

1.3. 为落实政府采购政策需满足的要求：

1.3.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位。

2. 服务内容及要求

2.1维保清单

| 序号 | 院区 | 名称 | 设备型号 | 序列号 | 维保方案 | 装机日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新街口 | 体外冲击波碎石机 | MODULARIS Variostar | 5041 | 全保 | 2012/6/18 |
| 2 |  | 3D C型臂 | ARCADIS Orbic Gen2 | 25022 | 除一体化球管、平板探测器/影像增强器之外，包含常规备件、保养、人工等 | 2015/6/01 |
| 3 |  | C型臂 | Cios Select | 12244 |  | 2019/7/28 |
| 4 |  | C型臂 | Cios Select | 12243 |  | 2019/7/25 |
| 5 | 新龙泽 | 3D C型臂 | ARCADIS Orbic Gen2 | 26183 |  | 2018/2/03 |
| 6 |  | C型臂 | SIREMOBIL Compact L | 11046 |  | 2010/12/31 |
| 7 |  | C型臂 | SIREMOBIL Compact L | 11047 |  | 2010/12/31 |
| 8 | 回龙观 | 3D C型臂 | ARCADIS Orbic Gen2 | 25233 |  | 2015/10/29 |
| 9 |  | C型臂 | SIREMOBIL Compact L | 11420 |  | 2013/1/10 |
| 10 |  | C型臂 | SIREMOBIL Compact L | 11421 |  | 2013/1/10 |
| 11 |  | C型臂 | SIREMOBIL Compact L | 11422 |  | 2013/1/10 |
| 12 |  | 3D C型臂 | ARCADIS Orbic Gen2 | 26034 |  | 2017/1/17 |

2.2维保设备情况：上述设备目前均处于正常运行状态，近一年内无重大故障记录。

2.3考核标准：

2.3.1 通用要求

（1）开机率保障

必须保证设备开机率≥95%（按每年 365 天计算。若涉及到原厂备件停止生产的情况，则开机率不适用）。

（2）原厂数据库访问

须具备合法权限访问西门子全球维修经验数据库，并提供有效访问用户名及承诺函（加盖公章）。

2.3.2 西门子体外冲击波碎石机

（1）维保范围

无限工时、常规备件、保证开机率 95%、安全检查、质量保证、安全升级、7*24小时服务热线、每年预防性保养≥1 次、预防性保养耗材、冲击波震动头。

2.3.3. 西门子移动式C型臂

（1）维保范围

无限工时、常规备件、摄像头、安全检查、质量保证、安全升级、7*24 小时服务热线、每年预防性保养≥1次、预防性保养耗材、保证开机率 95%

（2）维保范围排除项

不包含一体化球管、平板探测器/影像增强器。

2.4服务工程师具有设备制造商（西门子医疗系统有限公司）或其授权机构颁发的有效期内的培训合格证书（需提供证书复印件或具备原厂认证的培训资格等，明确可以维修机型列表，覆盖本项目所有设备型号）；在北京地区常驻的相关维修资质认证的工程服务人员≥7名，需提供工程师名单（含姓名、岗位、联系方式、社保证明、在职证明）。

2.5能够合法取得有效的维保所需的全套维修技术文档（包括电路图、故障代码手册、软件操作指南）、原厂零备件（非翻新或兼容件）、专用保养工具（需提供工具清单及检测证书）。必须持有有效期内的原厂高级故障诊断软件诊断维修钥匙（Service Key），并承诺在维保期内持续有效（需提供原厂授权文件）。

2.6具备定期巡检、保养、现场服务能力。

2.7设立 7*24 小时客户服务专线（400 电话）。响应时间要求：接报修电话后，2 小时内提供口头解决措施及紧急处理方案（如临时停机预案）；工程技术人员须在 24 小时内到达现场（提供可达性证明材料）。

2.8定期保养：每台设备须在每年提供≥1 次定期维护保养，包含机械部件润滑、电气系统检测、软件校准等，并出具书面保养报告（含设备状态评估、潜在风险提示等）。 维保服务期内，对因正常使用引起的故障及损坏（人为因素除外）提供免费维修，含体外冲击波碎石机冲击波震动头的免费更新。 维修使用配件须为原厂测试合格原件，禁止线路板级维修或使用非原厂替代件，需要提供原厂出库单复印件。保证设备经维修后的技术参数与原机数据一致（需通过原厂标准检测工具验证）。

2.9所有零备件须通过合法渠道采购且符合原厂质量标准（提供备件供应商授权书），以下零部件需提供相应清单和合法证明文件（加盖公章）：冲击波震动头。须出具书面承诺（加盖公章），保证零备件供应得及时性及质量的可靠性。

2.10具有专用零备件仓储能力（需提供仓库产权证明或租赁合同、库存管理系统截图），确保常用备件的48 小时可达性（需承诺仓库至用户现场的运输时效）。

2.11能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件升级通知能力的证明，保修期内免费提供设备的系统软件安全升级补丁和技术支持。（提供承诺函并加盖公章）。