# 第五章  采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为首都医科大学附属北京朝阳医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所提供的服务为小型或微型企业承接的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1.投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5.投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 采购单价预算金额（万元） | 采购标的物总预算金额（万元） | 数量（套/台） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 超声支气管镜 | 100 | 100 | 1 | 是 |
|  | 1-2 | 肺功能测试系统 | 65 | 65 | 1 | 是 |
|  | 1-3 | 睡眠室初筛仪器 | 3.5 | 21 | 6 | 否 |
| 2 | 2-1 | 阴道分泌物监测仪 | 8 | 8 | 1 | 否 |
|  | 2-2 | 自动化细菌分离培养仪 | 19.5 | 19.5 | 1 | 否 |
|  | 2-3 | 自动粪便分析处理系统 | 25 | 25 | 1 | 否 |
|  | 2-4 | 全自动革兰染片仪 | 28 | 28 | 1 | 否 |
| 3 | 3-1 | 皮肤影像处理系统 | 35 | 35 | 1 | 否 |
| 4 | 4-1 | 神经射频消融仪 | 20 | 20 | 1 | 否 |
|  | 4-2 | 纤维支气管镜 | 15 | 15 | 1 | 否 |
|  | 4-3 | 4K超高清胸腔镜系统 | 180 | 360 | 2 | 否 |
| 5 | 5-1 | 病人监护仪 | 3.75 | 26.25 | 7 | 否 |
| 6 | 6-1 | 眼科YAG激光系统 | 38 | 38 | 1 | 是 |
| 7 | 7-1 | 过氧化氢低温灭菌器 | 85 | 85 | 1 | 否 |
| 8 | 8-1 | 反渗水处理系统 | 146 | 146 | 1 | 否 |
| 9 | 9-1 | 7人共览显微镜 | 39 | 39 | 1 | 否 |
| 10 | 10-1 | 吊桥 | 10 | 80 | 8 | 否 |
| 11 | 11-1 | 食管PH-阻抗监测系统 | 17 | 17 | 1 | 是 |
| 12 | 12-1 | 等离子双极电切电凝系统 | 35 | 35 | 1 | 否 |
| 13 | 13-1 | 刨削系统 | 60 | 60 | 1 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付或实施的时间：自合同签订之日起90日内到货。

2、采购项目（标的）交付或实施的地点：首都医科大学附属北京朝阳医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1. 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后 5 年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

2. 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后 3 天内将这些资料免费寄给采购人。

3. 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

4. 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

5. 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

6. 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后 2 小时内给予反馈，24 小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

7. 保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的 5%。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：详见每包技术要求中。

五、采购标的物验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

1. 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

2. 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

3. 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

1） 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2） 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

4. 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于 1 天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

5.维保期间应包含按需更换的零配件。属厂家维修不能正常使用，按维修天数顺延保修期。保修期内至少每年提供两次巡检，提供设备巡检记录到设备处备案。

6.维护响应时间：应承诺报修后2小时内响应，4小时内到场，如无法在24小时内解决故障，应提供备机服务。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

## 第1包  品目1-1  超声支气管镜

（一）产品用途：该设备主要用于支气管肺活体组织检查和治疗，例如肺癌的诊治、异物的取出、肺内标本的采集、支架的置入、支气管狭窄、呼吸系统间质性肺病、肺部肿瘤、肺部感染等疾病的诊治治疗。

（二）产品技术参数：

1.视野角: 视野角≤80°

2.视野方向: 视野方向≤20°前斜视

3. 景深范围≥: 2 - 50mm

4. 先端部外径:先端部外径≥6.6mm

5. 插入部外径: 插入部外径≤6.3mm

6. 长度:有效长度≥600mm，全长≤890mm

7. 钳子管道直径:钳子管道直径≥2.2mm

8. 弯曲角度:上160°，下70°

9.与科室现有主机兼容，并具备以下超声功能并提供相应加盖公章的承诺书：

9.1显示模式:B模式、彩色血流模式、能量血流模式

9.2扫描方式:电子凸阵扫描

9.3扫描方向:平行于插入方向

9.4扫描范围: ≥65度

9.5超声扫描接触法:1）水囊法2）直接接触法

- （三）产品配置要求：超声支气管镜

- （四）质量保证期：不少于5年

## 第1包  品目1-2  肺功能测试系统

（一）产品用途：肺功能测定

（二）产品技术参数：

1：采用数字超声流量传感器，传感器中间没有任何阻力筛网等障碍物。

2：He（氦气）和CO（一氧化碳）的混合一瓶气体作为弥散残气的测试气体。

3：系统可自动校准定标，全数字化技术，软件定时自动定标。

4：软件能智能判断测试结果是否符合质控要求，且自动分级。

5：弥散肺加气道阻力和呼吸肌力参数

5.1设备测试功能要求：

- 5.1.1肺功能检查

- ▲肺弥散功能、肺残气功能、流速/容量、慢肺活量、每分钟最大通气量、呼吸肌力、阻断法气道阻力

- 5.1.2支气管试验

- 舒张试验、吸药前后肺功能对比、药物使用效果评定

- 5.1.3指标参数

5.1.3.1一口气法弥散量DLCO、比弥散KCO、氦稀释法肺总量TLC、氦稀释法功能残气FRC、氦稀释法残气量RV、氦稀释法残总比RV/TLC、氦稀释法功能残位FRC/TLC等。

5.1.3.2最大吸气肺活量VCin、最大呼吸肺活量VCex、最大肺活量VCmax、补吸气量IRV、补呼气量ERV、潮气量VT、深吸气量IC、呼吸频率 BF、静息每分通气量MV、每分最大自主通气量MVV、用力肺活量FVC、一秒量FEV1、一秒率FEV1%FVC、最大呼气峰流速PEF、用力呼气25%,50%,75%的流速MEF25，MEF50，MEF75等。

5.1.3.3快速阻断法气道阻力Rocc等。

5.1.3.4 P0.1、最大呼气压Pemax、最大吸气压Pimax等。

5.2设备性能要求：

- 流量传感器(气瓶防止倾倒支架)

  - ▲采用数字超声流量传感器，传感器中间没有任何障碍物，以减少交叉感染

  - ▲呼吸阻力为小于0.006 kPa/(L/min)

  - 流量范围: 0—18L/S；测量精度：±2.0%或50mL/s

  - 容积范围：0—18L；测量精度：±3%

- ▲使用ERS/ATS推荐的He（氦气）和CO（一氧化碳）的混合一瓶气体作为弥散残气的测试气体（气瓶院内自备）

- 一氧化碳CO气体分析器

  - 采用快速红外线法

  - 测量范围	0 ~0.3%

  - 测量精度	± 1%

- 氦气He气体分析器

  - 采用数字超声摩尔分子检测技术

  - 测量范围	0 – 20%

  - 测量精度	± 1%

  - 测量时间	实时

- 其他性能要求

  - ▲系统可自动校准，无需操作员每天手动容量及三流速定标

  - 传感器中间没有任何障碍物，能有效避免交叉感染，无需频繁清洗或消毒

  - 内置环境参数测量模块进行 BTPS 或STPD校正

  - 支持一口气法和内呼吸法

5.3软件分析功能

- 软件分析功能

  - 具有多种国际通用的预计值，也支持自定义预计值，可灵活设置中国人自己的预计值

  - 具有最新的国际国内综合预计值方案（GLI2017&ECCS93）

  - ▲软件能智能判断测试结果是否符合质控要求，且自动分级

  - 软件自带“标准分数”辅助判断功能，避免漏诊或误诊

  - 测试图形可灵活调整长宽比例

  - 测试完成后可以直接在结果界面增加或减少所显示的参数，无需进行后台设置或第二次测试

- 数据管理

  - 可自定义编辑报告模板和数据输出格式

  - 支持通过HL7协议与医院HIS系统连接或建立工作站

5.4其他要求

- 售后服务

  - 合同设备的保修期为六年，保证设备正常运转率95% 工作日

  - 厂家在中国境内有全资子公司而非中国总代理，且设有专属的（而非代理商的）售后服务团队（如为进口产品，需提供加盖公章的售后服务承诺书）

  - 维修人员保证在24 小时内响应，能提供备机以确保不中断用户使用

- 辅助设备

- 配备电脑，内存4G及以上， CPU 为Intel酷睿 i3处理器及以上、硬盘500G及以上，显示器19寸CCD及以上

- 配备彩色打印机

（三）肺功能测试系统配置清单

| 序号 | 编号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 产品主要组成 | 一套 |  |
|  | 01 | 主机 | 1 |  |
|  | 02 | 气路控制盒 | 1 |  |
|  | 03 | 光电隔离RS232 | 1 |  |
|  | 04 | 稳压电源 | 1 |  |
|  | 05 | 流量传感器 | 1 |  |
|  | 06 | Rocc | 1套 | 内置软件 |
|  | 07 | P0.1、最大呼气压Pemax | 1套 | 内置软件 |
|  | 08 | 最大吸气压Pimax | 1套 | 内置软件 |
|  | 09 | PFT过滤器 | 50 |  |
|  | 10 | 软件 | 1 |  |
|  | 11 | 金属呼吸管 | 1 |  |
| 2 |  | 产品辅件 | 一套 |  |
|  | 01 | 移动台车 | 1 |  |
|  | 02 | 按需阀 | 1 |  |
|  | 03 | 液压支撑臂 | 1 |  |
|  | 04 | 气体减压阀 | 1 |  |
|  | 05 | 无线网卡 | 1 |  |
|  | 06 | 操作手册 | 1 |  |
| 3 |  | 计算机系统 | 一套 |  |
|  | 01 | 电脑、鼠标、键盘 | 1 |  |
|  | 02 | 打印机 | 1 |  |

（四）质量保证期：不少于6年。

## 第1包  品目1-3  睡眠室初筛仪器

（一）产品用途：可以对血氧、脉率、鼻气流，胸腹运动等进行实时监测。用于对患者进行OSAHS初步筛查。

（二）产品技术参数：

| 序号 | 技术和性能参数名称 |
| --- | --- |
| 1 | 主机功能 |
| 1.1 | 导口鼻气流（压力式） |
| 1.2 | 导呼吸机压力（压力滴定用） |
| 1.3 | 导胸腹运动 |
| 1.4 | 导鼾声 |
| 1.5 | 导体位 |
| 1.6 | 导脉率 |
| 1.7 | 导血氧饱和度 |
| 1.8 | 导病人事件 |
| 1.9 | 导蓝牙 |
| 1.10 | 低功耗设计，一节AA电池能记录48小时以上数据（能连续工作不小于8小时） |
| 1.11 | 多彩OLED液晶屏，实时波形显示 |
| 1.12 | 全中文操作界面（可选配英文、法文、俄语等界面） |
| 1.13 | 睡眠呼吸初筛仪具有数据记录、数据抹除、状态查询等功能 |
| 1.14 | 实时显示气流波形、呼吸努力度波形、鼾声波形 |
| 1.15 | 实时显示血氧饱和度数值、心率数值、体位 |
| 1.16 | 显示电池电量、当前日期、当前时间 |
| 1.17 | 定时记录功能 |
| 1.18 | 无线遥测技术（蓝牙、TF卡），无线数据传输功能 |
| 1.19 | 呼吸感应式胸腹运动体积描记传感器 |
| 1.20 | 导联阻抗提醒功能 |
| 1.21 | ≥512小时TF数据存储 |
| 1.22 | AHI提示功能 |
| 2 | 睡眠呼吸初筛仪数据分析软件 |
| 2.1 | 呼吸事件自动和手动分析（可自定义呼吸事件阈值） |
| 2.2 | 鼾声事件自动分析软件 |
| 2.3 | 氧减饱和度事件分析软件 |

（三）产品配置要求：

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 台 | 1 |
| 呼吸组件 | 套 | 1 |
| 胸腹呼吸导联线 | 条 | 1 |
| 胸腹呼吸绑带 | 条 | 1 |
| 血氧传感器 | 条 | 1 |
| 回放线 | 条 | 1 |
| CPAP 压力管 | 条 | 1 |
| 气流管 | 张 | 1 |
| 软件光盘 | 张 | 1 |
| 说明书 | 本 | 1 |
| 快速操作卡 | 张 | 1 |
| 保修卡/合格证 | 张 | 1 |
| 携带包 | 个 | 1 |
| TF卡和配适配器 | 个 | 1 |
| 胶布 | 个 | 1 |

（四）质量保证期：不少于6年。

## 第2包  品目2-1  阴道分泌物监测仪

1、形态学检测与酶化学检测多功能一体机。

2、检测模式：多模式可选（酶化学、形态学、全部模式），一次进样量60个样本，批量检测速度≥100个标本/小时。

3、形态学检测包括红细胞、白细胞、上皮细胞、线索细胞、霉菌、滴虫、菌丝、清洁度、微生态评价、AV评分、Nugent评分等。

4、酶化学检测：包括pH值、过氧化氢检测、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、β-葡萄糖醛酸酶、脯氨酸氨基肽酶、N-乙酰氨基葡萄糖苷酶等。

5、所有接触样本的耗材均为一次性，无清洗后反复使用的情况，不存在交叉污染的任何可能。

▲6、一次性自带染色计数板，集成固相染色技术。

7、内置显微镜，物镜有高倍镜（40×）和低倍镜（10×）并存，实现自动对焦、自动高低倍镜切换，低倍镜（10×）大视野大区域扫描，确定可疑区域，高倍精准定位识别，有效保证低浓度重要目标（如线索细胞、滴虫等）的检出率。

8、默认设置低倍扫描15张图，高倍根据样本低倍镜检情况不少于42张图，复杂样本可高达80张图，远超行业平均水平。

9、轨道式自动恒温温育，恒温37度（±1度）。

10、固相染色技术，将妇科分泌物专用染色材料集成在计数板上，样本在计数板上自动完成染色标记，再进行内腔充池与分类计数，保证目标有形成分活性。

▲11、稳定耐用的无液路检测系统	整机无液体管路，无易结晶的染色液、强碱性质的显色液，不产生任何废液，采用一次性枪头取样、吸吐混匀、精准点样，不与样本直接接触，避免交叉污染，整机更稳定、更耐用。

12、自动退出检测完成的一次性计数板和多联酶化学检测卡，至废弃槽，废弃槽具有满载报警功能。

13、完全地模拟人工镜检的原理，采用一次性计数板，实现自动加样、染色、混合，自动智能制片、自动扫描、自动联合判读、自动输出检测结果。

▲14、仪器运行过程中，自动有效制片，自动排除标本理学特性产生的废片，智能完成二次有效制片。

▲15、除质控品外，所有耗材常温运输与存储，无需冷链、冷藏。

16、配套质量控制与管理（包含有形成分质控液、阴道微生态检测试剂盒质控品）。

17、双向LIS，10万以上的数据存储量。

18、配置清单

| 序号 | 设备配置清单 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动阴道分泌物分析仪主机 | 1台 |
| 2 | （电脑+显示器） | 1套 |
| 3 | 检测试剂 | 1套 |
| 4 | 分析软件 | 1套 |
| 5 | 测试试剂一套（计数板、检测卡（7联检）、300uL吸头、一次性使用试管） | 各1套（50人份量） |
| 6 | 打印机 | 1台 |

- 19、质量保证期：不少于6年。

## 第2包  品目2-2  自动化细菌分离培养仪

- （一）产品用途：微生物样本前处理系统可对痰液、粪便、拭子、尿液及体液等微生物样本进行自动划线接种与分离培养。培养基装置放入仪器后，系统会自动识别样本的种类，机械手依照设定的划线方式在培养环境下免开盖完成样本的划线接种。仪器采取模块式设计，每模块可以同时培养40个样本，用户可以根据样本量的大小进行合理配置。

- （二）产品技术参数：

- 1、基本功能；

- 2、进样方式：随机式；

- 3、自动识别样本种类；

- ▲4、自动接种划线，接种完成后自动培养，无需转移；

- ▲5、具有增菌功能，增菌时间可设定；

- 6、样本位≥40个；

- ▲7、模块式设计，提供二氧化碳培养环境；

- 8、培养温度设定范围25℃-42℃；

- 9、故障处理显示；

- 10、划线故障提示；

- 11、传感器故障提示；

- ▲12、培养装置封闭设计，不需要开盖划线，防止污染；

- 13、紫外线消毒，紫外辐射强度≥400mW/㎡；

- 14、中文操作软件；

- 15、实验进程和样本状态实时监控；

- 16、接种方式：定量接种；

- 17、划线模式：一次性接种环，多种划线方式可选；

- 18、培养皿尺寸：90mm平板；

- 19、配有微生物专业背景的应用支持，需提供为医院24小时服务的快速响应。

- （三）产品配置要求：

- 1、PROBACT-40 模块                              1台

- 2、运行软件                                     1套

- 3、说明书                                       1本

- 4、电源线                                       1根

- 5、气体管                                       1根

- 6、检验证书                                     1份

- 7、仪器参数表                                   1份

- 8、合格证                                       1份

- 9、保修卡                                       1份

- 10、包装清单                                    1份

- （四）质量保证期：不少于6年。

## 第2包  品目2-3  自动粪便分析处理系统

（一）产品用途：供医疗机构，对人体粪便样本的理学指标、有形成分镜检指标进行自动检测，与检测试剂盒配合使用进行化学及免疫学指标的自动检测。

（二）产品技术参数：

1.检验项目：一体化设计，可同时做干化学+有形成分分析+理学检测

（1）理学检查：可对标本自动拍照，进行颜色、性状等理学指标分析；

▲（2）粪便隐血：可自动分析粪便隐血项目，配备原厂生产的隐血+转铁蛋白免疫双联卡，粪便隐血化学法+免疫法双联卡，提供注册证；

（3）其他项目：可自动分析轮状病毒、腺病毒、幽门螺旋杆菌、钙卫蛋白等免疫法检测结果。

2.送样装置：轨道式送样，待检区容量≥50个标本；

3.粪便标本采集器：

（1）粪便标本采集器采用圆筒形设计，节约标本和试剂

▲（2）动态双层滤网设计，滤网非固定式，可实现对病理成分的主动式捕捞，病理成分回收率在80%以上。

（3）全密封设计，取样针从上面穿刺样品杯的密封膜取样，避免气溶胶和生物危险；

4.检测卡组合式排列装置：

（1）免疫或化学法检测项目可自动任选组合检测，支持单联卡和双联卡，一次可检测5-10个不同项目；

▲5.计数板：采用高精度一次性计数板，非固定计数池。

6.计数板排队沉淀装置：一次性可容纳6个样本同时排队沉淀。

7.图像处理系统：

（1） 智能视域调节功能：根据粪便标本分离情况自动动态调节视域下的背景，获取最佳视觉环境，提高图片清晰度。

（2）多层次自动聚焦技术：在显微镜自动聚焦过程中分层进行拍照和采集目标参数，防止有形成分漏检。

（3）智能捕捉技术：根据有形成分大小、轴比、形状、纹理、梯度、颜色、灰度等上百种特征参数设置特异语义模型，选择性抓取病理成分，检出率有保障。

8. 集中审核功能：仪器自动从CCD所拍图片中截取单个有形成分的图片，分类集中排列，方便审核；

9. 急诊功能：特设急诊位，急诊标本自动传送，自动检测；

▲10.质控功能：有通过CFDA认证的同品牌配套的粪便有形成分质控物（包括阴性、灵敏度及精密度三种）和粪便隐血、转铁蛋白质控品（分别含正常值、低值、中值及高值四个浓度）（提供注册证）。

11. 报告方式：以数据、图像和文字描述相结合的方式发出综合报告，为临床诊断提供全面参考信息；

12. 检测速度：综合速度≥90个标本/小时；

13. 重复性：浓度20～100个/µl：CV≤20%；浓度500～1000个/µl：CV≤12%；浓度5000个/µl：CV≤8%（提供注册检验报告）；

14. 携带污染率：浓度（4600～5400）个/µl：≤1个/µl；浓度（9200～10800）个/µl：≤2个/µl（提供注册检验报告）；

15. 性能验证：

（1）理学指标：仪器颜色识别与人工目测结果符合率为92%；仪器性状识别与人工目测结果符合率为89%；

（2）重复性：仪器对红、白细胞和寄生虫的检出和识别重复性都为100%；

（3）与镜检符合率：红细胞符合率：97.5%；白细胞符合率：95.3%；虫卵（肝吸虫）符合率：92.3%；其他（真菌）符合率：100%。

（以上指标提供权威检测机构检验报告）

16. 计数板贮存仓容量：200个；

17. 数据接口：双向通讯接口，方便数据传输；

（三）产品配置要求：

机器主机1台、电脑工作站一套（CPU要求i7以上系统、内容≥8G、硬盘≥4T）、激光打印机1台。

（四）质量保证期：终身保修。

## 第2包  品目2-4  全自动革兰染片仪

（一）产品用途：用于各类标本涂片的自动化革兰染色可应用的标本类型包括：血液、呼吸道分泌物、肺泡灌洗液、脑脊液、粪便、痰、尿液、生殖道分泌物等。

（二）产品技术参数

▲1、染色模式：采用注液离心浸染方式。

▲2、染色功能：适用于抗酸染色（萋尼氏法/冷染法/荧光法）和革兰氏染色，双通道染液管路，只需切换染色程序无需更换染液即可满足不同方法的染色需求

3、操作界面：触摸屏操作界面简洁易用，染色进度条实时显示

▲4、染色舱：玻片架分为上下两层，采用铁氟龙镀层，确保了玻片架不被染液侵蚀且具有良好的导热性能，用于抗酸染色（萋尼氏法）标本上染液快速升温和降温，分4组喷嘴，保证了染色标本与标本之间无染色时间差异；每种试剂有单独输送管路，泵和喷嘴，避免交叉污染；染色完成时，染片已经过离心干燥，可直接用于镜检

5、参数调节：通过调节染液注入时间，染色等待时间调节染色程序

6、染液用量:每片仅用1-2mL染液，有效节约染色用量，产生更少的废液

▲7、染色速度：抗酸染色（萋尼氏法/荧光法）约90片/小时，抗酸染色（冷染法）约60片/小时，革兰氏染色约80片/小时

8、日常维护：染色机带有自动清洗功能，无需人工清洗，清洗液为95%酒精，具有清洗管路和杀菌作用，客户可根据个人需要选择开启或者关闭

9、安全性能：只有盖子闭合时才能进行操作，仪器运行时自动开启电子锁，保证操作人员的安全

10、报警系统：液量报警系统和故障报警系统巧妙地结合在一起，根据故障报警提示使用单位及时与代理商或厂家联系，更快捷地解决问题，方便客户的后续使用

11、电源要求：220±22V，50Hz±1Hz

（三）产品配置要求

染色机   单位：台  数量1

电源线   单位：条  数量1

废液桶(20L) 带废液管   单位：个  数量1

清水瓶(5L)  带水位开关   单位：个  数量1

试剂瓶座   单位：个  数量2

试剂瓶盖及连接管   单位：个  数量 BSZ-GT116共8个

试剂瓶座连接线   单位：条  数量2

上盘染色托盘   单位：个  数量1

下盘染色托盘   单位：个  数量1

（四）质量保证期：不少于6年。

## 第3包  品目3-1  皮肤影像处理系统

- （一）产品用途： 皮肤镜是皮肤科常用的无创辅助检查工具，用于皮肤肿瘤(色素性及非色素性)、炎症性皮肤病及感染性皮肤病等的诊断。

- （二）产品技术参数

1.皮肤镜图像采集方法：非偏振光法、偏振光法和浸润法，三种方法一体式镜头采集，不需更换镜头；

2.放大原理：光学显微放大；

▲3.倍率10-200x光学连续放大，无需更换镜头；

▲4.对焦方式：支持自动对焦和手动对焦；偏振切换模式：一键切换，不需要手动旋转；

5.镜头分辨率：≥114线对/mm；

6.倍率误差：≤±0.1%；

7.图像传感器：1/2ꞌColor CMOS，≥800万像素；

▲8.图像采集分辨率：4K(3840x2160p)，60fps；

- 9.信噪比：≥40dB；像素缺陷：≤2个，且中央图像区25%面积的像素缺陷≤0个；

- 10.图像畸变率：≤±5%；成像均匀度：≥85%；

11.图像中心偏差：≤1mm；

12.图像色差（ΔEab）：≤35；

▲13.测量工具直线、曲线、角度、面积、矩形、多边形、十字线、直尺测量方法：自动，手动，智能AI测量，毛发剃发自动统计，毛发不剃发自动统计；

14.白平衡调节方式：手动/自动，可调；

15.曝光：自动；

16.镜头拍摄口径：≥22mm；

17.镜头通光口径：10X时≥22mm；

18.成像视野范围：22mm×22mm，±1mm；

19.光源波长：400nm＜λ＜700nm；

20.光源照度：内置LED光源，光源照度1000-15000Lux,色温6300；

21.受照面温升：ΔT≤2℃；

22.防交叉感染：采用与镜头一体式硬质材料物理隔离，透光率≥85%；

23.工作电压:AC220V，50Hz。

- （三）产品配置要求：

1.皮肤影像处理系统

1.1皮肤镜采集装置  1套

1.2 皮肤影像分析软件1套

1.3 毛发数据分析功能模块 1套

（四）质量保证期：不少于6年。

## 第4包  品目4-1  神经射频消融仪

（一）产品用途：适用于三叉神经痛、脊神经痛等治疗。

（二）产品技术参数：

1.刺激定位功能。

▲2.设备需具备电压、电流刺激定位功能，频率可调。

▲3.多通道输出，设备需具备4通道输出功能。

▲4.实时温度、电压监测功能。需具备术中实时监测电压、温度，且温度控制精度＜0.5℃。

▲5.手术模式选择。应具备热凝、脉冲手术模式，且脉冲电压、温度可调。脉冲射频最高可设置电压≥50V，脉冲射频温度范围≥35℃，≤50℃。

6.配套耗材型号可选。配套射频套管针应具有直型，弯型，笔尖型，钝型，增强显影型7.多种型号可选，在C臂、CT、超声等影像下可清晰显影，准确定位。

8.设备使用期限≥7年。

- （三）产品配置要求：

- 配套耗材型号可选。配套射频套管针应具有直型，弯型，笔尖型，钝型，增强显影型多种型号可选，在C臂、CT、超声等影像下可清晰显影，准确定位。

（四）整机保修期：不少于5年。

## 第4包  品目4-2  纤维支气管镜

（一）产品用途：麻醉中引导气管插管等。用于双腔支气管插管定位。

（二）产品技术参数：

1.液晶显示器分辨率:≥1960*1024

▲2.视场角:≥90°

3.显像系统:高清电子数字系统

4.镜头景深:3mm-100mm，允差±10%

5.显示器旋转角度:左右0°-270°，前后0°-180°。

6.显示器尺寸:3.5英寸

▲7.工作管有效长度:≥600mm;  工作管外径小于3mm.

8.显示器通用性:可连接2.8mm/3.8mm/4.8mm/5.2mm/5.8mm手柄

▲9.前端弯曲角度:向上弯曲≥180°、向下弯曲≥180°

10.光照度:≥1500LUX

11.正常工作时间:≥3小时

▲12.充电方式:100-240V充电器，充电时间:2小时。

▲13.适配器输入电压电流:AC100V-240V，50 Hz/60Hz，适配器功率及输出:DC4.35V,0.5A

14.电池及输出:内置可充电式锂电池，DC3.7V

15.工作条件:环境温度:-5°C~40°C;相对湿度:≤80%;

16.内存容量:≥16GB

17.具有拍照、录像功能，图像导出格式为JPG格式，支持链接外部系统

（三）产品配置要求：充电方式：100-240V充电器；内置可充电式锂电池；配有防水帽和ETO消毒帽可满足消毒液浸泡、环氧乙烷等气体消毒及低温等离子消毒方式。

（四）整机保修期：不少于6年。

## 第4包  品目4-3  4K超高清胸腔镜系统

一．4K荧光内窥镜摄像系统

（一）产品用途：与医用内窥镜、荧光造影剂吲哚菁绿（ICG）配合使用，适用于在微创内窥镜手术中提供实时的可见光影像及近红外荧光影像

（二）产品技术参数：

1、摄像主机：

1.1、超高清4K内窥镜荧光摄像系统主机，图像分辨率≥3840×2160，逐行扫描。

1.2、摄像主机可进行手术视频及图片采集，具备动态录像状态下采集实时照片功能。

1.3、摄像主机具备USB移动设备识别功能，可通过USB端口进行录像和图片输出，可读取移动设备图像数据并在显示器上显示移动设备状态。

▲1.4、荧光探测灵敏度≤0.16μg/mL，提供证明文件。

1.5、液晶触摸显示屏≥5 英寸，可以术中调节多种参数。

1.6、4K 输出端口≥5（至少包括4个12G SDI、1 个 HDMI）；高清视频接口 ≥4 个（至少包含 2 个 SDI、2 个 DVI）。

1.7、模式：≥8 种可选。

1.8、图像显示模式≥5 种，至少包括彩色白光模式、彩色荧光模式、黑白荧光模式、梯度荧光模式（梯度≥2）及多模影像模式等。

▲1.9、信噪比：≥53dB，提供证明文件。

2、摄像头：

2.1、摄像头具备≥5个遥控按钮，具备白平衡、拍照、录像、荧光/白光图像模式切换等功能；自定义按钮≥1 个。

2.2、摄像头光学变焦≥2倍。

▲2.3、摄像头内置传感器芯片≥4个，一体化设计，白光影像和荧光影像独立成像。（提供证明文件）。

2.4、分光棱镜数量≤1 个

2.5、水平分辨率≥2300线

3、医用内窥镜冷光源：

3.1、独立双光源主机，光源可同时输出近红外激光和白光，提供“白光”和“荧光”两种照明模式。

3.2、白光照明

3.2.1、光源： 纯白LED，色温5000-7000K。

3.2.2、LED工作寿命≥30000 小时。

3.3.3、显色指数≥90。

3.3.4、白光光通量≥1600lm

3.3、荧光照明：

3.3.1、采用近红外激光和白光同时输出。

▲3.3.2、激光光源波长：800nm（±10nm）；符合3R标准。（需要提供证明文件）

3.4、具有出光防护功能，未插入光纤时光源关。

3.5、显示及参数设置

3.5.1、液晶触摸显示屏≥5 英寸，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示。

3.5.2、通过操作冷光源主机触控屏，能实现白光强度和激光强度的调节。

3.5.3、可实时查看光源设备状态，包括光源寿命、光源温度及功率等。

3.6、导光束 ：直径≥4.8mm，长度≥300mm。

4、医用监视器：

4.1、彩色液晶显示器≥30英寸

4.2、图像分辨率≥3840×2160。

5、气腹机 ：

5.1、具备 CO2 气体加热功能。

5.2、气腹机流速调节范围：1-40L/min。

6、腹腔内窥镜：

6.1、视向角：30°。

6.2、视场角≥75°。

6.3、腹腔镜直径：≤10.1mm

6.4、工作长度≥300mm。

6.5、齐焦设计：可见光和荧光图像同时清晰显示

6.5、可高温高压、低温等离子灭菌。

7、台车：

7.1、内窥镜摄像系统专用医疗台车：带显示器支臂，旋转、高低、俯仰全自由度调节，静音脚轮。

8、该系统中包括的摄像主机、摄像头、冷光源设备应为同一品牌。

四、售后服务：

1、质保期：至少5年,配件耗材保障供应全生命周期 。

2、负责首次计量检测，安全监测及备案。

▲3、开放数据接口，免费接入医院 HIS 系统，提供加盖公章的承诺书。

4、开放试剂、耗材。

5、使用正版软件，提供授权使用证书，免费升级。

6、负责设备免费安装、调试、培训。

7、负责提供设备消毒指导。

（三）产品配置要求：

4K荧光内窥镜摄像系统主机   1台      4K摄像头                   1根

医用内窥镜冷光源            1台      高通量导光束                6根

4K荧光内窥镜              1根       4K白光内窥镜               4根

LED医用高清监视器         1台       专用设备台车               1台

气腹机                     1台        腔镜专用消毒盒             5个

电容式中性电极             5套

二．4K内窥镜荧光摄像系统

（一）产品用途：预期与医用内窥镜、荧光造影剂吲哚菁绿（ICG）配合使用，适用于在微创内窥镜手术中提供实时的可见光影像及近红外荧光影像

（二）产品技术参数：

1.主机

1.1具备4K图像处理性能，能够输出3840*2160 和 4096*2160 超高清像素影像。支持16:9和17:9图像比例，逐行扫描，像素≥800 万；

1.2支持八种图像模式：

白光、绿色荧光、彩色荧光、黑白荧光、白光主屏 - 四分屏、绿色荧光 - 四分屏、黑白荧光 -四分屏、彩色荧光 - 四分屏。不同图像于同一画面，实时动态同步观察识别对比判断病灶组织情况。

1.3具有光谱染色功能，有针对性地对黏膜层血管网进行深度透视，便于区分异形血管，辅助临床诊断；

1.4颜色风格≥4种，满足不同临床医生的色彩风格喜好；

1.5用途：与医用内窥镜、荧光造影剂吲哚菁绿（ICG）配合使用，适用于在微创内窥镜手术中提供实时的可见光影像及近红外荧光影像；

1.6具有细节增强、颜色增强、亮度均匀、去雾优化、HDR等多种智能图像算法，提供更佳的分辨力与色彩区分度；

1.7采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7.8英寸，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示；

1.8内置4K刻录功能，可进行静态和动态图像采集，并通过USB端口进行录像和图片输出；

1.9主机自带内置 USB3.0 接口刻录系统，USB 接口支持 U 盘、移动硬盘存储设备即插即用，录像储存有动画，并在触摸屏上显示移动设备状态和可录制剩余时间。可同时两个 USB 存储设备。当其中一个 USB 设备存满后会自动切换到另一个USB设备进行存储；

1.10具有≥4种录像格式选择，录像文件大小可选，储存文件更自由。其中最大录像码率≥120Mbps；

1.11录像文件支持FAT32、exFAT、NTFS文件格式；

1.12需具有U盘设置功能，支持重置U盘；

1.13具备至少3路能够同时输出的4K超高清信号， 2 路高清信号；

1.14信号输出方式应至少包括一路12G-SDI和两路HDMI，以便于手术室在连接副显示器时可以只通过一根线缆进行连接，便于手术室线缆管理；

1.15具有自动对焦功能，可短按AF键实现一键对焦；

1.16具有用户配置功能，医生可自定义≥20种参数保存模式，并直接调用自定义模式；

1.16具有画幅自适应调控功能开关，可根据临床需要，选择开启。

2.摄像头

2.1电器安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用与心脏设备；

2.2荧光摄像头重量≤ 240g；

2.3摄像头防护等级：≥IPX7；

2.4白光信号采用白光CMOS逐行扫描成像，荧光信号采用荧光CMOS逐行扫描成像；

▲2.5摄像头可耐受环氧乙烷灭菌和低温等离子灭菌方式，需提供证明材料；

2.6具有≥3个自定义摄像头按键，能支持6个自定义功能，有20种可定义功能。可进行白平衡、拍照、录像、切换图像模式等功能设置；

2.7摄像头可连接目镜杯卡口为32mm直径的各类光学视管。

3.镜子

3.1与摄像主机为同一制造商；

3.2直径10mm， 30度视野方向，视野角度≥80°，工作长度≥320mm；

3.3支持高温高压、低温等离子、环氧乙烷等消毒灭菌方式；

3.4大景深光学视管，有效景深3mm-190mm；

3.5视场中心角分辨率≥7.0°；

4.光源

4.1设备支持同时输出近红外激光和白光，且激光为3R级医用激光光源；

4.2设备采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7.8英寸，可在触摸屏上进行LED光源的常用参数调整；

4.3设备类型：Ⅰ类除颤CF型；

4.4整机功率260VA，工作电源AC220V，50Hz；

4.5冷光源300nm-1700nm波长范围内的辐射通量和光通量比值≤6mW/lm；

4.6白光冷光源的输出总光通量应≥2000lm；

4.7LED灯泡工作寿命≥60000小时；

4.8光输出最大中心照度≥ 3000000Lux；

4.9光输出孔直径为7.2 ± 0.5 mm；

4.10可进行多级亮度调节，满足不同临床手术的亮度要求；

4.11具有主机光源联动功能，可根据当前手术视野的情况自动调节互联光源亮度，以保证手术视野清晰，光源亮度均衡；

4.12冷光源在正常运行时产生的最大噪音≤55dB（A）；

4.13具有一键待机功能，以便手术过程中短时关闭光源；

4.14具有高温报警、灯泡寿命警示功能；

4.15与摄像主机同一品牌，保证荧光显影的精准度和清晰度；

5.气腹机

5.1流速≥50升/分钟，流量调节范围0.1-50L/min，以满足精确调节和高流速供气的需求；

5.2压力范围：1mmHg-30mmHg，气压显示准确性±2mmHg；

5.3采用触摸屏设计，能够更好进行设置操作，显示参数和故障信息；

5.4具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式，亦可自定义模式，满足不同手术需求；

5.5具有双重报警系统，气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、温度过高等情况下，既有声音提醒，亦有文字提示；

5.6气压过高时，具有自动排气功能，防止体内压力过高；

5.7具有排烟功能，在负压吸力为0.04-0.06MPa的情况下，最大排烟流量≥8L/min；

5.8气腹机末端CO2气体加热功能，加热温度理论值为37℃；

5.9与成像系统为同一制造商；

6.台车

6.1台车具有总控开关，可一键开启和关闭腔镜全套设备；

6.2具有后盖门及线缆管理设计；

7.显示器

7.1  4K医用监视器，尺寸≥32英寸；

7.2支持4K 60Hz超高清显示；

7.3具有HDMI或12G-SDI的4K超高清接口，可满足4K图像显示；

7.4具有3G-SDI或DVI的全高清接口，可满足全高清图像显示；

7.5最大背光亮度≥800cd/m2；

7.6显示器对比度≥1400；

7.7具有≥178°可视角度；

7.8具有节能环保认证，需提供证书。

（三）产品配置要求：

4k腹腔镜主机 一台       医用内窥镜冷光源一台         摄像头一个

导光束十根              气腹机一台                台车一台

32"显示器 二台             4K荧光腔镜一根       腔镜四根

气腹管十根，      摄像头灭菌盒一个

腹腔镜灭菌盒六个中央供气管连接管一根。

（四）质量保证期：不少于5年

## 第5包  品目5-1 病人监护仪

（一）产品用途：监测病人生命体征

（二）产品技术参数：插件式监护仪，主机插件槽≥5个，可另选配插件箱，满足参数升级需要。可通过有线和无线的方式联入中央监护系统。

1.显示屏：

1.1尺寸≥12”，可外接显示器，同时观察波形≥10通道。

1.2可选触屏。

2.标准配置：心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、双体温(TEMP)。可选配置：12导心电(12-Lead)、有创压力(IBP)、主流\旁流呼末二氧化碳(EtCO2)、微流呼末二氧化碳(EtCO2)、麻醉气体(AG)、脑电双频指数(BIS)；可选触屏、锂电池、记录仪。

3.监护的病人类型包括：成人、小儿、新生儿。

4.显示界面：提供常规界面、实时动态短趋势、大字体、7/12导联同屏、他床观察、呼吸氧合图OxyCRG等界面。

5.提供4种科室界面供自定义。

6.心电、呼吸、无创血压、血氧、体温、IBP、BIS参数的医用电气安全级别，达到CF级。

7.心电：

7.1标配心电3/5导。

7.2可选配12导心电；

7.3具有监护、手术（滤波）和扩展（诊断）等3种以上的滤波模式；

7.4心电扫描速度扫描速度 至少包括6.25-50 mm/s（四挡及以上）。

7.5心电附件：可选配应用于手术室的抗电刀心电导联附件，原装进口，分体式，在该监护仪的用户手册的附件目录中，提供证明材料。

8.心律失常分析和ST分析功能：

8.1 标配心律失常种类≥23种，包括“房颤”等高级分析功能。标配 QT/QTc 分析功能，显示QT、QTc、ΔQTc和QT-HR测量值，有利于发现尖端扭转型室速、室颤、癫痫、晕厥、猝死等高风险情况。

8.2具有最多12导ST分析功能，ST测量范围：-2.5mV至+2.5mV；提供ST映像图，直观反映心肌缺血或心梗情况

▲8.3  12导联ST 数值可以环形图形形式标记，实时更新，并且可显示≥4环同时呈现，以显示≥4个时间段的ST段趋势变化，辅助临床动态评估患者病情变化

9.心率：

9.1具有起搏检测功能，可检出并滤过起搏器信号，避免被记作正常的QRS波群和心率。

9.2 具备心率变异分析功能，可对病人心率在一定时间内周期性改变情况进行分析，并对心率变异分析结果进行统计，以饼状图形式显示。

10.无创血压：

▲10.1具备动态血压分析功能，可自动统计分析24小时内血压变化，自动显示平均血压、白天和夜间平均血压、血压高于正常百分比等参数，并以柱状图形式显示，为降压药的用量起指示作用。

▲10.2具有收缩压和舒张压的血压差报警功能。

10.3NBP测量结束时，提供提示音。

10.4具备辅助静脉穿刺功能。

11.血氧：

▲11.1 标配具有灌注度指数 (PI)功能 。

11.2血氧脉率范围30-300bpm。

1.2呼吸：

12.1常规使用阻抗法进行呼吸监测。

▲12.2 4种呼吸导联可以选择RA-LA、RA-LL、LA-RL、LL-RL。

13.可选配呼气末二氧化碳 (EtCO2)

13.1 可选择主流/旁流EtCO2模块，也可选择微流EtCO2模块

▲13.2 主流/旁流EtCO2模块：即通过更换传感器与附件，实现在一个模块上的两种技术切换，旁流技术无需使用集水器或水槽。旁流采样速率≤50ml/min。

13.3微流etCO2技术，采样速率≤50ml/min，可适用于新生儿；

13.4具备IPI（综合肺指数）显示，量化反映患者呼吸通气状态，量化数值为1至10。

14.可选配有创压力(IBP)测量功能，测量范围 -50 mmHg — 400 mmHg。

15.可选配脑电双频指数 (BIS)：

15.1以捕获脑电图（EEG）信号，从脑电图信号导出若干数值，直观反映对患者意识清醒水平和麻醉深度。

15.2提供参数包括：双频指数 (BIS)，信号质量指数 (SQI)，肌电活动 (EMG)，抑制比 (SR) 等。

16.数据存储与回顾：

16.1无需存储卡或中央站，监护仪存储1500组NBP数据列表，趋势存储回放时间1000小时，200组ARR事件或报警信息。

17.通讯：

17.1标配的HL7数据输出，为EMR/HIS提供联网数据。

17.2标配VGA输出接口、护士呼叫接口和除颤同步输出和USB接口。

18.标配通气计算、血液动力学计算、药物浓度计算和氧合计算。

（三）产品配置要求：配置：心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、双体温(TEMP)。五导心电导联附件*7套、指血氧传感器*7套、无创血压袖带及连接管*7套。

（四）质量保证期：不少于6年。

## 第6包  品目6-1 眼科YAG激光系统

（一）产品用途：

1.	临床应用：后囊膜切开、虹膜周切

2.	适配器：无需适配器，激光和裂隙灯直接耦合；

▲3.	医生保护滤光片：固定真彩滤光片

（二）产品技术参数：

2.1	激光类型：Nd：YAG激光

2.2	激光波长：1064nm

▲2.3	模式：超高斯能量分布

2.4	单脉冲能量：0.3-10mJ

▲2.5	光学击穿：在空气中2.5mJ.

2.6	最大输出能量：3脉冲发射时35mJ

2.7	焦点光斑尺寸10μm

2.8	脉冲宽度<4ns

2.9	重复频率：单/双脉冲：＜2HZ；三脉冲：＜1HZ

▲2.10	瞄准光：670nm，4点瞄准系统来检测到屈光介质散光变形,从而调整焦距.

2.11	焦点位置前后位移：＋/－150μm,0μm三档可选

2.12	冷却方式：自然风冷

2.13	裂隙灯参数

▲2.13.1	激光束投射：经由裂隙照明光路路径：无需外加耦合，

2.13.2	放大：5级放大,5-32之间至少包括（5挡）

2.13.3	裂隙调节：裂隙高度：1/3/5/9/14 mm，5级 裂隙宽度：0－14mm；连续可调

2.13.4	照明：12V,30W；连续可调节光

（三）产品配置要求：

| No | Description | Quantity | Price |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | YAG激光，含控制台和激光头 | 1 |  |
| 2 | 激光裂隙灯 | 1 |  |
| 3 | 双目镜筒f =140毫米 | 1 |  |
| 4 | 10倍目镜 | 2 |  |
| 5 | 激光裂隙灯的头带 | 1 |  |
| 6 | 手臂扶手（高度可调） | 1 |  |
| 7 | 防灰尘的罩子 | 1 |  |
| 8 | 固视灯套装 | 1 |  |
| 9 | 电源线 | 1 |  |
| 10 | 电动升降台 | 1 |  |
| 11 | 后囊镜 | 1 |  |
| 12 | 虹膜镜 | 1 |  |

（四）质量保证期：不少于5年。

## 第7包  品目7-1 过氧化氢低温灭菌器

（一）产品用途：

1.器械类适用于软、硬式内镜（宫腔镜、腹腔镜等）镜片、内窥镜设备、激光机头、食道扩张器、冷疗探子、手术动力设备和电池、剃刀机头、超声波探头、光学纤维及起博器导线、纤维和附件电子设备和导线、金属器械、玻璃器皿等灭菌。

2.灭菌材料可用于：

2.1金属中的不锈钢、铝、青铜、钛等大多数金属灭菌。

2.2塑料类可用于聚乙烯、乳胶、聚丙碳酸脂、聚乙炳、硅胶、聚氯乙烯、醋酸乙烯、氯丁橡胶、尼龙、聚炳烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等材料灭菌。

（二）产品技术参数：

1.工作条件

1.1适于在气温10℃～+40℃之间，相对湿度30%～75%的环境下工作。

1.2能在电源电压AC380V（±10%）,50HZ条件下工作。

2、主要技术参数

2.1灭菌方法：过氧化氢低温等离子灭菌技术。

▲2.2灭菌剂：与本机型相匹配的过氧化氢灭菌剂，封装方式为透气不漏液瓶装，任意角度放置不漏液，瓶内压力与大气压力保持一致适合运输及存储。

▲2.3注液方式：过氧化氢密封瓶插拔自动刺破防爆式。

2.4灭菌周期：时间31分钟—75分钟（每种操作模式必须定时）。

2.5灭菌模式：三种可选择操作模式（快速、标准、加强）

2.6操作界面：全中文显示。

2.7灭菌技术：双循环加强模式灭菌技术。

2.8灭菌循环温度：50℃±5℃。

▲2.9灭菌腔为方形腔体，腔体容积≥300L，有效使用容积≥260L，能保证每次灭菌≥6套标准内窥镜。

2.10显示灭菌时间：倒计时。

2.11灭菌记录：设备具有自动USB储存灭菌记录功能。电脑打印注液量、压力数值，运行模式和灭菌过程、日期及故障信息等。

2.12监测系统：必须具备灭菌各阶段压力及时间、日期和故障显示。灭菌剂剩余量监测功能，可以在灭菌剂用尽前，提醒客户；灭菌剂质保期检测功能，可以对注入灭菌器内部的灭菌剂的质保期进行监测，确保灭菌剂安全使用。

2.13报警系统：具备过程监控报警装置，可以针对影响灭菌的最关键因素—真空度进行检测报警。

▲2.14管腔灭菌性能：必须对内径≥1mm，长度≤4000mm的聚四氟乙烯软管和对不锈钢内径≥0.7mm，长度≤600mm管腔经半周期达到完全灭菌，并提供相关的国家级检测报告。

▲2.15提供化学指示物（指示卡、指示胶贴及化学指示灭菌包装袋）18个月有效期的国家级检测报告。

2.16产品市场占有率高，北京装机用户60家以上，并提供用户名单。

▲2.17采用真实标称浓度的过氧化氢注入灭菌腔。确保注入灭菌腔内的过氧化氢浓度于过氧化氢灭菌剂外包装上标称的浓度一致，在灭菌器内不另设提纯过氧化氢的零部件或系统，防止将提纯后的高浓度过氧化氢与被灭菌器械接触，造成器械过度腐蚀，降低器械的使用寿命。

（三）产品配置要求：

过氧化氢低温等离子体灭菌器1台

医用封口机工作站1套

过氧化氢低温等离子体五类卡灭菌挑战装置 2个

（四）质量保证期：不少于8年。

## 第8包  品目8-1 反渗水处理系统

（一）产品用途：用于多床血液透析相关治疗用水

（二）产品技术参数：

▲1.系统产水量：≥2400升/小时（水温：25℃）

▲2.规格及消毒方式：双级反渗透全自动整机热消毒

▲3.产品水质符合YY0572—2015版血液透析用水标准规定

4.细菌清除率≥99%， 装置出水口的菌落群含量＜1CUF/ml，内毒素数量＜0.03EU/ml；

5.电导率≤4μs/cm；主机产水脱盐率≥98%；水回收率≥70%

6.全自动前级加压泵组件：1台，规格：扬程45米，流量8T/H；精确压力控制，无水空转保护配置金属过滤器

7.全自动砂滤过滤器：1套，内填多重滤料，带时间控制全自动/手动反冲装置，罐体规格2162

8.全自动除氯（活性碳）过滤器：2套，内填碘值≥1000的椰壳酸洗的活性炭等滤料，带时间控制全自动/手动反冲装置，罐体规格2162，在最大处理水流量条件下，炭吸附罐具备≥5分钟的空罐接触时间

9.全自动软水器：1套，罐体规格2162。内填树脂等滤料，带流量型控制全自动/手动的反冲/再生装置，软水缓冲水箱由浮漂控制，防止溢水；罐体结构为圆柱体双层SUS304不锈钢，容积≥200L；溶盐箱容积≥200L

10.每个过滤罐设有旁路装置，在出现故障时，可启动旁路装置，保证供水

11.水处理系统夜间自动待机模式下不消耗市政水，做到节水节能安全高效

12.一级反渗透8040反渗膜及不锈钢膜壳3只，二级反渗透8040反渗膜及不锈钢膜壳2只，反渗膜为8040 耐高温膜系列

13.一级高压泵1只，规格：扬程133米，流量5T/H，二级高压泵1只，规格：扬程137米，流量3T/H；

14.在夜间或无治疗时，对反渗透膜表面及输送管道进行反渗水自动循环冲洗，保证反渗水无死腔定期流动，防止生物膜的产生

15.≥10英寸真彩液晶触摸屏人机触控界面、PLC控制，参数设置方便，具有中文显示菜单、多级菜单式选项操作，系统具有高稳定，高可靠，抗干扰强；操作系统对操作人员的操作权限分级管理，并具有防止误操作提示文字框有效防止误操作，系统运行控制采用三重保障方案。极端情况下：触摸屏损坏，PLC可独立控制设备工作；极端情况下，可启动手动控制应急预案

16.具有自我诊断、运行检测、状态控制、测量显示、文字提示、指示灯显示及实时报警功能；故障信息的记录和存储功能，将机器各元件的运作情况和报警记录并存储方便操作人员查询，实时跟踪显示系统的运行状态

17.模组化的设计理念，主控单元，一级反渗透，二级反渗透均为独立模组。反渗透一级、二级模组水路管路连接采取医用SUS304不锈钢，并采取激光焊接方式

18.控制及信号采集电器部件全部采用低压电源 24V双路供电

19.反渗透装置高压泵均采用缓冲启动控制，设备全部使用电动阀防止水锤的发生，完成全自动运行

20.采用全自动多路阀控制，实现全自动冲洗维护，开关机时对反渗膜浓水侧采取低压大流量冲洗（冲洗流量≥8.0m³/h，压力≤0.4Mp，时间≥10min)，能实现夜间模式下对反渗膜内外两侧均进行纯水泡膜，并可对反渗膜采取高频脉冲式冲洗模式

21.夜间模式下实现对一级反渗透管路、二级反渗透管路、主机循环管路、透析中心主循环管路的四循环分别单独冲洗流程，保障循环管路内部定时冲洗，避免细菌粘附管壁造成不可逆的循环管壁污染问题

22.消毒程序可实现对一级反渗透管路、二级反渗透管路、主机循环管路、透析中心主循环管路分别进行单独消毒设置

23.可自设定自动开/关机时间使设备全自动运行、自设定自动夜间模式；并有自动/手动控制系统，可一键转换

24.应急控制方式：可实现一级反渗透模组独立工作、二级反渗透模组独立工作，应急模式设置可一键完成，无需安装短接腔，电动阀自动调整，避免人为误操作

25.设备具有全自动管道热消毒，过膜热消毒和化学消毒功能，在热消毒模式下，对透析室管路无死腔消毒，加热温度不低于85℃循环，可利用热消毒水箱对输送管路采取柠檬酸加热消毒，环保、安全，消毒效果更佳；多种消毒方案可以根据需要任意组合，热消毒模式下可设置自动消毒程序，支持一键式热消毒功能，可轻松完成主机系统消毒工作

26.低温补偿功能：当在透析过程中原水温度低于15℃时可实现对软化水进行加温，提高产水效率避免因低温导致的产水不足问题。

27.具备热交换系统，保持85℃高温杀菌30min以后让管道内反渗水急速降温，通过急剧的热与冷变化促使细菌的凋亡

28.提供远程监控平台，实时显示水质状态，显示主要耗材的使用时间，使用状态等相关参数。可通过手机、电脑、PAD等设备远程监测水机运行状态

29.全流程智慧监测系统：监测源水，一级产水流量，二级产水流量，进水电导率测量值，出水电导率监测值，温度显示和记录，原水进水压力，控制器状态，砂滤罐压差监测，砂滤罐反冲记录，碳罐压差监测，活性炭反冲记录，树脂罐压差监测，树脂罐再生状态监测，一级反渗透产水状态，二级反渗透产水状态，等27项水处理设备数据检测指标

30.临床可以按照《血液净化标准操作规程（2021版）》要求导出《水处理系统日常检测记录单》，27项水处理设备检测指标均可通过液晶屏实现数字化显示，并可显示每一单个数据的趋势变化曲线；实现临床对水处理设备各部件的工作状态实时了解和记录，同时具有实现储存10年内数据的功能

31.反渗水循环管路采用高品质PEX—C材质系统无死腔设计，保证反渗透主机和输送管道中的水循环流动，避免微生物污染风险；回水管路做变径工艺，以实现回水流速≥0.42m/S。防止循环管路生物膜的产生

32.水处理循环系统的所有透析机出水口均配备文丘里+小循环装置

（三）产品配置要求：

| 预处理系统 | 变频原水泵1个，砂滤罐1个，碳滤罐2个（活性炭，碘值＞1000），树脂罐1个，罐体均为：2162规格 |
| --- | --- |
| 反渗透主机 | 保温软水箱（200L/双层SUS304不锈钢加保温），膜壳（8英寸 SUS304不锈钢）5个，一级反渗透膜3支，二级反渗透膜2支，一级高压泵1个，2级高压泵一个，系统连接管、机架（SUS304不锈钢）压力表6个，压力变送器2个，电磁阀7个，电动阀三通阀2个，电动阀两通阀2个，流量计2个 |
| 热消毒系统 | 热循环泵1个，加热器2个，温度传感器2个，压力传感器2个 |
| 电控系统 | PLC，触摸屏，自动控制系统，电导率表2个，主要电气元器件（采用低压24V元器件），远程监控模组（软件系统+硬件系统），全流程监测模组（软件系统+硬件系统） |
| 透析管路 | 循环管路备件（不锈钢管件），保温材料，耐高温安全阀1个，文丘里+小循环系统（SUS304不锈钢+镀塑保温工艺），循环管路（PEX-C管） |

（四）质量保证期：不少于5年。

## 第9包  品目9-1  7人共览显微镜

（一）产品用途：

该仪器用于观察普通染色的切片；病理科多人示教及会诊，可满足≥7人镜下同时观察，可实现明场，偏光观察方式。

（二）产品技术参数：

1.主机：

1.1.1光学系统:无限远校正光学系统，齐焦距离≥50mm

1.1.2具有明场，偏光观察方式，满足≥7人镜下同时观察

▲1.1.3照明装置：高亮度LED照明，使用寿命≥60000小时

1.1.4光源指示器：机身具有LED环保光源指示器

▲1.1.5快捷拍摄按钮和物镜信息指示屏：主机机身自带快捷拍照按钮，物镜显示屏可以实时显示当前物镜倍数信息。

1.1.6机身具有LIM光强管理功能，每颗物镜都可以单独设定光强度。

1.1.7主机自带ECO节能模式，15分钟后无操作，主机可以自动关机达到节能目的。

▲1.2聚光镜：1X－100X摆出式消色差聚光镜

▲1.3物镜转盘：≥6孔，带简易偏光插槽

1.4调焦机构：同轴粗调焦/微调焦，调焦行程≥30mm，粗调焦≥9mm/转，微调焦≥0.1mm/转，微调焦刻度≥1μm，粗调焦移动扭矩可调，再定焦功能

1.5载物台：超硬防蚀铝涂层表面,定位式载物台手柄，手柄高度和松紧度均可调节

▲1.6三档三目镜筒：视野数≥25mm

1.7主机目镜：大视野目镜10X，视野数≥25mm,双目屈光度可调节

1.8物镜：

1.8.1平场消色差物镜2倍（N.A.≥0.06，W.D.7.5mm）

1.8.2平场半复消色差物镜4倍（N.A.≥0.13，W.D.17.1mm）

1.8.3平场半复消色差物镜10倍（N.A.≥0.30，W.D.16mm）

1.8.4平场半复消色差物镜20倍（N.A.≥0.50, W.D.2.1mm）

1.8.5平场半复消色差物镜40倍（N.A.≥0.75，W.D.0.66mm）

1.8.6平场消色差物镜100倍油镜（N.A.≥1.25，W.D.0.2mm）

1.9共览部分：

▲1.9.1共览图像：共览装置并列成直线型，每个观察口可保持亮度高度均一，镜下视野与主机镜下视野方向一致。

▲1.9.2共览指针：主观察者位置，装置LED指示针可360°旋转，至少保证红、绿两种颜色可随意改变，指针亮度可调；能够进行灵活自由的移动。

1.9.3共览支撑结构：采用大底座支撑结构；每个立柱都带关节调节装置，自动适应支撑桌面的水平变化，确保系统光路稳定。

1.10 配备偏光装置：起偏器和检偏器

2 .图像采集系统

▲2.1 传感器：芯片尺寸≥1英寸

2.2  物理有效像素：≥2000万像素

2.3  像元尺寸：≥3.3μm x3.3μm，内置图像处理芯片，数据接口：USB3.0，高速 ≥5GB/S，

2.4软件包含用户管理、权限分配及审计追踪功能，本软件系统可以多种格式，多种时长方案对动态图像进行即时拍摄，定时拍照，实时拍照和录像。功能模块包括图像处理、颜色控制、荧光处理（实时荧光合成）、直方图、图像设置、静态图像处理、测量八个功能模块可对静态动态图像进行参数设置，测量绘制，可支持多方面图像处理。

2.5 电脑配置：cpu：≥i5处理器；内存：≥8G；显示器：≥23英寸，硬盘：≥1T ,独立显卡≥2G。

2.6  70英寸高清显示器，且可实现一键投屏幕功能

（三）产品配置要求：

1.研究级生物显微镜主机                              一台

2.物镜2X、4X、10X、20X、40X、100X                 各一个

3.相机                                              2个

4.共览装置                                         一套

5.台式电脑                                         一套

6.高清大屏幕显示器                                 一套

7.共览配套桌椅                                   一套

（四）质量保证期：不少于6年。

## 第10包  品目10-1  吊桥

（一）产品用途：及时为患者提供生命所需的气体支持。为患者抢救及监护提供电力支持，为科室后续的智能化控制提供网络支持。

（二）产品技术参数：

1. 医疗柱主体采用6005高强度铝合金型材，加工级别T6。（提供型材报告）

2.桥梁单个滑车承重≥165Kg，托盘承载重量≥80Kg，带抽屉的托盘承载重量≥50Kg，抽屉承载重量≥20Kg。（提供具有CMA资质的医疗器械检验机构的检验报告）

3.箱体的滑车移动距离≥500mm。（提供具有CMA资质的医疗器械检验机构的检验报告）

4.滑车滚动轴承与横梁导轨槽无间隙，箱体通过滑车移动时晃动量小。（提供权威第三方检测报告）

5.滑车下方安装不锈钢边轨，推拉滑车时有很好的受力点且可以支持扩展第三方产品，如电子床头卡等。（提供实物照片证明）

6.箱体旋转角度≥340°，旋转轴承承重≥300Kg，旋转≥10万次。（提供权威第三方检测报告）

7.托盘、输液杆支架、显示器支架等安装在箱体突出的固定柱上，不可以使用内嵌槽。（提供实物照片证明）

8.功能箱体多边形设计大于五边，有两边作为专用的线缆收纳。（提供实物照片证明）

9.托盘为高强度铝合金材质，采用模具一体挤压成型无拼接，托盘整体厚度≥20mm。（提供托盘横截面照片证明）。

10.横梁区域的线缆可以有序的收纳在坦克链内，保证气管、电线跟随滑车移动时，不相互缠绕打结。（提供实物照片证明）

11.电源采用双排五插插座，单面箱体排列4个五插插座，占用的面板长度不超过20cm，使得箱体在有限的长度下能提供更多的电源支持。（提供实物照片证明）

12.气体管路：医用气体管路，三层管设计，内层为食品级材料，中间层为聚酯线加强层，外层为耐磨损PVC材质，通过生物相容性检测（如为进口产品，需提供气源管进口报关单，如为国产产品，需提供生物相容性检测报告）

13.箱体外壳防火，防火等级要求达到UL94-V0或同等级别。（提供权威第三方检测报告）

14.表面采用环保粉末喷塑处理，粉末通过抑菌检测。（提供粉末抑菌权威第三方证明文件）

15.气源：

15.1要求所有气体插座和接头，具有Standby (原位待接通状态)功能，可带气维修。

15.2各种气体插座均为不同颜色和不同形状。

15.3插座插头可保证≥5万次插拔。

16.箱体长度≥130cm

17.电源插座：五插电源插座16个（AC220V，10A）

18.气源终端：氧气≥4个、空气≥4个、负压≥2个

19.等电位端子≥2个

20.网络接口≥4个

21.托盘≥3个，其中1个带抽屉

22.双支臂输液杆≥2个、网篮≥2个

（三）产品配置要求：

功能箱体 1个，网络终端 4个，电源终端16个，气源终端10个，单托盘2个，

带抽屉托盘1个，网篮2个，双关节输液杆2个

（四）质量保证期：不少于6年。

## 第11包  品目11-1  食管PH-阻抗监测系统

（一）产品用途：由医师对患者食道的 pH 值和阻抗值进行检测。

（二）产品技术参数：

1、基本要求

该产品在医疗单位使用，由医师对患者食道的 pH 值和阻抗值进行检测。

2、技术和性能参数

▲2.1、选择导管类型  可选择1通道 pH、2通道 pH、1 通道pH/Z 或者 2通道 pH/Z。

▲2.2、pH 采样率     1秒/个至10秒/个可调

▲2.3、采样精度      ≥0.1pH

▲2.4、检测时长      pH及pH-Z均可从 1 至 48 小时，可选择检测时长。

2.5、pH 校准水平    选择缓冲液的首选 pH 校准顺序。  pH 4.0–7.0（首先 pH 4.0，然后 pH 7.0）或者 7.0–4.0（首先 pH 7.0，然后 pH 4.0）两种可选。

▲2.6、pH值测量稳定性  在24小时的使用时间内，pH值稳定性≤0.3.

▲2.7、阻抗测量范围及误差  可测量范围200Ω至10kΩ ，误差≤5%

2.8、显示记录的pH   检测过程中，记录的 pH 值是否可见可选（是或者否）。

2.9、显示屏背景光    持续时间0 至 50 秒可调。

2.10、显示屏亮度     亮度4 至 7可调。

2.11、对比度         1 至 10可调

2.12、日期           日期格式（MM-DD-YYYY 或者 DD-MM-YYYY）可选择。时间格式：在 12 小时（HH:MM am/pm）与 24 小时（HH:MM）时间格式之间可选择。

2.13、患者识别 ID号  开始检测方案中包括患者ID可选， 患者 ID 长度：0-10位可选。

▲2.14、储存容量：≥256MB（完全数据）

2.15、电池：2xAA 1.5V

2.16、备份数据储存：快速闪存，无电池数据保存10年

2.17、事件按键：≤4个按键（进食，用药，睡眠，症状发生）

2.18、耗材为原厂生产，包括 4.7 French 和 6.4 French 两种直径，分成人、儿童、婴幼儿专用，有单/双通道pH、单/双通道pH-Z。

3、系统功能：

▲3.1、软件功能  可显示Blue-Z 阻抗轮廓图，pH 曲线图，阻抗曲线图，叠加图等多种显示模式。

3.2、软件模块  可以自定义设置，以更好地满足您的 pH 和 pH-Z 分析。

3.3、上传模式  pH 或 pH/ 阻抗的时间曲线图显示上传的数据。

▲3.4、显示模式 主显示以两种显示模式显示案例：等值线或迹线模式。

3.5、概况显示 阻抗与pH值概况显示在时间条中显示了测量的空间分布，还包括用于设置解剖标志物的标记。

▲3.6、最新软件具有“MNBI”平均夜间基线阻抗功能

3.7、图像缩放功能 可变

3.8、具有屏幕上自动分析功能

（三）产品配置要求：

便携式PH值及阻抗检测仪         1台

阻抗仪专用分析软件               1套

校准台                           1套

PH校准液                        1套

计算机系统                       1套

彩色打印机                      1台

一次性测量电极导管              5根

（四）质量保证期：不少于5年。

## 第12包  品目12-1  等离子双极电切电凝系统

（一）产品用途：对软组织进行汽化、切割、消融、凝血、剥离和血管闭合等操作等外科手术。适用于泌尿外科经尿道前列腺等离子切除术、经尿道膀胱肿瘤电切术等。

（二）产品技术参数：

一、低温等离子体多功能手术系统设备参数

▲1．主机界面采用一体化全触屏式智能操作，≥7.0英寸LED液晶显示屏。

2．触屏界面同时具有：汽化切割、消融凝血显示模块；设备具有两种等离子切割模式可调 即：超脉冲等离子切割模式、动能量等离子切割模式；两种电凝模式可供调节使用；功率≤300W. 工作档位1-9档可调。

▲3.主机具备2种工作频率：汽化切割输出频率≤100KHz；凝血消融输出频率≥450KHz。

4．主机工作时可在界面精准显示临床所需工作功率值大小。

5．主机采用全智能数字控制电路，应具备以下功能：

5.1主机工作可提示工作能量输出状态；

5.2全时实施数字智能化程序控制，如果达到手术最佳治疗状态时，主机能通过等离子刀头反馈负载的工作信息并自动调整阻抗和能量的输出，防止过度治疗和温度上升；

5.3具有各种手术刀头识别和保护功能、根据插入刀头的不同自动输出不同的功率，不用频繁调节功率和阻抗区间，使操作更加方便、快捷、安全；

6．使用高压反侦测数字技术，用软件可以控制硬件电路中1UA的漏电流对应到治疗档位，保证安全范围和远期的治疗效果。

7．具有自动检测刀头和附件连接功能,具有故障自动检测显示和报警提示。

8．使用双脚踏控制,防水等级IP×8

9．治疗温度：低温微创、安全、精确，40-70℃范围内完成对软组织的汽化、切割、消融、凝血、剥离和血管闭合等外科手术。

10．主机尺寸（±3mm）：410×405×150mm。

▲11．低温等离子体多功能手术系统电击防护：I类，CF型

12．等离子体手术刀头刀头有单独的注册证

▲13．等离子体手术刀头有无菌一次性使用和重复使用，两个系列类别可选择。

14．主机可以自动识别控制刀头的功率、档位、无需反复调节。

15．等离子体手术刀头具有粗环、细环、针状、球状和经皮肾经下止血刀头等多种治疗刀头可供选择。

二、双极电切镜参数

1.内窥镜：规格尺寸4mm×300mm（±1mm），视像角为30°

2.具有被动式电切镜工作手件。

3.工作外鞘为26Fr。

4.工作内鞘为24Fr，可360°旋转。

5.有单鞘进水接头，遇尿道狭窄时可实施单鞘手术。

（三）产品配置要求：

| 序号 | 名称 | 规格尺寸 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温等离子体多功能手术系统 | 台式 | 1 | 台 |
| 2 | 等离子体手术刀头 | 细环 | 1 | 把 |
| 3 | 光学内窥镜 | 30° | 1 | 支 |
| 4 | 被动式操作器 | 被动式 | 1 | 件 |
| 5 | 工作内鞘 | 24Fr | 1 | 支 |
| 6 | 工作外鞘 | 26Fr | 1 | 支 |
| 7 | 冲洗器 | / | 1 | 件 |
| 8 | 单鞘进水接头 | / | 1 | 只 |
| 9 | 双功能脚踏控制板 | 防水 IP×8级 | 1 | 只 |

（四）质量保证期：不少于6年。

## 第13包  品目13-1  刨削系统

（一）产品用途：电动骨组织手术设备主要用于单侧双通道脊柱内镜（UBE）手术，同时可兼顾应用于椎间孔镜手术、脊柱开放手术、MED手术、显微手术等手术中对人体骨组织和（或）软组织的磨削处理等

（二）产品技术参数：

设备整体要求：

▲1.主要配合开展单侧双通道脊柱内镜（UBE）手术，对骨组织的磨削处理, 主机尺寸≤250X250X120mm，液晶屏显示，输入功率≥200VA。微电脑控制系统，手柄、脚踏连接故障诊断功能，转速可调。

▲2.动力控制系统，手柄、脚踏连接故障诊断功能，转速可无极调速，可高压灭菌。用于椎间孔镜手术的手柄，直径≤22mm,长度≤130mm，转速≥28000r/min,可高压灭菌，需提供证明材料。

▲3.具有往复安全磨钻、磨铣刀磨除骨组织,不损伤神经，具有单手推拉自锁限深调节功能，调节范围≥20mm，刀头工作转速≥28000r/min。

（三）产品配置要求：

1.可以和任何品牌的脊柱内镜产品系统兼容。

2.具有软组织保护功能。

3.具有镜下偏心调节功能。

4.具有刀具限深调节功能。

（四）质量保证期：不少于6年。