标的1：多通道输注工作站

1.输注工作站

▲1.1单个多通道输注工作站支持最大通道数≥16。
1.2输注泵和输液工作站之间支持无线连接。

1.3防尘/防液体保护等级：≥IPX4。

1.4可外置触摸显示屏，可远程调节、修改工作站输注泵参数。

2.注射泵

2.1可自动识别注射器：包括规格为1ml、2ml、3ml、5ml、10（12）ml、20 ml、30 ml、50（60）ml等标准注射器。

2.2速率范围满足：0.01～2300ml/h，注射精度：≤±2.0%。
2.3触摸显示屏≥7.0英寸。
2.4锂电池续航时间≥8h。
3.输液泵

▲3.1流速范围满足：0.10～2300.0mL/h,输液精度：≤±4.5%。
3.2具备输血功能。

3.3具备输肠内营养功能。
3.4能够存储、回放≥5000组历史信息记录。
3.5防尘/防液体保护等级：≥IPX4。
4.配置清单（单套）：

4.1输注工作站（含加温器）：1台

4.2注射泵：5台

4.3输液泵：3台
标的2：单腔体外临时起搏器

1.起搏模式：AAI，AOO，VVI，VOO；
2.其他起搏模式：快速心房起搏（RAP）；
3.起搏频率：30～200ppm；
4.RAP频率：80～800ppm；
5.输出波形：恒定电流-方波；
6.输出脉冲幅度：0.1～25mA；
7.脉冲宽度（固定）：1.5ms±10%；
8.感知灵敏度：0.4～20mV；
9.输入阻抗：≥40000Ω；
10.空白期设置范围：
10.1起搏发生后：200ms  +5/-30ms；
10.2感知发生后：120ms  +2/-30ms；
11.频率上限（非RAP）：≥230ppm；
12.感知灵敏度：2.0mV，RAP频率：320ppm；
13.具备屏幕显示功能；
14.显示参数包含：心率、心室输出、模式、电池状态；
15.具备心室起搏感知指示灯；
16.具备开机自检功能；
17.电池使用寿命≥7天；
18.取出电池后的运行时长≥30s（频率最高为80ppm，输出最大为10mA，背光已关闭条件下）；
19.具备空白期自动反应功能；
20.具备噪声反应功能；
21.安全性：电除颤保护、静电保护。
标的3：除颤监护仪

1.具备监护、自动除颤（AED）、手动除颤和同步电复律功能；
2.除颤波形：双相波，能量0-300J可调，能量档位≥20档；
3.最小起始能量≤1J；
4.除颤模式下可预设以手动除颤模式启动或以自动除颤（AED）模式启动；
5.具备3导ECG监护功能，包含成人、儿童、新生儿模式；
6.具备彩色屏幕，尺寸≥7.0英寸，可同屏显示≥4道波形；
7.具备屏幕快照功能，截取事件时间≥18秒；
8.电池：可充电锂电池，满电情况下最大能量除颤≥100次，监护≥4小时；
9.电池上具备剩余工作时长显示；
10.具备成人/儿童一体化体外除颤手柄，手柄具备打印按钮；
11.具备成人一体化体内除颤手柄；
12.具备CPR反馈功能，能实时显示按压深度和频率信息；
13.具备USB数据读取/导出功能，机身最大内存≥2G；
14.具备全中文CPR及抢救事件分析回顾软件系统；
15.具备起搏功能，模式：固定和按需；
16.具备起搏暂停功能，起搏率及起搏电流步进≤2ppm/mA。

17.配置清单

17.1除颤仪主机：一台

17.2充电电池：一块

17.3成人／儿童一体化体外除颤手柄：一副

17.4成人一体化体内除颤手柄：两副

17.5电源线：一根

17.6多功能电缆线：一根

17.7 3导联心电导联线：一根

17.8打印纸：一本

17.9使用说明书：一本

17.10导电膏：一管
标的4：手术无影灯

1.LED手术双母无影灯，灯盘侧面配备把手，把手数量≥2个；
2.手柄可适应各种消毒方法，高温灭菌不变形；
3.偏置式消毒手柄；
4.手柄上可旋转部位≥2个（对应不同的功能操作），可实现色温、光斑、照度、内镜模式、深腔模式等各功能的调整操作；
5.亮度：单灯≥160,000Lux；
6.每个发光单元配备独立LED透镜，透镜尺寸≥6cm；
7.亮度调节范围≥5档；
8.色温：3750K～4700K可调，调节档位≥4个；
9.医生头部温升≤0.5℃；
10.色彩还原指数Ra≥95；
11光柱照明深度≥1100mm；
12.光斑尺寸：20cm～32cm连续可调；
13.LED使用寿命≥60000小时；
14.具备总工作时间显示功能；
15.灯头直径：单灯≥70cm；
16.灯盘设计可降低风阻，湍流度≤25%；
17.单灯头具有LED模组≥40个，每个LED模组均为独立的发光单元，可对单个LED电源控制模块进行维护；
18.灯头总功率：单灯≤80W；
19.具备腔镜、深腔、普通三种照明模式，三种模式可以一键切换；
20.配置无影灯操控面板；
21.配置清单  

21.1天顶系统 2套 
21.2延长型单臂中央轴 2根 
21.3弹簧臂 2根 
21.4灯头（可变色温，含可消毒手柄）2套 
21.5变压器 2个                                                 
标的5：射频消融仪

1.工作频率：460kHz±5%；

2.电导率监测； 
2.1可通过电导率监测手术器械的负载阻抗；
2.2电导率监测范围：0～30ms；
2.3电导率显示误差：≤10%；
▲3.具备报警声音设备射频输出时应有声光提示，且能区别报警声响；
▲4.具备实时显示消融能量功能；
5.支持线性消融能量输出；
6.具备手动停止功能；
7.具备独立的能量发生器模块和能量分配器模块；
8.具备阻抗超限报警功能；
9.具备定时自动停止功能。

10.配置需求
10.1主机：1台
10.2转换器：1套
10.3脚踏开关：1套
10.4电源线缆：1套
标的6：医用放大镜

1.重量：≤35g（平光镜片）；

2.视野：≥20cm(@WD=45cm)；

3.放大倍数：≥2.5X；

4.景深范围：15-20cm；

5.工作距离：30-65cm；

6.镶嵌式放大镜，可提供量身定制服务；

7.树脂镜片，纯钛镜架。

8.配置清单：

8.1医用放大镜主体*1

8.2防护镜盒*1

8.3调节螺丝*1

8.4备用鼻托*1

标的7：医用头灯

1.采用 LED 光源，使用寿命≥50000h；
2.亮度调节：25%～100%，≥四档可调；
3.照度：12000lux～50000lux(灯头距离工作区域300mm 处)可调；
4.显色：Ra≥80；
5.色温：5000～6500K；
6.照明光斑直径：80±5mm；
7.灯头角度调节范围：垂直方向≥±45°，水平方向≥±45°；
8.可充式锂电池：≥7000mAh，满电最高亮度档位工作时间≥8小时。
