（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 包名称 | 设备名称 | 数量（台/套） | 单价最高限价（万元） | 分包最高限价（万元） | 是否允许进口 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4K内镜系统 | 4K内镜系统 | 1 | 80 | 80 | 否 | 单一产品采购包 |

## 03包：4K内镜系统

1.摄像主机

▲1.1可处理和输出最高分辨率≥3840×2160@60Hz的视频图像，逐行扫描。

1.2可设置亮度、饱和度、锐度、降噪及对比度。

1.3手术模式多种可选，具备自定义模式。

1.4具有白平衡调节功能。

1.5具有快速消光处理技术，可消除光晕、眩光。

1.6具备USB接口，可导出图像和视频。

1.7视频输出端口：DP、HDMI、DVI。

1.8电气安全：CF-1类，可应用于心脏设备。

2.摄像头

2.1 CMOS传感器，分辨率≥3840×2160。

▲2.2自定义功能按键≥3个，可预设功能包括白平衡、截图/录像、亮度调节、手术模式切换。

2.3防水等级：≥IPX7，可浸泡、冲洗消毒和清洁。

3.内窥镜冷光源

3.1光源：LED，使用寿命≥20000h。

3.2色温：5500K±500K。

3.3显色指数：≥90。

3.4最大输出总光通量：≥500lm。

3.5最大照度≥200000LUX，光源亮度可调。

▲3.6具备过热自动保护功能。

4.导光束

4.1直径≤4.8mm，长度≥3000mm。

▲4.2导光束可高温高压灭菌。
5.关节镜（肩关节）

5.1采用蓝宝石镜面，多重镀膜光学系统。

▲5.2有效景深范围：3～80mm。

5.3视场角105°。

▲5.4角分辨力：≤3.0C/（°）

5.5视向角：30°。

5.6最大插入部外径 ≤4.0mm。

5.7工作长度≥175mm。

▲5.8可高温高压或低温等离子灭菌。

6.关节镜（踝关节）

6.1视场角：≥75°

6.2视向角：30°

▲6.3工作长度：≥155mm。

6.4插入部外径≤2.7mm	。

6.5有效景深范围3~100mm。

▲6.6可高温高压或低温等离子灭菌。

7.配套镜鞘（肩关节）

7.1穿刺针1支。

7.1.1三角锥形。

7.1.2最大插入外径：4.2mm±0.2mm，工作长度≥180mm。

7.2闭孔器1支

7.2.1顿头

7.2.2最大插入外径：4.2mm±0.2mm，工作长度≥180mm。

7.3穿刺针套管1根。

7.3.1插入外径：≤6.0mm。

7.3.2器械孔道最窄处内径≤4.2mm。

7.3.3工作长度：≥140mm。

8.配套镜鞘（踝关节）

▲8.1直径≤4mm，工作长度≥155mm，穿刺锥直径≤2.7mm，工作长度≥160mm	。

8.2锁止性能，鞘套锁卡定位安全，可靠。

8.3密封性能，水阀密封性能良好，用水压法检测，在1min内渗水不超过5滴。

9.椎间孔镜

9.1采用蓝宝石镜面（抗划伤、划痕）。

▲9.2所获得的图像景深大、有效景深范围：5mm-80mm。

▲9.3高清光学内窥镜，分辨力高，清晰度高，视场中心角分辨力≥1.3C/(°）

9.4拥有多重镀膜（抗反射）光学系统，光学玻璃，最佳显色性，色彩逼真、图像明亮高对比度。

9.5采用照明光纤，照明均匀。

9.6不锈钢外壳无涂层，对人体无害、使用寿命长。

9.7可低温等离子灭菌或浸泡消毒。

9.8不锈钢外壳,有两个灌冲通道和一个工作通道。

9.9工作长度：≥180mm。

9.10视场角：80°；视向角，30°。

10.监视器

10.1彩色液晶显示器≥30英寸，分辨率≥3840×2160。

10.2最大亮度：≥1000cd/m2

10.3最大对比度：≥1400：1

11.台车

11.1层板≥4块（含底板），高度可调。

11.2万向轮，前轮为带刹车脚轮。