妇产医院医用设备购置03包简要技术需求

（二）具体要求

03包：全自动染色体滴片仪

1.设备用途：主要用于外周血、羊水、骨髓、绒毛组织细胞等悬浮细胞及染色体样本的制备，以及外周血细胞微核、染色体畸变分析样本制备。

#2.支持自动制片功能：自动安装脱卸移液枪头，自动进行混样、取样和滴样等功能。

#3.支持自动取放载玻片功能，配备传感器，可实时检测载玻片取放状态。（需提供载玻片检测传感器实物照片）

#4.批处理载玻片数量：≥200张。

5.制片方式支持干片法、湿片法、喷膜法滴片，具备自动染色体分散功能：分散温度、湿度、气流稳定可调。

6.染色体分散室至少满足1～3滴/载玻片，滴片高度可调，分散仓中温度控制范围：20-40℃，湿度控制范围：40%～65%RH，分散时间：≤1min。

#7.集成玻片条形码打印功能，支持自动识别条形码、自动比对载玻片和样本条码。（提供条形码打印机实物照片、系统内部扫描玻片条码、扫描样本管条码的扫描模块实物照片）

- 支持自动取放载玻片功能，配备传感器，可实时检测载玻片取放状态。

9.自动玻片转移：制片完成的玻片可以通过传送机构自动转移到染片模块中，无需人工转移。

10.集成冷藏冰箱，温度范围0-8℃，可保存剩余样本。

11.废气处理：配置废气吸附装置，可有效消除甲醇和乙酸等有害气体。

12.显示器≥12英寸电容触摸屏。

#13.配置远程控制和协助模块，具有远程监控、维护、程序升级和操控仪器功能。具有在线报警提示，及时发送报警信息。

14.设备信息接口：供应商需根据采购人技术要求与第三方系统开发公司进行沟通，免费完成与采购人HIS系统、超声图文系统、PACS等系统的双向数据接口连接，实现双向数据共享，达到采购人数据传输与信息共享标准，并承担需要支付给第三方软件公司的接口费用。

15.配置清单

15.1主机：1台

15.2玻片条码打印系统：1套

15.3样本冷藏设备：1台

15.4生理盐水桶：1个

15.4纯水桶：1个

15.5废液桶：1个