# 采购需求

- 采购标的

| 包号 | 序号 | 维保设备名称 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | DSA设备Artis zeego/160513 | 1 |
|  | 2 | DSA设备Artis zee biplane/154151 | 1 |
|  | 3 | 移动C型臂设备 Cios Spin/50313 | 1 |
|  | 4 | 3.0核磁设备Verio/40483 | 1 |
|  | 5 | 移动C型臂设备ARCADIS Orbic/20581 | 1 |
|  | 6 | 回旋加速器Cyclotron/3600200-00-0001015 | 1 |

二、商务要求

1.服务时间和地点：

1.1服务期限：1年

1.2服务地点：首都医科大学宣武医院指定地点

2.付款条件：详见第六章拟签订的合同文本

三、技术要求

# （一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

本次招标是“MRI、DSA、回旋加速器及大孔径CT等维保服务购置项目”，投标人应根据招标文件所提出的服务要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

投标人所提供的服务应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准要求。

# （二）服务内容及要求

1.拟购服务设备明细

| 序号 | 维保设备名称 | 数量 | 安装日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSA设备Artis zeego/160513 | 1套 | 2014/5/19 |
| 2 | DSA设备Artis zee biplane/154151 | 1套 | 2014/5/19 |
| 3 | 移动C型臂设备 Cios Spin/50313 | 1套 | 2021/5/10 |
| 4 | 3.0核磁设备Verio/40483 | 1套 | 2010/6/24 |
| 5 | 移动C型臂设备ARCADIS Orbic/20581 | 1套 | 2008/9/4 |
| 6 | 回旋加速器Cyclotron/3600200-00-0001015 | 1套 | 1999/8/9 |
| 7 | 配套工作站（syngo X-WP*2/Syngo.Plaza Single*1/MMWP*1 /syngo.plaza WS*1/RSA Advance*1/syngo.share*1） | 7套 | 2014/5/19*2 2017/8/20 2023/2/28 2023/3/2 2010/3/30 2023/2/21 |

2.维保服务要求

2.1维修响应时间：设备发生故障，电话响应时间≤30分钟，派工程师在24小时内到达维修设备现场。

2.2提供维修所需要的常规备件（优先选择原厂配件，如使用非原厂配件，需提供备件详细说明。维修设备时免费更换所有问题部件并负责备件的运输及退件的回运）。

2.3提供维修所需要的高值备件，如管球、平板探测器、高压油箱，冷头、线圈等高值备件更换服务、提供核磁液氦添加服务。备件更换响应时间在3个工作日内完成（优先选择原厂配件，如使用非原厂配件，需提供备件详细说明。维修设备时免费更换所有问题部件并负责备件的运输及退件的回运）。

2.4开机率≥95%（开机率：医疗设备用来治疗和诊断病人的使用率，按一年365天每天24小时计算，对于开机率低于95%的每一个百分点，服务合同期限将延长7个日历日），超出可保障年限设备除外。

2.5提供回旋设备水冷维修服务。

2.6提供24小时×365天提供电话技术支持服务，电汇响应时间≤30分钟内。

2.7提供升级服务，升级内容包括，安全升级、普通升级、最初级别升级。

2.8提供预防性保养服务，包含保养耗材更换、运输服务。

2.8.1DSA设备每年至少2次专业保养，要求对设备进行检测、调整、校准设备至出厂标准、清洁除尘更换损耗部件及保养耗材。

2.8.2核磁设备每年至少2次专业保养，要求对设备进行检测、调整、校准设备至出厂标准、清洁除尘更换损耗部件及保养耗材。

2.8.3回旋设备每年≥4次专业保养，要求对设备进行检测、调整、校准设备至出厂标准、清洁除尘更换损耗部件及保养耗材。

2.8.4移动C型臂设备每年≥1次专业保养，要求对设备进行检测、调整、校准设备至出厂标准、清洁除尘更换损耗部件及保养耗材。

2.8.5保养中需确认各项指标的技术指标及性能以适用的文字、表格、图片，记录设备保养前后的相关信息，出具书面签字报告。

2.9提供安全检查、质量保证服务。制定检查计划，记录机械安全检查、电气安全检查、记录检查结果

2.10合同期内提供≥3次维修技术或影像培训服务。培训形式可以是集中课堂形式或用户现场形式。

2.11供应商在全国或项目所在地具备备件仓库存储能力，且保证维保设备常用维修所需零配件的95%得到及时供应。

2.12合同期内为7台工作站提供维修服务。

2.13合同期内需按季度、年度提供设备管理分析报告（按每台设备）；设备出保前2个月对设备做全面性检测与评估，并出具相关报告工单。

2.14工程师要求：在项目所在地设有≥2个稳定专业维修工程师，且需要经过制造设备原厂厂家培训考核合格并颁发合格证书。维修工程师必须持有原厂设备厂家颁发的在有效期内的维系服务资质。投标文件中需提供培训合格证书复印件。

2.15在合同期内如申请服务设备拆机、报废等停止使用的，采购方提前一个月提出书面申请，可提前终止合同。维保费用余款将按照比例扣除。

2.16为核磁Verio提供1套高清弥散软件服务。

2.17为核磁Verio提供1套新沟通升级服务。

2.18上述所列内容均含在维保费合同金额内。