# 采购需求

- 采购标的

| 标的名称 | 数量 （套） | 最高限价 （万元） | 是否允许进口 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 脑磁图仪 | 1 | 2200 | 否 | 单一产品采购包 |

二、商务要求

（一）交货时间和地点：

1.交货时间：合同签订后90日内完成交货、安装、调试、培训、验收等采购人能够正常使用前的一切工作。

2.交货地点：采购人指定地点

（二）付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本

（三）包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

（四）售后服务：

1.整机质保期≥5年，终生维修，软件终身免费升级；

2.安装：卖方须在交货日期90天内到买方提供的现场开箱验货，免费安装、调试设备。

3.技术支持：免费提供设备使用手册、培训教材、应用资料等；长期提供技术服务支持。

4.维修响应时间：在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后须在2小时内作出回应，并在48小时内派员到达买方现场实施维修。

5.培训：免费提供设备到达现场后的应用培训，直至操作人员掌握为止。

三、技术要求

（一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购标的是北京安定医院脑磁图仪购置项目，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

- 需满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★2.1投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证加盖单位公章。

★2.2如投标人为代理商，所投投标产品为国产医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，还应提供制造厂商有效的医疗器械生产资格证明文件复印件加盖单位公章。

2.3投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。

- （二）具体要求

1.脑磁探测系统

★1.1探测器阵列通道数≥128通道

1.2冷却方式：无需液氦，常温工作

1.3探测器类型：原子磁力计双轴探测，具备同时检测垂直头皮和切向头皮方向的大脑磁场功能

1.4多通道工作无干扰：脑磁探测器可以在紧密排布状态下同步工作无串扰。

▲1.5探测器本底噪声：在全部带宽范围内≤15fT/Hz1/2

▲1.6测量信号准确度：≤±4%@10Hz

▲1.7幅频特性：≤±2%@10Hz

▲1.8系统带宽范围≥1-80Hz

▲1.9探测器动态范围≥2nT

1.10各个脑磁探测器工作状态具有硬件系统显示功能，无需拆卸脑磁系统外壳操作员直接可见

1.11信号采集系统最高采样率≥1kHz

1.12头部光学扫描系统扫描精度≤0.1mm

2.磁场屏蔽系统

2.1具备自带磁场屏蔽系统，无需额外屏蔽设施

2.2屏蔽系统孔径尺寸：≥790mm（直径）×2000mm（长度）

▲2.3磁场均匀区≥480mm（长度）

▲2.4磁场均匀区直流剩余磁场≤0.5nT

2.5具备无磁照明及监控

3.刺激系统

3.1视觉刺激系统：具备，频率≥120Hz，延时≤1ms

3.2大屏幕刺激信号观测显示器：尺寸≥55英寸

3.3听觉刺激系统：具备，双耳刺激延时≤5ms

3.4按键反馈系统：具备，左、右手各5个按键，延时≤2ms

3.5视觉、听觉刺激呈现延时波动≤±1ms

3.6无磁视觉刺激视力矫正套件1套，涵盖近视200度-800度，远视200度-500度，散光200度-500度

3.7体感刺激功能：电流强度0-60mA，脉冲宽度：75-300μs，脉冲频率1-120Hz

3.8刺激同步系统：具备，可对各刺激系统产生信号进行同步，并可调节触发电压阈值

3.9可扩展数据采集系统：≥16通道的电信号采集，可在采集软件中与脑磁信号实时同屏显示

4.检查床

4.1水平移动距离≥1800mm

▲4.2最大承重≥190kg

4.3推拉力＜100N

4.4制动力≥200N

4.5具备紧急停止功能

4.6具备起始及终点位置校准

5.软件系统

5.1脑磁数据采集模块

5.1.1具备患者创建、查询及浏览功能。

5.1.2具备静息态采集和任务态采集功能。

5.1.3具备在线数据平均功能

5.1.4具备独立探测器空间位置及增益调整功能

5.1.5具备不同脑区的探测器采集数据的切换观察功能

5.1.6具备多通道脑磁数据在线滤波功能

5.1.7具备在线坏道数据剔除功能

5.1.8具备单个探测器实时数据噪声密度谱（PSD）可视化和计算

5.1.9具备刺激信号自动识别功能

5.1.10	具备驱动控制光学扫描设备功能，可自动或手动裁剪出用于配准的区域

5.2数据后处理模块

5.2.1具有多模态数据导入功能：包括MEG、MRI的数据格式的导入。

▲5.2.2提供包括自动生成标准脑磁格式数据、环境空间降噪、梯度计降噪、时域滤波、提供数据质控与可视化检查，具备手动勾选伪迹切片和叠加平均统计分析的功能

5.2.3具有MRI与MEG空间融合能力：光学扫描数据与MRI数据的空间重建与预览，将光学扫描图像与MRI进行空间配准

▲5.2.4提供传感器空间的时域、频域和时频域的分析计算与可视化功能，包括有一维时序分析、 二维拓扑地形图分析与可视化、三维传感器空间拓扑地形图分析与可视化的高级功能

5.2.5具备癫痫数据时域图浏览、棘波标记、AI辅助棘波识别等功能

▲5.2.6具备源空间分析功能，可进行磁场分布目标源场点重建和溯源逆

5.2.7源空间溯源定位算法具备单一偶极子、MNE、Beamformer、DSPM等多种模型

6.脑磁兼容的脑电图系统

6.1具备脑磁和脑电同步采集功能

6.2通道数：≥64通道

6.3采样率：最高≥16kHz，全通道同时采样率≥4kHz

7.数据采集及处理工作站

7.1显示器尺寸≥27英寸

7.2显示器分辨率≥3840x2160

7.3内存≥64G

8.刺激工作站

8.1显示器尺寸≥27英寸

8.2显示器分辨率≥3840x2160

9.其他

9.1脑磁模拟器，具备标准偶极子位置≥32个，偶极子强度1nA.m-1000nA.m可调

9.2程控自动消磁系统，具备磁场屏蔽系统一键式消磁功能

9.3脑磁采集系统配备稳压装置，工作时间≥1小时

9.4工作站配备稳压装置，工作时间≥1小时

9.5配备打印装置

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.采购人收到货物后与中标供应商及时验收，中标供应商对货物实行三包（包修、包换、包退）。

2.中标供应商保证合同项下的设备在发货时无任何设计、材料或工艺上的缺陷，质量符合原出厂标准及本合同约定的要求。

3.中标供应商负责对采购人操作人员进行设备使用等方面的知识和方法培训，直至采购人的操作人员能独立熟练操作为止，中标供应商承担培训技师的薪资、差旅等全部费用。

4.中标供应商免费提供设备性能验证和质量控制校准的耗材等和与之相关的服务。

5.为落实政府采购政策需满足的要求：

5.1促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采 购货物为中型、小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

5.2监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

5.3促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

5.4鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.5鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

6.采购标的的其他技术、服务等要求：

6.1标注“★”指标为重要的技术指标，一项不满足将导致其投标无效。

6.2标注“▲”的指标为重要的技术指标，不满足将导致其在第四章评标标准中对采购需求的响应情况被扣除相应分值。

6.3对于技术规格中标注“★”和“▲”号的技术指标，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，其中技术支持资料指药监局备案的产品说明书或检测机构出具的检验报告（上文有特殊规定的从其规定）。如投标人技术响应与技术支持资料不一致，将以技术支持资料为准。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的风险由投标人承担。

6.3投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

6.4工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

6.4.1仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

6.4.2如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

7.验收标准

7.1中标供应商交付的设备，应符合国家标准、行业标准及本合同约定要求，符合医疗器械监督管理部门的相关规定，并能满足采购人的特别要求。

7.2验收时间：在设备抵达采购人指定地点后，采购人与中标供应商物流人员和中标供应商负责人现场共同验收，在中标供应商向采购人交付必需的医疗设备的有关文件、注册证明、技术资料和有关质量证明并经采购人验收合格后采购人与中标供应商双方验收人员及负责人应在验收单上签字认可。

7.3验收方式：设备自中标供应商交付，采购人、中标供应商双方负责人对设备实物外观进行开箱清点、检查验收，如果发现数量不足或在外观验收完成七个工作日内发现有质量、技术等问题，中标供应商应按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

7.4设备到货后，中标供应商应在接到采购人通知后七日内完成设备的安装调试工作。

7.5中标供应商负责交付现场的清理打扫及保存设备包装箱。