# 采购需求

一、采购标的

| 序号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 单价最高限价（万元） | 是否允许进口 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低温冰箱 | 2 | 8 | 否 | 否 |
| 2 | 低温离心机 | 4 | 20 | 否 | 否 |
| 3 | 低温冰箱 | 2 | 3 | 否 | 否 |
| 4 | 制冰机 | 1 | 1 | 否 | 否 |
| 5 | 单通道加样枪 | 2 | 0.2 | 是 | 否 |
| 6 | 电动单通道加样枪 | 2 | 1 | 是 | 否 |
| 7 | 心电图机 | 6 | 8.3 | 否 | 否 |
| 8 | 心电监护 | 16 | 6.5 | 否 | 是 |
| 9 | 除颤仪 | 1 | 7 | 否 | 否 |
| 10 | 超声波身高体重 | 2 | 1.8 | 否 | 否 |
| 11 | 血压计坐位 | 2 | 2 | 否 | 否 |
| 12 | 便携式血压计 | 3 | 0.25 | 否 | 否 |
| 13 | 输液泵 | 18 | 2 | 否 | 否 |
| 14 | 酒精检测仪 | 2 | 1.2 | 否 | 否 |
| 15 | 心脏安全性动态血压监测 | 24 | 2.1 | 否 | 否 |
| 16 | 全自动贴标仪 | 1 | 14.75 | 否 | 否 |
| 17 | 病床 | 78 | 0.27 | 否 | 否 |

二、商务要求

（一）交货时间和地点：

1.交货时间：合同签订之日起90日内完成交付。

2.交货地点：采购人指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）：详见第六章《拟签订的合同文本》

（三）包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

（四）售后服务和质量保证：

一）质保服务：

★1.承诺提供制造商原厂质保期≥三年。

三年质保指：经采购人或第三方检测、验收合格之日起的三年之内为质保。在质保内，任何由于质量原因或正常使用引起的故障及损坏，除人为因素损坏外，由厂家提供免费维修

2.设备出现故障，在接到用户通知后，随时解答问题，提供及时、迅速、优质的保修服务，保证设备所需的备品、备件和易损件为原厂全新件。

3.厂家不得加入维修密匙或不得收费提供。

4.厂家提供中文操作手册。

二）设备验收：

厂家提供详细的验收标准和验收手册。经采购人或第三方（计量、CDC及相关部门等）检测验收合格后开始计算保修期。因第三方检测不合格，不能签署合格证书，视为验收不合格，出现的一切后果由厂家负责。

（五）包装及运费：

货物运输符合的相关国际惯例，货物运达采购人指定地点所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

三、技术要求

（一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

本次采购是“研究型病房医用设备购置项目”，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★2.1投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证加盖单位公章。

★2.2如投标人为代理商，所投投标产品为国产医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，还应提供制造厂商有效的医疗器械生产资格证明文件复印件加盖单位公章。

★2.3允许采购进口的产品，若投标人所投产品为进口产品，须提供制造厂商授权书。

★2.4投标产品属于医疗器械的，若投标人存在上级代理商，还应提供上级代理商有效的医疗器械经营资格证明文件复印件加盖单位公章。

★2.5投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件加盖单位公章。（如适用）

（二）具体要求

标的名称1：超低温冰箱

1.内部容积：≥680升，≥2英寸冻存盒的存放数量：≥500个。

▲2.外部尺寸≤（H×D×W）：1985mm×865mm×980mm。

3.工作温度范围：-50℃～-86℃，微电脑控制，控制探头：不低于PT1000，工作温度设定点可调节。

4. 制冷系统：2台≥795W压缩机层叠制冷；空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到-75℃的时间≤16分钟。

5.制冷剂为完全无氟碳氢制冷剂乙烷（R170）和丙烷(R290)。

6.整机内置≥7个温度探头，全面监控超低温冰箱腔体温度、环境温度、热交换器温度、蒸发器入口温度、蒸发器出口温度、一级吸气管温度、二级吸气管温度等；其中≥5个温度探头的数据工程师可直接导出。

7.保温结构：25mm（±5mm）厚真空绝热板，结合环保、水发泡沫绝热材料。

8.具有≥4扇聚苯乙烯泡沫绝热内门，嵌入式磁铁门闩。

9.室温20℃断电时，空载的情况下从-80℃升温 -50℃的时间≥315分钟。

10.箱体结构：内外冷轧钢壁，高强度、耐刮擦的粉末涂层外壁。

11.配备≥3块不锈钢搁板,隔板数量可增加，可调节高度，最大承重≥90KG。

12.具有≥四点七层电加热式密封条，加热器嵌入门内。

13.具有工业级门铰链。

14.外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，外门可在≤1分钟再次单手轻松开启。

15.具有单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁。

16.冷凝器过滤网可拆卸，可水洗。

17.具有重型脚轮。

18.触摸按键屏：≥5.5英寸,面板上的图标直观显示冰箱运行健康状态、以及超温、门半开或电源故障等警报状态。

19.具有≥3位数密码，具有安全管理温度设置和报警设置功能。

20.控制面板具有设置运行温度和报警温度功能，具有温度过高警报测试功能，以及温度校准补偿功能。

21.控制操作面板高度：1.4m-1.5m。

22.控制面板具有屏幕防水功能。

23.温度数据和报警信号通信端口：配备RS485,4-20毫安输出端口及干接点          远程报警接口。

24.冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，运行分贝≤50dBA。

标的名称2：低温离心机

1.触控液晶屏≥7寸，可带手套直接操作，具有无线升级功能。

2.具有用户独立管理系统，具有各用户独立密码保护功能，具有各用户独立程序数据分开管理功能。

3.菜单式程序库，程序库存储量≥9999条。

4.能够单独查看运行记录，单条运行记录曲线可直接放大。

5.电子水平仪辅助安装调平。

6.具有≥9级加速功能，具有≥10级减速功能。

7.具有预约制冷功能，可根据工作日自由设定到达设置时间自动进入制冷状态。

8.振动传感器≥六轴，具有自动实时监测离心机运行状态功能。

9.转速、离心力、时间和温度可由用户输入，离心过程中可改变参数值。

10.计时方式：启动计时和到转速计时可选。

11.具有快速预冷功能：可在无样品情况下,将转子和整个腔体迅速降到设定温度。

12.具有瞬时离心功能。

13.具有系统智能节能功能：无工作自动进入最低功耗待机。

14.具有转子唯一身份ID功能，能够实现放入式静态识别，转子使用寿命智能统计。

15.具有USB插口。

16.具有自吸抗震门锁。

17.具有转子识别报警功能：过压欠压报警、电机超速报警、无转子信息报警、制动异常报警、通讯故障报警、寿命提醒报警等多种报警功能。

18.内胆材质316不锈钢；

19.最高转速：≥15500rpm；

20.最大相对离心力：≥26320xg；

21.转速精度：±10rpm；

22.最大容量：≥2000ml；

23.定时范围:1秒－99小时59分59秒。

24.温度范围：-20～40℃；

25.温度精度：±2℃；

26.噪音：≤55dB；

27.电源:DC220V，50/60 Hz；

28.功率：≤1200W；

29.尺寸 (宽×深×高):680mm×660mm×350mm（开门后高度860mm），±50mm；

30.净重：≤120kg；

31.水平转子：≥4×500ml。

标的名称3：低温冰箱

1.有效容积：≥530L，温度范围-10°C～-30°C可调节；

2.具有微电脑控制功能，具有显示箱内温度功能，显示精度：≤±0.1℃；

3.具有多种故障报警功能：包括高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警等；

4.具有多种报警方式：包括声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口等；

5.具有多重保护功能：包括开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等；

6.具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示：≥24小时；

7.具有碳氢制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂≤150g；

8.根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量；

9.具有碳氢高效压缩机；

11. 在设定温度为-30℃的特定环境中，冰箱内不同位置的温度差异要控制在3℃以内；

12.结构：立式双门，具有嵌入式双密封条，LBA整体发泡层厚度≥80mm；

13.具有内藏式蒸发器，金属喷粉内胆；

14.箱内搁架间距上下可调；

15.具有一体式门锁+锁鼻，即可一把钥匙一把锁，又可外加挂锁；

▲16.具有≥2个测试孔；

17.具有脚轮及底脚；

18.整机输入功率≤300W。

19.稳定运行噪音≤40分贝。

标的名称4：制冰机

1.具有连续制冰功能；

2.制冰量：≥50kg/24h；

3.储冰量：≥15kg；

4.冰型：不规则细小颗粒；

5.功率：≥380W；

6耗水量：≤3L/h；

7.具有压缩机制冷；

8.具有微电脑自动控制系统。

9.双螺旋挤压制冰方式，所制冰形为不规则的细小颗粒状，能渗入较窄空间。

10.具有冰满显示，缺水显示，制冷剂缺少显示，故障警告显示等保护性停机功能。

11.电源开关和功能指示灯置于机器前部。

12.主要零部件拆卸不需任何工具。

13.拉门式设计。

14.不锈钢外壳。

15.配置清单

15.1制冰机：1台；

15.2进水管：1根；

15.3排水管：1根；

15.4冰铲：1把。

标的名称5：单通道加样枪

1.用途：用于微量或少量液体的手动移液；

2.工作条件：室温条件；

3.设计符合人体工程学；

4.设备材料坚固耐用，耐高温抗腐蚀；

5.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌；

6.≥4位数字体积显示；

7.具备伸缩式弹性吸嘴；

8.具备密度调节功能；

9.最大量程的不准确度≤±0.6%，不精确度≤0.20%；

10.配置要求：单道可调量程移液器：100-1000 µl。

标的名称6：电动单通道加样枪

1.用途：移取及分装液体等；

2.工作温度：5℃～40℃；

空气相对湿度：10%～95%；

3.离子源：具备≥5种功能模式可直接通过选项盘选择；

4.显示屏：彩色液晶屏显示，具备≥9种语言；

5.具备导杆操作方式，操作运动方向与活塞运动方向一致；

6.具备弹性吸嘴功能；

7.下半支可徒手拆卸，整个下半支可高温高压灭菌；

8.具备用户调节功能，可根据实际情况调整移液器；

9.内置RFID芯片，可读取或添加数据；

10.具备多道移液器独立通道设计，每个通道可单独拆卸；

11.每个模式下至少可以自动保存最近10次的设置；

12.重量：≤160g；

13.锂聚合物电池，一次充电可加样≥100块96孔板；可通过充电器或在充电支架上充电；

14.最大量程：不准确度≤±0.6%，不精确度：≤±0.15%

15.电动移液器配置：

单道，0.5-10ml，多功能操作摇杆,适配10ml移液吸头。

标的名称7：心电图机

1.导联：12导联，15导联，18导联。

2.定标电压：1mV±1%

3.除颤保护：具有抗除颤保护功能；

4.滤波器：交流滤波器、肌电滤波器、漂移滤波器、高频特性；

5.频率响应：0.05～500Hz；

6.采样速率：≥8000/s/CH；

7.共模抑制比：≥100dB；

8.内部噪声：≤20µVp-v；

9.线性和动态范围：动态范围≥±5mV；幅度变化≤3%；

10.时间常数：≥3.0s；

11.耐极化电压：±550mV；

12.标准灵敏度：10mm/mV，允差±2%；

13.记录速度：5/6.25/10/12.5/25/50；

14.显示器：≥15英寸彩色可触摸操作显示器，高清晰度≥1020×765点，触摸屏标准键盘进行文字输入。

15.记录纸：210mm卷纸和折纸，卷纸和折纸都能使用。

16.检查方式：12导联检查、15导联检查、负荷后检查、心律不齐检查、R-R 测量检查。

17.检查增强方式：心向量、心室晚电位(LP)。检测出Brugada特征波形后，可以给出Brudaga风险报告，ACS 检查。

18.记录方式：自动记录、手动记录、回顾记录、心律不齐延长记录、冻结记录、导联保持记录、间隔记录、定时记录、拷贝记录、压缩记录、向量图记录；

▲19.捕获记录：自动捕获记录功能，连接好电极后，心电图机即可开始波形采集，采集时间达到都显示备选波形画面。

20.分析报告：手动及自动记录时均可打印分析报告，并可设定是否输出分析结果；

21.分析注释功能：具有记录，显示分析结果指南、详细测量值、注释功能。

22.记录/报告道数：3道、3道╳4，3道╳4+1道节律导联、3道╳4+2道节律导联、6道、6 道╳2、6道╳2+1节律导联、12道、3道╳5、3道╳5+1道节律导联、3道╳5+2道节律导联、6道╳2+3道、6 道╳2+3道+1道节律导联、15道、合成18导联；

23.多种报告形式：

23.1具有支持诊断的分析指南报告，诊断解说报告，概观报告。

23.2心脏整体示意图，图解整个心脏并分析解释。

23.3心脏正面示意图，图解从前方看心脏的正面部分。

23.4心脏上方截面图，图解从上方看心脏的横截面部分。

24.冻结存储功能：冻结≥10分钟的心电波形数据，并可以对出现的心律不齐画面进行确认，对之前的波形进行回溯分析处理。

25.时间序列波形比较功能	具有与过去心电波形比较显示功能。

26.内部存储功能：≥1000件标准心电图数据。

27.外部存储功能：备有SD卡槽及 USB 接口，可以进行心电图数据的保存处理。

28.网络功能：有线、无线(内置 5G 网卡)传输。

29.密码保护：可设置密码。

30.自定义功能按键：心电图机可根据用户使用习惯，键盘上自由设置所需的快捷按键。

31.工作时间：直流电，可连续工作≥120分钟。

▲32.ACS诊断辅助：在进行12导联检查时，可以同时利用ACS辅助功能进行分析处理。

33.配置清单

33.1主机：1台；

33.2电源线：1条；

33.3等电位线：1条；

33.4导联线：1条；

33.5四肢电极：1套；

33.6胸部电极：1套；

33.7记录纸 ： 1卷；

33.8充电电池组：1组；

33.9清洁布：1块；

33.10自定义标签：1张；

33.11附属品盒：1支；

33.12仪器车：1辆；

33.13专用支架：1套。

标的名称8：心电监护

1.主机功能

1.1整机要求：模块化、插件式监护仪，中英文操作界面；

1.2主机设计要求：无风扇设计；

1.3显示器大小及分辨率：彩色触摸屏≥12英寸，显示器分辨率≥1280×800像素，屏幕显示波形通道数≥12，数字区≥4；

1.4一键操作模式：触屏及屏幕快捷键；

1.5网络接口要求：配置网络接口，可连接中央站；

1.6预配置科室情景模式：具有≥7种预配置科室情景模式，支持用户自定义配置和存储，支持U盘导入导出配置；

1.7扩展模块插槽：可扩展模块插槽，最多支持≥3个扩展模块，监测参数模块可直接插入，支持热插拔操作；

1.8无线网卡要求：内置无线网卡，可通过无线局域网络与中央监护系统等设备进行数据传递和通讯。

1.9自定义设置：可自定义设置参数波形及数字位置，窗口大小自动调节；

1.10主界面显示方式：具有大字体界面和标准波形界面两种主界面显示方式：

1.10.1	大字体界面显示：可根据临床需求选择≥4个或≥6个参数分别在四个/六个区域显示，每个区域均包含大字体数据、实时波形（无波形参数除外）和报警界限等信息，便于医护远距离观察；

1.10.2	主界面菜单切换模式：两种主界面可通过一级菜单快捷键快速实现一键切换；

1.10.3	界面设置模式：两种主界面均支持设置菜单一触弹出，快速完成参数或界面设置；

1.11具备教学演示模式；

1.12新生儿氧心呼吸图：具有OxyCRG新生儿氧心呼吸图界面，快速反映新生儿生命体征变化；

1.13具备高清分屏显示功能；

1.14趋势存储及图表回顾：≥165小时；

1.15全息回顾：≥72小时；

1.16屏幕快照功能	具有屏幕快照功能，支持手动创建或报警自动触发，可存储200幅快照；

1.17 报警功能；

1.17.1 报警界限设置：具有≥四级文字和三级声、光报警递进式报警系统，多种报警界限设置；

1.17.2 记录打印功能：具有报警自动触发记录打印功能；

1.17.3 报警功能：具有报警突破功能，开启后即使在声音报警暂停时也可令致命性心律失常报警突破限制及时报警；

1.18 电池：配电池槽，配置内置式锂电池，续航时间≥4小时；

1.19热敏记录仪：可升级热敏记录仪，实现监护仪床旁打印；

1.19.1	模块化要求	独立可插拔模块化设计，不占用插槽、即连即用；

1.19.2	软提手设计	软提手设计，记录纸有安装方向提示；

1.19.3	通道记录：自选三通道记录打印，水平分辨率最小24点/mm，垂直分辨率最小8点/mm；

1.20主机重量：≤4.5kg（含电池）；

1.21预警评分：支持早期预警评分。

1.22扫描仪：配置同时支持二维码和传统条码的扫描仪；

1.23显示屏和报警灯：可设定显示屏和报警灯亮度根据环境光自动调节；

1.24夜间模式：支持夜间模式，屏幕亮度和报警音量可单独设置；

1.25操作说明：内置电子手册，可随时在线查看操作说明；

1.26报警灯和报警音：支持报警灯360°可视，并可支持手势声音报警静音功能；

1.27自定义通知功能：支持多参数自定义通知功能，用户可自定义设置各个临床参数限制，突破限制可通知信息。

2.监测功能

2.1监测参数：心电、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双体温、双有创。

2.2扩展模块要求：双通道有创压力与双通道体温可同时监测，除基本监测参数以外，可同时支持扩展≥3个模块；

2.3可升级模块：呼末二氧化碳、麻醉气体、心排量、熵指数、肌松（机械和电子）、BIS双频指数监测模块；

2.4心电监测

2.4.1心电导联要求：可选择3/5/10导联心电监测，支持级联导联监测，支持采集12导联心电波形；

2.4.2心律失常通道：支持同步多导联心律失常分析≥3通道；

2.4.3心律失常分析：支持心律失常分析≥20种；

2.4.4起搏器监测功能：单腔或双腔或多腔起搏器监测，通过显示各种彩色起搏器标记脉搏，在心电图上指示起搏器活动；

2.4.5 ST段分析及趋势回顾：≥165小时；

2.4.6 ST段测量和分析：可用于成人、儿童及新生儿；

2.4.7测量ST段点：测量ST段所需的ISO等电位点、J点及J后点均可调节；

2.4.8图形趋势：支持房颤报警显示。

2.4.9心率测量范围：20-300bpm；

2.4.10扫描速度：12.5或25或50mm/s；

▲2.4.11心电软件：具有辅助分析和诊断性能，支持自动测量与自动解释功能。

2.4.12 心电分析年龄及性别：支持0岁到3岁新生儿分析、3岁到16岁儿童分析；支持男性、女性特异性分析。

2.4.13	心电波形：支持≥600个矩阵参数，用于高级心电分析，包括自动测量、波形分类和诊断辅助等；

2.4.14	监护心电数据：监护仪心电数据可上传到心电信息网络系统，具备全院心电数据库智慧管理，支持科研，发表SCI文章；

2.4.15	教学支持文件：允许选择特定的原始数据波形心电图来存储研究和教学目的匿名数据支持导联接错自动提示，支持在床旁快速查看患者历史心电；

2.5血氧饱和度监测

2.5.1 采用技术：红外光吸收。

2.5.2 	支持灌注指数；

2.5.3传感器：软指套，可直接用消毒剂清洗、浸泡及消毒。

2.5.4响应时间：测量响应时间可选，支持快速模式≤3s响应；

2.5.5 功能要求：抗运动干扰、防低灌注。

2.5.6 测量和显示范围：1～100%；精度：成人±2%、新生儿±3%。

2.5.7脉率和精度：脉率：20～250次/分；精度：±3次/分。

2.6无创血压监测

▲2.6.1测量技术：采用双管路双脉冲步进式放气振荡法，充气及放气独立工作，STAT 模式下最快12-14S即可获取一组血压；

2.6.2测量模式：手动、自动、序列测量模式、STAT；

2.6.3 具备静脉阻滞功能；

2.6.4测量范围：

收缩压：成人/小儿：30-290mmHg；

新生儿：30-140mmHg；

平均压：成人/小儿：20-260mmHg；

新生儿：20-125mmHg；

舒张压：成人/小儿：10-220mmHg；

新生儿：10-110mmHg；

2.6.5主界面同屏无创血压历史测量结果数量：≥6组；

2.7呼吸监测

2.7.1测量方法：胸阻抗法、CO2监测法或监测来源自动识别；

2.7.2阻抗法监测导联：呼吸I、II、RL-LL导联自动识别且自动切换，识别胸式呼吸和腹式呼吸；

2.7.3测量范围：成人/儿童：4-120次/分，新生儿：4-180次/分；

2.7.4阻抗呼吸和呼吸频率：阻抗呼吸和CO2的呼吸频率的数值分别单独显示，并且有各自的报警限值；

2.8体温监测

2.8.1具备两道体温监测功能；

2.8.2测量范围：10℃-45℃；

2.8.3测量精度：体温测量精度：在35 ℃–42 ℃范围内，最大允许误差≤ ±0.1 ℃；

2.9有创压力监测	；

2.9.1测量范围：-40～320mmHg；

2.9.2有创压波形：≥3道；

2.9.3 有创压力监测：≥3通道；

2.9.4有创压力功能：监测同一个有创压力时，可同屏同时显示收缩压变异率和脉压变异率。

2.9.5 自动优化最佳标度。

3.网络功能

3.1 输出协议：支持HL7标准输出协议，可将数据传输到CIS、HIS等系统。

3.2网口：配网口，支持与中央监护系统的数据传输。

3.3采用协议：采用IEEE802.11 a/b/g/n协议，数据传输速率更高；

3.4网络安全：具备WPA-Enterprise、WPA2-Enterprise企业级加密认证；

3.5隔床功能：支持同网络内≥1000台设备隔床跨视，支持远程报警自动查看，且自动提示隔床报警；

3.6 数据传输：支持将数据传输到第三方系统；

3.7数据兼容：支持电缆直接连接监护仪及麻醉机，并将麻醉机的监测参数及肺功能测定数据、通气、气体数据传输到监护仪上；

3.8打印机：可升级热敏打印机，中央激光或热敏打印机，或网络激光打印机；

3.9网络访问：支持进行远程访问和数据查看；

3.10监护仪漫游功能：巡回检测功能允许移动或巡回检测监护仪，患者移动时，将监护仪移动到相同网络中的新位置时，可从列表更新监护室和/或床位名称，或者手动添加新名称；

3.11具备远程维修诊断功能；

4.中央监护系统参数

4.1中央站配置：彩色液晶显示,工业级服务器主机，双核处理器≥1.6GHz，内存≥4GB，固态硬盘驱动、无风扇设计和内置双内部扬声器扬声器，带有冗余和故障容错。

4.2兼容性：监护仪可连入中央监护网络，有线网络联网。

4.3输出协议：支持HL7标准输出协议，可将数据传输到CIS、HIS等系统。

4.4支持参数：BIS、EEG、Entropy、NMT、RM、ScvO2、SPI、SPV、SVO2、能量代谢等。

4.5全息回顾储存时间：≥144个小时。含：ECG（12导联）、SPO2、RR、CO2、压力、流速及有创血压的高保真波形储存。

5.配置清单

5.1中央站：1套；

5.2监护仪主机：16台；

5.3 12导联心电图导联线：16副；

5.4血氧：16副；

5.5血压袖带：16副。

标的名称9：除颤仪

1.功能：具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）、血氧饱和度、无创血压功能，除颤仪功能适用于29天以上人群。

2.重量：≤4.5kg（含电池）。

▲3.屏幕：彩色电容触摸屏≥8英寸,分辨率≥1000×760像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节，支持中文操作界面。

4.具备故障排除指引功能：提供图形化故障排除指引。

5.除颤能量：最大除颤能量≥360J，能量分20档以上。

6.除颤技术：除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

7.除颤模式：手动除颤分为同步和非同步两种方式，可通过体外电极板进行能量选择。

8.除颤电极板：体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换电极板支持能量选择，充电和放电三步操作。

9.AED除颤：AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。

10.开机时间：开机到可正常使用时间≤2s；

11.除颤充电时间：充电至200J≤4s；

12.自动除颤时间：从开始AED分析到放电准备就绪≤10s；

13.阻抗显示：支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

14.智能分析：支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。

15.急救数据分析：抢救结束后能够自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。

16.波形速度：心电波形速度支持50mm/s、25mm/s、12.5mm/s、6.25mm/s。阻抗呼吸波形速度支持25mm/s、12.5mm/s、6.25mm/s。血氧饱和度波形速度支持25mm/s、12.5mm/s等。

17.心电扫描监测：除颤后心电基线恢复时间≤2.5s，屏幕显示心电波形扫描时间≥35s。通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥25种，支持ST/QT实时分析

18.阻抗呼吸率范围：0-200rpm。

19.无创血压范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。

20.血氧饱和度监护

20.1 具有抗运动和弱灌注血氧功能；

20.2 能够提供血氧饱和度,脉率和灌注指数参数的实时监测；

20.3血氧饱和度测量范围：0～100%；

20.4血氧的PR测量范围：20～300bpm；

20.5 具有Pitch Tone功能，可根据血氧饱和度值的变化自动调节心跳音或脉搏音的音调。

21.自动功能：可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。

22.连接中央站：支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络，支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。

23.联网：支持提供IHE HL7等协议。

24.电池：配备1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。

25.报警：具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光等方式进行报警。

26.记录需求:配置50mm记录纸记录仪，可同时打印≥3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大≥30s；支持连续波形记录。

27.开机自检:关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。支持设备状态指示灯用户检测。

28.自检打印查看：设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印，自检报告可自动发送至中央站，支持除颤设备状态集中查看。

29.ECG波形存储：可存储≥120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

30.防尘防水级别：具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别：≥IP55。

31.抗跌落性能：裸机可承受≥0.75米跌落冲击。

32.工作环境：温度范围：-20°C-55°C，湿度范围：5%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～106.2kPa。

标的名称10：超声波身高体重

1.操作方式：全自动测量方式；

2.身高测量方式：超声波测量（高精度温差补偿）；

3.体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重；

4.扫码装置：设备配置扫码装置，可以识别每个受测者条码，以便绑定独立 ID，实现个人档案与检查信息同步传输；

5.显示方式：≥7.0 英寸液晶显示屏；

6.机身可折叠伸缩。

7.测量范围：身高：70～200cm ，体重：1.0～200kg；

8.允许误差：身高：±0.5cm，体重：±0.1kg；

9.体温测量范围：35℃～42.5℃；

10.体型：国际通用体格指数；

11.语音：测量中语音提示，音量大小可以调节，测量结果播报；

12.测量输出值：身高、体重、身体质量指数、理想体重、体温、日期和时间；

13.通讯功能：RS-232 数据传输接口；

14.打印装置：内置热敏式打印机；

15.电源电压：100V-240V 50HZ/60HZ；

16.平均功耗：≤20W。

17.配置清单

17.1主机：1台；

17.2 220V交流电源线 ：1条；

17.3打印纸：2卷。

标的名称11：血压计坐位

1.测量原理：示波法；

2.显示：LED数字显示。

3.测量位置：左、右臂，适用于各种人群，机体设计更方便孕妇、老年人、残疾人及各种行动不便的病人使用；

4.可测量手臂周长：≥15～40厘米；

5.血压显示范围：0～299mmHg；

6.血压测量范围：血压0～290mmHg；

7.脉率测量范围：30～240次/min；

8.测量精确：血压精度±3mmHg；脉搏测量精度±5%；

9.体积：体积≤35dm³；

10.测量时间：单次测量时间≤40秒；

▲11.SD值：收缩压标准差≤0.6mmHg,舒张压标准差≤0.6mmHg；

12.加压方式：气泵自动加压；

13.空气控制：机械排气阀自动减压；

14.排气方式：电磁阀快速自动排气；

15.压力检测装置：具有电容型压力传感器；

16.打印装置：热敏打印，具有自动裁纸功能；

17.打印模式：具有高速打印,位图打印,图形打印, 列表打印,注释打印，ICT打印，条形码打印，二维码打印等功能；

18.不规则心跳功能：能够检测不规则脉波率，不规则脉搏标记；

19.超压保护：压力达到300mmHg时，急速排气保护。排气时间≤10秒；

20.通信数据传输功能：测量设备具备与上位机通讯功能，且提供设备通讯协议；

21.语音播报功能：普通话指导测量,LED显示测量状态；

22.防盗：带防盗安全锁孔；

23.脉搏检测音：测量时按脉搏检测的拍数同步发声；

24.配置清单

24.1主机：1台；

24.2袖套布（已安装）：1只；

24.3电源线：1条；

24.4打印纸：1卷；

24.5手枕（已安装）：1个；

标的名称12：便携式血压计

1.测量原理：示波法；

2.测量模式：具有听诊器人工测量模式、示波法自动测量模式；

3.显示：具有电量显示、时间日期显示、温度显示；

4.测量位置：左右上臂；

5.适用手臂周长：≥12–50cm，（配备22-32CM标准袖带）可供选购≥5种尺寸的专业袖带；

6.压力测量范围：0~299mmHg；

7.脉搏测量范围：40~200次/分钟；

8.测量精度：压力精度：±3mmHg，脉搏测量精度：±5%；

9.重量和外形尺寸：本体重量≤550g（不包括电池），外形尺寸≤120mm×200mm×140mm；

10.电击防护：不低于II类；

11.自动关机时间设定：可设定无操作状态的超时时间；

12.电源：交直流两用；

电源适配器：输入：AC 100~240V，50/60Hz，输出：DC 6V，1.3A；

电池：容量≥2000mAh；

13.数据传输方式：蓝牙；

14.操作环境：温度5～40℃，湿度 15%RH～80%RH，气压800～1060hPa；

15.存储环境：温度-20～55℃，湿度 10%RH～93%RH，气压700～1060hPa；

16.排气调整：超压保护；自动排气调整（排气时间≤6秒），排气速率优越；

17.袖带具备携带盒；

18.具备携带手柄；

19.具备心率不齐提示功能；

20.智能加压自动判断适合的速度和加压范围，也可指定加压范围，或者手动指定加压值；

21.具备自动化诊室血压测量模式（多次测量模式）；

22.具备测量平均值功能；

23.具备隐藏模式；

24.具有充电功能；

25.摆放形式：台式；

26.配置清单

26.1主机：1台；

26.2成人袖带：1只；

26.3电池组：1个；

26.4专业电源：1只。

标的名称13：输液泵

1.多种输液模式可选，包括但不限于：速度模式、体重模式、时间模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、间歇模式、微量模式、级联输液模式等；

2.支持体重选择㎡单位，由体表面积计算剂量速度；

3流速范围：0.10-2300.0mL/h, 最小增量为0.01mL/h ；

4.输液精度：≤±4.5%；

5.维持静脉通畅速度:0.1-30.0mL/h可调；

6.下阻塞50-1200mmHg，可以选择16档阻塞级别；

7.支持输血功能；

▲8.≥7.0英寸触摸屏操作；

9.泵体自带提手用于搬运设备，单个提手可以用于≥2个堆叠泵的搬运；

10.防尘防水等级≥IP44；

11.泵门和止液夹：输液泵有电动止液夹和电动泵门控制；

12.能够存储、回放≥5000组历史信息记录；

13.重量：整机≤1.8Kg（含锂电池）；

▲14.锂电池续航时间：≥12h@ 25mL/h。

15.配置清单

15.1主机：1个；

15.2托盘：1个；

15.3交流电源线：1根；

15.4操作手册：1本；

15.5合格证：1张；

15.6装箱清单：1份；

15.7快速操作指南：1份；

15.8保修卡：1份。

标的名称14：酒精检测仪

1.功能说明：能够测量呼出的肺深部气体中乙醇含量；

2.传感器类型：电化学型酒精传感器（燃料电池酒精传感器）；

3.吹气方式：具有非接触式喇叭口或一次性吹管；

4.准确度：示值误差：（-0.040～0)mg/L；

5.检测范围：0-2.0mg/L；

6.报警标准：饮酒报警：呼气酒精浓度≥20mg/100mL；醉酒报警：呼气酒精浓度≥80mg/100mL。

7.呼气检测：采用定量气泵抽气采样,呼气压力≥240Pa开始采样，连续呼气≥3s；

8.测试模式：具备快测模式和复测模式；

9.存储量：可存储≥80000条测试记录，包括日期、时间、工号、姓名和酒精含量等测试结果；

10.响应时间：≤3秒；

11.输入方式：触摸屏按键式；

12.显示单位：可选酒检仪的测量结果单位：mg/L表示或mg/100mL；

13.工作温度：0℃~40℃ 贮存-40℃~70℃；

14.显示器：≥2.4寸全彩色屏幕；

15.提示及报警：具有声光提示功能；

16.外部接口：RS232；

17.抗干扰：具有抗异味干扰能力；

18.本机重量(含电池)：≤200g；

19.供电方式：锂电池；

20.充电电压：DC5V/1A直流电源。

21.配置清单

21.1主机1套；

21.2电源适配器1个；

21.3 USB充电线1根。

标的名称15：心脏安全性动态血压监测

1.超压保护：安全传感器检测到袖带内压力≥300mmHg时启动安全保护机制，快速排气卸泄压；

2.产品支持测量过程中自动调整加气压力和排气速度；

3.血压测量原理：示波法；

4.测量内容：包含血压（收缩、舒张）及脉搏数等；

5.智能加压：自动模式下具有根据已测血压平均值自动加压功能；

6.血压测量范围： 收缩压：60～280mmHg，舒张压：30～160mmHg；血压测量精度：±3mmHg；

7.脉搏数测定范围：30～200bpm；脉搏测量精度：±5﹪；

8.可设置测量间隔：5、10、15、20、30、60、120分钟（可随时加入需要的手动测量）；

9.续航：连续不间断测量进行≥200次；

10.测量数据存储数据量：≥600套；

11.波形记录：可以以振荡波形记录血压，使用分析软件，可以检查每次测量的记录；

12.环境数据监测：可通过多传感器收集影响血压波动的各种外部因素（温度、气压、活动）数据，通过软件进行数据分析；

▲13.自助血压测量：具备OBP、AOBP、HBP、ANBP、ASBP等多种自我测量模式；

14.数据传输：USB、蓝牙等；

15.显示屏至少可显示测量数据及错误代码；

16.主机重量≤135克（不包含电池）；

17.每台设备需配置≥一条成人标准袖带，适合臂周范围：22-32cm；

18.配置扇形袖带，支持左右臂测量；

19.能够检测包含24小时、白昼、夜间、白大衣窗口、起床后清晨时段五个时段中收缩压、舒张压和脉率的如下统计数字：有效数据个数、有效数据比例，均值，标准差、最大值、中位数、最小值；

20.能够检测清晨时段收缩压、舒张压和脉率的统计数字：有效数据个数、有效数据比例，均值，标准差、最大值、中位数、最小值；

21.能够测量白昼、夜间及24小时时段血压负荷值；

22.能够测量24小时血压昼夜节律；

23.支持录入患者实际睡眠时间，且患者夜间相关血压值根据此实际睡眠时间计算；

24.具有监测小时数统计功能；

25.支持设置午睡时段并匹配白昼及24小时相关统计值计算；

26.具有显示血压晨峰值功能；

27.具有血压心率趋势图；

28.具有血压相关性分析及相关图；

29.具有列明所有原始数据功能；

30.软件包含药物导入模块：药物导入模块需包含药品库；

31.支持专家手动剔除测量数据并重新根据新的数据生成报告，系统需同时记录专家修改内容；

32.具有自动报告分析功能：软件获取数据后可自动进行报告分析，辅助用户完成诊断并出具诊疗意见；

33.具有将病人原始数据逐个导出功能；

34.具有预约功能。

35.产品配置清单

35.1记录盒：1只；

35.2袖套布：2只；

35.3袖带：1只；

35.4袖口固定夹：1只；

35.5携带盒：1只；

35.6肩带：1条；

35.7使用说明书：1本；

35.8分析软件：1套。

标的名称16：全自动贴标仪

1.功能用途：具有自动选管、自动贴标、自动完成患者采血试管功能；

2.工作模式：单工位机型，可直接摆放于采血桌面，采血桌预留收纳盒位置；

3.贴标仪宽度：贴标仪宽度≤25cm；

4.处理速度：1400-1600支管/小时；

5.装载采血管种类：7-14种采血管，随时增加或减少管种；

6.装载采血管容量：整机≥350支管/台；

7.采血管装载方式：采血管平放；开放式加管，工作中可随时加管，无需停机。可零散加管，可整盒替换；

8.采血管规格：直径12-18mm、长度75-110mm的采血管。

9.标签设置：标签设置：自定义条码标签打印格式，用户能够根据需要设定试管标签内容及格式，标签粘贴位置能够设定。

10.打印字符：数字、条码、可旋转（90、180、270度）、黑白倒置、底纹、划线。

11.条码制式：Code 39、JAN、Code 128A/B/C/Auto、2of5、NW7 等。

12.标签余量提示：标签余量提示：提供标签耗尽前的预警提示，标签余量百分比显示。

13.试管仓设定：具备同一种采血管可放置在多个试管仓的设定功能。

14.样本管放置：每个试管仓位提供一个样本管放置空间。

15.躲避预制标签：自动识别预制标签的位置，在预制标签的位置进行覆盖粘贴，保留观察窗口。

16.头帽颜色识别：可识别试管头帽颜色。

17.隔离功能：隔离功能：具备单管仓异常时自动隔离功能，单仓隔离，整机继续工作。

18.自恢复功能：自恢复功能：更换打印纸后，无需重启，直接恢复工作；试管放置不当引起卡管，一键“初始化”自恢复后继续工作。

19.采血桌：采血桌整体金属材质，台面覆盖超白硬质玻璃。

20.采血桌副台：上副台为护士信息终端、条码扫描器和应急打印机提供合理空间。下副台有储物空间。

21.护士信息终端：能够显示患者基本信息和所需采集的标本信息，提示其他信息；具备操作人员登录功能，可根据工作量灵活调节采血窗口的开放数量。

22.条码扫描器：采集前识别条码，确认患者；采集完成后，扫描标本试管条码，实时记录患者真实的采血时间。

23.防系统崩溃功能：主机设备出现系统级的崩溃时，系统能够进行一键切换至备用标签打印机打印标签。

24.配置清单

24.1主机1台；

24.2多功能采血桌 1套；

24.2.1采血桌；

24.2.2桌上副台、桌下副台；

24.2.3护士终端一体机；

24.2.4条码扫描器；

24.2.5热敏标签打印机；

24.2.6护士椅、患者椅；

24.3软件：

控制软件套装：1套。

标的名称17：病床

1.用于普通病房的患者护理、疗养；

2.产品尺寸及主色调：长：2220±20mm，宽：1080±20mm，高：480±20mm；

3.病床承重：≥240kg。

4.体位功能：具备背部升降、腿部升降，手动调节；

5.调节范围

5.1背部升降角度范围：≥70°；

5.2腿部升降角度范围：≥35°；

6.床体框架材质：冷轧矩形钢管，厚度≥1.5mm；

7.床面

7.1床面材质：冷轧钢板材质，厚度≥1.0mm；冷轧钢板喷涂后对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、藤黄微球菌的抗细菌性能≥99%。

7.2床面结构：多片冷轧钢板卷圆成型，带透气孔；床体两侧配ABS通长凸起装置，床面尾部配有防滑装置。

8.护栏

8.1护栏材质：ABS材质；

8.2护栏结构：4片分体式护栏，全覆式设计，每段护栏可单独使用；

8.3收放方式：手动，具备阻尼辅助；

8.4同侧护栏间间隙：同侧护栏间距≤60mm；

8.5护栏离床面高度：护栏离床面高度≥400mm；

8.6护栏性能：护栏强度要求：在经受正常使用时施加的力不发生安全方面的危险；护栏耐久性要求：边栏耐久度≥20万次。

9.床头床尾

9.1床头床尾板材质：ABS材质一体吹塑成型；

9.2床头床尾板结构：可拆卸式床头、床尾，具有锁定装置；床尾配床头卡；

10.角度显示器：护栏及床面具有角度显示器；

11.摇把摇杆

11.1摇杆系统：需具备过载保护结构和双向到位极限保护功能；

11.2摇把材质及结构：ABS材质，内置钢芯，可进行折叠式隐藏；不锈钢材质、铝合金或钢制材质联接摇把与丝杠；

12.脚轮：四只静音双面脚轮，直径≥125mm；

13.中控制动系统：床尾设有脚踏式中控制动系统；中控刹车耐久度≥5万次；

14.床垫

14.1床垫尺寸：厚度≥80mm，尺寸及分段与病床配套；

14.2床垫材质：半棕半绵；外罩面料：防水牛津布；

15.旋转餐板

15.1结构：与床体连接一体；

15.2收放方式：需要时旋转立于床面上，不侧倒；不用时可收放在床尾，放下时有机械缓冲设计；环保要求：整床、床垫及床头柜检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等含量值时，均需达到室内空气质量合格标准；

16.配置需求

16.1病床1张；

16.2 ABS可移动引流挂钩≥6个；

16.3床头卡1联；

16.4输液插孔4个；

16.5不锈钢输液架1个；

16.6杂物架1个；

16.7床垫1张；

16.8旋转餐板1个。