采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 采购内容 | 数量 （台/套） | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1-1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 否 |
| 02 | 2-1 | 彩色多普勒超声仪 | 1 | 否 |

二、商务要求

★1. 实施的期限和地点

1.1采购项目（标的）实施的时间：本合同签订之日起90日内完成交付

1.2采购项目（标的）实施的地点：首都医科大学附属北京朝阳医院指定地点

2. 付款条件（进度和方式）

以最终合同签订为准

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：

01包：6年

02包：6年

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京朝阳医院配置基本设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择需要最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★(1)投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★(2)投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★(3)投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供供应商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★(4)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

2.采购标的的验收标准

（1）供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

（2）货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

（3）供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

3. 服务内容及要求/货物技术要求

3.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1.供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应，投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

2.供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

3.供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

4.供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

5.供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

6.在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

7.货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

1.保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。质量保证期满，供应商为采购人提供终身保修有偿服务。

供应商应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。供应商和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

2.须提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额5%的承诺函。并保证质量保证期结束后10年内所提供的备件不得涨价。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

3.3为落实政府采购政策需满足的要求；

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

3.4采购标的的其他技术、服务等要求；

01包：

品目1-1：彩色多普勒超声诊断仪

一、彩色多普勒超声诊断仪

二、数量：1套

三、主要用途：用于成人心脏、小儿心脏、新生儿心脏和胎儿心脏的超声临床诊断应用和相关科研，提供最新软件版本。

四、主要规格及系统概述

1、彩色多普勒超声波诊断仪包括：

1.1、原始数据处理：能对存储后的动静态图像进行增益、彩色显示、多普勒基线位置、时间轴快慢以及多普勒角度校正等参数的调节。

1.2、超声信号动态宽波束发射与接收系统：采用整场空间像素成像原理成像，一次性成像，无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带。

1.3、智能像素优化技术。

1.4、声速自适应校正：智能矫正由患者体内自然存在的声速不均匀性引起的超声波失真。

1.5、斑点噪声抑制技术：支持二维和四维模式。

1.6、实时空间多角度复合成像：支持彩色多普勒模式。

1.7、心肌纹理成像模式：可增强瓣膜、腱索及心肌等细节结构的显示，可叠加彩色信号，支持实时在机激活切换，支持成人经胸二维和四维探头。

1.8、高清成像模式：具备双频率复合采集功能。

1.9、复合滤波：通过复合运算，增强组织边界的显示和解剖结构的平滑度。

1.10、一键式实时自动连续优化图像技术：包括增益、对比度、侧向增益补偿。

1.11、实时宽景成像技术：可前进和后退

1.12、梯形扩展成像技术

1.13、心尖扩展成像：相控阵心脏探头采用凸阵扩展技术，实现心尖宽视野显示。

1.14、应变式弹性成像，具有质量指示器和弹性色条，可定量获取弹性指数及弹性比值

1.15、彩色血流成像单元：

1.15.1、具有二维彩色模式、四维彩色模式、能量图模式、速度方差模式、彩色M型模式等多种模式

1.15.2、彩色多普勒频率可示可调，≥5级可调(附频段图)

1.15.3、具备二维和彩色同步双幅实时显示，亦可应用于冻结和存储的回放图像

1.15.4、具备组织内彩色优先显示功能，可显示组织内低速血流

1.15.5、具备彩色去除功能，能在实时、冻结、存储的图像上独立去除彩色信号。

1.15.6、冻结和回放的彩色模式下，可再次调节彩色图谱、编码方式、方差模式、彩色/组织优先、彩色增益、彩色反转、彩色基线、彩色叠加等多项参数。

1.15.7、彩色帧频独立可调。

1.15.8、二维灰阶血流显像：非多普勒原理，直接提取微弱的血细胞回声进行成像。

1.15.9、方向性灰阶血流显像：基于灰阶血流信号，同时提供彩色血流方向性显示。

1.15.10、内置原厂冠脉血流显像软件，可去除心腔彩色噪音、显示冠脉血流。

1.15.11、具备血流向量成像技术，可通过超高帧频成像对血细胞运动轨迹进行追踪，通过颜色编码显示心腔内血流动力学的真实状态。

1.16、组织多普勒成像：

1.16.1、实时一键式组织速度成像、组织追踪图成像、组织同步化成像、组织应变及应变率成像。

1.16.2、具有多普勒信号去除功能，能在实时、冻结、存储的图像上独立去除组织多普勒信号。

1.16.3、组织多普勒信号可直接转换为组织追踪图、组织同步化图、应变图和应变率图。

1.16.4、具备在机组织多普勒同步化显像功能，可提供心肌同步化牛眼图。

1.16.5、可在机同时显示多个节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线

1.16.6、定量曲线能自动导入主动脉瓣及二尖瓣开放关闭时间

1.16.7、支持实时三平面成像

1.17、组织谐波成像：

1.17.1、具备二次谐波技术、编码脉冲反向谐波技术

1.17.2、谐波频率和基波频率可同时显示。

1.18、超声造影成像单元

1.18.1、编码脉冲反向谐波技术和超声调制信号可用于造影剂成像。

1.18.2、支持左心室造影、血管/腹部造影成像、低机械指数的心肌灌注造影成像

1.18.3、支持所配经胸二维及四维探头、食道矩阵容积探头。

1.18.4、具有实时四维造影功能，可提供三平面造影。

1.18.5、支持负荷超声成像下的心肌灌注造影。

1.18.6、具备flash，机械指数可调、时间长度可调,可心电触发和时间触发，

1.18.7、具有双造影计时器。

1.18.8、可实时前向存储、实时回放存储、编辑后存储。

1.18.9、具有在线及离线时间-强度曲线分析工具，能按wash-in/wash-out分析数据

1.18.10、分析结果自动导入系统工作表进行存储

1.19、负荷超声成像单元

1.19.1、内置运动负荷、药物负荷模块。

1.19.2、可自定义编辑模板。

1.19.3、可自动转换所需切面、所需测量和检查阶段，自动保存频率和增益等成像条件应用于下一检查阶段。

1.19.4、内置心肌长轴应变分析功能，在线即可实现不同负荷阶段的心肌应变大小及达峰时间离散值；可显示17和18节段牛眼图；具备曲线、解剖M型显示模式等，并可同屏对比显示。

1.19.5、回放时自动显示基础状态下的对比图像，自动同步心动周期。

1.19.6、支持二维、多平面和四维成像模式

1.19.7、支持造影成像

1.19.8、支持经食管四维探头。

1.19.9、可结合组织多普勒，并能定量分析。

1.19.10、支持室壁运动评分

1.19.11、内置在同步化治疗评估模板

1.20、四维成像单元：

▲1.20.1、四维成像单元支持所配成人经胸容积成像探头及成人经食道容积成像探头。

1.20.2、所配四维探头均需具有二维、彩色、PW、CW、M型、任意角度直线与曲线解剖M型、组织多普勒、多平面及四维、负荷超声、超声造影等全部功能模式

1.20.3、单心动周期全容积成像模式: 单心动周期可≥90°×90°实时全容积成像，无需心电门控触发，无需拼接成像，支持全容积彩色血流显示，且支持经胸四维成像与经食道四维成像。

1.20.4、多心动周期全容积成像模式：拼接的心动周期个数可选择数≥5个.

1.20.5、自动显示四维各标准切面图像：基于一个切面容积图像，即可一键式获取其他切面容积图像，无需手工剪切，显示切面数≥6个。

1.20.6、智能四维视野：通过系统预设的条件，可一键获取二尖瓣、主动脉瓣、左心耳等结构的四维模式、四维血流模式以及多平面模式等。

1.20.7、四维成像角度预设值：根据不同观察部位自由选择，角度预设个数≥3个。

1.20.8、智能解剖标记：以不同颜色的标记点对二维或四维图像进行解剖结构的标定后，自动将二维图像和四维图像的同一结构进行关联，在调节容积图像的过程中，标记可随解剖结构的空间位置变化而随之移动；标记透明度可调。可支持4D/2D及实时双平面模式。

1.20.9、具有四维局部放大和感兴趣区取样框功能，实时双平面观察

1.20.10、容积帧频可独立调节

1.20.11、具备高帧频容积采集功能。

1.20.12、具备四维空间噪音抑制功能。

1.20.13、具备四维心尖扩展成像技术，可扩展心尖显示视野。

1.20.14、具备四维彩色模式，灰阶与彩色比例可调，可单独显示四维彩色血流束。

1.20.15、具备断层超声成像，成像切面多种可选。

1.20.16、具备实时双平面成像功能。

1.20.17、实时三平面成像：一次扫查同时获取同一心动周期三个切面的图像，切面之间的角度可调，支持二维、彩色，组织多普勒等模式, 可运用于负荷超声和左室造影

1.20.18、具备任意两点剪切容积成像功能

1.20.19、智能切面显示：对实时或存储容积数据中，可在XYZ轴显示任意位置的二维切面内部结构。不同维度的二维切面和容积图像进行交互式参照与切割，也可在其中一个二维切面上选择两个不同的切割线进行位置调整得到与之垂直的相关断面的显示。可在各个二维切面上进行长度、面积测量。

1.20.20、实时三维以及实时三维彩色模式下，具备一键快速镜向反转功能

1.20.21、立体成像：可立体显示心脏结构

1.20.22、心脏内腔镜四维成像：可在实时或回放模式下对4D TEE或TTE数据，采用光源投照法，显示心脏四维类解剖结构。光源深度、光源数量（≥2个）及光源方向均可调节。

1.20.23、具备四维容积透明血流渲染模式，可对四维容积彩色数据透明度进行调节。

1.20.24、双视野四维容积成像：可实时或对回放的四维图像进行处理，动态显示两个相反视角的四维容积图像。

▲1.21、具备直线解剖M型和曲线解剖M型成像功能。

1.22、扫描助手：客户可自定义操作流程、成像模式设定、测量等操作；具备在线和离线编辑器，不同设备间可复制使用。

2、测量和分析(B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、心脏容积模式)包括：

2.1、一般测量：可直径、面积、体积、狭窄率、压差等

2.2、心脏功能测量与分析

2.2.1、自动识别标准切面并选择图像质量最佳的心动周期进行心内膜运动轨迹的追踪，进行二维心功能测量，支持单平面和双平面计算

2.2.2、二维图像模式下的心脏腔室自动测量：智能识别心室收缩末和舒张末时间点，自动测量左室内径、室间隔及左室后壁厚度、EF值等信息。

2.2.3、自动一键射血分数 （EF） 测量：在有或没有 ECG 信号的情况下均可完成射血分数 （EF） 测量。

2.2.4、在线斑点追踪定量分析：可自动识别切面并选择三个质量最佳的心动周期进行心肌斑点信号的追踪，分析心肌收缩期长轴峰值应变、收缩后收缩指数、提供17和18节段牛眼图、曲线显示模式、曲线解剖M型显示模式等。并可同步显示双平面Simpson法EF值。支持在索赔常规成人心脏探头、经食道探头、心脏容积探头上实现。

2.2.5、可直接分析长轴心肌收缩期峰值应变达峰时间、峰值应变离散，提供17和18节段牛眼图显示。(附图)

2.2.6、具备一键式自动左室长轴应变分析功能。

2.2.7、具备二维左心房定量工具，可提供左心房整体应变数值（包括：储备、管道、收缩期）及应变变化曲线，排空分数及左房容积数据（包括四腔和两腔切面）

2.2.8、具备二维右心室定量工具，可提供整体应变（6节段）、游离壁应变（3节段）和三尖瓣位移TAPSE参数。

2.2.9、心肌做功定量分析：可获取做功指数、整体有效做功、整体无效做功、整体做功效率等参数。(附图)

▲2.2.10、可在同一心动周期中提供左心室各节段的径向、长轴、环形、面积应变、拧转、扭矩等参数；可显示≥17节段牛眼图及曲线，并自动存入报告系统。在线和离线均可实现。

2.2.11、四维自动左室定量分析：可获取EDV、 ESV、EF、SV、CO等心功能分析参数。

2.2.12、具备三平面心肌斑点追踪技术，可对来自同一心动周期的三个平面进行心肌斑点追踪，分析左心室各节段的应变。

2.2.13、可在容积图像上进行直线和面积测量。

2.2.14、具备基于四维容积数据的二尖瓣定量分析工具、主动脉瓣定量分析工具

2.2.15、具备心室定量分析工具，可获取ESV、EDV、SV、EF等数据；可提供RV Dd base、RV Dd mid、RV Ld、TAPSE三尖瓣环位移和FAC面积变化百分数等参数。

2.2.16、具备四维左房功能定量工具，可获取左房最大容积、最小容积、PreA容积及左房容积指数，同时能够提供左房三个时相（储备期、管道期、收缩期）的长轴应变、圆周应变等参数。

2.2.17、具备儿科心脏Z-score评分系统。

2.3、产科测量软件包：

2.3.1、包含胎儿生长分析数据与图表。

2.3.2、可显示胎儿生长发育曲线，支持多胞胎对比。

2.3.3、可根据用户需要选择欧洲、美国和亚洲人群的计算公式，亦可自定义公式。

2.3.4、可提供卵巢与子宫测量报告。

2.3.5、可将测量结果自动导入主机内置工作表，自动生成报告并输出、打印。

2.4、血流测量与分：频谱多普勒实时自动包络，参数可自定义设定。

2.5、血管内中膜自动测量。

2.6、曲线面积测量。

2.7、对不同阶段获得的测量值和图像进行同屏对比。

2.8、实时扫描中可调节增益、基线位置、时间轴快慢、角度校正、噪音抑制、对比度、彩色图谱，也可应用于已经冻结或存储后的图像。

3、图像存储与（电影）回放重现单元：

3.1、超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现。

3.2、动态图像、静态图像以AVI、JPEG或MPEGVue格式直接存储于可移动媒介

3.3、具备在屏剪贴板和多画面同屏回放功能。

3.4、可不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析

3.5、具备USB接口，支持U盘或移动硬盘存储屏幕上的图像。

4、参考信号包括：心电、心音、脉搏波、心电触发

5、输入/输出信号：

5.1、输入：ECG、USB。

5.2、输出：DVI-D、音频、USB。

6、图像管理与记录装置：

6.1、内置图像管理系统

6.2、内置SSD固态硬盘存储≥1TB，其中可用于图像存储空间≥750GB

7、连通性：具备 DICOM3.0接口，开放传输、存储、查询与调阅、打印及工作列表协议

五、技术参数：

1、系统通用参数：

1.1、彩色液晶显示器≥23英寸，分辨率≥1920×1080。

1.2、操作面板：

1.2.1、彩色液晶触摸显示器≥12英寸，具备多点触控功能。

1.2.2、触摸屏具备图像管理、图像预览和动态图像播放、图像输出操作等功能。

1.3、激活探头接口数≥4个

1.4、具备电动控制操作平台，可上下、左右、前后调节。

2、探头：

▲2.1、配置：≥4把，至少包括成人相控阵探头1把、成人矩阵容积相控阵探头1把、经食管矩阵容积相控阵探头1把、电子线阵探头1把。

2.2、所配探头均为宽频带多点变频探头，二维、彩色、多普勒均可独立变频，中心频率≥3种可选。

2.3、B/D兼用：相控阵B/PWD/CWD；线阵B/PWD；

2.4、探头工作频率：

2.4.1、成人相控阵探头：1.0-5.0MHz。

2.4.2、成人矩阵容积相控阵探头：1.0-6.0MHz。

2.4.3、经食管矩阵容积相控阵探头：3.0-8.0MHz。

2.4.4、电子线阵：2.0-10.0MHz。

2.5、所配探头支持二次谐波，相控阵探头谐波数≥5组。

3、二维灰阶成像：

3.1、成人相控阵探头扫描角度：10°-120°选择（附图说明）。

3.2、成像速率：

3.2.1、相控阵探头：帧速率≥100帧/秒@90°、18cm深度(附图说明)。

3.2.2、经胸相控阵容积探头：帧频≥45帧/秒@90°×90°、16cm深度。

3.2.3、经食管矩阵容积探头：极限帧频≥700帧/秒。

3.3、二维灰阶成像≥256灰阶。

3.4、支持高清晰局部放大。

3.5、回放重现：灰阶图像回放≥5000幅，可≥12窗口同屏回放, 多窗口时不同时期的图像和实时图像可对比。

3.6、增益调节：STC分段≥8，B/M可独立调节。

3.7、心脏扫描深度≥30cm

▲3.8、腹部探头扫描深度≥45cm （附技术白皮书说明）.

4、频谱多普勒成像参数

4.1、成像方式： PWD、HPRF、LPRF、CWD。

4.2、多普勒频率独立可示可调。

4.3、多普勒发射频率：扇扫≥8段；线阵≥2段。

4.4、具备自动频谱优化技术，一键控制，自动调整频谱至最佳范围

4.5、具备实时双同步、三同步功能，可随时切换

4.6、具备自动角度纠正功能。

4.7、具备频谱自动分析系统，可实时自动包络、冻结后自动包络、手动包络；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要选择。

4.8、具备心脏频谱自动测量功能，可对心脏瓣膜彩色血流频谱及组织多普勒频谱进行多个心动周期的识别并命名，同时进行自动测量并将结果导入到报告系统。

4.9、最大测量速度：

4.9.1、PWD：血流速度≥7.6m/s

4.9.2、CWD：血流速度≥12m/s

4.10、最低测量速度：≤2mm/s(非噪声信号)

4.11、显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D

4.12、电影回放：≥90s

4.13、零位移动：≥5级。

4.14、取样宽度：1-16mm，分级可调。

4.15、显示控制：反转显示(左/右；上/下)、零移位，B—刷新(手控、时间、ECG同步)、D扩展、B/D扩展，局放及移位。

5、彩色多普勒成像参数

5.1、显示方式：速度显示、能量显示、方差显示、彩色心肌速度多普勒显示、彩色心肌位移多普勒显示

5.2、可实时二同步/三同步显示

5.3、彩色显示帧频：

5.4、彩色显示帧频≥19帧/s@相控阵扇扫探头、90°角、18cm深满屏显示。(附图证明）

5.5、彩色组织多普勒帧频≥130帧/s@相控阵扇扫探头、90°角、18cm深满屏显示。(附图证明）

5.6、显示位置调整： -30°- +30°

5.7、显示控制：零位移动，±10级；黑/白与彩色比较、彩色对比；

5.8、彩色显示速度：最低平均血流显示速度：≤10mm/s

▲5.9、实时组织多普勒速度成像、实时组织多普勒位移成像可M型、直线解剖M型、曲线解剖M型及频谱分析。

6、超声功率输出调节：B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调。

六、配置：

1、主机一套

2、成像技术软件一套

3、高端功能模块一套

4、测量软件一套

5、病人信息及数据管理

5.1、DICOM Basic

5.2、DICOM Worklist

6、探头

6.1、成人相控阵探头1把

6.2、成人矩阵容积相控阵探头1把

6.3、经食管矩阵容积相控阵探头1把

6.4、电子线阵1把

02包：

品目2-1：彩色多普勒超声仪

1、用途：用于腹部、心脏、小器官、泌尿、妇产、血管、儿科、神经、急诊、麻醉等临床超声诊断以及科研教学工作。

2、技术参数：

2.1 显示器：彩色液晶显示器≥26英寸 ，可上下移动、左右旋转、前后移动。前后移动距离≥30cm

2.2 彩色液晶触摸控制屏≥15英寸 ，角度可调节≥50°；

2.3 操作面板具有≥6向独立调节功能，含：电动上下升降、左右旋转和前后平移等

2.4	探头接口数量≥5个，全激活。探头接口均为无针式接口

2.5	具备中央刹车系统

2.6	具备电控推行助力；

3.系统成像技术具备：

3.1	二维灰阶模式

3.2	M型模式

3.3	彩色M型模式

3.4	解剖M型模式（≥3条取样线，360度自由旋转）

3.5	彩色多普勒成像

3.6	频谱多普勒成像，连续多普勒成像

3.7	组织多普勒成像模式≥4种；包含：组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、组织M型模式等

3.8	空间复合成像技术

3.9	扩展成像（支持凸阵、线阵、心脏探头等）

3.10	全域动态聚焦技术，声像图全程动态聚焦技术，全场图像均匀一致。

3.11	声速匹配技术，根据人体组织真实情况，自动匹配成像声速，并将具体声速数值在屏幕上显示

3.12 	具备B模式局部ROI区域高分辨率显示技术，提高感兴趣区的二维图像分辨率和细节分辨率，支持全局图像与局部高清图像的同屏左右双幅双实时显示

3.13	立体血流技术，显示血流上下、左右、前后三维关系

3.14	穿刺针增强技术，支持凸阵和线阵探头，具有双屏双实时对比显示，增强前后效果，支持自适应校正角度

3.15	宽景拼接成像技术（非拓展成像）

3.15.1	支持二维宽景和能量宽景，具有扫查速度指示功能

3.15.2	宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、单晶体相控阵探头

3.15.3	宽景成像拼接长度≥80cm

3.16	一键自动优化功能，优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

3.17	智能血流跟踪技术，具备ROI位置和角度的自动优化，具备Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化

▲3.18   超微细血流成像技术，对微细低速血流具有高敏感度，可检测并显示组织内部及病灶血流灌注的低速血流 ；

3.19   声衰减成像技术，具备肝脏组织衰减系数测量及可视化显示，用于脂肪肝和肝纤维化的量化评估诊断

4.高级成像功能具备

4.1	造影成像

4.1.1	造影成像功能支持腹部探头、浅表探头

4.1.2	支持实时显示组织图像和造影图像，支持造影击碎，支持斑点噪声抑制，具备混合模式，支持造影图像和组织图像位置互换

4.1.3	支持微血管造影增强功能

4.1.4	支持低机械指数造影

4.1.5	具有双计时器

4.1.6	支持向前存储≥2分钟，向后存储≥8分钟电影

4.1.7	造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动，ROI≥8个

4.1.8	具备造影时序分析功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间，观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点，可对色彩和时间进行设置。

4.2	超高分辨率造影成像

▲4.2.1 支持在机实现微米级分辨率造影成像（需提供证明材料）

4.2.2 具备对肿瘤良、恶性诊断量化功能

▲4.2.3 造影图像采集帧率≥500帧/秒，具备≥4种造影成像图谱和多参数定量分析工具

4.3	弹性成像

4.3.1	应变式弹性成像，具有压力提示，支持逐帧图像的压力大小查看，具有压力补偿技术

4.3.2 应变式弹性成像支持应变、应变率和应变直方图的测量，具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能

▲4.3.3 剪切波定量弹性成像，动态显示二维剪切波弹性成像图，支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头

4.3.4 剪切波定量弹性成像，具备组织硬度定量分析软件（支持多比值分析、柱状图分析）弹性定量的参数包括杨氏模量值、剪切模量值、剪切波速度，定量组织的硬度信息

4.3.5	具有弹性成像质控，支持可信度图显示

▲4.3.6具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能

4.3.7	剪切波弹性成像支持高帧率成像

4.3.8 支持在同一切面下同时进行应变式弹性成像和剪切波弹性成像并实时双幅显示。

▲4.3.9  腔内双平面探头（一凸一线）支持剪切波弹性成像（提供证明材料）

4.4	粘弹性成像

▲4.4.1 支持腹部粘性系数和频散系数测量

▲4.4.2 支持浅表粘性系数和频散系数测量

4.4.3 支持多种模式混合显示，可实时显示粘弹性成像、剪切波弹性成像及二维成像

5.测量分析和报告

5.1	全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科等

▲5.2   支持肝肾比测量，评估肝脏脂肪变性程度

5.3 	血管内中膜自动测量技术，测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI长度、测量长度及质量指标，具有IMT分析评估曲线（提供测量数值及分析评估曲线的证明图片）

5.4	血管内中膜自动实时测量功能，实时自动IMT内膜厚度值≥6组，测量精度≤20um（提供证明材料）

5.5	具有小儿髋关节自动测量功能，具备自动进行临床分型功能

6.电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统

6.1	电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放

6.2	原始数据处理，参数调节≥32项（包含：B模式10种、M型模式6种、彩色模式7种、PW模式9种等）

6.3	固态硬盘≥1TB

7.系统技术参数及要求

7.1	二维灰阶模式:

7.1.1数字化全域动态聚焦，

7.1.2 最大显示深度:≥40cm

7.1.3 动态范围：30-260dB

7.1.4 TGC: ≥8段

7.1.5	 LGC: ≥8段

7.2	彩色多普勒成像

7.2.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

7.2.2 取样框偏转: ≥±30度（线阵探头）

7.2.3 支持B/C 同宽

7.3	 频谱多普勒模式

7.3.1 最大速度: ≥8.35m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

7.3.2 最小速度: ≤1 mm /s

7.3.3 取样容积: 0.5-30mm，支持所有探头（提供0.5mm和30mm取样框的证明图片）

7.3.4 偏转角度: ≥±30度 （线阵探头）

8.连通性要求

8.1	支持网络连接

8.2	具有远程图像通讯功能，支持静态和动态图像发送到手机和电脑，并支持在手机和电脑端进行添加备注等操作

9.探头

9.1  探头配置6把：腹部单晶凸阵探头 1把、高频矩阵线阵探头 1把、血管单晶矩阵线阵探头1把、单晶腔内探头 1把、单晶矩阵相控阵探头1把、高频相控阵探头1把

9.2 探头规格

单晶凸阵探头，频率1.2-6.0 MHz

矩阵线阵探头，频率3.8-18.0 MHz

单晶矩阵相控阵探头，频率1.5-4.5 MHz

单晶矩阵线阵探头，频率2.5-11.0 MHz

单晶腔内探头，频率2.0-9.0MHz

高频相控阵探头，频率2.3-9.0MHz

中英文操作界面

内置电池，支持主机电池的超声扫描

- 配置：

| 1、主机一套 |  |
| --- | --- |
| 2、成像技术软件一套 |  |
| 3、高端功能模块一套 |  |
| 4、测量软件一套 |  |
| 5、病人信息及数据管理 | DICOM Basic |
|  | DICOM Worklist |
|  | 自动工作流协议 |
|  | DVR 录像功能模块 |
|  | 超声教学软件 |
|  | Wifi无线网络 |
| 6、探头 | 单晶腹部凸阵探头1 |
|  | 浅表小器官矩阵线阵探头1 |
|  | 成人心脏单晶矩阵相控阵探头1 |
|  | 小儿、新生儿相控阵探头1 |
|  | 单晶腔内探头1 |
|  | 血管单晶矩阵线阵探头1 |
| 7、附件 | 基本附件包 |
|  | 耦合剂加热器 |
| 8、其它 | 远程会诊模块 |