- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价 （万元） | 最高限价总额 （万元） | 是否允许进口 | 是否属于核心产品 | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 1 | 110 | 110 | 否 | 是 | 5 |
|  | 1-2 | 手术显微镜 | 1 | 30 | 30 | 否 |  | 6 |
|  | 1-3 | 无痛麻醉注射仪（笔式） | 1 | 0.45 | 0.45 | 否 |  | 5 |
|  | 1-4 | 笑气镇静系统 | 1 | 20 | 20 | 否 |  | 5 |
|  | 1-5 | 高压喷枪 | 1 | 0.2 | 0.2 | 否 |  | 1 |
|  | 1-6 | 医用空气净化器 | 1 | 2 | 2 | 否 |  | 5 |
| 2 | 2-1 | 口腔科综合治疗机（普通） | 3 | 18 | 54 | 否 |  | 5 |
|  | 2-2 | 牙科综合治疗机（带摄录功能种植款） | 1 | 40 | 40 | 否 | 是 | 5 |
|  | 2-3 | 空压机无油静音空压机 | 1 | 0.96 | 0.96 | 否 |  | 1 |
|  | 2-4 | 抽吸系统 | 1 | 1.06 | 1.06 | 否 |  | 1 |
|  | 2-5 | 纯水系统 | 1 | 1.16 | 1.16 | 否 |  | 5 |
| 3 | 3-1 | 牙科影像板扫描仪 | 1 | 4.46 | 4.46 | 否 |  | 5 |
|  | 3-2 | 口腔数字印模仪 | 1 | 24.2 | 24.2 | 否 | 是 | 5 |
|  | 3-3 | 医用离心机 | 1 | 0.5 | 0.5 | 否 |  | 5 |
|  | 3-4 | 根尖长度测量仪（牙根管电测仪） | 2 | 0.58 | 1.16 | 否 |  | 5 |
|  | 3-5 | 全自动封口机 | 1 | 1.5 | 1.5 | 否 |  | 5 |
|  | 3-6 | 全自动高正压压模机 | 1 | 1.5 | 1.5 | 否 |  | 5 |
|  | 3-7 | 印模搅拌机 | 1 | 0.6 | 0.6 | 否 |  | 5 |
|  | 3-8 | 石膏震荡器 | 1 | 0.125 | 0.125 | 否 |  | 5 |
| 4 | 4-1 | 齿科微动力系统 | 2 | 4 | 8 | 否 |  | 5 |
|  | 4-2 | 牙种植机 | 1 | 13.5 | 13.5 | 否 | 是 | 3 |
|  | 4-3 | 无痛麻醉注射仪（台式） | 1 | 0.9 | 0.9 | 否 |  | 5 |
|  | 4-4 | 根管预备机 | 2 | 0.43 | 0.86 | 否 |  | 5 |
|  | 4-5 | LED光固化灯 | 2 | 0.4 | 0.8 | 否 |  | 5 |
|  | 4-6 | 热牙胶充填（根管充填仪） | 2 | 1.2 | 2.4 | 否 |  | 5 |
|  | 4-7 | 超声波清洗机 | 1 | 0.65 | 0.65 | 否 |  | 5 |
|  | 4-8 | 医用自动清洗机 | 1 | 1.75 | 1.75 | 否 |  | 5 |
|  | 4-9 | 注油机 | 1 | 0.5 | 0.5 | 否 |  | 5 |
|  | 4-10 | 口腔手术器械 | 1 | 10 | 10 | 否 |  | 5 |
|  | 4-11 | 高速手机 | 10 | 0.2 | 2 | 否 |  | 5 |
|  | 4-12 | 直机 | 4 | 0.42 | 1.68 | 否 |  | 5 |
|  | 4-13 | 弯机 | 4 | 0.555 | 2.22 | 否 |  | 5 |
|  | 4-14 | 增速手机 | 4 | 0.6 | 2.4 | 否 |  | 5 |
|  | 4-15 | 仰角手机 | 10 | 0.12 | 1.2 | 否 |  | 5 |
| 5 | 5-1 | 半导体激光 | 1 | 9.5 | 9.5 | 否 | 是 | 5 |
|  | 5-2 | 超声骨刀 | 2 | 5 | 10 | 否 |  | 5 |
|  | 5-3 | 超声喷砂牙周治疗仪 | 2 | 3.8 | 7.6 | 否 |  | 5 |
|  | 5-4 | 超声喷砂牙周治疗仪超声手柄 | 2 | 0.25 | 0.5 | 否 |  | 5 |
|  | 5-5 | 超声喷砂牙周治疗仪龈上喷砂手柄 | 3 | 0.25 | 0.75 | 否 |  | 3 |
|  | 5-6 | 超声喷砂牙周治疗仪龈下喷砂手柄 | 3 | 0.3 | 0.9 | 否 |  | 3 |
|  | 5-7 | 洁牙机手柄 | 6 | 0.08 | 0.48 | 否 |  | 3 |

2. 项目背景/项目概述（如有）

北京胸科医院口腔科开科设备采购项目

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

交货时间：合同签订后30天供应商备货，具体安装时间以甲方设备管理部门通知时间为准。

交货地点：采购人指定地点

2. 付款条件：详见合同条款

4. 售后服务（质保期）：详见货物需求一览表

5. 保险（如适用）：详见合同条款

★6.如投标产品为进口产品投标人为产品代理商时，须提供有效的产品授权，如产品授权为多级授权须保证授权链完整合法有效，提供证明材料。

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为首都医科大学附属北京胸科医院2024年科研设备购置一批，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品属于医疗器械的，根据产品分类应按《医疗器械监督管理条例》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供医疗器械注册证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.2 提供产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按《医疗器械监督管理条例》办理医疗器械生产许可证或者办理备案。供应商为制造商的须提供医疗器械生产许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章），供应商为代理商的须提供医疗器械经营许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.3 提供产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）（复印件加盖供应商单位公章）。所报产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供所报产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）（复印件加盖供应商单位公章）。

2.4 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求

- 第1包

1-1口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备

一.技术参数：

1. X射线发生器及相关性能指标：

1.1.X射线曝光模式：连续或脉冲式锥形束曝光；

1.2 .最小焦点尺寸：≤0.5 mm；

1.3.管电压调节范围： 最低管电压：≥60 kV；最高管电压：≤100 kV；

▲1.4.最小管电流：≤2mA；最高管电流：≥10mA（提供第三方检测报告证明）；

1.5.CBCT成像曝光时间：≤10s；

▲1.6.全景成像曝光时间：≤9s；

1.7 头颅侧位成像曝光时间：≤2s；

2. 探测器及相关成像性能

2.1.探测器数量：≥2块；

2.2.CBCT拍摄探测器：

2.2.1.材质：CSI非晶硅探测器；

2.2.2.探测器有效尺寸：≥24cm×15cm；

▲2.2.3.单圈扫描视野（非拼接）：≥16cm（宽）×15cm（高）；

▲2.2.4.像素尺寸：≤95μm；

▲2.2.5.CBCT图像最小体素尺寸：≤40μm（提供制造商盖章技术文件证明）；

2.2.6.2D全景PA扫描图像高度：≥13cm；

2.2.7.三维CBCT图像拍摄最小辐射剂量（E）≤7μSv；

2.2.8.CBCT扫描成像空间分辨率：≥3.0 lp/mm；（提供制造商盖章技术文件证明）；

2.2.9.全景扫描成像空间分辨率：≥5.0 lp/mm；

2.3.头颅侧位拍摄探测器；

2.3.1.CSI非晶硅探测器；

▲2.3.2.头颅探测器有效尺寸：≥25cm×30cm；

2.3.3.头颅侧位图像尺寸：≥20cm（高）×25cm（宽）；

3.机械装置性能及其他：

3.1.整机(含外壳)总重量：≤250kg ；

3.2 .摆位定位设计：

3.2.1.CT/全景摆位过程中受检者侧对立柱设计，无需镜面反射可面对面观察定位激光线位置；

3.2.2.立柱升降行程≥70cm；

3.3.激光线定位线数量：≥6条（提供彩页及制造商盖章技术文件证明）；

3.4.控制面板：液晶触摸显示屏≥10英寸；

▲3.5.口内摄影(牙片)：外置牙片装置拍摄，具备专用球管，管电压调节范围最小管电压≤60kV，管电流≤5 mA。（提供彩页及制造商盖章技术文件证明）；

4.图像采集处理工作站：CPU，i5或以上性能；内存≥16G；硬盘≥2TB，显卡显存≥4GB；彩色液晶显示器≥23英寸；

5.软件功能

5.1.具备CBCT.2D全景.2D头颅.口内牙片扫描等独立拍摄功能；

5.2.具备放大镜功能，可对整个显示界面提供区域放大，放大倍数可调整；

5.3.3D重建视图：三维重建视图颜色可自定义调节；透视投影和正交投影模式可选；

5.4.具备 CBCT影像局部重建，可在MPR界面选择感兴趣区域，生成局部DICOM格式新CBCT影像；

5.5.具备种植多切片显示功能，可8×8矩阵层面显示，MPR界面横断面.冠状面.矢状面可同时打开和独立滚动查看；

5.6.具备三维图像配准叠加功能，可通过配准叠加选项，一键对两幅CBCT三维影像进行配准叠加对比显示，可实现正畸前后图像融合对比，可观察种植前后牙槽骨量吸收变化；

5.7.具备智能模拟拔牙功能，可一键完成全口牙齿的识别，自动分割并伪彩显示，在拔牙前控制原位单颗或多颗牙齿影像的显隐，实现模拟拔牙功能；

5.8.具备模拟种植功能，可在种植体库中选择合适的种植体长度.直径；设计种植体植入位置及植入方向，在模拟拔牙后可实现单颗或多颗种植体一键自动插入对应模拟拔牙牙位。种植体间或种植体与神经管间的距离低于安全范围可自动预警，安全范围可调节；

5.9.具备智能牙齿根管分割功能，可根据CBCT影像识别单颗.多颗或全口牙根管的位置.形态和结构，一键完成单颗.多颗或全口牙根管的自动分割并伪彩显示，可控制单颗牙根管的显隐以及一键定位；

▲5.10.具备智能骨粉量预估功能，通过骨粉量预估功能选项，可一键标定并计算，排除真实骨质骨量的干扰完成目标区域所需骨粉填充体积的预估。目标区域范围可通过3D球体立体选取，支持多目标区域多次预估，可控制单个或多个目标区域的显隐；

5.11.具备自动神经管和舌侧管自动检测和标注功能，可通过自动舌侧管功能选项，一键识别并伪彩显示正中.侧方舌侧管，目标区域通过3D球体立体显示；

5.12.具备上颌窦分析功能，可一键自动识别双侧上颌窦.自动分割并伪彩显示，同步显示双侧上颌窦体积计算结果；

5.13.具备气道分析功能，可一键自动识别气道.分割并伪彩显示，同步显示气道狭部最小截面积计算结果；

5.14.具备颌骨分析功能，可一键自动识别上.下颌骨.分割并伪彩显示，并可导出STL数据；

5.15.头影测量正畸处理软件内置≥15种头影测量方法，测量项目≥100个，可涵盖≥70个测量点；医生选择对应的测量方法，一键自动标记，提供头影测量参考值（提供彩页证明）；

5.16.智能颈椎骨龄预测：具备定量分析导航图，一键完成颈椎≥19个标志位点标记，≥5个标准测量项目的勾画，可控制测量点和项目显示信息的显隐，并一键生成骨龄分析报告；

5.17.基于大视野CBCT影像可生成侧位影像，并可自动进行头位矫正，可通过ROI区域选取半侧头颅生成侧位片；

5.18.数据管理及相关功能：将设备接入医院现有PACS网络，可上传重建图像。

二.主要配置：

1.口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备：1台；

2.口腔数字化影像采集软件：1套（内含金属伪影校正软件.模拟种植软件.智能气道测量软件）；

3.高级正畸影像处理软件；

4.壁挂式牙科摄影系统及相关组件(牙片机)：1套。（不含牙片数字化部分）；

5.成人防护服：1套；

6.儿童防护服：1套；

7.口内摄影(牙片)保护套：5000个；

8.8TB备份硬盘：1块。

三. 售后服务：

1.质保期：≥5年（自验收合格之日起）；

2.公司售后服务中心有 24小时的电话服务，专职工程师为客户免费提供技术咨询服务；在接到用户故障电话后，2小时内进行电话响应及技术指导；24小时；

3.工程师负责现场设备的安装.调试.测试.检测；

4.定期巡检：公司组织每年对运行的设备巡检一次；

5.终身维护，保护用户利益；

6.保修期外，提供终身有偿服务；

7.国内具备备品备件库，备件供应期≥15年，并以最优惠价提供备件；

8.系统软件终身免费升级。

1-2手术显微镜

一.技术参数：

1.主镜部分：

1.1.光学系统：复消色差光学设计，光学玻璃多层镀膜增透；

▲1.2.镜筒：

1.2.1.全金属变角双目镜筒，角度调节范围： 0～190°；

1.2.2.瞳距调节范围： 55mm～75mm；

1.3.目镜：

1.3.1.护眼杯高度可调, 屈光度调节范围：-6D～+6D；

1.3.2.目镜视场直径范围： 12mm～120mm；

1.6.电动变倍：1:6；放大倍数调节范围：1.8×～19.4 ×；

1.7.具备电动变焦物镜，焦距范围：200mm- 440mm；

1.8.多功能电控手柄：可锁定.解锁电磁锁，可控制变倍.变焦.拍照.录像.自动对焦功能.照明亮度调节.一键开关光源按钮；调节速度2档可调；

1.9.具备液晶显示屏，可显示当前工作距离.缩放系数.放大倍率.测量系数.光源亮度等参数；

2.照明装置：

2.1.光源: LED ；最大照度≥100000 Lux。；色温：5500K±200K；CRI≥92 ；

▲2.2.光亮度与放大倍数联动；

2.3.照明光斑大小多档可调，最大光斑直径≥160mm；

2.4.配置橙色滤镜.绿色滤镜；

3.摄像系统：

▲3.1.内置 4K影像摄录系统；

3.2.摄像头：CMOS 摄像头，分辨率 ≥3840×2160；

▲3.3.具备影像一键自动对焦功能；

3.4.存储格式：JPEG.MP4；影像存储接口： USB3.0 ；

3.5.4K彩色液晶显示器≥26英寸，配备显示器支架；

4.支架：

4.1.落地式支架，可移动；

4.2.具备主镜前后.左右平衡调节系统；

4.3.前后移动.左右移动.旋转关节可一控制锁定.解锁。

二.主要配置：

1.主镜：1台；

2.照明装置：1套；

3.摄像系统：1套；

4.落地式支架：1个；

5.手术放大镜：1套(内含手术放大镜.镜绳.擦镜布.小鼻托.工具包.黑色皮质拉链包各1个) 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         三.售后服务：

1.自合同签订之日起,30个工作日内到货;设备到货后，按买方通知时间派工程师在5天内进行设备的安装调试，直至设备正常运行；

3.显微镜整机质保≥6年（自验收合格之日起）；

4.专业技术工程师定期回访，每年上门维护保养≥2次,并随时提供技术咨询。

1-3无痛麻醉注射仪（笔式）

一.技术参数：

1.主机：

1.1. 整机笔式，无外置管线；

1.2.药水进入牙周膜时，可提示；

1.3.注射时间（1.8mL注射药液）：牙周模式≤4min.；快速模式≤1min；慢速模式≤2min；

1.4.可记录累计注射次数；

1.5.液晶触摸显示屏，注射与回吸可一键控制；

1.6.可实时反馈注射压力，显示范围：0～100；

1.7.药量显示范围：0.1ml～1.8ml；分辨率≥0.1ml；

1.8.主机尺寸（长度×直径)：≤210mm ×25mm，重量≤100g；

2.充电盒含内置锂电池，充电盒充满电可以给助推仪充电≥5次。

二.主要配置

1.口腔麻醉助推仪主机：1台；

2.充电盒：1个；

3.O型圈：4个；

5.可重复灭菌使用助推管：4个。

1-4笑气镇静系统

一.主要用途：用于临床分娩.口腔领域的镇痛。

二.技术参数：

1.双瓶供气，一瓶笑气.一瓶氧气；

2.可一键输出纯氧；

3.非重复呼吸循环系统，在进.出气口部位有单向阀门，防止患者重新吸入呼出的气体；

4.医生可随时观察呼吸气囊。（提供照片证明）照片；

5.控制系统：

5.1.彩色液晶触摸显示屏≥ 7英寸，可数字显示输出混合气体总流量.笑气和氧气浓度.气源压力.时间.电池电量.报警开（关）状态.混合气体开关状态；

▲5.2.具有流量累计计算功能；

5.3.混合气体流量调节范围：0～20L/min；

5.4.紧急供氧流量调节范围：25L／min ～ 75 L／min；

5.5.氧气浓度调节范围：30%～100%，氧气浓度调节精度≤1%；

5.6.笑气浓度调节范围：0%～70%。笑气浓度调节精度≤1%；

5.7.具备笑/氧比例自稳功能，当改变输出气体流量大小时笑/氧气体比例保持不变；

5.8.具备自动空气补偿功能，供气不足时自动补偿空气；

5.9.在氧气压力过低时,设备自动停止笑气供应，患者吸入纯氧气；氧气耗尽后，紧急空气获取阀和安全阀打开，并可报警提示；

5.10.具备截流功能，当氧气或笑气供气压力＜150Kpa时,笑气自动切断,并报警；

5.11.具备气源防误接功能和电子监测气源误接报警功能；

6.内置备用电源，设备在断电时可支持主机持续工作≥2小时；

7.封闭式气瓶机架，气瓶不外露。主机和气瓶机架可分拆，机头直接连接中心供气；

8.机箱内置双锁；

9.配备硅胶通气管路和硅胶鼻套，一组可使用≥80次。

三.主要配置：

1.主机：1台；

2.氧气减压器：1个；

3.笑气减压器：1个；

4.笑气过滤器：1个；

5.机架：1个；

6.氧气.笑气：各10瓶（≥10L/瓶）；

7.硅胶通气管路和硅胶鼻套：10组；

8.废气排放装置：1套。

四.售后服务：

1.主机质保期：≥1年，附件（电池.面罩.管路.球囊）质保期：≥6个月（自验收合格之日起）；

2.终身维修.维护，以成本价提供设备配件；

3.产品售后服务中心在接到报修电话时30分钟内立即响应，24小时内赶到维修地点排除解决，如现场内未能排除故障，提供备用样机；

4.免费负责安装调试培训方案；

5.免费提供软件终生升级服务。

1-5高压喷枪

一.主要用途：用于各类软性.硬性内窥镜.手术器械的冲洗。

二.技术参数

1.工作压力：0.1～0.4Mpa；

2.配备多种规格多用喷头，可清洗管腔口径范围：1.6～12mm，可清洗手术器械不同部位；

3.喷嘴.软管可拆卸，连接头采用快换接头。

三.主要配置：

1.高压喷枪：1把；

2.喷头：8个。

1-6医用空气净化器

一.技术参数：

1.移动式医用空气净化器，适用空间≥80m³；

2.紫外灯管波长：254nm±2nm；功率≤10W；

3.紫外线泄漏量：≤5μW/cm2 @距消毒机周边距离30cm；

4.负离子浓度：2×10⁶个/cm³；

5.室内臭氧残留量平均值≤0.002mg/m³@连续运行60min；

6.风速：手动≥3档可调和自动，最大风量≥650m³/h；

7.最大噪声：≤70 dB(A)；

8.控制系统：

8.1.具备颗粒物激光传感器.TVOC气体传感器；

8.2.液晶触摸显示屏，可以实时显示PM2.5.TVOC数值；

8.3.操作方式：手势操作.触摸按键.遥控操作.App；

8.4.具备定时功能和循环工作模式；

8.5.可提示滤芯更换和紫外灯管更换；

9.外壳：金属喷塑；

10.净化杀菌效果（提供检测报告）：

10.1.颗粒物CADR：≥650 m³/h；

10.2.甲醛CADR：≥100 m³/h；

10.3.白色葡萄球菌杀灭率：≥99.99%；

10.4.自然菌杀灭率：≥90.0% 。

二.主要配置：

1.移动式紫外线消毒机：1台；

2.HEPA滤芯.活性炭滤芯：各3套；                                                                                                                                                4.紫外线灯管：4根。

三.售后服务：

1.质保期：≥5年（除滤芯耗材外）；

2.自售出之日起 7 日内，产品出现功能故障，用户可以选择退货.换货或维修；自售出之日起 15 日内，产品出现功能故障，用户可选择换货或者维修。更换产品时，本公司免费为消费者调换同型号或同规格产品；

3.维修三次，仍不能正常使用的产品，负责为用户免费调换同型号或同规格的产品。

- 第2包

2-1	口腔科综合治疗机（普通）

一.技术参数：

1.结构形式 ：侧箱落地式，口腔灯和器械盘不随牙椅升降；

2.医生操作台：

2.1 .器械盘尺寸（长×宽）≥400mm× 300mm，配有硅胶垫；

2.2.可调节器械盘高度，具备感应刹车控制功能；

▲2.3.配备一体式五联枪架，采用光电开关无接触控制；

2.4.医生操作台配有触控式液晶显示屏，尺寸≥7英寸，可控制牙椅升.降.俯.仰键.加热.口腔灯开启.冲盂.漱口水.痰位.管路消毒键；

2.5.可分别设置漱口水参数.冲盂时间.光纤手机灯亮度.椅位.观片灯延时.联动状态.系统参数.故障信息查看.故障清除；

2.6.具备U盘插口，可下载数据；

2.7.具备一键急救功能；

2.8.具备冲盂.漱口状态.水杯加热状态.数字代码同步.当前用户显示功能；

2.9.当拿起牙科手机时，可显示和调整牙科手机的转速.光纤灯开闭等工作状态；

2.10.具备第一器械优先功能，第一支拿起的器械工作，其他器械处于锁定状态；2.11 具备刷卡登录功能，出厂自带≥3张登录卡；

2.12 具备人机互动智能化功能，可通过语音调节牙椅的升降俯仰、漱口水、冲盂水、冷光灯等功能；

2.13 具备远程维护功能，有设备故障及管路消毒的历史记录，可通过器械盘U盘插口或者液晶显示面板登录网页下载数据包实现数据设置和固件升级；

3.助手操作台：

3.1.旋转式助手架≥3关节；

3.2.具有避让功能，当助手架转臂向椅侧旋转一定角度，牙椅开始椅面锁定，不再上升；架转臂恢复起始位置后，牙椅椅面恢复，正常运动；

3.3.助手位设有感应触摸按键，可控控制口腔灯.观片灯.漱口水.冲盂水.加热水.呼叫.急救位键.痰位位置.复位以及牙科椅升.降.俯.仰；

▲3.4.助手单元器械挂架器械位≥4个，至少包括三用枪.强吸.弱吸.光固化（预留）位，采用光电开关无接触控制；

3.5 .助手单元内置≥3.5英寸安全低压观片灯；

3.6.助手操作台上方置物台面尺寸（长×宽）：≥220mm×150mm，配有硅胶垫；

4.口腔灯：

4.1.光源：LED，自动感应控制，功率≤10W；

4.2.照度：3000lux～35000lux，可无级调光；

4.3.色温：5000K±200K，光斑尺寸：150×80mm；

4.4.灯体控制键.医生控制台.助手控制台.脚控开关均可控制口腔灯。

4.5.口腔灯把手可拆卸，可高温消毒；

5.主箱体：

5.1.强.弱吸吸唾系统：集中式抽吸系统，配有清洗过滤网吸唾过滤器；

5.2.痰盂：

5.2.1.一体式碗式陶瓷漱口盆，可向患者位旋转≥90°；

5.2.2.痰盂可插拔拆装；

5.2.3.漱口水控制方式：手动出水和感应出水；

5.2.4.具有痰盂避让功能，痰盂向椅侧旋转一定角度，牙椅开始椅面锁定，不再上升；痰盂恢复起始位置后，牙椅椅面恢复正常动作；

5.3.净化水系统：可选择自来水或纯净水，可泻压与增压；

5.4.漱口水配有可自动加热恒温系统，可设定给水时间；

6.患者椅：

▲6.1 .变频电机驱动；

6.2.整体注塑框架工艺，靠背背板为铸铝材质，牙椅皮垫采用皮革面料一次压注成型；

6.3.座椅和靠背联动设计，有水平运动补偿结构；

6.4.靠背电动调节范围：0°～70°；

6.5.高度调节范围： 400mm，最高椅位：750mm，方便患者上下牙椅；

6.6.多关节折叠式头枕，可多角度调整并固定.可拉伸和锁定，伸缩行程≥150mm；6.7.承重≥150Kg；

6.8.双扶手设计，外扶手可向下翻转，方便患者治疗上下使用；

▲6.9.牙科椅可向外水平旋转≥30°；

6.10.器械工作的时候，牙椅处于锁定状态；

6.11.具备安全保护开关，牙椅下降遇阻可急停；

7.脚踏开关：

7.1.可控制手机转速，实现高速手机干.湿转及吹屑气；

7.2.可控制器械给水.椅位的升.降.俯.仰运动.牙椅复位.牙椅痰位.术灯开启及关闭；

8.全自动管路消毒系统：

8.1.主箱体内部采用双水瓶设计；

▲8.2.一键式全自动手机管理消毒系统，可实时显示消毒进度，消毒范围包含医生位手机.三用枪.洁牙机等所有器械；

9.医生座椅：

9.1. 医生椅可单独调节椅背高度.靠背倾斜度；

9.2.椅面最低高度：≤450mm，调节行程：≥120mm；

9.3.医生座椅采用五个万向铝合金材质脚轮，可移动和锁止；座椅框架和底座部分全部采用金属材质。

二.主要配置：

1.口腔科综合治疗机：1台；

2.高速手机：10支；

3.低速直.弯机：各1支；

4.三用枪：2支；

5.洁牙机：1台；

6.医生座椅：1把；

7.护士座椅：1把。

三.售后服务：

1.质保期：主机≥5年，牙科手机整机≥1年，终身维护；

2.维修响应时间:接到维修报告后，1小时内提供应急策略和解决方案，紧急事故处理2小时内到达维修现场；24小时内不能修复的，提供备机供买方使用；

3.在保修期内定期提供预防性保养服务(周期性回访)，每年对设备运行情况进行记录；

4.免费送货.免费安装调试；

5.提供全套中文使用手册和维护手册。

2-2	牙科综合治疗机（带摄录功能种植）

一.技术参数：

1.结构形式：分体式；

2.医生用工作台；

2.1.可以移动并锁定；

2.2.全不锈钢结构,表面可以深度消毒；

2.3.高度电动调节范围： 750mm～850mm；

3.患者椅

3.1.电机驱动，具有抬腿功能；

3.2.负载≥150kg；

3.3.头枕采用折叠式，椅面为一次压注成型；

3.4.靠背.椅身处具有安全保护装置，下降遇阻会停止下降并有小幅上升；

4.电动抽吸系统

4.1.可移动并.可自锁，适用于手术抽吸；

4.2.具备分泌物收集器，经由过滤器直接进入桶体；每次即可连续不间断的进行手术操≥4小时；

4.4.分泌物桶可高温高压消毒；

4.5.真空度：≤910mbar；最大流量≥45L/min，流量可调节；

5.摄录无影灯

5.1.LED光源≥20个；

5.2.照度调节范围：10000lux～150000lux；色温：4000k～5300k之间；

5.3.摄像系统：分辨率4K，光学变焦大≥30倍；，可手动对焦和自动对焦；

5.4.移动式安装；

6.医生座椅：

6.1. 医生椅可单独调节椅背高度.靠背倾斜度；

6.2.椅面最低高度：≤450mm，调节行程：≥120mm；

6.3.医生座椅采用五个万向铝合金材质脚轮，可移动和锁止；座椅框架和底座部分全部采用金属材质。

二.主要配置：

1.牙科综合治疗机：1台；

2.高速手机：10支；

3.电动马达：1个；

4.弯机：8支；

5.三用枪1支；

6.医生座椅：1把；

7.护士座椅：1把。

三.售后服务：

1.质保期：主机≥5年，牙科手机整机≥1年，终身维护；

2.维修响应时间:接到维修报告后，1小时内提供应急策略和解决方案，紧急事故处理2小时内到达维修现场；24小时内不能修复的，提供备机供买方使用；

3.在保修期内定期提供预防性保养服务(周期性回访)，每年对设备运行情况进行记录；

4.免费送货.免费安装调试；

5.提供全套中文使用手册和维护手册。

2-3	空压机无油静音空压机

一.技术参数：

▲1.无油静音空压机，由压缩机机头（≥2个）.储气罐等组成；

2.每台最大产气量≥400L/min，产气量≥280 L/min@0.4bar；

3.启停压力：0.55～0.75Mpa之间；

4.储气罐：

4.1.容积≥100L，内外喷塑，安装有安全阀.压力表.自动排水阀及单向阀；

4.2.罐体进气全部采用铜或不锈钢管件；

4.3.具备压力容器资质证书；

5.电源：AC 220V±10% ，50Hz±2%，功率≤2.5kW。

二.主要配置：

1.空压机：1台；

2.电磁阀：2个；

3.压力表：1个；

4.排污阀：1个；

5.消音器：1个。

2-4	抽吸系统

一.技术参数：

▲1. 由负压泵（泵头≥1个）.分离部分组成，真空泵和分离部分采用一个电机同时驱动；

2.负压泵为气环真空泵；

▲3.整套机组的抽吸流量：≥900L/min，抽吸负压：≤-13kPa；

4.分离部分具备自动分水器，可实现自动排污；

5.具备排气过滤器；

6.工作时间 ：100%连续工作；

7.电源：AC 220V 频率：50Hz 电源消耗：1.3KW。

2-5	纯水系统

一.技术参数：

1.水源：市政自来水；水压：0.2MPa～0.5MPa，水温：5～45℃；电导≤200us；

2.产水量： ≥100L/H；

3.具备椰壳活性炭滤芯.静音泵.RO膜.塑料压力桶.鹅颈龙头；

4.制水过程全程自动监控；

5.产水水质：电导率≤15us/cm ；

5.1.脱盐率：≥99%；

6.不锈钢水箱：≥150L。

二.主要配置：

1.纯水机主机：1台 ；

2.不锈钢水箱：1个。

- 第3包

3-1	牙科影像板扫描仪

一.技术参数：

1.牙科影像板扫描仪主机：

▲1.1.采集分辨率：≥22 lp/mm；

1.2.影像位深：≥16bits/pixel；

1.3.影像采集区域的像素灰度值标准差R与规定采样点的灰度值均值Vm之比（R/Vm）： ≤2%）；

1.4.数据传输方式：无线WiFi和以太网RJ45端口；

1.5.成像扫描时间：≤10s；

1.6.扫描完成后，自动擦除影像板；

1.7.可扫描≥4种尺寸的影像板；

2.一体式图像采集处理工作站：CPU，i7或以上性能；内存≥8G；硬盘≥256G；彩色液晶显示器≥21英寸；打印机：普通打印机；

3.图像扫描处理软件功能：

3.1.可控制扫描仪主机扫描影像板并回传图像数据；

3.2.具备病人数据管理功能，可完成登记.复查.信息删除操作；

3.3.具备影像编辑.影像注释.影像反转.影像旋转.影像缩放.影像灰度.影像测量.影像修正等图像处理功能；

3.4.可导出JPG.BMP.PNG.DCM格式图片；可持导入DCM格式的图片；

3.5.具备DICOM3.0接口，开放查询.传输.存储.打印协议.工作列表协议。

二.主要配置：

1. 扫描处理仪主机： 1 台；

2.一体式图像采集处理工作站：1套；

3.图像扫描处理软件：1套；

4.口内影像板：6 块 （用户可任选型号）；

5.牙科数字口内影像板保护套：300 个（用户可任选型号）。

3-2	口腔数字印模仪

一.技术参数：

（一）扫描手柄

1.图像触感器：

1.1.CMOS，像素≥1.3MP，可连续采集视频图像；

1.2.像素尺寸：≤4.8μm；

2.口扫光源：LED；

3.扫描范围：≥16×14mm；

4.扫描精度：单牙≤10μm，全口≤20μm；

▲5.扫描深度：0～25mm；

6.最快扫描速度：≥80mm/s；

7.扫描自带陀螺仪可手势控制；

8.手柄可控制扫描的启停及扫描功能的切换；

10.数据传输方式：Wifi.有线网；

▲11.无需定期校准；

12.扫描头：

12.1.扫描头可拆卸，支持高温高压灭菌及浸泡消毒，扫描头消毒次数≥100次；

12.2.标准扫描头尺寸：115×19×14mm，可上下浮动10%；

12.3.小扫描头尺寸：115×15×10mm，可上下浮动10%；

13.内置可充电电池，支持主机扫描≥2h；充电时间≤1h，可底座直充.电池仓充电；

14.扫描手柄重量：≤250g（含电池）；

15.使用年限≥12年（提供注册证和名牌证明）；

（二）一体机图像处理工作站：

1.CPU： i7或以上性能；内存≥32G ；硬盘≥1TB；独立显卡，显存 ≥12G ；

2.彩色液晶触摸显示屏≥23英寸；

3.UPS：功率≥0.9kW；续航：≥1h；

（三）.图像扫描处理软件

1.扫描模式：

1.1.具备金属扫描模式，可扫描反光金属；

▲1.2.具备种植扫描模式，可将扫描杆数据提前导入软件中，在扫描时识别扫描杆特征点后自动匹配扫描杆数据；

1.3.具备精细扫描模式；

1.4.具备印模扫描模式，可采用印模扫描模型，以口内和扫硅胶模混合扫描的方式实现高难度病例的完整扫描；

1.5.具备无牙颌扫描专属模式，扫描过程中可保留软组织数据，确定咬合关系；

1.6.具备正畸模拟模式，通过正畸动画模拟矫正方案，自动排牙；

2.3D重建的帧率：≥20帧/s；

3.可检测倒凹.咬合.描绘边缘线.调整坐标；

4.扫描过程可智能扫描引导.检测数据质量；

5.具备模型比较工具，支持从外部导入STL数据进行对比，实现正畸/种植治疗过程牙齿变化管理.术前术后对比，备牙前vs备牙后对比；

6.具备健康报告模式，扫描完口内数据后，可自动识别龋齿.牙结石.牙菌斑等病灶，一键自动生成健康报告；

7.具备云平台，数据可一键上传下载；

8.图像可导出，导出图像格式包括：OBJ/.STL.PLY；

（四）台车：可升降，升降范围：1000mm～1200mm。

二.主要配置：

1. 口腔数字印模主机 ：1台；

2. 一体机工作站：1套；

3 .台车：1辆；

4 .标准扫描头：8个；

5.小扫描头：2个；

6.保护头：1个；

7 .充电底座：1个；

8. U盘（≥8G）：1个；

9.电池：2块。

三.售后服务：

1.质保期：≥5年；

2.软件终身免费升级，无年费。

3-3	医用离心机

一.技术参数：

1.金属机箱，金属离心腔；

2.直流无刷电机，配有测速系统；

3.电动开锁装置，具有开盖自动停机功能；

4.最大容量：≥8×10mL；

5.最高转速：≥4000r/min；误差：不超过±10rpm；

5.最大相对离心力：≥1780×g；

6.整机噪音：≤60dB（A）；

7.控制系统：

7.1.微处理器控制，数字显示；

7.2.可设定停机自动.手动开盖；

7.3.可设定转速及时间；

7.4.数字定时器，定时范围：1～99min59s，具备到达转速计时模式；

7.5.运行中可随时更改转速.离心力.时间参数，无需停机；

7.6.软启动控制技；

7.7.具有超速.超压.过流及多种保护功能；

7.8.可保存最后一次运行参数；

8.外型尺寸：≤45×30×30cm。

二.主要配置：

1.主机： 1 台 ；

2.10ml×8支角转子 ：1套。

三.售后服务：

1.质量保证期：自交货验收完毕之日起，整机质保≥2年，验收合格一年内，经一次维修无法解决产品故障，厂家免费提供包修.包换.包退服务，更换的零配件确保为原厂全新合格件；

2.维修响应时间：售后服务电话 7*24 小时服务，自接到需方维修通知后（包括免费保修和有偿维修）1 小时内做出响应，24 小时内上门维修后，妥善恢复原设备的使用；保持畅通；

3.设备超出年保期外，发生故障的设备更换的重要零部件（电机.主控线路板旋转件），自维修更换之日起，质保≥1年；

4.零配件提供时间≥10年。

3-4	根尖长度测量仪（牙根管电测仪）

一.技术参数：

1.测量电压； ≤200mV；

2.测量电流：≤100μA；

3.彩色液晶显示屏：≥4.3英寸；

4.内置锂电池，容量≥850mAh；

5.主机尺寸（长×宽×高）：≤350mm×350mm×150mm，主机重量≤400g (含电池)。

二.主要配置：

1.主机：1台；

2.锉夹：4个；

3.测量线：2条；

4.唇钩：4个；

5.探针：4只。

3-5	全自动封口机

一.技术参数：

1.封口速度： 9.6±0.5m/min；

2.封口留边： 0～35mm 可调；

3.封纹宽度：≥12mmmm；

4.封口温度： 60～220℃可调；误差：不超过±2%；

5.导纸槽尺寸：≥90mm；

▲6.双打印头，可实现单行和双行打印；

7.控制系统：

7.1.彩色液晶触摸显示屏≥？英寸，具备内置时钟.计数.参数设置功能并可自动存储；

7.2.失效日期可以根据设置的有效天数自动进行调整和打印，闰月.大小月自动调整；

7.3.可打印项目包括灭菌日期.失效日期.灭菌批次.灭菌器号.操作者.物品名称以及自定义内容等。可置打印事项.调整打印内容.打印参数的位置。

3-6	全自动高正压压模机

一.技术参数：

1.加热电阻功率：≥450 W；

2.最大压膜片厚度：≥6 mm；

3.圆形压膜片直径：120mm～130mm ；方形压膜片尺寸：120mm×120mm～

130mm×130mm；

4.压力调节范围：3 bar～8 bar；

5.连接类型： 6mm软管；

6.最大噪音≤80 db（A）@在设备前方 30cm 的位。

二.主要配置：

1.全自动正压压模机主机：1台；

2.不锈钢珠：一包；

3.牙膜放置盘：1个。

3-7	印模搅拌机

一.技术参数

1.转速：≥850rpm；

2.最大搅拌量≥75G；

3.工作时间：1～16 秒可调；

4.工作方式：间歇式工作。

二.主要配置：

1.印模搅拌机主机：1台；

2.搅拌碗：4个；

3.调棒：1个；

4.调拌刀：1个；

5.粉勺.1个。

3-8	石膏震荡器

一.主要用途：用于消除模型中的气泡，使模型中的填料均匀。

二.技术参数：

1.最大负载：≥4千克；

2.震荡频率：50HZ；

3.震荡幅度：无        功率：150W；

4.外形尺寸（长×宽×高）：≤35×25×15cm；整机重量：≤7kg。

- 第4包

4-1齿科微动力系统

一.技术参数：

1.主机：

1.1.便携使用，无需连接牙椅水.气；

1.2.双水路，水箱可装蒸馏水.纯净水.灭菌冷却生理盐水；

1.3.蠕动泵流量：0～120mL/min范围内≥10档可调；

1.4.内置风冷系统；

1.5.控制系统：

1.5.1.彩色液晶触摸显示屏≥7英寸；

1.5.2.预设程序≥5种，至少包括外水道拔牙模式.内水道修复模式，拔牙模式具备冲洗程序，无需取下车针即可冲洗拔牙伤口；

1.5.3.多功能脚踏：可控制水量.程序切换.正反转切换.无极变速；防水等级：IPX6；

2.电机：

▲2.1.马达最低转速≤100转/分钟，扭矩：2.5-3.5N.CM，重量≤72g.直径≤21.7mm；

2.2.抖动≤0.02mm.噪音≤45dB；

▲2.3.内置冷光LED灯，（色温 5000-5500K）；

2.4.马达可承受134℃高温高压灭菌；

2.5.可适配至少.1:1.1:4.2.1:5转速比手机；

▲3.1：4,2拔牙手机和1：5修复手机均为光纤手机.卫生机头。

二.主要配置：

1.主机：1台；

2.手机托架：1个；

3.马达（带管线）：1 个；

4.1:4.2弯手机：2支；

5.1:1弯手机：1 支；

6.1:5弯手机修复手机：2支；

7.可消毒水管：15支；

8.电动手机养护机：1台；

9.推车：1辆；

三.质保期：≥5年。

4-2牙种植机

一.技术参数：

1.主机：

1.1.液晶触摸显示屏≥5英寸，可设定和保存参数；

1.2.具备扭矩实时动态监测功能并可实时显示工作时的扭矩值；

1.3.具备转速动态实时监测功能并可实时显示工作时的转速值；

1.4.蠕动泵输出水量：0～130mL/min，多档可调；

1.5.可自定义种植流程及程序参数；

1.6.具有数据存储功能；

1.7.具备开机自动校准功能；

1.8.具备错误自动提示功能；

1.9.主机重量：≥5kg；

2.电机：

2.1.转速调节范围100～40000r/min，误差：不超过±10%。最大机械输出功率：≥ 70W；

2.2.扭矩范围：5N·cm～70N·cm；

2.3.具备白光 LED照明装置，亮度3档调节；

2.4.适配.20:1.1:1转速比的机头；

2.5.弯手机为为光纤手机，带供水接口；

3.具有自动错误提示功能。具有遇阻反转功能。

二.主要配置：

1.主机：1台；

2.脚踏开关：1个；

3.马达+管线为一套：4套；

4.支撑杆：1个；

5.20:1光纤种植手机：8支。

4-3无痛麻醉注射仪（台式）

一.技术参数

1.采用专利液压驱动技术，能够进行缓慢.匀速的注射；

2.彩色液晶触摸显示屏≥4,3英寸，且可实时显示注射压力；

3.具有自动回吸功能，可选择开启或者关闭；

4.脚踏可控制给药速度或停止给药；

5.注射速度;具备低速：0.3mL/min；中速：1.7mL/min；高速：3.5mL/min三种注射速度，且可使用脚踏进行切换；

6.具备牙周韧带注射模式；

7.剂量模式下可选择注射剂量，误差：不超过±0.02ml；

8.药量不足或者压力过大时可声音提示；

9.具备自动保护功能，当压力过大时，自动停止注射；

10.内置2600mAh大容量电池，充电后可无线使用。

二.主要配置：

1.主机：1台；

2.套筒套装：4套（型号可任选）；

3.可消毒套管：160/支；

4.手柄座：1个；

5.脚踏：1个；

6.套管：8个（型号可任选）。

4-4根管预备机

一.技术参数：

1. 内置10个以上可供医生自行设置的程序；

2.扭矩值：0.5～4.0N·cm 范围内设置12档可选；

3.动态扭矩实时监控，OLED操作屏幕上能够实时显示工作时的扭矩值大小；4.具备遇阻回旋功能，当工作时扭力达到预设的扭力值，马达自动反转，当工作扭力降到预设扭力值70%以下继续正转工作；

5.转速调节范围：120rpm～650rpm。参数适配市面上大部分锉；

6.工作模式：正反转模式.往复旋转模式；

7.具备自动校准功能，可以校准弯机头的转速扭矩参数；

8.适用于往复旋转和360度旋转的镍钛根管预备器械系统，内置≥5组往复旋转角度数据，参数可调整适用于Pilot.Waveone.Mtwo.Protaper等系统；

9.可设置左右手切换；

10.置锂电池， 内置充电电池，锂电池。充电口为type-C快充口，充满时间短

11.无线根管马达，电机减速箱一体封装，按键启动关闭，操作简便；

12.一体化1:1弯机头，机头可360°旋转，弯机头尺寸小巧；，机头可注油保养；

13.工作噪音小；

14.电机减速箱一体封装，传动效率高，同比减少25%能耗;

15.人体工程学设计，重心贴近虎口，握持更稳，久握不累；

16.环境条件：5℃~40℃，相对湿度<80%,0℃，海拔高度<3000m。

二.主要配置：

1.主机：1台；

2.弯机头：2个；

3.保护套：8个；

三.质保期：整机.弯机头质保≥2年。

4-5 LED光固化灯

一.技术参数：

1.主机部分

1.1.设备光强输出波长为385nm-515nm，可聚合绝大部分牙科光固化材料；

1.2.可输出四挡光强：2300mW/cm².1500mW/cm².1000mW/cm².600 mW/cm²分别适用于极速固化.大块树脂深度固化.软启动和脉冲模式下有效固化防止树脂材料的应力收缩和龋齿检测，四挡光强皆可供医生自行设置固化时间；

1.3. 强大动力支持：搭载1600mAh大容量电池，可支持1200次 3秒固化

1.4. 光强可视：搭载OLED屏幕，清晰显示模式.光强.固化时间及主机电量；

1.5.内置有6 种工作模式，分别为高效模式（M0，M1，M2） 软启动模式（RAMP）， 脉冲模式（PULSE），龋齿检测模式（Detect）；

2.灯头部分

2.1.9mm厚超薄机头，轻松抵达后牙，保证近平行光输出；

2.2.360°可旋转机头，轻松照射整个口腔；

2.3.机头装置凸透镜，具有聚光作用，机头装置直径9.5mm的凸透镜，具有聚光作用，光学有效面积达70.8m㎡；

2.4.紫双色光：四灯珠分别为三颗蓝色 LED 灯，一颗紫色 LED 灯。

三.主要配置：

（从以下列表中选择此次配置的内容和数量）

配置清单：

主机 1个                         后期采购价不高于4000/台

CP光固化蓝紫光机头    1个       后期采购价不高于350元/个

光固化一次性外套(1pcs)   100个   后期采购价不高于0.2元/个

开关电源国标-TPC(5V)-湖南  1个   后期采购价不高于84元/个

光固化底座组件        1个        后期采购价不高于140元/个

光固化遮光板组件      1个        后期采购价不高于42元/个

配套：光固化测光表1个    光固化一次性外套(1pcs)100个

光固化遮光眼镜套装1个

4-6热牙胶充填（根管充填仪）

一.技术参数：

1.无线笔式设计，符合人体工程学，操作方便灵活；

2. 360°环型开关设计，满足任意操持习惯，开关环包含工作指示灯.工作时有工作提示音；可根据左右手习惯调整屏幕角度；

3.可存储对个工作模式，每种工作模式温度调节范围： 0.2秒快速加温到200度，1秒快速冷却；.

4.具备自动断电保护功能，根据不同模式下对应温度选择自动断电时间；

5.内置锂电池，2600mAh大容量锂电池，充电所需时间约4个小时，使用寿命长（可充放电500次以上）；

6.工作尖：

6.1.多个方向可以调整。工作尖六角梅花设计，可多方向操作，6个方向可以调整；

6.2.工作尖在加热过程中只有尖端4-5mm及横截面加热，工作尖其他部分不发热，不需要使用隔热保护套，从而达到保护患者，提升体验感的目的，同时设备能耗大大降低，环保省电效率高。

二.主要配置：

（从以下列表中选择此次配置的内容和数量）

主机      2个           后期采购价不高于11500元/套

开关电源TPC     1个    后期采购价不高于180元/个

国标头TPC     1个 	   后期采购价不高于180元/个

Pro发热针套装S(1pcs)        Size: 40/0.025 黑色  1个  后期采购价不高于128元/个

Pro发热针套装 M(1pcs)       Size: 50/0.05 黄色  1个   后期采购价不高于128元/个

Pro发热针套装L(1pcs)        Size: 60/0.06 蓝色  1个   后期采购价不高于128元/个

牙胶针套装  25Ga    1个    后期采购价不高于128元/个

牙胶针套装   23Ga    1个   后期采购价不高于128元/个

底座(1pcs)   2个           后期采购价不高于150元/个

开关电源TPC     2个       后期采购价不高于180元/个

国标头TPC     2个         后期采购价不高于180 元/个

配套：  Pro发热针套装S(1pcs)        Size: 40/0.025 黑色  2个  后期采购价不高于128元/个（投标人需提供承诺）

Pro发热针套装 M(1pcs)       Size: 50/0.05 黄色  2个  后期采购价不高于128元/个（投标人需提供承诺）

Pro发热针套装L(1pcs)        Size: 60/0.06 蓝色  2个   后期采购价不高于128元/个（投标人需提供承诺）

牙胶针套装  25Ga    2个  后期采购价不高于128元/个（投标人需提供承诺）

牙胶针套装   23Ga    2个 后期采购价不高于128元/个（投标人需提供承诺）

4-7超声波清洗机

一.技术参数：

1.清洗槽容积:300*250*150 mm；

2.外形尺寸：420*410*330mm；

3.篮筐尺寸：280*215*130mm；

4.超声功率：≥240W；超声频率≥40KHZ；

5.温度调节范围：35℃～80℃(可调)；

6.运行周期设置范围：0～59min；

7.设备净量10Kg;运行重量20Kg;

8.工作条件：

8.1.纯水压力：0.2～0.5MPa；

8.2.电源：AC 220V±10%；50Hz±2%；功率≤1kW。

二.主要配置：

1. 超声波清洗机：1台；

2.清洗篮筐：1个；

3.	温度传感器 1个；

4，超声波电源1个；

5.超声波换能器 4个；

6.装饰外罩1个；

7.控制系统	1个；

8.管路系统	1个

4-8医用自动清洗机

一.技术参数：

1.供电电源：220VA±10%/50HZ；供电电流≥16A；

2.输入功率：2200XA；支持冷水和热水清洗；

3.内腔容积：≥30L；

4.配有牙科手机清洗架，手机插座位置≥18个，每个手机插座带有不锈钢过滤片，每个底座同时满足高速手机.低速手机的清洗需求。

二.主要配置：

1.医用清洗机主机：1台；

2.牙科手机专用清洗架：1个；

3.器械篮：1个；

4.储酶桶：1个；

5.手机堵头：18个。

4-9注油机

一.主要用途：用于对牙科手机的清洁及注油保养。

二.技术参数

▲1.能一次同时保养≥3支手机，适用于多种品牌手机；

2.具备油量调节阀；

3.具备进气气压调节阀；

4.注油模式：短模式.长模式.超长模式可选；

5.完成清洁后，可一键去除手机内多余的油；

6.储油桶容量：≥350mL, 具备油量刻度指示；

7.底部带储油盒子，可收集油污；

8.具备油雾过滤棉可防止油雾扩散；

9.重量:<7.2 Kg；

10.完成清洗和注油步骤后,按下“空气键”，能去除手机内多余残油。

二.主要配置

1.注油机：1台；

2.养护油（800mL）：3瓶 一瓶可用6000-8000支；

3.油雾过滤棉：1个；

4.吸油棉：1个；

5.注油斗：1个。

4-10口腔手术器械

一.外科器械拔牙套装：

1.骨膜剥离器(子)：

1.1.头宽：≥5.0/11mm ，空芯圆柄；

1.2.数量：12个；

2.牙刮匙：

2.1.头宽：≤3.0/3.0mm，直径≤10mm，空芯圆柄有齿；

2.2.数量：12个；

3.口角拉钩：

3.1.口角 S型，角弯：90°；

3.2.数量：12个；

4.镶片持针钳：

4.1.直，长度≥14cm ；粗针（0.5mm）；

4.2.数量：12把；

5.手术刀柄：

5.1.带刻度（长度：120~150mm±5mm，头端长度：17.5mm±5mm）；

5.2.数量：12把；

6.牙挺：

6.1.根尖挺,（宽度：2.5mm±0.5（mm)  长度：（150~170）mm±10mm）；

6.2.数量：12个；

7.眼科剪:

7.1.弯尖，长度≥10cm；

7.2.数量：12把；

8.吸引管：

8.1.亚光，无柄，直径：(3-4)mm±0.5（mm)；

8.2.数量：12把；

9.止血钳：

9.1.弯全齿，长度≥14cm；

9.2.数量：12把；

10.器械盘；

10.1.方盘，尺寸≥210×110×16mm；

10.2.数量：12个；

二.外科微创拔牙钳套装

1.拔牙钳：

1.1.微创，带齿，上颌通用；

1.2.数量：5把；

2.拔牙钳：

2.1.微创，带齿，上颌磨牙，双弯；

2.2.数量：5把；

3.拔牙钳：

3.1.微创，带齿，下颌通用 ，短弯；

3.2.数量：5把；

4.拔牙钳：

4.1.微创，带齿，下颌通用，长弯；

4.2.数量：5把；

5.拔牙钳：

5.1.微创，带齿，下颌通用；

5.2.数量：5把；

6.拔牙钳：

6.1.微创，带齿，下颌磨牙；

6.2.数量：5把；

7.拔牙钳：

7.1.微创  带齿   智齿拔牙钳；

7.2.数量：5把；

三.修复器械套装

1.树脂充填器

1.1.不粘树脂球头，刻度：1-2mm；扁头，直径：2.8mm；

1.2.空芯圆柄，直径≤8mm；

1.3.数量：5把；

2.树脂充填器

2.1.不粘树脂，刻度：0.5-4 mm；直径：2.8mm；

2.2.空芯圆柄，直径≤8mm；

2.3.数量：5把。

3.树脂充填器：

3.1.不粘树脂扁，工作头宽度≥0.5/长≥1.6mm；

3.2.空芯圆柄，直径≤8mm，有弹性；

3.3.数量：5把；

4.树脂充填器

4.1.不粘树脂；尖圆，直径：1.6mm；

4.2.空芯圆柄，直径≤8mm；

4.3.数量：5把；

5.树脂充填器

5.1.空芯圆柄，直径≤8mm；

5.2.数量：5把；

6.支装器械盒；

6.1.分离式，带锁扣，尺寸：≥200×75×30mm；

6.2.数量：5个；

四.牙周刮治套装

1.刮治器：

1.1.龈下 G5/6，前牙区，金属柄；

1.2.数量：5个；

2.刮治器：

2.1.龈下，G7/8，颊舌侧，金属柄；

2.2.数量：5个；

3.刮治器：

3.1.龈下， G11/12，前磨牙.磨牙近中面，金属柄；

3.2.数量：5个；

4.刮治器：

4.1.龈下，G13/14 ，前磨牙.磨牙远中面，金属柄；

4.2.数量：5个；

5.5支装器械盒

5.1.尺寸：≥200×65×20mm；

5.2.数量：5个；

五.口腔检查器械套装

1.单面口镜

1.1.头宽：≥22mm ，表面镀铑；

1.2.数量：29个；

2.口镜柄：

2.1.不锈钢圆柄，直径：≥8.0，长度≥120mm；

2.2.数量：29个；

3.牙探针：

3.1.双头 空芯圆柄；

3.2.数量：29个；

4.牙用镊

4.1.带齿 有定位 双弯；

4.2.数量：29把；

5.器械盒：

5.1.5支装  ≥210mm*85mm*30mm；

5.2.数量：29把；

六.上额窦提升器械套装

1.外提升：

1.1.1#

1.2.数量：1把；

2.外提升：

2.1.2#

2.2.数量：1把；

3.外提升：

3.1.3#

3.2.数量：5把；

4.外提升

4.1.4#

4.2.数量：1把；

5.外提升

5.1.5#

5.2.数量：1把；

6.外提升

6.1.6#

6.2.数量：1把；

7.外提升：

7.1.7#

7.2.数量：1把；

8.器械盒

8.1.10支装器械盒   ≥210*145*30㎜；

8.2.数量：1个

七.骨挤压器套装

1.骨挤压器

1.1.凸头弯≥2.5㎜；

1.2.数量：2把；

2.骨挤压器

2.1.凸头弯≥3.0㎜；

2.2.数量：2把；

3.骨挤压器

3.1.凸头弯≥3.5㎜；

3.2.数量：2把；

4.骨挤压器

4.1.凸头弯≥4.5㎜；

4.2.数量：2把；

5.器械盒

5.1.5支装≥≥210mm*85mm*30mm；

5.2.数量：2个；

八.种植器械套装

1.口镜柄：

1.1.不锈钢圆柄，直径：≥8.0，长度≥120mm；

1.2.数量： 4个；

2.双面口镜：

2.1.双面镀铑镜，直径：≥22㎜ 前端带翼；

2.2.数量：4个；

3.手术刀柄

3.1.可旋转手术刀柄，旋转角度≥180°；

3.2.数量：4把；

4.牙周袋探针

4.1.空芯圆柄 工作头长度1-15㎜；

4.2.数量：4支；

5.吸引管：

5.1.亚光，无柄， 直径：≥3.0mm；带强吸孔；

5.2.数量：4根；

6.缝合镊

6.1.弯圆头，头宽：≥2mm，长度≥16cm；

6.2.数量：4把；

7.组织镊

7.1.直，头宽：1.2mm，1×2钩；长度≥14cm；

7.2.数量：4把；

8.拆线剪

8.1.直  长度≥ 11cm；

8.2.数量：4把；

9.组织剪

9.1.双弯尖头，长度≥13cm；

9.2.数量：4把；

10.镶片持针钳：

10.1.直；细针.0.3mm；长度≥14cm；

10.2.数量：4把；

11.牙刮匙：

11.1.头端：≤3.0/3.0mm，直径≤10mm，空芯圆柄有齿；

11.2.数量：4把；

12.骨膜剥离器(子)

12.1.头宽：头宽4.0/4.0mm 一头斜刃 1；

12.2.数量：4把；

13.口角拉钩

13.1.口角 S型，角弯：90°；

13.2.数量：4个；

14.20支装器械盒

14.1.尺寸：≥280mm×200mm×30mm；

14.2.数量：4个。

4-11高速手机

一.技术参数

▲1.自发光手机，4孔接口，出水≥3点，配快接头；

2.零回吸；

3.按压式换针；

4.转速：32～35万转/nin；

5.最大扭力：≥23W；

6.径向跳动：≤0.03㎜；

7.工作水压：0.2～0.23Mpa；

8.光源：LED灯。

4-12直机

1.内水道，4孔1:1慢直手机；

2.马达转速：18000～21000转/min；可承受最高转速：≥40000转/min；

3.直机径向跳动：≤0.05㎜；

4.工作噪音：≤50dB（A）；

5.工作水压：0.2～0.23Mpa；工作气压：0.28～0.30Mpa。

4-13弯机

▲1.内水道，1:1慢弯光纤手机；

2.弯机换针方式：按压式；

3.可承受最高转速：≥40000转/min；

4.弯机径向跳动：≤0.05㎜；

5.工作水压：0.2～0.23Mpa。

4-14增速手机

▲1.内水道，1:5增速光纤手机；

2.冷却方式：≥3点喷水，工作温升≤5℃；

3.手机材质：不锈钢；

4.按压式取针；

5.最高转速：≥200000转/分钟；

6.工作水压：0.2～0.23Mpa。

4-15仰角手机

1.固接.非光.气动仰角手机，前端无排气；

2.工作转速：32～35万转/min；

3.使用车针总长：19～28mm；

4.工作水压：0.2～0.23Mpa；工作气压：0.28～0.30Mpa。

- 第5包

5-1半导体激光

一.主要用途：用于口腔黏膜.牙龈的汽化，口腔内软组织的切开.牙龈切除。

二.技术参数：

1.治疗激光器；

▲1.1.双激光器；

1.2.激光器1；

1.2.1.中心波长：440±10nm；

1.2.2.可用于软组织切割.止血.美白.牙龈脱色等；

▲1.2.3.连续模式（CW）输出功率调节范围：0.2W～3W；调节步长≤0.1W；

1.2.4.脉冲模式（QCW）输出峰值功率调节范围：0.2W～4W；调节步长≤0.1W；

1.2.5.脉冲宽度调节范围：10μs～0.9s；

1.3.激光器2：

1.3.1.中心波长：976±10nm；

1.3.2.可用于牙周灭菌.根管灭菌.种植体周围炎.理疗.脱敏等；

▲1.3.3.连续模式（CW）输出功率调节范围：0.2W～12W；调节步长≤0.1W；

1.3.4.脉冲模式（QCW）输出峰值功率调节范围：0.2W～12W；调节步长≤0.1W；

1.3.5.脉冲宽度调节范围：5μs～0.9s；

1.4.激光输出功率不稳定度：不超过±5%；

1.5.激光输出功率复现性：不超过±5%；

▲1.6.激光脉冲频率调节范围：1Hz-20000Hz；调节步长≤1Hz；

1.7.激光脉冲占空比调节范围：10%-90%；调节步长≤1%；

2.瞄准光：650nm±20nm，功率≤5mW，且亮度可调；

3.输出光斑直径：距离光纤端面5mm时，光斑直径≤3mm；

4.内置锂电池，容量≥2600mAh，充电时间≤4h；

5.外形尺寸（长×宽×高）：≤20cm×25cm×25cm；主机重量：≤2kg。

三.主要配置：

1.半导体激光治疗仪主机：1台；

2.无线脚踏：1个；

3.光纤工作尖：26个；

4.手柄外套筒：2个；

5.预弯器：1个；

6.光纤切割笔：1个；

7.激光防护眼镜：6副。

5-2超声骨刀

一.技术参数：

▲1.输出声功率调节范围：200～490mW；

2.主声输出面积：≤10 mm2 ；

3.次级横振声输出面积：≤20mm2；

4.工作尖尖端主振幅调节：20～200μm；

5.工作尖尖端横向振幅：≤5μm；

6.工作尖振动频率：24 kHz～36.0kHz；

7.蠕动泵流量调节范围：30～110mL/min；

8.主机重量：≤3 kg；

9.多功能脚踏，可控制工作模式.功率和水量；防水等级：IPX8；

10.供水泵管可高温高压灭菌。

二.主要配置：

1.超声骨刀主机：1台；

2.脚踏开关：1个 ；

3.手柄：3把；

4.限力扳手：1把；

5.工作尖：25枚。

5-3超声喷砂牙周治疗仪

一.技术参数：

1.尖端输出功率：3W～20W；

2.尖端最大主振幅：90μm±50%；

3.尖端振动频率：30 kHz±5kHz；

4.输出的最大半偏移力：10N±50%；

▲5.双水路自动切换，可实现自动供水，也可使用外接水路供水；

6.水瓶容量≥1400mL；

7.全透明漏斗形粉罐，粉罐可360°旋转；

8.无线脚踏：

▲8.1.具备多功能无线脚踏，可切换工作模式；

8.2.内置锂电池，容量≥700mAh；

9.水路.气路接口均带过滤器，过滤水中杂质和气路中的水分；

10.进水压力：1bar～5bar；

11.进气压力：5bar～7bar；

12.主机尺寸（长×宽×高）：≤400mm×300mm×150mm；主机重量：≤3kg。

二.主要配置：

1.超声喷砂牙周治疗仪主机：1台；

2.超声手柄：1把；

3.喷砂手柄：2把（型号可任选）；

4.喷砂粉：4瓶；

5.工作尖：20个；

6.无线脚踏开关：1个；

7.有线脚踏开关：1个。

5-4超声喷砂牙周治疗仪超声手柄

1.可匹配啄木鸟PT-B超声喷砂牙周治疗仪使用；

2.尖端最大主振幅：90μm±50%；

3.尖端振动频率：30±5kHz；

4.输出的最大半偏移力：10N±50%；

5.尖端输出功率调节范围：3W～20W。

5-5超声喷砂牙周治疗仪龈上喷砂手柄

1.可匹配啄木鸟PT-B超声喷砂牙周治疗仪使用；

2.喷砂手柄三段式设计，可装卸；

3.喷砂手柄尾线接口带有防滑纹；

4.喷砂手柄整体可134℃高温灭菌处理。

5-6超声喷砂牙周治疗仪龈下喷砂手柄

1.可匹配啄木鸟PT-B超声喷砂牙周治疗仪使用；

2.龈下喷嘴四孔设计，三孔出砂一孔出水，可实现360°旋转；

3.喷砂手柄三段式设计，可装卸；

4.喷砂手柄尾线接口带有防滑纹；

5.喷砂手柄整体可134℃高温灭菌处理。

5-7洁牙机手柄

1.可匹配安装啄木鸟V6led内置洁牙机的口腔综合治疗机使用；

2.尖端主振幅移调节范围：1μm～100μm；

3.尖端振动频率：28kHz±3kHz；

4.输出的半偏移力调节范围：0.1N～2N；

5.尖端输出功率：3W～20W；

6.进水压力：0.1bar～5bar。

7.工作模式：连续运行；

8.主机外形尺寸：≤60mm×60mm×40mm；重量≤0.2kg。