# 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为首都医科大学附属北京佑安医院购置医用设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型、小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.	投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量（台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 肝功能剪切波量化超声诊断仪 | 1 | 否 |
|  | 1-2 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 1 | 否 |
| 2 | 2-1 | 快速多舱式全自动清洗消毒器 | 1 | 否 |
|  | 2-2 | 全自动清洗消毒器 | 1 | 否 |
|  | 2-3 | 玻片扫描影像系统 | 1 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间（服务期限）：签订合同后30日内。

2、采购项目（标的）交付的地点（服务地点）：采购人指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

1.投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

2.投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

3.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

4.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

5.培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人投标时应提供详细的培训方案，对培训内容培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果，保证采购人人员掌握仪器的基本操作和日常维护。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

6.投标时须提供有关其投标产品专业的维修团队的信息，包括维修机构名称、地址、维修工程师和联系方式、零备件的储备等。说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

7.在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

8.投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障，提供质保期结束后延保服务收费标准，保证投标产品停产后10年的配件供应，并提供原厂维修配件明细表及报价单。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：除非在每包技术规格中另有规定外，本项目所供设备的质量保证期（保修期）为调试验收合格后36个月。

五、采购标的验收标准

1.投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

2.投标人应提供验收手册、技术资料、验收工具，并保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

3. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包 品目1-1 肝功能剪切波量化超声诊断仪

数量：1台/套

一、主要用途：用于监测和评估肝脏脂肪变程度。

二、技术参数：

▲1、利用振动控制的瞬时弹性成像技术，评估肝脏及脾脏的硬度，用受控超声衰减评估肝组织的脂肪变数值。

2、彩色液镜显示屏：≥21英寸。

3、主机：

3.1、CPU： i7 或以上性能。

3.2、内存：≥4G ；硬盘：≥1T。

3.3、接口：RJ45、HDMI、USB、剪切波探头接口。

3.4、辅助定位包括：

3.4.1、时间位移（TM）模式、灰阶图像。

3.4.2、A模式（实时超声信号振幅）。

3.5、测量数值显示：可显示患者信息、硬度值中位数、脂肪变值中位数、测量次数、无效测量、IQR等。

3.6、检测的每次数值均独立可见，不可以随意选取中间数据删除。

3.7、肝脏硬度最大测量值：≥75kPa；误差：≤5%。

3.8、脾脏硬度最大测量值：≥90kPa；误差：≤5%。

3.9、脂肪变最小测量值：≤100dB/m ；误差：≤10%。

▲3.10、检测结果不受身高、体重影响 。

3.11、自动检测皮肤表面到肝脏包膜的距离，探头在不改变频率的情况下根据患者皮下脂肪厚度，调节测量深度。3.11、肝脏定位：通过色标反映肝内超声信号的质量，识别肝、脾组织，确定最佳测量位置，非肝、脾组织检测无效。

3.12、脂肪变数据采集：自动采集≥10次。

3.13、具备检测结果统计分析功能，可显示病人历史诊断结果与时间的曲线图。

3.14、具备检测条件编辑功能。

3.15、能够导出Excel，PDF多种格式报告，报告模板可修改

3.16、配备打印机，可打印报告。

3.17、具备DICOM3.0接口，支持DICOM文件传输。

3.18、中文操作界面。

3.19、探头接口≥2个；可同时连接2个剪切波探头。

3.20、指示灯可提示探头工作状态

4、剪切波探头：

4.1、超声换能器：实时发射并接收超声波

4.2、取样体积：≥3cm3

4.3、剪切波探头激发方式：探头上手控开关激发（开关按钮在探头上），无需脚踩。

4.4、剪切波频率：50Hz@肝脏检测时、≥50Hz@脾脏检测时。

4.5、超声波最大有效跟踪深度：≥60㎜。

4.6、剪切波探头1：

4.6.1、探头频率：3.5MHz±0.1MHz。

4.6.2、传感器直径：≤7mm。

4.6.3、剪切波探头振幅：不超过±2mm。

▲4.6.4、最大测量深度：≥65mm@肝脏、≥45mm@脾脏。

4.7、剪切波探头2：

4.7.1、探头频率：2.5MHz±0.1MHz。

4.7.2、传感器直径：≤10mm。

4.7.3、剪切波探头振幅：3.0mm±0.6mm。

4.7.4、最大测量深度：≥80mm@肝脏。

四、主要配置：

1、主机：1台。

2、显示器：1台。

3、剪切波探头1：1把。

4、剪切波探头2：1把。

5、影像引导探头：1把。

第1包 品目1-2 过氧化氢低温等离子体灭菌器

数量：1台/套

一、主要用途：用于不能采用湿热法灭菌的腔镜、管路及软式内镜等器械的灭菌。

二、技术参数：

1、灭菌方法：通过等离子发生器产生过氧化氢等离子体进行灭菌。

▲2、灭菌舱：矩形，舱体容积≥150L。

3、舱门：单开门，电动升降，可脚踏开关控制。

4、控制系统：

4.1、彩色液晶触摸显示屏≥8英寸，可显示舱体过氧化氢浓度、温度、压力等实时数据

4.2、灭菌程序：至少包括管腔灭菌程序（可处理硬式内窥镜）、软式内镜灭菌程序（可处理软式内窥镜）、快速灭菌程序（可处理非管腔的器械）、真空干燥程序。

4.3、配备打印机，可打印灭菌时间、压力、温度、灭菌过程过氧化氢浓度、灭菌过程和故障，并导出数据（提供灭菌记录打印单，技术白皮书等证明材料）。

4.4、快速灭菌程序时间：≤26min。

4.5、一个灭菌周期进行≥2次循环灭菌。

▲4.6、硬式内镜灭菌：可以对内径≤0.7mm、长度≥600mm的硬性管腔灭菌。（提供第三方检验机构出具的灭菌能力的检测报告证明）。

▲4.7、软式内镜灭菌：可对内径≤1mm、长度≥1000mm的软性管腔灭菌（提供第三方检验机构出具的灭菌能力的检测报告证明）

5、等离子发生器：舱内产生等离子体，采用低频等离子技术，频率≤55kHz。

6、灭菌温度：≤56℃。

▲7、灭菌后器械管腔过氧化氢残留量：不锈钢管腔≤0.01mg/cm2，聚四氟乙烯管腔≤0.006mg/cm2（提供产品残留量第三方检测报告）。

8、过氧化氢浓度：在过氧化氢进入灭菌舱体前对过氧化氢进行提纯和浓缩，设备灭菌程序运行时舱体过氧化氢浓度≥80%。

9、具备真空干燥功能，辅助去除多余水分。

10、整体宽度≤800mm。

▲11、设备使用寿命≥10年；提供铭牌实物照片或说明书关键页

12、灭菌剂：

12.1、密封胶囊卡匣式包装。

12.2、具备RFID标签，包含但不限于效期、插入时间、胶囊状态、完成循环数等信息。

12.3、灭菌剂浓度：≤60%。

三、主要配置：

1、灭菌器主机：1台 （包整机及易耗品）

2、灭菌篮筐：2个

3、随机灭菌剂：1套（满足30次灭菌）

4、纸袋切割器

第2包 品目2-1快速多舱式全自动清洗消毒器

数量：1台/套

一、主要用途：用于常规手术器械、硬式、软式腔镜管腔器械、妇科管状器械、精密器械、牙科手机器械、呼吸麻醉管道、骨科外来器械等器械的真空超声清洗、多级变压脉冲清洗、漂洗、消毒上油和真空干燥。

二、技术参数：

1、结构、材质：

▲1.1、舱体分布：第一舱为真空超声波及多级变压脉冲清洗舱、第二舱为真空漂洗及消毒舱，第三舱为真空和高精密过滤循环热风干燥舱。

1.2、舱体保温：橡塑阻燃海绵≥10mm。

1.3、舱体材质：清洗、消毒、干燥舱均为304不锈钢，厚度≥8mm 。

1.4、密封门：

1.4.1、双门通道型，双门可实现互锁。

1.4.2、开门方式：自动上开门。

1.4.3、具备智能防压保护功能，关门遇障碍可自动返回，并报警提示。

1.5、维修门：舱体一侧和外罩板上均设有钢化防爆玻璃观察维修门。

1.6、管路系统：清洗机内部水管路全部采用卫生级304不锈钢制作，管路之间采用304不锈钢卡箍式连接（提供实物图片证明）。

1.7、具备预热水箱。

1.8、计量泵：加清洗液泵≥1个，加上油液泵≥1个。

1.9、外形尺寸（长×宽×高）：≤3800×1250×2000mm。

1.10、舱体尺寸：≥620×500×400mm。

2、控制系统,

2.1、采用PLC控制；

2.2、彩色液晶触摸显示屏≥10英寸，前后双屏，可动态显示设备功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数。

2.3、程序：

2.3.1、预置程序≥10套，自定义程序≥1套，用户可根据需要进行程序编辑。

2.3.2、流程控制：预洗、加酶清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制。

2.3.3、清洗温度设定范围：38℃～55℃。

2.3.4、消毒温度设定范围：80℃～93℃。

2.3.5、干燥温度设定范围：70℃～110℃。

2.3.6、标准器械程序运行时间：≤12min/批次。

2.4、配备打印机, 可自动打印过程数据；可连接追溯系统。

2.5、具有故障自动检测功能，可显示报警信息、可声音报警。

2.6、安全保护：

2.6.1、具备超温自动保护装置，超过设定温度，系统自动切断加热电源。

2.6.2、具备防干烧保护装置，水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源。

2.6.3、具备电机过流保护装置，设备电机过载时，电机停止工作。

3、全程采用浸泡清洗、浸泡漂洗、浸泡消毒。

4、超声波频率：≥38kHz。

5、加热方式：电加热。

6、纯水耗水量：≥300L/架次。

7、使用寿命： ≥10年/30000次循环。

8、生物膜祛除率≥99.9%，提供第三方检测机构出具的清洗合格检测报告。

三、主要配置

1、主机：1台

2、笼式清洗架： 5个。

3、方形精密篮筐：1个。

4、小推车：2辆。

第2包 品目2-2 全自动清洗消毒器

数量：1台/套

一、技术参数：

1、结构、材质：

1.1、舱体：

# 1.1.1、容积：≥520L，层数≥5层，可处理≥15个篮筐。

1.1.2、舱体保温：橡塑阻燃海绵≥10mm;舱体材质：304不锈钢镜面板，厚度≥2mm。

1.1.3、舱体尺寸（长×宽×高）：≥750×780×900mm。

1.2、密封门,

1.2.1、开门方式：自动升降双扉门，下开门，双门互锁。

1.2.2、具备智能防压保护功能。

1.3、管路系统：

1.3.1、清洗机内部水管路全部采用卫生级304不锈钢制作，管路之间采用304不锈钢卡箍式连接。

1.3.2、管路控制：气动阀控制。

1.3.3、计量泵：≥2个，可自动进清洗剂并能根据程序设定，控制清洗剂的添加量。

1.4、清洗系统：

1.4.1、具备喷嘴旋转喷淋技术。

▲1.4.2、具备变频超声清洗技术，超声频率：40KHz～120KHz范围内≥3挡自动切换。

2、控制系统,

2.1、控制方式：采用PLC控制。

2.2、彩色液晶触摸显示屏≥7英寸，可动态显示设备功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数.

2.3、程序：

2.3.1、预置程序≥4套，自定义程序≥1套，用户可根据需要进行程序编辑。

2.3.2、变频超声清洗、漂洗、消毒上油、干燥全过程由控制器自动控制。

2.3.3、清洗温度设置范围：38～45℃。

2.3.4、运行时间设置范围：1-99min。

2.4、配备打印机, 可自动打印过程数据；可连接追溯系统。

2.5、具有故障自动检测功能，可显示报警信息、可声音报警。

2.6、安全保护：

2.6.1、具备超温自动保护装置，超过设定温度，系统自动切断加热电源。

2.6.2、具备防干烧保护装置，水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源。

2.6.3、具备风压低保护装置，风压过低造成空气加热管干烧时，系统自动切断加热电源。

2.6.4、具备电机过流保护装置，设备电机过载时，电机停止工作。

3、外形尺寸（长×宽×高）：≤1300×1150×1950mm

4、加热方式：电加热

5、加热功率：≥30kW。

6、总功率：≤45kW。

7、耗水量：纯水≤400L/周期。

8、使用寿命：≥10年/30000次循环。

二、主要配置：

1、主机：1台。

2、3层清洗架：1个。

3、4层清洗架：1个。

4、弯盘清洗架：1个。

5、换药碗清洗架：1个。

6、呼吸管路清洗架：1个。

7、大盆清洗架定制：1个。

8、标准篮筐(PSU)：15个。

9、小推车：2辆。

10、硅胶垫子 10个。

11、装机不锈钢封底。

12、过氧化氢报警器 1个。

第2包 品目2-3 玻片扫描影像系统

数量：1台/套

一、技术参数：

（一）、主机：

1、相机：

1.1、靶面尺寸：≥1.1英寸。

1.2、像元尺寸：≤2.5μm×2.5μm；像素≥2500万

1.3、帧率：≥150帧/s。

1.4、信噪比≥35dB

1.5、具备以太网光纤接口。

2、光源：高速频闪光源。

3、对焦轴控制：

3.1、双级对焦；

3.2、预对焦重复定位精度≤1.0μm。

▲3.3、细对焦重复定位精度≤10nm ，20μm阶跃定位时间≦40ms。（投标文件中提供具备CNAS或CMA认证的第三方检测机构出具的检验报告，并标明对应参数）

4、系统成像速度：15m×15mm组织面积，20倍物镜下成像时间≤20s，40倍物镜下扫描时间≤45s。

▲5、扫描分辨率：20倍物镜下扫描分辨率≤0.24μm/pixel；40倍物镜下扫描分辨率≤0.12μm /pixel。

6、全自动一键式扫描，单次可加载切片数≥600张。

7、20X物镜数值孔径≥0.80NA ；40X物镜数值孔径≥0.95NA，软件自由切换两种物镜，无需手动切换。（投标文件中须提供仪器内部照片证明）

8、扫描轴定位控制：x、y轴重复定位精度≤50nm。

9、全封闭一体化设计，非显微镜加装电动平台结构。（投标文件中须提供仪器外部照片证明）

（二）、图像扫描、处理工作站： CPU：i7或以上性能；内存≥64G，硬盘≥4TB;彩色液晶显示器≥23英寸；彩色喷墨打印机。

（三）、玻片扫描及图像处理软件：

1、具备缩略图旋转和镜像功能。

2、可设置扫描间隔和对焦密度。

3、扫描图像存储格式：dcm、tiff、svs、csp格式。

4、可实时观察镜下图并手动对焦，实时显示玻片扫描状态及进度。

5、具备玻片跳过、玻片重扫以及玻片扫描优先级设置。

6、可自定义存储路径并按日期归类文件；

7、具备一维码和二维码和OCR文字识别功能，可自定义命名切片。

8、具备图像评分系统，可对每张切片图像质量自动评分。

9、具备单层扫描和多层融合扫描功能，最高可扫≥50层。

10、点击导航图可切换图像视野。

11、具备全视野无极变倍或固定倍率缩放功能。

12、自动播放时可切换图像视野。

13、可同屏显示≥9张数字病理图像，并对9张数字切片进行同步缩放、拖动、旋转，实现同一部位的对比图像浏览。

14、可预览本地.dcm、.tiff、.svs、.csp格式病理图像。

15、可按不同分辨率输出当前视窗图像及比例尺信息。

16、具备伽马、对比度、RGB调节功能，支持颜色校正。

17、具备图像标注（文本、矩形、椭圆、箭头、量尺、画笔等）、撤销、截图以及保存功能，可测量绘制图形面积和直线长度。

18、可一键隐藏所有标注。

19、可显示文件大小、图像尺寸、扫描分辨率、扫描倍率和扫描耗时等切片信息。

二、主要配置：

1、主机：1台。

2、图像扫描、处理工作站：1套。

3、玻片扫描及图像处理软件：1套。

4、片仓：30个。

5、病理切片柜：1组（4个）。