北京安贞医院全自动化生物样本库平台建设项目

技术参数要求

建设背景

为落实北京市政府关于推动生物样本库高质量建设，推动生物样本数据化与共享利用，加速北京生物医药科技创新和产业大发展的相关要求，在北京市卫健委的总体领导下，北京安贞医院拟在通州院区建设全自动化无人值守生物样本库，最大程度提高生物样本从接收、制备、转移、储存到分发全过程的自动化水平，为高质量生物样本资源生产提供性能先进、质量可信的关键技术支撑平台，也为新一代生物样本库的建设和发展提供有价值的示范与借鉴。

项目地址

项目地址位于北京安贞医院通州院区科研大楼一层，项目占用空间区域如下图所示：

图1. 自动化样本库建设项目平面图

技术要求

总体要求

▲投标人应结合自身专业领域经验，针对招标人的实际工作需求提供完整的技术方案，能够支持两种自动化业务场景的可靠运行，包括：1）样本处理→转运→储存→分发的全流程自动化；2）人工样本处理或样本接收→自动化转运→自动化储存→自动化分发。投标人应清晰描述其方案如何支持上述两种自动化运行模式。

在技术方案中投标人应结合生物样本库实际场地情况以及自动化运行要求，提供自动化生物样本库的空间功能布局设计、配置必要的设备/系统，说明主要自动化设备/系统（上下游关系设备）间的连接/接口关系等，确保两种自动化运行模式的正常运行。

投标人应清晰说明拟提供设备/系统的生产厂家、规格型号、核心技术参数，逐项说明与对应设备/系统招标技术要求的偏离情况，按要求提供关键技术指标得到满足的证明材料。

根据样本库空间功能布局以及设备/系统选型情况，投标人应提出对相关设施场地（如进出通道宽度、门高、层高、地面、墙面）、空间环境（温度、湿度、通风等）、信息网络、上下水、供电（强弱电及UPS要求）等专业界面的技术要求，保证整个自动化生物样本库系统的顺利建设和安全稳定运行。

▲所有自动化设备/系统应能完整记录、输出每一份生物样本在其内部经历的各种操作和环境状态改变情况，至少包括操作/状态、开始时间、温湿度条件、结束时间等。

投标人应承诺按照用户制定的《自动化生物样本库互操作协议规范》实现自动化设备与自动化调度系统、生物样本库管理信息系统的互联互通。

投标人选择的设备/系统属于医疗器械范围的，应提供符合国家医疗器械管理要求的相关证明材料。

投标人选择的设备/系统原则上应为国内生产，除非国产设备/系统难以满足相关业务的合理运行要求。

投标人应详细说明所提供自动化设备的运行维护方案（维护项目、频次、维护责任方）和备品备件要求，具备远程设备运维监控系统，保障自动化设备/系统的连续、稳定运转。

投标人应保证拟提供自动化设备/单元的长期运行可靠性，明确说明有关设备/单元以及整个系统的平均无故障工作时间（MTBF），MTBF原则上不应小于10000h。

投标人应承诺其报价已包含为实现招标技术要求的全部工作内容。

凡是标注▲的条款，投标人应提供客观材料包括但不限于测试报告/实机运行视频/实机对接视频/第三方评价/充分的技术说明，证明满足要求。

全自动液体样本处理工作系统

基本要求：

设备尺寸要求应满足宽≤3米，深≤2米，高≤3米。

设备应包括主机平台、在线自动化采血管开盖机、在线自动化低温离心机、在线自动化冻存管开关盖机、在线自动化采血管条码扫描仪、在线自动化冻存管条码扫描仪、低温冷台、机械臂、层流罩等功能模块，可满足常规血液样本的自动化制备要求，包括但不限于样本管识别、离心、样本管/冻存管开关盖、样本分层吸取与分装等功能。

设备单批次可以处理样本通量不低于72管样本管，分装策略可按照自定义方式，每批次实现从原始管上样、原始管扫码、原始管低温离心、原始管开盖、冻存管扫码、血液组分分装（如血浆及白膜分装）、冻存管空管挑管及重排、冻存管开盖、冻存管关盖、信息入库等全流程无人工干预，整个流程时间不超过100分钟。

设备应支持独立安装，模块化设计。后续可根据客户需求进行拓展升级。

设备应耐紫外辐照和耐过氧化氢熏蒸。

设备应具备断点续传、过载保护、碰撞检测、紧急停止等容灾功能；投标人应充分说明设备运行中可能出现的异常事件以及相应的实验数据、实验样品应急处理保护策略。

主机平台：

设备台面可容纳至少70个SBS标准工作板位，在进深方向（即Y方向）应容纳至少6块SBS标准工作板位以保证分血效率。

台面可随意拆装组合，实现动态台面布局，以满足用户不断变化的实验需要。

主机四周面板等均为可抗紫外照射透光材料，即不影响观察台面内布局及实验，也可耐紫外照射不裂纹。

台面内SBS板位免校准，可将标准SBS孔板放入板位后可直接使用，无需通过工程师软件或用户软件进行先校准再使用。

样品管架采用单排抽拉条设计，可通过抽拉滑动加载，每个管架单条需一次性可加载≥24个标准采血样品管。

平台内配备摄像系统，可覆盖所有板位，多角度评估工作台面，确保在实验运行前自动判定即将实验的设定布局与真实布局之间的差异，及时排除错误，确保顺利运行。在出现异常时软件可以自动判定及提醒。

平台内具有实时温湿度监测功能，可实时记录并保存样本操作过程中的温湿度状态与变化情况。

平台应有工作状态指示灯，具有多色光标报警系统，可提示至少包括待机、正常运行、故障运行模式等设备运行模式。

平台具有安全防护面板，可防止非法进入工作台面；可在任一时间打开防护门使其暂停，处理异常事件，关门后可继续运行制备流程，避免中断。

平台内置触摸屏界面，为用户提供清晰和图形化的说明和提醒，确保一致的操作以及更快速高效的运行。

平台台面前后左右下方均可整合第三方设备，且台面内部任意放置第三方设备，随意拆卸，无需更换适配器。

可以根据客户需求对接样本物流转运系统，实现样本从样本前处理到自动化存储的无缝对接。

提供防污染措施，保护元部件，应保证有效避免交叉污染。投标人应提供明确的客观材料加以证明。

机械臂：

至少配置不少于2个独立运行的机械臂，包括移液机械臂、移板及移管机械臂，移液机械臂独立于移板及移管机械臂，可实现自动移板/移管、扫描、分层探测、组分分装同时进行。

所有机械臂应满足以下基本要求，投标人应提供客观证明材料证明其提供的设备满足要求：

- 机械臂移动1.5米距离时间应≤5秒；

- 重复定位精度≤±0.1mm；

- 使用寿命应≥15年；

- 具有一键式位置记忆功能，均有绝对定位方式，无需初始化即可运行，并可为每个机械臂设置最快速有效的运行路线。

移液机械臂应满足以下要求：

- 具有≥8个独立的移液通道，采用气体置换式原理进行移液，无需系统液，免维护。

- 通道间距可根据孔距调节，以适应不同液体操作需求，可变范围为9-38mm，可同时吸放不同体积的液体。

- 各通道在同一次吸喷液时可选用不同的液体参数（可根据不同血液样本，设置不同的吸液速度、位置、气泡控制等）。

- 移液体积及精度：移液体积0.5-1000μL；移液精度CV≤6%(0.5μL时)，CV≤4%(1μL时)，CV≤1%(10μL时)，CV≤0.5%(100μL时)。投标人应提供客观证明材料证明其设备满足要求。

- 每个移液通道应有独立滤芯（非枪头滤芯）；独立滤芯状态需实时监控，出现污物，可及时发现并提醒客户更换。

移板及移管机械臂应满足以下要求

- 可配置多种夹爪，机械臂可超过360度连续旋转，可操作层架式立体储板架，并可直接与高通量储板系统连接；也可以垂直抓取采血管、离心管、冻存盒等用于下方设备的整合（包括但不限于在线自动化离心机、转运容器等）。

- ▲机械抓手应可在线无需人工介入自动切换，保证既能抓取75-130mm的方形物件（包括但不限于冻存管盒），也能同时抓取并旋转8-60mm直径的圆形物件（包括但不限于单个冻存管、采血管、单个核细胞分离管和15/50ml离心管等）。投标人应提供客观证明材料证明其设备满足要求。

- 移板及移管机械臂可以将方形或圆柱形的物件在台面上的特定托架间转移，并具有避免碰撞的措施；机械臂XYZ轴的定位精度≤±0.1mm。投标人应提供客观证明材料证明其设备满足要求。

- 移板及移管机械臂可完成冻存管在1个或多个冻存盒上的重排及碎片化整理。

- ▲移板及移管机械臂可访问主机平台下方空间，可以将冻存盒放置进入位于台面下方模块设备（如自动化在线离心机）需求，可以将处理好的样本送入地面轨道上的转运仓。

- 负载能力≥450g

条码扫描模块：

设备应至少配备样本管条码扫描器、冻存盒侧方条码扫描器、冻存管底部条码扫描器，实现对样本管、冻存管盒、冻存管条码的自动扫描。

样本管条码扫描器可识别样本管的1D和2D码；冻存管架条码扫描器可扫描冻存管盒侧方的1D和2D码；冻存管底部条码扫描器可同时扫描≥96个冻存管底部的2D码；

上样管扫码速度与准确度要求：24个样本管累计识别时间不超过3s；样本管/采血管对Code128编码扫码准确率100%，如遇到采血管条码遮挡、污物等无法扫描情况会提醒人工干预，不会出现错误解码。

分装管扫码速度与准确度要求：冻存盒侧壁扫码在1秒内完成，96个冻存管底部二维码扫码在2秒内完成；冻存管条码扫描准确率100%，出现无法扫描提醒人工干预，不会出现错误解码。

所有条码扫描仪可被工作站操作软件控制。

样本加载模块：

样本加载数量可根据实际情况灵活选择，最大加载通量≥72个采血管。

可实时提示样本加载状态，发生异常时可报警。

自动化离心模块：

应为模块化设计，便于拆卸和更换。

最大相对离心力≥6,400xg，最低离心温度≤6℃。

至少满足各规格（直径13-16mm）采血管、（15/50ml）离心管的离心要求。

提供多种转子选择，应可同时离心≥72个13/16mm直径的采血管。

支持多种预设离心程序，同时支持自定义离心程序。

离心机应可供机械臂自动装入或抓取离心腔内样本。

具有一定的自动配平功能，若超出其自动配平能力，可自动报警。

应实时提示加载状态，异常时报警。

可记录每次离心操作的时间、参数、状态。

可由工作站软件控制，完成参数设定、离心、停止、定位、舱门开启等自动化步骤。

使用寿命应≥15年，噪音≤60dB。

样本管开关盖模块：

应具有管帽检测功能，支持自适应开盖，同一个开盖机需至少同时兼容15ml离心管、50ml离心管、标准16mm直径采血管、标准13mm采血管、标准12mm手工冻存管的开关盖过程，无需中途人工更换开盖头。

可同时兼容三种开盖方式，包括全开盖、半开盖（仅旋松）和开盖后丢弃。

开/关盖速度应≤7秒/次。

应配备有液体防飞溅装置以保证气密性。

可记录每次操作的时间、模式。

应具有状态反馈与报警功能，可反馈管盖是否被成功开盖。开盖失败后可自动报警，提示人工干预。

整机设计寿命极限的情况下开关盖模块使用寿命≥8年。

样本识别及分装模块：

分装通量应≥72个原始样本管。

支持自定义分装程序。

分装体积范围≥0.5-1000μL。分装精度应保证CV≤6%（0.5μl时）、CV≤4%（1μl时）、CV≤1%（10μl时）、CV≤0.5%（100μl时）。分装重复性CV≤0.5%，无漂移工作时间≥1年，投标人应详细说明移液精密度的校准方式。

采样管标签任意摆放朝向角度及样品管被标签完全覆盖都可完成组分识别，能够精准识别样本在离心后的分层情况，包括但不限于白膜和血浆的分层界面等，分层识别精度与液面探测精度要求偏差≤0.5mm。投标人应详细说明液面识别方式和可达到的精度水平。

可识别半透明和不透明容器，包括但不限于EP管、96孔深孔板、15ml离心管或50ml离心管中的血液或其他液体的分层。

具有螺旋式吸取白膜层功能，可对白膜层进行内螺旋和外螺旋式吸取；对于同一样本吸取白膜层和血浆可使用同一根枪头；吸取速度与体积应可调。

适配国产枪头耗材，投标人应详细说明其设备支持的枪头耗材品牌与规格。

设备应配置可放置标准SBS格式冻存管盒≥6个的低温冷台用于血液样本分装后的暂存防止室温下变性，保证样本在2-10℃范围内。

应在线连续记录每次分装的环境温湿度、开始时间结束时间、原始样本管编码、分装管数、冻存管编码、分装量等，并与工作站系统软件整合，作为质控报告的组成部分进行输出。

可自动识别并自动处理常见的分血错误，比如血凝块、无明显分层、用于分离的液体不足等问题，并反馈、记录异常情况。若出现无法自动处理的异常情况则支持系统报警（短信、邮件推送），人工干预。投标人应详细说明对各类分血错误处理程序。

冻存管开关盖模块：

具有≥96个开盖转头，可同时对≥96个冻存管进行开关盖。

开96个管盖≤40s，关96个管盖≤50s。

具有管盖感应功能，可感应96个冻存管是否全部被开启。

兼容FluidX、MATRIX、MICRONIC、NUNC等进口品牌的冻存管，兼容国产主流品牌的冻存管。

层流罩：

尺寸与工作站主机完全匹配，负压层流罩排出气流达到ISO5级（100级）洁净标准，配备紫外杀灭功能。

配置≥3个过滤单元，每个过滤单元应配备1个高效过滤器，过滤器厚度≥75mm。对0.3μm颗粒物的平均过滤效率和最小过滤效率均应≥99.995%。

应具有独立的安全控制器，具有气流控制、过滤器寿命显示、过滤器性能实时监测和异常报警等功能。

过滤器风机单元内部及连接面应采用严格的密封方式。

紫外灯可由工作站软件控制，在每日最后一轮实验结束之后，可自动开启紫外杀菌程序。记录紫外灯的使用情况，包括使用时间、照射时长等。

在紫外照射过程中，机械臂可移动避让（无需人为操作），以保证台面不出现永久的阴影，提高杀菌效率。

工作站及软件系统：

工作站电脑配置：处理器≥3.9GHz，运行内存≥64G，固态硬盘≥512G，显示器≥27英寸。

标配操作软件及中文触摸屏，且自由定制输入界面、确认界面及数据预览界面等。

支持双界面操作；通过触摸屏可设置图片和视频引导界面辅助复杂的实验流程设计，支持手套操作，不依赖鼠标。

标配相位探测软件，可与液体处理机械臂结合实现同时进行8个或16个样本的液液探测及分离，软件算法内集成多重探测模式。

标配审计追踪软件，可保证操作过程溯源，软件可设置不同等级的管理权限。

可全面监控参与自动化处理的主要功能单元的运行状态，详细记录生物样本处理的全过程信息，提供开放的数据接口，可以输出、读取、储存和处理基于开放格式的数据，包括但不限于xlsx、csv、txt等格式。

操作软件具有错误恢复功能：暂停程序、开门并移动机械臂后，机械臂可自动回到暂停前的位置。

可以与上下游软硬件设备对接，比如轨道转运罐，软件如自动化调度系统。

可按照用户制定的《自动化生物样本库互操作协议规范》与生物样本库管理信息系统互联互通，并按照生物样本库管理信息系统制定的方案完成样本处理工作。

冻存样本转运设备：液氮转运车

容量：2个15层冻存架，100格冻存盒存盒30个。

置物平台尺寸：≤1000x300x150mm。

外形尺寸：≤1500 x600 x1100mm。

液氮灌满后，常温25℃条件，气相模式关盖状态下，隔板维持-150℃的时间不得≤24小时。

配有双温度监控装置，能够实时记录监控任意工作区间的温度变化，可以设置温度警戒线，实现温度报警。

进液管路配备低温充液阀、低温安全阀。

配有分体式盖子，可分段取下，方便取放和收纳。可在少量样本操作时部分开盖降低液氮消耗量。

液氮转移车脚轮自带刹车，方便库区内移动、转移与停放样本，可以设置锁定装置。

全自动超低温生物样本存储系统：自动化储存设备

投标人应以样本的“输入-识别-转移-存放-拾取-转移-挑管-出库”为操作主线，说明设备内部分区结构以及分区功能情况，详细说明每一功能单元的功能和技术性能，并提供证明其自动化储存设备、系统有效运作的客观证明材料。

设备整体满足以下要求：

▲储存容量至少满足0.75ml冻存管（SBS板架）≥20万支；可以兼容0.75mL（φ8.8×34mm），1mL（φ8.5×50mm），2mL（φ12.8×43mm）等各种规格冻存管。

▲设备应保证每小时最大存入样本量：≥60盒/h。

▲单管最远距离出库全流程时间需≤60s。

在正常维护情况下，设备使用寿命≥15年；挑管机构寿命≥10万次。

自动化储存设备应与自动化物流系统进行对接，在自动化调度控制系统调度下实现与自动化处理设备、物流系统的协调运转。

电能消耗量≤30KWh/24h，若使用液氮，静态液氮消耗量≤2Kg/d。

设备安装方式支持整机/组件分拆运输安装两种模式。

样本输入/输出：

样本应详细、直观说明样本进出设备的方式，尤其是如何与自动化物流转运系统进行精准对接。

单次输入/输出通量应≥2个SBS板架。

可准确识别样本盒、样本管标识，识别准确率达到100%。投标人应详细说明样本标识无法识别时采取的处理策略。

对新存入的样本应进行除湿，投标人应详细说明其除湿方案，并最大程度减少存入样本在该区域的停留时间。

样本取出时，应最大程度减少无辜样本暴露，工作区域温度条件应不得高于-25℃，提交样本在挑管区最高温度不得高于-65℃的测试报告。

投标人应说明挑管失败的情况及其应急解决方案，确保生物样本质量与安全。

样本挑选与转移：

设备内使用的机械臂、机械手应具有长期、不间断运行的能力，应解释机械臂、机械手等运动组件的驱动和传动方式，明确电机和传动的工作环境条件。投标人应说明其机械臂、机械手的平均无故障工作时间。

▲投标人应说明在挑管失败情况下的紧急快速解决方案，快速解决方案的时间需确保≤60s，同时需确保挑管失败情况下样本处于低温安全环境中，以确保样本安全。

投标人应详细说明机械臂、机械手、传动系统的维护保养方式，保证其可靠运行。

设备应采取有效的手段保证机械臂、机械手的定位精度，无需人工干预，重复定位精度≤0.02mm。

投标人应详细说明样本盒、样本管的夹持方式和夹持自适应性，避免样本、样本盒脱落或被破坏。

样本储存管理要求：

应详细、直观说明样本储存区域的物理结构以及储存空间的定义方式。

设备储存区温度及控制精度应稳定连续在-80±5℃。

应支持按照预定或者设定的规则进行样本储存空间碎片化整理。

应支持样本实际储存位置信息反馈，并保证与分配信息的一致性。

内部外部环境维持和监控：

设备应配置冗余的制冷系统，保证储存区域温度长期稳定于-80℃。投标人应详细说明其设备制冷方案以及箱体的保温方式和保温性能。

设备应配置必要的温湿度传感单元，可以全面、不间断、准确感知设备内不同区域的温湿度条件，投标人应详细说明其温湿度传感器在设备内的分布和覆盖区域。

设备应采取有效手段控制由于样本进出、设备维护/维修的湿气进入，确保湿气完整除湿，投标人应详细说明其方案并提供客观资料证明。

投标人应采取措施实时监控设备内部和外部环境的温湿度、氧含量等条件变化，并能以有效方式智能化记录和报警。

投标人应详细说明设备内部各区域可能发生的异常风险以及已经采取的应对策略，保证设备的连续可靠运行以及生物样本的质量和安全。

交互要求：

设备应配备必要的显示系统，显示设备本身运行状态和样本信息。投标人应详细说明设备可显示的信息内容和显示方式。

投标人应详细说明其设备的软硬件接口，满足与其他设备、上位管理信息系统的互操作需求。可接受并完成的生物样本库管理信息系统/自动化调度系统下达的外部控制指令，如空间规划、样本储存位置分配、样本出入库、样本移库等。

全自动超低温生物样本存储系统：自动化物流转运系统

投标人应根据样本库实际场地情况和样本库自动化运行场景，提供自动化物流转运系统的总体技术方案和工艺图纸，详细说明整个系统的主要组成设备/单元、设备/单元间的连接关系以及这些设备/单元的主要技术参数，明确整个系统或相关设备/单元的安装、运行条件要求。

系统应以自动化线体为主体，连接自动化处理工作站、人工样本接收/处理单元和自动化储存设备；所有自动化设备/单元应免费开放其通讯接口，与自动化调度系统实现互联互通，在自动化调度系统的统一指挥下实现两种样本库自动化运行场景。

系统应具备高通量收、发缓冲功能。在批量样本送达时，可一次性收纳入库样本≥20个SBS标准盒；在批量样本出库时，可以一次性收纳出库样本≥20个SBS标准盒，缓冲区域的环境条件应满足批量入库出库生物样本保存条件要求，最大程度减少温度波动对生物样本质量的影响。

投标人应系统考虑自动化处理工作站、自动化储存设备、样本收发缓冲单元的样本输入、输出通量以及转运容器对接要求，选择规格合适的自动化线体、样本转运容器、保证不同自动化设备之间、转运容器与相关设备间的精准连接，合理设计线体运行速度，最大程度提高生物样本转移效率，避免出现转运阻塞现象。

▲系统可对样本转运容器进行统一管理，能够根据拟转运样本的温度条件自动提供内部温度条件符合的样本转运容器，最大程度减少生物样本在转运中的温度波动和因湿气进入存储系统造成设备结冰结霜风险影响设备运行。投标人在方案中应充分说明其样本转运容器的管理方式，可保障的温度范围和湿气控制措施。

系统应能够识别样本容器和样本等关键标识，实时记录生物样本所在位置、时间和所处的环境温湿度等数据, 并按照用户制定的《自动化生物样本库互操作协议规范》将这些数据提交给自动化调度系统和或生物样本库管理信息系统。

系统可以支持自动化储存设备的扩展，实现多台自动化储存设备的集中调度管理。

系统可及时识别异常情况，一旦出现如障碍物阻挡、转运容器位置偏移等，立即触发紧急停止功能，确保生物样本安全。

全自动超低温生物样本存储系统：自动化调度系统

系统应包括调度软件和支撑调度软件运行的计算机、网络以及与相关自动化设备的接口等内容，投标人应详细说明自动化调度系统的部署方式（包括调度软件部署以及与自动化处理、物流转运系统、自动化储存设备的软硬件连接方式），逐一提供有关设备的技术参数。

系统应为成熟的软件产品，可以与本项目涵盖的自动化设备/系统无缝对接，包括但不限于前处理工作站、全自动化超低温存储系统、样本转运物流系统等，实现入库（样本制备/批量接收、缓存、转运、存入）、储存和出库（取出、转运、缓存）的全流程自动化管理。

系统应支持用户制定的互操作协议规范，可以接收生物样本库管理信息系统下发的运行管理指令和管理规则，配合完成以下操作功能：

- 样本自动化处理，按照设定的SOP，完成生物样本的自动化处理工作；

- 样本自动化出入库，通过调度样本物流转运系统、自动化超低温存储系统等设备，系统能够对样本的出入库任务进行高效、精准的自动化操作，确保样本的安全存储与准确转运；

- 预约出库：通过预约功能，使用人员可以提前规划样本的存取时间，避免样本存取过程中可能出现的拥挤或操作延误；

- 库位整理：优化库区内的样本存储位置和空间利用效率。系统可以根据样本的特性、需求及存储条件自动或者根据给定的规则优化存放位置，确保存取操作高效流畅；

- 样本转移：支持生物样本在自动化储存设备间的按需转移。

▲系统可实时监控所有自动化设备/单元的运行状态，也可以实时监控库区内可能影响自动化运行的必要环境变量信息，如温湿度、氧浓度、压差等，及时识别自动化设备/设施运行中的关键技术指标偏离、不良事件和运行故障，能够在设备发生故障时自动启动备用设备或调整运行策略，确保库区样本管理的连续性和安全性。当自动化设备/单元出现故障时，系统可触发报警并通过声光报警、大屏显示、短信、语音电话等方式通知管理人员进行处理。

系统可全面收集并管理自动化操作过程中可能影响生物样本安全与质量的相关暴露数据，包括但不限于操作对象、操作内容、操作时间、位置、环境条件、设备运行状态、出入库频次、库位使用情况等。并按照用户制定的互操作协议规范将这些数据上报给生物样本库管理信息系统。

系统具有数据分析、报表、趋势预测等功能，能够为管理者提供及时、精准的运行报告，帮助管理者全面了解整个自动化系统的运行状态。系统支持数据的长期存储与查询，确保历史数据的完整性和可追溯性，为管理决策提供数据支持。

系统在用户授权前提下，提供远程访问能力，便于建设方查询设备运行状态、环境状态以及预警信息，可对自动化设备的关键零部件进行远程维护，及时发现和解决出现的各种问题。

样本库信息管理系统

机构管理：

支持对机构的基本信息、获批资质进行维护，如：人类遗传资源保藏行政许可，能够以格式化形式记录资质内容，具体涵盖有效日期、获批样本类型及管数等关键要点，在涉及样本保藏的业务过程中，一旦出现超范围保藏时，会自动触发风险预警提示，及时通知相关人员，避免因超范围保藏引发的合规风险。

站点管理：

支持多库区统一管理能力，通过设定功能权限与数据权限，达成多库区样本数据既能互联互通又能有效隔离。

单库区独立运行：各库区可实现人员、设备、物资、环境设施及项目的独立管理与运行，如支持按照不同库区分别添加人员，并为其分配相应角色，同时可灵活指定人员参与的项目。

支持针对本库区单独设置相关环节的审批流程，满足不同库区差异化管理需求，如：出入库审批等。

跨库区协同操作：在保障各库区相对独立的基础上，支持跨库区的数据互联互通，支持跨库区的样本转储操作，促进多库区之间资源的合理调配与高效利用。

支持统计并查看各库区的人员数量、设备数量、管理物资类型、存储空间、课题数量等详细信息，助力管理者全面掌握各库区情况。

人员管理：

支持档案管理与维护：可实现对人员基本信息、职业资质、教育经历、体检数据等信息的管理，能够对人员合同及相关资质的有效期进行监控。当合同或资质有效期临近，并自动发出风险预警，提醒相关人员及时处理。

支持岗位信息管理：可按部门对岗位信息进行维护。针对每个岗位，支持创建并持续更新岗位说明书，详细阐述岗位的职责范围、具体工作内容等关键信息。支持管理人员岗位授予记录的功能，能够清晰记录岗位分配的相关信息。

支持培训与考核管理：依据岗位要求，可维护岗前培训计划，记录培训内容、培训时间、考核方式等内容，允许上传人员培训内容资料以及考核结果，方便查询与管理。

支持能力评估与权限控制:支持维护人员的能力评估结果。若评估结果显示不合格，可自动锁定该人员在系统中的部分工作操作权限，限制其相关业务操作。

设备管理：

支持设备从登记、领用，投入使用后的日常维护、检定/校准，维修、调动、直至报废的全生命周期管理。

支持设置每台设备的检定/校准计划，针对将要到期和已超期检定、校准的仪器设备，自动发出提醒，执行后支持添加相关记录，如：检定/校准时间、计量单位等。支持一览设备台账，涵盖仪器设备基本信息（设备名称、类型等）、运行状态、接入状态（自动化设备）、检定/校准记录、维护记录、维修记录、调动记录、使用记录、报废信息等。

支持根据生产过程动态生成设备使用记录，并支持精准追溯使用时涉及的样本数量，以及具体到样本的标识码、类型、所属项目等信息，以满足生产过程设备与样本使用情况的全面追溯需求。

对于超年限设备，支持自动触发风险提示，并支持报废处理，可填写设备报废鉴定结果、鉴定人、技术状况及损坏程度、鉴定情况等内容。

物资管理：

支持物资从入库、出库、使用直至报损废弃全生命周期的管理，并可按项目进行分类管理，针对专项物资设定库存阈值及预计所需总量，一旦项目物资库存低于设定阈值，即刻发出预警，告知相关项目负责人，以便及时开展物资采购工作，专项物资出库后，仅能应用于对应的项目。

支持预打印物资编号，并可按物资编号扫码进行入库、出库、报废等操作，同时生产过程中可扫描物资编号，记录物资使用去向。

具备物料库存管理功能，可查看各类物资的库存量与有效期信息，物资临近过期时，系统触发风险预警。物资过期后，禁止出库，防止过期物资流入项目，同时物资出库时应遵循优先选取效期靠前产品的原则。

支持根据生产过程中使用的物资编号，自动生成物资的使用记录，确保能追溯各批次物资的使用去向，当发现有质量问题的物资被使用后，可快速定位并追溯到使用该物资的样本明细，以便及时执行销毁操作或进行情况说明。

支持记录物资盘库情况，可导出当前系统内各类物资的库存量，供线下盘库使用，允许上传盘库记录数据，实现对库存数量的及时纠正。

区域环境设施管理：

支持按照场地规划创建各站点的区域，并可设置区域分类，如：接收区、制备区、存储区等。

支持不同区域，灵活设定各项环境监测指标，同时支持对监测阈值进行设置，具体包括最大值、最小值以及预警阈值。当环境数据出现异常，能及时发送消息提醒给对应区域负责人。支持设置多位消息接收人的功能，并可依据不同等级制定相应通知规则。

支持多种常见监测设备的数据接口协议，如：HTTP、FTP等，确保与各类监测设备或系统的数据对接兼容性。

支持展示各区域各项指标的监测数据，同时支持查看各区域监测点位内所有监测设备的连接状态。支持对环境监测数据进行自动归档，涵盖监测时间、监测点位、监测设备、设备编号、监测值以及监测指标状态等信息。

存储空间管理：

支持温区管理功能，便于对存储容器区域进行划分，可定义如低温存储区、室温存储区等不同区域，实现对冰箱、液氮罐等存储设备的分区管理。

支持展示各温区下存储设备的运行状态，包括“正常使用、停止使用”等。支持统计各温区存储空间的总容量、已使用容量及剩余容量信息。

支持存储设备的内部结构，以图形化方式配置容器的层/区、冻存架、冻存盒数量。针对冰箱、液氮罐等设备，可通过不同图形直观展示其内部结构。

支持查看容器中每层、每架样本的存放情况，如“满架、半架、空架”等状态。对于冻存盒内，可依据冻存盒孔位规格展示具体存放样本，并可查看样本全流程数据。

支持根据各课题的储存要求，为课题提前预留储存空间，确保数据隔离与安全性，同时可根据课题的样本类型、冻存盒规格等条件，进行分配空间，满足多样化存储需求。

项目课题管理：

支持多项目同时运行，可适应单中心及多中心等不同类型的研究项目。可维护项目的基本信息，同时针对项目的人遗资源采集审批决定书、伦理审查批件等资质，可上传电子版文件进行归档，可提供结构化记录资质内容，实现对项目运行合规性的预警，如：伦理批件过期、超范围采集等。

支持配置研究方案，包含入排条件、访视计划、采集和制备计划；能以图形化方式灵活配置入库流程，可自由排列组合入库流程的各个环节，针对每个环节，能够详细配置人员要求、设备要求、耗材要求、操作要求、环境要求以及质控要求。满足各类研究项目由于不同样本类型预期用途各异，进而产生的管理要求不同的实际需求。若生产过程中各流程实际情况与方案配置的质控要求不一致，自动进行偏倚提醒，若情况属实则产生偏倚记录。

支持依据项目对各流程的信息字段进行配置，以此满足不同疾病、不同项目类型在信息记录方面的差异需求，如：供体信息、采集信息、制备信息等。支持添加多种常用字段类型，如：单选、多选、下拉框、文本框、日期、时间等。能够设置字段质控规则，例如必填、范围值等规则。

登记：

支持登记捐献者信息，可手动录入信息，如：姓名、性别、年龄、诊断等，可通过系统快速生成唯一的捐献者编码，确保数据唯一性和可追溯性。

支持通过捐献者唯一编码，如：病案号，与院内业务系统对接，自动抓取登记信息，提供录入效率。

支持根据各课题的访视计划，显示“今日/本月”的随访的待办列表。

支持上传知情同意书，同时可批量打包上传。对于待上传知情的捐献者，可自动触发待办提醒，通知相关责任人。

采集：

支持根据采集方案，自动生成采集待办，在采集工作开展前，支持打印采集管标签，同时可生成预采样单，以便工作人员按预采样单准备相关耗材。

若捐献者无法依照采集方案要求采集全部样本类型，支持对未采样的样本类型进行标记放弃操作。

采集完成后，支持手动录入采集数据，满足不同课题、不同样本类型录入的采集信息可存在差异字段的需求，能够对接院内系统，从中获取采集信息。系统依据采集数据可自动质控，包括判断采集是否超窗、采集方案是否存在偏倚等。

送存：

临床科室完成样本采集后，支持发起送存单，将样本送至样本库。

支持多种送存核对方式，可逐管扫描核对后发起送存，可一键将全部待送存样本发起送存。发起送存操作时，支持填写送存过程中的转运设备类型、冷媒类型等相关信息。样本成功送存后，自动生成送存单，同时具备打印功能。

样本导入：

针对分中心样本，支持发起转运操作，能够上传样本明细数据以及知情同意书附件，有效解决因分中心无法使用本院样本库系统而导致样本难以统一管理的问题。样本数据成功导入系统后，可通过冷链运输方式进行样本转运。

冷链运输：

支持记录样本运输相关信息的功能，包括运输方式、冷媒类型以及开始运输时间等。

样本送达样本库后，支持样本库人员开展拆箱核验工作，可逐箱记录开箱时间、每个冻存盒取出时间、数量一致情况、外观情况、温控失控情况，能够上传温控记录附件、临时保存设备编号等。

在拆箱核验过程中，可对发现的问题进行汇总并支持导出。

接收：

支持显示所有待接收的待办任务，方便操作人员查看，对于大批量样本可分批次进行接收核对。

支持通过扫描的方式核对样本，可对接扫描枪、平板扫描仪等硬件设备，实现单管扫描、整盒扫描；针对手写标签的样本，提供对照比对的方式进行人工核对，在核对无误后，才可进行样本接收操作，并可记录核对时间、接收后临时保存设备等信息。

在样本接收过程中，可标记样本的异常情况，如：溶血、标识不清等问题，以便后期进行质量追溯。

支持高通量样本的自动化接收，可下发自动化接收任务给自动化调度系统，并推送任务参数，如：转运单号、样本数量等，确保自动化设备按要求启动接收工作，同时能够与自动化接收设备实现对接，获取其接收完成后的接收信息，如：接收时间、样本标识、冻存盒-孔位等信息。

制备：

支持按照制备方案，自动生成样本制备操作前的准备提示，包含：当前制备间的环境条件（如温度、湿度、洁净度等），自动判断当前环境条件是否满足样本制备的需求，并给出相应的提示或警告；支持监控制备所需设备的状态（如运行状态、校准状态、维护状态等），自动判断设备是否满足样本制备的要求；支持通过扫描加入制备使用的物资耗材批号，自动检查物资的可用性和数量，物资过期将给出相应的警告。

人工制备：在样本分装过程中，支持通过算法生成源样本和样本的分装顺序及可视化引导排序。对于有预制码的冻存管（如条形码、二维码、RFID等），可通过识别技术关联样本，确保每个样本的正确分装和标记。支持编辑相应的制备信息，并可根据课题的制备方案，显示需记录的制备信息字段，满足不同样本类型因制备工艺的不同，导致的制备信息存在差异的需求。

自动化制备：支持向自动化调度系统下发制备任务指令，如：源样本信息、制备方案等，确保自动化设备按要求启动制备工作，同时能够与液体工作站实现对接，获取其制备完成后的制备信息，如：分装开始时间、分装结束时间、分装操作温度、分装操作湿度、设备编号、设备类型、耗材编号、耗材类型等，实现制备流程的信息互通与整合。制备失败时可获取液体工作站推送的设备编码、分装失败原因、异常事件等信息。

缓存入库：

支持查看所有待缓存入库的待办事项，提供人工入库和自动化入库两种操作模式。

人工入库：支持依据课题提前预留的存储空间，可根据待入库样本类型、冻存盒规格，实现一键自动分配缓存位置，同时也允许人工选择缓存位置。完成位置分配后，支持打印入库引导单，用于引导线下样本入库操作。入库完成后，自动记录实际缓存时间和缓存人等信息，并生成缓存记录，支持查看样本的全生命周期数据，包括样本从登记、采集、送存、接收、制备、缓存入库、解除隔离、位置转移、出库等各个阶段数据。

自动化入库：支持向自动化调度系统下发入库任务指令，如：样本标识码、储存要求等，确保自动化设备按要求启动入库工作，同时能够与自动化存储设备实现对接，获取其入库完成后的入库信息，如：存储位置、存入时间、存储温度、湿度等，实现入库流程的信息互通与整合。入库失败时可获取自动化存储设备推送的设备编码、失败原因等信息。

知情同意书核查：

支持知情同意书核查功能，可通过系统快速定位知情同意书，核对内容完整性、签名有效性及授权范围等关键信息。核查结果自动记录，对于不符合要求的知情同意书，支持驳回处理，并发送提醒至相关人员，要求补充或修正。知情同意书更新后，支持重新核查，确保修正后的内容符合要求。支持核查任务提醒，自动发送待核查任务通知，避免遗漏或延误。

解除隔离：

支持对于处于缓存状态的样本，在相关人员完成知情同意书核查，伦理批件核查后，满足所有解除隔离要求时，支持一键解除隔离操作，样本状态自动变更为“已解除隔离”。支持自动记录样本解除隔离相关信息，形成解除隔离记录，已解除隔离状态的样本可转入正式储存区。

位置转移：

支持日常样本管理工作中，对样本位置进行转移操作，同时提供人工和自动化两种模式。

人工转移：支持整盒、整架的样本转移操作，既能满足少量样本位置转移的需求，又能在遇到紧急情况时，快速将大批量样本转移至备用存储设备的需求。支持生成位置转移单，并具备打印功能，用于引导线下位置转移工作，位置转移完成后，可记录取出时间、存入时间、转移人等信息，并生成位置转移记录。

自动化转移：支持向自动化调度系统下发转移任务指令，如：冻存盒编码、样本编码、转出位置、转入位置等信息，确保自动化设备按要求启动移位工作，同时能够与自动化存储设备实现对接，获取其移位完成后的信息，如：取出时间、存入时间、转移前后储存位置等，实现移位过程的信息互通与整合。

盘库管理：

支持各存储设备的盘库工作中，同时提供人工和自动化两种盘库模式。

人工复核：支持根据出入库、位置转移等操作，自动生成待盘库任务，人工可输入盘库结果，系统自动比对数据库，返回盘库结果，若位置信息不一致时，可触发位置转移待办，进行移位操作。

自动化盘库：支持向自动化调度系统下发盘库任务指令，如：设备编号、储存位置等，确保自动化存储设备可按要求启动盘库工作，同时能够与自动化存储设备实现对接，获取其盘库完成后的信息，实现盘库过程的信息互通与整合。

出库管理：

支持查看在库样本信息，如：在库样本总数、样本类型分布等，也可查看具体样本明细数据。支持提交出库申请，可通过指定样本标识码、指定捐献者样本进行出库，也能依据出库需求、出库条件自动挑拣样本出库。出库审批通过后，可创建出库计划，支持人工出库和自动化出库两种场景。

人工出库：支持打印出库引导单，进行人工挑拣样本出库，取出样本后，可进行逐管扫描核对才可出库，支持单管扫描、整盒扫描等核对方式，出库完成后，可自动生成出库单，并生成出库记录。

自动化出库：出库申请通过后，支持将出库计划下发给自动化调动系统，如：计划出库日期、出库样本标识码、分发窗口等信息，便于自动化存储设备提前进行出库规划，避免样本存取过程中可能出现的拥挤或操作延误。能够与自动化存储设备实现对接，获取其出库完成后的信息，如：取出时间、开门记录、存储温度等，实现出库过程的信息互通与整合。能对接样本转运系统，获取出库样本在传输过程中的信息，如：传输时长、传输时温度、传输状态等。出库失败时可获取自动化存储设备推送的未找到样本记录、设备编码、出库失败原因等信息。

证书管理：

支持整合出库样本的全过程数据，自动编制样本证书，需要提供符合GB-T37864-2019报告要求的样本证书模板，同时支持根据实际需求定制开发证书模板。

在样本证书编制过程中，支持对证书内容进行预览，在样本证书编制过程中，支持对证书内容进行预览。签发单需经相关负责人审批、批准，审批通过后可进行证书分发与查阅，同时支持下载电子版证书。证书分发后，若发现问题，支持召回证书并重新编制。

转储管理：

支持跨站点间的样本及数据转储，满足多中心临床研究项目运行需求，适应不同中心间多样化的转储场景。

支持手动选择转储样本，支持自动筛选满盒的冻存盒进行转储，可填写转储申请信息，包括但不限于转入站点、计划转出日期等，转储申请提交后，支持转出站点和转入站点的多级审批流程。

转储申请审批通过后，支持添加转储样本的出库计划，依据出库计划，执行相应的出库操作，完成样本从转出站点的转出。

转储完成后，自动记录转入和转出的详细转储记录。

销毁管理：

支持汇总生产过程中标记的不合格样本，针对不合格样本可提交多种处置申请单，如申请销毁、申请退回等操作。

销毁申请提交后，可按照站点配置的销毁申请审批流程进行审批，审批通过后，方可执行销毁操作。对于在库样本的销毁，支持添加出库计划，依据该出库计划，执行样本的出库操作。完成样本出库后，再进行样本销毁动作。

支持详细记录销毁信息，包括但不限于销毁原因、销毁方式、销毁地点、销毁时间等，并可自动产生销毁记录，便于后续查询与追溯。

实体样本销毁后，对于相关样本数据，支持多种处理方式，如：销毁数据、保留数据等，以满足不同的业务需求与数据管理规定。

还库管理：

支持针对出库需返还的样本提交还库申请，满足实际业务中稀有样本出库未用完需还库的场景需求，支持还库量进行修改，确保能准确记录实际还库的样本量。还库申请审批通过后，支持对还库样本进行重新入库操作。

捐献者管理：

支持以“捐献者”为核心，采用“时间轴”的方式展示该捐献者每次就诊所涉及的各类关键数据，如：

- 基本信息：姓名、性别、出生日期、年龄等；

- 知情同意书：可展示上传的知情同意书内容，确保信息的可追溯性；

- 临床数据：疾病类别、主要诊断等临床相关数据；

- 样本数据：包含样本的全过程生产数据，如：登记、采集、送存、接收、制备、缓存入库、解除隔离、位置转移、出库等各环节数据。

支持与院内关键业务系统进行接口对接，包括但不限于 HIS、LIS、手麻系统、电子病历系统、影像系统、专病库、随访系统等，可在线调阅捐献者相关的数据，实现数据的集中管理与便捷访问。

家系管理：

支持对捐献者家系数据进行维护，能够准确录入家系主以及各成员之间的关系信息，确保家系结构清晰明确。针对家系成员的样本，支持对特定样本进行锁定，以防止在未经授权的情况下对样本进行出库操作，保障样本数据及实体样本的安全性和稳定性。

质量管理：

支持根据质量体系，自定义质量指标，可灵活设置指标名称、计算公式、指标说明等内容，系统可内置部分质量指标供参考，如：知情同意书核查通过率、设备检定校准及时率等。

支持以图表的方式展示各质量指标的统计结果，并可预设目标范围，未达到目标的质量指标，可及时通知质控负责人辅助其决策。

对于识别出的不符合项，支持在线下发不符合，不符合报告内容，包含但不限于不符合项描述、不符合影响评估、纠正信息、不符合原因分析、纠正措施、措施评价、措施完成情况、风险判断、跟踪验证等信息，并支持上传相关附件（如图片、文档等）作为不符合项的证明材料，进一步补充说明问题情况，为分析和解决问题提供更多依据。

支持针对发起的不符合项，自动生成改进任务，并分配给相关责任人。责任人可制定详细的改进计划，包括改进措施、预期完成时间等内容，确保改进工作有明确的方向和时间节点，实时监控改进进度，通过可视化界面展示改进任务的当前状态（如进行中、已完成等），方便管理人员随时掌握改进工作的推进情况。当改进任务接近或超过预期完成时间时，自动发出提醒，督促责任人及时完成改进工作。

工作台及预警管理：

支持为多种角色分配特定工作台，其中包括但不限于站点管理员、课题负责人等角色。

站点管理员工作台，可查看本站点运行的风险预警，如：耗材过期预警、设备鉴定校准逾期预警、超范围保藏、资质过期等。可统计本站点的样本出入库及各样本类型的在库情况、存储空间使用情况、设备运行情况、物资耗材剩余量、及各区域环境状态等。

课题负责人工作台，可查看参与的项目运行风险，如：超范围采集、伦理批件过期等。支持统计各课题的入组进度、知情同意书上传例数、各访视的样本采集进度等。

出入库人员等生产人员的工作台，可展示本人工作待办，以列表形式清晰呈现任务名称、时间等关键信息；同时对今日工作内容进行统计，如完成任务数量、涉及项目等，并为每个待办事项提供快捷入口，方便用户一键跳转至对应操作页面。

系统管理：

支持角色管理，可根据不同项目需求自定义角色，并可根据角色分配不同的功能权限和数据权限。

支持字典管理，可通过字典管理实现对诊断、采样类型、样本类型、诊断、采集部位、计量单位等进行维护。

支持接口管理，可与多种系统对接，涵盖 HIS、EMR 等院内业务系统以及自动化设备接口。具备灵活配置对接系统数据映射关系的能力，可自定义不同系统间数据字段的对应规则，以确保数据准确传输与交互。提供完善的接口调试功能，能模拟数据发送与接收，实时显示调试结果，支持设置断点、查看请求与响应数据等操作，帮助技术人员快速定位和解决接口对接问题，保障各系统间数据交互的稳定性与准确性。

安装、调试与验收

4.1 中标供应商应制定安装调试方案和工作计划，与招标人沟通协调具体的安装调试时间，尽量减少对招标人正常工作运营的影响。

4.2 供应商应根据设备安装的复杂程度和工作量，派遣足够数量，具备相应专业技能和丰富安装经验的技术人员到现场进行安装作业。在安装前需向招标人提供安装人员名单及资质证明文件以供审核。

4.3中标供应商应在招标人指定的地点进行设备/系统安装，并在合同签订后的90天内完成全部到货安装任务，确保设备/系统能够正常投入使用。

4.4 设备安装全过程必须严格遵循国家现行的相关行业标准、规范以及设备制造商提供的安装说明书要求进行操作。在安装过程中，如涉及到与其他现有设备、系统的衔接或整合，供应商有责任确保兼容性和整体运行的稳定性，不得对现有设施造成任何损坏。

4.5 设备调试工作应包括但不限于单机调试、联机调试（如有需要）等环节，中标供应商应详细记录调试数据，并对调试中出现的问题及时进行排查和解决，最终确保整个系统/设备的各项功能达到合同约定的技术参数和性能指标要求。

4.6 调试完成后，中标供应商应向招标人提供完整的调试报告，内容包含调试步骤、测试结果、问题处理情况等，经招标人认可后，方可视为调试合格。

4.7 供应商应配合招标人按照设备性能技术参数对设备安装的各项指标进行详细检测和记录，形成安装验收报告，并提交给招标人审核确认，报告内容应满足招标人关于系统/设备验证的有关要求。

培训

培训目标

供应商应确保招标人的相关使用人员和维护人员在培训后能够熟练操作设备/系统、掌握基本的维护保养技能以及具备对常见故障进行初步判断和应急处理的能力，保障设备稳定、高效地运行。

培训内容

包括设备的工作原理、结构组成、操作界面介绍、各项功能的详细讲解以及相关安全注意事项等内容，使学员对设备有全面系统的认识。

在设备现场，由供应商安排专业人员进行理论知识和实际操作的指导、培训和训练，包括设备/系统的启动、停止、参数设置、日常操作流程、常规维护保养操作（如清洁、润滑、简单部件更换等）以及故障诊断与排除的实际演练等。

培训方式与时间安排

培训方式：采用集中授课与现场实操相结合的方式进行培训。集中授课可安排在招标人指定的会议室，现场实操培训在设备安装现场进行，便于学员直观学习。

时间安排：培训工作应在设备调试合格后10个工作日内启动，可根据实际情况分阶段、分批次进行培训，以确保所有相关人员都能参与培训且掌握相应知识技能。供应商需提前向招标人提交详细的培训计划，明确培训时间、地点、内容、培训时长、授课教师等信息，经招标人同意后实施。

培训师资

供应商应选派具备丰富教学经验和扎实专业知识的技术专家担任培训教师，培训教师需熟悉本次招标设备的技术特点、操作维护要求，且具备良好的沟通表达能力，能够清晰、准确地向学员传授相关知识和技能。在培训前，需向招标人提供培训教师的简历及相关资质证明材料以供审核。

培训考核

培训结束后，由供应商协助招标人组织对参训人员进行考核，考核内容包括理论知识和实际操作两部分。对于未通过考核的人员，供应商应安排补考或针对性的辅导，直至其通过考核为止，确保所有参训人员切实掌握所学内容。在人员没有掌握培训内容和通过考核之前，供应商要安排专业人员驻场指导。

售后服务

质保期

本项目自验收合格交付使用之日起，供应商应提供至少3年的质量保证期，其中存储设备应提供不少于5年的质量保证期。在质保期内，供应商应对设备出现的质量问题负责免费维修、更换零部件等，确保设备正常运行。

售后服务响应时间

在质保期内，招标人若发现设备出现故障或异常情况，可通过电话、电子邮件等方式向供应商报修。供应商需设立 7×24 小时售后服务热线，在接到报修通知后，应在2h做出响应，通过电话等远程方式指导招标人进行初步排查和应急处理；若远程无法解决问题，供应商应在24h内安排专业维修技术人员到达设备现场进行维修处理。

对于非紧急情况的咨询、维护需求等，供应商应在24h内给予答复和安排相应的服务。

维修与更换零部件

质保期内，对于因设备质量问题导致的故障，供应商应免费提供维修服务以及所需更换的原厂正品零部件。维修更换的零部件质保期应自更换之日起重新计算，与设备剩余质保期相同。

质保期外，供应商仍应提供设备的维修服务，并以优惠价格向招标人提供所需的零部件，同时应向招标人明示零部件的价格清单和收费标准。

定期回访与维护

供应商应在质保期内每季度对设备进行一次定期回访，了解设备的使用情况、运行状态以及招标人的意见和建议，并对设备进行全面的检查、期间核查、维护和保养（如清洁、紧固、校准等），确保设备处于最佳运行状态。回访和维护工作结束后，需向招标人提交详细的回访及维护报告，记录设备的运行状况、维护内容及发现的问题等信息。

质保期内，供应商应提供设备关键部件的校准/检定的方案，并出具有效的校准/检定报告。

质保期外，根据招标人的需求，供应商应提供有偿的定期回访与维护服务，双方可另行协商服务内容、费用及周期等相关事宜。

技术升级与支持

在设备使用过程中，若出现新的技术标准、法规要求或设备制造商推出了相关的技术升级措施，供应商有义务及时通知招标人，并在招标人要求的情况下，协助其对设备进行相应的技术升级改造，确保设备持续符合最新要求且保持良好的性能。相关的技术升级服务费用，由双方根据实际情况协商确定。合同价格中包含软件接口及其质保期内的免费升级的费用。

售后服务团队与备件库

供应商应组建专业的售后服务团队，团队成员应熟悉本设备的技术特点、维修维护技能等，具备快速响应和解决问题的能力。同时，需向招标人提供售后服务团队的人员名单、联系方式及专业资质等相关信息，以便招标人在需要时能及时联系到相关人员。

供应商应在本地（或合理距离范围内）设立专门的备件库，储备一定数量的常用零部件，以保障在设备出现故障时能够及时获取所需零部件进行更换维修，缩短设备停机时间。并向招标人提供备件库的库存清单及储备情况说明。