# 采购需求

一、采购标的

| 包号 | 包名称 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 单价最高限价（万元） | 分包最高限价（万元） | 是否允许进口 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半导体激光治疗机等 | 半导体激光治疗机 | 1 | 35 | 332 | 否 | 否 |
|  |  | 强脉冲光治疗仪 | 1 | 60 |  | 否 | 是 |
|  |  | 皮下电子注射器控制助推装置 | 1 | 15 |  | 否 | 否 |
|  |  | 射频治疗仪 | 1 | 120 |  | 是 | 否 |
|  |  | 超声治疗仪 | 1 | 80 |  | 否 | 否 |
|  |  | 红蓝光治疗仪 | 1 | 10 |  | 否 | 否 |
|  |  | 双波长激光理疗仪 | 1 | 12 |  | 否 | 否 |
| 2 | 射频电灼仪 | 射频电灼仪 | 1 | 80 | 80 | 否 | 是 |
| 3 | 吸脂机 | 吸脂机 | 1 | 25 | 25 | 否 | 是 |
| 4 | 电子内窥镜等 | 电子内窥镜 | 1 | 120 | 180 | 否 | 是 |
|  |  | 皮肤超声检测仪 | 1 | 20 |  | 否 | 否 |
|  |  | 多光谱皮肤镜图像处理工作站 | 1 | 40 |  | 否 | 否 |
| 5 | 翠绿宝石激光治疗仪 | 翠绿宝石激光治疗仪 | 1 | 350 | 350 | 是 | 是 |
| 6 | 二氧化碳手术激光系统等 | 二氧化碳手术激光系统 | 1 | 55 | 338 | 否 | 否 |
|  |  | 强脉冲光治疗仪 | 1 | 60 |  | 否 | 否 |
|  |  | Q开关Nd：YAG激光治疗机 | 1 | 95 |  | 否 | 是 |
|  |  | 二氧化碳激光治疗机 | 1 | 8 |  | 否 | 否 |
|  |  | Nd：YAG激光治疗系统 | 1 | 120 |  | 否 | 否 |
| 7 | 脉冲染料激光治疗仪 | 脉冲染料激光治疗仪 | 1 | 190 | 190 | 是 | 是 |
| 8 | 药物电子注射治疗仪 | 药物电子注射治疗仪 | 1 | 36 | 36 | 否 | 是 |
| 9 | 脉冲染料激光治疗仪等 | 脉冲染料激光治疗仪 | 1 | 100 | 235 | 否 | 否 |
|  |  | 高频电刀 | 1 | 15 |  | 否 | 否 |
|  |  | Nd：YAG激光治疗仪 | 1 | 120 |  | 否 | 是 |

二、具体要求

01包：半导体激光治疗机等

标的名称1：半导体激光治疗机

1.激光器：激光发射器；

▲2.激光波长：810nm；

3.终端输出功率：≥30W；

4.输出功率不稳定度：≤±5%；

5.瞄准激光：波长：650nm，功率：≤3mW；

6.脉冲宽度范围：10ms-10s可调；

7.脉冲间隔范围：50ms-10s可调；

8.传输系统：环形光纤。

9.输出方式：连续输出，连续脉冲，单脉冲；

10.电源：AC220V/50Hz；

11.数值孔径：≥0.2；

12.配置彩色触摸液晶屏；

13.存储功能：≥5种工作模式记忆存储；

14.报警提示：主机具备故障检测和报警提示功能，出现配件未连接或设备故障可以自动诊断，并以文字，声响，和图标三种方式报警提示；

15.冷却方式：主机具有自动恒温控制系统；

16.提供软件终身免费上门升级服务。

标的名称2：强脉冲光治疗仪

1.滤光片可插拔。不需开关机，一个治疗手柄可直接进行不同波长滤光片的自由更换组合而开展全部波长范围的治疗，不需通过更换治疗手柄来改变波长的治疗方式

2.配置≥6种强脉冲光滤波片及波长范围：常规模式滤波片≥6个：

420nm-1200nm / 515nm-1200nm / 560nm-1200nm；

590nm-1200nm / 640nm-1200nm / 695nm-1200nm等；

3.能量密度：2-35J/cm2可调；

4.脉冲串宽度：5-800ms可调；

▲5.子脉冲数范围：2-10可调；

6.治疗频率：≥10Hz；

▲7.光斑面积：≥6cm2；

8.配备≥3种光斑适配器：

8.1用于不同细小部位或不平整部位治疗小光斑适配器：≥3个；

8.2方形光斑适配器：≤15×15mm；

8.3圆形光斑适配器：≤φ11mm；

8.4圆形光斑适配器：≤φ7mm；

9.冷却方式：同步蓝宝石接触持续式冷却系统0℃-30℃可调，步进5℃；

10.屏幕可显示能量密度、脉宽等信息；

11.屏幕可显示当前滤波片；

12.屏幕可现实冷却温度信息；

13.屏幕可显示可存储治疗方案；

标的名称3：皮下电子注射器控制助推装置

1.适用范围：与注射器和注射针配合使用，用于患者面部真皮层定量注射透明质酸钠。

2.操作模式：≥4种，至少包含：自动感应；自动脚踏；单次脚踏；连续脚踏。

3.触摸屏：≥13英寸，分辨率：≥1080P；

4.负压等级：0～9级别可调，误差：≤±10%。

▲5.真空泵数量：≥2个真空泵；

▲6.最高注射总次数：≥360次,可实时显示已注射次数；

7.最小单次注射量：≤0.0045mL；

8.总注射准确性：≤±3%；

9.单针注射准确性：≤±5%；

10.注射速度：≥3档，慢速、中速、快速；最快推进速度：4mm/s±10%；

11.间隔等级：≥3档可调；

12.后退等级：≥3档可调；

13.预存配置：≥5个；

14.可选注射器种类：可选指定的1ml、2.5ml、3ml、5ml、10ml等注射器；

15.手柄：手柄一体化设计，气管不外露；

16.智能提示系统：具备积液瓶检查提示，负压管路提示，电机阻塞提示，手柄未连接提示和负压不足提示；

17.装载剂量调整：可调整装载剂量。

标的名称4：射频治疗仪

1.射频发射方式：单极有回路射频。

2.应用范围：减少眼部、面部及身体的皱纹。

3.输出频率：7MHz±10%。

4.最大输出功率：≥400W。

▲5.穿透深度：面部与体部0-4.3mm，眼部为0-1.1mm。

6.冷却系统：在发射前、中、后均有冷却。

7.冷却模式：动态冷却，冷却剂制冷。

8.射频发射安全控制：有（完全接触启动发射）。

9.治疗头种类：面部治疗，眼睑治疗头，体部治疗头等。

10.振动镇痛：≥3级，即低、中、高。

11.发射控制：具有手柄控制、脚踏控制。

12.有效治疗次数：一次。

▲13.特殊治疗区：上眼睑、下眼睑等。

14.具备皮肤温度过高保护功能，高温预警并停止发射。

标的名称5：超声治疗仪

1.适用范围：利用超声波能量，在不发生组织变形的情况下，有助于面部皮肤的紧致提升、祛除皱纹。

2.治疗刀头输出声功率档位≥8档可调；间距1.0mm-5.0mm可调。

▲3.治疗炮头输出功率档位≥8档可调，发射速度1Hz-10Hz可调，治疗炮头1.5、2.0、3.0、4.5等≥4种模式可选。

4.配置触摸显示屏。

5.自动识别功能锁频功能：每次更换治疗头可以自动匹配，锁频功能可保持输出频率与目标频率一致。

6.安全性：接触感应器可以在没有与皮肤接触时会停止能量输出，移动感应器可防止多次发射同一位置。

7.治疗头辐射表面的温度：≤41℃。

8.电源和功率：电源AC.220V，50Hz。

9.额定输出声功率≥5W，误差≤±20%。

10.输出指标：设备配备超声输出指示装置，可直接读数或显示，≥8档可调。各指示值和实际值的偏差：≤±20%。

▲11.治疗炮头声工作频率(1.5、2.0、3.0、4.5)4MHz，允差≤±15%，治疗刀头声工作频率3.0、4.5，4MHz，允差≤±15%，治疗刀头1.5、2.0，7MHz，允差≤±15%。

标的名称6：红蓝光治疗仪

1.设备用途：用于轻、中度炎性痤疮红光和蓝光治疗，中、重度痤疮及囊肿性痤疮的光动力疗法、各类皮肤的嫩肤治疗、敏感性皮肤的黄光舒敏治疗、面部过敏性皮炎的治疗、抗衰嫩肤美白、淡化斑点、增加皮肤弹性。

2.峰值波段：蓝光：415nm±10nm；红光：633nm±10nm；黄光：590 nm±10nm

3.光源类型：LED红光/LED蓝光/LED黄光。

▲4.辐照强度范围，蓝光：70～200mw/cm²，红光：25～95mw/cm²，黄光：20～50 mw/cm²。

5.辐照面积（长×宽）：≥410mm×160mm。

6.外型尺寸(长×宽×高)：1110mm×550mm×1200mm，±50mm。

7.重量：≤75kg。

8.交流电压：AC220V。

9.电源频率：50Hz。

10.输入功率：≤800w

11.LED光源芯片光源使用寿命：≥30000小时。

12.光源：广角密布型光源阵列。

13.具有恒流并联式光源阵列模组。

14.采用可包围可伸展的五幅光源模块，可以根据治疗部位进行调整。

15.辐照器可以上下左右调整、旋转，患者可在坐卧等多种方式下完成治疗。

16.治疗方式：连续治疗和脉冲治疗≥2种模式可选。

17.高清彩色触摸式显示屏≥8英寸，具有图形化操作界面。

18.操控系统具有自我记忆和预存储模式。

标的名称7：双波长激光理疗仪

1.具有大功率半导体LED光源。

2.光源：具有广角密布型光源阵列。

3.预存常用治疗方案≥6种。

4.具有可包围、可伸展五幅光源模块，治疗部位可调整。

5.具有液晶触摸屏控制系统，触摸屏≥12英寸。

6.具有控制界面密码操作功能。

7.可查看照射总时间和次数。

8.具有温度、距离等双重安全防护措施。

9.治疗模式：连续、脉冲。

▲10.蓝光：≥415nm，输出强度≥150mW/cm²，红光：≥630nm，输出强度≥155mW/cm²，均可五档可调。

11.辐照面积：≥1000cm2

02包：射频电灼仪

1.输出功率：2-45W可调；

2.输出频率：1MHz；

3.输出模式：具有连续、脉冲输出等模式；

4.模块1：MicroRF微针模块

4.1输出功率：2-12W可调；

4.2输出模式：连续、脉冲输出；

4.3脉宽：10-600ms连续可调；

4.4治疗模式：≥双极；

4.5治疗深度：0.5-3.5mm可调；步进0.1mm

4.6电极：≥3种；

▲4.7配置≥3种治疗电极：至少包含面部治疗电极、眼周治疗电极、颈纹治疗电极等；

5.模块2：FocusRF模块

5.1输出功率：5-45W可调,步进为1W；

5.2安全温度可调范围：38-48℃，步进≤0.5℃；

5.3滑动模式输出时间范围：1—30min，步进≤1min；

5.4具有自动温控检测系统，实时有声反馈监测温度；

5.5可选三种型号的无创治疗手柄：

FocusRF：工作面积37mm×40mm，±2mm

FocusRF M：工作面积23.5mm×23.5mm，±2mm

FocusRF S：工作面积10mm×6mm，±2mm

6.具有能量累计自动计数功能；

7.输出强度误差：≤±20％；

8.输入电压：AC220V、50Hz；

9.输入功率：≤350VA；

10.工作噪声：≤65dB

11.主机尺寸：≤455mm×460mm×1200mm（长、宽、高）

12.具有系统可升级功能。

13.具有独立过滤器接口；

14.防水脚踏开关：不低于IPX8；

15.手持件接口数量：≥3个。

16.其他：

▲16.1具备无序扫描技术；

▲16.2具备分层治疗技术；

▲16.3具备智慧电机技术，并具备阻力智能反馈技术，能够根据不同阻力，自动调整推力，进行深度补偿；

▲16.4具备智能负压技术，

▲16.5具备高能超脉冲技术，通过≤1ms的超短脉冲串输出。

03包：吸脂机

1.吸引压力：-65kpa～-98kpa连续可调。

2.真空泵：采用无油真空泵。

▲3.真空泵数量：≥2台。

4.真空泵工作模式：具有单独控制功能，具有同时开启、单独开启、自由切换功能。

▲5.抽气速度：120L／min或240L／min可调，120L适用于一般病患的需求，240L主要针对于重度脂肪堆积患者或局部脂肪严重堆积患者。

6.往复振动幅度：5mm±10%。

▲7.往复振动次数：0-3000次/分钟，可调。

8.脂肪定向存储：设备两侧吸脂瓶可定向选择。

9.脂肪存储系统：采用一次性防倒吸止溢存储袋。

▲10.过滤系统：≥两级过滤系统，包括筋膜过滤、血水过滤等。

11.蠕动泵注液系统流量范围：0ml/min～510ml/min可连续调节。

12.控制及显示方式：微电脑控制，数字显示。

13.面板显示内容：吸引压力、注液速度、振动频率等。

14.吸脂工作模式：工作模式≥2种，至少包括手动吸脂、振动吸脂等。

15.脂肪吸引头具有品字形吸口。

16.手动吸脂针：具有直径2.5mm、3.0mm、3.5mm、4mm、5mm等吸脂针。

17.振动吸脂针：具有直径3.0mm、3.5mm、4mm、5mm等吸脂针。

18.操作方式：脚踏开关需一体化，负压、注液、振动在同一模板。

19.应急开关：除脚踏开关外，机器各功能均设有应急开关。

20.手柄消毒：支持环氧乙烷和高温高压两种消毒方式。

21.正常工作噪声：≤55dB。

22.输入功率：≤1000VA。

23.输入电压：AC220±22V％，50±1Hz。

04包：电子内窥镜等

标的名称1：电子内窥镜

1.摄像系统主机

1.1  4K摄像系统：分辨率≥3840×2160及≥1920×1080P。视频输出可在两种模式分辨率间切换：4K、1080P格式。

▲1.2摄像头图像传感器具有≥3组白光CMOS芯片，芯片尺寸≥1/1.8寸，4K/60fps输出超高清图像；

1.3摄像主机输出色彩深度：≥12bit；

1.4主机面板全液晶触摸屏≥7英寸；

1.5内置菜单含有以下功能：增益设置、背光调节、亮度调节、锐度调节、缩放设置、图像翻转、按键设置、曝光模式调节、快门设置、曝光亮度调节、色彩调节、对比度调节、3D降噪调节、日期时间设置、冻结等；

1.6主机面板上可设置白平衡、拍照、录像、模式切换、增益调节、背光调节、亮度调节、锐度调节、缩放调节。

1.7摄像头控制按键：≥3个，摄像头按键可分别自定义长按/短按功能，可自定义多功能：菜单、白平衡、拍照、录像、停止录像、冻结、模式、缩小、放大、循环缩放、减小亮度、增大亮度等功能。

1.8主机支持≥10种预设模式，分别是：耳镜模式、腹腔镜检查、宫腔镜检查、纤维镜检查、耳鼻喉模式、膀胱镜模式、关节镜模式、≥4种自定义检查模式等；

1.9具备COMM口实现串口通讯和调试，可远程系统升级。

▲1.10图像亮度精细化调节功能，调节范围：≥200级。

1.11可实现图像0-50级电子放大。

1.12具备智能曝光功能；

1.13摄像头光学变焦≥2倍，变焦距离范围≥14～32mm。

1.14具有预览设置功能，可无线控制主机功能设置。

1.15具有降噪调节功能，能实现3D降噪和2D降噪调节功能。

2.LED冷光源主机

▲2.1 LED灯泡功率：≥80W；

2.2LED光源模组使用寿命为：≥50000h。

2.3具有液晶显示操作屏，具有中文菜单，屏幕尺寸≥7英寸；

2.4主机面板可数字显示亮度值，0-100%可调，调节精度：≤±10%；

▲2.5主机导光束插口有保护装置，意外拔出自动关闭保护；

3.内窥镜

3.1鼻窦镜 视向角0°，直径≤4mm、镜体工作长度：≥175mm；

3.2有效景深范围1-100mm；

▲3.3视场中心角分辨力：≥5.5 C/(°)

3.4视场角：≥120°；

3.5设计光学工作距：≥15mm；

3.6综合镜体光效：≥0.4；

3.7综合边缘光效：≥0.1；

3.8耳镜直径≤3.0mm，工作长度≥110mm；

3.9视场角：≥45°；

3.10视向角：0°；

3.11分辨率：≥7Lp/mm；

3.12景深：1～50mm；

4.液晶监视器

4.1LED屏幕：≥30英寸；

4.2分辨率：≥3840×2160；

4.3视角范围：≥178°；

4.4亮度：≥800cd/m2；

4.5对比度：≥1300：1；

4.6响应时间：≤14ms；

4.7支持高动态范围模式；

4.8图像输入输出具有HDMI接口、DisplayPort接口、DVI接口、3G-SDI接口等数字接口；

4.9防护等级：≥IP35；

5.台车

5.1储物盒：≥1个；

5.2置物层：≥3个。

标的名称2：皮肤超声检测仪

1.彩色液晶显示器尺寸≥15英寸。

2.显示器开合倾斜角度：≥180°,分辨率≥1920×1080,亮度与对比度可调。

▲3.触摸操作屏尺寸≥10英寸，支持手势控制。

4.铝合金外壳，整机重量：≤4.5kg。

▲5.能够通过触摸屏实现操作，TGC分段调节≥8段，LGC≥8段。

6.双电池仓设计可独立供电，可拔插、锂电池，屏幕带电池电量图标显示。

7.具有屏幕磁吸合功能，无需机械结构锁定屏幕。合上显示器即可进入休眠状态，打开显示器，开机≤30s、关机≤4s。

8.自适应空间复合成像，支持：≥9条偏转线。

9.动态范围：≥320dB。

10.最大探测深度：≥40cm。

11.取样容积：0.5-40mm分级可调。

12.探头频率范围：1.0-17.0HMz（依赖不同探头），基波≥5组，变频谐波≥5组。

13.线阵探头偏转角度：≥±30度。

14.穿刺引导：凸阵、线阵、相控阵探头具备穿刺引导功能，支持平面外中心引导线。

15.支持宽景成像，长度：≥1米。

16.支持解剖M型成像：≥3条取样线，支持用户自行编辑采样线。

17.支持血管内中膜自动测量。

18.支持选配ECG功能模块，屏幕上可显示心电图像，并可对增益、速度、工作模式等参数进行调节，可快速存储、导出心电报告。

19.具有超宽频变频探头：基波≥5组，谐波≥5组，线阵探头频率5.0-19MHz。

20.配置需求：主机≥1台、线阵探头≥1把。

21.全科测量软件包：配置腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等。

22.支持超声教学软件（涵盖常规、妇产和麻醉领域；可提供扫查手法图、扫查方法描述、标准超声示意图、解剖示意图、穿刺引导示意图、穿刺引导技巧、提示语。

23.图片回放：B模式最大：≥100000帧，Color最大：≥30000帧。

24.支持图像后处理。

25.内置硬盘≥120G。

26.支持网络连接、WIFI连接。

27.支持DICOM3.0。

标的名称3：多光谱皮肤镜图像处理工作站

1.面部成像装置

1.1支持左面、正面、右面不同角度拍摄，可自动对焦。

1.2多光谱成像（普通光、偏振光、UV光），支持连拍，可预览拍摄画面。

1.3图像分辨率：≥4000×6000。

1.4光源波长范围

1.4.1.普通光和偏振光：400nm≤λ≤700nm。

1.4.2.UV光：320nm≤λ≤390nm。

1.4.3.UV光源：符合GB/T 20145-2006中连续灯不超过3类危害的要求。

1.5受照面辐照度（UV光）：Ee≤330W/m²。

1.6受照面温升：受照面温升ΔT≤5℃。

1.7光源照度(普通光/偏振光)：Ev≥1500lx（在图像采集处）。

1.8色温(普通光/偏振光)：4000K±500K。

1.9光源显色指数(普通光/偏振光)：≥80。

1.10支持自动白平衡。

1.11图像格式：JPG，导出图片的水平分辨率和垂直分辨率≥300dpi。

1.12具有下巴、额头定位支撑。

2.电子皮肤镜

2.1显示屏：≥3.5英寸。

2.2支持20倍、50倍、200倍微观成像，视频分辨率：≥1920×1080。

2.3图像采集方法：支持偏振法、非偏振法、浸润法，三种方法一体式镜头采集。

2.4图像分辨率：≥2560×1920。HDMI高清数字传输。

2.5图像视野范围：≥1.0mm×1.0mm。

2.6光源照度：Ev≥2000lx（在图像采集处）。

2.7色温：5000K±500K。

2.8受照面温升：受照面温升ΔT≤5℃。

2.9色彩还原：对于白、黑、红、绿和蓝色不应有明显的颜色偏差。

2.10图像几何失真：中心区域图像无明显失真。

▲2.11镜头分辨率：20倍镜头：≥10线对/mm，50/200倍镜头：50倍处≥40线对/mm、200倍处≥70线对/mm。

2.12光源波长范围：400nm≤λ≤700nm。

2.13操作功能：具有冻结、拍照、录像功能。

3.软件

3.1登记信息

3.1.1可登记病人信息、检查信息。

3.1.2可对病人信息跟踪，并有复诊提示功能。

3.2图像采集

3.2.1面部成像装置图像采集

3.2.1.1可选左面、正面、右面不同角度进行拍摄。

3.2.1.2可进行多光谱图像连续拍照、预览、保存。

3.2.2皮肤镜图像采集

3.2.2.1可观察并采集微观图像或视频。

3.2.2.2可观察并采集大体图像或视频。

▲3.3图像预览：提供≥8光谱图像，可同步观察以及导出图片。

3.4特征分析：具备皮肤特征凸显的表现观察、标注及统计功能。

3.5 3D观察：具备皮肤3D图像展示多角度观察功能。

3.6肌肤观察：具备肌肤预测表现评估功能。

3.7对比分析：具备图像并列对比、镜像对比、皮损测量功能。

3.8辅助分析

3.8.1色素分析

提供“ABCD法”、“七点检查表评分法”、“三点检测评法”、“Menzies评分法”、“ABC法”等色素类疾病分析法和标准化术语。

3.8.2毛发分析

3.8.2.1可对毛发特征进行标注并计数，并能计算毛发平均直径、密度，毛发总数，终毛、中毛、毳毛、黄点征、黑点征、单位毛囊毛发的根数、终毛/毳毛比。

3.8.2.2提供毛发生长周期分析，包括（生长期、休止期、退行期）

3.8.2.3毛发测量：毛发直径、长度。

3.8.2.4提供毛发诊断标准化术语。

3.8.3.银屑病分析：提供银屑病PASI评分标准化术语、皮损面积计算。

3.8.4.甲病分析：提供甲病分析的标准化术语。

3.9.辅助输入

3.9.1提供皮肤图谱库病例辅助参考，并支持快速引用病例描述。

3.9.2提供专家病例词库术语,并支持快速引用病例描述。

3.10.辅助工具

3.10.1图像处理辅助工具，包括图片标注、几何变换工具、图像效果、辅助线等，并能保至数据库。

3.10.2图片合成，可对多个不同部部位图片进行合成，并能保存至数据库，可作为报告图片。

3.11病历对比：用于复诊患者前后就诊信息对比。

3.12具有报告编辑及打印功能

3.12.1提供标准病历报告模板，支持报告编辑，并能自动排版。

3.12.2可选择采集图片加入检查报告，图片可移动排序或移除。

3.12.3报告编辑和打印预览同一界面内完成，以便快捷完成检查报告。

3.12.4可将临床检查报告信息加入图谱库和专家词库作为临床案例。

3.12.5支持检查报告导出，并能生成检查报告电子版。

3.13具备报告查询功能：支持能按检查号、病人号、姓名、检查日期等进行检索报告信息，并支持报告导出。

3.14具备信息管理功能：包括患者档案、部位管理、图谱管理、专家词汇、科室管理模块。

3.15具备数据统计功能：支持病种统计、工作量统计、特征统计，医保类型统计等以图表方式展示。

3.16具备系统设置功能：包括用户管理、角色管理、用户授权、检查界面设置与报告界面设置模块。

3.17医生工作端

支持院内诊室客户端访问连接皮肤镜影像分析软件，并能进行检查报告查阅、编辑、打印报告以及导出检查报告电子版等。

3.18具备数据备份功能：备份或还原数据库。

05包：翠绿宝石激光治疗仪

1.用途：

1.1具有祛除文身功能。

1.2能够治疗表皮色素疾病。

▲1.3能够治疗真皮良性色素增加性疾病。

2.配置：主机、手柄、导光臂、医生用护目镜（2个），病人眼罩（1个），脚踏开关等。

3.激光介质：翠绿宝石或Nd：Yag激光。

4.波长：755nm。

5.脉宽模式：皮秒级。

▲6.脉宽范围：550皮秒-950皮秒可调。

7.具备脉宽可调节模式，同一波长下，脉宽可调节且锁定。

8.激光输出方式：脉冲间隔发射模式。

9.脉冲输出能量：1～400mJ可调。

10.最大能量密度：1～6.37J/cm²可调。

11.发射模式：脉冲间隔发射。

▲12.具备固定不可调节尺寸手柄和可调节尺寸手柄。

13.可调节尺寸手柄0.1mm步进调节。

14.能量随光斑大小自动调节。

15.可调节手柄直径尺寸：2-6mm。

16.固定不可调手柄数量：≥4个，手柄尺寸规格包括：5mm、6mm、8mm、10mm等。

▲18.具备聚焦点阵模式，能量可以通过聚焦技术进行扩大。

19.治疗频率：≥10Hz。

20.瞄准光：具备半导体瞄准光。

21.脚踏开关寿命：≥25000次。

22.激光传输方式：关节导光臂。

06包：二氧化碳手术激光系统等

标的名称1：二氧化碳手术激光系统

▲1.激光器类型：金属封装射频激励的CO2激光器。

2.激光波长：10600nm。

3.光斑直径：≤0.3mm。

4.最小脉冲宽度：≤30μs。

5.传输方式：≥7关节平衡锤式导光臂，配光学图形扫描器，垂直向下的出光方式。

6.输出功率：0.1～30W，可调，脉冲能量范围：2.5mJ～160mJ可调，点阵扫描模式：2.5mJ～160mJ可调；治疗模式：连续、单脉冲、重复脉冲、调制脉冲。

7.脉冲重复频率：1Hz～3000Hz可调。

8.扫描图形：正方形、长方形、圆形、椭圆形、三角形、空心圆形、正六边形、六边形、直线形、弓形、弧形等，图形大小、光斑中心距、扫描程度可调。

9.扫描方式：离散、顺序、隔点加重及重复次数可选。

10.手具：焦距：F=100mm，F=50mm。

配有≥5种规格点阵扫描及超脉冲治疗、切割通用手具（切割手具具有直径为5mm以下全剥脱功能）。

11.图形尺寸：1～20mm，1～20mm，X轴、Y轴可调最大扫描面积20mm×20 mm。

12.光斑中心距：F=50mm,0.15～1.65mm可调；F=100mm，0.3～3.3mm可调。

13.瞄准光系统：650nm 红色半导体指示光，亮度多档可调。

14.冷却方式：风冷冷却系统，配有智能静音模式，根据激光器温度自动调整风扇转速。

15.控制系统：≥9英寸彩色触摸屏，软件具有参数修正功能及升级接口、设备存储记忆、故障信息显示、声音提示、密码设置等多种功能，具有静音模式。

16.安全保护功能：激光器具有光闸保护功能，脚踏开关具有智能脚踏识别功能。

17.开机自检：具有激光功率电流监测功能。

18.输入电源：AC220V/50Hz，输入功率≤600VA。

标的名称2：强脉冲光治疗仪

1.光源：氙灯；

2.治疗头前端材质：蓝宝石导光晶体；

▲3.输出波长：≥8种滤光片，至少包含515nm、560nm、590nm、615nm、640nm、695nm等，及精准光治疗波片；

4.能量密度：5～40J/cm2，可调，步长1J/cm2；

5.终端输出能量：≥250J；

6.脉冲输出方式：单脉冲、双脉冲、三脉冲、飞点模式等多种输出方式任意可选；

7.脉冲宽度：2～20ms,可调，步长0.5ms，任意可设；子脉冲宽度可单独设定；

8.脉冲间隔：5～150ms,任意可调；子脉冲间隔可单独设定；

9.脉冲重复频率：“单次”、“0.5Hz”、“1Hz”、“2Hz”等≥4档可选；

10.光斑尺寸：≥4种，需具有35mm×15mm±10%、15mm×8mm±10%、15mm×15mm±10%、φ10mm±10%等；

11.治疗头制冷温度：2℃~6℃,多档可调；

12.能量校准系统：具备自动终端能量检测及校准功能；

13.冷却系统：具有内循环封闭水冷，外循环风冷；内置双过滤洁净装置；内置水离子过滤装置；

14.控制系统：智能安卓系统；具备导航操作模式，可推荐最佳治疗参数；具有滤光片自动识别、匹配等功能。

15.保护装置：具有遮光罩及自动断电保护装置。

16.使用期限≥10年。

标的名称3：Q开关Nd：YAG激光治疗机

1.激光工作物质：掺钕钇铝石榴石激光器(Nd：YAG激光器)；

2.激光波长：1065nm±5mm/530mm±5mm ；

3.传输方式：≥7关节平衡锤式导光臂。

▲4.治疗手具：光电旋转手具，具有光斑直径、能量密度调节与显示同步功能；

▲5.光斑直径：1065nm：2～8mm（8mm为平行光传输）；530nm：1.5～7mm（7mm为平行光传输）；

▲6.脉冲宽度：4ns/4ns+4ns／900ps～2.5ns；

7.终端单脉冲输出能量：1065nm：100mJ-1200mJ；530nm：5mJ-400mJ；

8.光路系统：采用陶瓷双腔、双棒、双灯泵浦；

9.重复频率：1～10Hz；

10.激光瞄准：650nm波长红色半导体指示光，亮度强弱可调；

11.冷却系统：封闭内循环水制冷，外循环强风冷却，内置双过滤洁净装置；

12.控制系统：彩色触摸屏显示，具有参数修正功能及升级接口，主电源工作 电压、冷却水温度、光斑计数、计时显示，故障语言显示及声音提示，密码设置、常用数据储存等功能；

▲13.安全保护功能：激光器具有光闸保护功能，脚踏开关具有智能脚踏识别功能。

14.使用年限：≥10年。

标的名称4：二氧化碳激光治疗机

1.激光器：封离式直流激励二氧化碳激光器，TEM00模。

2.激光波长：10.6µm±0.1µm。

3.导光系统：七关节导光臂。

4.激光输出方式：具有连续输出、单脉冲、重复脉冲、调制脉冲等≥4种方式。

5.激光器输出功率：

5.1调制脉冲输出功率：0.3—15w可调。

5.2连续输出功率：0.3-25W。

6.脉宽：最小脉宽为0.1ms，且脉宽可调。

7.透镜焦距：

7.1F=100mm。

7.1.1焦点处光斑直径≤0.2mm。

7.1.2变焦手具，光斑直径0.1-2.5mm可调。

7.2 F=50mm，焦点处光斑直径≤0.1mm。

8.控制系统：

8.1彩色触摸屏，具备参数修正功能及升级接口，设备存储记忆、故障语言显示、声音提示、密码设置等多种功能。

8.2配有标准升级接口，随时扩展系统功能。

8.3面板配有功率修正键。

9.瞄准光：红色半导体激光，波长650-670nm，亮度可调。

10.冷却系统：封闭式内循环水冷却，外循环强风冷却。配有水净化系统及温控系统。

标的名称5：Nd：YAG激光治疗系统

1.激光工作物质：掺钕钇铝石榴石激光器(Nd：YAG 激光器)；

▲2.激光波长：1065nm±5mm/530mm±5mm ；

3.传输方式：≥7关节平衡锤式导光臂；

▲4光电旋转手具，具有光斑直径、能量密度调节与显示同步功能，配备≥两种治疗头；

5.光斑直径：1065nm：2mm～8mm（8mm为平行光传输出）；530nm：1.5-7mm(7mm平行光输出)

▲6.最小脉冲宽度：350ps；

7.最大能量密度：15J/cm2；

▲8.终端单脉冲最大输出能量：500mJ；

9.重复频率：1～10Hz；

10.激光瞄准：650nm波长红色半导体指示光，亮度强弱可调；

11.冷却系统：封闭内循环水制冷，外循环强风冷却，内置双过滤洁净装置

12.控制系统：

12.1屏幕：≥10英寸，配智能操作系统；

12.2具有参数修正功能及升级接口，设备治疗参数存储记忆、 故障语言显示、声音提示、主电源工作电压、出光次数计数、氙灯使用次数计数等多种功能；

12.3具有冷却水温度、液位、水流等各种智能化自动检测和控制功能，确保设备长时间有效工作。

13.安全保护功能：激光器具有光闸保护功能。

14.使用期限：≥10年

07包：脉冲染料激光治疗仪

1.由主机、导光系统、手柄、脚踏开关组成。

2.主机由脉冲染料激光器、激光电源及控制装置、水循环冷却系统、动态冷却系统组成。

3.激光类型：脉冲染料激光。

4.工作激光波长：≥595nm。

5.激光输出脉冲频率≥1.5Hz。

6.最大输出激光能量：≥8J。

▲7.光斑大小（直径）：3-12mm可调，能量密度范围：1～40J/cm2可调。

▲8.脉冲持续时间≤40ms，脉冲个数：1-8个。

9.传输系统：透镜耦合1-2.5m光纤,带手具。

10.动态冷却系统。

11.脉冲控制：手控开关，脚踏开关。

08包：药物电子注射治疗仪

1.注入量预置范围：0.0056～0.500ml,误差≤±5%。

2.负压强度：范围-20～-80kPa，分为10档可调。

3.负压暂停时间：1档：2.25s、2档：1.95s、3档：1.65s、4档：1.35s、5档：1.05s。

4.注射器类型：1/1mL、2/2.5mL、2.5/2.5ml、2/3ml、2.5/3ml、3/3ml、2/5ml、2.5/5ml、3/5mL、4/5ml、5/5ml。

5.助推后退：1档：0mm、2档：1mm、3档：2mm、4档：3mm、5档：4mm。

6.注入模式：自动传感、单次、自动单次。

7.注射针数：10-180针可调。

8.主机尺寸：≤320×260×250mm。

9.重量(净重)：≤4kg。

10.脚踏开关寿命：≥25000次。

09包：脉冲染料激光治疗仪等

标的名称1：脉冲染料激光治疗仪

1.波长：Nd：YAG，1064nm；ALEX，755nm 。

▲2.脉宽：0.1～200ms可调/0.5～200ms可调；定时模式：100ms-60s脉冲定时输出。

▲3.激光器最大单脉冲输出能量：100J/35J。

4.单脉冲终端最大能量：≥80J/30J。

▲5.最大能量密度：300J/cm2/60J/cm2。

6.脉冲重复频率：0.5Hz～50Hz/0.5Hz～20Hz。

7.出光控制方式：常规脚踏开关控制。

8.光束传导：光纤及手具传导。

▲9.光斑直径（光斑可调常规手具）：3mm～16mm可调。

10.冷却系统：内封闭循环水冷却。

11.瞄准光：650nm红色半导体指示光。

12.控制面板：彩色触摸屏。

13.输入电源：AC 220V/50Hz，≤4.5kVA。

14.外形尺寸：700mm×405mm×780mm，±50mm。

15.重量：≤85kg。

16.使用期限：≥10年。

标的名称2：高频电刀

1.主载频率：460kHz±10%。

2.非电抗性负载阻抗：单极500Ω±10%；双极100Ω±10%。

3.工作电源：AC220V±10%，50Hz±2%。

4.额定输入功率：800VA+10%。

5.工作模式：纯切、混切、电凝、消融、双极。

6.最大输出功率：单极：≥300W；双极：≥70W。

标的名称3：Nd：YAG激光治疗仪

1.激光工作物质：掺钕钇铝石榴石激光器(Nd：YAG 激光器)；

▲2.激光波长：1065nm±5mm/530mm±5mm；

3.传输方式：≥7关节平衡锤式导光臂；

▲4.治疗手具：光电旋转手具，具有光斑直径、能量密度调节与显示同步功能； 配备两种治疗头

5.光斑直径：1065nm：2mm～8mm（8mm为平行光传输出），530nm：1.5-7mm(7mm平行光输出)

▲6.最小脉冲宽度：350ps；

7.最大能量密度：15J/cm2；

▲8.终端单脉冲最大输出能量：500mJ；

9.重复频率：1～10Hz；

10.激光瞄准：650nm波长红色半导体指示光，亮度强弱可调；

11.冷却系统：封闭内循环水制冷，外循环强风冷却，内置双过滤洁净装置；

12.控制系统：

12.1屏幕：≥10英寸，配智能操作系统；

12.2具有参数修正功能及升级接口，设备治疗参数存储记忆、故障语言显示、声音提示、主电源工作电压、出光次数计数、氙灯使用次数计数等多种功能；

12.3具有冷却水温度、液位、水流等各种智能化自动检测和控制功能，确保设备长时间有效工作。

13.安全保护功能：激光器具有光闸保护功能

14.使用期限：≥10年