# 第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为北京市临床医学研究所配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5. 投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量（台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 优斯灌流系统 | 1 | 是 |
|  | 1-2 | 三重四级杆液质联用仪 | 1 | 否 |
|  | 1-3 | 数字化微量蛋白免疫印记分析系统 | 1 | 是 |
|  | 1-4 | 倒置荧光显微镜 | 1 | 否 |
|  | 1-5 | 冷冻离心浓缩仪 | 1 | 否 |
|  | 1-6 | 智能纳米颗粒合成仪 | 1 | 否 |
|  | 1-7 | 数控旋转蒸发仪 | 1 | 否 |
|  | 1-8 | 类器官微生物显微操作系统 | 1 | 是 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90天内

2、采购项目（标的）交付的地点：北京市临床医学研究所指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后5年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：详见每包技术要求中。

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包   品目1-1   优斯灌流系统

一、数量：1套

二、用途：用于肠道等组织体外观察及相关实验研究。

三、技术参数：

1、数据采集模块主机：

1.1.运行电源:AC 100–240 V, 50±2Hz，额定功率≤400 VA。

1.2.接地漏电流:≤250μA。

1.3.温度范围: 5–35℃。

1.4湿度范围：0–90%。

1.5.输入通道：≥16。

1.7.ADC 采样：跨通道同时采样。

1.8.采样率：每个通道≥100000点/秒。

2、记录分析软件：

▲2.1. 专用数据采集软件：全英文操作界面，可同时记录8个尤斯室的电压、电流、电阻及电导，可控制电压电流钳的按键开关。可进行数字滤波，可计算dp/dt、最大值、最小值、平均值、峰峰值、心率、斜率、微分、积分、指数运算、对数运算、傅利叶变换、面积、偏差、标准差、绝对值、三角函数、曲线平滑、直方图。

2.2. 频谱功能：实时显示彩色频率图和热图，观察信号和频率、能量的关系。

2.3 谱图与数据表格同步实时显示。

2.4软件具有实验事件标记功能。

2.5软件具有横纵坐标缩放及平移功能。

2.6 软件具有谱图复制、保存及打印功能。

3、尤斯灌流室|：

▲3.1灌流模式：自动灌流和停流循环两种模式

3.2包括基座、热交换板及气体分配管路，8套双模式尤斯小室，8套气流调节阀及8副配套小室盖子。

4、自动灌流附件：包括8通道灌流系统，连接管路、调速器及开关。

5、样本夹：小鼠肠样本夹9个，大鼠肠样本夹9个，细胞样本夹9个。

6、电压电流钳：

6.1电压电流钳：包括8个独立控制的电压电流钳、1个内置脉冲发生器、1套中控开关，面板集成8路信号输入插孔及8套虚拟膜测试开关。通道面板带电阻补偿量程调节旋钮。

6.2可在±10 mV与±100 mV两个范围内对电极不对称电位进行补偿。

6.3输入阻抗：≥1 x 1010Ω，漂移：≤0.5 μV/℃ 。

6.4脉冲发生器可提供 +、- 或双极脉冲。

6.5电压钳制范围：±100 mV，电流钳制范围：±100μA。

6.6共模抑制比：≥120 dB。

6.7 电流测量Gain: 1,、10 -100 mV/µA。

7. 电极套装及备用电极头：8套/1包电极套装，备用电极头1包，100个/包。

8、恒温循环水浴：

8.1体积：≥10L。

8.2带外循环泵，室温-90℃，控温精度±0.1℃。

9. 工作站：I5处理器，内存≥6G，液晶显示屏≥22英寸，win10以上操作系统。

★四、配置:

1、数据采集模块主机：1套。

2、专用数据采集软件：1套。

3、八通道双模式尤斯室：1套。

4、自动灌流附件：1套。

5、样本夹：3套。

6、八通道电压电流钳：1台。

7、电极套装及备用电极头：8套/1包。

8、恒温循环水浴：1台。

9、工作站：1套。

五、质量保证期：调试验收合格后5年。

第1包   品目1-2   三重四级杆液质联用仪

一、数量：1套

二、用途：用于药品、环境、卫生、食品安全等领域的小分子化合物定量、定性分析，

三、技术参数：

1、液相色谱泵：1套；包含泵单元2套，混合器1套，耐高压流路切换阀1套。

1.1、泵类型：并联双柱塞，物理双泵头，泵的每个冲程体积≤10μL。

1.2、耐压：≥105Mpa。

▲1.3、可设置流速范围：0.0001-10.0000ml/min，调节步长≤0.0001 ml/min，流速精确度：≤0.06％RSD。

1.4、混合器控温，可实现流动相混合。

1.5、梯度类型：高压梯度。

1.6、梯度模式：二元高压梯度系统。

1.7、浓度梯度调节范围：0～100%，调节步长≤0.1%步进。

1.8、自我诊断、自我恢复：自动检测分析过程中意外混入的气泡，自动执行排气。

1.9、智能流量控制功能：无需人员看守仪器，自动平衡色谱柱；智能运行样品分析及序列分析，色谱柱达到平衡状态后，可自动执行样品分析功能。

1.10、智能启动开机及智能关机：仪器可在设定的时间自行启动及关闭。

2、在线脱气机：1套

2.1、流路数目：≥5路。

2.2、脱气流路体积：≤500µL/每流路。

3、自动进样器：1套。

3.1、线性：≥0.9999%。

3.2、耐压：≥105Mpa。

▲3.3、单个样品进样周期：≤10s。

3.4、样品位数量：≥160位(2mL样品瓶)。

3.5、交叉污染：≤0.00035%（无任何清洗状态下，样品为冼必泰）。

3.6、进样针清洗：

3.6.1、具备针外润洗和进样口冲洗模式。

3.6.2、针外壁送液清洗：支持≥2路不同清洗液清洗。

3.6.3、针内壁清洗：支持≥3路不同清洗液清洗。

3.7、双进样模式：可扩展为支持两条独立流路同时分析，支持自动进样器双进样口，支持并联两套不同的检测器。

3.8、自动前处理功能：具备样品稀释、添加、混合、三明治进样、自动衍生等功能。

3.9、样品冷却：

3.9.1、样品设定范围：4～45℃。

3.9.2、智能化样品冷却，智能控制样品仓内气流走向，防止冷凝的发生。

3.9.3、降温时间：达到设定温度所需时间≤25min。

3.10、pH值范围：2～14。

4、柱温箱：1套

4.1、温度控制类型：采用双重控温方式，包含帕尔贴和强制空气循环两种方式，柱温箱内可放置混合器、切换阀（数量≥2），以保证混合过程及阀的切换过程均受柱温箱温控，保证样品分离过程的稳定性。。

4.2、温度准确度：≤±0.5℃。

4.3、漏液传感器：具备气体和液体双重传感器。

4.4、色谱柱容量：单个柱温箱内可放置250mm×5根；300mm×3根。

4.5、内置混合器：混合器可以放置在柱温箱中和色谱柱同时控温。

4.6、温度控制范围：室温-10-85℃

4.7、控制方式：工作站控制、控制器自行控制，计算机和仪器通讯中断系统控制器可自动采集和保存数据。

4.8、系统控制器连接单元：至少包含溶剂输送单元≥4个，自动进样器≥1个，柱温箱≥1个，检测器≥2个；

5、串联四极杆质谱主机：1套；包含ESI离子源1套，2年消耗品包：1套

5.1、质量范围m/z：2-2000 amu。（提供说明书作为证明资料）

5.2、灵敏度：

5.2.1、ESI源正离子模式：信噪比（S/N）≥500000:1（RMS）@1pg 利血平、MRM（609>195）。

5.2.2、ESI源负离子模式：信噪比（S/N）≥500000:1(RMS)@1pg 氯霉素MRM（321>152）。

5.3、重复性：RSD≤2%@氯霉素、50fg、6次重复进样，

5.4、质谱分辨率（FWHM): FWHM≤0.4u@利血平、m/z609处。

5.5、质量准确度: 样品(利血平)实测值与理论值之间误差≤0.2u

▲5.6、质谱最大扫描速度: ≥30000 Da/s，扫描速度调节步长≤0.1Da/s。

5.7、正负极切换时间：≤5ms。

5.8、质量稳定性：≤0.1amu/48h。

5.9、MRM通道数目：≥550MRM/s，提供相应证明文件。

5.10、MRM同步扫描：在MRM或其它事件的同时，可触发Q3扫描，实现定量的同时进行定性。

5.11、MRM谱模式扫描：可根据在不同基质中的碎片离子对信号，并参照质谱库对比检索计算类似性评分。

5.12、待机状态可关闭离子源所有气体。

5.13、离子源：

5.13.1、具备独立的ESI电喷雾离子源,配同品牌APCI大气压电离离子源、PESI原位探针离子源等。

5.13.2、接口具有真空锁定装置，离子源的清洁、维护、切换无需卸除质谱真空系统。

5.13.3、离子导入部：毛细管设计或锥孔设计，若为锥孔设计增加备用锥孔1套。

5.13.4、离子传输单元：电压可调节，一针进样同时分析多组分化合物，可以针对不同化合物设置不同的电压，无须分组检测。

5.13.5、离子导入脱溶剂管可实现不卸真空更换。

5.13.6、可升级原位探针电离源，样品无需液相分离可直接分析。

5.14、四极杆：

5.14.1、全金属钼四极杆或镀金或合金材质。全金属钼四极杆可清洗打磨，若为镀金或合金材质，配备备用四级杆3套。

5.14.2、Q1四极杆：Q1带有预四极杆和后四极杆用作离子聚焦和抗污染功能。具备Q1扫描或Q1选择离子监测SIM功能，可任意设置。

5.14.3、Q3四极杆：

5.14.3.1、Q3前端带有预四极杆用作离子聚焦和抗污染功能，有效降低中性分子引起的背景噪声。

5.14.3.2、具备Q3扫描或Q3选择离子监测SIM功能。

5.15、碰撞室：

5.15.1、碰撞室采用多极杆超快速碰撞室，实现快速MRM性能，同时采取曲线型加速电势场加碰撞气压控制，可有效消除记忆效应和串扰。

5.15.2、高纯氩气和高纯氮气均可以作为质谱主机的碰撞气使用。

5.15.3、碰撞室高压加速技术：扫描速度大于15000u/s时，保证高质量端的信号强度稳定，避免因扫描速度加快造成的质量检测范围狭窄。

5.16、检测器：

5.16.1、高灵敏度检测器：离轴连续打拿电子倍增器，动态范围≥8×106，检测器前端采用具备离子聚焦及中性噪音过滤功能的电子透镜设计。

6、操作软件：

6.1、全中文界面质谱控制软件，支持Microsoft Windows 10以上中文操作环境，工作站语言可以随着Windows语言变化而变化，软件提供液相和质谱联用的全自动控制，简单的用户界面可以实现高效能的仪器调谐和方法优化，包括碰撞气压力和碰撞能量的自动优化，并可利用优化参数方便地建立分析方法；可进行数据采集、数据处理、定量分析和定性分析；具有建立数据库功能、谱库检索功能、自动校正和全自动分析功能，全自动定量软件。

6.2、质谱软件可以自动MRM参数生成优化功能，不需要手动逐条输入MRM参数。不需要注射泵，直接液相联机即可MRM自动优化。一键式触发全自动定量数据处理和报告功能。可以采用手动模式修改MRM参数及其它定量批处理方法。

6.3、提供中国农业部登记在册的≥1200种农药质谱数据库及≥600种兽药数据库，包括MRM参数，Q1电压设置、Q2碰撞能设置、Q3电压设置，参考定量离子对和定性离子对二级质谱数据库。包含相关化合物的标准品参考标准曲线。

6.4、质谱软件报告可中文显示，可自由添加、修改、提取化合物的信息，分析和处理方法。

6.5、质谱软件或数据后处理软件具备智能积分算法技术。峰积分处理时，只需选择要使用的算法和模型，无需设置或调整积分参数。

6.6、扫描功能：具有全扫描、选择离子扫描、选择反应串联质谱扫描、产物离子扫描、前体离子扫描、中性丢失扫描、多反应监测扫描、混合扫描、同步调查扫描、正/负离子快速切换扫描。

6.7、质谱调谐：可实现全自动质谱调谐和校正，在正离子和负离子模式均可以进行灵敏度和分辨率的自动优化，进行质量校正。

6.8、自动诊断：具有自动诊断仪器性能状态功能，记录仪器状态，自检不合格时，告知处理方法，在无人值守的情况下，可根据系统自检结果启动自动诊断和分析。

★四、配置:

1、液相色谱泵：1套；包含泵单元2套，混合器1套，耐高压流路切换阀1套、在线脱气机1套、自动进样器1套、柱温箱1套、串联四极杆质谱主机1套；

2、ESI离子源：1套。

3、2年消耗品包：1套。

4、操作软件：1套。

五、质量保证期：调试验收合格后5年。

第1包   品目1-3   数字化微量蛋白免疫印记分析系统

一、数量： 1套

二、用途：用于各种蛋白质样品分离、免疫检测，定性和定量分析。应用于蛋白质性质鉴定、蛋白质表达定量分析、蛋白质功能研究、蛋白质修饰和差异表达研究、抗体研究等。

三、技术参数：

1、系统主机：

1.1 蛋白质分离原理：根据分子量大小分离，自动识别蛋白大小并完成分离；

1.2制胶：系统无需制胶过程，也不用预制胶；

1.3系统无需转膜步骤；

1.4主机一体式设计：蛋白上样、分离、固定、孵育和检测都在一个单元完成。并且系统自动上样、分离、一抗二抗孵育，并且自动将化学发光检测、总蛋白检测整合在同一个实验步聚里；

1.5 蛋白质分离过程实时监控，每秒10帧，并以影像的形式保存；

▲1.6样本量：0.3—2.4μg；

1.7分子量检测范围：2-440kDa；

▲1.8样本通量：具有≥25个样本通道，同时运行≥25个独立样本；

1.9各样本通道完全独立，在同一轮检测实验中，每个样本通道中可以各自检测不同种类的蛋白质，即每个样本通道中均可以各自使用不同抗体孵育，各样本通道间互不干扰；

1.10样本检测体积：≤40nL；

1.11固定时间：200秒，蛋白分离后自动固定到样本管壁上；

1.12运行时间：单次Western运行时间≤3小时；

1.13 定量重复性：定量CV≤20%；分子量准确性：分子量CV≤15%；

1.14结果呈现形式：化学发光成像结果、峰型图和泳道图结果；

1.15 反应体系：整个检测过程都在样品管里完成，无需转印仪、干燥仪、电泳扫描单元、印迹单元。

2、分析软件：

2.1 结果分析：实验结束后，软件会自动给出蛋白分子量大小、信噪比、百分比和峰面积；也可以自动给出标准曲线，进行绝对定量分析；

2.2 软件控制整个系统全自动运行，设备运行过程中无需人工分阶段操作软件；用户可定义样品，设置检测流程，以及进行准确的蛋白质表达定量分析的数据计算。

★四、配置:

1、系统主机：1台。

2、正版操作分析软件：1套。

3、装机启动试剂盒：1套。

五、质量保证期：调试验收合格后5年。

第1包   品目1-4   倒置荧光显微镜

一、数量：1套

二、用途：用于细胞观察研究。

三、技术参数：

1、研究级倒置显微镜：

1.1 光学系统：无限远校正光学系统,明场、相差、浮雕相衬、暗视野、荧光及图像工作站。

1.2 复消色差矫正视野≥25mm。

1.3  LED透射照明具备光强自动调节系统。

1.4 齐焦距离≤50mm。

1.5 聚光镜：工作距离≥40mm，数值孔径≥0.45。

1.6 白光光源：功率≥100瓦，灯泡寿命≥3000小时。

2、载物台：三叠式载物台，适合96孔板，各种培养皿/培养瓶、玻片。

3、目镜：2个，10X。

4、物镜：平场消色差荧光相差物镜。

4.1 5x平场荧光相差物镜，N.A.≥0.12干镜，PH0相差环。

4.2 10x平场荧光相差物镜，N.A.≥0.32干镜，PH1相差环。

4.3 20X平场荧光相差物镜，N.A.≥0.40干镜，PH1相差环。

4.4 40X平场荧光相差物镜，N.A.≥0.60干镜，PH1相差环。

4.5 63X平场荧光相差物镜，N.A.≥0.80油镜，PH1相差环。

5. LED光源功率≥100瓦，灯泡寿命≥3000小时。

6、荧光光源：功率≥120W，寿命≥3000小时。

7、荧光滤色块转盘：

7.1 紫外激发滤块: 激发340-380nm; 阻挡400nm; 发射: 425nmLP。

7.2 蓝色激发滤块: 激发450-490nm; 阻挡510nm; 发射: 515nmLP。

7.3 绿色激发滤块: 激发515-560nm; 阻挡580nm; 发射: 590nmLP。

7.4电动切换激发率块，拍照时自动切换滤块拍照。

7.5 荧光滤块防漂移系统，多色荧光精准叠加。

7.6 功率≥120W，寿命≥3000小时。

8、成像摄像头：摄像头和显微镜同品牌，非第三方。

8.1解析度：≥6百万像素。

8.2传感器大小：≥8.9mm（对角线），CMOS 感光器。

8.3象素尺寸： ≤2.4 x 2.4um。

8.4快门模式卷帘式，全局复位。

8.5每秒帧数：≥15 fps。

8.6暗噪声：≤2.8 e-。

8.7满井容量：≥14000 e-

8.8动态范围最高：≥70 dB.

8.9位深/色深：≥32位RGB，≥12位单色。

8.10. 彩色冷超灵敏CCD，芯片≥2/3英寸。

8.11. 输出像素：物理像素≥500万。

9、正版采图软件及数据分析软件。

10、工作站：I5处理器，内存≥6G，液晶显示屏≥22英寸，win10以上操作系统。

★四、配置：

1、倒置荧光显微镜主机：1台。

2、载物台：1套。

3、三目镜筒：2个。

4、物镜：1套。

5、LED光源：1套。

6、荧光光源：1套。

7、电动荧光滤色块转盘：1套。

8、聚光镜：1套。

9、成像摄像头：1个。

10、正版采图软件及数据分析软件：1套。

11、工作站：1套。

五、质量保证期：调试验收合格后5年。

第1包   品目1-5   冷冻离心浓缩仪

一、数量： 1套

二、用途：用于细胞、细菌、病毒等生物样品的提取、分离、浓缩和纯化；

三、技术参数：

1、模块化设计，离心腔/真空室、真空泵、冷阱均为独立体，可自由组装；

2、控制面板≥5.5英寸；

3、可存储≥30组运行程序，4组实体按键快捷程序

4、离心成像功能，能够实现在不停机的情况下观察样品浓缩情况；

5、温控范围：-5℃至+100℃，温控精度±1℃；

6、真空控制系统：设置范围0.1-99.9mbar，控制精度±0.1mbar；

7、转速范围：800-2000rpm可调，转速精度≤±5rpm，离心力：≥530×g；

8、容量：≥6x100ml；

9、冷阱容量：≤4400ml；

10、真空油泵，抽速≥60L/min。

四、质量保证期：调试验收合格后5年。

第1包   品目1-6   智能纳米颗粒合成仪

一、数量：1套

二、用途：用于LNP制备、脂质体制备、多种纳米颗粒的制备。

三、技术参数：

1、可制备粒径40 - 200 nm，单分散系数小于0.1nm颗粒；

2、可用于各类纳米颗粒，包括LNP、外泌体（载药）、聚合物 Core-shell、疫苗、PLGA、多肽、脂质体、纳米晶等合成；

3、配备两个独立的液体输送通道；

4、流速范围：0 - 40 mL/min (标配COC芯片，乙醇和水按照1:3设置）；

5、可使用中试和连续生产相同结构的微流控芯片进行合成，流速0 - 160 ml/min (乙醇和水按照1:3设置）

6、样品制备体积范围：0.4-40ml；

7、流速精度：≤±2%；

8、芯片材质：标配COC材质鱼骨芯片，可耐受乙醇、乙腈、丙酮、正丙醇、异丙醇、DMF等有机溶剂；可短暂耐受DMSO等有机溶剂；

9、芯片耐压：≥5 Mp；

10、兼容市场主流的微流控纳米颗粒合成芯片；

11、可配备金属-玻璃芯片，提供≥5种混合结构，芯片可耐受二氯甲烷，丙酮等强有机溶剂；

12、内置压力传感器，可自动识别注射器活塞位置并确认启动位置；

13、压力传感器可识别芯片堵塞，并于堵塞发生时自动停止合成；

14、广泛适配主流国产、进口鲁尔注射器，无耗材限制；

15、适用注射器体积范围：1 - 20 mL，内置常用注射器型号和参数;

16、整机采用无液体管路设计，LNP合成芯片与注射器直接连接；

17、标配三种液体收集器，可使用1.5mL、15mL、50mL离心管作为收集管；

18、具有加热功能，温控范围：室温-75℃；

19、可同时对芯片和注射器进行温控；

20、无需外接电脑，可通过触屏直接控制；

21、可设置前后废体积，软件将自动控制切换切后废液；

22、软件可在线升级；

23、软件支持保存并记录历史实验数据，并以表格形式导出。

四、质量保证期：调试验收合格后5年。

第1包   品目1-7   数控旋转蒸发仪

一、数量：1套

二、用途：用于分子学,医药、化工和生物等行业的浓缩、结晶、干燥、分离及溶媒回收。

三、技术参数：

1、LCD数字显示屏；

2、转速范围：20 -280 rpm；

3、油浴加热锅，加热温度≥180℃；

4、温度控制精度：±1℃；

5、时间设置范围：1-999 min；

6、微处理器精确控制加热锅温度,具有过温保护功能；

7、蒸发瓶带推出器，方便拆卸；

8、具有正反转功能；

9、升降方式：电动；

10、电机类型：直流无刷电机。

四、质量保证期：调试验收合格后5年。

第1包   品目1-8   类器官微生物显微操作系统

一、数量：1套

二、用途：用于胚胎干细胞和诱导多能干细胞移植,核移植,使用原核注射和胞质内注射生产转基因动物,单个细胞选择,颗粒定位和选择。

三、技术参数：

1、显微操作仪：

▲1.1能够实现三维程序化自动操作。

1.2 控制方式：中央数控摇杆（分步、连续两种控制模式），运动方式可自由选择手动和程序化自动控制。

1.3 操作方式：按键+转轮。

1.4 运动速度范围调节：粗调、精调、超精细。

1.5 最大可移动距离：各轴≥80mm。

1.6 角度调整：-45- 90度。

1.7 换针时操作臂可向前旋开，换样品时操作臂可向内旋进。

1.8  控制器步进分辨率：≤20nm/步。

1.9 控制器步进速度：最大≥10,000μm/S。

1.10 具有多个显微操作应用程序，可自行设定应用参数。

1.11显微操作控制器具有XYZ轴独立限定功能，位置记忆和自动复位功能等。

1.12 多个位置记忆功能：≥5 个。

1.13具有自动步进注射功能，可直接用于鱼卵等注射。

1.14 可以直接控制自动注射仪或压电式破膜仪。

2、气压注射器每转体积改变量：

2.1 粗调≥ 600 μL。

2.2 细调≤ 60 μL。

3、油压注射器每转体积改变量：

3.1 粗调≥ 10 μL

3.2 细调≤ 1 μL

4、显微适配器根据配用显微镜调整型号。

★四、配置：

1、显微操作仪：2套。

2、气压注射器：1套。

3、油压注射器：1套。

4、显微镜适配器：1套。

五、质量保证期：调试验收合格后5年。